## Overview
Overview ePC2 tests July-Aug PSI
|  |  | from | to
main data files | jul27.dat |  | 2003-07-27 14:54 | 2003-07-29 02:13
| jul28.dat |  | 2003-07-30 18:53 | 2003-07-30 18:53
| jul29.dat |  | 2003-07-30 18:55 | 2003-07-30 23:11
| aug1-dat |  | 2003-07-31 00:35 | 2003-08-06 22:37
main changes & events | 2003-07-29 |  | 10 Mohm shunts in tum0-2, I0: 1a, I1: 11a I3=6a
work reasonable up to 60 nA
| 2003-07-30 |  | I0: 2b changed to check current there
| 2003-08-02 | 12:48 | trip @ 2000V
| 2003-08-03 | 14:00 | trip @ 1900V
| 2003-08-04 | 10:00 | trip @ 1900 V
| 2003-08-05 | 10:00 | trip @ 2000 V, just after increase to 2000V
| 2003-08-06 | 1:30 | trip @ 2000 V
|  | 1:34 | I0 on 1a again, I0 on 2b again
|  | 2:00 | high total current related to humidity increase |  | total (nA) | chamber
|  | 14:00 | N2 flushing of HV cards, 2000V |  | 493 | 300
|  | 15:30 | I0 on 1a again |  | 370 | 265
|  | 21:45 | keep recording total I, because tums out of range |  | 375 | 235
|  | 23:00 | humidity 70% |  | 430 | 240
| 2003-08-07 | 7:30 | trip @ 2kV
|  | 12:00 | humidity 50%
|  | 15:30 | humidity 42%. Because of that the total current only 260nA. The I0-2 should be working, but I2 apparently hung up
|  | 15:35 | try 2.1 kV
tests with short periods of 2.1
|  | 13:16 | put I0-2 on ground, measure chamber current in between. 3 measurements, see chart and map |  | 3b-11b | 13-6b | 8b-1b
| 2003-08-08 |  | tests with short periods of 2.1
current @ 2kV imporves to below 200nA
extended measurements with 2.1 kV
|  | 13:30 | trip @ 2.1 KV
results |  | chamber behavior improved over the observation period
|  | time behavior see charts |  |  | HV (kV) | current
|  | typical voltage chamber-current relations |  |  | 1.7 | 134 | (after only 1/2 hour settling time)
[5 empty] | 1.8 | 130
[5 empty] | 1.9 | 190
[5 empty] | 2 | 240 | 200 !
current distribution not really uniform, but no obviously good sectors
HV cards still sensitive to humidity, long term sector comparison thus difficult
3 sector measurements show differences up to factor 2
8/8 clear improvement of current, 2.1kV possible
notation |  | tum | TU Munich current sensor
|  | I0-2 | current on 3 current sensors
chamber sectors see map

## map
sector | wires | HV location
1b | 32 | HV |  |  | main bulges
1
1a | 32 | HV | I_0
1
3b | 32 | HV |  | 3b-11b
1
3a | 32 | HV
1
5b | 32 | HV
1
5a | 32 | HV
1
7b | 32 | HV
1
7a | 32 | HV
1
9b | 32 | HV
1
9a | 32 | HV
1
11b | 32 | HV
1
11a | 32 | HV | I_1
1
13b | 32 | HV |  | 13b-6b
1
13a | 32 | HV
1
15b | 32 | HV
1
15a | 32 | HV
1
2b | 32 | HV
1
2a | 32 | HV
1
4b | 32 | HV
1
4a | 32 | HV
1
6b | 32 | HV
1
6a | 32 | HV | I_2
1
8b | 32 | HV |  | 8b-1b
1
8a | 32 | HV
1
10b | 32 | HV
1
10a | 32 | HV
1
12b | 32 | HV
1
12a | 32 | HV
1
14b | 32 | HV
1
14a | 32 | HV
1
16b | 32 | HV
1
16a | 32 | HV
1

## aug6
date | HV | chamber | Itot | I0 | I1 | I2
2003-08-06 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003-08-06 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003-08-06 22:40 | 200 | 247 | 102.096 | 114.878 | 90.337 | 90.337
2003-08-06 22:40 | 200 | 244 | 102.092 | 115.215 | 90.337 | 90.337
2003-08-06 22:40 | 200 | 243 | 102.092 | 115.14 | 90.337 | 90.337
2003-08-06 22:40 | 200 | 243 | 102.096 | 115.353 | 90.331 | 90.331
2003-08-06 22:40 | 200 | 245 | 102.092 | 114.926 | 90.331 | 90.331
2003-08-06 22:40 | 200 | 244 | 102.092 | 115.049 | 90.331 | 90.331
2003-08-06 22:40 | 200 | 245 | 102.092 | 113.73 | 90.331 | 90.331
2003-08-06 22:40 | 200 | 244 | 102.092 | 114.99 | 90.331 | 90.331
2003-08-06 22:40 | 200 | 244 | 102.092 | 115.38 | 90.331 | 90.331
2003-08-06 22:40 | 200 | 242 | 102.096 | 115.316 | 90.337 | 90.337
2003-08-06 22:40 | 200 | 243 | 102.096 | 114.574 | 90.331 | 90.331
2003-08-06 22:40 | 200 | 244 | 102.092 | 114.958 | 90.331 | 90.331
2003-08-06 22:40 | 200 | 244 | 102.096 | 114.809 | 90.331 | 90.331
2003-08-06 22:40 | 200 | 242 | 102.096 | 113.607 | 90.331 | 90.331
2003-08-06 22:40 | 200 | 242 | 102.092 | 114.136 | 90.331 | 90.331
2003-08-06 22:41 | 200 | 238 | 102.096 | 114.061 | 90.331 | 90.331
2003-08-06 22:41 | 200 | 238 | 102.101 | 113.031 | 90.331 | 90.331
2003-08-06 22:41 | 200 | 241 | 102.096 | 114.136 | 90.326 | 90.326
2003-08-06 22:42 | 200 | 242 | 102.092 | 115.06 | 90.326 | 90.326
2003-08-06 22:43 | 200 | 245 | 102.087 | 115.412 | 90.326 | 90.326
2003-08-06 22:43 | 200 | 245 | 102.087 | 115.62 | 90.32 | 90.32
2003-08-06 22:44 | 200 | 244 | 102.087 | 115.514 | 90.32 | 90.32
2003-08-06 22:44 | 200 | 246 | 102.092 | 115.46 | 90.32 | 90.32
2003-08-06 22:44 | 200 | 242 | 102.096 | 115.247 | 90.315 | 90.315
2003-08-06 22:45 | 200 | 240 | 102.101 | 114.713 | 90.315 | 90.315
2003-08-06 22:46 | 200 | 240 | 102.106 | 114.835 | 90.315 | 90.315
2003-08-06 22:46 | 200 | 241 | 102.106 | 115.369 | 90.315 | 90.315
2003-08-06 22:46 | 200 | 243 | 102.101 | 115.46 | 90.31 | 90.31
2003-08-06 22:47 | 200 | 246 | 102.101 | 115.183 | 90.31 | 90.31
2003-08-06 22:48 | 200 | 243 | 102.096 | 115.369 | 90.304 | 90.304
2003-08-06 22:48 | 200 | 243 | 102.087 | 115.749 | 90.304 | 90.304
2003-08-06 22:48 | 200 | 247 | 102.082 | 115.69 | 90.304 | 90.304
2003-08-06 22:49 | 200 | 246 | 102.082 | 115.466 | 90.299 | 90.299
2003-08-06 22:50 | 200 | 246 | 102.087 | 115.129 | 90.299 | 90.299
2003-08-06 22:50 | 200 | 242 | 102.096 | 115.311 | 90.299 | 90.299
2003-08-06 22:50 | 200 | 244 | 102.096 | 115.268 | 90.294 | 90.294
2003-08-06 22:51 | 200 | 243 | 102.096 | 115.252 | 90.294 | 90.294
2003-08-06 22:52 | 200 | 244 | 102.087 | 115.62 | 90.288 | 90.288
2003-08-06 22:52 | 200 | 243 | 102.082 | 115.588 | 90.288 | 90.288
2003-08-06 22:52 | 200 | 244 | 102.072 | 115.428 | 90.288 | 90.288
2003-08-06 22:53 | 200 | 245 | 102.072 | 115.471 | 90.283 | 90.283
2003-08-06 22:54 | 200 | 242 | 102.067 | 115.236 | 90.283 | 90.283
2003-08-06 22:54 | 200 | 241 | 102.072 | 114.91 | 90.277 | 90.277
2003-08-06 22:55 | 200 | 242 | 102.077 | 114.536 | 90.277 | 90.277
2003-08-06 22:55 | 200 | 239 | 102.077 | 114.419 | 90.277 | 90.277
2003-08-06 22:55 | 200 | 238 | 102.087 | 114.216 | 90.277 | 90.277
2003-08-06 22:56 | 200 | 239 | 102.082 | 114.969 | 90.272 | 90.272
2003-08-06 22:57 | 200 | 245 | 102.072 | 115.247 | 90.267 | 90.267
2003-08-06 22:57 | 200 | 241 | 102.072 | 114.996 | 90.267 | 90.267
2003-08-06 22:57 | 200 | 242 | 102.062 | 115.284 | 90.267 | 90.267
2003-08-06 22:58 | 200 | 242 | 102.057 | 114.926 | 90.261 | 90.261
2003-08-06 22:59 | 200 | 243 | 102.053 | 115.556 | 90.261 | 90.261
2003-08-06 22:59 | 200 | 242 | 102.048 | 115.225 | 90.256 | 90.256
2003-08-06 22:59 | 200 | 241 | 102.053 | 115.017 | 90.256 | 90.256
2003-08-06 23:00 | 200 | 240 | 102.053 | 114.9 | 90.256 | 90.256
2003-08-06 23:01 | 200 | 241 | 102.043 | 115.321 | 90.25 | 90.25
2003-08-06 23:01 | 200 | 238 | 102.048 | 114.307 | 90.25 | 90.25
2003-08-06 23:02 | 200 | 242 | 102.038 | 115.295 | 90.25 | 90.25
2003-08-06 23:02 | 200 | 243 | 102.033 | 115.327 | 90.245 | 90.245
2003-08-06 23:02 | 200 | 243 | 102.023 | 115.524 | 90.245 | 90.245
2003-08-06 23:03 | 200 | 244 | 102.018 | 115.514 | 90.24 | 90.24
2003-08-06 23:04 | 200 | 242 | 102.014 | 115.498 | 90.24 | 90.24
2003-08-06 23:04 | 200 | 241 | 102.023 | 115.188 | 90.234 | 90.234
2003-08-06 23:04 | 200 | 243 | 102.033 | 115.15 | 90.234 | 90.234
2003-08-06 23:05 | 200 | 240 | 102.033 | 115.049 | 90.24 | 90.24
2003-08-06 23:06 | 200 | 237 | 102.033 | 114.536 | 90.234 | 90.234
2003-08-06 23:06 | 200 | 241 | 102.018 | 115.225 | 90.234 | 90.234
2003-08-06 23:06 | 200 | 242 | 102.018 | 115.53 | 90.234 | 90.234
2003-08-06 23:07 | 200 | 242 | 102.018 | 115.46 | 90.229 | 90.229
2003-08-06 23:08 | 200 | 245 | 102.014 | 115.391 | 90.229 | 90.229
2003-08-06 23:08 | 200 | 242 | 102.009 | 115.353 | 90.224 | 90.224
2003-08-06 23:08 | 200 | 241 | 102.004 | 115.359 | 90.224 | 90.224
2003-08-06 23:09 | 200 | 242 | 101.994 | 115.343 | 90.224 | 90.224
2003-08-06 23:10 | 200 | 240 | 101.999 | 115.348 | 90.224 | 90.224
2003-08-06 23:10 | 200 | 237 | 102.009 | 115.412 | 90.224 | 90.224
2003-08-06 23:10 | 200 | 238 | 102.009 | 115.263 | 90.218 | 90.218
2003-08-06 23:11 | 200 | 238 | 102.004 | 115.417 | 90.218 | 90.218
2003-08-06 23:11 | 200 | 241 | 102.004 | 115.391 | 90.218 | 90.218
2003-08-06 23:12 | 200 | 239 | 101.999 | 115.321 | 90.213 | 90.213
2003-08-06 23:13 | 200 | 242 | 101.994 | 115.305 | 90.213 | 90.213
2003-08-06 23:13 | 200 | 246 | 101.994 | 115.3 | 90.213 | 90.213
2003-08-06 23:13 | 200 | 244 | 101.994 | 115.279 | 90.207 | 90.207
2003-08-06 23:14 | 200 | 244 | 101.999 | 115.311 | 90.207 | 90.207
2003-08-06 23:15 | 200 | 240 | 102.004 | 115.305 | 90.207 | 90.207
2003-08-06 23:15 | 200 | 240 | 102.009 | 115.337 | 90.207 | 90.207
2003-08-06 23:15 | 200 | 241 | 102.009 | 115.321 | 90.207 | 90.207
2003-08-06 23:16 | 200 | 240 | 102.004 | 115.305 | 90.202 | 90.202
2003-08-06 23:17 | 200 | 243 | 101.999 | 115.257 | 90.202 | 90.202
2003-08-06 23:17 | 200 | 240 | 101.989 | 115.252 | 90.202 | 90.202
2003-08-06 23:17 | 200 | 245 | 101.984 | 115.204 | 90.197 | 90.197
2003-08-06 23:18 | 200 | 242 | 101.984 | 115.183 | 90.197 | 90.197
2003-08-06 23:19 | 200 | 241 | 101.989 | 115.204 | 90.197 | 90.197
2003-08-06 23:19 | 200 | 242 | 101.994 | 115.247 | 90.197 | 90.197
2003-08-06 23:20 | 200 | 242 | 101.989 | 115.3 | 90.197 | 90.197
2003-08-06 23:20 | 200 | 240 | 101.994 | 115.3 | 90.191 | 90.191
2003-08-06 23:20 | 200 | 241 | 101.999 | 115.305 | 90.191 | 90.191
2003-08-06 23:21 | 200 | 238 | 101.989 | 115.321 | 90.186 | 90.186
2003-08-06 23:22 | 200 | 240 | 101.984 | 115.321 | 90.191 | 90.191
2003-08-06 23:22 | 200 | 242 | 101.979 | 115.252 | 90.186 | 90.186
2003-08-06 23:22 | 200 | 240 | 101.979 | 115.273 | 90.186 | 90.186
2003-08-06 23:23 | 200 | 242 | 101.974 | 115.257 | 90.18 | 90.18
2003-08-06 23:24 | 200 | 245 | 101.974 | 115.247 | 90.186 | 90.186
2003-08-06 23:24 | 200 | 246 | 101.974 | 115.279 | 90.18 | 90.18
2003-08-06 23:24 | 200 | 242 | 101.974 | 115.3 | 90.18 | 90.18
2003-08-06 23:25 | 200 | 243 | 101.979 | 115.305 | 90.18 | 90.18
2003-08-06 23:26 | 200 | 240 | 101.984 | 115.311 | 90.175 | 90.175
2003-08-06 23:26 | 200 | 241 | 101.979 | 115.305 | 90.175 | 90.175
2003-08-06 23:26 | 200 | 242 | 101.974 | 115.273 | 90.175 | 90.175
2003-08-06 23:27 | 200 | 247 | 101.97 | 115.236 | 90.17 | 90.17
2003-08-06 23:28 | 200 | 247 | 101.965 | 115.145 | 90.17 | 90.17
2003-08-06 23:28 | 200 | 247 | 101.965 | 115.118 | 90.17 | 90.17
2003-08-06 23:28 | 200 | 245 | 101.97 | 115.102 | 90.17 | 90.17
2003-08-06 23:29 | 200 | 245 | 101.97 | 115.129 | 90.17 | 90.17
2003-08-06 23:29 | 200 | 246 | 101.974 | 115.188 | 90.17 | 90.17
2003-08-06 23:30 | 200 | 243 | 101.979 | 115.199 | 90.17 | 90.17
2003-08-06 23:31 | 200 | 240 | 101.974 | 115.183 | 90.164 | 90.164
2003-08-06 23:31 | 200 | 240 | 101.974 | 115.199 | 90.164 | 90.164
2003-08-06 23:31 | 200 | 242 | 101.974 | 115.177 | 90.164 | 90.164
2003-08-06 23:32 | 200 | 244 | 101.97 | 115.14 | 90.164 | 90.164
2003-08-06 23:33 | 200 | 245 | 101.965 | 115.054 | 90.159 | 90.159
2003-08-06 23:33 | 200 | 246 | 101.96 | 115.028 | 90.159 | 90.159
2003-08-06 23:33 | 200 | 244 | 101.965 | 115.049 | 90.159 | 90.159
2003-08-06 23:34 | 200 | 245 | 101.965 | 115.07 | 90.159 | 90.159
2003-08-06 23:35 | 200 | 246 | 101.974 | 115.076 | 90.159 | 90.159
2003-08-06 23:35 | 200 | 243 | 101.979 | 115.118 | 90.159 | 90.159
2003-08-06 23:35 | 200 | 246 | 101.984 | 115.14 | 90.159 | 90.159
2003-08-06 23:36 | 200 | 246 | 101.979 | 115.134 | 90.159 | 90.159
2003-08-06 23:37 | 200 | 246 | 101.974 | 115.124 | 90.154 | 90.154
2003-08-06 23:37 | 200 | 245 | 101.974 | 115.07 | 90.154 | 90.154
2003-08-06 23:38 | 200 | 247 | 101.97 | 115.033 | 90.154 | 90.154
2003-08-06 23:38 | 200 | 250 | 101.97 | 115.102 | 90.154 | 90.154
2003-08-06 23:39 | 200 | 246 | 101.965 | 115.113 | 90.148 | 90.148
2003-08-06 23:39 | 200 | 248 | 101.97 | 115.145 | 90.148 | 90.148
2003-08-06 23:40 | 200 | 247 | 101.965 | 115.145 | 90.148 | 90.148
2003-08-06 23:40 | 200 | 244 | 101.97 | 115.14 | 90.148 | 90.148
2003-08-06 23:40 | 200 | 242 | 101.97 | 115.177 | 90.148 | 90.148
2003-08-06 23:41 | 200 | 243 | 101.97 | 115.204 | 90.148 | 90.148
2003-08-06 23:42 | 200 | 246 | 101.96 | 115.177 | 90.143 | 90.143
2003-08-06 23:42 | 200 | 246 | 101.955 | 115.14 | 90.143 | 90.143
2003-08-06 23:42 | 200 | 248 | 101.96 | 115.086 | 90.143 | 90.143
2003-08-06 23:43 | 200 | 244 | 101.96 | 115.092 | 90.143 | 90.143
2003-08-06 23:44 | 200 | 243 | 101.965 | 115.129 | 90.143 | 90.143
2003-08-06 23:44 | 200 | 245 | 101.965 | 115.14 | 90.143 | 90.143
2003-08-06 23:44 | 200 | 243 | 101.965 | 115.167 | 90.143 | 90.143
2003-08-06 23:45 | 200 | 245 | 101.965 | 115.113 | 90.137 | 90.137
2003-08-06 23:46 | 200 | 245 | 101.965 | 115.14 | 90.137 | 90.137
2003-08-06 23:46 | 200 | 245 | 101.96 | 115.07 | 90.137 | 90.137
2003-08-06 23:46 | 200 | 247 | 101.96 | 114.996 | 90.137 | 90.137
2003-08-06 23:47 | 200 | 246 | 101.96 | 114.98 | 90.132 | 90.132
2003-08-06 23:47 | 200 | 247 | 101.96 | 114.964 | 90.132 | 90.132
2003-08-06 23:48 | 200 | 247 | 101.96 | 114.942 | 90.132 | 90.132
2003-08-06 23:49 | 200 | 245 | 101.965 | 114.942 | 90.137 | 90.137
2003-08-06 23:49 | 200 | 248 | 101.965 | 114.958 | 90.132 | 90.132
2003-08-06 23:49 | 200 | 244 | 101.97 | 115.001 | 90.132 | 90.132
2003-08-06 23:50 | 200 | 243 | 101.97 | 115.033 | 90.137 | 90.137
2003-08-06 23:51 | 200 | 242 | 101.965 | 115.07 | 90.132 | 90.132
2003-08-06 23:51 | 200 | 244 | 101.96 | 115.049 | 90.132 | 90.132
2003-08-06 23:51 | 200 | 248 | 101.955 | 115.022 | 90.132 | 90.132
2003-08-06 23:52 | 200 | 245 | 101.955 | 114.996 | 90.132 | 90.132
2003-08-06 23:53 | 200 | 248 | 101.955 | 114.937 | 90.132 | 90.132
2003-08-06 23:53 | 200 | 246 | 101.96 | 114.948 | 90.132 | 90.132
2003-08-06 23:53 | 200 | 246 | 101.965 | 115.006 | 90.132 | 90.132
2003-08-06 23:54 | 200 | 244 | 101.97 | 115.028 | 90.132 | 90.132
2003-08-06 23:55 | 200 | 246 | 101.974 | 115.065 | 90.132 | 90.132
2003-08-06 23:55 | 200 | 247 | 101.979 | 115.054 | 90.132 | 90.132
2003-08-06 23:55 | 200 | 243 | 101.979 | 115.054 | 90.127 | 90.127
2003-08-06 23:56 | 200 | 244 | 101.97 | 115.102 | 90.127 | 90.127
2003-08-06 23:56 | 200 | 245 | 101.965 | 115.07 | 90.132 | 90.132
2003-08-06 23:57 | 200 | 246 | 101.965 | 115.049 | 90.127 | 90.127
2003-08-06 23:58 | 200 | 246 | 102.014 | 115.006 | 90.127 | 90.127
2003-08-06 23:58 | 200 | 249 | 101.974 | 114.985 | 90.127 | 90.127
2003-08-06 23:58 | 200 | 246 | 25.954 | 16.927 | 90.213 | 90.213
2003-08-06 23:59 | 170 | 151 | 4.12 | 50.126 | 36.731 | 36.731
2003-08-07 | 170 | 150 | 68.348 | 76.318 | 88.119 | 88.119
2003-08-07 | 170 | 145 | 64.554 | 76.863 | 88.307 | 88.307
2003-08-07 | 170 | 145 | 65.222 | 76.73 | 87.92 | 87.92
2003-08-07 00:01 | 170 | 142 | 64.393 | 76.66 | 87.736 | 87.736
2003-08-07 00:02 | 170 | 140 | 63.34 | 76.724 | 87.785 | 87.785
2003-08-07 00:02 | 170 | 140 | 63.667 | 76.628 | 87.354 | 87.354
2003-08-07 00:02 | 170 | 139 | 66.602 | 76.676 | 87.553 | 87.553
2003-08-07 00:03 | 170 | 140 | 75.425 | 76.714 | 87.543 | 87.543
2003-08-07 00:04 | 170 | 137 | 72.318 | 76.724 | 87.537 | 87.537
2003-08-07 00:04 | 170 | 138 | 70.216 | 76.174 | 87.349 | 87.349
2003-08-07 00:05 | 170 | 136 | 68.08 | 75.95 | 86.789 | 86.789
2003-08-07 00:05 | 170 | 138 | 64.944 | 75.913 | 86.859 | 86.859
2003-08-07 00:05 | 170 | 137 | 61.623 | 75.763 | 86.445 | 86.445
2003-08-07 00:06 | 170 | 136 | 64.086 | 75.881 | 86.579 | 86.579
2003-08-07 00:07 | 170 | 135 | 65.237 | 76.148 | 86.45 | 86.45
2003-08-07 00:07 | 170 | 136 | 63.876 | 76.26 | 86.046 | 86.046
2003-08-07 00:07 | 170 | 138 | 64.437 | 76.569 | 86.471 | 86.471
2003-08-07 00:08 | 170 | 136 | 66.598 | 76.18 | 86.52 | 86.52
2003-08-07 00:09 | 170 | 137 | 67.997 | 75.993 | 86.224 | 86.224
2003-08-07 00:09 | 170 | 135 | 69.504 | 75.784 | 86.089 | 86.089
2003-08-07 00:09 | 170 | 134 | 71.231 | 76.014 | 86.477 | 86.477
2003-08-07 00:10 | 170 | 137 | 70.011 | 76.003 | 86.396 | 86.396
2003-08-07 00:11 | 170 | 133 | 71.377 | 76.025 | 86.009 | 86.009
2003-08-07 00:11 | 170 | 133 | 69.67 | 76.057 | 86.17 | 86.17
2003-08-07 00:11 | 170 | 135 | 70.304 | 76.153 | 86.154 | 86.154
2003-08-07 00:12 | 170 | 136 | 68.758 | 76.18 | 86.089 | 86.089
2003-08-07 00:13 | 170 | 134 | 69.392 | 75.897 | 85.702 | 85.702
2003-08-07 00:13 | 170 | 135 | 68.597 | 75.784 | 86.078 | 86.078
2003-08-07 00:14 | 170 | 133 | 67.744 | 75.416 | 85.874 | 85.874
2003-08-07 00:14 | 170 | 135 | 68.378 | 75.405 | 85.632 | 85.632
2003-08-07 00:14 | 170 | 133 | 69.65 | 75.672 | 85.389 | 85.389
2003-08-07 00:15 | 170 | 132 | 64.574 | 75.475 | 85.239 | 85.239
2003-08-07 00:16 | 170 | 135 | 64.661 | 75.72 | 85.653 | 85.653
2003-08-07 00:16 | 170 | 132 | 64.788 | 75.843 | 85.777 | 85.777
2003-08-07 00:16 | 170 | 132 | 65.154 | 75.891 | 85.842 | 85.842
2003-08-07 00:17 | 170 | 133 | 63.598 | 75.902 | 85.723 | 85.723
2003-08-07 00:18 | 170 | 134 | 65.52 | 75.619 | 85.589 | 85.589
2003-08-07 00:18 | 170 | 134 | 65.013 | 75.459 | 85.513 | 85.513
2003-08-07 00:18 | 170 | 132 | 63.403 | 75.282 | 85.217 | 85.217
2003-08-07 00:19 | 170 | 134 | 63.057 | 75.042 | 84.986 | 84.986
2003-08-07 00:20 | 170 | 134 | 62.818 | 75.234 | 85.034 | 85.034
2003-08-07 00:20 | 170 | 132 | 61.452 | 75.16 | 84.743 | 84.743
2003-08-07 00:20 | 170 | 134 | 61.57 | 75.405 | 85.346 | 85.346
2003-08-07 00:21 | 170 | 131 | 64.388 | 75.63 | 85.142 | 85.142
2003-08-07 00:22 | 170 | 132 | 68.358 | 75.8 | 85.249 | 85.249
2003-08-07 00:22 | 170 | 132 | 67.295 | 75.672 | 85.196 | 85.196
2003-08-07 00:22 | 170 | 135 | 59.936 | 75.325 | 84.792 | 84.792
2003-08-07 00:23 | 170 | 132 | 60.014 | 75.031 | 84.932 | 84.932
2003-08-07 00:24 | 170 | 135 | 60.277 | 74.893 | 84.84 | 84.84
2003-08-07 00:24 | 170 | 133 | 60.375 | 74.957 | 84.867 | 84.867
2003-08-07 00:25 | 170 | 132 | 67.373 | 75.149 | 85.223 | 85.223
2003-08-07 00:25 | 170 | 134 | 66.885 | 75.485 | 85.287 | 85.287
2003-08-07 00:25 | 170 | 134 | 71.772 | 75.64 | 84.722 | 84.722
2003-08-07 00:26 | 170 | 133 | 70.533 | 75.619 | 84.394 | 84.394
2003-08-07 00:27 | 170 | 132 | 65.081 | 75.517 | 83.968 | 83.968
2003-08-07 00:27 | 170 | 134 | 60.838 | 75.138 | 84.006 | 84.006
2003-08-07 00:27 | 170 | 134 | 60.043 | 75.01 | 83.807 | 83.807
2003-08-07 00:28 | 170 | 133 | 58.136 | 74.764 | 83.791 | 83.791
2003-08-07 00:29 | 170 | 132 | 58.98 | 75.112 | 85.96 | 85.96
2003-08-07 00:29 | 189 | 176 | 110.641 | 123.369 | 92.587 | 92.587
2003-08-07 00:29 | 200 | 220 | 108.573 | 121.446 | 92.14 | 92.14
2003-08-07 00:30 | 200 | 231 | 107.398 | 119.556 | 91.876 | 91.876
2003-08-07 00:31 | 200 | 236 | 106.681 | 119.754 | 91.715 | 91.715
2003-08-07 00:31 | 200 | 239 | 106.276 | 119.412 | 91.596 | 91.596
2003-08-07 00:32 | 200 | 247 | 106.12 | 119.332 | 91.51 | 91.51
2003-08-07 00:32 | 200 | 245 | 105.935 | 118.958 | 91.446 | 91.446
2003-08-07 00:32 | 200 | 246 | 105.457 | 118.686 | 91.386 | 91.386
2003-08-07 00:33 | 200 | 248 | 105.237 | 118.451 | 91.349 | 91.349
2003-08-07 00:34 | 200 | 248 | 104.984 | 118.221 | 91.311 | 91.311
2003-08-07 00:34 | 200 | 249 | 104.759 | 118.05 | 91.268 | 91.268
2003-08-07 00:34 | 200 | 252 | 104.623 | 117.879 | 91.23 | 91.23
2003-08-07 00:35 | 200 | 255 | 104.53 | 117.66 | 91.187 | 91.187
2003-08-07 00:36 | 200 | 258 | 104.447 | 117.484 | 91.155 | 91.155
2003-08-07 00:36 | 200 | 258 | 104.174 | 117.377 | 91.133 | 91.133
2003-08-07 00:36 | 200 | 256 | 104.072 | 117.308 | 91.106 | 91.106
2003-08-07 00:37 | 200 | 256 | 103.945 | 117.233 | 91.085 | 91.085
2003-08-07 00:38 | 200 | 259 | 103.847 | 117.121 | 91.058 | 91.058
2003-08-07 00:38 | 200 | 258 | 103.779 | 117.019 | 91.042 | 91.042
2003-08-07 00:38 | 200 | 256 | 103.706 | 116.918 | 91.026 | 91.026
2003-08-07 00:39 | 200 | 263 | 103.638 | 116.801 | 91.009 | 91.009
2003-08-07 00:40 | 200 | 261 | 103.545 | 116.699 | 90.993 | 90.993
2003-08-07 00:40 | 200 | 264 | 103.472 | 116.571 | 90.977 | 90.977
2003-08-07 00:40 | 200 | 263 | 103.496 | 116.512 | 90.961 | 90.961
2003-08-07 00:41 | 200 | 264 | 103.52 | 116.464 | 90.945 | 90.945
2003-08-07 00:41 | 200 | 265 | 103.496 | 116.437 | 90.923 | 90.923
2003-08-07 00:42 | 200 | 264 | 103.579 | 116.421 | 90.907 | 90.907
2003-08-07 00:43 | 200 | 261 | 103.686 | 116.373 | 90.891 | 90.891
2003-08-07 00:43 | 200 | 264 | 103.618 | 116.331 | 90.875 | 90.875
2003-08-07 00:43 | 200 | 259 | 103.564 | 116.293 | 90.864 | 90.864
2003-08-07 00:44 | 200 | 264 | 103.442 | 116.17 | 90.848 | 90.848
2003-08-07 00:45 | 200 | 263 | 103.486 | 116.096 | 90.832 | 90.832
2003-08-07 00:45 | 200 | 271 | 103.52 | 115.951 | 90.821 | 90.821
2003-08-07 00:45 | 200 | 269 | 103.535 | 115.85 | 90.805 | 90.805
2003-08-07 00:46 | 200 | 269 | 103.545 | 115.818 | 90.794 | 90.794
2003-08-07 00:47 | 200 | 269 | 103.599 | 115.759 | 90.778 | 90.778
2003-08-07 00:47 | 200 | 264 | 103.72 | 115.765 | 90.762 | 90.762
2003-08-07 00:47 | 200 | 264 | 103.769 | 115.77 | 90.751 | 90.751
2003-08-07 00:48 | 200 | 263 | 103.745 | 115.743 | 90.735 | 90.735
2003-08-07 00:49 | 200 | 261 | 103.35 | 115.706 | 90.724 | 90.724
2003-08-07 00:49 | 200 | 264 | 103.662 | 115.647 | 90.708 | 90.708
2003-08-07 00:50 | 200 | 267 | 103.706 | 115.62 | 90.697 | 90.697
2003-08-07 00:50 | 200 | 268 | 103.779 | 115.572 | 90.686 | 90.686
2003-08-07 00:50 | 200 | 266 | 103.711 | 115.514 | 90.676 | 90.676
2003-08-07 00:51 | 200 | 270 | 103.555 | 115.482 | 90.665 | 90.665
2003-08-07 00:52 | 200 | 269 | 103.623 | 115.471 | 90.654 | 90.654
2003-08-07 00:52 | 200 | 269 | 103.623 | 115.466 | 90.643 | 90.643
2003-08-07 00:52 | 200 | 263 | 103.35 | 115.487 | 90.633 | 90.633
2003-08-07 00:53 | 200 | 266 | 103.462 | 115.482 | 90.622 | 90.622
2003-08-07 00:54 | 200 | 262 | 103.086 | 115.466 | 90.611 | 90.611
2003-08-07 00:54 | 200 | 263 | 103.023 | 115.466 | 90.6 | 90.6
2003-08-07 00:54 | 200 | 266 | 103.355 | 115.434 | 90.584 | 90.584
2003-08-07 00:55 | 200 | 271 | 103.203 | 115.289 | 90.573 | 90.573
2003-08-07 00:56 | 200 | 269 | 103.179 | 115.231 | 90.563 | 90.563
2003-08-07 00:56 | 200 | 273 | 103.345 | 115.15 | 90.552 | 90.552
2003-08-07 00:56 | 200 | 272 | 103.213 | 115.113 | 90.541 | 90.541
2003-08-07 00:57 | 200 | 272 | 103.286 | 115.076 | 90.53 | 90.53
2003-08-07 00:58 | 200 | 269 | 103.281 | 115.076 | 90.525 | 90.525
2003-08-07 00:58 | 200 | 270 | 103.447 | 115.038 | 90.514 | 90.514
2003-08-07 00:58 | 200 | 272 | 103.579 | 115.006 | 90.509 | 90.509
2003-08-07 00:59 | 200 | 269 | 103.423 | 114.98 | 90.498 | 90.498
2003-08-07 00:59 | 200 | 269 | 103.306 | 114.948 | 90.493 | 90.493
2003-08-07 01:00 | 200 | 272 | 103.52 | 114.894 | 90.482 | 90.482
2003-08-07 01:01 | 200 | 274 | 103.481 | 114.841 | 90.477 | 90.477
2003-08-07 01:01 | 200 | 276 | 103.447 | 114.793 | 90.471 | 90.471
2003-08-07 01:01 | 200 | 275 | 103.35 | 114.761 | 90.46 | 90.46
2003-08-07 01:02 | 200 | 269 | 103.399 | 114.787 | 90.45 | 90.45
2003-08-07 01:03 | 200 | 267 | 103.408 | 114.835 | 90.444 | 90.444
2003-08-07 01:03 | 200 | 267 | 103.306 | 114.862 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 01:03 | 200 | 266 | 103.277 | 114.878 | 90.433 | 90.433
2003-08-07 01:04 | 200 | 266 | 103.301 | 114.862 | 90.417 | 90.417
2003-08-07 01:05 | 200 | 263 | 103.272 | 114.846 | 90.412 | 90.412
2003-08-07 01:05 | 200 | 267 | 103.306 | 114.803 | 90.401 | 90.401
2003-08-07 01:05 | 200 | 270 | 103.184 | 114.734 | 90.396 | 90.396
2003-08-07 01:06 | 200 | 270 | 103.13 | 114.686 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 01:07 | 200 | 272 | 103.228 | 114.643 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 01:07 | 200 | 275 | 103.179 | 114.616 | 90.374 | 90.374
2003-08-07 01:08 | 200 | 270 | 103.174 | 114.606 | 90.363 | 90.363
2003-08-07 01:08 | 200 | 269 | 103.164 | 114.627 | 90.358 | 90.358
2003-08-07 01:09 | 200 | 269 | 103.121 | 114.633 | 90.358 | 90.358
2003-08-07 01:09 | 200 | 270 | 103.116 | 114.643 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 01:10 | 200 | 267 | 103.111 | 114.643 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 01:10 | 200 | 264 | 103.121 | 114.622 | 90.337 | 90.337
2003-08-07 01:10 | 200 | 267 | 103.062 | 114.59 | 90.331 | 90.331
2003-08-07 01:11 | 200 | 267 | 103.106 | 114.558 | 90.326 | 90.326
2003-08-07 01:12 | 200 | 269 | 103.033 | 114.515 | 90.32 | 90.32
2003-08-07 01:12 | 200 | 267 | 103.101 | 114.499 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 01:12 | 200 | 270 | 103.101 | 114.483 | 90.304 | 90.304
2003-08-07 01:13 | 200 | 271 | 103.028 | 114.488 | 90.304 | 90.304
2003-08-07 01:14 | 200 | 271 | 102.979 | 114.494 | 90.294 | 90.294
2003-08-07 01:14 | 200 | 267 | 103.043 | 114.536 | 90.288 | 90.288
2003-08-07 01:14 | 200 | 267 | 103.067 | 114.499 | 90.288 | 90.288
2003-08-07 01:15 | 200 | 266 | 103.121 | 114.483 | 90.283 | 90.283
2003-08-07 01:16 | 200 | 264 | 103.189 | 114.515 | 90.277 | 90.277
2003-08-07 01:16 | 200 | 268 | 103.208 | 114.499 | 90.272 | 90.272
2003-08-07 01:16 | 200 | 272 | 103.082 | 114.435 | 90.267 | 90.267
2003-08-07 01:17 | 200 | 268 | 102.96 | 114.419 | 90.256 | 90.256
2003-08-07 01:17 | 200 | 270 | 102.989 | 114.408 | 90.25 | 90.25
2003-08-07 01:18 | 200 | 269 | 102.994 | 114.408 | 90.25 | 90.25
2003-08-07 01:19 | 200 | 269 | 103.028 | 114.435 | 90.245 | 90.245
2003-08-07 01:19 | 200 | 268 | 102.979 | 114.44 | 90.24 | 90.24
2003-08-07 01:19 | 200 | 266 | 102.965 | 114.483 | 90.234 | 90.234
2003-08-07 01:20 | 200 | 267 | 102.921 | 114.467 | 90.229 | 90.229
2003-08-07 01:21 | 200 | 267 | 102.833 | 114.478 | 90.224 | 90.224
2003-08-07 01:21 | 200 | 268 | 102.784 | 114.424 | 90.218 | 90.218
2003-08-07 01:21 | 200 | 272 | 102.579 | 114.376 | 90.213 | 90.213
2003-08-07 01:22 | 200 | 272 | 102.565 | 114.35 | 90.207 | 90.207
2003-08-07 01:23 | 200 | 290 | 102.409 | 114.28 | 90.202 | 90.202
2003-08-07 01:23 | 200 | 273 | 102.389 | 114.285 | 90.202 | 90.202
2003-08-07 01:23 | 200 | 271 | 102.443 | 114.312 | 90.197 | 90.197
2003-08-07 01:24 | 200 | 269 | 102.433 | 114.355 | 90.197 | 90.197
2003-08-07 01:25 | 200 | 272 | 102.287 | 114.35 | 90.191 | 90.191
2003-08-07 01:25 | 200 | 267 | 102.209 | 114.371 | 90.186 | 90.186
2003-08-07 01:25 | 200 | 266 | 102.194 | 114.398 | 90.186 | 90.186
2003-08-07 01:26 | 200 | 265 | 102.257 | 114.387 | 90.18 | 90.18
2003-08-07 01:26 | 200 | 264 | 102.267 | 114.414 | 90.175 | 90.175
2003-08-07 01:27 | 200 | 268 | 102.287 | 114.355 | 90.175 | 90.175
2003-08-07 01:28 | 200 | 271 | 102.418 | 114.323 | 90.17 | 90.17
2003-08-07 01:28 | 200 | 271 | 102.467 | 114.323 | 90.164 | 90.164
2003-08-07 01:28 | 200 | 269 | 102.467 | 114.339 | 90.164 | 90.164
2003-08-07 01:29 | 200 | 269 | 102.491 | 114.344 | 90.159 | 90.159
2003-08-07 01:30 | 200 | 266 | 102.589 | 114.344 | 90.159 | 90.159
2003-08-07 01:30 | 200 | 265 | 102.623 | 114.387 | 90.159 | 90.159
2003-08-07 01:30 | 200 | 263 | 102.652 | 114.387 | 90.154 | 90.154
2003-08-07 01:31 | 200 | 261 | 102.633 | 114.398 | 90.154 | 90.154
2003-08-07 01:32 | 200 | 265 | 102.628 | 114.376 | 90.148 | 90.148
2003-08-07 01:32 | 200 | 262 | 102.628 | 114.344 | 90.143 | 90.143
2003-08-07 01:32 | 200 | 265 | 102.648 | 114.312 | 90.143 | 90.143
2003-08-07 01:33 | 200 | 266 | 102.589 | 114.275 | 90.137 | 90.137
2003-08-07 01:34 | 200 | 265 | 102.55 | 114.285 | 90.137 | 90.137
2003-08-07 01:34 | 200 | 267 | 102.404 | 114.291 | 90.132 | 90.132
2003-08-07 01:35 | 200 | 266 | 102.491 | 114.323 | 90.132 | 90.132
2003-08-07 01:35 | 200 | 266 | 102.574 | 114.366 | 90.132 | 90.132
2003-08-07 01:35 | 200 | 263 | 102.569 | 114.382 | 90.127 | 90.127
2003-08-07 01:36 | 200 | 263 | 102.677 | 114.392 | 90.127 | 90.127
2003-08-07 01:37 | 200 | 263 | 102.706 | 114.392 | 90.121 | 90.121
2003-08-07 01:37 | 200 | 261 | 102.779 | 114.382 | 90.121 | 90.121
2003-08-07 01:37 | 200 | 266 | 102.789 | 114.339 | 90.116 | 90.116
2003-08-07 01:38 | 200 | 266 | 102.784 | 114.323 | 90.116 | 90.116
2003-08-07 01:39 | 200 | 268 | 102.828 | 114.307 | 90.116 | 90.116
2003-08-07 01:39 | 200 | 269 | 102.696 | 114.307 | 90.11 | 90.11
2003-08-07 01:39 | 200 | 268 | 102.76 | 114.323 | 90.11 | 90.11
2003-08-07 01:40 | 200 | 265 | 102.477 | 114.35 | 90.11 | 90.11
2003-08-07 01:41 | 200 | 263 | 102.452 | 114.376 | 90.105 | 90.105
2003-08-07 01:41 | 200 | 264 | 102.428 | 114.387 | 90.105 | 90.105
2003-08-07 01:41 | 200 | 262 | 102.623 | 114.403 | 90.105 | 90.105
2003-08-07 01:42 | 200 | 263 | 102.652 | 114.403 | 90.1 | 90.1
2003-08-07 01:43 | 200 | 262 | 102.594 | 114.392 | 90.1 | 90.1
2003-08-07 01:43 | 200 | 262 | 102.428 | 114.36 | 90.094 | 90.094
2003-08-07 01:44 | 200 | 267 | 102.36 | 114.333 | 90.094 | 90.094
2003-08-07 01:44 | 200 | 263 | 102.35 | 114.339 | 90.094 | 90.094
2003-08-07 01:44 | 200 | 261 | 102.199 | 114.36 | 90.089 | 90.089
2003-08-07 01:45 | 200 | 260 | 102.096 | 114.376 | 90.089 | 90.089
2003-08-07 01:46 | 200 | 260 | 102.218 | 114.419 | 90.089 | 90.089
2003-08-07 01:46 | 200 | 261 | 102.306 | 114.451 | 90.084 | 90.084
2003-08-07 01:46 | 200 | 259 | 102.418 | 114.483 | 90.084 | 90.084
2003-08-07 01:47 | 200 | 262 | 102.272 | 114.467 | 90.078 | 90.078
2003-08-07 01:48 | 200 | 261 | 102.316 | 114.456 | 90.078 | 90.078
2003-08-07 01:48 | 200 | 261 | 102.37 | 114.387 | 90.078 | 90.078
2003-08-07 01:48 | 200 | 265 | 102.291 | 114.339 | 90.078 | 90.078
2003-08-07 01:49 | 200 | 265 | 102.262 | 114.323 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 01:50 | 200 | 267 | 102.379 | 114.323 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 01:50 | 200 | 266 | 102.384 | 114.317 | 90.067 | 90.067
2003-08-07 01:50 | 200 | 266 | 102.574 | 114.35 | 90.067 | 90.067
2003-08-07 01:51 | 200 | 261 | 102.535 | 114.403 | 90.067 | 90.067
2003-08-07 01:52 | 200 | 259 | 102.452 | 114.414 | 90.067 | 90.067
2003-08-07 01:52 | 200 | 260 | 102.399 | 114.43 | 90.062 | 90.062
2003-08-07 01:52 | 200 | 256 | 102.56 | 114.456 | 90.062 | 90.062
2003-08-07 01:53 | 200 | 261 | 102.662 | 114.408 | 90.062 | 90.062
2003-08-07 01:54 | 200 | 260 | 102.682 | 114.398 | 90.062 | 90.062
2003-08-07 01:54 | 200 | 266 | 102.672 | 114.35 | 90.057 | 90.057
2003-08-07 01:55 | 200 | 266 | 102.755 | 114.227 | 90.057 | 90.057
2003-08-07 01:55 | 200 | 261 | 102.511 | 114.259 | 90.057 | 90.057
2003-08-07 01:55 | 200 | 259 | 101.76 | 114.312 | 90.057 | 90.057
2003-08-07 01:56 | 200 | 258 | 101.926 | 114.344 | 90.051 | 90.051
2003-08-07 01:57 | 200 | 259 | 102.555 | 114.35 | 90.051 | 90.051
2003-08-07 01:57 | 200 | 256 | 101.209 | 114.35 | 90.051 | 90.051
2003-08-07 01:57 | 200 | 261 | 102.155 | 114.371 | 90.046 | 90.046
2003-08-07 01:58 | 200 | 262 | 101.526 | 114.333 | 90.046 | 90.046
2003-08-07 01:59 | 200 | 265 | 102.73 | 114.275 | 90.046 | 90.046
2003-08-07 01:59 | 200 | 266 | 103.101 | 114.227 | 90.046 | 90.046
2003-08-07 01:59 | 200 | 267 | 102.199 | 114.227 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:00 | 200 | 266 | 102.818 | 114.232 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:01 | 200 | 263 | 103.013 | 114.237 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:01 | 200 | 262 | 102.599 | 114.301 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:02 | 200 | 261 | 102.618 | 114.317 | 90.035 | 90.035
2003-08-07 02:02 | 200 | 259 | 102.209 | 114.35 | 90.035 | 90.035
2003-08-07 02:02 | 200 | 258 | 102.057 | 114.355 | 90.035 | 90.035
2003-08-07 02:03 | 200 | 259 | 102.189 | 114.355 | 90.035 | 90.035
2003-08-07 02:04 | 200 | 260 | 101.955 | 114.323 | 90.035 | 90.035
2003-08-07 02:04 | 200 | 267 | 102.74 | 114.28 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 02:04 | 200 | 262 | 99.78 | 114.269 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 02:05 | 200 | 261 | 99.395 | 114.296 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 02:06 | 200 | 263 | 98.746 | 114.328 | 90.035 | 90.035
2003-08-07 02:06 | 200 | 261 | 99.156 | 114.387 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 02:06 | 200 | 260 | 100.346 | 114.414 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 02:07 | 200 | 259 | 98.214 | 114.44 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 02:08 | 200 | 261 | 99.414 | 114.414 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 02:08 | 200 | 266 | 99.419 | 114.371 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:08 | 200 | 259 | 100.628 | 114.35 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:09 | 200 | 260 | 100.419 | 114.328 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:10 | 200 | 259 | 99.019 | 114.296 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:10 | 200 | 263 | 100.814 | 114.323 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:10 | 200 | 258 | 98.327 | 114.392 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:11 | 200 | 257 | 100.321 | 114.44 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:11 | 200 | 261 | 102.228 | 114.451 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:12 | 200 | 258 | 101.599 | 114.478 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:13 | 200 | 258 | 99.692 | 114.467 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:13 | 200 | 259 | 98.858 | 114.456 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:13 | 200 | 259 | 97.483 | 114.44 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:14 | 200 | 258 | 96.825 | 114.403 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:15 | 200 | 262 | 98.78 | 114.35 | 90.019 | 90.019
2003-08-07 02:15 | 200 | 263 | 98.014 | 114.301 | 90.019 | 90.019
2003-08-07 02:15 | 200 | 264 | 99.161 | 114.355 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:16 | 200 | 263 | 98.658 | 114.366 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:17 | 200 | 261 | 97.668 | 114.44 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:17 | 200 | 258 | 97.361 | 114.478 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:17 | 200 | 254 | 98.331 | 114.531 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:18 | 200 | 255 | 98.117 | 114.563 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:19 | 200 | 255 | 97.912 | 114.6 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:19 | 200 | 255 | 97.615 | 114.579 | 90.019 | 90.019
2003-08-07 02:20 | 200 | 258 | 97.405 | 114.574 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:20 | 200 | 257 | 98.097 | 114.547 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:20 | 200 | 259 | 96.41 | 114.542 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 02:21 | 200 | 259 | 96.766 | 114.563 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 02:22 | 200 | 259 | 96.927 | 114.59 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 02:22 | 200 | 257 | 96.834 | 114.611 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 02:22 | 200 | 258 | 95.678 | 114.643 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 02:23 | 200 | 258 | 95.61 | 114.697 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 02:24 | 200 | 255 | 95.005 | 114.782 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 02:24 | 200 | 251 | 95.43 | 114.846 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 02:24 | 200 | 251 | 95.488 | 114.867 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 02:25 | 200 | 253 | 96.371 | 114.851 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 02:26 | 200 | 251 | 96.712 | 114.793 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 02:26 | 200 | 256 | 96.742 | 114.707 | 90.035 | 90.035
2003-08-07 02:26 | 200 | 256 | 96.829 | 114.697 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 02:27 | 200 | 256 | 96.161 | 114.702 | 90.035 | 90.035
2003-08-07 02:28 | 200 | 255 | 97.298 | 114.718 | 90.035 | 90.035
2003-08-07 02:28 | 200 | 256 | 96.488 | 114.734 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:28 | 200 | 258 | 96.961 | 114.777 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:29 | 200 | 256 | 98.01 | 114.83 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:29 | 200 | 253 | 97.185 | 114.878 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:30 | 200 | 251 | 96.381 | 114.969 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:31 | 200 | 250 | 94.459 | 114.99 | 90.035 | 90.035
2003-08-07 02:31 | 200 | 250 | 94.318 | 114.99 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:31 | 200 | 253 | 95.956 | 114.964 | 90.035 | 90.035
2003-08-07 02:32 | 200 | 251 | 96.025 | 114.958 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:33 | 200 | 253 | 95.898 | 114.958 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:33 | 200 | 255 | 95.932 | 114.969 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:33 | 200 | 252 | 95.932 | 114.98 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:34 | 200 | 249 | 95.786 | 115.06 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:35 | 200 | 250 | 96.239 | 115.113 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:35 | 200 | 250 | 95.088 | 115.161 | 90.046 | 90.046
2003-08-07 02:35 | 200 | 249 | 96.551 | 115.215 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:36 | 200 | 249 | 97.415 | 115.225 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:37 | 200 | 248 | 98.692 | 115.209 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:37 | 200 | 249 | 97.229 | 115.14 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:38 | 200 | 250 | 95.327 | 115.118 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:38 | 200 | 255 | 96.4 | 115.108 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:39 | 200 | 255 | 96.429 | 115.081 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:39 | 200 | 254 | 97.293 | 115.06 | 90.046 | 90.046
2003-08-07 02:40 | 200 | 254 | 96.191 | 115.076 | 90.046 | 90.046
2003-08-07 02:40 | 200 | 252 | 96.405 | 115.102 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 02:40 | 200 | 250 | 95.01 | 115.134 | 90.046 | 90.046
2003-08-07 02:41 | 200 | 250 | 95.649 | 115.188 | 90.046 | 90.046
2003-08-07 02:42 | 200 | 251 | 95.498 | 115.183 | 90.051 | 90.051
2003-08-07 02:42 | 200 | 251 | 94.635 | 115.177 | 90.051 | 90.051
2003-08-07 02:42 | 200 | 252 | 94.923 | 115.14 | 90.051 | 90.051
2003-08-07 02:43 | 200 | 252 | 94.503 | 115.193 | 90.051 | 90.051
2003-08-07 02:44 | 200 | 255 | 94.235 | 115.14 | 90.051 | 90.051
2003-08-07 02:44 | 200 | 255 | 94.069 | 115.108 | 90.057 | 90.057
2003-08-07 02:44 | 200 | 258 | 94.337 | 115.086 | 90.057 | 90.057
2003-08-07 02:45 | 200 | 255 | 93.308 | 115.038 | 90.057 | 90.057
2003-08-07 02:46 | 200 | 251 | 93.04 | 114.98 | 90.057 | 90.057
2003-08-07 02:46 | 200 | 256 | 93.318 | 115.102 | 90.057 | 90.057
2003-08-07 02:46 | 200 | 256 | 93.494 | 115.172 | 90.057 | 90.057
2003-08-07 02:47 | 200 | 253 | 93.338 | 115.225 | 90.062 | 90.062
2003-08-07 02:47 | 200 | 253 | 91.894 | 115.284 | 90.062 | 90.062
2003-08-07 02:48 | 200 | 253 | 91.66 | 115.279 | 90.062 | 90.062
2003-08-07 02:49 | 200 | 253 | 90.831 | 115.316 | 90.062 | 90.062
2003-08-07 02:49 | 200 | 254 | 91.216 | 115.289 | 90.062 | 90.062
2003-08-07 02:49 | 200 | 255 | 91.918 | 115.225 | 90.062 | 90.062
2003-08-07 02:50 | 200 | 257 | 93.542 | 115.188 | 90.062 | 90.062
2003-08-07 02:51 | 200 | 255 | 97.473 | 115.097 | 90.062 | 90.062
2003-08-07 02:51 | 200 | 259 | 98.585 | 115.038 | 90.062 | 90.062
2003-08-07 02:51 | 200 | 256 | 93.338 | 115.06 | 90.067 | 90.067
2003-08-07 02:52 | 200 | 259 | 92.269 | 115.102 | 90.067 | 90.067
2003-08-07 02:53 | 200 | 256 | 91.538 | 115.129 | 90.067 | 90.067
2003-08-07 02:53 | 200 | 256 | 91.411 | 115.14 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 02:53 | 200 | 252 | 90.372 | 115.263 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 02:54 | 200 | 251 | 91.104 | 115.167 | 90.067 | 90.067
2003-08-07 02:55 | 200 | 250 | 90.553 | 115.327 | 90.067 | 90.067
2003-08-07 02:55 | 200 | 251 | 91.436 | 115.209 | 90.078 | 90.078
2003-08-07 02:55 | 200 | 250 | 90.338 | 115.38 | 90.067 | 90.067
2003-08-07 02:56 | 200 | 248 | 89.87 | 115.364 | 90.067 | 90.067
2003-08-07 02:56 | 200 | 254 | 90.899 | 115.279 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 02:57 | 200 | 255 | 90.904 | 115.247 | 90.067 | 90.067
2003-08-07 02:58 | 200 | 253 | 90.719 | 115.236 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 02:58 | 200 | 255 | 90.377 | 115.241 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 02:58 | 200 | 252 | 89.992 | 115.273 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 02:59 | 200 | 250 | 89.324 | 115.305 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 03:00 | 200 | 251 | 89.377 | 115.337 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 03:00 | 200 | 253 | 89.314 | 115.343 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 03:00 | 200 | 248 | 88.953 | 114.932 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 03:01 | 200 | 248 | 88.87 | 114.595 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 03:02 | 200 | 245 | 89.197 | 114.857 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 03:02 | 200 | 250 | 90.051 | 114.91 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 03:02 | 200 | 246 | 89.953 | 114.99 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 03:03 | 200 | 251 | 90.636 | 115.15 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 03:04 | 200 | 251 | 90.645 | 115.295 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 03:04 | 200 | 250 | 89.412 | 115.359 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 03:05 | 200 | 248 | 88.992 | 115.199 | 90.078 | 90.078
2003-08-07 03:05 | 200 | 251 | 89.207 | 115.193 | 90.078 | 90.078
2003-08-07 03:05 | 200 | 247 | 89.499 | 115.156 | 90.084 | 90.084
2003-08-07 03:06 | 200 | 248 | 88.963 | 114.942 | 90.078 | 90.078
2003-08-07 03:07 | 200 | 244 | 88.153 | 114.312 | 90.078 | 90.078
2003-08-07 03:07 | 200 | 244 | 87.914 | 113.997 | 90.084 | 90.084
2003-08-07 03:07 | 200 | 242 | 88.129 | 113.618 | 90.084 | 90.084
2003-08-07 03:08 | 200 | 244 | 88.87 | 114.018 | 90.084 | 90.084
2003-08-07 03:09 | 200 | 245 | 88.397 | 114.841 | 90.084 | 90.084
2003-08-07 03:09 | 200 | 246 | 87.983 | 115.231 | 90.084 | 90.084
2003-08-07 03:09 | 200 | 249 | 88.153 | 115.412 | 90.089 | 90.089
2003-08-07 03:10 | 200 | 251 | 88.012 | 115.369 | 90.089 | 90.089
2003-08-07 03:11 | 200 | 254 | 87.451 | 115.594 | 90.089 | 90.089
2003-08-07 03:11 | 200 | 252 | 87.154 | 115.434 | 90.089 | 90.089
2003-08-07 03:11 | 200 | 251 | 87.159 | 115.401 | 90.094 | 90.094
2003-08-07 03:12 | 200 | 248 | 86.817 | 115.471 | 90.094 | 90.094
2003-08-07 03:13 | 200 | 249 | 87.402 | 115.503 | 90.094 | 90.094
2003-08-07 03:13 | 200 | 250 | 86.685 | 115.556 | 90.094 | 90.094
2003-08-07 03:14 | 200 | 245 | 86.871 | 115.129 | 90.094 | 90.094
2003-08-07 03:14 | 200 | 245 | 86.12 | 114.964 | 90.094 | 90.094
2003-08-07 03:14 | 200 | 244 | 87.173 | 114.99 | 90.094 | 90.094
2003-08-07 03:15 | 200 | 242 | 87.066 | 114.985 | 90.094 | 90.094
2003-08-07 03:16 | 200 | 246 | 87.056 | 115.22 | 90.1 | 90.1
2003-08-07 03:16 | 200 | 245 | 87.115 | 115.001 | 90.094 | 90.094
2003-08-07 03:16 | 200 | 247 | 87.441 | 115.225 | 90.1 | 90.1
2003-08-07 03:17 | 200 | 245 | 87.032 | 114.777 | 90.1 | 90.1
2003-08-07 03:18 | 200 | 244 | 86.876 | 114.109 | 90.1 | 90.1
2003-08-07 03:18 | 200 | 245 | 87.1 | 113.874 | 90.105 | 90.105
2003-08-07 03:18 | 200 | 245 | 86.359 | 113.826 | 90.1 | 90.1
2003-08-07 03:19 | 200 | 242 | 86.256 | 112.683 | 90.1 | 90.1
2003-08-07 03:20 | 200 | 242 | 85.93 | 112.342 | 90.1 | 90.1
2003-08-07 03:20 | 200 | 244 | 85.686 | 112.63 | 90.105 | 90.105
2003-08-07 03:20 | 200 | 242 | 85.417 | 113.047 | 90.1 | 90.1
2003-08-07 03:21 | 200 | 246 | 85.944 | 114.141 | 90.1 | 90.1
2003-08-07 03:22 | 200 | 246 | 86.92 | 114.488 | 90.105 | 90.105
2003-08-07 03:22 | 200 | 247 | 87.773 | 115.401 | 90.1 | 90.1
2003-08-07 03:22 | 200 | 251 | 87.354 | 115.268 | 90.105 | 90.105
2003-08-07 03:23 | 200 | 247 | 86.885 | 115.396 | 90.105 | 90.105
2003-08-07 03:24 | 200 | 248 | 86.5 | 115.391 | 90.105 | 90.105
2003-08-07 03:24 | 200 | 245 | 85.803 | 114.403 | 90.105 | 90.105
2003-08-07 03:25 | 200 | 246 | 85.213 | 113.992 | 90.105 | 90.105
2003-08-07 03:25 | 200 | 243 | 85.237 | 113.105 | 90.105 | 90.105
2003-08-07 03:25 | 200 | 243 | 84.223 | 112.566 | 90.11 | 90.11
2003-08-07 03:26 | 200 | 241 | 84.652 | 112.571 | 90.11 | 90.11
2003-08-07 03:27 | 200 | 245 | 84.676 | 112.966 | 90.11 | 90.11
2003-08-07 03:27 | 200 | 243 | 84.827 | 113.714 | 90.11 | 90.11
2003-08-07 03:27 | 200 | 244 | 84.852 | 114.083 | 90.11 | 90.11
2003-08-07 03:28 | 200 | 246 | 85.003 | 114.115 | 90.11 | 90.11
2003-08-07 03:29 | 200 | 246 | 85.159 | 114.616 | 90.116 | 90.116
2003-08-07 03:29 | 200 | 248 | 84.876 | 114.942 | 90.116 | 90.116
2003-08-07 03:29 | 200 | 248 | 85.203 | 114.269 | 90.116 | 90.116
2003-08-07 03:30 | 200 | 247 | 86.227 | 114.873 | 90.116 | 90.116
2003-08-07 03:31 | 200 | 245 | 85.578 | 114.531 | 90.116 | 90.116
2003-08-07 03:31 | 200 | 246 | 85.344 | 113.837 | 90.121 | 90.121
2003-08-07 03:32 | 200 | 244 | 86.129 | 113.105 | 90.121 | 90.121
2003-08-07 03:32 | 200 | 246 | 85.769 | 112.838 | 90.121 | 90.121
2003-08-07 03:32 | 200 | 248 | 86.222 | 113.239 | 90.121 | 90.121
2003-08-07 03:33 | 200 | 245 | 86.749 | 113.773 | 90.121 | 90.121
2003-08-07 03:34 | 200 | 246 | 86.603 | 113.832 | 90.121 | 90.121
2003-08-07 03:34 | 200 | 246 | 86.125 | 114.835 | 90.121 | 90.121
2003-08-07 03:34 | 200 | 252 | 86.963 | 114.456 | 90.121 | 90.121
2003-08-07 03:35 | 200 | 246 | 86.368 | 113.917 | 90.127 | 90.127
2003-08-07 03:36 | 200 | 251 | 86.095 | 114.275 | 90.127 | 90.127
2003-08-07 03:36 | 200 | 247 | 86.281 | 113.954 | 90.127 | 90.127
2003-08-07 03:36 | 200 | 244 | 84.496 | 113.169 | 90.127 | 90.127
2003-08-07 03:37 | 200 | 243 | 84.54 | 112.518 | 90.132 | 90.132
2003-08-07 03:38 | 200 | 245 | 84.457 | 112.406 | 90.132 | 90.132
2003-08-07 03:38 | 200 | 241 | 83.901 | 112.486 | 90.132 | 90.132
2003-08-07 03:38 | 200 | 243 | 83.608 | 112.16 | 90.132 | 90.132
2003-08-07 03:39 | 200 | 242 | 83.447 | 111.989 | 90.132 | 90.132
2003-08-07 03:40 | 200 | 243 | 83.881 | 112.635 | 90.132 | 90.132
2003-08-07 03:40 | 200 | 246 | 83.95 | 113.5 | 90.132 | 90.132
2003-08-07 03:40 | 200 | 243 | 83.203 | 113.298 | 90.132 | 90.132
2003-08-07 03:41 | 200 | 252 | 84.374 | 116.267 | 90.132 | 90.132
2003-08-07 03:41 | 200 | 252 | 83.94 | 115.626 | 90.137 | 90.137
2003-08-07 03:42 | 200 | 246 | 84.057 | 114.894 | 90.137 | 90.137
2003-08-07 03:43 | 200 | 250 | 84.179 | 114.371 | 90.137 | 90.137
2003-08-07 03:43 | 200 | 245 | 83.213 | 113.928 | 90.137 | 90.137
2003-08-07 03:43 | 200 | 246 | 82.74 | 113.276 | 90.137 | 90.137
2003-08-07 03:44 | 200 | 240 | 82.184 | 111.786 | 90.143 | 90.143
2003-08-07 03:45 | 200 | 242 | 82.462 | 111.375 | 90.143 | 90.143
2003-08-07 03:45 | 200 | 242 | 82.594 | 111.952 | 90.143 | 90.143
2003-08-07 03:45 | 200 | 243 | 81.994 | 112.384 | 90.143 | 90.143
2003-08-07 03:46 | 200 | 240 | 81.916 | 112.294 | 90.143 | 90.143
2003-08-07 03:47 | 200 | 241 | 82.233 | 113.111 | 90.143 | 90.143
2003-08-07 03:47 | 200 | 246 | 82.511 | 113.912 | 90.143 | 90.143
2003-08-07 03:47 | 200 | 246 | 82.374 | 114.344 | 90.143 | 90.143
2003-08-07 03:48 | 200 | 248 | 83.272 | 114.339 | 90.143 | 90.143
2003-08-07 03:49 | 200 | 243 | 83.081 | 113.783 | 90.143 | 90.143
2003-08-07 03:49 | 200 | 245 | 83.208 | 113.207 | 90.148 | 90.148
2003-08-07 03:50 | 200 | 242 | 83.325 | 112.379 | 90.148 | 90.148
2003-08-07 03:50 | 200 | 243 | 82.54 | 112.384 | 90.148 | 90.148
2003-08-07 03:50 | 200 | 241 | 81.97 | 111.135 | 90.148 | 90.148
2003-08-07 03:51 | 200 | 241 | 82.018 | 111.049 | 90.148 | 90.148
2003-08-07 03:52 | 200 | 241 | 82.14 | 111.466 | 90.148 | 90.148
2003-08-07 03:52 | 200 | 243 | 81.97 | 111.68 | 90.148 | 90.148
2003-08-07 03:52 | 200 | 241 | 81.828 | 112.481 | 90.148 | 90.148
2003-08-07 03:53 | 200 | 245 | 81.701 | 112.699 | 90.154 | 90.154
2003-08-07 03:54 | 200 | 245 | 81.852 | 113.159 | 90.148 | 90.148
2003-08-07 03:54 | 200 | 242 | 81.716 | 112.886 | 90.154 | 90.154
2003-08-07 03:54 | 200 | 242 | 81.545 | 112.246 | 90.154 | 90.154
2003-08-07 03:55 | 200 | 246 | 81.101 | 112.63 | 90.154 | 90.154
2003-08-07 03:56 | 200 | 244 | 80.789 | 111.407 | 90.154 | 90.154
2003-08-07 03:56 | 200 | 243 | 81.009 | 111.258 | 90.154 | 90.154
2003-08-07 03:56 | 200 | 242 | 80.346 | 110.467 | 90.154 | 90.154
2003-08-07 03:57 | 200 | 242 | 80.833 | 110.483 | 90.159 | 90.159
2003-08-07 03:58 | 200 | 239 | 80.389 | 110.948 | 90.154 | 90.154
2003-08-07 03:58 | 200 | 240 | 80.306 | 110.628 | 90.154 | 90.154
2003-08-07 03:58 | 200 | 241 | 80.297 | 111.45 | 90.159 | 90.159
2003-08-07 03:59 | 200 | 246 | 80.438 | 112.78 | 90.154 | 90.154
2003-08-07 03:59 | 200 | 248 | 80.731 | 113.805 | 90.154 | 90.154
2003-08-07 04:00 | 200 | 246 | 80.692 | 114.152 | 90.159 | 90.159
2003-08-07 04:01 | 200 | 243 | 80.594 | 113.212 | 90.159 | 90.159
2003-08-07 04:01 | 200 | 245 | 80.541 | 113.217 | 90.159 | 90.159
2003-08-07 04:01 | 200 | 247 | 80.516 | 113.42 | 90.159 | 90.159
2003-08-07 04:02 | 200 | 244 | 79.663 | 111.834 | 90.164 | 90.164
2003-08-07 04:03 | 200 | 240 | 79.907 | 110.948 | 90.159 | 90.159
2003-08-07 04:03 | 200 | 239 | 79.643 | 110.259 | 90.164 | 90.164
2003-08-07 04:03 | 200 | 240 | 79.707 | 110.243 | 90.164 | 90.164
2003-08-07 04:04 | 200 | 243 | 80.282 | 110.537 | 90.164 | 90.164
2003-08-07 04:05 | 200 | 243 | 80.697 | 110.937 | 90.164 | 90.164
2003-08-07 04:05 | 200 | 243 | 80.653 | 111.84 | 90.164 | 90.164
2003-08-07 04:05 | 200 | 248 | 81.609 | 112.566 | 90.164 | 90.164
2003-08-07 04:06 | 200 | 248 | 81.843 | 112.753 | 90.164 | 90.164
2003-08-07 04:07 | 200 | 248 | 81.501 | 113.009 | 90.164 | 90.164
2003-08-07 04:07 | 200 | 243 | 80.428 | 112.956 | 90.17 | 90.17
2003-08-07 04:08 | 200 | 248 | 80.867 | 113.799 | 90.17 | 90.17
2003-08-07 04:08 | 200 | 243 | 80.477 | 112.844 | 90.175 | 90.175
2003-08-07 04:09 | 200 | 242 | 80.248 | 111.605 | 90.175 | 90.175
2003-08-07 04:09 | 200 | 240 | 79.746 | 110.27 | 90.175 | 90.175
2003-08-07 04:10 | 200 | 242 | 79.887 | 109.581 | 90.175 | 90.175
2003-08-07 04:10 | 200 | 239 | 79.829 | 108.935 | 90.18 | 90.18
2003-08-07 04:10 | 200 | 239 | 79.58 | 108.369 | 90.18 | 90.18
2003-08-07 04:11 | 200 | 241 | 78.863 | 108.46 | 90.175 | 90.175
2003-08-07 04:12 | 200 | 236 | 78.926 | 108.807 | 90.18 | 90.18
2003-08-07 04:12 | 200 | 239 | 79.209 | 110.254 | 90.18 | 90.18
2003-08-07 04:12 | 200 | 243 | 79.409 | 110.969 | 90.18 | 90.18
2003-08-07 04:13 | 200 | 243 | 79.087 | 110.617 | 90.18 | 90.18
2003-08-07 04:14 | 200 | 242 | 78.78 | 110.756 | 90.186 | 90.186
2003-08-07 04:14 | 200 | 243 | 79.487 | 110.718 | 90.186 | 90.186
2003-08-07 04:14 | 200 | 239 | 78.326 | 110.313 | 90.186 | 90.186
2003-08-07 04:15 | 200 | 241 | 77.995 | 109.223 | 90.191 | 90.191
2003-08-07 04:16 | 200 | 242 | 78.614 | 109.864 | 90.191 | 90.191
2003-08-07 04:16 | 200 | 242 | 78.941 | 108.994 | 90.191 | 90.191
2003-08-07 04:16 | 200 | 240 | 78.926 | 108.727 | 90.191 | 90.191
2003-08-07 04:17 | 200 | 238 | 79.014 | 108.428 | 90.191 | 90.191
2003-08-07 04:17 | 200 | 239 | 78.956 | 108.967 | 90.191 | 90.191
2003-08-07 04:18 | 200 | 241 | 79.307 | 109.725 | 90.191 | 90.191
2003-08-07 04:19 | 200 | 241 | 80.302 | 109.869 | 90.197 | 90.197
2003-08-07 04:19 | 200 | 240 | 79.438 | 110.622 | 90.197 | 90.197
2003-08-07 04:19 | 200 | 243 | 79.097 | 110.088 | 90.197 | 90.197
2003-08-07 04:20 | 200 | 242 | 79.117 | 110.008 | 90.197 | 90.197
2003-08-07 04:21 | 200 | 238 | 78.819 | 109.56 | 90.202 | 90.202
2003-08-07 04:21 | 200 | 243 | 79.399 | 109.544 | 90.197 | 90.197
2003-08-07 04:21 | 200 | 240 | 78.804 | 110.158 | 90.202 | 90.202
2003-08-07 04:22 | 200 | 242 | 78.78 | 109.709 | 90.202 | 90.202
2003-08-07 04:23 | 200 | 241 | 78.463 | 108.465 | 90.207 | 90.207
2003-08-07 04:23 | 200 | 241 | 78.795 | 108.732 | 90.213 | 90.213
2003-08-07 04:23 | 200 | 240 | 79.19 | 108.919 | 90.207 | 90.207
2003-08-07 04:24 | 200 | 240 | 79.419 | 109.074 | 90.207 | 90.207
2003-08-07 04:25 | 200 | 241 | 78.96 | 109.004 | 90.207 | 90.207
2003-08-07 04:25 | 200 | 240 | 78.804 | 109.042 | 90.213 | 90.213
2003-08-07 04:25 | 200 | 240 | 78.717 | 109.357 | 90.213 | 90.213
2003-08-07 04:26 | 200 | 243 | 78.473 | 109.827 | 90.213 | 90.213
2003-08-07 04:26 | 200 | 239 | 77.844 | 109.522 | 90.213 | 90.213
2003-08-07 04:27 | 200 | 242 | 77.575 | 110.772 | 90.218 | 90.218
2003-08-07 04:28 | 200 | 240 | 77.668 | 109.074 | 90.218 | 90.218
2003-08-07 04:28 | 200 | 237 | 77.561 | 107.509 | 90.218 | 90.218
2003-08-07 04:28 | 200 | 236 | 77.775 | 106.681 | 90.224 | 90.224
2003-08-07 04:29 | 200 | 234 | 77.293 | 107.37 | 90.224 | 90.224
2003-08-07 04:30 | 200 | 238 | 77.61 | 107.338 | 90.224 | 90.224
2003-08-07 04:30 | 200 | 238 | 77.892 | 108.241 | 90.224 | 90.224
2003-08-07 04:30 | 200 | 238 | 78.59 | 109.122 | 90.224 | 90.224
2003-08-07 04:31 | 200 | 240 | 79.004 | 109.72 | 90.229 | 90.229
2003-08-07 04:32 | 200 | 242 | 78.019 | 109.88 | 90.229 | 90.229
2003-08-07 04:32 | 200 | 257 | 89.802 | 114.739 | 90.229 | 90.229
2003-08-07 04:32 | 200 | 255 | 87.895 | 113.623 | 90.229 | 90.229
2003-08-07 04:33 | 200 | 247 | 83.472 | 112.021 | 90.234 | 90.234
2003-08-07 04:34 | 200 | 248 | 82.696 | 111.38 | 90.234 | 90.234
2003-08-07 04:34 | 200 | 247 | 82.326 | 111.482 | 90.234 | 90.234
2003-08-07 04:35 | 200 | 244 | 81.14 | 109.608 | 90.24 | 90.24
2003-08-07 04:35 | 200 | 242 | 80.828 | 108.994 | 90.24 | 90.24
2003-08-07 04:35 | 200 | 238 | 79.746 | 108.636 | 90.24 | 90.24
2003-08-07 04:36 | 200 | 240 | 79.985 | 108.791 | 90.24 | 90.24
2003-08-07 04:37 | 200 | 240 | 80.16 | 109.367 | 90.245 | 90.245
2003-08-07 04:37 | 200 | 242 | 79.551 | 109.031 | 90.24 | 90.24
2003-08-07 04:37 | 200 | 240 | 79.068 | 110.099 | 90.245 | 90.245
2003-08-07 04:38 | 200 | 243 | 79.609 | 110.174 | 90.245 | 90.245
2003-08-07 04:39 | 200 | 243 | 79.843 | 110.676 | 90.245 | 90.245
2003-08-07 04:39 | 200 | 244 | 79.17 | 109.746 | 90.245 | 90.245
2003-08-07 04:39 | 200 | 241 | 79.399 | 109.811 | 90.25 | 90.25
2003-08-07 04:40 | 200 | 240 | 78.975 | 109.314 | 90.25 | 90.25
2003-08-07 04:41 | 200 | 243 | 78.765 | 108.695 | 90.25 | 90.25
2003-08-07 04:41 | 200 | 240 | 78.268 | 108.214 | 90.25 | 90.25
2003-08-07 04:41 | 200 | 238 | 78.595 | 108.449 | 90.25 | 90.25
2003-08-07 04:42 | 200 | 241 | 79.248 | 109.202 | 90.256 | 90.256
2003-08-07 04:43 | 200 | 240 | 78.741 | 108.102 | 90.256 | 90.256
2003-08-07 04:43 | 200 | 237 | 78.517 | 107.771 | 90.25 | 90.25
2003-08-07 04:44 | 200 | 240 | 79.453 | 108.849 | 90.256 | 90.256
2003-08-07 04:44 | 200 | 238 | 78.887 | 108.572 | 90.256 | 90.256
2003-08-07 04:44 | 200 | 243 | 78.361 | 108.956 | 90.256 | 90.256
2003-08-07 04:45 | 200 | 239 | 77.99 | 109.212 | 90.256 | 90.256
2003-08-07 04:46 | 200 | 241 | 77.585 | 108.727 | 90.261 | 90.261
2003-08-07 04:46 | 200 | 238 | 77.297 | 108.972 | 90.261 | 90.261
2003-08-07 04:46 | 200 | 236 | 77.361 | 107.856 | 90.261 | 90.261
2003-08-07 04:47 | 200 | 239 | 78.009 | 107.717 | 90.261 | 90.261
2003-08-07 04:48 | 200 | 235 | 78.439 | 107.082 | 90.267 | 90.267
2003-08-07 04:48 | 200 | 237 | 78.365 | 106.895 | 90.267 | 90.267
2003-08-07 04:48 | 200 | 237 | 78.088 | 107.157 | 90.267 | 90.267
2003-08-07 04:49 | 200 | 236 | 79.185 | 107.536 | 90.267 | 90.267
2003-08-07 04:50 | 200 | 239 | 78.541 | 108.465 | 90.267 | 90.267
2003-08-07 04:50 | 200 | 237 | 78.483 | 108.011 | 90.267 | 90.267
2003-08-07 04:50 | 200 | 240 | 79.341 | 108.46 | 90.272 | 90.272
2003-08-07 04:51 | 200 | 242 | 79.599 | 108.331 | 90.267 | 90.267
2003-08-07 04:52 | 200 | 240 | 78.965 | 108.102 | 90.267 | 90.267
2003-08-07 04:52 | 200 | 240 | 78.336 | 108.251 | 90.272 | 90.272
2003-08-07 04:52 | 200 | 240 | 78.146 | 107.653 | 90.277 | 90.277
2003-08-07 04:53 | 200 | 237 | 77.366 | 108.016 | 90.272 | 90.272
2003-08-07 04:54 | 200 | 239 | 77.61 | 108.331 | 90.272 | 90.272
2003-08-07 04:54 | 200 | 238 | 77.566 | 107.728 | 90.277 | 90.277
2003-08-07 04:55 | 200 | 236 | 78.541 | 107.146 | 90.272 | 90.272
2003-08-07 04:55 | 200 | 242 | 78.463 | 108.193 | 90.277 | 90.277
2003-08-07 04:55 | 200 | 237 | 78.19 | 107.824 | 90.277 | 90.277
2003-08-07 04:56 | 200 | 239 | 78.127 | 108.444 | 90.277 | 90.277
2003-08-07 04:57 | 200 | 239 | 78.205 | 108.929 | 90.277 | 90.277
2003-08-07 04:57 | 200 | 244 | 77.97 | 108.86 | 90.277 | 90.277
2003-08-07 04:57 | 200 | 240 | 77.351 | 108.769 | 90.283 | 90.283
2003-08-07 04:58 | 200 | 241 | 76.537 | 108.534 | 90.283 | 90.283
2003-08-07 04:59 | 200 | 240 | 76.6 | 108.716 | 90.283 | 90.283
2003-08-07 04:59 | 200 | 238 | 76.712 | 108.871 | 90.283 | 90.283
2003-08-07 04:59 | 200 | 237 | 77.176 | 107.829 | 90.288 | 90.288
2003-08-07 05:00 | 200 | 234 | 76.41 | 106.97 | 90.288 | 90.288
2003-08-07 05:01 | 200 | 240 | 76.566 | 109.485 | 90.288 | 90.288
2003-08-07 05:01 | 200 | 237 | 76.615 | 108.727 | 90.288 | 90.288
2003-08-07 05:02 | 200 | 241 | 76.342 | 109.186 | 90.288 | 90.288
2003-08-07 05:02 | 200 | 242 | 76.307 | 109.357 | 90.288 | 90.288
2003-08-07 05:02 | 200 | 241 | 76.576 | 108.828 | 90.288 | 90.288
2003-08-07 05:03 | 200 | 239 | 76.839 | 108.743 | 90.288 | 90.288
2003-08-07 05:04 | 200 | 240 | 76.624 | 109.223 | 90.288 | 90.288
2003-08-07 05:04 | 200 | 239 | 76.385 | 107.568 | 90.294 | 90.294
2003-08-07 05:04 | 200 | 236 | 76.278 | 106.97 | 90.294 | 90.294
2003-08-07 05:05 | 200 | 240 | 75.912 | 106.526 | 90.294 | 90.294
2003-08-07 05:06 | 200 | 234 | 76.029 | 105.816 | 90.294 | 90.294
2003-08-07 05:06 | 200 | 236 | 76.249 | 106.195 | 90.294 | 90.294
2003-08-07 05:06 | 200 | 240 | 77.966 | 106.703 | 90.294 | 90.294
2003-08-07 05:07 | 200 | 242 | 77.18 | 106.831 | 90.294 | 90.294
2003-08-07 05:08 | 200 | 245 | 77.922 | 107.109 | 90.288 | 90.288
2003-08-07 05:08 | 200 | 239 | 77.302 | 107.44 | 90.294 | 90.294
2003-08-07 05:08 | 200 | 239 | 76.849 | 107.899 | 90.294 | 90.294
2003-08-07 05:09 | 200 | 238 | 76.415 | 108.267 | 90.294 | 90.294
2003-08-07 05:10 | 200 | 240 | 76.751 | 108.262 | 90.288 | 90.288
2003-08-07 05:10 | 200 | 239 | 76.078 | 108.182 | 90.294 | 90.294
2003-08-07 05:10 | 200 | 238 | 75.654 | 108.844 | 90.294 | 90.294
2003-08-07 05:11 | 200 | 236 | 75.625 | 107.589 | 90.299 | 90.299
2003-08-07 05:11 | 200 | 235 | 76.083 | 107.135 | 90.299 | 90.299
2003-08-07 05:12 | 200 | 238 | 75.664 | 106.516 | 90.299 | 90.299
2003-08-07 05:13 | 200 | 236 | 75.756 | 106.169 | 90.299 | 90.299
2003-08-07 05:13 | 200 | 235 | 76.702 | 106.676 | 90.299 | 90.299
2003-08-07 05:13 | 200 | 236 | 76.151 | 106.713 | 90.299 | 90.299
2003-08-07 05:14 | 200 | 235 | 76.478 | 106.708 | 90.299 | 90.299
2003-08-07 05:15 | 200 | 238 | 77.141 | 106.916 | 90.299 | 90.299
2003-08-07 05:15 | 200 | 238 | 76.941 | 107.327 | 90.299 | 90.299
2003-08-07 05:15 | 200 | 241 | 76.737 | 107.91 | 90.299 | 90.299
2003-08-07 05:16 | 200 | 238 | 76.371 | 107.408 | 90.299 | 90.299
2003-08-07 05:17 | 200 | 243 | 75.673 | 106.9 | 90.304 | 90.304
2003-08-07 05:17 | 200 | 239 | 76.049 | 107.573 | 90.304 | 90.304
2003-08-07 05:17 | 200 | 238 | 76.225 | 106.884 | 90.304 | 90.304
2003-08-07 05:18 | 200 | 236 | 75.366 | 105.672 | 90.304 | 90.304
2003-08-07 05:19 | 200 | 233 | 74.483 | 105.549 | 90.304 | 90.304
2003-08-07 05:19 | 200 | 234 | 74.874 | 105.619 | 90.304 | 90.304
2003-08-07 05:20 | 200 | 234 | 74.859 | 106.158 | 90.304 | 90.304
2003-08-07 05:20 | 200 | 233 | 74.742 | 106.478 | 90.304 | 90.304
2003-08-07 05:20 | 200 | 234 | 74.547 | 106.665 | 90.304 | 90.304
2003-08-07 05:21 | 200 | 236 | 74.459 | 107.402 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 05:22 | 200 | 237 | 74.688 | 106.703 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 05:22 | 200 | 238 | 73.572 | 107.269 | 90.304 | 90.304
2003-08-07 05:22 | 200 | 237 | 73.835 | 107.21 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 05:23 | 200 | 235 | 73.635 | 106.719 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 05:24 | 200 | 236 | 73.172 | 105.832 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 05:24 | 200 | 235 | 73.084 | 104.583 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 05:24 | 200 | 236 | 73.776 | 104.791 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 05:25 | 200 | 234 | 72.938 | 104.679 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 05:26 | 200 | 234 | 73.333 | 105.725 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 05:26 | 200 | 237 | 74.113 | 105.795 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 05:26 | 200 | 236 | 73.523 | 107.189 | 90.304 | 90.304
2003-08-07 05:27 | 200 | 239 | 73.693 | 106.954 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 05:28 | 200 | 239 | 73.918 | 106.831 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 05:28 | 200 | 238 | 73.835 | 107.568 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 05:28 | 200 | 239 | 74.015 | 107.306 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 05:29 | 200 | 240 | 73.43 | 107.157 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 05:29 | 200 | 237 | 73.274 | 106.094 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 05:30 | 200 | 235 | 73.289 | 105.864 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 05:31 | 200 | 237 | 74.191 | 106.297 | 90.315 | 90.315
2003-08-07 05:31 | 200 | 235 | 73.167 | 106.025 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 05:31 | 200 | 235 | 74.088 | 106.131 | 90.315 | 90.315
2003-08-07 05:32 | 200 | 238 | 73.986 | 107.445 | 90.315 | 90.315
2003-08-07 05:33 | 200 | 239 | 74.01 | 107.429 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 05:33 | 200 | 238 | 73.962 | 108.411 | 90.315 | 90.315
2003-08-07 05:33 | 200 | 240 | 74.02 | 108.134 | 90.315 | 90.315
2003-08-07 05:34 | 200 | 238 | 73.708 | 107.605 | 90.315 | 90.315
2003-08-07 05:35 | 200 | 241 | 74.825 | 107.349 | 90.315 | 90.315
2003-08-07 05:35 | 200 | 242 | 75.03 | 107.215 | 90.315 | 90.315
2003-08-07 05:35 | 200 | 242 | 74.074 | 106.126 | 90.315 | 90.315
2003-08-07 05:36 | 200 | 240 | 74.469 | 105.672 | 90.32 | 90.32
2003-08-07 05:37 | 200 | 239 | 73.298 | 105.245 | 90.32 | 90.32
2003-08-07 05:37 | 200 | 238 | 72.635 | 105.24 | 90.32 | 90.32
2003-08-07 05:38 | 200 | 236 | 73.406 | 105.069 | 90.32 | 90.32
2003-08-07 05:38 | 200 | 240 | 73.952 | 105.421 | 90.315 | 90.315
2003-08-07 05:39 | 200 | 237 | 73.635 | 105.784 | 90.32 | 90.32
2003-08-07 05:39 | 200 | 239 | 73.674 | 106.238 | 90.315 | 90.315
2003-08-07 05:40 | 200 | 242 | 74.176 | 106.751 | 90.32 | 90.32
2003-08-07 05:40 | 200 | 240 | 73.367 | 106.206 | 90.32 | 90.32
2003-08-07 05:40 | 200 | 239 | 72.83 | 106.19 | 90.32 | 90.32
2003-08-07 05:41 | 200 | 238 | 72.762 | 106.222 | 90.326 | 90.326
2003-08-07 05:42 | 200 | 237 | 73.074 | 106.147 | 90.32 | 90.32
2003-08-07 05:42 | 200 | 234 | 73.108 | 105.613 | 90.326 | 90.326
2003-08-07 05:42 | 200 | 238 | 73.055 | 104.177 | 90.326 | 90.326
2003-08-07 05:43 | 200 | 234 | 72.596 | 103.851 | 90.326 | 90.326
2003-08-07 05:44 | 200 | 235 | 72.474 | 103.702 | 90.331 | 90.331
2003-08-07 05:44 | 200 | 234 | 72.304 | 104.353 | 90.331 | 90.331
2003-08-07 05:44 | 200 | 235 | 72.972 | 104.866 | 90.326 | 90.326
2003-08-07 05:45 | 200 | 238 | 73.874 | 105.394 | 90.326 | 90.326
2003-08-07 05:46 | 200 | 242 | 73.22 | 105.704 | 90.326 | 90.326
2003-08-07 05:46 | 200 | 237 | 73.079 | 106.318 | 90.331 | 90.331
2003-08-07 05:46 | 200 | 238 | 72.679 | 106.847 | 90.331 | 90.331
2003-08-07 05:47 | 200 | 239 | 72.172 | 106.623 | 90.331 | 90.331
2003-08-07 05:47 | 200 | 237 | 72.055 | 106.243 | 90.337 | 90.337
2003-08-07 05:48 | 200 | 236 | 72.006 | 105.758 | 90.331 | 90.331
2003-08-07 05:49 | 200 | 232 | 71.133 | 104.124 | 90.337 | 90.337
2003-08-07 05:49 | 200 | 234 | 71.289 | 103.819 | 90.337 | 90.337
2003-08-07 05:49 | 200 | 236 | 72.191 | 103.686 | 90.337 | 90.337
2003-08-07 05:50 | 200 | 237 | 73.347 | 104.145 | 90.337 | 90.337
2003-08-07 05:51 | 200 | 236 | 72.957 | 104.871 | 90.337 | 90.337
2003-08-07 05:51 | 200 | 241 | 73.615 | 106.201 | 90.337 | 90.337
2003-08-07 05:51 | 200 | 241 | 74.245 | 105.683 | 90.337 | 90.337
2003-08-07 05:52 | 200 | 242 | 74.342 | 107.044 | 90.337 | 90.337
2003-08-07 05:53 | 200 | 240 | 74.088 | 106.11 | 90.337 | 90.337
2003-08-07 05:53 | 200 | 242 | 74.176 | 106.874 | 90.337 | 90.337
2003-08-07 05:53 | 200 | 246 | 76.829 | 107.242 | 90.337 | 90.337
2003-08-07 05:54 | 200 | 247 | 77.297 | 107.573 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 05:55 | 200 | 245 | 76.254 | 106.425 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 05:55 | 200 | 249 | 75.903 | 110.67 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 05:55 | 200 | 250 | 75.473 | 110.457 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 05:56 | 200 | 246 | 76.415 | 108.556 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 05:56 | 200 | 251 | 81.506 | 108.913 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 05:57 | 200 | 248 | 78.722 | 108.775 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 05:58 | 200 | 246 | 77.356 | 108.711 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 05:58 | 200 | 248 | 76.488 | 109.501 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 05:58 | 200 | 247 | 76.029 | 109.506 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 05:59 | 200 | 250 | 75.888 | 110.062 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:00 | 200 | 250 | 77.668 | 109.474 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:00 | 200 | 247 | 75.937 | 108.358 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 06:00 | 200 | 246 | 76.098 | 107.851 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:01 | 200 | 245 | 74.683 | 107.456 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 06:02 | 200 | 247 | 75.464 | 106.745 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 06:02 | 200 | 246 | 78.819 | 106.254 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 06:02 | 200 | 243 | 75.132 | 104.935 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 06:03 | 200 | 243 | 75.386 | 105.165 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:04 | 200 | 238 | 74.201 | 103.787 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:04 | 200 | 241 | 74.191 | 104.177 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:05 | 200 | 242 | 74.727 | 105.432 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:05 | 200 | 241 | 75.088 | 106.243 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:05 | 200 | 242 | 73.942 | 106.607 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:06 | 200 | 240 | 73.654 | 107.707 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:07 | 200 | 243 | 73.489 | 107.157 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:07 | 200 | 240 | 73.849 | 106.649 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:07 | 200 | 245 | 75.156 | 106.457 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:08 | 200 | 242 | 74.274 | 106.153 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:09 | 200 | 238 | 73.24 | 105.026 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:09 | 200 | 237 | 72.933 | 104.225 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:09 | 200 | 238 | 72.952 | 103.499 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:10 | 200 | 234 | 72.196 | 102.473 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 06:11 | 200 | 233 | 72.03 | 102.826 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:11 | 200 | 234 | 72.255 | 102.981 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:11 | 200 | 234 | 72.011 | 103.264 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:12 | 200 | 238 | 72.182 | 103.99 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:13 | 200 | 235 | 72.547 | 104.599 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:13 | 200 | 238 | 73.625 | 104.332 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:14 | 200 | 238 | 73.659 | 104.957 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:14 | 200 | 240 | 73.289 | 104.85 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:14 | 200 | 239 | 73.386 | 104.214 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 06:15 | 200 | 237 | 72.874 | 103.654 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 06:16 | 200 | 234 | 72.596 | 103.301 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 06:16 | 200 | 234 | 72.513 | 102.89 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 06:16 | 200 | 235 | 73.02 | 102.153 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 06:17 | 200 | 235 | 72.616 | 102.415 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 06:18 | 200 | 237 | 72.85 | 103.141 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 06:18 | 200 | 237 | 72.382 | 103.397 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 06:18 | 200 | 237 | 71.83 | 104.839 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 06:19 | 200 | 234 | 71.699 | 104.855 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 06:20 | 200 | 239 | 71.392 | 105.069 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 06:20 | 200 | 235 | 70.826 | 104.625 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 06:20 | 200 | 235 | 70.943 | 105.047 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 06:21 | 200 | 234 | 70.758 | 103.963 | 90.353 | 90.353
2003-08-07 06:22 | 200 | 237 | 70.767 | 103.963 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 06:22 | 200 | 231 | 70.68 | 102.906 | 90.353 | 90.353
2003-08-07 06:22 | 200 | 235 | 70.543 | 102.094 | 90.358 | 90.358
2003-08-07 06:23 | 200 | 233 | 69.919 | 101.966 | 90.353 | 90.353
2003-08-07 06:24 | 200 | 235 | 70.119 | 102.094 | 90.353 | 90.353
2003-08-07 06:24 | 200 | 233 | 70.221 | 102.271 | 90.353 | 90.353
2003-08-07 06:25 | 200 | 238 | 72.338 | 103.515 | 90.353 | 90.353
2003-08-07 06:25 | 200 | 239 | 73.025 | 104.391 | 90.353 | 90.353
2003-08-07 06:25 | 200 | 243 | 72.952 | 104.7 | 90.353 | 90.353
2003-08-07 06:26 | 200 | 240 | 72.474 | 104.946 | 90.353 | 90.353
2003-08-07 06:27 | 200 | 238 | 71.85 | 104.743 | 90.353 | 90.353
2003-08-07 06:27 | 200 | 240 | 71.582 | 104.481 | 90.353 | 90.353
2003-08-07 06:27 | 200 | 242 | 72.221 | 104.615 | 90.353 | 90.353
2003-08-07 06:28 | 200 | 239 | 72.021 | 104.038 | 90.358 | 90.358
2003-08-07 06:29 | 200 | 239 | 71.787 | 103.531 | 90.358 | 90.358
2003-08-07 06:29 | 200 | 237 | 71.699 | 103.274 | 90.358 | 90.358
2003-08-07 06:29 | 200 | 239 | 71.923 | 102.068 | 90.358 | 90.358
2003-08-07 06:30 | 200 | 234 | 71.631 | 101.886 | 90.358 | 90.358
2003-08-07 06:31 | 200 | 234 | 71.826 | 102.26 | 90.358 | 90.358
2003-08-07 06:31 | 200 | 234 | 71.44 | 102.425 | 90.363 | 90.363
2003-08-07 06:32 | 200 | 237 | 71.796 | 102.975 | 90.358 | 90.358
2003-08-07 06:32 | 200 | 236 | 72.45 | 103.557 | 90.358 | 90.358
2003-08-07 06:32 | 200 | 240 | 72.781 | 104.262 | 90.358 | 90.358
2003-08-07 06:33 | 200 | 239 | 72.43 | 104.033 | 90.363 | 90.363
2003-08-07 06:34 | 200 | 239 | 72.011 | 104.027 | 90.358 | 90.358
2003-08-07 06:34 | 200 | 240 | 71.85 | 103.995 | 90.363 | 90.363
2003-08-07 06:34 | 200 | 238 | 71.606 | 104.124 | 90.363 | 90.363
2003-08-07 06:35 | 200 | 237 | 73.069 | 102.981 | 90.363 | 90.363
2003-08-07 06:36 | 200 | 236 | 72.074 | 101.977 | 90.363 | 90.363
2003-08-07 06:36 | 200 | 235 | 72.591 | 101.737 | 90.363 | 90.363
2003-08-07 06:36 | 200 | 238 | 73.854 | 101.309 | 90.369 | 90.369
2003-08-07 06:37 | 200 | 234 | 73.05 | 101.496 | 90.363 | 90.363
2003-08-07 06:38 | 200 | 239 | 72.674 | 101.891 | 90.369 | 90.369
2003-08-07 06:38 | 200 | 235 | 72.611 | 101.966 | 90.363 | 90.363
2003-08-07 06:38 | 200 | 235 | 73.025 | 103.077 | 90.363 | 90.363
2003-08-07 06:39 | 200 | 236 | 73.001 | 103.659 | 90.363 | 90.363
2003-08-07 06:40 | 200 | 239 | 72.64 | 103.91 | 90.363 | 90.363
2003-08-07 06:40 | 200 | 239 | 72.162 | 104.182 | 90.369 | 90.369
2003-08-07 06:40 | 200 | 241 | 73.294 | 104.807 | 90.369 | 90.369
2003-08-07 06:41 | 200 | 244 | 72.742 | 105.165 | 90.369 | 90.369
2003-08-07 06:41 | 200 | 248 | 74.025 | 104.647 | 90.369 | 90.369
2003-08-07 06:42 | 200 | 243 | 73.586 | 104.791 | 90.369 | 90.369
2003-08-07 06:43 | 200 | 239 | 73.162 | 104.561 | 90.374 | 90.374
2003-08-07 06:43 | 200 | 240 | 72.918 | 102.991 | 90.374 | 90.374
2003-08-07 06:43 | 200 | 240 | 72.669 | 102.724 | 90.374 | 90.374
2003-08-07 06:44 | 200 | 234 | 72.172 | 102.666 | 90.374 | 90.374
2003-08-07 06:45 | 200 | 235 | 71.484 | 103.168 | 90.374 | 90.374
2003-08-07 06:45 | 200 | 242 | 73.986 | 103.483 | 90.374 | 90.374
2003-08-07 06:45 | 200 | 240 | 73.508 | 103.579 | 90.374 | 90.374
2003-08-07 06:46 | 200 | 239 | 72.484 | 104.134 | 90.374 | 90.374
2003-08-07 06:47 | 200 | 240 | 72.889 | 104.561 | 90.374 | 90.374
2003-08-07 06:47 | 200 | 240 | 71.879 | 104.396 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 06:47 | 200 | 239 | 72.04 | 104.086 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 06:48 | 200 | 238 | 71.075 | 103.664 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 06:49 | 200 | 238 | 72.518 | 102.997 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 06:49 | 200 | 237 | 71.801 | 102.623 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 06:50 | 200 | 239 | 71.728 | 102.116 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 06:50 | 200 | 239 | 71.114 | 101.705 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 06:50 | 200 | 238 | 71.421 | 101.411 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 06:51 | 200 | 236 | 71.899 | 101.699 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 06:52 | 200 | 237 | 71.484 | 102.591 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 06:52 | 200 | 242 | 71.489 | 103.664 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 06:52 | 200 | 245 | 71.991 | 105.742 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 06:53 | 200 | 244 | 72.425 | 105.517 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 06:54 | 200 | 243 | 71.504 | 105.453 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 06:54 | 200 | 248 | 75.873 | 106.446 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 06:54 | 200 | 249 | 73.142 | 106.019 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 06:55 | 200 | 245 | 72.869 | 106.137 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 06:56 | 200 | 242 | 72.328 | 104.497 | 90.39 | 90.39
2003-08-07 06:56 | 200 | 243 | 72.728 | 103.611 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 06:56 | 200 | 241 | 72.177 | 102.692 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 06:57 | 200 | 237 | 71.66 | 101.747 | 90.39 | 90.39
2003-08-07 06:58 | 200 | 237 | 71.021 | 102.004 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 06:58 | 200 | 240 | 71.211 | 102.041 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 06:58 | 200 | 243 | 76.971 | 103.039 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 06:59 | 200 | 242 | 75.732 | 103.675 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 06:59 | 200 | 246 | 75.966 | 104.935 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 07:00 | 200 | 245 | 73.786 | 105.597 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 07:01 | 200 | 244 | 73.489 | 105.875 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 07:01 | 200 | 246 | 73.576 | 105.934 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 07:01 | 200 | 242 | 72.864 | 105.549 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 07:02 | 200 | 245 | 73.235 | 104.161 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 07:03 | 200 | 241 | 71.943 | 103.557 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 07:03 | 200 | 242 | 73.737 | 102.388 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 07:03 | 200 | 242 | 73.113 | 101.849 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 07:04 | 200 | 241 | 72.781 | 102.388 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 07:05 | 200 | 238 | 72.425 | 101.779 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 07:05 | 200 | 242 | 74.03 | 104.914 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 07:05 | 200 | 244 | 73.732 | 104.22 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 07:06 | 200 | 243 | 73.498 | 104.444 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 07:07 | 200 | 245 | 74.898 | 105.304 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 07:07 | 200 | 243 | 74.966 | 105.09 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 07:08 | 200 | 245 | 73.513 | 104.957 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 07:08 | 200 | 249 | 76.561 | 106.297 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 07:09 | 200 | 246 | 74.425 | 105.224 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 07:09 | 200 | 247 | 75.093 | 105.192 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 07:10 | 200 | 243 | 73.801 | 104.449 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 07:10 | 200 | 246 | 73.181 | 103.878 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 07:10 | 200 | 245 | 73.289 | 103.638 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 07:11 | 200 | 238 | 73.82 | 101.966 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 07:12 | 200 | 238 | 73.313 | 102.367 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 07:12 | 200 | 245 | 74.493 | 103.397 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 07:12 | 200 | 244 | 73.718 | 104.807 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 07:13 | 200 | 245 | 72.611 | 104.412 | 90.374 | 90.374
2003-08-07 07:14 | 118 | 8 | -1.006 | -6.243 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:14 | 68 | 23 | -1.011 | -6.243 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:14 | 43 | 30 | -1.011 | -6.243 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:15 | 30 | 35 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | -6.146
2003-08-07 07:16 | 21 | 36 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | -6.146
2003-08-07 07:16 | 16 | 38 | -1.011 | -6.243 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:16 | 12 | 39 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | -6.146
2003-08-07 07:17 | 9 | 40 | -1.006 | -6.243 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:17 | 7 | 39 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | -6.146
2003-08-07 07:18 | 5 | 40 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | -6.146
2003-08-07 07:19 | 4 | 40 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | -6.146
2003-08-07 07:19 | 3 | 41 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | -6.146
2003-08-07 07:19 | 2 | 41 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | -6.146
2003-08-07 07:20 | 2 | 41 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | -6.146
2003-08-07 07:21 | 1 | 42 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | -6.146
2003-08-07 07:21 | 1 | 42 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | -6.146
2003-08-07 07:21 | 1 | 42 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | -6.146
2003-08-07 07:22 | 1 | 40 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | -6.146
2003-08-07 07:23 | 0 | 41 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | -6.146
2003-08-07 07:23 | 0 | 42 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | -6.146
2003-08-07 07:23 | 0 | 42 | -1.006 | -6.237 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:24 | 0 | 42 | -1.006 | -6.237 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:25 | 0 | 42 | -1.006 | -6.237 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:25 | 0 | 42 | -1.006 | -6.237 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:25 | 0 | 42 | -1.006 | -6.237 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:26 | 0 | 40 | -1.006 | -6.237 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:26 | 0 | 42 | -1.006 | -6.237 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:27 | 0 | 42 | -1.006 | -6.237 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:28 | 0 | 42 | -1.006 | -6.237 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:28 | 0 | 41 | -1.006 | -6.237 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:28 | 0 | 40 | -1.006 | -6.237 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:29 | 0 | 41 | -1.001 | -6.232 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:30 | 0 | 42 | -1.001 | -6.232 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:30 | 0 | 41 | -1.001 | -6.232 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:30 | 0 | 41 | -1.001 | -6.232 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:31 | 0 | 41 | -1.001 | -6.232 | -6.135 | -6.135
2003-08-07 07:32 | 0 | 42 | -1.001 | -6.232 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:32 | 0 | 41 | -1.001 | -6.232 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 07:32 | 0 | 42 | -1.001 | -6.232 | -6.135 | -6.135
2003-08-07 07:33 | 0 | 42 | -0.996 | -6.232 | -6.135 | -6.135
2003-08-07 07:34 | 0 | 41 | -0.981 | -6.232 | -6.135 | -6.135
2003-08-07 07:34 | 0 | 41 | -0.981 | -6.232 | -6.135 | -6.135
2003-08-07 07:35 | 0 | 41 | -0.977 | -6.227 | -6.135 | -6.135
2003-08-07 07:35 | 0 | 42 | -0.972 | -6.227 | -6.135 | -6.135
2003-08-07 07:35 | 0 | 42 | -0.962 | -6.227 | -6.135 | -6.135
2003-08-07 07:36 | 0 | 42 | -0.952 | -6.227 | -6.135 | -6.135
2003-08-07 07:37 | 0 | 42 | -0.942 | -6.221 | -6.135 | -6.135
2003-08-07 07:37 | 0 | 42 | -0.933 | -6.221 | -6.135 | -6.135
2003-08-07 07:37 | 0 | 42 | -0.918 | -6.221 | -6.135 | -6.135
2003-08-07 07:38 | 0 | 43 | -0.889 | -6.221 | -6.135 | -6.135
2003-08-07 07:39 | 0 | 42 | -0.85 | -6.216 | -6.135 | -6.135
2003-08-07 07:39 | 0 | 42 | -0.801 | -6.216 | -6.135 | -6.135
2003-08-07 07:39 | 0 | 42 | -0.733 | -6.21 | -6.135 | -6.135
2003-08-07 07:40 | 0 | 41 | -0.679 | -6.2 | -6.135 | -6.135
2003-08-07 07:41 | 0 | 42 | -0.635 | -6.189 | -6.135 | -6.135
2003-08-07 07:41 | 0 | 42 | -0.591 | -6.184 | -6.135 | -6.135
2003-08-07 07:41 | 0 | 41 | -0.547 | -6.168 | -6.13 | -6.13
2003-08-07 07:42 | 0 | 43 | -0.513 | -6.157 | -6.13 | -6.13
2003-08-07 07:43 | 0 | 42 | -0.479 | -6.141 | -6.13 | -6.13
2003-08-07 07:43 | 0 | 42 | -0.44 | -6.125 | -6.13 | -6.13
2003-08-07 07:44 | 0 | 41 | -0.406 | -6.114 | -6.13 | -6.13
2003-08-07 07:44 | 0 | 41 | -0.362 | -6.104 | -6.13 | -6.13
2003-08-07 07:44 | 0 | 42 | -0.333 | -6.082 | -6.13 | -6.13
2003-08-07 07:45 | 0 | 42 | -0.294 | -6.045 | -6.13 | -6.13
2003-08-07 07:46 | 0 | 41 | -0.211 | -6.002 | -6.13 | -6.13
2003-08-07 07:46 | 0 | 43 | -0.128 | -5.943 | -6.124 | -6.124
2003-08-07 07:46 | 0 | 42 | -0.04 | -5.89 | -6.124 | -6.124
2003-08-07 07:47 | 0 | 42 | 0.038 | -5.831 | -6.124 | -6.124
2003-08-07 07:48 | 0 | 43 | 0.067 | -5.789 | -6.114 | -6.114
2003-08-07 07:48 | 0 | 43 | 0.106 | -5.762 | -6.108 | -6.108
2003-08-07 07:48 | 0 | 43 | 0.135 | -5.725 | -6.098 | -6.098
2003-08-07 07:49 | 0 | 41 | 0.16 | -5.693 | -6.087 | -6.087
2003-08-07 07:50 | 0 | 41 | 0.179 | -5.671 | -6.071 | -6.071
2003-08-07 07:50 | 0 | 42 | 0.209 | -5.644 | -6.055 | -6.055
2003-08-07 07:50 | 0 | 42 | 0.233 | -5.623 | -6.038 | -6.038
2003-08-07 07:51 | 0 | 41 | 0.262 | -5.596 | -6.017 | -6.017
2003-08-07 07:52 | 0 | 42 | 0.272 | -5.575 | -5.995 | -5.995
2003-08-07 07:52 | 0 | 42 | 0.301 | -5.516 | -5.958 | -5.958
2003-08-07 07:52 | 0 | 42 | 0.369 | -5.447 | -5.931 | -5.931
2003-08-07 07:53 | 0 | 43 | 0.423 | -5.377 | -5.893 | -5.893
2003-08-07 07:54 | 0 | 41 | 0.491 | -5.303 | -5.823 | -5.823
2003-08-07 07:54 | 0 | 42 | 0.54 | -5.249 | -5.737 | -5.737
2003-08-07 07:55 | 0 | 42 | 0.579 | -4.459 | -5.667 | -5.667
2003-08-07 07:55 | 0 | 42 | 0.613 | -4.438 | -5.624 | -5.624
2003-08-07 07:55 | 0 | 42 | 0.623 | -4.427 | -5.592 | -5.592
2003-08-07 07:56 | 0 | 43 | 0.638 | -4.411 | -5.57 | -5.57
2003-08-07 07:57 | 0 | 42 | 0.652 | -4.4 | -5.554 | -5.554
2003-08-07 07:57 | 0 | 42 | 0.662 | -4.39 | -5.532 | -5.532
2003-08-07 07:57 | 0 | 43 | 0.686 | -4.379 | -5.516 | -5.516
2003-08-07 07:58 | 0 | 43 | 0.701 | -4.363 | -5.5 | -5.5
2003-08-07 07:59 | 0 | 43 | 0.721 | -4.352 | -5.479 | -5.479
2003-08-07 07:59 | 0 | 43 | 0.735 | -4.315 | -5.457 | -5.457
2003-08-07 07:59 | 0 | 42 | 0.794 | -4.267 | -5.419 | -5.419
2003-08-07 08:00 | 0 | 42 | 0.862 | -4.224 | -5.376 | -5.376
2003-08-07 08:01 | 0 | 43 | 0.93 | -4.176 | -5.306 | -5.306
2003-08-07 08:01 | 0 | 43 | 0.989 | -4.139 | -5.225 | -5.225
2003-08-07 08:02 | 0 | 43 | 1.018 | -4.107 | -5.145 | -5.145
2003-08-07 08:02 | 0 | 43 | 1.033 | -4.091 | -5.096 | -5.096
2003-08-07 08:02 | 0 | 42 | 1.052 | -4.085 | -5.086 | -5.086
2003-08-07 08:03 | 0 | 42 | 1.057 | -4.069 | -5.064 | -5.064
2003-08-07 08:04 | 0 | 43 | 1.067 | -4.069 | -5.053 | -5.053
2003-08-07 08:04 | 0 | 43 | 1.067 | -4.058 | -5.042 | -5.042
2003-08-07 08:04 | 0 | 42 | 1.086 | -4.048 | -5.032 | -5.032
2003-08-07 08:05 | 0 | 43 | 1.091 | -4.037 | -5.016 | -5.016
2003-08-07 08:06 | 0 | 42 | 1.096 | -4.021 | -5.005 | -5.005
2003-08-07 08:06 | 0 | 42 | 1.096 | -3.994 | -4.983 | -4.983
2003-08-07 08:06 | 0 | 43 | 1.169 | -3.952 | -4.972 | -4.972
2003-08-07 08:07 | 0 | 43 | 1.223 | -3.909 | -4.919 | -4.919
2003-08-07 08:08 | 0 | 43 | 1.277 | -3.866 | -4.865 | -4.865
2003-08-07 08:08 | 0 | 43 | 1.311 | -3.85 | -4.784 | -4.784
2003-08-07 08:08 | 0 | 42 | 1.325 | -3.824 | -4.725 | -4.725
2003-08-07 08:09 | 0 | 42 | 1.33 | -3.824 | -4.693 | -4.693
2003-08-07 08:10 | 0 | 43 | 1.34 | -3.818 | -4.682 | -4.682
2003-08-07 08:10 | 0 | 42 | 1.345 | -3.813 | -4.676 | -4.676
2003-08-07 08:10 | 0 | 43 | 1.345 | -3.808 | -4.676 | -4.676
2003-08-07 08:11 | 0 | 43 | 1.34 | -3.802 | -4.671 | -4.671
2003-08-07 08:11 | 0 | 43 | 1.345 | -3.802 | -4.666 | -4.666
2003-08-07 08:12 | 0 | 43 | 1.345 | -3.797 | -4.649 | -4.649
2003-08-07 08:13 | 0 | 42 | 1.35 | -3.759 | -4.639 | -4.639
2003-08-07 08:13 | 0 | 43 | 1.403 | -3.733 | -4.612 | -4.612
2003-08-07 08:13 | 0 | 42 | 1.447 | -3.69 | -4.569 | -4.569
2003-08-07 08:14 | 0 | 41 | 1.486 | -3.658 | -4.526 | -4.526
2003-08-07 08:15 | 0 | 43 | 1.516 | -3.637 | -4.45 | -4.45
2003-08-07 08:15 | 0 | 42 | 1.525 | -3.621 | -4.391 | -4.391
2003-08-07 08:15 | 0 | 43 | 1.535 | -3.615 | -4.364 | -4.364
2003-08-07 08:16 | 0 | 42 | 1.535 | -3.61 | -4.359 | -4.359
2003-08-07 08:17 | 0 | 43 | 1.535 | -3.615 | -4.353 | -4.353
2003-08-07 08:17 | 0 | 41 | 1.535 | -3.61 | -4.359 | -4.359
2003-08-07 08:17 | 0 | 42 | 1.53 | -3.615 | -4.353 | -4.353
2003-08-07 08:18 | 0 | 43 | 1.535 | -3.61 | -4.353 | -4.353
2003-08-07 08:19 | 0 | 43 | 1.535 | -3.605 | -4.37 | -4.37
2003-08-07 08:19 | 0 | 41 | 1.53 | -3.589 | -4.359 | -4.359
2003-08-07 08:20 | 0 | 42 | 1.564 | -3.562 | -4.343 | -4.343
2003-08-07 08:20 | 0 | 43 | 1.603 | -3.535 | -4.3 | -4.3
2003-08-07 08:20 | 0 | 43 | 1.647 | -3.498 | -4.262 | -4.262
2003-08-07 08:21 | 0 | 43 | 1.686 | -3.466 | -4.203 | -4.203
2003-08-07 08:22 | 0 | 43 | 1.706 | -3.45 | -4.143 | -4.143
2003-08-07 08:22 | 0 | 43 | 1.711 | -3.444 | -4.1 | -4.1
2003-08-07 08:22 | 0 | 43 | 1.711 | -3.444 | -4.09 | -4.09
2003-08-07 08:23 | 0 | 43 | 1.711 | -3.444 | -4.095 | -4.095
2003-08-07 08:24 | 0 | 42 | 1.715 | -3.444 | -4.084 | -4.084
2003-08-07 08:24 | 0 | 43 | 1.701 | -3.45 | -4.09 | -4.09
2003-08-07 08:24 | 0 | 43 | 1.706 | -3.444 | -4.084 | -4.084
2003-08-07 08:25 | 0 | 42 | 1.701 | -3.444 | -4.084 | -4.084
2003-08-07 08:26 | 0 | 41 | 1.701 | -3.444 | -4.095 | -4.095
2003-08-07 08:26 | 0 | 42 | 1.701 | -3.418 | -4.09 | -4.09
2003-08-07 08:26 | 0 | 43 | 1.75 | -3.386 | -4.068 | -4.068
2003-08-07 08:27 | 0 | 43 | 1.784 | -3.354 | -4.036 | -4.036
2003-08-07 08:28 | 0 | 42 | 1.842 | -3.316 | -3.987 | -3.987
2003-08-07 08:28 | 0 | 42 | 1.881 | -3.29 | -3.907 | -3.907
2003-08-07 08:28 | 0 | 41 | 1.881 | -3.274 | -3.842 | -3.842
2003-08-07 08:29 | 0 | 43 | 1.881 | -3.279 | -3.82 | -3.82
2003-08-07 08:29 | 0 | 42 | 1.881 | -3.284 | -3.82 | -3.82
2003-08-07 08:30 | 0 | 42 | 1.872 | -3.284 | -3.82 | -3.82
2003-08-07 08:31 | 0 | 43 | 1.876 | -3.295 | -3.82 | -3.82
2003-08-07 08:31 | 0 | 43 | 1.862 | -3.295 | -3.831 | -3.831
2003-08-07 08:31 | 0 | 41 | 1.862 | -3.3 | -3.842 | -3.842
2003-08-07 08:32 | 0 | 43 | 1.852 | -3.3 | -3.842 | -3.842
2003-08-07 08:33 | 0 | 42 | 1.847 | -3.295 | -3.847 | -3.847
2003-08-07 08:33 | 0 | 43 | 1.872 | -3.268 | -3.831 | -3.831
2003-08-07 08:33 | 0 | 41 | 1.901 | -3.241 | -3.804 | -3.804
2003-08-07 08:34 | 0 | 42 | 1.959 | -3.204 | -3.772 | -3.772
2003-08-07 08:35 | 0 | 43 | 1.993 | -3.188 | -3.713 | -3.713
2003-08-07 08:35 | 0 | 42 | 2.008 | -3.161 | -3.664 | -3.664
2003-08-07 08:35 | 0 | 43 | 2.008 | -3.161 | -3.627 | -3.627
2003-08-07 08:36 | 0 | 43 | 2.008 | -3.161 | -3.611 | -3.611
2003-08-07 08:37 | 0 | 43 | 2.003 | -3.167 | -3.611 | -3.611
2003-08-07 08:37 | 0 | 43 | 2.003 | -3.172 | -3.611 | -3.611
2003-08-07 08:38 | 0 | 42 | 1.989 | -3.177 | -3.627 | -3.627
2003-08-07 08:38 | 0 | 41 | 1.984 | -3.183 | -3.632 | -3.632
2003-08-07 08:39 | 0 | 43 | 1.979 | -3.188 | -3.632 | -3.632
2003-08-07 08:39 | 0 | 43 | 1.979 | -3.193 | -3.648 | -3.648
2003-08-07 08:40 | 0 | 42 | 1.964 | -3.172 | -3.632 | -3.632
2003-08-07 08:40 | 0 | 43 | 2.008 | -3.145 | -3.637 | -3.637
2003-08-07 08:40 | 0 | 41 | 2.037 | -3.113 | -3.611 | -3.611
2003-08-07 08:41 | 0 | 41 | 2.081 | -3.092 | -3.573 | -3.573
2003-08-07 08:42 | 0 | 41 | 2.125 | -3.071 | -3.53 | -3.53
2003-08-07 08:42 | 0 | 43 | 2.125 | -3.06 | -3.465 | -3.465
2003-08-07 08:42 | 0 | 42 | 2.125 | -3.049 | -3.433 | -3.433
2003-08-07 08:43 | 0 | 42 | 2.125 | -3.06 | -3.438 | -3.438
2003-08-07 08:44 | 0 | 43 | 2.125 | -3.065 | -3.438 | -3.438
2003-08-07 08:44 | 0 | 42 | 2.11 | -3.076 | -3.449 | -3.449
2003-08-07 08:44 | 0 | 42 | 2.106 | -3.071 | -3.46 | -3.46
2003-08-07 08:45 | 0 | 42 | 2.091 | -3.076 | -3.465 | -3.465
2003-08-07 08:46 | 0 | 41 | 2.086 | -3.087 | -3.471 | -3.471
2003-08-07 08:46 | 0 | 43 | 2.081 | -3.087 | -3.481 | -3.481
2003-08-07 08:46 | 0 | 43 | 2.086 | -3.06 | -3.471 | -3.471
2003-08-07 08:47 | 0 | 42 | 2.135 | -3.033 | -3.465 | -3.465
2003-08-07 08:47 | 0 | 42 | 2.159 | -3.007 | -3.433 | -3.433
2003-08-07 08:48 | 0 | 42 | 2.203 | -2.974 | -3.39 | -3.39
2003-08-07 08:49 | 0 | 43 | 2.237 | -2.953 | -3.336 | -3.336
2003-08-07 08:49 | 0 | 43 | 2.257 | -2.937 | -3.293 | -3.293
2003-08-07 08:49 | 0 | 41 | 2.257 | -2.942 | -3.255 | -3.255
2003-08-07 08:50 | 0 | 42 | 2.242 | -2.948 | -3.261 | -3.261
2003-08-07 08:51 | 0 | 43 | 2.242 | -2.948 | -3.266 | -3.266
2003-08-07 08:51 | 0 | 42 | 2.223 | -2.958 | -3.277 | -3.277
2003-08-07 08:51 | 0 | 41 | 2.213 | -2.969 | -3.293 | -3.293
2003-08-07 08:52 | 0 | 43 | 2.213 | -2.98 | -3.304 | -3.304
2003-08-07 08:53 | 0 | 43 | 2.198 | -2.985 | -3.314 | -3.314
2003-08-07 08:53 | 0 | 42 | 2.193 | -2.985 | -3.32 | -3.32
2003-08-07 08:53 | 0 | 43 | 2.208 | -2.958 | -3.325 | -3.325
2003-08-07 08:54 | 0 | 41 | 2.247 | -2.926 | -3.309 | -3.309
2003-08-07 08:55 | 0 | 42 | 2.286 | -2.9 | -3.277 | -3.277
2003-08-07 08:55 | 0 | 43 | 2.32 | -2.878 | -3.234 | -3.234
2003-08-07 08:55 | 0 | 43 | 2.335 | -2.873 | -3.175 | -3.175
2003-08-07 08:56 | 0 | 43 | 2.34 | -2.862 | -3.142 | -3.142
2003-08-07 08:56 | 0 | 43 | 2.33 | -2.873 | -3.126 | -3.126
2003-08-07 08:57 | 0 | 42 | 2.33 | -2.868 | -3.137 | -3.137
2003-08-07 08:58 | 0 | 42 | 2.32 | -2.878 | -3.153 | -3.153
2003-08-07 08:58 | 0 | 42 | 2.306 | -2.884 | -3.169 | -3.169
2003-08-07 08:58 | 0 | 42 | 2.301 | -2.9 | -3.175 | -3.175
2003-08-07 08:59 | 0 | 43 | 2.291 | -2.9 | -3.18 | -3.18
2003-08-07 09:00 | -1 | 42 | 2.286 | -2.905 | -3.185 | -3.185
2003-08-07 09:00 | 0 | 43 | 2.306 | -2.878 | -3.185 | -3.185
2003-08-07 09:00 | 0 | 42 | 2.335 | -2.846 | -3.175 | -3.175
2003-08-07 09:01 | 0 | 43 | 2.369 | -2.814 | -3.153 | -3.153
2003-08-07 09:02 | 0 | 43 | 2.418 | -2.793 | -3.11 | -3.11
2003-08-07 09:02 | 0 | 42 | 2.452 | -2.777 | -3.061 | -3.061
2003-08-07 09:02 | -1 | 42 | 2.447 | -2.766 | -3.013 | -3.013
2003-08-07 09:03 | 0 | 42 | 2.447 | -2.772 | -3.008 | -3.008
2003-08-07 09:04 | 0 | 43 | 2.442 | -2.782 | -3.002 | -3.002
2003-08-07 09:04 | 0 | 42 | 2.427 | -2.788 | -3.018 | -3.018
2003-08-07 09:05 | 0 | 43 | 2.413 | -2.798 | -3.024 | -3.024
2003-08-07 09:05 | 0 | 41 | 2.393 | -2.814 | -3.051 | -3.051
2003-08-07 09:05 | 0 | 41 | 2.388 | -2.82 | -3.061 | -3.061
2003-08-07 09:06 | 0 | 41 | 2.384 | -2.82 | -3.072 | -3.072
2003-08-07 09:07 | 0 | 41 | 2.369 | -2.809 | -3.072 | -3.072
2003-08-07 09:07 | 0 | 43 | 2.423 | -2.782 | -3.072 | -3.072
2003-08-07 09:07 | 0 | 42 | 2.457 | -2.734 | -3.051 | -3.051
2003-08-07 09:08 | 0 | 41 | 2.51 | -2.713 | -3.008 | -3.008
2003-08-07 09:09 | -1 | 43 | 2.549 | -2.686 | -2.975 | -2.975
2003-08-07 09:09 | -1 | 43 | 2.545 | -2.681 | -2.911 | -2.911
2003-08-07 09:09 | 0 | 43 | 2.545 | -2.691 | -2.889 | -2.889
2003-08-07 09:10 | 0 | 43 | 2.53 | -2.697 | -2.884 | -2.884
2003-08-07 09:11 | 0 | 43 | 2.52 | -2.702 | -2.895 | -2.895
2003-08-07 09:11 | 0 | 43 | 2.51 | -2.713 | -2.911 | -2.911
2003-08-07 09:11 | -1 | 43 | 2.501 | -2.718 | -2.921 | -2.921
2003-08-07 09:12 | -1 | 43 | 2.481 | -2.734 | -2.938 | -2.938
2003-08-07 09:13 | -1 | 43 | 2.476 | -2.74 | -2.954 | -2.954
2003-08-07 09:13 | 0 | 42 | 2.471 | -2.745 | -2.965 | -2.965
2003-08-07 09:14 | -1 | 43 | 2.471 | -2.718 | -2.965 | -2.965
2003-08-07 09:14 | 0 | 42 | 2.525 | -2.681 | -2.954 | -2.954
2003-08-07 09:14 | 0 | 42 | 2.579 | -2.654 | -2.927 | -2.927
2003-08-07 09:15 | 0 | 43 | 2.613 | -2.611 | -2.884 | -2.884
2003-08-07 09:16 | -1 | 43 | 2.642 | -2.595 | -2.819 | -2.819
2003-08-07 09:16 | 0 | 43 | 2.652 | -2.595 | -2.765 | -2.765
2003-08-07 09:16 | 0 | 43 | 2.642 | -2.606 | -2.76 | -2.76
2003-08-07 09:17 | 0 | 42 | 2.642 | -2.611 | -2.765 | -2.765
2003-08-07 09:18 | 0 | 43 | 2.618 | -2.617 | -2.771 | -2.771
2003-08-07 09:18 | 0 | 42 | 2.613 | -2.633 | -2.782 | -2.782
2003-08-07 09:18 | -1 | 42 | 2.588 | -2.638 | -2.808 | -2.808
2003-08-07 09:19 | 0 | 42 | 2.579 | -2.659 | -2.825 | -2.825
2003-08-07 09:20 | 0 | 42 | 2.564 | -2.659 | -2.835 | -2.835
2003-08-07 09:20 | 0 | 42 | 2.545 | -2.654 | -2.852 | -2.852
2003-08-07 09:20 | 0 | 41 | 2.579 | -2.633 | -2.852 | -2.852
2003-08-07 09:21 | -1 | 43 | 2.608 | -2.606 | -2.825 | -2.825
2003-08-07 09:22 | 0 | 43 | 2.662 | -2.579 | -2.798 | -2.798
2003-08-07 09:22 | -1 | 42 | 2.71 | -2.558 | -2.744 | -2.744
2003-08-07 09:22 | 0 | 43 | 2.71 | -2.547 | -2.701 | -2.701
2003-08-07 09:23 | 0 | 43 | 2.71 | -2.547 | -2.674 | -2.674
2003-08-07 09:24 | -1 | 43 | 2.691 | -2.558 | -2.674 | -2.674
2003-08-07 09:24 | -1 | 43 | 2.681 | -2.563 | -2.674 | -2.674
2003-08-07 09:25 | -1 | 42 | 2.662 | -2.585 | -2.701 | -2.701
2003-08-07 09:25 | -1 | 43 | 2.652 | -2.59 | -2.717 | -2.717
2003-08-07 09:25 | -1 | 43 | 2.632 | -2.601 | -2.738 | -2.738
2003-08-07 09:26 | 0 | 43 | 2.627 | -2.611 | -2.744 | -2.744
2003-08-07 09:27 | -1 | 43 | 2.613 | -2.601 | -2.749 | -2.749
2003-08-07 09:27 | 0 | 42 | 2.652 | -2.569 | -2.76 | -2.76
2003-08-07 09:27 | 0 | 43 | 2.671 | -2.558 | -2.738 | -2.738
2003-08-07 09:28 | 0 | 43 | 2.72 | -2.537 | -2.706 | -2.706
2003-08-07 09:29 | 0 | 43 | 2.759 | -2.505 | -2.668 | -2.668
2003-08-07 09:29 | -1 | 42 | 2.788 | -2.499 | -2.625 | -2.625
2003-08-07 09:29 | -1 | 43 | 2.779 | -2.499 | -2.577 | -2.577
2003-08-07 09:30 | 0 | 41 | 2.774 | -2.499 | -2.577 | -2.577
2003-08-07 09:31 | -1 | 42 | 2.754 | -2.515 | -2.588 | -2.588
2003-08-07 09:31 | -1 | 40 | 2.74 | -2.521 | -2.588 | -2.588
2003-08-07 09:32 | -1 | 42 | 2.71 | -2.531 | -2.625 | -2.625
2003-08-07 09:32 | -1 | 43 | 2.696 | -2.547 | -2.658 | -2.658
2003-08-07 09:32 | -1 | 41 | 2.686 | -2.558 | -2.668 | -2.668
2003-08-07 09:33 | -1 | 43 | 2.676 | -2.569 | -2.69 | -2.69
2003-08-07 09:34 | -1 | 43 | 2.696 | -2.537 | -2.69 | -2.69
2003-08-07 09:34 | -1 | 43 | 2.73 | -2.505 | -2.679 | -2.679
2003-08-07 09:34 | -1 | 42 | 2.784 | -2.494 | -2.636 | -2.636
2003-08-07 09:35 | -1 | 42 | 2.832 | -2.457 | -2.593 | -2.593
2003-08-07 09:36 | -1 | 41 | 2.857 | -2.44 | -2.523 | -2.523
2003-08-07 09:36 | -1 | 41 | 2.852 | -2.446 | -2.485 | -2.485
2003-08-07 09:36 | -1 | 42 | 2.847 | -2.446 | -2.475 | -2.475
2003-08-07 09:37 | -1 | 42 | 2.827 | -2.462 | -2.485 | -2.485
2003-08-07 09:38 | -1 | 43 | 2.813 | -2.467 | -2.512 | -2.512
2003-08-07 09:38 | -1 | 43 | 2.793 | -2.478 | -2.523 | -2.523
2003-08-07 09:38 | -1 | 43 | 2.779 | -2.494 | -2.55 | -2.55
2003-08-07 09:39 | -1 | 43 | 2.764 | -2.51 | -2.572 | -2.572
2003-08-07 09:40 | -1 | 42 | 2.749 | -2.505 | -2.582 | -2.582
2003-08-07 09:40 | -1 | 42 | 2.769 | -2.473 | -2.609 | -2.609
2003-08-07 09:40 | -1 | 43 | 2.793 | -2.457 | -2.577 | -2.577
2003-08-07 09:41 | -1 | 43 | 2.832 | -2.44 | -2.539 | -2.539
2003-08-07 09:41 | -1 | 42 | 2.886 | -2.424 | -2.496 | -2.496
2003-08-07 09:42 | -1 | 41 | 2.886 | -2.419 | -2.448 | -2.448
2003-08-07 09:43 | -1 | 43 | 2.871 | -2.424 | -2.432 | -2.432
2003-08-07 09:43 | -1 | 42 | 2.871 | -2.424 | -2.437 | -2.437
2003-08-07 09:43 | -1 | 41 | 2.842 | -2.44 | -2.453 | -2.453
2003-08-07 09:44 | -1 | 42 | 2.827 | -2.451 | -2.469 | -2.469
2003-08-07 09:45 | -1 | 42 | 2.818 | -2.462 | -2.491 | -2.491
2003-08-07 09:45 | -1 | 41 | 2.798 | -2.467 | -2.518 | -2.518
2003-08-07 09:45 | 0 | 43 | 2.808 | -2.446 | -2.529 | -2.529
2003-08-07 09:46 | -1 | 43 | 2.827 | -2.414 | -2.518 | -2.518
2003-08-07 09:47 | -1 | 42 | 2.891 | -2.392 | -2.491 | -2.491
2003-08-07 09:47 | -1 | 43 | 2.954 | -2.366 | -2.432 | -2.432
2003-08-07 09:47 | -1 | 41 | 2.949 | -2.36 | -2.372 | -2.372
2003-08-07 09:48 | -1 | 42 | 2.944 | -2.366 | -2.351 | -2.351
2003-08-07 09:49 | -1 | 43 | 2.94 | -2.376 | -2.351 | -2.351
2003-08-07 09:49 | -1 | 43 | 2.915 | -2.392 | -2.362 | -2.362
2003-08-07 09:50 | -1 | 43 | 2.901 | -2.403 | -2.383 | -2.383
2003-08-07 09:50 | -1 | 43 | 2.881 | -2.414 | -2.405 | -2.405
2003-08-07 09:50 | -1 | 41 | 2.866 | -2.424 | -2.421 | -2.421
2003-08-07 09:51 | -1 | 42 | 2.842 | -2.424 | -2.442 | -2.442
2003-08-07 09:52 | -1 | 43 | 2.871 | -2.398 | -2.453 | -2.453
2003-08-07 09:52 | -1 | 43 | 2.905 | -2.382 | -2.432 | -2.432
2003-08-07 09:52 | -1 | 42 | 2.944 | -2.366 | -2.405 | -2.405
2003-08-07 09:53 | -1 | 43 | 2.988 | -2.334 | -2.383 | -2.383
2003-08-07 09:54 | -1 | 43 | 3.013 | -2.323 | -2.329 | -2.329
2003-08-07 09:54 | 0 | 42 | 3.027 | -2.323 | -2.286 | -2.286
2003-08-07 09:54 | -1 | 42 | 2.998 | -2.334 | -2.276 | -2.276
2003-08-07 09:55 | 0 | 43 | 2.979 | -2.344 | -2.297 | -2.297
2003-08-07 09:56 | -1 | 43 | 2.969 | -2.355 | -2.302 | -2.302
2003-08-07 09:56 | -1 | 43 | 2.944 | -2.371 | -2.329 | -2.329
2003-08-07 09:56 | -1 | 42 | 2.92 | -2.376 | -2.356 | -2.356
2003-08-07 09:57 | -1 | 43 | 2.91 | -2.392 | -2.383 | -2.383
2003-08-07 09:58 | -1 | 42 | 2.901 | -2.371 | -2.399 | -2.399
2003-08-07 09:58 | -1 | 43 | 2.925 | -2.36 | -2.399 | -2.399
2003-08-07 09:58 | -1 | 43 | 2.959 | -2.328 | -2.378 | -2.378
2003-08-07 09:59 | -1 | 43 | 3.027 | -2.307 | -2.34 | -2.34
2003-08-07 09:59 | -1 | 42 | 3.076 | -2.291 | -2.297 | -2.297
2003-08-07 10:00 | -1 | 43 | 3.071 | -2.291 | -2.243 | -2.243
2003-08-07 10:01 | -1 | 42 | 3.066 | -2.291 | -2.216 | -2.216
2003-08-07 10:01 | -1 | 41 | 3.042 | -2.312 | -2.238 | -2.238
2003-08-07 10:01 | -1 | 43 | 3.013 | -2.323 | -2.249 | -2.249
2003-08-07 10:02 | -1 | 43 | 2.993 | -2.334 | -2.265 | -2.265
2003-08-07 10:03 | -1 | 42 | 2.974 | -2.344 | -2.297 | -2.297
2003-08-07 10:03 | -1 | 42 | 2.954 | -2.355 | -2.319 | -2.319
2003-08-07 10:03 | -1 | 43 | 2.944 | -2.35 | -2.329 | -2.329
2003-08-07 10:04 | -1 | 42 | 2.998 | -2.334 | -2.329 | -2.329
2003-08-07 10:05 | -1 | 43 | 3.032 | -2.291 | -2.319 | -2.319
2003-08-07 10:05 | -1 | 43 | 3.091 | -2.275 | -2.281 | -2.281
2003-08-07 10:05 | -1 | 43 | 3.144 | -2.248 | -2.238 | -2.238
2003-08-07 10:06 | -1 | 42 | 3.169 | -2.243 | -2.189 | -2.189
2003-08-07 10:07 | -1 | 43 | 3.154 | -2.254 | -2.152 | -2.152
2003-08-07 10:07 | -1 | 43 | 3.125 | -2.27 | -2.162 | -2.162
2003-08-07 10:08 | -1 | 43 | 3.101 | -2.286 | -2.189 | -2.189
2003-08-07 10:08 | -1 | 42 | 3.071 | -2.296 | -2.206 | -2.206
2003-08-07 10:09 | -1 | 43 | 3.042 | -2.312 | -2.222 | -2.222
2003-08-07 10:09 | -1 | 43 | 3.013 | -2.312 | -2.254 | -2.254
2003-08-07 10:10 | -1 | 42 | 3.032 | -2.296 | -2.27 | -2.27
2003-08-07 10:10 | -1 | 42 | 3.066 | -2.28 | -2.265 | -2.265
2003-08-07 10:10 | -1 | 43 | 3.115 | -2.259 | -2.238 | -2.238
2003-08-07 10:11 | -1 | 42 | 3.179 | -2.232 | -2.2 | -2.2
2003-08-07 10:12 | -1 | 42 | 3.213 | -2.227 | -2.157 | -2.157
2003-08-07 10:12 | -1 | 42 | 3.208 | -2.238 | -2.114 | -2.114
2003-08-07 10:12 | -1 | 43 | 3.159 | -2.254 | -2.141 | -2.141
2003-08-07 10:13 | -1 | 43 | 3.13 | -2.259 | -2.152 | -2.152
2003-08-07 10:14 | -1 | 43 | 3.096 | -2.28 | -2.179 | -2.179
2003-08-07 10:14 | -1 | 43 | 3.061 | -2.296 | -2.206 | -2.206
2003-08-07 10:14 | -1 | 42 | 3.047 | -2.291 | -2.222 | -2.222
2003-08-07 10:15 | -1 | 41 | 3.076 | -2.259 | -2.243 | -2.243
2003-08-07 10:16 | -1 | 43 | 3.115 | -2.243 | -2.216 | -2.216
2003-08-07 10:16 | 0 | 42 | 3.188 | -2.227 | -2.195 | -2.195
2003-08-07 10:16 | -1 | 42 | 3.247 | -2.206 | -2.157 | -2.157
2003-08-07 10:17 | 0 | 43 | 3.286 | -2.2 | -2.114 | -2.114
2003-08-07 10:17 | -1 | 43 | 3.261 | -2.206 | -2.071 | -2.071
2003-08-07 10:18 | -1 | 43 | 3.257 | -2.216 | -2.076 | -2.076
2003-08-07 10:19 | 0 | 43 | 3.227 | -2.232 | -2.098 | -2.098
2003-08-07 10:19 | -1 | 42 | 3.179 | -2.243 | -2.119 | -2.119
2003-08-07 10:19 | -1 | 43 | 3.14 | -2.254 | -2.141 | -2.141
2003-08-07 10:20 | -1 | 42 | 3.12 | -2.254 | -2.162 | -2.162
2003-08-07 10:21 | -1 | 43 | 3.193 | -2.227 | -2.162 | -2.162
2003-08-07 10:21 | -1 | 42 | 3.218 | -2.211 | -2.141 | -2.141
2003-08-07 10:21 | -1 | 42 | 3.296 | -2.195 | -2.125 | -2.125
2003-08-07 10:22 | -1 | 42 | 3.344 | -2.179 | -2.098 | -2.098
2003-08-07 10:23 | -1 | 42 | 3.408 | -2.173 | -2.066 | -2.066
2003-08-07 10:23 | -1 | 43 | 3.359 | -2.179 | -2.033 | -2.033
2003-08-07 10:23 | -1 | 43 | 3.325 | -2.2 | -2.055 | -2.055
2003-08-07 10:24 | -1 | 43 | 3.271 | -2.216 | -2.071 | -2.071
2003-08-07 10:25 | -1 | 43 | 3.222 | -2.227 | -2.092 | -2.092
2003-08-07 10:25 | -1 | 43 | 3.183 | -2.216 | -2.109 | -2.109
2003-08-07 10:25 | -1 | 43 | 3.218 | -2.2 | -2.13 | -2.13
2003-08-07 10:26 | -1 | 42 | 3.261 | -2.184 | -2.114 | -2.114
2003-08-07 10:26 | -1 | 43 | 3.339 | -2.179 | -2.087 | -2.087
2003-08-07 10:27 | -1 | 42 | 3.418 | -2.163 | -2.066 | -2.066
2003-08-07 10:28 | -1 | 43 | 3.739 | -2.141 | -2.028 | -2.028
2003-08-07 10:28 | -1 | 43 | 3.71 | -2.136 | -1.996 | -1.996
2003-08-07 10:28 | -1 | 42 | 3.793 | -2.147 | -1.985 | -1.985
2003-08-07 10:29 | -1 | 42 | 3.632 | -2.168 | -1.996 | -1.996
2003-08-07 10:30 | -1 | 43 | 3.593 | -2.179 | -2.023 | -2.023
2003-08-07 10:30 | -1 | 42 | 3.325 | -2.206 | -2.055 | -2.055
2003-08-07 10:30 | -1 | 43 | 3.247 | -2.222 | -2.087 | -2.087
2003-08-07 10:31 | -1 | 43 | 3.222 | -2.211 | -2.087 | -2.087
2003-08-07 10:32 | -1 | 42 | 3.315 | -2.179 | -2.098 | -2.098
2003-08-07 10:32 | -1 | 41 | 3.403 | -2.152 | -2.082 | -2.082
2003-08-07 10:32 | -1 | 42 | 3.695 | -2.12 | -2.049 | -2.049
2003-08-07 10:33 | -1 | 41 | 3.876 | -2.099 | -1.979 | -1.979
2003-08-07 10:34 | -1 | 43 | 3.891 | -2.099 | -1.953 | -1.953
2003-08-07 10:34 | -1 | 42 | 3.817 | -2.109 | -1.915 | -1.915
2003-08-07 10:35 | -1 | 42 | 3.895 | -2.131 | -1.936 | -1.936
2003-08-07 10:35 | -1 | 43 | 3.7 | -2.147 | -1.953 | -1.953
2003-08-07 10:35 | 0 | 42 | 3.891 | -2.163 | -1.99 | -1.99
2003-08-07 10:36 | -1 | 43 | 3.627 | -2.168 | -1.996 | -1.996
2003-08-07 10:37 | -1 | 43 | 3.656 | -2.184 | -2.023 | -2.023
2003-08-07 10:37 | -1 | 43 | 3.276 | -2.206 | -2.066 | -2.066
2003-08-07 10:37 | -1 | 42 | 3.281 | -2.173 | -2.076 | -2.076
2003-08-07 10:38 | -1 | 43 | 3.413 | -2.147 | -2.082 | -2.082
2003-08-07 10:39 | -1 | 43 | 3.739 | -2.109 | -2.028 | -2.028
2003-08-07 10:39 | -1 | 42 | 3.939 | -2.083 | -1.99 | -1.99
2003-08-07 10:39 | -1 | 42 | 3.296 | -1.826 | -2.017 | -2.017
2003-08-07 10:40 | -1 | 41 | 3.027 | -1.778 | -1.904 | -1.904
2003-08-07 10:41 | -1 | 43 | 2.949 | -1.784 | -1.877 | -1.877
2003-08-07 10:41 | -1 | 43 | 2.91 | -1.794 | -1.909 | -1.909
2003-08-07 10:41 | 0 | 43 | 2.857 | -1.81 | -1.942 | -1.942
2003-08-07 10:42 | -1 | 43 | 2.823 | -1.816 | -1.963 | -1.963
2003-08-07 10:43 | -1 | 43 | 2.793 | -1.821 | -2.001 | -2.001
2003-08-07 10:43 | -1 | 43 | 2.754 | -1.81 | -2.017 | -2.017
2003-08-07 10:44 | -1 | 43 | 2.798 | -1.81 | -2.017 | -2.017
2003-08-07 10:44 | -1 | 43 | 2.842 | -1.805 | -2.012 | -2.012
2003-08-07 10:44 | -1 | 43 | 2.901 | -1.789 | -1.996 | -1.996
2003-08-07 10:45 | -1 | 42 | 2.964 | -1.784 | -1.942 | -1.942
2003-08-07 10:46 | -1 | 43 | 2.988 | -1.778 | -1.893 | -1.893
2003-08-07 10:46 | -1 | 43 | 2.959 | -1.778 | -1.877 | -1.877
2003-08-07 10:46 | -1 | 42 | 2.93 | -1.784 | -1.883 | -1.883
2003-08-07 10:47 | -1 | 42 | 2.901 | -1.789 | -1.893 | -1.893
2003-08-07 10:48 | -1 | 43 | 2.871 | -1.805 | -1.931 | -1.931
2003-08-07 10:48 | -1 | 43 | 2.832 | -1.81 | -1.953 | -1.953
2003-08-07 10:48 | -1 | 42 | 2.808 | -1.816 | -1.99 | -1.99
2003-08-07 10:49 | -1 | 42 | 2.779 | -1.81 | -2.006 | -2.006
2003-08-07 10:50 | -1 | 43 | 2.813 | -1.805 | -2.012 | -2.012
2003-08-07 10:50 | -1 | 43 | 2.862 | -1.794 | -2.001 | -2.001
2003-08-07 10:50 | -1 | 43 | 2.925 | -1.784 | -1.969 | -1.969
2003-08-07 10:51 | -1 | 43 | 2.979 | -1.773 | -1.926 | -1.926
2003-08-07 10:52 | -1 | 42 | 3.008 | -1.768 | -1.877 | -1.877
2003-08-07 10:52 | -1 | 43 | 2.983 | -1.773 | -1.85 | -1.85
2003-08-07 10:52 | -1 | 42 | 2.954 | -1.778 | -1.872 | -1.872
2003-08-07 10:53 | -1 | 41 | 2.92 | -1.784 | -1.883 | -1.883
2003-08-07 10:54 | -1 | 42 | 2.886 | -1.789 | -1.899 | -1.899
2003-08-07 10:54 | -1 | 43 | 2.857 | -1.8 | -1.926 | -1.926
2003-08-07 10:55 | 0 | 42 | 2.823 | -1.805 | -1.953 | -1.953
2003-08-07 10:55 | -1 | 43 | 2.818 | -1.789 | -1.969 | -1.969
2003-08-07 10:55 | -1 | 43 | 2.866 | -1.778 | -1.974 | -1.974
2003-08-07 10:56 | -1 | 41 | 2.944 | -1.773 | -1.958 | -1.958
2003-08-07 10:57 | -1 | 42 | 3.008 | -1.757 | -1.92 | -1.92
2003-08-07 10:57 | -1 | 42 | 3.042 | -1.757 | -1.85 | -1.85
2003-08-07 10:57 | -1 | 43 | 3.032 | -1.746 | -1.823 | -1.823
2003-08-07 10:58 | -1 | 42 | 3.003 | -1.757 | -1.813 | -1.813
2003-08-07 10:59 | -1 | 41 | 2.974 | -1.757 | -1.834 | -1.834
2003-08-07 10:59 | -1 | 42 | 2.935 | -1.773 | -1.866 | -1.866
2003-08-07 10:59 | -1 | 43 | 2.91 | -1.778 | -1.888 | -1.888
2003-08-07 11:00 | -1 | 43 | 2.871 | -1.789 | -1.915 | -1.915
2003-08-07 11:01 | -1 | 43 | 2.857 | -1.768 | -1.931 | -1.931
2003-08-07 11:01 | 0 | 43 | 2.896 | -1.768 | -1.931 | -1.931
2003-08-07 11:02 | -1 | 43 | 2.959 | -1.768 | -1.92 | -1.92
2003-08-07 11:02 | -1 | 41 | 3.032 | -1.746 | -1.899 | -1.899
2003-08-07 11:02 | -1 | 41 | 3.091 | -1.73 | -1.839 | -1.839
2003-08-07 11:03 | -1 | 41 | 3.096 | -1.73 | -1.796 | -1.796
2003-08-07 11:04 | -1 | 43 | 3.066 | -1.741 | -1.769 | -1.769
2003-08-07 11:04 | -1 | 42 | 3.018 | -1.741 | -1.791 | -1.791
2003-08-07 11:04 | -1 | 43 | 2.983 | -1.757 | -1.818 | -1.818
2003-08-07 11:05 | -1 | 43 | 2.949 | -1.762 | -1.845 | -1.845
2003-08-07 11:06 | -1 | 43 | 2.925 | -1.768 | -1.866 | -1.866
2003-08-07 11:06 | -1 | 43 | 2.886 | -1.757 | -1.888 | -1.888
2003-08-07 11:06 | -1 | 43 | 2.925 | -1.757 | -1.904 | -1.904
2003-08-07 11:07 | -1 | 42 | 2.983 | -1.746 | -1.883 | -1.883
2003-08-07 11:08 | -1 | 43 | 3.061 | -1.736 | -1.866 | -1.866
2003-08-07 11:08 | -1 | 43 | 3.096 | -1.736 | -1.818 | -1.818
2003-08-07 11:08 | -1 | 41 | 3.081 | -1.725 | -1.759 | -1.759
2003-08-07 11:09 | -1 | 42 | 3.061 | -1.73 | -1.759 | -1.759
2003-08-07 11:10 | -1 | 43 | 3.032 | -1.736 | -1.786 | -1.786
2003-08-07 11:10 | -1 | 43 | 2.988 | -1.757 | -1.802 | -1.802
2003-08-07 11:10 | -1 | 43 | 2.954 | -1.762 | -1.834 | -1.834
2003-08-07 11:11 | -1 | 43 | 2.91 | -1.746 | -1.856 | -1.856
2003-08-07 11:11 | -1 | 42 | 2.949 | -1.741 | -1.872 | -1.872
2003-08-07 11:12 | -1 | 42 | 2.998 | -1.725 | -1.813 | -1.813
2003-08-07 11:13 | -1 | 43 | 3.076 | -1.72 | -1.818 | -1.818
2003-08-07 11:13 | -1 | 43 | 3.169 | -1.704 | -1.786 | -1.786
2003-08-07 11:13 | -1 | 43 | 3.198 | -1.709 | -1.743 | -1.743
2003-08-07 11:14 | -1 | 42 | 3.169 | -1.704 | -1.71 | -1.71
2003-08-07 11:15 | -1 | 41 | 3.12 | -1.714 | -1.726 | -1.726
2003-08-07 11:15 | -1 | 41 | 3.081 | -1.725 | -1.737 | -1.737
2003-08-07 11:15 | -1 | 43 | 3.027 | -1.73 | -1.764 | -1.764
2003-08-07 11:16 | -1 | 42 | 2.979 | -1.736 | -1.813 | -1.813
2003-08-07 11:17 | 0 | 42 | 2.964 | -1.725 | -1.829 | -1.829
2003-08-07 11:17 | -1 | 42 | 3.022 | -1.725 | -1.823 | -1.823
2003-08-07 11:17 | -1 | 42 | 3.086 | -1.714 | -1.807 | -1.807
2003-08-07 11:18 | -1 | 43 | 3.179 | -1.709 | -1.775 | -1.775
2003-08-07 11:19 | -1 | 42 | 3.242 | -1.698 | -1.732 | -1.732
2003-08-07 11:19 | -1 | 42 | 3.227 | -1.688 | -1.71 | -1.71
2003-08-07 11:20 | 0 | 43 | 3.179 | -1.704 | -1.705 | -1.705
2003-08-07 11:20 | -1 | 43 | 3.135 | -1.704 | -1.726 | -1.726
2003-08-07 11:20 | -1 | 43 | 3.081 | -1.714 | -1.748 | -1.748
2003-08-07 11:21 | -1 | 41 | 3.022 | -1.73 | -1.78 | -1.78
2003-08-07 11:22 | -1 | 42 | 2.979 | -1.746 | -1.802 | -1.802
2003-08-07 11:22 | -1 | 42 | 2.974 | -1.725 | -1.834 | -1.834
2003-08-07 11:22 | -1 | 43 | 3.037 | -1.72 | -1.818 | -1.818
2003-08-07 11:23 | -1 | 43 | 3.115 | -1.709 | -1.802 | -1.802
2003-08-07 11:24 | -1 | 43 | 3.227 | -1.704 | -1.769 | -1.769
2003-08-07 11:24 | -1 | 42 | 3.3 | -1.693 | -1.716 | -1.716
2003-08-07 11:24 | -1 | 43 | 3.296 | -1.688 | -1.673 | -1.673
2003-08-07 11:25 | -1 | 43 | 3.261 | -1.688 | -1.662 | -1.662
2003-08-07 11:26 | -1 | 43 | 3.188 | -1.698 | -1.683 | -1.683
2003-08-07 11:26 | -1 | 41 | 3.14 | -1.704 | -1.71 | -1.71
2003-08-07 11:26 | -1 | 43 | 3.071 | -1.725 | -1.737 | -1.737
2003-08-07 11:27 | -1 | 41 | 3.018 | -1.72 | -1.769 | -1.769
2003-08-07 11:28 | -1 | 41 | 3.013 | -1.709 | -1.775 | -1.775
2003-08-07 11:28 | -1 | 41 | 3.076 | -1.714 | -1.786 | -1.786
2003-08-07 11:28 | -1 | 41 | 3.174 | -1.698 | -1.775 | -1.775
2003-08-07 11:29 | -1 | 42 | 3.271 | -1.682 | -1.748 | -1.748
2003-08-07 11:29 | -1 | 43 | 3.364 | -1.672 | -1.689 | -1.689
2003-08-07 11:30 | -1 | 43 | 3.344 | -1.677 | -1.667 | -1.667
2003-08-07 11:31 | -1 | 42 | 3.281 | -1.677 | -1.651 | -1.651
2003-08-07 11:31 | -1 | 43 | 3.203 | -1.693 | -1.662 | -1.662
2003-08-07 11:31 | -1 | 43 | 3.14 | -1.704 | -1.694 | -1.694
2003-08-07 11:32 | -1 | 43 | 3.086 | -1.714 | -1.732 | -1.732
2003-08-07 11:33 | -1 | 42 | 3.032 | -1.714 | -1.753 | -1.753
2003-08-07 11:33 | -1 | 41 | 3.066 | -1.698 | -1.764 | -1.764
2003-08-07 11:33 | -1 | 42 | 3.135 | -1.688 | -1.764 | -1.764
2003-08-07 11:34 | -1 | 42 | 3.213 | -1.688 | -1.737 | -1.737
2003-08-07 11:35 | -1 | 43 | 3.325 | -1.672 | -1.71 | -1.71
2003-08-07 11:35 | -1 | 42 | 3.383 | -1.661 | -1.667 | -1.667
2003-08-07 11:35 | -1 | 42 | 3.349 | -1.666 | -1.64 | -1.64
2003-08-07 11:36 | -1 | 41 | 3.3 | -1.677 | -1.635 | -1.635
2003-08-07 11:37 | -1 | 41 | 3.227 | -1.682 | -1.651 | -1.651
2003-08-07 11:37 | -1 | 42 | 3.159 | -1.693 | -1.683 | -1.683
2003-08-07 11:38 | -1 | 42 | 3.101 | -1.698 | -1.71 | -1.71
2003-08-07 11:38 | -1 | 42 | 3.076 | -1.688 | -1.726 | -1.726
2003-08-07 11:39 | -1 | 42 | 3.13 | -1.682 | -1.732 | -1.732
2003-08-07 11:39 | 0 | 42 | 3.237 | -1.677 | -1.726 | -1.726
2003-08-07 11:40 | -1 | 41 | 3.369 | -1.666 | -1.694 | -1.694
2003-08-07 11:40 | -1 | 42 | 3.7 | -1.661 | -1.624 | -1.624
2003-08-07 11:40 | -1 | 41 | 3.754 | -1.65 | -1.597 | -1.597
2003-08-07 11:41 | -1 | 41 | 3.788 | -1.661 | -1.586 | -1.586
2003-08-07 11:42 | -1 | 43 | 3.632 | -1.672 | -1.624 | -1.624
2003-08-07 11:42 | -1 | 43 | 3.232 | -1.688 | -1.646 | -1.646
2003-08-07 11:42 | -1 | 43 | 3.159 | -1.698 | -1.689 | -1.689
2003-08-07 11:43 | -1 | 43 | 3.101 | -1.677 | -1.716 | -1.716
2003-08-07 11:44 | -1 | 42 | 3.144 | -1.688 | -1.721 | -1.721
2003-08-07 11:44 | -1 | 42 | 3.237 | -1.677 | -1.71 | -1.71
2003-08-07 11:44 | -1 | 42 | 3.359 | -1.666 | -1.678 | -1.678
2003-08-07 11:45 | -1 | 42 | 3.92 | -1.661 | -1.656 | -1.656
2003-08-07 11:46 | -1 | 43 | 3.798 | -1.65 | -1.597 | -1.597
2003-08-07 11:46 | -1 | 43 | 3.735 | -1.661 | -1.586 | -1.586
2003-08-07 11:46 | -1 | 42 | 3.822 | -1.656 | -1.592 | -1.592
2003-08-07 11:47 | -1 | 43 | 3.31 | -1.677 | -1.635 | -1.635
2003-08-07 11:47 | -1 | 43 | 3.218 | -1.688 | -1.656 | -1.656
2003-08-07 11:48 | -1 | 43 | 3.135 | -1.693 | -1.683 | -1.683
2003-08-07 11:49 | -1 | 42 | 3.144 | -1.672 | -1.71 | -1.71
2003-08-07 11:49 | -1 | 42 | 3.227 | -1.677 | -1.705 | -1.705
2003-08-07 11:49 | -1 | 42 | 3.335 | -1.661 | -1.689 | -1.689
2003-08-07 11:50 | -1 | 41 | 3.769 | -1.65 | -1.63 | -1.63
2003-08-07 11:51 | -1 | 41 | 3.895 | -1.645 | -1.592 | -1.592
2003-08-07 11:51 | -1 | 43 | 3.788 | -1.65 | -1.549 | -1.549
2003-08-07 11:51 | -1 | 42 | 3.842 | -1.65 | -1.554 | -1.554
2003-08-07 11:52 | -1 | 41 | 3.642 | -1.661 | -1.586 | -1.586
2003-08-07 11:53 | -1 | 42 | 3.369 | -1.688 | -1.64 | -1.64
2003-08-07 11:53 | -1 | 43 | 3.208 | -1.688 | -1.651 | -1.651
2003-08-07 11:53 | -1 | 43 | 3.164 | -1.672 | -1.678 | -1.678
2003-08-07 11:54 | -1 | 42 | 3.261 | -1.661 | -1.689 | -1.689
2003-08-07 11:55 | -1 | 42 | 3.374 | -1.65 | -1.683 | -1.683
2003-08-07 11:55 | -1 | 41 | 3.715 | -1.645 | -1.635 | -1.635
2003-08-07 11:55 | -1 | 43 | 3.813 | -1.629 | -1.586 | -1.586
2003-08-07 11:56 | -1 | 43 | 3.92 | -1.634 | -1.549 | -1.549
2003-08-07 11:56 | -1 | 43 | 3.73 | -1.64 | -1.538 | -1.538
2003-08-07 11:57 | -1 | 41 | 3.842 | -1.64 | -1.56 | -1.56
2003-08-07 11:58 | -1 | 43 | 3.837 | -1.672 | -1.597 | -1.597
2003-08-07 11:58 | -1 | 41 | 3.286 | -1.672 | -1.63 | -1.63
2003-08-07 11:58 | -1 | 43 | 3.242 | -1.656 | -1.635 | -1.635
2003-08-07 11:59 | -1 | 43 | 3.344 | -1.65 | -1.635 | -1.635
2003-08-07 12:00 | -1 | 43 | 3.822 | -1.645 | -1.613 | -1.613
2003-08-07 12:00 | -1 | 43 | 3.886 | -1.645 | -1.581 | -1.581
2003-08-07 12:00 | -1 | 43 | 3.969 | -1.623 | -1.56 | -1.56
2003-08-07 12:01 | -1 | 42 | 4.012 | -1.634 | -1.538 | -1.538
2003-08-07 12:02 | -1 | 42 | 3.925 | -1.623 | -1.527 | -1.527
2003-08-07 12:02 | -1 | 43 | 3.817 | -1.645 | -1.549 | -1.549
2003-08-07 12:02 | -1 | 43 | 3.91 | -1.661 | -1.592 | -1.592
2003-08-07 12:03 | -1 | 41 | 3.296 | -1.672 | -1.63 | -1.63
2003-08-07 12:04 | -1 | 42 | 3.276 | -1.64 | -1.651 | -1.651
2003-08-07 12:04 | -1 | 42 | 3.408 | -1.64 | -1.635 | -1.635
2003-08-07 12:05 | -1 | 43 | 3.813 | -1.645 | -1.619 | -1.619
2003-08-07 12:05 | -1 | 41 | 3.944 | -1.623 | -1.576 | -1.576
2003-08-07 12:05 | -1 | 43 | 3.817 | -1.623 | -1.543 | -1.543
2003-08-07 12:06 | -1 | 41 | 3.983 | -1.618 | -1.511 | -1.511
2003-08-07 12:07 | -1 | 43 | 3.925 | -1.629 | -1.495 | -1.495
2003-08-07 12:07 | -1 | 43 | 3.934 | -1.64 | -1.527 | -1.527
2003-08-07 12:07 | -1 | 42 | 3.988 | -1.634 | -1.56 | -1.56
2003-08-07 12:08 | -1 | 42 | 3.798 | -1.64 | -1.597 | -1.597
2003-08-07 12:09 | -1 | 42 | 3.686 | -1.64 | -1.613 | -1.613
2003-08-07 12:09 | -1 | 42 | 3.866 | -1.634 | -1.619 | -1.619
2003-08-07 12:09 | -1 | 43 | 3.993 | -1.629 | -1.597 | -1.597
2003-08-07 12:10 | -1 | 41 | 3.876 | -1.629 | -1.57 | -1.57
2003-08-07 12:11 | -1 | 43 | 3.944 | -1.618 | -1.516 | -1.516
2003-08-07 12:11 | -1 | 42 | 3.827 | -1.613 | -1.506 | -1.506
2003-08-07 12:11 | -1 | 43 | 3.778 | -1.629 | -1.527 | -1.527
2003-08-07 12:12 | -1 | 43 | 3.886 | -1.634 | -1.543 | -1.543
2003-08-07 12:13 | -1 | 42 | 3.895 | -1.645 | -1.581 | -1.581
2003-08-07 12:13 | -1 | 43 | 3.661 | -1.623 | -1.608 | -1.608
2003-08-07 12:14 | -1 | 42 | 3.725 | -1.634 | -1.608 | -1.608
2003-08-07 12:14 | -1 | 41 | 3.817 | -1.629 | -1.57 | -1.57
2003-08-07 12:14 | -1 | 43 | 3.769 | -1.607 | -1.56 | -1.56
2003-08-07 12:15 | -1 | 42 | 3.978 | -1.613 | -1.506 | -1.506
2003-08-07 12:16 | -1 | 43 | 3.856 | -1.607 | -1.473 | -1.473
2003-08-07 12:16 | -1 | 42 | 3.92 | -1.613 | -1.473 | -1.473
2003-08-07 12:16 | -1 | 42 | 3.978 | -1.623 | -1.5 | -1.5
2003-08-07 12:17 | -1 | 43 | 3.72 | -1.64 | -1.538 | -1.538
2003-08-07 12:18 | -1 | 42 | 3.925 | -1.623 | -1.56 | -1.56
2003-08-07 12:18 | -1 | 43 | 3.881 | -1.618 | -1.586 | -1.586
2003-08-07 12:18 | -1 | 42 | 3.817 | -1.602 | -1.57 | -1.57
2003-08-07 12:19 | -1 | 42 | 3.803 | -1.618 | -1.56 | -1.56
2003-08-07 12:20 | -1 | 43 | 3.959 | -1.602 | -1.516 | -1.516
2003-08-07 12:20 | -1 | 41 | 3.915 | -1.607 | -1.479 | -1.479
2003-08-07 12:20 | -1 | 43 | 3.944 | -1.613 | -1.479 | -1.479
2003-08-07 12:21 | -1 | 42 | 3.754 | -1.634 | -1.506 | -1.506
2003-08-07 12:22 | -1 | 43 | 4.017 | -1.64 | -1.543 | -1.543
2003-08-07 12:22 | -1 | 42 | 3.774 | -1.618 | -1.549 | -1.549
2003-08-07 12:22 | -1 | 43 | 3.725 | -1.623 | -1.592 | -1.592
2003-08-07 12:23 | -1 | 43 | 3.978 | -1.613 | -1.57 | -1.57
2003-08-07 12:24 | -1 | 43 | 3.842 | -1.602 | -1.549 | -1.549
2003-08-07 12:24 | -1 | 42 | 3.905 | -1.597 | -1.511 | -1.511
2003-08-07 12:25 | -1 | 43 | 3.915 | -1.597 | -1.473 | -1.473
2003-08-07 12:25 | -1 | 43 | 3.866 | -1.597 | -1.457 | -1.457
2003-08-07 12:25 | -1 | 43 | 4.003 | -1.613 | -1.484 | -1.484
2003-08-07 12:26 | 19 | 54 | 124.35 | 135.805 | 112.155 | 112.155
2003-08-07 12:27 | 39 | 65 | 119.029 | 135.437 | 107.417 | 107.417
2003-08-07 12:27 | 39 | 55 | 71.684 | 46.895 | 74.079 | 74.079
2003-08-07 12:29 | 39 | 55 | 21.798 | 19.437 | 23.122 | 23.122
2003-08-07 12:29 | 39 | 55 | 15.566 | 15.827 | 16.776 | 16.776
2003-08-07 12:29 | 59 | 86 | 121.165 | 135.496 | 108.602 | 108.602
2003-08-07 12:30 | 59 | 63 | 107.924 | 74.263 | 104.726 | 104.726
2003-08-07 12:31 | 59 | 62 | 28.163 | 28.403 | 32.823 | 32.823
2003-08-07 12:31 | 59 | 62 | 20.111 | 23.554 | 24.63 | 24.63
2003-08-07 12:32 | 59 | 64 | 17.877 | 21.765 | 22.444 | 22.444
2003-08-07 12:32 | 79 | 74 | 117.805 | 135.261 | 105.388 | 105.388
2003-08-07 12:32 | 79 | 71 | 46.544 | 43.51 | 55.034 | 55.034
2003-08-07 12:33 | 79 | 69 | 8.421 | 5.724 | 5.982 | 5.982
2003-08-07 12:34 | 99 | 83 | 115.679 | 133.835 | 103.262 | 103.262
2003-08-07 12:34 | 120 | 154 | 115.279 | 134.086 | 102.465 | 102.465
2003-08-07 12:34 | 120 | 93 | 80.755 | 76.361 | 97.911 | 97.911
2003-08-07 12:35 | 140 | 116 | 112.67 | 130.535 | 100.199 | 100.199
2003-08-07 12:36 | 154 | 249 | 114.045 | 131.934 | 100.145 | 100.145
2003-08-07 12:36 | 160 | 125 | 86.393 | 94.106 | 98.939 | 98.939
2003-08-07 12:36 | 179 | 172 | 110.436 | 127.438 | 98.331 | 98.331
2003-08-07 12:37 | 200 | 339 | 110.533 | 126.685 | 97.868 | 97.868
2003-08-07 12:38 | 200 | 393 | 109.504 | 125.547 | 97.545 | 97.545
2003-08-07 12:38 | 200 | 382 | 101.472 | 124.848 | 97.254 | 97.254
2003-08-07 12:38 | 200 | 383 | 98.171 | 124.298 | 97.012 | 97.012
2003-08-07 12:39 | 200 | 379 | 96.883 | 123.855 | 96.78 | 96.78
2003-08-07 12:40 | 200 | 369 | 93.996 | 123.486 | 96.538 | 96.538
2003-08-07 12:40 | 200 | 367 | 91.787 | 123.16 | 96.355 | 96.355
2003-08-07 12:40 | 200 | 364 | 92.113 | 122.835 | 96.172 | 96.172
2003-08-07 12:41 | 200 | 361 | 92.728 | 122.568 | 96.01 | 96.01
2003-08-07 12:41 | 200 | 359 | 91.606 | 122.306 | 95.849 | 95.849
2003-08-07 12:42 | 200 | 356 | 90.533 | 122.071 | 95.698 | 95.698
2003-08-07 12:43 | 200 | 350 | 89.373 | 121.847 | 95.553 | 95.553
2003-08-07 12:43 | 200 | 349 | 88.173 | 121.59 | 95.413 | 95.413
2003-08-07 12:43 | 200 | 342 | 87.427 | 121.388 | 95.262 | 95.262
2003-08-07 12:44 | 200 | 342 | 87.797 | 121.19 | 95.138 | 95.138
2003-08-07 12:45 | 200 | 340 | 87.08 | 121.008 | 95.009 | 95.009
2003-08-07 12:45 | 200 | 346 | 86.403 | 120.827 | 94.891 | 94.891
2003-08-07 12:45 | 200 | 346 | 91.943 | 120.651 | 94.778 | 94.778
2003-08-07 12:46 | 200 | 342 | 88.334 | 120.485 | 94.665 | 94.665
2003-08-07 12:47 | 200 | 338 | 86.198 | 120.32 | 94.562 | 94.562
2003-08-07 12:47 | 200 | 333 | 85.505 | 120.138 | 94.455 | 94.455
2003-08-07 12:47 | 200 | 337 | 86.724 | 119.994 | 94.352 | 94.352
2003-08-07 12:48 | 200 | 329 | 84.969 | 119.85 | 94.256 | 94.256
2003-08-07 12:49 | 200 | 332 | 84.725 | 119.711 | 94.159 | 94.159
2003-08-07 12:49 | 200 | 324 | 83.925 | 119.572 | 94.072 | 94.072
2003-08-07 12:50 | 200 | 321 | 83.691 | 119.444 | 93.959 | 93.959
2003-08-07 12:50 | 200 | 324 | 83.398 | 119.326 | 93.868 | 93.868
2003-08-07 12:50 | 200 | 328 | 82.682 | 119.198 | 93.776 | 93.776
2003-08-07 12:51 | 200 | 329 | 82.472 | 119.081 | 93.696 | 93.696
2003-08-07 12:52 | 200 | 325 | 82.072 | 118.969 | 93.615 | 93.615
2003-08-07 12:52 | 200 | 323 | 81.526 | 118.84 | 93.54 | 93.54
2003-08-07 12:52 | 200 | 321 | 80.741 | 118.728 | 93.459 | 93.459
2003-08-07 12:53 | 200 | 321 | 80.511 | 118.627 | 93.389 | 93.389
2003-08-07 12:54 | 200 | 319 | 80.814 | 118.525 | 93.308 | 93.308
2003-08-07 12:54 | 200 | 321 | 80.536 | 118.429 | 93.243 | 93.243
2003-08-07 12:54 | 200 | 319 | 80.199 | 118.338 | 93.174 | 93.174
2003-08-07 12:55 | 200 | 318 | 79.346 | 118.242 | 93.104 | 93.104
2003-08-07 12:56 | 200 | 312 | 78.078 | 118.157 | 93.039 | 93.039
2003-08-07 12:56 | 200 | 308 | 77.454 | 118.125 | 92.974 | 92.974
2003-08-07 12:56 | 200 | 303 | 77.317 | 118.018 | 92.91 | 92.91
2003-08-07 12:57 | 200 | 303 | 77.556 | 117.97 | 92.851 | 92.851
2003-08-07 12:58 | 200 | 305 | 77.785 | 117.885 | 92.786 | 92.786
2003-08-07 12:58 | 200 | 304 | 77.717 | 117.826 | 92.732 | 92.732
2003-08-07 12:58 | 200 | 310 | 77.956 | 117.724 | 92.678 | 92.678
2003-08-07 12:59 | 200 | 307 | 77.741 | 117.644 | 92.603 | 92.603
2003-08-07 12:59 | 200 | 304 | 77.166 | 117.607 | 92.538 | 92.538
2003-08-07 13:00 | 200 | 302 | 76.605 | 117.596 | 92.479 | 92.479
2003-08-07 13:01 | 200 | 301 | 76.249 | 117.596 | 92.425 | 92.425
2003-08-07 13:01 | 200 | 293 | 75.264 | 117.596 | 92.377 | 92.377
2003-08-07 13:01 | 200 | 300 | 75.737 | 117.5 | 92.328 | 92.328
2003-08-07 13:02 | 200 | 298 | 75.995 | 117.425 | 92.275 | 92.275
2003-08-07 13:03 | 200 | 297 | 76.439 | 117.409 | 92.231 | 92.231
2003-08-07 13:03 | 200 | 298 | 75.152 | 117.292 | 92.188 | 92.188
2003-08-07 13:03 | 200 | 295 | 74.747 | 117.281 | 92.145 | 92.145
2003-08-07 13:04 | 200 | 292 | 74.025 | 117.276 | 92.097 | 92.097
2003-08-07 13:05 | 200 | 290 | 73.196 | 117.34 | 92.054 | 92.054
2003-08-07 13:05 | 200 | 286 | 72.972 | 117.383 | 92.016 | 92.016
2003-08-07 13:05 | 200 | 304 | 73.157 | 117.132 | 91.968 | 91.968
2003-08-07 13:06 | 200 | 299 | 73.055 | 117.148 | 91.93 | 91.93
2003-08-07 13:07 | 200 | 295 | 73.591 | 117.148 | 91.892 | 91.892
2003-08-07 13:07 | 200 | 298 | 73.991 | 117.036 | 91.855 | 91.855
2003-08-07 13:08 | 200 | 299 | 74.054 | 117.019 | 91.822 | 91.822
2003-08-07 13:08 | 200 | 292 | 72.372 | 117.03 | 91.779 | 91.779
2003-08-07 13:09 | 200 | 295 | 72.542 | 117.078 | 91.747 | 91.747
2003-08-07 13:09 | 200 | 285 | 71.679 | 117.185 | 91.715 | 91.715
2003-08-07 13:10 | 200 | 284 | 71.323 | 117.254 | 91.682 | 91.682
2003-08-07 13:10 | 200 | 282 | 71.338 | 117.265 | 91.65 | 91.65
2003-08-07 13:10 | 200 | 282 | 71.387 | 117.206 | 91.618 | 91.618
2003-08-07 13:11 | 200 | 287 | 72.255 | 117.148 | 91.58 | 91.58
2003-08-07 13:12 | 200 | 284 | 71.694 | 117.084 | 91.553 | 91.553
2003-08-07 13:12 | 200 | 285 | 71.47 | 117.046 | 91.526 | 91.526
2003-08-07 13:12 | 200 | 287 | 71.114 | 117.046 | 91.499 | 91.499
2003-08-07 13:13 | 200 | 284 | 70.797 | 117.132 | 91.462 | 91.462
2003-08-07 13:14 | 200 | 287 | 72.903 | 117.201 | 91.44 | 91.44
2003-08-07 13:14 | 200 | 280 | 73.928 | 117.206 | 91.413 | 91.413
2003-08-07 13:14 | 200 | 279 | 72.045 | 117.164 | 91.381 | 91.381
2003-08-07 13:15 | 200 | 281 | 71.304 | 117.116 | 91.359 | 91.359
2003-08-07 13:16 | 200 | 280 | 72.06 | 117.158 | 91.332 | 91.332
2003-08-07 13:16 | 200 | 284 | 71.908 | 117.046 | 91.306 | 91.306
2003-08-07 13:16 | 200 | 282 | 71.631 | 117.003 | 91.279 | 91.279
2003-08-07 13:17 | 200 | 279 | 70.67 | 117.03 | 91.246 | 91.246
2003-08-07 13:17 | 200 | 279 | 70.392 | 117.009 | 91.214 | 91.214
2003-08-07 13:18 | 200 | 272 | 70.007 | 116.235 | 91.182 | 91.182
2003-08-07 13:19 | 200 | 274 | 69.602 | 115.994 | 91.155 | 91.155
2003-08-07 13:19 | 200 | 269 | 68.607 | 115.156 | 91.133 | 91.133
2003-08-07 13:19 | 200 | 272 | 69.314 | 116.373 | 91.106 | 91.106
2003-08-07 13:20 | 200 | 271 | 69.738 | 116.779 | 91.085 | 91.085
2003-08-07 13:21 | 200 | 273 | 69.602 | 116.817 | 91.063 | 91.063
2003-08-07 13:21 | 200 | 277 | 69.943 | 116.955 | 91.047 | 91.047
2003-08-07 13:21 | 200 | 271 | 70.036 | 115.722 | 91.031 | 91.031
2003-08-07 13:22 | 200 | 272 | 68.973 | 114.964 | 91.015 | 91.015
2003-08-07 13:23 | 200 | 272 | 69.07 | 114.344 | 90.999 | 90.999
2003-08-07 13:23 | 200 | 274 | 70.026 | 115.861 | 90.983 | 90.983
2003-08-07 13:23 | 200 | 273 | 70.041 | 114.163 | 90.961 | 90.961
2003-08-07 13:24 | 200 | 271 | 70.143 | 114.499 | 90.945 | 90.945
2003-08-07 13:25 | 200 | 270 | 69.451 | 114.616 | 90.923 | 90.923
2003-08-07 13:25 | 200 | 273 | 69.787 | 116 | 90.907 | 90.907
2003-08-07 13:25 | 200 | 275 | 69.66 | 116.817 | 90.891 | 90.891
2003-08-07 13:26 | 200 | 288 | 70.304 | 116.528 | 90.886 | 90.886
2003-08-07 13:26 | 200 | 279 | 69.343 | 116.897 | 90.87 | 90.87
2003-08-07 13:27 | 200 | 274 | 68.797 | 116.592 | 90.853 | 90.853
2003-08-07 13:28 | 200 | 272 | 68.319 | 116.192 | 90.837 | 90.837
2003-08-07 13:28 | 200 | 271 | 68.553 | 116.096 | 90.826 | 90.826
2003-08-07 13:28 | 200 | 269 | 68.778 | 116.453 | 90.816 | 90.816
2003-08-07 13:29 | 200 | 271 | 68.817 | 116.63 | 90.8 | 90.8
2003-08-07 13:30 | 200 | 273 | 68.856 | 116.363 | 90.789 | 90.789
2003-08-07 13:30 | 200 | 273 | 68.958 | 116.56 | 90.773 | 90.773
2003-08-07 13:30 | 200 | 272 | 68.948 | 116.469 | 90.762 | 90.762
2003-08-07 13:31 | 200 | 272 | 67.739 | 116.165 | 90.746 | 90.746
2003-08-07 13:32 | 200 | 267 | 67.973 | 115.455 | 90.735 | 90.735
2003-08-07 13:32 | 200 | 271 | 67.983 | 116.24 | 90.724 | 90.724
2003-08-07 13:32 | 200 | 269 | 68.509 | 114.44 | 90.713 | 90.713
2003-08-07 13:33 | 200 | 270 | 67.597 | 114.494 | 90.703 | 90.703
2003-08-07 13:34 | 200 | 274 | 68.782 | 116.021 | 90.692 | 90.692
2003-08-07 13:34 | 200 | 269 | 67.822 | 115.241 | 90.681 | 90.681
2003-08-07 13:35 | 200 | 269 | 68.109 | 115.065 | 90.67 | 90.67
2003-08-07 13:35 | 200 | 271 | 67.432 | 115.444 | 90.665 | 90.665
2003-08-07 13:35 | 200 | 269 | 67.514 | 113.57 | 90.654 | 90.654
2003-08-07 13:36 | 200 | 266 | 66.915 | 113.842 | 90.649 | 90.649
2003-08-07 13:37 | 200 | 264 | 66.476 | 114.072 | 90.638 | 90.638
2003-08-07 13:37 | 200 | 263 | 66.695 | 112.892 | 90.627 | 90.627
2003-08-07 13:37 | 200 | 266 | 66.871 | 113.933 | 90.622 | 90.622
2003-08-07 13:38 | 200 | 264 | 66.905 | 113.586 | 90.611 | 90.611
2003-08-07 13:39 | 200 | 266 | 66.963 | 113.976 | 90.606 | 90.606
2003-08-07 13:39 | 200 | 266 | 66.783 | 114.333 | 90.595 | 90.595
2003-08-07 13:39 | 200 | 265 | 66.456 | 113.73 | 90.584 | 90.584
2003-08-07 13:40 | 200 | 261 | 65.632 | 111.674 | 90.579 | 90.579
2003-08-07 13:41 | 200 | 263 | 65.51 | 111.364 | 90.568 | 90.568
2003-08-07 13:41 | 200 | 258 | 65.427 | 110.339 | 90.563 | 90.563
2003-08-07 13:41 | 200 | 262 | 65.7 | 111.984 | 90.557 | 90.557
2003-08-07 13:42 | 200 | 261 | 66.022 | 111.429 | 90.547 | 90.547
2003-08-07 13:43 | 200 | 259 | 65.695 | 111.215 | 90.541 | 90.541
2003-08-07 13:43 | 200 | 262 | 65.915 | 111.268 | 90.536 | 90.536
2003-08-07 13:44 | 200 | 261 | 65.008 | 110.718 | 90.53 | 90.53
2003-08-07 13:44 | 200 | 261 | 64.832 | 109.875 | 90.525 | 90.525
2003-08-07 13:44 | 200 | 258 | 64.739 | 109.613 | 90.52 | 90.52
2003-08-07 13:45 | 200 | 258 | 64.949 | 109.837 | 90.514 | 90.514
2003-08-07 13:46 | 200 | 259 | 64.988 | 110.088 | 90.509 | 90.509
2003-08-07 13:46 | 200 | 256 | 65.203 | 110.446 | 90.503 | 90.503
2003-08-07 13:46 | 200 | 259 | 65.622 | 110.531 | 90.503 | 90.503
2003-08-07 13:47 | 200 | 261 | 65.217 | 110.318 | 90.498 | 90.498
2003-08-07 13:48 | 200 | 257 | 64.608 | 109.196 | 90.493 | 90.493
2003-08-07 13:48 | 200 | 254 | 64.788 | 108.945 | 90.487 | 90.487
2003-08-07 13:48 | 200 | 261 | 64.213 | 109.592 | 90.482 | 90.482
2003-08-07 13:49 | 200 | 255 | 64.071 | 109.116 | 90.482 | 90.482
2003-08-07 13:50 | 200 | 256 | 64.481 | 109.581 | 90.477 | 90.477
2003-08-07 13:50 | 200 | 257 | 64.808 | 110.163 | 90.471 | 90.471
2003-08-07 13:50 | 200 | 262 | 65.222 | 110.686 | 90.471 | 90.471
2003-08-07 13:51 | 200 | 262 | 65.505 | 110.184 | 90.466 | 90.466
2003-08-07 13:52 | 200 | 261 | 65.271 | 109.463 | 90.466 | 90.466
2003-08-07 13:52 | 200 | 257 | 64.32 | 108.945 | 90.46 | 90.46
2003-08-07 13:52 | 200 | 255 | 63.979 | 107.926 | 90.46 | 90.46
2003-08-07 13:53 | 200 | 253 | 63.964 | 107.071 | 90.46 | 90.46
2003-08-07 13:54 | 200 | 256 | 64.247 | 107.445 | 90.455 | 90.455
2003-08-07 13:54 | 200 | 258 | 64.603 | 108.187 | 90.455 | 90.455
2003-08-07 13:55 | 200 | 256 | 64.549 | 108.23 | 90.45 | 90.45
2003-08-07 13:55 | 200 | 259 | 64.476 | 108.881 | 90.45 | 90.45
2003-08-07 13:55 | 200 | 258 | 64.661 | 108.347 | 90.45 | 90.45
2003-08-07 13:56 | 200 | 256 | 65.183 | 107.178 | 90.444 | 90.444
2003-08-07 13:57 | 200 | 253 | 65.125 | 107.29 | 90.444 | 90.444
2003-08-07 13:57 | 200 | 255 | 65.315 | 107.402 | 90.444 | 90.444
2003-08-07 13:57 | 200 | 259 | 65.817 | 107.867 | 90.444 | 90.444
2003-08-07 13:58 | 200 | 258 | 65.666 | 108.406 | 90.444 | 90.444
2003-08-07 13:59 | 200 | 255 | 65.169 | 108.203 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 13:59 | 200 | 255 | 64.505 | 108.31 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 13:59 | 200 | 254 | 64.213 | 108.086 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 14:00 | 200 | 253 | 64.213 | 107.215 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 14:01 | 200 | 253 | 64.374 | 106.153 | 90.433 | 90.433
2003-08-07 14:01 | 200 | 253 | 64.393 | 106.575 | 90.433 | 90.433
2003-08-07 14:02 | 200 | 261 | 65.056 | 108.502 | 90.433 | 90.433
2003-08-07 14:02 | 200 | 264 | 65.905 | 111.274 | 90.428 | 90.428
2003-08-07 14:02 | 200 | 263 | 65.656 | 110.462 | 90.428 | 90.428
2003-08-07 14:03 | 200 | 263 | 65.291 | 111.097 | 90.428 | 90.428
2003-08-07 14:04 | 200 | 257 | 64.608 | 108.732 | 90.428 | 90.428
2003-08-07 14:04 | 200 | 253 | 63.988 | 107.194 | 90.433 | 90.433
2003-08-07 14:04 | 200 | 251 | 64.169 | 106.671 | 90.433 | 90.433
2003-08-07 14:05 | 200 | 251 | 63.988 | 106.793 | 90.428 | 90.428
2003-08-07 14:06 | 200 | 252 | 64.159 | 106.676 | 90.428 | 90.428
2003-08-07 14:06 | 200 | 253 | 64.374 | 106.131 | 90.433 | 90.433
2003-08-07 14:06 | 200 | 252 | 64.793 | 106.751 | 90.428 | 90.428
2003-08-07 14:07 | 200 | 251 | 64.481 | 105.912 | 90.428 | 90.428
2003-08-07 14:08 | 200 | 249 | 63.862 | 104.77 | 90.433 | 90.433
2003-08-07 14:08 | 200 | 250 | 63.793 | 104.535 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 14:08 | 200 | 251 | 63.842 | 104.593 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 14:09 | 200 | 245 | 63.808 | 104.374 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 14:10 | 200 | 250 | 64.457 | 106.735 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 14:10 | 200 | 251 | 64.886 | 106.324 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 14:10 | 200 | 251 | 65.295 | 106.607 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 14:11 | 200 | 255 | 65.354 | 108.171 | 90.428 | 90.428
2003-08-07 14:11 | 200 | 252 | 65.608 | 105.464 | 90.428 | 90.428
2003-08-07 14:12 | 200 | 250 | 65.822 | 104.674 | 90.433 | 90.433
2003-08-07 14:13 | 200 | 250 | 64.988 | 103.862 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 14:13 | 200 | 248 | 65.056 | 103.611 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 14:13 | 200 | 249 | 64.676 | 103.734 | 90.444 | 90.444
2003-08-07 14:14 | 200 | 247 | 64.774 | 103.744 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 14:15 | 200 | 252 | 64.944 | 104.807 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 14:15 | 200 | 248 | 64.286 | 104.198 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 14:15 | 200 | 250 | 64.418 | 102.97 | 90.444 | 90.444
2003-08-07 14:16 | 200 | 246 | 64.305 | 102.377 | 90.45 | 90.45
2003-08-07 14:17 | 200 | 245 | 64.164 | 102.66 | 90.455 | 90.455
2003-08-07 14:17 | 200 | 245 | 63.891 | 102.959 | 90.455 | 90.455
2003-08-07 14:17 | 200 | 242 | 63.642 | 102.735 | 90.455 | 90.455
2003-08-07 14:18 | 200 | 248 | 64.33 | 103.141 | 90.455 | 90.455
2003-08-07 14:19 | 200 | 246 | 64.149 | 103.269 | 90.46 | 90.46
2003-08-07 14:19 | 200 | 248 | 64.32 | 103.007 | 90.466 | 90.466
2003-08-07 14:20 | 200 | 246 | 64.325 | 102.719 | 90.466 | 90.466
2003-08-07 14:20 | 200 | 246 | 63.628 | 103.328 | 90.471 | 90.471
2003-08-07 14:20 | 200 | 245 | 63.554 | 102.303 | 90.477 | 90.477
2003-08-07 14:21 | 200 | 246 | 63.935 | 102.644 | 90.482 | 90.482
2003-08-07 14:22 | 200 | 246 | 64.174 | 102.153 | 90.477 | 90.477
2003-08-07 14:22 | 200 | 247 | 63.998 | 103.221 | 90.471 | 90.471
2003-08-07 14:22 | 200 | 245 | 64.632 | 103.104 | 90.471 | 90.471
2003-08-07 14:23 | 200 | 247 | 64.457 | 103.168 | 90.482 | 90.482
2003-08-07 14:24 | 200 | 242 | 63.769 | 102.228 | 90.487 | 90.487
2003-08-07 14:24 | 200 | 244 | 64.457 | 102.81 | 90.493 | 90.493
2003-08-07 14:24 | 200 | 246 | 63.91 | 103.323 | 90.487 | 90.487
2003-08-07 14:25 | 200 | 249 | 63.218 | 103.205 | 90.487 | 90.487
2003-08-07 14:26 | 200 | 245 | 63.223 | 102.036 | 90.493 | 90.493
2003-08-07 14:26 | 200 | 242 | 62.267 | 100.508 | 90.514 | 90.514
2003-08-07 14:26 | 200 | 242 | 63.272 | 100.685 | 90.509 | 90.509
2003-08-07 14:27 | 200 | 243 | 63.506 | 100.855 | 90.509 | 90.509
2003-08-07 14:28 | 200 | 242 | 63.613 | 100.273 | 90.52 | 90.52
2003-08-07 14:28 | 200 | 245 | 63.949 | 100.679 | 90.53 | 90.53
2003-08-07 14:28 | 200 | 245 | 64.374 | 100.994 | 90.53 | 90.53
2003-08-07 14:29 | 200 | 246 | 64.066 | 103.654 | 90.514 | 90.514
2003-08-07 14:29 | 200 | 253 | 65.539 | 105.314 | 90.509 | 90.509
2003-08-07 14:30 | 200 | 252 | 64.681 | 104.957 | 90.509 | 90.509
2003-08-07 14:31 | 200 | 245 | 64.505 | 102.965 | 90.52 | 90.52
2003-08-07 14:31 | 200 | 243 | 63.779 | 103.007 | 90.541 | 90.541
2003-08-07 14:31 | 200 | 245 | 63.827 | 102.02 | 90.541 | 90.541
2003-08-07 14:32 | 200 | 245 | 63.842 | 101.384 | 90.541 | 90.541
2003-08-07 14:33 | 200 | 242 | 64.223 | 103.104 | 90.552 | 90.552
2003-08-07 14:33 | 200 | 245 | 64.73 | 103.365 | 90.552 | 90.552
2003-08-07 14:33 | 200 | 249 | 64.661 | 103.68 | 90.547 | 90.547
2003-08-07 14:34 | 200 | 246 | 64.671 | 102.372 | 90.541 | 90.541
2003-08-07 14:35 | 200 | 245 | 63.706 | 101.368 | 90.552 | 90.552
2003-08-07 14:35 | 200 | 245 | 63.754 | 101.176 | 90.563 | 90.563
2003-08-07 14:35 | 200 | 242 | 63.686 | 101.213 | 90.563 | 90.563
2003-08-07 14:36 | 200 | 241 | 63.92 | 101.427 | 90.563 | 90.563
2003-08-07 14:37 | 200 | 242 | 63.94 | 101.037 | 90.563 | 90.563
2003-08-07 14:37 | 200 | 241 | 63.325 | 101.293 | 90.568 | 90.568
2003-08-07 14:38 | 200 | 245 | 63.037 | 102.933 | 90.568 | 90.568
2003-08-07 14:38 | 200 | 243 | 63.398 | 102.409 | 90.563 | 90.563
2003-08-07 14:39 | 200 | 245 | 62.764 | 101.795 | 90.557 | 90.557
2003-08-07 14:39 | 200 | 241 | 61.691 | 100.081 | 90.579 | 90.579
2003-08-07 14:40 | 200 | 237 | 62.257 | 100.119 | 90.606 | 90.606
2003-08-07 14:40 | 200 | 238 | 61.677 | 98.965 | 90.617 | 90.617
2003-08-07 14:40 | 200 | 238 | 62.852 | 99.488 | 90.611 | 90.611
2003-08-07 14:41 | 200 | 241 | 62.696 | 100.017 | 90.606 | 90.606
2003-08-07 14:42 | 200 | 240 | 62.243 | 99.077 | 90.611 | 90.611
2003-08-07 14:42 | 200 | 239 | 62.403 | 99.499 | 90.606 | 90.606
2003-08-07 14:42 | 200 | 235 | 61.682 | 98.693 | 90.633 | 90.633
2003-08-07 14:43 | 200 | 242 | 62.374 | 99.836 | 90.617 | 90.617
2003-08-07 14:44 | 200 | 238 | 62.155 | 99.531 | 90.622 | 90.622
2003-08-07 14:44 | 200 | 238 | 61.833 | 99.488 | 90.622 | 90.622
2003-08-07 14:44 | 200 | 237 | 61.872 | 99.12 | 90.633 | 90.633
2003-08-07 14:45 | 200 | 241 | 62.638 | 100.247 | 90.617 | 90.617
2003-08-07 14:46 | 200 | 240 | 62.535 | 100.904 | 90.617 | 90.617
2003-08-07 14:46 | 200 | 240 | 62.082 | 100.631 | 90.617 | 90.617
2003-08-07 14:46 | 200 | 238 | 61.379 | 100.124 | 90.638 | 90.638
2003-08-07 14:47 | 200 | 238 | 61.101 | 99.52 | 90.649 | 90.649
2003-08-07 14:47 | 200 | 234 | 60.736 | 97.684 | 90.665 | 90.665
2003-08-07 14:48 | 200 | 235 | 60.994 | 98.607 | 90.67 | 90.67
2003-08-07 14:49 | 200 | 234 | 61.784 | 98.223 | 90.67 | 90.67
2003-08-07 14:49 | 200 | 238 | 61.818 | 99.392 | 90.676 | 90.676
2003-08-07 14:49 | 200 | 239 | 64.013 | 99.237 | 90.643 | 90.643
2003-08-07 14:50 | 200 | 239 | 63.486 | 99.019 | 90.638 | 90.638
2003-08-07 14:51 | 200 | 237 | 63.213 | 97.796 | 90.66 | 90.66
2003-08-07 14:51 | 200 | 235 | 62.55 | 96.439 | 90.681 | 90.681
2003-08-07 14:51 | 200 | 235 | 62.945 | 97.096 | 90.676 | 90.676
2003-08-07 14:52 | 200 | 234 | 63.237 | 96.856 | 90.681 | 90.681
2003-08-07 14:53 | 200 | 237 | 63.647 | 97.678 | 90.676 | 90.676
2003-08-07 14:53 | 200 | 239 | 63.72 | 97.844 | 90.67 | 90.67
2003-08-07 14:53 | 200 | 240 | 63.569 | 97.534 | 90.67 | 90.67
2003-08-07 14:54 | 200 | 237 | 63.242 | 96.407 | 90.686 | 90.686
2003-08-07 14:55 | 200 | 238 | 63.296 | 96.279 | 90.67 | 90.67
2003-08-07 14:55 | 200 | 237 | 63.179 | 95.815 | 90.676 | 90.676
2003-08-07 14:55 | 200 | 238 | 63.593 | 96.044 | 90.665 | 90.665
2003-08-07 14:56 | 200 | 238 | 63.096 | 96.039 | 90.681 | 90.681
2003-08-07 14:56 | 200 | 241 | 64.14 | 97.342 | 90.66 | 90.66
2003-08-07 14:57 | 200 | 241 | 63.988 | 97.651 | 90.67 | 90.67
2003-08-07 14:58 | 200 | 242 | 64.437 | 97.822 | 90.654 | 90.654
2003-08-07 14:58 | 200 | 240 | 63.788 | 97.16 | 90.66 | 90.66
2003-08-07 14:58 | 200 | 241 | 63.301 | 96.6 | 90.676 | 90.676
2003-08-07 14:59 | 200 | 235 | 63.481 | 96.413 | 90.692 | 90.692
2003-08-07 15:00 | 200 | 239 | 62.906 | 96.007 | 90.697 | 90.697
2003-08-07 15:00 | 200 | 232 | 62.837 | 95.526 | 90.735 | 90.735
2003-08-07 15:00 | 200 | 237 | 62.964 | 95.948 | 90.735 | 90.735
2003-08-07 15:01 | 200 | 238 | 63.169 | 96.183 | 90.73 | 90.73
2003-08-07 15:02 | 200 | 238 | 63.159 | 96.316 | 90.735 | 90.735
2003-08-07 15:02 | 200 | 237 | 62.745 | 96.311 | 90.73 | 90.73
2003-08-07 15:02 | 200 | 234 | 62.998 | 95.489 | 90.751 | 90.751
2003-08-07 15:03 | 200 | 236 | 61.604 | 95.35 | 90.778 | 90.778
2003-08-07 15:04 | 200 | 235 | 61.843 | 95.104 | 90.778 | 90.778
2003-08-07 15:04 | 200 | 232 | 61.584 | 94.827 | 90.789 | 90.789
2003-08-07 15:05 | 200 | 238 | 63.906 | 97.198 | 90.783 | 90.783
2003-08-07 15:05 | 200 | 235 | 64.12 | 97.817 | 90.783 | 90.783
2003-08-07 15:05 | 200 | 234 | 63.662 | 97.005 | 90.767 | 90.767
2003-08-07 15:06 | 200 | 238 | 62.92 | 96.776 | 90.773 | 90.773
2003-08-07 15:07 | 200 | 236 | 62.428 | 96.327 | 90.773 | 90.773
2003-08-07 15:07 | 200 | 236 | 61.833 | 95.532 | 90.783 | 90.783
2003-08-07 15:07 | 200 | 234 | 60.848 | 95.334 | 90.816 | 90.816
2003-08-07 15:08 | 200 | 234 | 62.072 | 96.722 | 90.826 | 90.826
2003-08-07 15:09 | 200 | 230 | 61.335 | 95.761 | 90.843 | 90.843
2003-08-07 15:09 | 200 | 234 | 61.472 | 95.366 | 90.843 | 90.843
2003-08-07 15:09 | 200 | 231 | 61.506 | 95.628 | 90.87 | 90.87
2003-08-07 15:10 | 200 | 231 | 61.087 | 95.825 | 90.875 | 90.875
2003-08-07 15:11 | 200 | 232 | 61.092 | 95.831 | 90.88 | 90.88
2003-08-07 15:11 | 200 | 233 | 61.243 | 96.818 | 90.87 | 90.87
2003-08-07 15:11 | 200 | 236 | 61.379 | 97.331 | 90.853 | 90.853
2003-08-07 15:12 | 200 | 237 | 60.76 | 96.952 | 90.859 | 90.859
2003-08-07 15:13 | 200 | 230 | 60.443 | 95.313 | 90.886 | 90.886
2003-08-07 15:13 | 200 | 232 | 60.341 | 94.373 | 90.907 | 90.907
2003-08-07 15:14 | 200 | 227 | 60.531 | 94.148 | 90.923 | 90.923
2003-08-07 15:14 | 200 | 228 | 60.302 | 94.517 | 90.939 | 90.939
2003-08-07 15:14 | 200 | 230 | 60.575 | 94.752 | 90.95 | 90.95
2003-08-07 15:15 | 200 | 229 | 60.755 | 95.174 | 90.934 | 90.934
2003-08-07 15:16 | 200 | 234 | 61.379 | 95.996 | 90.918 | 90.918
2003-08-07 15:16 | 200 | 229 | 60.926 | 95.451 | 90.929 | 90.929
2003-08-07 15:16 | 200 | 228 | 60.072 | 94.693 | 90.95 | 90.95
2003-08-07 15:17 | 200 | 231 | 60.423 | 94.111 | 90.972 | 90.972
2003-08-07 15:18 | 200 | 225 | 59.853 | 93.481 | 90.993 | 90.993
2003-08-07 15:18 | 200 | 225 | 59.58 | 93.492 | 90.993 | 90.993
2003-08-07 15:18 | 200 | 228 | 59.945 | 94.042 | 90.977 | 90.977
2003-08-07 15:19 | 200 | 229 | 60.36 | 94.715 | 90.977 | 90.977
2003-08-07 15:20 | 200 | 229 | 60.453 | 95.2 | 90.972 | 90.972
2003-08-07 15:20 | 200 | 232 | 60.565 | 94.821 | 90.977 | 90.977
2003-08-07 15:20 | 200 | 230 | 60.258 | 94.41 | 90.977 | 90.977
2003-08-07 15:21 | 200 | 229 | 60.545 | 93.652 | 90.983 | 90.983
2003-08-07 15:22 | 200 | 232 | 60.399 | 93.972 | 90.983 | 90.983
2003-08-07 15:22 | 200 | 228 | 60.262 | 94.469 | 90.961 | 90.961
2003-08-07 15:22 | 200 | 232 | 60.658 | 94.677 | 90.956 | 90.956
2003-08-07 15:23 | 200 | 231 | 60.799 | 94.982 | 90.939 | 90.939
2003-08-07 15:24 | 200 | 230 | 60.214 | 96.482 | 90.988 | 90.988
2003-08-07 15:24 | 200 | 229 | 60.38 | 95.692 | 90.977 | 90.977
2003-08-07 15:25 | 200 | 231 | 59.96 | 96.268 | 90.993 | 90.993
2003-08-07 15:25 | 200 | 232 | 61.087 | 96.22 | 90.939 | 90.939
2003-08-07 15:25 | 200 | 229 | 60.399 | 94.608 | 90.972 | 90.972
2003-08-07 15:26 | 200 | 226 | 59.921 | 94.02 | 91.009 | 91.009
2003-08-07 15:27 | 200 | 231 | 60.55 | 95.483 | 91.026 | 91.026
2003-08-07 15:27 | 200 | 234 | 60.711 | 95.654 | 91.026 | 91.026
2003-08-07 15:27 | 200 | 232 | 60.336 | 95.542 | 91.031 | 91.031
2003-08-07 15:28 | 200 | 229 | 60.067 | 95.03 | 91.042 | 91.042
2003-08-07 15:29 | 200 | 230 | 60.262 | 95.227 | 91.036 | 91.036
2003-08-07 15:29 | 200 | 227 | 59.687 | 93.967 | 91.031 | 91.031
2003-08-07 15:29 | 200 | 227 | 59.882 | 93.299 | 91.047 | 91.047
2003-08-07 15:30 | 200 | 229 | 60.111 | 93.326 | 91.042 | 91.042
2003-08-07 15:31 | 200 | 227 | 59.731 | 92.797 | 91.031 | 91.031
2003-08-07 15:31 | 200 | 227 | 59.877 | 99.163 | 91.036 | 91.036
2003-08-07 15:32 | 200 | 229 | 59.848 | 93.625 | 91.036 | 91.036
2003-08-07 15:32 | 200 | 229 | 60.15 | 93.657 | 91.036 | 91.036
2003-08-07 15:32 | 201 | 237 | 116.415 | 123.636 | 91.855 | 91.855
2003-08-07 15:33 | 205 | 253 | 111.426 | 120.538 | 91.16 | 91.16
2003-08-07 15:34 | 209 | 284 | 101.784 | 119.455 | 91.004 | 91.004
2003-08-07 15:34 | 209 | 294 | 83.433 | 118.627 | 90.913 | 90.913
2003-08-07 15:34 | 209 | 308 | 85.286 | 118.771 | 90.859 | 90.859
2003-08-07 15:35 | 209 | 311 | 87.227 | 118.36 | 90.832 | 90.832
2003-08-07 15:36 | 209 | 317 | 89.387 | 117.949 | 90.81 | 90.81
2003-08-07 15:36 | 209 | 330 | 91.694 | 117.634 | 90.8 | 90.8
2003-08-07 15:36 | 209 | 329 | 91.616 | 117.377 | 90.789 | 90.789
2003-08-07 15:37 | 209 | 329 | 91.714 | 117.217 | 90.778 | 90.778
2003-08-07 15:38 | 209 | 330 | 92.577 | 117.1 | 90.767 | 90.767
2003-08-07 15:38 | 209 | 329 | 93.294 | 117.014 | 90.762 | 90.762
2003-08-07 15:38 | 209 | 331 | 93.708 | 116.939 | 90.751 | 90.751
2003-08-07 15:39 | 209 | 338 | 95.371 | 116.822 | 90.746 | 90.746
2003-08-07 15:40 | 209 | 340 | 96.444 | 116.715 | 90.735 | 90.735
2003-08-07 15:40 | 209 | 348 | 99.526 | 116.64 | 90.73 | 90.73
2003-08-07 15:40 | 209 | 359 | 103.228 | 116.566 | 90.719 | 90.719
2003-08-07 15:41 | 209 | 359 | 103.803 | 116.502 | 90.719 | 90.719
2003-08-07 15:41 | 209 | 360 | 103.116 | 116.443 | 90.708 | 90.708
2003-08-07 15:42 | 209 | 357 | 103.52 | 116.379 | 90.703 | 90.703
2003-08-07 15:43 | 209 | 354 | 102.55 | 116.325 | 90.697 | 90.697
2003-08-07 15:43 | 209 | 354 | 104.013 | 116.272 | 90.692 | 90.692
2003-08-07 15:43 | 209 | 357 | 104.228 | 116.218 | 90.681 | 90.681
2003-08-07 15:44 | 209 | 359 | 104.866 | 116.149 | 90.676 | 90.676
2003-08-07 15:45 | 209 | 366 | 105.549 | 116.09 | 90.665 | 90.665
2003-08-07 15:45 | 209 | 369 | 105.608 | 116.042 | 90.66 | 90.66
2003-08-07 15:45 | 209 | 370 | 105.403 | 116 | 90.654 | 90.654
2003-08-07 15:46 | 209 | 395 | 104.725 | 115.957 | 90.649 | 90.649
2003-08-07 15:47 | 209 | 379 | 104.803 | 115.919 | 90.638 | 90.638
2003-08-07 15:47 | 209 | 384 | 104.725 | 115.871 | 90.633 | 90.633
2003-08-07 15:47 | 209 | 380 | 104.559 | 115.834 | 90.627 | 90.627
2003-08-07 15:48 | 209 | 377 | 104.598 | 115.791 | 90.617 | 90.617
2003-08-07 15:49 | 209 | 382 | 104.501 | 115.759 | 90.611 | 90.611
2003-08-07 15:49 | 209 | 380 | 104.471 | 115.722 | 90.6 | 90.6
2003-08-07 15:50 | 209 | 377 | 104.491 | 115.679 | 90.595 | 90.595
2003-08-07 15:50 | 209 | 374 | 104.423 | 115.647 | 90.59 | 90.59
2003-08-07 15:50 | 209 | 375 | 104.393 | 115.61 | 90.584 | 90.584
2003-08-07 15:51 | 209 | 378 | 104.32 | 115.578 | 90.573 | 90.573
2003-08-07 15:52 | 209 | 379 | 104.203 | 115.546 | 90.563 | 90.563
2003-08-07 15:52 | 209 | 382 | 104.14 | 115.503 | 90.557 | 90.557
2003-08-07 15:52 | 209 | 387 | 104.047 | 115.476 | 90.552 | 90.552
2003-08-07 15:53 | 209 | 384 | 103.911 | 115.444 | 90.547 | 90.547
2003-08-07 15:54 | 209 | 374 | 103.95 | 115.417 | 90.541 | 90.541
2003-08-07 15:54 | 209 | 378 | 103.925 | 115.385 | 90.536 | 90.536
2003-08-07 15:54 | 209 | 382 | 103.852 | 115.353 | 90.525 | 90.525
2003-08-07 15:55 | 209 | 382 | 103.794 | 115.321 | 90.52 | 90.52
2003-08-07 15:56 | 209 | 383 | 103.686 | 115.295 | 90.514 | 90.514
2003-08-07 15:56 | 209 | 380 | 103.672 | 115.268 | 90.509 | 90.509
2003-08-07 15:56 | 209 | 380 | 103.711 | 115.241 | 90.503 | 90.503
2003-08-07 15:57 | 209 | 379 | 103.696 | 115.215 | 90.498 | 90.498
2003-08-07 15:58 | 209 | 379 | 103.667 | 115.188 | 90.493 | 90.493
2003-08-07 15:58 | 209 | 382 | 103.633 | 115.161 | 90.487 | 90.487
2003-08-07 15:58 | 209 | 382 | 103.496 | 115.134 | 90.477 | 90.477
2003-08-07 15:59 | 209 | 384 | 103.369 | 115.113 | 90.471 | 90.471
2003-08-07 15:59 | 209 | 381 | 103.408 | 115.086 | 90.466 | 90.466
2003-08-07 16:00 | 209 | 382 | 103.408 | 115.065 | 90.46 | 90.46
2003-08-07 16:01 | 209 | 382 | 103.442 | 115.038 | 90.455 | 90.455
2003-08-07 16:01 | 209 | 379 | 103.457 | 115.017 | 90.455 | 90.455
2003-08-07 16:01 | 209 | 374 | 103.477 | 114.996 | 90.444 | 90.444
2003-08-07 16:02 | 209 | 372 | 103.418 | 114.969 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 16:03 | 209 | 377 | 103.408 | 114.953 | 90.433 | 90.433
2003-08-07 16:03 | 209 | 378 | 103.394 | 114.932 | 90.428 | 90.428
2003-08-07 16:03 | 209 | 382 | 103.418 | 114.91 | 90.423 | 90.423
2003-08-07 16:04 | 209 | 380 | 103.34 | 114.894 | 90.412 | 90.412
2003-08-07 16:05 | 209 | 382 | 103.311 | 114.867 | 90.407 | 90.407
2003-08-07 16:05 | 209 | 379 | 103.335 | 114.846 | 90.401 | 90.401
2003-08-07 16:05 | 209 | 382 | 103.355 | 114.819 | 90.396 | 90.396
2003-08-07 16:06 | 209 | 384 | 103.262 | 114.798 | 90.39 | 90.39
2003-08-07 16:07 | 209 | 390 | 103.247 | 114.777 | 90.38 | 90.38
2003-08-07 16:07 | 208 | 374 | -1.006 | -6.237 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 16:08 | 200 | 304 | 75.834 | 112.053 | 96.376 | 96.376
2003-08-07 16:08 | 200 | 290 | 80.809 | 111.38 | 92.996 | 92.996
2003-08-07 16:09 | 200 | 290 | 80.443 | 110.745 | 91.973 | 91.973
2003-08-07 16:09 | 200 | 284 | 78.146 | 108.411 | 91.483 | 91.483
2003-08-07 16:10 | 200 | 281 | 77.439 | 107.173 | 91.155 | 91.155
2003-08-07 16:10 | 200 | 278 | 77.044 | 107.504 | 90.972 | 90.972
2003-08-07 16:10 | 200 | 280 | 76.522 | 108.273 | 90.843 | 90.843
2003-08-07 16:11 | 200 | 277 | 75.805 | 107.055 | 90.762 | 90.762
2003-08-07 16:12 | 200 | 274 | 74.708 | 105.597 | 90.697 | 90.697
2003-08-07 16:12 | 200 | 273 | 73.991 | 104.551 | 90.649 | 90.649
2003-08-07 16:12 | 200 | 271 | 73.835 | 103.894 | 90.617 | 90.617
2003-08-07 16:13 | 200 | 269 | 73.503 | 102.393 | 90.584 | 90.584
2003-08-07 16:14 | 200 | 264 | 73.294 | 102.703 | 90.557 | 90.557
2003-08-07 16:14 | 200 | 264 | 73.401 | 103.467 | 90.536 | 90.536
2003-08-07 16:14 | 200 | 265 | 73.318 | 103.792 | 90.52 | 90.52
2003-08-07 16:15 | 200 | 265 | 73.796 | 104.193 | 90.503 | 90.503
2003-08-07 16:16 | 200 | 268 | 73.474 | 104.086 | 90.498 | 90.498
2003-08-07 16:16 | 200 | 261 | 72.299 | 102.586 | 90.493 | 90.493
2003-08-07 16:16 | 200 | 259 | 71.777 | 101.133 | 90.487 | 90.487
2003-08-07 16:17 | 200 | 259 | 71.513 | 101.208 | 90.493 | 90.493
2003-08-07 16:17 | 200 | 258 | 71.562 | 101.395 | 90.493 | 90.493
2003-08-07 16:18 | 200 | 259 | 70.889 | 101.438 | 90.471 | 90.471
2003-08-07 16:19 | 200 | 257 | 71.133 | 101.443 | 90.466 | 90.466
2003-08-07 16:19 | 200 | 258 | 70.592 | 101.539 | 90.46 | 90.46
2003-08-07 16:19 | 200 | 258 | 70.684 | 101.026 | 90.466 | 90.466
2003-08-07 16:20 | 200 | 255 | 69.748 | 100.685 | 90.487 | 90.487
2003-08-07 16:21 | 200 | 253 | 69.446 | 100.215 | 90.509 | 90.509
2003-08-07 16:21 | 200 | 250 | 70.021 | 100.386 | 90.525 | 90.525
2003-08-07 16:21 | 200 | 252 | 69.885 | 100.781 | 90.525 | 90.525
2003-08-07 16:22 | 200 | 252 | 69.836 | 100.647 | 90.53 | 90.53
2003-08-07 16:23 | 200 | 253 | 69.733 | 100.653 | 90.53 | 90.53
2003-08-07 16:23 | 200 | 256 | 71.845 | 99.553 | 90.509 | 90.509
2003-08-07 16:23 | 200 | 254 | 71.431 | 99.152 | 90.514 | 90.514
2003-08-07 16:24 | 200 | 251 | 69.797 | 98.618 | 90.53 | 90.53
2003-08-07 16:25 | 200 | 249 | 70.206 | 99.51 | 90.536 | 90.536
2003-08-07 16:25 | 200 | 252 | 70.036 | 100.113 | 90.53 | 90.53
2003-08-07 16:25 | 200 | 250 | 69.997 | 100.204 | 90.536 | 90.536
2003-08-07 16:26 | 200 | 250 | 69.431 | 99.734 | 90.541 | 90.541
2003-08-07 16:26 | 200 | 250 | 68.607 | 98.869 | 90.552 | 90.552
2003-08-07 16:27 | 200 | 249 | 68.753 | 97.79 | 90.563 | 90.563
2003-08-07 16:28 | 200 | 248 | 68.69 | 97.854 | 90.563 | 90.563
2003-08-07 16:28 | 200 | 246 | 68.66 | 98.196 | 90.573 | 90.573
2003-08-07 16:28 | 200 | 245 | 68.651 | 98.378 | 90.59 | 90.59
2003-08-07 16:29 | 200 | 246 | 68.378 | 99.435 | 90.6 | 90.6
2003-08-07 16:30 | 200 | 252 | 68.061 | 99.2 | 90.59 | 90.59
2003-08-07 16:30 | 200 | 256 | 69.109 | 99.376 | 90.503 | 90.503
2003-08-07 16:30 | 200 | 249 | 68.412 | 99.264 | 90.52 | 90.52
2003-08-07 16:31 | 200 | 248 | 68.548 | 97.609 | 90.541 | 90.541
2003-08-07 16:32 | 200 | 246 | 68.202 | 98.218 | 90.563 | 90.563
2003-08-07 16:32 | 200 | 248 | 69.226 | 99.617 | 90.547 | 90.547
2003-08-07 16:32 | 200 | 248 | 69.041 | 99.814 | 90.552 | 90.552
2003-08-07 16:33 | 200 | 247 | 69.104 | 99.088 | 90.552 | 90.552
2003-08-07 16:34 | 200 | 247 | 68.197 | 99.104 | 90.584 | 90.584
2003-08-07 16:34 | 200 | 245 | 67.095 | 98.084 | 90.611 | 90.611
2003-08-07 16:35 | 200 | 243 | 66.739 | 97 | 90.633 | 90.633
2003-08-07 16:35 | 200 | 244 | 66.997 | 97.304 | 90.649 | 90.649
2003-08-07 16:35 | 200 | 245 | 66.568 | 97.513 | 90.66 | 90.66
2003-08-07 16:36 | 200 | 243 | 66.739 | 97.443 | 90.681 | 90.681
2003-08-07 16:37 | 200 | 242 | 66.715 | 97.716 | 90.681 | 90.681
2003-08-07 16:37 | 200 | 243 | 67.178 | 98.089 | 90.676 | 90.676
2003-08-07 16:37 | 200 | 245 | 67.041 | 96.733 | 90.638 | 90.638
2003-08-07 16:38 | 200 | 245 | 66.193 | 95.702 | 90.654 | 90.654
2003-08-07 16:39 | 200 | 240 | 66.261 | 95.27 | 90.713 | 90.713
2003-08-07 16:39 | 200 | 240 | 65.847 | 95.697 | 90.746 | 90.746
2003-08-07 16:39 | 200 | 237 | 66.3 | 95.393 | 90.789 | 90.789
2003-08-07 16:40 | 200 | 238 | 66.91 | 96.669 | 90.773 | 90.773
2003-08-07 16:41 | 200 | 244 | 67.534 | 97.806 | 90.767 | 90.767
2003-08-07 16:41 | 200 | 243 | 66.988 | 97.23 | 90.778 | 90.778
2003-08-07 16:41 | 200 | 240 | 66.666 | 97.011 | 90.778 | 90.778
2003-08-07 16:42 | 200 | 239 | 66.51 | 95.964 | 90.8 | 90.8
2003-08-07 16:43 | 200 | 235 | 65.69 | 95.12 | 90.837 | 90.837
2003-08-07 16:43 | 200 | 235 | 65.578 | 95.035 | 90.859 | 90.859
2003-08-07 16:44 | 200 | 236 | 65.637 | 95.361 | 90.859 | 90.859
2003-08-07 16:44 | 200 | 236 | 65.915 | 95.355 | 90.853 | 90.853
2003-08-07 16:44 | 200 | 239 | 65.53 | 99.221 | 90.87 | 90.87
2003-08-07 16:45 | 200 | 241 | 66.515 | 99.98 | 90.859 | 90.859
2003-08-07 16:46 | 200 | 246 | 66.398 | 99.82 | 90.832 | 90.832
2003-08-07 16:46 | 200 | 240 | 65.715 | 98.036 | 90.87 | 90.87
2003-08-07 16:46 | 200 | 240 | 65.627 | 98.607 | 90.875 | 90.875
2003-08-07 16:47 | 200 | 240 | 66.451 | 96.519 | 90.87 | 90.87
2003-08-07 16:48 | 200 | 237 | 65.686 | 95.681 | 90.875 | 90.875
2003-08-07 16:48 | 200 | 240 | 65.554 | 95.585 | 90.875 | 90.875
2003-08-07 16:48 | 200 | 239 | 66.398 | 95.686 | 90.859 | 90.859
2003-08-07 16:49 | 200 | 239 | 65.886 | 95.483 | 90.848 | 90.848
2003-08-07 16:50 | 200 | 239 | 66.412 | 94.608 | 90.886 | 90.886
2003-08-07 16:50 | 200 | 235 | 65.749 | 94.282 | 90.891 | 90.891
2003-08-07 16:50 | 200 | 232 | 65.476 | 93.225 | 90.929 | 90.929
2003-08-07 16:51 | 200 | 232 | 65.144 | 92.92 | 90.956 | 90.956
2003-08-07 16:52 | 200 | 236 | 64.861 | 93.566 | 90.923 | 90.923
2003-08-07 16:52 | 200 | 236 | 64.671 | 93.614 | 90.945 | 90.945
2003-08-07 16:52 | 200 | 235 | 64.686 | 94.015 | 90.95 | 90.95
2003-08-07 16:53 | 200 | 235 | 64.72 | 94.608 | 90.966 | 90.966
2003-08-07 16:54 | 200 | 236 | 64.354 | 94.549 | 90.983 | 90.983
2003-08-07 16:54 | 200 | 235 | 64.281 | 94.464 | 90.988 | 90.988
2003-08-07 16:55 | 200 | 232 | 63.642 | 93.625 | 91.009 | 91.009
2003-08-07 16:55 | 200 | 234 | 63.574 | 93.059 | 91.031 | 91.031
2003-08-07 16:55 | 200 | 230 | 63.579 | 93.123 | 91.036 | 91.036
2003-08-07 16:56 | 200 | 232 | 63.535 | 93.161 | 91.063 | 91.063
2003-08-07 16:57 | 200 | 234 | 63.793 | 93.465 | 91.015 | 91.015
2003-08-07 16:57 | 200 | 234 | 63.662 | 94.57 | 91.02 | 91.02
2003-08-07 16:57 | 200 | 234 | 64.164 | 94.148 | 91.031 | 91.031
2003-08-07 16:58 | 200 | 234 | 64.14 | 93.812 | 91.058 | 91.058
2003-08-07 16:59 | 200 | 232 | 64.13 | 94.068 | 91.069 | 91.069
2003-08-07 16:59 | 200 | 232 | 64.418 | 94.213 | 91.085 | 91.085
2003-08-07 16:59 | 200 | 232 | 64.125 | 92.322 | 91.101 | 91.101
2003-08-07 17:00 | 200 | 229 | 64.184 | 92.077 | 91.112 | 91.112
2003-08-07 17:01 | 200 | 233 | 64.915 | 92.765 | 91.096 | 91.096
2003-08-07 17:01 | 200 | 231 | 64.808 | 93.193 | 91.085 | 91.085
2003-08-07 17:02 | 200 | 234 | 64.852 | 93.935 | 91.079 | 91.079
2003-08-07 17:02 | 200 | 237 | 65.461 | 94.811 | 91.053 | 91.053
2003-08-07 17:02 | 200 | 236 | 64.798 | 93.492 | 91.085 | 91.085
2003-08-07 17:03 | 200 | 231 | 65.056 | 92.199 | 91.133 | 91.133
2003-08-07 17:04 | 200 | 233 | 64.266 | 92.91 | 91.133 | 91.133
2003-08-07 17:04 | 200 | 229 | 63.296 | 91.26 | 91.182 | 91.182
2003-08-07 17:04 | 200 | 230 | 63.881 | 91.655 | 91.203 | 91.203
2003-08-07 17:05 | 200 | 230 | 64.369 | 92.21 | 91.187 | 91.187
2003-08-07 17:06 | 200 | 230 | 64.764 | 92.546 | 91.182 | 91.182
2003-08-07 17:06 | 200 | 233 | 64.583 | 92.91 | 91.203 | 91.203
2003-08-07 17:06 | 200 | 230 | 63.984 | 92.813 | 91.225 | 91.225
2003-08-07 17:07 | 200 | 230 | 64.725 | 92.557 | 91.241 | 91.241
2003-08-07 17:08 | 200 | 229 | 64.018 | 91.607 | 91.284 | 91.284
2003-08-07 17:08 | 200 | 229 | 63.681 | 90.726 | 91.338 | 91.338
2003-08-07 17:08 | 200 | 228 | 64.101 | 90.784 | 91.327 | 91.327
2003-08-07 17:09 | 200 | 228 | 63.769 | 91.163 | 91.332 | 91.332
2003-08-07 17:10 | 200 | 231 | 64.154 | 91.852 | 91.311 | 91.311
2003-08-07 17:10 | 200 | 229 | 64.232 | 93.214 | 91.327 | 91.327
2003-08-07 17:10 | 200 | 234 | 63.788 | 93.23 | 91.322 | 91.322
2003-08-07 17:11 | 200 | 231 | 63.603 | 91.559 | 91.338 | 91.338
2003-08-07 17:11 | 200 | 228 | 63.233 | 90.533 | 91.338 | 91.338
2003-08-07 17:12 | 200 | 225 | 62.998 | 90.058 | 91.349 | 91.349
2003-08-07 17:13 | 200 | 227 | 63.081 | 90.042 | 91.359 | 91.359
2003-08-07 17:13 | 200 | 227 | 63.589 | 90.848 | 91.365 | 91.365
2003-08-07 17:13 | 200 | 227 | 63.418 | 90.715 | 91.359 | 91.359
2003-08-07 17:14 | 200 | 230 | 63.896 | 91.446 | 91.343 | 91.343
2003-08-07 17:15 | 200 | 230 | 63.764 | 90.912 | 91.322 | 91.322
2003-08-07 17:15 | 200 | 227 | 63.159 | 89.973 | 91.338 | 91.338
2003-08-07 17:15 | 200 | 230 | 63.35 | 90.309 | 91.354 | 91.354
2003-08-07 17:16 | 200 | 224 | 63.018 | 89.423 | 91.381 | 91.381
2003-08-07 17:17 | 200 | 225 | 63.213 | 89.369 | 91.392 | 91.392
2003-08-07 17:17 | 200 | 225 | 63.101 | 89.225 | 91.408 | 91.408
2003-08-07 17:17 | 200 | 227 | 63.623 | 90.298 | 91.402 | 91.402
2003-08-07 17:18 | 200 | 228 | 63.15 | 90.304 | 91.402 | 91.402
2003-08-07 17:19 | 200 | 225 | 62.955 | 89.524 | 91.419 | 91.419
2003-08-07 17:19 | 200 | 224 | 62.452 | 88.643 | 91.44 | 91.44
2003-08-07 17:20 | 200 | 225 | 62.33 | 88.307 | 91.44 | 91.44
2003-08-07 17:20 | 200 | 222 | 62.013 | 87.981 | 91.44 | 91.44
2003-08-07 17:20 | 200 | 220 | 61.901 | 87.789 | 91.499 | 91.499
2003-08-07 17:21 | 200 | 224 | 62.73 | 88.627 | 91.462 | 91.462
2003-08-07 17:22 | 200 | 224 | 62.36 | 88.595 | 91.489 | 91.489
2003-08-07 17:22 | 200 | 224 | 62.608 | 89.305 | 91.489 | 91.489
2003-08-07 17:22 | 200 | 222 | 61.926 | 89.343 | 91.478 | 91.478
2003-08-07 17:23 | 200 | 227 | 62.306 | 89.487 | 91.467 | 91.467
2003-08-07 17:24 | 200 | 224 | 61.326 | 89.166 | 91.505 | 91.505
2003-08-07 17:24 | 200 | 223 | 61.721 | 88.563 | 91.542 | 91.542
2003-08-07 17:24 | 200 | 222 | 61.96 | 88.739 | 91.521 | 91.521
2003-08-07 17:25 | 200 | 224 | 62.208 | 88.947 | 91.51 | 91.51
2003-08-07 17:26 | 200 | 225 | 62.447 | 90.411 | 91.505 | 91.505
2003-08-07 17:26 | 200 | 224 | 62.486 | 90.539 | 91.526 | 91.526
2003-08-07 17:26 | 200 | 225 | 62.691 | 90.24 | 91.521 | 91.521
2003-08-07 17:27 | 200 | 224 | 61.828 | 89.599 | 91.559 | 91.559
2003-08-07 17:28 | 200 | 225 | 61.921 | 89.284 | 91.569 | 91.569
2003-08-07 17:28 | 200 | 221 | 61.599 | 88.718 | 91.607 | 91.607
2003-08-07 17:28 | 200 | 219 | 60.789 | 88.526 | 91.655 | 91.655
2003-08-07 17:29 | 200 | 221 | 61.292 | 88.189 | 91.682 | 91.682
2003-08-07 17:29 | 200 | 218 | 61.082 | 88.125 | 91.693 | 91.693
2003-08-07 17:30 | 200 | 222 | 62.477 | 90.128 | 91.655 | 91.655
2003-08-07 17:31 | 200 | 223 | 62.325 | 89.871 | 91.655 | 91.655
2003-08-07 17:31 | 200 | 224 | 61.633 | 89.038 | 91.666 | 91.666
2003-08-07 17:31 | 200 | 222 | 61.409 | 88.76 | 91.709 | 91.709
2003-08-07 17:32 | 200 | 217 | 61.345 | 87.612 | 91.742 | 91.742
2003-08-07 17:33 | 200 | 217 | 61.126 | 87.308 | 91.758 | 91.758
2003-08-07 17:33 | 200 | 221 | 60.926 | 87.164 | 91.79 | 91.79
2003-08-07 17:33 | 200 | 220 | 61.14 | 88.499 | 91.79 | 91.79
2003-08-07 17:34 | 200 | 220 | 61.482 | 88.376 | 91.758 | 91.758
2003-08-07 17:35 | 200 | 223 | 62.086 | 88.424 | 91.725 | 91.725
2003-08-07 17:35 | 200 | 222 | 61.555 | 88.13 | 91.709 | 91.709
2003-08-07 17:35 | 200 | 225 | 61.73 | 87.484 | 91.72 | 91.72
2003-08-07 17:36 | 200 | 220 | 60.799 | 86.715 | 91.795 | 91.795
2003-08-07 17:37 | 200 | 218 | 61.101 | 86.427 | 91.844 | 91.844
2003-08-07 17:37 | 200 | 219 | 61.482 | 86.608 | 91.855 | 91.855
2003-08-07 17:38 | 200 | 219 | 61.711 | 88.104 | 91.855 | 91.855
2003-08-07 17:38 | 200 | 219 | 62.194 | 88.397 | 91.817 | 91.817
2003-08-07 17:39 | 200 | 223 | 61.96 | 88.99 | 91.806 | 91.806
2003-08-07 17:39 | 200 | 221 | 61.886 | 87.858 | 91.779 | 91.779
2003-08-07 17:40 | 200 | 220 | 61.491 | 87.014 | 91.752 | 91.752
2003-08-07 17:40 | 200 | 221 | 61.131 | 86.608 | 91.785 | 91.785
2003-08-07 17:40 | 200 | 219 | 60.638 | 85.877 | 91.828 | 91.828
2003-08-07 17:41 | 200 | 219 | 61.189 | 86.283 | 91.833 | 91.833
2003-08-07 17:42 | 200 | 220 | 60.892 | 85.749 | 91.828 | 91.828
2003-08-07 17:42 | 200 | 219 | 61.023 | 86.235 | 91.801 | 91.801
2003-08-07 17:42 | 200 | 220 | 61.243 | 86.619 | 91.838 | 91.838
2003-08-07 17:43 | 200 | 221 | 61.326 | 87.068 | 91.817 | 91.817
2003-08-07 17:44 | 200 | 222 | 61.272 | 87.698 | 91.822 | 91.822
2003-08-07 17:44 | 200 | 220 | 60.609 | 86.277 | 91.855 | 91.855
2003-08-07 17:44 | 200 | 217 | 60.409 | 86.005 | 91.865 | 91.865
2003-08-07 17:45 | 200 | 220 | 60.433 | 85.888 | 91.876 | 91.876
2003-08-07 17:46 | 200 | 217 | 60.492 | 86.107 | 91.871 | 91.871
2003-08-07 17:46 | 200 | 219 | 60.843 | 86.107 | 91.865 | 91.865
2003-08-07 17:46 | 200 | 219 | 61.277 | 86.523 | 91.838 | 91.838
2003-08-07 17:47 | 200 | 222 | 61.423 | 87.217 | 91.822 | 91.822
2003-08-07 17:47 | 200 | 219 | 61.516 | 87.463 | 91.828 | 91.828
2003-08-07 17:48 | 200 | 221 | 61.116 | 86.902 | 91.833 | 91.833
2003-08-07 17:49 | 200 | 219 | 60.677 | 85.941 | 91.849 | 91.849
2003-08-07 17:49 | 200 | 216 | 60.584 | 86.347 | 91.871 | 91.871
2003-08-07 17:49 | 200 | 217 | 60.428 | 85.765 | 91.935 | 91.935
2003-08-07 17:50 | 200 | 216 | 60.643 | 86.021 | 91.946 | 91.946
2003-08-07 17:51 | 200 | 217 | 61.209 | 86.16 | 91.941 | 91.941
2003-08-07 17:51 | 200 | 218 | 60.794 | 86.16 | 91.941 | 91.941
2003-08-07 17:51 | 200 | 217 | 60.872 | 86.224 | 91.941 | 91.941
2003-08-07 17:52 | 200 | 219 | 60.677 | 86 | 91.952 | 91.952
2003-08-07 17:53 | 200 | 218 | 60.067 | 85.257 | 92 | 92
2003-08-07 17:53 | 200 | 216 | 59.785 | 84.82 | 92.032 | 92.032
2003-08-07 17:53 | 200 | 213 | 60.048 | 84.942 | 92.048 | 92.048
2003-08-07 17:54 | 200 | 218 | 60.141 | 85.177 | 92.043 | 92.043
2003-08-07 17:55 | 200 | 214 | 60.253 | 85.177 | 92.032 | 92.032
2003-08-07 17:55 | 200 | 216 | 60.648 | 85.567 | 92.011 | 92.011
2003-08-07 17:55 | 200 | 218 | 61.131 | 85.882 | 92.016 | 92.016
2003-08-07 17:56 | 200 | 216 | 60.823 | 85.37 | 91.995 | 91.995
2003-08-07 17:56 | 200 | 216 | 60.097 | 84.804 | 92.043 | 92.043
2003-08-07 17:57 | 200 | 215 | 59.911 | 84.211 | 92.07 | 92.07
2003-08-07 17:58 | 200 | 216 | 60.55 | 84.521 | 92.054 | 92.054
2003-08-07 17:58 | 200 | 213 | 60.76 | 84.638 | 92.048 | 92.048
2003-08-07 17:58 | 200 | 214 | 60.926 | 84.788 | 92.054 | 92.054
2003-08-07 17:59 | 200 | 216 | 61.087 | 86.08 | 92.027 | 92.027
2003-08-07 18:00 | 200 | 217 | 61.272 | 85.765 | 92.054 | 92.054
2003-08-07 18:00 | 200 | 216 | 60.57 | 85.071 | 92.075 | 92.075
2003-08-07 18:00 | 200 | 213 | 60.243 | 84.793 | 92.097 | 92.097
2003-08-07 18:01 | 200 | 216 | 61.935 | 86.507 | 92.113 | 92.113
2003-08-07 18:02 | 200 | 216 | 61.043 | 84.745 | 92.135 | 92.135
2003-08-07 18:02 | 200 | 214 | 61.009 | 85.103 | 92.135 | 92.135
2003-08-07 18:02 | 200 | 217 | 61.17 | 85.177 | 92.14 | 92.14
2003-08-07 18:03 | 200 | 215 | 60.609 | 85.546 | 92.145 | 92.145
2003-08-07 18:04 | 200 | 219 | 61.526 | 86.71 | 92.14 | 92.14
2003-08-07 18:04 | 200 | 218 | 60.619 | 85.717 | 92.108 | 92.108
2003-08-07 18:05 | 200 | 219 | 60.936 | 85.754 | 92.118 | 92.118
2003-08-07 18:05 | 200 | 217 | 60.467 | 84.926 | 92.135 | 92.135
2003-08-07 18:05 | 200 | 215 | 59.833 | 84.355 | 92.151 | 92.151
2003-08-07 18:06 | 200 | 213 | 59.668 | 84.045 | 92.183 | 92.183
2003-08-07 18:07 | 200 | 213 | 59.77 | 84.168 | 92.167 | 92.167
2003-08-07 18:07 | 200 | 215 | 61.672 | 85.466 | 92.135 | 92.135
2003-08-07 18:07 | 200 | 214 | 60.862 | 85.113 | 92.145 | 92.145
2003-08-07 18:08 | 200 | 215 | 60.287 | 84.99 | 92.151 | 92.151
2003-08-07 18:09 | 200 | 215 | 60.389 | 84.772 | 92.167 | 92.167
2003-08-07 18:09 | 200 | 216 | 59.892 | 84.291 | 92.199 | 92.199
2003-08-07 18:09 | 200 | 214 | 60.37 | 84.248 | 92.226 | 92.226
2003-08-07 18:10 | 200 | 210 | 59.604 | 83.276 | 92.258 | 92.258
2003-08-07 18:11 | 200 | 214 | 60.228 | 83.586 | 92.269 | 92.269
2003-08-07 18:11 | 200 | 211 | 60.311 | 83.469 | 92.275 | 92.275
2003-08-07 18:11 | 200 | 211 | 60.087 | 84.109 | 92.28 | 92.28
2003-08-07 18:12 | 200 | 213 | 60.682 | 85.108 | 92.264 | 92.264
2003-08-07 18:13 | 200 | 217 | 61.257 | 86.101 | 92.226 | 92.226
2003-08-07 18:13 | 200 | 217 | 61.238 | 85.957 | 92.215 | 92.215
2003-08-07 18:14 | 200 | 215 | 60.94 | 84.868 | 92.221 | 92.221
2003-08-07 18:14 | 200 | 218 | 59.989 | 83.778 | 92.226 | 92.226
2003-08-07 18:14 | 200 | 211 | 60.594 | 83.308 | 92.237 | 92.237
2003-08-07 18:15 | 200 | 210 | 60.477 | 82.646 | 92.242 | 92.242
2003-08-07 18:16 | 200 | 211 | 60.092 | 82.838 | 92.275 | 92.275
2003-08-07 18:16 | 200 | 213 | 60.672 | 83.218 | 92.296 | 92.296
2003-08-07 18:16 | 200 | 214 | 61.15 | 84.093 | 92.269 | 92.269
2003-08-07 18:17 | 200 | 214 | 61.179 | 84.184 | 92.253 | 92.253
2003-08-07 18:18 | 200 | 213 | 60.843 | 84.451 | 92.237 | 92.237
2003-08-07 18:18 | 200 | 215 | 60.262 | 84.147 | 92.248 | 92.248
2003-08-07 18:18 | 200 | 214 | 60.643 | 83.677 | 92.264 | 92.264
2003-08-07 18:19 | 200 | 215 | 60.175 | 83.121 | 92.28 | 92.28
2003-08-07 18:20 | 200 | 213 | 60.818 | 83.25 | 92.285 | 92.285
2003-08-07 18:20 | 200 | 215 | 61.54 | 83.762 | 92.285 | 92.285
2003-08-07 18:20 | 200 | 213 | 61.223 | 83.762 | 92.258 | 92.258
2003-08-07 18:21 | 200 | 216 | 61.76 | 84.638 | 92.215 | 92.215
2003-08-07 18:22 | 200 | 219 | 61.189 | 85.685 | 92.215 | 92.215
2003-08-07 18:22 | 200 | 214 | 60.955 | 84.707 | 92.21 | 92.21
2003-08-07 18:22 | 200 | 217 | 60.497 | 84.147 | 92.221 | 92.221
2003-08-07 18:23 | 200 | 214 | 60.419 | 84.088 | 92.248 | 92.248
2003-08-07 18:24 | 200 | 214 | 60.399 | 83.639 | 92.258 | 92.258
2003-08-07 18:24 | 200 | 216 | 60.311 | 83.164 | 92.269 | 92.269
2003-08-07 18:25 | 200 | 214 | 60.384 | 83.191 | 92.264 | 92.264
2003-08-07 18:25 | 200 | 215 | 60.672 | 83.965 | 92.242 | 92.242
2003-08-07 18:25 | 200 | 214 | 60.497 | 84.489 | 92.221 | 92.221
2003-08-07 18:26 | 200 | 214 | 60.258 | 83.421 | 92.231 | 92.231
2003-08-07 18:27 | 200 | 213 | 60.043 | 82.999 | 92.242 | 92.242
2003-08-07 18:27 | 200 | 212 | 59.838 | 82.118 | 92.269 | 92.269
2003-08-07 18:27 | 200 | 214 | 59.663 | 81.899 | 92.307 | 92.307
2003-08-07 18:28 | 200 | 215 | 60.258 | 82.582 | 92.318 | 92.318
2003-08-07 18:29 | 200 | 212 | 60.775 | 82.694 | 92.301 | 92.301
2003-08-07 18:29 | 200 | 215 | 61.067 | 83.063 | 92.307 | 92.307
2003-08-07 18:29 | 200 | 214 | 60.555 | 83.405 | 92.307 | 92.307
2003-08-07 18:30 | 200 | 214 | 60.784 | 83.057 | 92.291 | 92.291
2003-08-07 18:31 | 200 | 214 | 60.448 | 82.801 | 92.296 | 92.296
2003-08-07 18:31 | 200 | 214 | 59.775 | 82.315 | 92.307 | 92.307
2003-08-07 18:32 | 200 | 212 | 59.746 | 81.877 | 92.323 | 92.323
2003-08-07 18:32 | 200 | 212 | 59.814 | 81.915 | 92.366 | 92.366
2003-08-07 18:32 | 200 | 210 | 59.175 | 81.893 | 92.382 | 92.382
2003-08-07 18:33 | 200 | 208 | 59.39 | 82.267 | 92.382 | 92.382
2003-08-07 18:34 | 200 | 211 | 59.877 | 82.534 | 92.371 | 92.371
2003-08-07 18:34 | 200 | 211 | 60.16 | 83.228 | 92.361 | 92.361
2003-08-07 18:34 | 200 | 211 | 59.692 | 83.116 | 92.366 | 92.366
2003-08-07 18:35 | 200 | 209 | 59.336 | 82.523 | 92.382 | 92.382
2003-08-07 18:36 | 200 | 210 | 59.155 | 81.925 | 92.393 | 92.393
2003-08-07 18:36 | 200 | 209 | 59.897 | 81.787 | 92.404 | 92.404
2003-08-07 18:36 | 200 | 209 | 59.653 | 81.803 | 92.414 | 92.414
2003-08-07 18:37 | 200 | 209 | 60.531 | 82.566 | 92.42 | 92.42
2003-08-07 18:38 | 200 | 214 | 60.857 | 83.063 | 92.414 | 92.414
2003-08-07 18:38 | 200 | 212 | 60.214 | 83.912 | 92.398 | 92.398
2003-08-07 18:38 | 200 | 216 | 60.765 | 84.013 | 92.366 | 92.366
2003-08-07 18:39 | 200 | 216 | 60.609 | 83.714 | 92.371 | 92.371
2003-08-07 18:40 | 200 | 210 | 60.097 | 82.742 | 92.404 | 92.404
2003-08-07 18:40 | 200 | 211 | 59.019 | 81.536 | 92.42 | 92.42
2003-08-07 18:40 | 200 | 208 | 58.863 | 81.338 | 92.404 | 92.404
2003-08-07 18:41 | 200 | 208 | 58.653 | 81.621 | 92.382 | 92.382
2003-08-07 18:41 | 200 | 212 | 59.994 | 82.662 | 92.431 | 92.431
2003-08-07 18:42 | 200 | 213 | 59.619 | 84.291 | 92.377 | 92.377
2003-08-07 18:43 | 200 | 215 | 60.506 | 85.845 | 92.377 | 92.377
2003-08-07 18:43 | 200 | 213 | 60.531 | 84.809 | 92.366 | 92.366
2003-08-07 18:43 | 200 | 211 | 59.39 | 83.522 | 92.388 | 92.388
2003-08-07 18:44 | 200 | 213 | 59.55 | 83.495 | 92.388 | 92.388
2003-08-07 18:45 | 200 | 209 | 59.258 | 82.422 | 92.425 | 92.425
2003-08-07 18:45 | 200 | 207 | 58.999 | 82.064 | 92.436 | 92.436
2003-08-07 18:45 | 200 | 208 | 59.77 | 82.096 | 92.425 | 92.425
2003-08-07 18:46 | 200 | 210 | 59.297 | 82.598 | 92.425 | 92.425
2003-08-07 18:47 | 200 | 214 | 59.57 | 83.575 | 92.398 | 92.398
2003-08-07 18:47 | 200 | 213 | 59.746 | 82.86 | 92.382 | 92.382
2003-08-07 18:47 | 200 | 214 | 59.707 | 82.678 | 92.398 | 92.398
2003-08-07 18:48 | 200 | 208 | 58.643 | 81.552 | 92.431 | 92.431
2003-08-07 18:49 | 200 | 212 | 58.985 | 83.794 | 92.296 | 92.296
2003-08-07 18:49 | 200 | 209 | 57.941 | 82.176 | 92.016 | 92.016
2003-08-07 18:50 | 200 | 206 | 57.985 | 82.043 | 92.323 | 92.323
2003-08-07 18:50 | 200 | 208 | 58.326 | 82.737 | 92.49 | 92.49
2003-08-07 18:50 | 200 | 213 | 58.804 | 84.44 | 92.425 | 92.425
2003-08-07 18:51 | 200 | 214 | 58.653 | 84.868 | 92.452 | 92.452
2003-08-07 18:52 | 200 | 214 | 58.458 | 84.537 | 92.452 | 92.452
2003-08-07 18:52 | 200 | 210 | 58.395 | 83.469 | 92.458 | 92.458
2003-08-07 18:52 | 200 | 211 | 57.853 | 82.817 | 92.361 | 92.361
2003-08-07 18:53 | 200 | 208 | 58.521 | 83.655 | 92.495 | 92.495
2003-08-07 18:54 | 209 | 263 | 114.05 | 124.677 | 92.151 | 92.151
2003-08-07 18:54 | 209 | 272 | 81.019 | 106.671 | 91.795 | 91.795
2003-08-07 18:54 | 209 | 284 | 82.867 | 108.593 | 91.639 | 91.639
2003-08-07 18:55 | 209 | 293 | 85.071 | 114.435 | 91.548 | 91.548
2003-08-07 18:56 | 209 | 300 | 85.92 | 116.736 | 91.494 | 91.494
2003-08-07 18:56 | 209 | 305 | 87.515 | 118.419 | 91.446 | 91.446
2003-08-07 18:56 | 209 | 307 | 88.914 | 119.07 | 91.413 | 91.413
2003-08-07 18:57 | 209 | 307 | 89.899 | 116.881 | 91.386 | 91.386
2003-08-07 18:58 | 209 | 310 | 91.011 | 116.042 | 91.37 | 91.37
2003-08-07 18:58 | 209 | 312 | 89.729 | 116.726 | 91.349 | 91.349
2003-08-07 18:58 | 209 | 308 | 90.724 | 114.958 | 91.332 | 91.332
2003-08-07 18:59 | 209 | 322 | 91.85 | 119.561 | 91.316 | 91.316
2003-08-07 18:59 | 209 | 319 | 92.962 | 119.086 | 91.3 | 91.3
2003-08-07 19:00 | 209 | 322 | 94.445 | 118.872 | 91.284 | 91.284
2003-08-07 19:01 | 209 | 326 | 94.576 | 118.771 | 91.268 | 91.268
2003-08-07 19:01 | 209 | 322 | 93.572 | 118.595 | 91.241 | 91.241
2003-08-07 19:01 | 209 | 318 | 92.967 | 118.584 | 91.219 | 91.219
2003-08-07 19:02 | 209 | 314 | 94.289 | 118.13 | 91.203 | 91.203
2003-08-07 19:03 | 209 | 315 | 93.367 | 117.751 | 91.182 | 91.182
2003-08-07 19:03 | 209 | 314 | 92.821 | 118.055 | 91.166 | 91.166
2003-08-07 19:03 | 209 | 321 | 93.801 | 118.344 | 91.155 | 91.155
2003-08-07 19:04 | 209 | 323 | 94.493 | 118.061 | 91.139 | 91.139
2003-08-07 19:05 | 209 | 329 | 94.825 | 117.831 | 91.123 | 91.123
2003-08-07 19:05 | 209 | 323 | 93.996 | 117.724 | 91.117 | 91.117
2003-08-07 19:05 | 209 | 322 | 92.694 | 117.831 | 91.101 | 91.101
2003-08-07 19:06 | 209 | 323 | 92.864 | 117.767 | 91.085 | 91.085
2003-08-07 19:07 | 209 | 325 | 93.142 | 117.714 | 91.074 | 91.074
2003-08-07 19:07 | 209 | 327 | 94.098 | 117.468 | 91.058 | 91.058
2003-08-07 19:08 | 209 | 333 | 94.567 | 117.351 | 91.047 | 91.047
2003-08-07 19:08 | 209 | 333 | 95.318 | 117.254 | 91.036 | 91.036
2003-08-07 19:09 | 209 | 336 | 96.366 | 117.116 | 91.02 | 91.02
2003-08-07 19:09 | 209 | 340 | 95.737 | 117.019 | 91.009 | 91.009
2003-08-07 19:10 | 209 | 339 | 96.039 | 116.945 | 90.999 | 90.999
2003-08-07 19:10 | 209 | 341 | 95.327 | 116.87 | 90.988 | 90.988
2003-08-07 19:10 | 209 | 340 | 96.415 | 116.758 | 90.972 | 90.972
2003-08-07 19:11 | 209 | 337 | 96.215 | 116.667 | 90.961 | 90.961
2003-08-07 19:12 | 209 | 343 | 96.995 | 116.614 | 90.945 | 90.945
2003-08-07 19:12 | 209 | 347 | 99.57 | 116.448 | 90.929 | 90.929
2003-08-07 19:12 | 209 | 348 | 99.331 | 116.357 | 90.918 | 90.918
2003-08-07 19:13 | 209 | 342 | 98.258 | 116.331 | 90.902 | 90.902
2003-08-07 19:14 | 209 | 343 | 97.541 | 116.352 | 90.891 | 90.891
2003-08-07 19:14 | 209 | 337 | 96.698 | 116.405 | 90.88 | 90.88
2003-08-07 19:14 | 209 | 338 | 95.927 | 116.379 | 90.87 | 90.87
2003-08-07 19:15 | 209 | 333 | 95.591 | 116.352 | 90.853 | 90.853
2003-08-07 19:16 | 209 | 338 | 96.429 | 116.288 | 90.843 | 90.843
2003-08-07 19:16 | 209 | 342 | 96.22 | 116.133 | 90.832 | 90.832
2003-08-07 19:16 | 209 | 345 | 98.702 | 116 | 90.821 | 90.821
2003-08-07 19:17 | 209 | 339 | 98.019 | 116.026 | 90.81 | 90.81
2003-08-07 19:17 | 209 | 339 | 97.624 | 116.026 | 90.8 | 90.8
2003-08-07 19:18 | 209 | 336 | 96.605 | 116.09 | 90.789 | 90.789
2003-08-07 19:19 | 209 | 338 | 98.083 | 116.064 | 90.778 | 90.778
2003-08-07 19:19 | 209 | 344 | 99.039 | 115.957 | 90.762 | 90.762
2003-08-07 19:19 | 209 | 342 | 101.462 | 115.925 | 90.751 | 90.751
2003-08-07 19:20 | 209 | 349 | 101.818 | 115.802 | 90.735 | 90.735
2003-08-07 19:21 | 209 | 344 | 100.38 | 115.834 | 90.724 | 90.724
2003-08-07 19:21 | 209 | 340 | 99.034 | 115.887 | 90.713 | 90.713
2003-08-07 19:21 | 209 | 344 | 98.161 | 115.871 | 90.708 | 90.708
2003-08-07 19:22 | 209 | 346 | 99.268 | 115.802 | 90.697 | 90.697
2003-08-07 19:23 | 209 | 340 | 99.946 | 115.749 | 90.686 | 90.686
2003-08-07 19:23 | 209 | 346 | 100.892 | 115.663 | 90.676 | 90.676
2003-08-07 19:23 | 209 | 346 | 100.404 | 115.594 | 90.665 | 90.665
2003-08-07 19:24 | 209 | 349 | 102.291 | 115.53 | 90.654 | 90.654
2003-08-07 19:25 | 209 | 353 | 102.726 | 115.498 | 90.649 | 90.649
2003-08-07 19:25 | 209 | 349 | 100.448 | 115.46 | 90.638 | 90.638
2003-08-07 19:25 | 209 | 348 | 100.872 | 115.455 | 90.627 | 90.627
2003-08-07 19:26 | 209 | 348 | 100.009 | 115.401 | 90.617 | 90.617
2003-08-07 19:26 | 209 | 349 | 101.643 | 115.353 | 90.611 | 90.611
2003-08-07 19:27 | 209 | 350 | 100.209 | 115.316 | 90.6 | 90.6
2003-08-07 19:28 | 209 | 351 | 100.233 | 115.273 | 90.59 | 90.59
2003-08-07 19:28 | 209 | 345 | 99.17 | 115.3 | 90.579 | 90.579
2003-08-07 19:28 | 209 | 344 | 100.307 | 115.316 | 90.568 | 90.568
2003-08-07 19:29 | 209 | 343 | 99.326 | 115.311 | 90.563 | 90.563
2003-08-07 19:30 | 209 | 346 | 99.97 | 115.241 | 90.552 | 90.552
2003-08-07 19:30 | 200 | 269 | 49.831 | 91.249 | 89.255 | 89.255
2003-08-07 19:30 | 200 | 262 | 73.411 | 100.567 | 93.27 | 93.27
2003-08-07 19:31 | 200 | 257 | 72.46 | 98.848 | 92.14 | 92.14
2003-08-07 19:32 | 200 | 255 | 70.47 | 97.539 | 91.688 | 91.688
2003-08-07 19:32 | 200 | 253 | 71.011 | 96.284 | 91.424 | 91.424
2003-08-07 19:32 | 200 | 251 | 70.016 | 94.608 | 91.279 | 91.279
2003-08-07 19:33 | 200 | 246 | 69.319 | 94.784 | 91.16 | 91.16
2003-08-07 19:34 | 200 | 246 | 68.963 | 93.817 | 91.096 | 91.096
2003-08-07 19:34 | 200 | 246 | 68.807 | 93.871 | 91.036 | 91.036
2003-08-07 19:35 | 200 | 244 | 67.939 | 94.373 | 90.999 | 90.999
2003-08-07 19:35 | 200 | 245 | 69.416 | 93.492 | 90.983 | 90.983
2003-08-07 19:35 | 200 | 246 | 69.148 | 94.373 | 90.961 | 90.961
2003-08-07 19:36 | 200 | 240 | 67.534 | 92.781 | 90.966 | 90.966
2003-08-07 19:37 | 200 | 238 | 67.207 | 92.482 | 90.983 | 90.983
2003-08-07 19:37 | 200 | 238 | 67.783 | 92.621 | 90.988 | 90.988
2003-08-07 19:37 | 200 | 237 | 66.666 | 92.781 | 90.983 | 90.983
2003-08-07 19:38 | 200 | 237 | 66.456 | 92.242 | 90.993 | 90.993
2003-08-07 19:39 | 200 | 235 | 65.481 | 92.178 | 91.004 | 91.004
2003-08-07 19:39 | 200 | 234 | 65.373 | 91.345 | 91.015 | 91.015
2003-08-07 19:39 | 200 | 236 | 66.154 | 91.521 | 90.977 | 90.977
2003-08-07 19:40 | 200 | 233 | 66.027 | 90.934 | 91.004 | 91.004
2003-08-07 19:41 | 200 | 237 | 66.198 | 91.575 | 90.999 | 90.999
2003-08-07 19:41 | 200 | 237 | 65.812 | 91.169 | 91.004 | 91.004
2003-08-07 19:41 | 200 | 232 | 65.72 | 90.33 | 91.015 | 91.015
2003-08-07 19:42 | 200 | 235 | 65.603 | 89.77 | 91.042 | 91.042
2003-08-07 19:43 | 200 | 230 | 65.686 | 89.973 | 91.042 | 91.042
2003-08-07 19:43 | 200 | 236 | 65.622 | 91.195 | 91.047 | 91.047
2003-08-07 19:44 | 200 | 235 | 66.315 | 91.366 | 91.042 | 91.042
2003-08-07 19:44 | 200 | 232 | 65.456 | 91.003 | 91.047 | 91.047
2003-08-07 19:44 | 200 | 234 | 64.857 | 90.779 | 91.063 | 91.063
2003-08-07 19:45 | 200 | 232 | 65.378 | 89.941 | 91.085 | 91.085
2003-08-07 19:46 | 200 | 234 | 66.188 | 89.828 | 91.069 | 91.069
2003-08-07 19:46 | 200 | 232 | 66.09 | 89.839 | 91.063 | 91.063
2003-08-07 19:46 | 200 | 235 | 66.046 | 90.341 | 91.063 | 91.063
2003-08-07 19:47 | 200 | 232 | 65.598 | 90.907 | 91.069 | 91.069
2003-08-07 19:48 | 200 | 232 | 65.905 | 91.858 | 91.079 | 91.079
2003-08-07 19:48 | 200 | 234 | 65.412 | 91.174 | 91.079 | 91.079
2003-08-07 19:48 | 200 | 232 | 64.954 | 91.516 | 91.096 | 91.096
2003-08-07 19:49 | 200 | 232 | 65.071 | 91.217 | 91.117 | 91.117
2003-08-07 19:50 | 200 | 232 | 64.549 | 90.651 | 91.123 | 91.123
2003-08-07 19:50 | 200 | 232 | 63.793 | 90.645 | 91.128 | 91.128
2003-08-07 19:50 | 200 | 232 | 64.783 | 90.464 | 91.106 | 91.106
2003-08-07 19:51 | 200 | 232 | 64.622 | 90.266 | 91.117 | 91.117
2003-08-07 19:52 | 200 | 235 | 64.027 | 90.838 | 91.101 | 91.101
2003-08-07 19:52 | 200 | 231 | 63.896 | 90.085 | 91.101 | 91.101
2003-08-07 19:52 | 200 | 233 | 64.052 | 90.117 | 91.101 | 91.101
2003-08-07 19:53 | 200 | 227 | 63.691 | 89.252 | 91.123 | 91.123
2003-08-07 19:54 | 200 | 230 | 63.101 | 89.076 | 91.133 | 91.133
2003-08-07 19:54 | 200 | 232 | 63.203 | 89.353 | 91.085 | 91.085
2003-08-07 19:55 | 200 | 233 | 64.062 | 89.594 | 91.101 | 91.101
2003-08-07 19:55 | 200 | 229 | 63.613 | 88.798 | 91.139 | 91.139
2003-08-07 19:55 | 200 | 228 | 63.042 | 88.296 | 91.182 | 91.182
2003-08-07 19:56 | 200 | 226 | 63.432 | 88.013 | 91.225 | 91.225
2003-08-07 19:57 | 200 | 227 | 63.476 | 88.6 | 91.241 | 91.241
2003-08-07 19:57 | 200 | 230 | 63.662 | 88.59 | 91.241 | 91.241
2003-08-07 19:57 | 200 | 226 | 63.447 | 88.429 | 91.3 | 91.3
2003-08-07 19:58 | 200 | 226 | 63.091 | 88.28 | 91.327 | 91.327
2003-08-07 19:59 | 200 | 226 | 63.447 | 88.691 | 91.219 | 91.219
2003-08-07 19:59 | 200 | 230 | 62.725 | 88.67 | 91.187 | 91.187
2003-08-07 19:59 | 200 | 227 | 62.998 | 88.622 | 91.16 | 91.16
2003-08-07 20:00 | 200 | 232 | 63.906 | 89.455 | 91.128 | 91.128
2003-08-07 20:01 | 200 | 228 | 63.569 | 88.921 | 91.193 | 91.193
2003-08-07 20:01 | 200 | 231 | 62.881 | 88.686 | 91.155 | 91.155
2003-08-07 20:02 | 200 | 228 | 62.711 | 87.815 | 91.16 | 91.16
2003-08-07 20:02 | 200 | 225 | 62.589 | 87.249 | 91.203 | 91.203
2003-08-07 20:02 | 200 | 226 | 62.267 | 87.639 | 91.198 | 91.198
2003-08-07 20:03 | 200 | 228 | 62.55 | 88.275 | 91.236 | 91.236
2003-08-07 20:04 | 200 | 229 | 62.418 | 88.648 | 91.166 | 91.166
2003-08-07 20:04 | 200 | 231 | 62.984 | 89.375 | 91.214 | 91.214
2003-08-07 20:04 | 200 | 228 | 62.823 | 89.017 | 91.252 | 91.252
2003-08-07 20:05 | 200 | 229 | 63.281 | 88.451 | 91.279 | 91.279
2003-08-07 20:06 | 200 | 228 | 62.916 | 87.837 | 91.295 | 91.295
2003-08-07 20:06 | 200 | 229 | 62.755 | 88.034 | 91.322 | 91.322
2003-08-07 20:06 | 200 | 227 | 62.628 | 87.762 | 91.359 | 91.359
2003-08-07 20:07 | 200 | 229 | 62.681 | 88.28 | 91.343 | 91.343
2003-08-07 20:08 | 200 | 230 | 62.716 | 90.928 | 91.295 | 91.295
2003-08-07 20:08 | 200 | 228 | 62.642 | 90.405 | 91.289 | 91.289
2003-08-07 20:08 | 200 | 229 | 62.964 | 90.539 | 91.3 | 91.3
2003-08-07 20:09 | 200 | 228 | 62.335 | 89.561 | 91.322 | 91.322
2003-08-07 20:10 | 200 | 227 | 62.296 | 89.278 | 91.349 | 91.349
2003-08-07 20:10 | 200 | 225 | 61.901 | 88.226 | 91.365 | 91.365
2003-08-07 20:10 | 200 | 224 | 62.077 | 88.253 | 91.402 | 91.402
2003-08-07 20:11 | 200 | 222 | 61.457 | 87.725 | 91.424 | 91.424
2003-08-07 20:11 | 200 | 229 | 63.081 | 88.883 | 91.397 | 91.397
2003-08-07 20:12 | 200 | 227 | 62.706 | 89.529 | 91.376 | 91.376
2003-08-07 20:13 | 200 | 227 | 62.53 | 88.451 | 91.386 | 91.386
2003-08-07 20:13 | 200 | 226 | 61.862 | 87.997 | 91.386 | 91.386
2003-08-07 20:13 | 200 | 224 | 61.54 | 87.895 | 91.429 | 91.429
2003-08-07 20:14 | 200 | 225 | 61.34 | 87.522 | 91.478 | 91.478
2003-08-07 20:15 | 200 | 224 | 61.428 | 87.506 | 91.515 | 91.515
2003-08-07 20:15 | 200 | 224 | 61.472 | 88.077 | 91.499 | 91.499
2003-08-07 20:15 | 200 | 225 | 61.374 | 88.034 | 91.515 | 91.515
2003-08-07 20:16 | 200 | 227 | 60.901 | 87.789 | 91.532 | 91.532
2003-08-07 20:17 | 200 | 224 | 60.633 | 87.383 | 91.559 | 91.559
2003-08-07 20:17 | 200 | 225 | 61.789 | 87.185 | 91.575 | 91.575
2003-08-07 20:17 | 200 | 220 | 61.823 | 86.891 | 91.564 | 91.564
2003-08-07 20:18 | 200 | 224 | 61.872 | 87.815 | 91.575 | 91.575
2003-08-07 20:19 | 200 | 222 | 61.526 | 87.73 | 91.602 | 91.602
2003-08-07 20:19 | 200 | 221 | 61.394 | 87.212 | 91.618 | 91.618
2003-08-07 20:20 | 200 | 221 | 61.701 | 86.374 | 91.645 | 91.645
2003-08-07 20:20 | 200 | 219 | 60.687 | 86.235 | 91.677 | 91.677
2003-08-07 20:20 | 200 | 221 | 60.833 | 86.123 | 91.699 | 91.699
2003-08-07 20:21 | 200 | 219 | 60.896 | 86.149 | 91.693 | 91.693
2003-08-07 20:22 | 200 | 219 | 60.711 | 86.331 | 91.699 | 91.699
2003-08-07 20:22 | 200 | 221 | 62.091 | 86.731 | 91.623 | 91.623
2003-08-07 20:22 | 200 | 221 | 61.789 | 86.251 | 91.629 | 91.629
2003-08-07 20:23 | 200 | 224 | 60.955 | 86.005 | 91.65 | 91.65
2003-08-07 20:24 | 200 | 221 | 61.087 | 85.578 | 91.672 | 91.672
2003-08-07 20:24 | 200 | 220 | 61.204 | 85.476 | 91.677 | 91.677
2003-08-07 20:24 | 200 | 222 | 61.599 | 85.567 | 91.709 | 91.709
2003-08-07 20:25 | 200 | 221 | 61.374 | 85.914 | 91.715 | 91.715
2003-08-07 20:26 | 200 | 220 | 61.262 | 86.144 | 91.72 | 91.72
2003-08-07 20:26 | 200 | 221 | 61.482 | 86.203 | 91.704 | 91.704
2003-08-07 20:26 | 200 | 222 | 60.711 | 85.904 | 91.731 | 91.731
2003-08-07 20:27 | 200 | 221 | 57.239 | 81.333 | 91.844 | 91.844
2003-08-07 20:28 | 210 | 280 | 95.215 | 113.271 | 91.386 | 91.386
2003-08-07 20:28 | 210 | 293 | 83.711 | 110.553 | 91.176 | 91.176
2003-08-07 20:28 | 210 | 296 | 86.705 | 113.079 | 91.085 | 91.085
2003-08-07 20:29 | 210 | 310 | 89.738 | 116.256 | 91.042 | 91.042
2003-08-07 20:29 | 210 | 313 | 90.884 | 118.627 | 91.015 | 91.015
2003-08-07 20:30 | 210 | 314 | 92.279 | 119.535 | 90.993 | 90.993
2003-08-07 20:31 | 210 | 317 | 91.626 | 119.396 | 90.977 | 90.977
2003-08-07 20:31 | 210 | 321 | 92.26 | 119.145 | 90.966 | 90.966
2003-08-07 20:31 | 210 | 330 | 94.815 | 118.675 | 90.956 | 90.956
2003-08-07 20:32 | 210 | 326 | 95.205 | 118.461 | 90.95 | 90.95
2003-08-07 20:33 | 210 | 329 | 95.454 | 118.232 | 90.939 | 90.939
2003-08-07 20:33 | 210 | 332 | 97.268 | 118.034 | 90.929 | 90.929
2003-08-07 20:33 | 210 | 338 | 100.931 | 117.815 | 90.918 | 90.918
2003-08-07 20:34 | 210 | 345 | 100.853 | 117.676 | 90.913 | 90.913
2003-08-07 20:35 | 210 | 342 | 100.76 | 117.521 | 90.902 | 90.902
2003-08-07 20:35 | 210 | 340 | 100.906 | 117.473 | 90.896 | 90.896
2003-08-07 20:35 | 210 | 338 | 99.034 | 117.441 | 90.886 | 90.886
2003-08-07 20:36 | 210 | 335 | 98.912 | 117.324 | 90.875 | 90.875
2003-08-07 20:37 | 210 | 343 | 99.253 | 117.137 | 90.864 | 90.864
2003-08-07 20:37 | 210 | 343 | 100.17 | 117.046 | 90.859 | 90.859
2003-08-07 20:38 | 210 | 345 | 101.365 | 116.939 | 90.848 | 90.848
2003-08-07 20:38 | 210 | 342 | 99.819 | 116.891 | 90.843 | 90.843
2003-08-07 20:39 | 210 | 343 | 100.965 | 116.827 | 90.832 | 90.832
2003-08-07 20:39 | 210 | 340 | 100.589 | 116.795 | 90.821 | 90.821
2003-08-07 20:40 | 210 | 345 | 100.048 | 116.731 | 90.81 | 90.81
2003-08-07 20:40 | 210 | 345 | 99.292 | 116.576 | 90.805 | 90.805
2003-08-07 20:40 | 210 | 350 | 99.541 | 116.485 | 90.794 | 90.794
2003-08-07 20:41 | 210 | 343 | 98.702 | 116.432 | 90.778 | 90.778
2003-08-07 20:42 | 210 | 344 | 98.01 | 116.528 | 90.773 | 90.773
2003-08-07 20:42 | 210 | 343 | 98.907 | 116.464 | 90.762 | 90.762
2003-08-07 20:42 | 210 | 339 | 98.707 | 116.464 | 90.751 | 90.751
2003-08-07 20:43 | 210 | 346 | 100.809 | 116.341 | 90.74 | 90.74
2003-08-07 20:44 | 210 | 346 | 100.292 | 116.309 | 90.724 | 90.724
2003-08-07 20:44 | 210 | 345 | 101.214 | 116.245 | 90.719 | 90.719
2003-08-07 20:44 | 210 | 346 | 100.906 | 116.202 | 90.708 | 90.708
2003-08-07 20:45 | 210 | 343 | 99.463 | 116.197 | 90.697 | 90.697
2003-08-07 20:46 | 210 | 342 | 99.434 | 116.176 | 90.692 | 90.692
2003-08-07 20:46 | 210 | 346 | 99.677 | 116.08 | 90.681 | 90.681
2003-08-07 20:46 | 210 | 342 | 98.536 | 116.08 | 90.67 | 90.67
2003-08-07 20:47 | 210 | 345 | 99.356 | 115.957 | 90.66 | 90.66
2003-08-07 20:47 | 210 | 348 | 100.824 | 115.887 | 90.649 | 90.649
2003-08-07 20:48 | 210 | 351 | 101.399 | 115.839 | 90.643 | 90.643
2003-08-07 20:49 | 210 | 348 | 101.311 | 115.786 | 90.633 | 90.633
2003-08-07 20:49 | 210 | 350 | 100.243 | 115.797 | 90.627 | 90.627
2003-08-07 20:49 | 210 | 347 | 100.112 | 115.797 | 90.617 | 90.617
2003-08-07 20:50 | 210 | 345 | 99.638 | 115.786 | 90.606 | 90.606
2003-08-07 20:51 | 210 | 341 | 98.648 | 115.759 | 90.595 | 90.595
2003-08-07 20:51 | 210 | 347 | 100.121 | 115.652 | 90.584 | 90.584
2003-08-07 20:51 | 210 | 349 | 100.199 | 115.562 | 90.573 | 90.573
2003-08-07 20:52 | 210 | 355 | 102.179 | 115.46 | 90.563 | 90.563
2003-08-07 20:53 | 210 | 353 | 102.326 | 115.417 | 90.557 | 90.557
2003-08-07 20:53 | 210 | 350 | 101.306 | 115.45 | 90.547 | 90.547
2003-08-07 20:53 | 210 | 349 | 101.038 | 115.417 | 90.541 | 90.541
2003-08-07 20:54 | 210 | 351 | 102.014 | 115.343 | 90.536 | 90.536
2003-08-07 20:55 | 210 | 354 | 102.95 | 115.295 | 90.525 | 90.525
2003-08-07 20:55 | 210 | 354 | 103.481 | 115.247 | 90.52 | 90.52
2003-08-07 20:55 | 210 | 361 | 102.794 | 115.209 | 90.509 | 90.509
2003-08-07 20:56 | 210 | 350 | 101.95 | 115.183 | 90.503 | 90.503
2003-08-07 20:56 | 210 | 355 | 102.877 | 115.161 | 90.493 | 90.493
2003-08-07 20:57 | 210 | 356 | 103.208 | 115.124 | 90.487 | 90.487
2003-08-07 20:58 | 210 | 352 | 101.462 | 115.108 | 90.482 | 90.482
2003-08-07 20:58 | 210 | 354 | 102.594 | 115.076 | 90.471 | 90.471
2003-08-07 20:58 | 210 | 355 | 103.13 | 115.054 | 90.466 | 90.466
2003-08-07 20:59 | 210 | 358 | 103.047 | 115.028 | 90.46 | 90.46
2003-08-07 21:00 | 210 | 360 | 103.842 | 115.001 | 90.45 | 90.45
2003-08-07 21:00 | 210 | 359 | 103.501 | 114.985 | 90.444 | 90.444
2003-08-07 21:00 | 210 | 355 | 103.828 | 114.98 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 21:01 | 210 | 351 | 102.179 | 114.953 | 90.428 | 90.428
2003-08-07 21:02 | 210 | 353 | 103.945 | 114.932 | 90.423 | 90.423
2003-08-07 21:02 | 210 | 360 | 103.657 | 114.905 | 90.412 | 90.412
2003-08-07 21:02 | 210 | 361 | 103.794 | 114.883 | 90.407 | 90.407
2003-08-07 21:03 | 210 | 370 | 103.94 | 114.857 | 90.396 | 90.396
2003-08-07 21:04 | 210 | 364 | 103.798 | 114.835 | 90.39 | 90.39
2003-08-07 21:04 | 210 | 363 | 103.808 | 114.846 | 90.385 | 90.385
2003-08-07 21:05 | 210 | 351 | 103.73 | 114.883 | 90.374 | 90.374
2003-08-07 21:05 | 210 | 358 | 103.823 | 114.83 | 90.374 | 90.374
2003-08-07 21:05 | 210 | 358 | 103.706 | 114.787 | 90.363 | 90.363
2003-08-07 21:06 | 210 | 372 | 103.452 | 114.739 | 90.358 | 90.358
2003-08-07 21:07 | 210 | 372 | 103.325 | 114.723 | 90.353 | 90.353
2003-08-07 21:07 | 210 | 367 | 103.394 | 114.697 | 90.347 | 90.347
2003-08-07 21:07 | 210 | 363 | 103.452 | 114.691 | 90.342 | 90.342
2003-08-07 21:08 | 210 | 358 | 103.599 | 114.697 | 90.337 | 90.337
2003-08-07 21:09 | 210 | 353 | 103.594 | 114.723 | 90.331 | 90.331
2003-08-07 21:09 | 210 | 357 | 103.662 | 114.675 | 90.326 | 90.326
2003-08-07 21:09 | 210 | 354 | 103.594 | 114.659 | 90.32 | 90.32
2003-08-07 21:10 | 210 | 358 | 103.623 | 114.633 | 90.315 | 90.315
2003-08-07 21:11 | 210 | 357 | 103.642 | 114.611 | 90.31 | 90.31
2003-08-07 21:11 | 210 | 357 | 103.623 | 114.6 | 90.304 | 90.304
2003-08-07 21:11 | 210 | 358 | 103.589 | 114.595 | 90.299 | 90.299
2003-08-07 21:12 | 210 | 352 | 103.389 | 114.584 | 90.294 | 90.294
2003-08-07 21:13 | 210 | 353 | 103.013 | 114.574 | 90.288 | 90.288
2003-08-07 21:13 | 210 | 350 | 103.213 | 114.579 | 90.288 | 90.288
2003-08-07 21:14 | 210 | 359 | 103.559 | 114.542 | 90.277 | 90.277
2003-08-07 21:14 | 210 | 356 | 103.555 | 114.51 | 90.277 | 90.277
2003-08-07 21:14 | 210 | 362 | 103.481 | 114.488 | 90.267 | 90.267
2003-08-07 21:15 | 210 | 365 | 103.418 | 114.472 | 90.267 | 90.267
2003-08-07 21:16 | 210 | 364 | 103.423 | 114.462 | 90.261 | 90.261
2003-08-07 21:16 | 210 | 357 | 103.467 | 114.451 | 90.256 | 90.256
2003-08-07 21:16 | 210 | 350 | 103.057 | 114.488 | 90.25 | 90.25
2003-08-07 21:17 | 210 | 347 | 103.047 | 114.483 | 90.245 | 90.245
2003-08-07 21:18 | 210 | 355 | 103.579 | 114.446 | 90.24 | 90.24
2003-08-07 21:18 | 210 | 355 | 103.516 | 114.419 | 90.234 | 90.234
2003-08-07 21:18 | 210 | 354 | 103.281 | 114.408 | 90.229 | 90.229
2003-08-07 21:19 | 210 | 353 | 103.111 | 114.419 | 90.224 | 90.224
2003-08-07 21:20 | 210 | 356 | 103.091 | 114.419 | 90.218 | 90.218
2003-08-07 21:20 | 210 | 350 | 102.828 | 114.43 | 90.218 | 90.218
2003-08-07 21:20 | 210 | 353 | 102.735 | 114.398 | 90.213 | 90.213
2003-08-07 21:21 | 210 | 349 | 102.916 | 114.387 | 90.207 | 90.207
2003-08-07 21:22 | 210 | 359 | 103.428 | 114.36 | 90.202 | 90.202
2003-08-07 21:22 | 210 | 351 | 103.086 | 114.35 | 90.202 | 90.202
2003-08-07 21:22 | 210 | 355 | 103.638 | 114.376 | 90.197 | 90.197
2003-08-07 21:23 | 210 | 350 | 103.301 | 114.435 | 90.191 | 90.191
2003-08-07 21:24 | 210 | 355 | 103.506 | 114.366 | 90.186 | 90.186
2003-08-07 21:24 | 210 | 354 | 103.501 | 114.36 | 90.186 | 90.186
2003-08-07 21:25 | 210 | 353 | 103.477 | 114.36 | 90.18 | 90.18
2003-08-07 21:25 | 210 | 354 | 103.452 | 114.328 | 90.18 | 90.18
2003-08-07 21:25 | 210 | 353 | 103.262 | 114.312 | 90.175 | 90.175
2003-08-07 21:26 | 210 | 354 | 102.994 | 114.323 | 90.17 | 90.17
2003-08-07 21:27 | 210 | 351 | 102.945 | 114.323 | 90.17 | 90.17
2003-08-07 21:27 | 210 | 346 | 102.213 | 114.376 | 90.164 | 90.164
2003-08-07 21:27 | 210 | 345 | 101.804 | 114.398 | 90.164 | 90.164
2003-08-07 21:28 | 210 | 345 | 101.867 | 114.392 | 90.159 | 90.159
2003-08-07 21:29 | 210 | 344 | 102.399 | 114.371 | 90.159 | 90.159
2003-08-07 21:29 | 210 | 351 | 102.34 | 114.339 | 90.154 | 90.154
2003-08-07 21:29 | 210 | 351 | 102.979 | 114.296 | 90.148 | 90.148
2003-08-07 21:30 | 210 | 346 | 101.911 | 114.307 | 90.148 | 90.148
2003-08-07 21:31 | 210 | 340 | 101.043 | 114.371 | 90.143 | 90.143
2003-08-07 21:31 | 210 | 342 | 100.151 | 114.414 | 90.143 | 90.143
2003-08-07 21:32 | 210 | 341 | 100.053 | 114.392 | 90.137 | 90.137
2003-08-07 21:32 | 210 | 342 | 100.229 | 114.355 | 90.137 | 90.137
2003-08-07 21:32 | 210 | 345 | 100.746 | 114.333 | 90.132 | 90.132
2003-08-07 21:33 | 210 | 349 | 102.374 | 114.301 | 90.132 | 90.132
2003-08-07 21:34 | 210 | 346 | 101.911 | 114.259 | 90.127 | 90.127
2003-08-07 21:34 | 210 | 349 | 101.214 | 114.248 | 90.127 | 90.127
2003-08-07 21:34 | 210 | 342 | 100.819 | 114.269 | 90.121 | 90.121
2003-08-07 21:35 | 210 | 340 | 100.531 | 114.301 | 90.121 | 90.121
2003-08-07 21:36 | 210 | 343 | 100.419 | 114.323 | 90.116 | 90.116
2003-08-07 21:36 | 210 | 338 | 99.921 | 114.296 | 90.116 | 90.116
2003-08-07 21:36 | 210 | 342 | 101.477 | 114.269 | 90.11 | 90.11
2003-08-07 21:37 | 210 | 348 | 101.784 | 114.243 | 90.11 | 90.11
2003-08-07 21:38 | 210 | 351 | 102.365 | 114.205 | 90.105 | 90.105
2003-08-07 21:38 | 210 | 347 | 102.043 | 114.211 | 90.105 | 90.105
2003-08-07 21:38 | 210 | 345 | 101.301 | 114.243 | 90.1 | 90.1
2003-08-07 21:39 | 210 | 341 | 100.585 | 114.259 | 90.105 | 90.105
2003-08-07 21:40 | 210 | 343 | 100.482 | 114.237 | 90.1 | 90.1
2003-08-07 21:40 | 210 | 341 | 100.692 | 114.211 | 90.094 | 90.094
2003-08-07 21:40 | 210 | 345 | 101.165 | 114.205 | 90.094 | 90.094
2003-08-07 21:41 | 210 | 344 | 100.536 | 114.195 | 90.094 | 90.094
2003-08-07 21:41 | 210 | 343 | 101.009 | 114.189 | 90.089 | 90.089
2003-08-07 21:42 | 210 | 341 | 98.941 | 114.259 | 90.089 | 90.089
2003-08-07 21:43 | 210 | 339 | 98.405 | 114.312 | 90.089 | 90.089
2003-08-07 21:43 | 210 | 338 | 98.59 | 114.312 | 90.084 | 90.084
2003-08-07 21:43 | 210 | 338 | 99.019 | 114.291 | 90.078 | 90.078
2003-08-07 21:44 | 210 | 340 | 98.883 | 114.253 | 90.078 | 90.078
2003-08-07 21:45 | 210 | 345 | 98.678 | 114.179 | 90.078 | 90.078
2003-08-07 21:45 | 210 | 342 | 98.205 | 114.216 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 21:45 | 210 | 340 | 98.132 | 114.248 | 90.073 | 90.073
2003-08-07 21:46 | 210 | 341 | 98.829 | 114.285 | 90.067 | 90.067
2003-08-07 21:47 | 210 | 338 | 98.566 | 114.323 | 90.067 | 90.067
2003-08-07 21:47 | 210 | 339 | 100.297 | 114.317 | 90.062 | 90.062
2003-08-07 21:47 | 210 | 345 | 102.126 | 114.259 | 90.062 | 90.062
2003-08-07 21:48 | 210 | 348 | 102.979 | 114.221 | 90.057 | 90.057
2003-08-07 21:49 | 210 | 353 | 103.369 | 114.152 | 90.057 | 90.057
2003-08-07 21:49 | 210 | 351 | 103.311 | 114.136 | 90.051 | 90.051
2003-08-07 21:50 | 210 | 351 | 102.872 | 114.136 | 90.051 | 90.051
2003-08-07 21:50 | 210 | 349 | 101.716 | 114.157 | 90.051 | 90.051
2003-08-07 21:50 | 210 | 344 | 100.555 | 114.211 | 90.046 | 90.046
2003-08-07 21:51 | 210 | 342 | 99.317 | 114.259 | 90.046 | 90.046
2003-08-07 21:52 | 210 | 341 | 99.346 | 114.269 | 90.046 | 90.046
2003-08-07 21:52 | 210 | 342 | 99.78 | 114.243 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 21:52 | 210 | 342 | 101.043 | 114.205 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 21:53 | 210 | 344 | 101.106 | 114.216 | 90.04 | 90.04
2003-08-07 21:54 | 210 | 350 | 101.633 | 114.184 | 90.035 | 90.035
2003-08-07 21:54 | 210 | 347 | 102.638 | 114.237 | 90.035 | 90.035
2003-08-07 21:54 | 210 | 339 | 100.648 | 114.264 | 90.035 | 90.035
2003-08-07 21:55 | 210 | 335 | 99.243 | 114.344 | 90.035 | 90.035
2003-08-07 21:56 | 210 | 339 | 99.57 | 114.291 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 21:56 | 210 | 340 | 100.531 | 114.248 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 21:56 | 210 | 342 | 100.541 | 114.232 | 90.03 | 90.03
2003-08-07 21:57 | 210 | 344 | 100.848 | 114.211 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 21:58 | 210 | 341 | 99.829 | 114.2 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 21:58 | 210 | 342 | 98.863 | 114.227 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 21:58 | 210 | 340 | 99.053 | 114.275 | 90.024 | 90.024
2003-08-07 21:59 | 210 | 340 | 97.995 | 114.285 | 90.019 | 90.019
2003-08-07 21:59 | 210 | 337 | 98.117 | 114.307 | 90.019 | 90.019
2003-08-07 22:00 | 210 | 338 | 98.219 | 114.307 | 90.019 | 90.019
2003-08-07 22:01 | 210 | 340 | 99.087 | 114.264 | 90.019 | 90.019
2003-08-07 22:01 | 210 | 335 | 98.302 | 114.259 | 90.019 | 90.019
2003-08-07 22:01 | 210 | 343 | 98.566 | 114.237 | 90.014 | 90.014
2003-08-07 22:02 | 210 | 335 | 97.712 | 114.264 | 90.014 | 90.014
2003-08-07 22:03 | 210 | 340 | 96.981 | 114.323 | 90.014 | 90.014
2003-08-07 22:03 | 210 | 332 | 96.439 | 114.355 | 90.014 | 90.014
2003-08-07 22:03 | 210 | 333 | 96.912 | 114.323 | 90.008 | 90.008
2003-08-07 22:04 | 210 | 339 | 98 | 114.317 | 90.008 | 90.008
2003-08-07 22:05 | 210 | 342 | 99.263 | 114.253 | 90.008 | 90.008
2003-08-07 22:05 | 210 | 340 | 99.356 | 114.253 | 90.008 | 90.008
2003-08-07 22:05 | 210 | 339 | 98.4 | 114.285 | 90.008 | 90.008
2003-08-07 22:06 | 210 | 336 | 97.546 | 114.376 | 90.008 | 90.008
2003-08-07 22:07 | 210 | 333 | 98.614 | 114.403 | 90.008 | 90.008
2003-08-07 22:07 | 210 | 330 | 97.507 | 114.435 | 90.003 | 90.003
2003-08-07 22:08 | 210 | 336 | 99.56 | 114.398 | 90.003 | 90.003
2003-08-07 22:08 | 210 | 338 | 100.492 | 114.328 | 90.003 | 90.003
2003-08-07 22:09 | 210 | 346 | 100.677 | 114.216 | 89.997 | 89.997
2003-08-07 22:09 | 210 | 345 | 100.536 | 114.221 | 89.997 | 89.997
2003-08-07 22:10 | 210 | 343 | 100.721 | 114.221 | 89.997 | 89.997
2003-08-07 22:10 | 210 | 342 | 100.492 | 114.269 | 89.997 | 89.997
2003-08-07 22:10 | 210 | 337 | 99.521 | 114.301 | 89.997 | 89.997
2003-08-07 22:11 | 210 | 338 | 99.087 | 114.296 | 89.997 | 89.997
2003-08-07 22:12 | 210 | 343 | 100.355 | 114.285 | 89.992 | 89.992
2003-08-07 22:12 | 210 | 342 | 102.716 | 114.291 | 89.997 | 89.997
2003-08-07 22:12 | 210 | 345 | 101.755 | 114.232 | 89.992 | 89.992
2003-08-07 22:13 | 209 | 334 | -1.006 | 40.098 | 37.592 | 37.592
2003-08-07 22:14 | 200 | 277 | 67.334 | 98.677 | 97.459 | 97.459
2003-08-07 22:14 | 200 | 262 | 75.171 | 100.498 | 92.996 | 92.996
2003-08-07 22:14 | 200 | 258 | 72.752 | 97.673 | 91.838 | 91.838
2003-08-07 22:15 | 200 | 255 | 72.128 | 96.84 | 91.322 | 91.322
2003-08-07 22:16 | 200 | 254 | 71.504 | 96.61 | 90.988 | 90.988
2003-08-07 22:16 | 200 | 250 | 71.416 | 96.439 | 90.81 | 90.81
2003-08-07 22:16 | 200 | 253 | 71.948 | 98.709 | 90.67 | 90.67
2003-08-07 22:17 | 200 | 254 | 71.733 | 98.356 | 90.584 | 90.584
2003-08-07 22:17 | 200 | 250 | 70.797 | 97.603 | 90.525 | 90.525
2003-08-07 22:18 | 200 | 252 | 70.065 | 97.112 | 90.477 | 90.477
2003-08-07 22:19 | 200 | 250 | 69.607 | 95.665 | 90.471 | 90.471
2003-08-07 22:19 | 200 | 247 | 69.241 | 95.644 | 90.455 | 90.455
2003-08-07 22:19 | 200 | 250 | 71.138 | 95.601 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 22:20 | 200 | 250 | 72.591 | 97.176 | 90.412 | 90.412
2003-08-07 22:21 | 200 | 250 | 71.591 | 97.128 | 90.401 | 90.401
2003-08-07 22:21 | 200 | 250 | 70.719 | 97.577 | 90.396 | 90.396
2003-08-07 22:21 | 200 | 249 | 70.567 | 96.557 | 90.39 | 90.39
2003-08-07 22:22 | 200 | 247 | 70.441 | 94.955 | 90.401 | 90.401
2003-08-07 22:23 | 200 | 244 | 69.212 | 93.775 | 90.423 | 90.423
2003-08-07 22:23 | 200 | 245 | 69.777 | 93.614 | 90.417 | 90.417
2003-08-07 22:23 | 200 | 244 | 69.792 | 93.903 | 90.417 | 90.417
2003-08-07 22:24 | 200 | 242 | 69.607 | 93.283 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 22:25 | 200 | 240 | 69.558 | 93.769 | 90.444 | 90.444
2003-08-07 22:25 | 200 | 242 | 69.797 | 94.747 | 90.439 | 90.439
2003-08-07 22:25 | 200 | 244 | 69.124 | 95.019 | 90.444 | 90.444
2003-08-07 22:26 | 200 | 240 | 68.938 | 93.898 | 90.45 | 90.45
2003-08-07 22:26 | 200 | 241 | 68.261 | 93.182 | 90.477 | 90.477
2003-08-07 22:27 | 200 | 242 | 68.763 | 92.931 | 90.487 | 90.487
2003-08-07 22:28 | 200 | 238 | 68.183 | 92.029 | 90.525 | 90.525
2003-08-07 22:28 | 200 | 238 | 68.358 | 92.413 | 90.53 | 90.53
2003-08-07 22:28 | 200 | 238 | 68.836 | 92.664 | 90.53 | 90.53
2003-08-07 22:29 | 200 | 239 | 69.129 | 93.55 | 90.514 | 90.514
2003-08-07 22:30 | 200 | 239 | 69.109 | 94.287 | 90.525 | 90.525
2003-08-07 22:30 | 200 | 245 | 69.441 | 94.223 | 90.52 | 90.52
2003-08-07 22:30 | 200 | 240 | 68.022 | 92.557 | 90.547 | 90.547
2003-08-07 22:31 | 200 | 238 | 67.714 | 92.552 | 90.573 | 90.573
2003-08-07 22:32 | 200 | 243 | 67.583 | 92.055 | 90.611 | 90.611
2003-08-07 22:32 | 200 | 239 | 68.124 | 92.023 | 90.611 | 90.611
2003-08-07 22:32 | 200 | 238 | 67.89 | 92.189 | 90.622 | 90.622
2003-08-07 22:33 | 200 | 238 | 68.231 | 93.764 | 90.627 | 90.627
2003-08-07 22:34 | 200 | 242 | 68.534 | 94.554 | 90.627 | 90.627
2003-08-07 22:34 | 200 | 242 | 69.509 | 94.079 | 90.606 | 90.606
2003-08-07 22:35 | 200 | 238 | 68.685 | 93.524 | 90.627 | 90.627
2003-08-07 22:35 | 200 | 241 | 68.763 | 92.808 | 90.66 | 90.66
2003-08-07 22:35 | 200 | 240 | 69.212 | 92.595 | 90.617 | 90.617
2003-08-07 22:36 | 200 | 237 | 69.212 | 92.482 | 90.633 | 90.633
2003-08-07 22:37 | 200 | 236 | 68.436 | 92.589 | 90.654 | 90.654
2003-08-07 22:37 | 200 | 237 | 69.212 | 92.034 | 90.649 | 90.649
2003-08-07 22:37 | 200 | 238 | 68.695 | 92.263 | 90.67 | 90.67
2003-08-07 22:38 | 200 | 237 | 67.934 | 92.461 | 90.697 | 90.697
2003-08-07 22:39 | 200 | 238 | 67.402 | 91.575 | 90.724 | 90.724
2003-08-07 22:39 | 200 | 242 | 69.709 | 91.788 | 90.52 | 90.52
2003-08-07 22:39 | 200 | 240 | 68.353 | 91.377 | 90.6 | 90.6
2003-08-07 22:40 | 200 | 236 | 67.675 | 91.083 | 90.66 | 90.66
2003-08-07 22:41 | 200 | 237 | 67.778 | 92.349 | 90.686 | 90.686
2003-08-07 22:41 | 200 | 237 | 67.529 | 91.97 | 90.724 | 90.724
2003-08-07 22:41 | 200 | 244 | 69.207 | 92.995 | 90.697 | 90.697
2003-08-07 22:42 | 200 | 239 | 68.646 | 92.931 | 90.692 | 90.692
2003-08-07 22:43 | 200 | 238 | 68.017 | 91.836 | 90.719 | 90.719
2003-08-07 22:43 | 200 | 236 | 67.919 | 91.115 | 90.746 | 90.746
2003-08-07 22:44 | 200 | 238 | 67.651 | 92.199 | 90.773 | 90.773
2003-08-07 22:44 | 200 | 232 | 67.656 | 91.559 | 90.783 | 90.783
2003-08-07 22:44 | 200 | 236 | 67.997 | 92.061 | 90.767 | 90.767
2003-08-07 22:45 | 200 | 234 | 67.334 | 92.995 | 90.81 | 90.81
2003-08-07 22:46 | 200 | 241 | 68.895 | 94.004 | 90.74 | 90.74
2003-08-07 22:46 | 200 | 238 | 67.992 | 93.812 | 90.767 | 90.767
2003-08-07 22:46 | 200 | 241 | 68.587 | 92.942 | 90.762 | 90.762
2003-08-07 22:47 | 200 | 239 | 67.31 | 91.521 | 90.783 | 90.783
2003-08-07 22:48 | 200 | 239 | 69.538 | 91.313 | 90.773 | 90.773
2003-08-07 22:48 | 200 | 241 | 69.47 | 91.089 | 90.74 | 90.74
2003-08-07 22:48 | 200 | 235 | 69.338 | 90.955 | 90.783 | 90.783
2003-08-07 22:49 | 200 | 235 | 69.06 | 91.815 | 90.783 | 90.783
2003-08-07 22:50 | 200 | 236 | 68.656 | 91.9 | 90.8 | 90.8
2003-08-07 22:50 | 200 | 243 | 69.402 | 92.568 | 90.751 | 90.751
2003-08-07 22:50 | 200 | 238 | 68.914 | 92.013 | 90.756 | 90.756
2003-08-07 22:51 | 200 | 235 | 67.866 | 91.655 | 90.789 | 90.789
2003-08-07 22:52 | 200 | 236 | 67.471 | 90.453 | 90.853 | 90.853
2003-08-07 22:52 | 200 | 235 | 67.651 | 90.576 | 90.853 | 90.853
2003-08-07 22:52 | 200 | 233 | 67.1 | 90.133 | 90.864 | 90.864
2003-08-07 22:53 | 200 | 234 | 67.28 | 90.806 | 90.88 | 90.88
2003-08-07 22:54 | 200 | 236 | 67.032 | 91.035 | 90.896 | 90.896
2003-08-07 22:54 | 200 | 233 | 67.129 | 91.233 | 90.907 | 90.907
2003-08-07 22:55 | 200 | 236 | 66.885 | 90.581 | 90.902 | 90.902
2003-08-07 22:55 | 200 | 235 | 66.905 | 90.229 | 90.907 | 90.907
2003-08-07 22:55 | 200 | 232 | 66.285 | 90.005 | 90.929 | 90.929
2003-08-07 22:56 | 200 | 235 | 66.115 | 90.186 | 90.956 | 90.956
2003-08-07 22:57 | 200 | 233 | 69.363 | 89.732 | 90.896 | 90.896
2003-08-07 22:57 | 200 | 235 | 67.914 | 91.527 | 90.913 | 90.913
2003-08-07 22:57 | 200 | 234 | 67.529 | 91.617 | 90.918 | 90.918
2003-08-07 22:58 | 200 | 240 | 68.183 | 93.711 | 90.902 | 90.902
2003-08-07 22:59 | 200 | 242 | 68.534 | 93.171 | 90.886 | 90.886
2003-08-07 22:59 | 200 | 237 | 67.446 | 91.874 | 90.907 | 90.907
2003-08-07 22:59 | 200 | 238 | 67.051 | 90.683 | 90.961 | 90.961
2003-08-07 23:00 | 200 | 234 | 66.866 | 89.551 | 90.961 | 90.961
2003-08-07 23:01 | 200 | 233 | 67.51 | 90.346 | 90.934 | 90.934
2003-08-07 23:01 | 200 | 231 | 67.076 | 91.324 | 90.977 | 90.977
2003-08-07 23:02 | 200 | 235 | 67.032 | 91.911 | 90.988 | 90.988
2003-08-07 23:02 | 200 | 234 | 66.773 | 91.772 | 90.983 | 90.983
2003-08-07 23:02 | 200 | 232 | 66.485 | 91.906 | 90.993 | 90.993
2003-08-07 23:03 | 200 | 234 | 66.037 | 90.854 | 91.009 | 91.009
2003-08-07 23:04 | 200 | 235 | 65.856 | 90.859 | 91.015 | 91.015
2003-08-07 23:04 | 200 | 233 | 66.856 | 90.848 | 91.004 | 91.004
2003-08-07 23:04 | 200 | 237 | 66.739 | 91.868 | 90.988 | 90.988
2003-08-07 23:05 | 200 | 236 | 66.958 | 91.532 | 90.972 | 90.972
2003-08-07 23:06 | 200 | 235 | 66.251 | 91.495 | 90.988 | 90.988
2003-08-07 23:06 | 200 | 235 | 65.793 | 90.875 | 91.004 | 91.004
2003-08-07 23:06 | 200 | 231 | 31.777 | 67.299 | 79.113 | 79.113
2003-08-07 23:07 | -1 | 12 | -1.006 | -6.243 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 23:08 | -1 | 26 | -1.006 | -6.243 | -6.141 | -6.141
2003-08-07 23:08 | -1 | 50 | 4.325 | -2.969 | -1.317 | -1.317
2003-08-07 23:08 | -1 | 51 | 4.325 | -2.296 | -1.274 | -1.274
2003-08-07 23:09 | -1 | 52 | 4.334 | -2.238 | -1.247 | -1.247
2003-08-07 23:10 | -1 | 52 | 4.344 | -2.19 | -1.226 | -1.226
2003-08-07 23:10 | -1 | 52 | 4.359 | -2.136 | -1.199 | -1.199
2003-08-07 23:10 | -1 | 26 | 4.373 | -0.79 | -1.177 | -1.177
2003-08-07 23:11 | -1 | 36 | 4.388 | -0.774 | -1.156 | -1.156
2003-08-07 23:11 | -1 | 38 | 4.398 | -0.764 | -1.134 | -1.134
2003-08-07 23:12 | -1 | 39 | 4.412 | -0.753 | -1.113 | -1.113
2003-08-07 23:13 | -1 | 39 | 4.422 | -0.742 | -1.086 | -1.086
2003-08-07 23:13 | -1 | 39 | 4.432 | -0.737 | -1.064 | -1.064
2003-08-07 23:13 | -1 | 40 | 4.437 | -0.726 | -1.048 | -1.048
2003-08-07 23:14 | -1 | 39 | 4.447 | -0.721 | -1.032 | -1.032
2003-08-07 23:15 | -1 | 40 | 4.456 | -0.705 | -1.016 | -1.016
2003-08-07 23:15 | -1 | 39 | 4.461 | -0.694 | -1.01 | -1.01
2003-08-07 23:15 | -1 | 38 | 4.393 | -1.821 | -1 | -1
2003-08-07 23:16 | -1 | 40 | 4.212 | -0.684 | -0.989 | -0.989
2003-08-07 23:17 | -1 | 39 | 4.208 | -0.673 | -0.978 | -0.978
2003-08-07 23:17 | -1 | 39 | 4.276 | -0.641 | -0.967 | -0.967
2003-08-07 23:17 | -1 | 39 | 4.651 | -3.348 | -0.962 | -0.962
2003-08-07 23:18 | -1 | 39 | 4.773 | -3.615 | -0.951 | -0.951
2003-08-07 23:19 | -1 | 38 | 4.51 | -2.51 | -0.946 | -0.946
2003-08-07 23:19 | -1 | 37 | 4.515 | -1.346 | -0.935 | -0.935
2003-08-07 23:20 | -1 | 40 | 4.52 | -1.335 | -0.93 | -0.93
2003-08-07 23:20 | -1 | 40 | 4.525 | -1.33 | -0.924 | -0.924
2003-08-07 23:20 | -1 | 40 | 4.529 | -1.324 | -0.919 | -0.919
2003-08-07 23:21 | -1 | 40 | 4.534 | -1.314 | -0.914 | -0.914
2003-08-07 23:22 | 44 | 59 | 4.539 | -1.303 | -0.908 | -0.908
2003-08-07 23:22 | 99 | 48 | 4.544 | -1.303 | -0.903 | -0.903
2003-08-07 23:22 | 123 | 64 | 4.549 | -1.292 | -0.897 | -0.897
2003-08-07 23:23 | 180 | 66 | 4.554 | -1.287 | -0.887 | -0.887
2003-08-07 23:24 | 200 | 63 | 4.559 | -1.282 | -0.887 | -0.887
2003-08-07 23:24 | 200 | 63 | 4.564 | -1.276 | -0.881 | -0.881
2003-08-07 23:24 | 200 | 63 | 4.568 | -1.271 | -0.871 | -0.871
2003-08-07 23:25 | 200 | 63 | 4.568 | -1.266 | -0.871 | -0.871
2003-08-07 23:26 | 200 | 61 | 4.573 | -1.26 | -0.86 | -0.86
2003-08-07 23:26 | 200 | 64 | 4.578 | -1.255 | -0.854 | -0.854
2003-08-07 23:26 | 200 | 63 | 4.578 | -1.25 | -0.854 | -0.854
2003-08-07 23:27 | 200 | 61 | 4.588 | -1.244 | -0.849 | -0.849
2003-08-07 23:28 | 200 | 62 | 4.588 | -1.239 | -0.844 | -0.844
2003-08-07 23:28 | 200 | 62 | 4.593 | -1.234 | -0.838 | -0.838
2003-08-07 23:28 | 200 | 64 | 4.598 | -1.234 | -0.833 | -0.833
2003-08-07 23:29 | 200 | 62 | 4.598 | -1.228 | -0.833 | -0.833
2003-08-07 23:29 | 200 | 63 | 4.598 | -1.223 | -0.827 | -0.827
2003-08-07 23:30 | 200 | 64 | 4.603 | -1.218 | -0.822 | -0.822
2003-08-07 23:31 | 200 | 64 | 4.607 | -1.212 | -0.817 | -0.817
2003-08-07 23:31 | 200 | 63 | 4.607 | -1.212 | -0.811 | -0.811
2003-08-07 23:31 | 200 | 64 | 4.612 | -1.207 | -0.811 | -0.811
2003-08-07 23:32 | 200 | 64 | 4.612 | -1.202 | -0.806 | -0.806
2003-08-07 23:33 | 200 | 62 | 4.617 | -1.196 | -0.801 | -0.801
2003-08-07 23:33 | 200 | 62 | 4.622 | -1.191 | -0.801 | -0.801
2003-08-07 23:33 | 200 | 62 | 4.622 | -1.191 | -0.795 | -0.795
2003-08-07 23:34 | 200 | 63 | 4.622 | -1.186 | -0.795 | -0.795
2003-08-07 23:35 | 200 | 63 | 4.627 | -1.18 | -0.79 | -0.79
2003-08-07 23:35 | 200 | 64 | 4.627 | -1.18 | -0.79 | -0.79
2003-08-07 23:35 | 210 | 67 | 4.627 | -1.175 | -0.784 | -0.784
2003-08-07 23:36 | 210 | 68 | 4.632 | -1.17 | -0.784 | -0.784
2003-08-07 23:37 | 210 | 68 | 4.637 | -1.164 | -0.779 | -0.779
2003-08-07 23:37 | 210 | 68 | 4.637 | -1.159 | -0.779 | -0.779
2003-08-07 23:38 | 210 | 70 | 4.642 | -1.159 | -0.774 | -0.774
2003-08-07 23:38 | 210 | 68 | 4.642 | -1.154 | -0.774 | -0.774
2003-08-07 23:39 | 210 | 69 | 4.642 | -1.154 | -0.768 | -0.768
2003-08-07 23:39 | 210 | 70 | 4.646 | -1.148 | -0.768 | -0.768
2003-08-07 23:40 | 210 | 69 | 4.646 | -1.148 | -0.763 | -0.763
2003-08-07 23:40 | 210 | 70 | 4.651 | -1.143 | -0.763 | -0.763
2003-08-07 23:40 | 210 | 71 | 4.651 | -1.138 | -0.757 | -0.757
2003-08-07 23:41 | 210 | 71 | 4.656 | -1.138 | -0.757 | -0.757
2003-08-07 23:42 | 210 | 71 | 4.656 | -1.138 | -0.752 | -0.752
2003-08-07 23:42 | 210 | 71 | 4.656 | -1.132 | -0.752 | -0.752
2003-08-07 23:42 | 210 | 71 | 4.656 | -1.132 | -0.747 | -0.747
2003-08-07 23:43 | 150 | -5 | 4.656 | -1.127 | -0.747 | -0.747
2003-08-07 23:44 | -1 | 35 | 4.661 | -1.127 | -0.741 | -0.741
2003-08-07 23:44 | -1 | 38 | 4.666 | -1.122 | -0.741 | -0.741
2003-08-07 23:44 | -1 | 40 | 4.666 | -1.122 | -0.736 | -0.736
2003-08-07 23:45 | -1 | 39 | 4.666 | -1.116 | -0.736 | -0.736
2003-08-07 23:46 | 21 | 114 | 4.666 | -1.116 | -0.736 | -0.736
2003-08-07 23:46 | 100 | 54 | 4.671 | -1.116 | -0.731 | -0.731
2003-08-07 23:46 | 100 | 54 | 4.671 | -1.111 | -0.731 | -0.731
2003-08-07 23:47 | 100 | 54 | 4.671 | -1.111 | -0.725 | -0.725
2003-08-07 23:47 | 100 | 53 | 4.671 | -1.106 | -0.725 | -0.725
2003-08-07 23:48 | 100 | 52 | 4.676 | -1.106 | -0.72 | -0.72
2003-08-07 23:49 | 100 | 54 | 4.676 | -1.106 | -0.725 | -0.725
2003-08-07 23:49 | 200 | 100 | 4.676 | -1.106 | -0.72 | -0.72
2003-08-07 23:49 | 200 | 101 | 4.681 | -1.1 | -0.714 | -0.714
2003-08-07 23:50 | 200 | 96 | 4.681 | -1.1 | -0.714 | -0.714
2003-08-07 23:51 | 200 | 100 | 4.681 | -1.1 | -0.709 | -0.709
2003-08-07 23:51 | 200 | 101 | 4.681 | -1.095 | -0.714 | -0.714
2003-08-07 23:51 | 200 | 101 | 4.681 | -1.095 | -0.709 | -0.709
2003-08-07 23:52 | 200 | 98 | 4.681 | -1.095 | -0.704 | -0.704
2003-08-07 23:53 | 200 | 98 | 4.685 | -1.095 | -0.704 | -0.704
2003-08-07 23:53 | 200 | 98 | 4.685 | -1.089 | -0.704 | -0.704
2003-08-07 23:53 | 200 | 96 | 4.685 | -1.089 | -0.698 | -0.698
2003-08-07 23:54 | 200 | 95 | 4.69 | -1.084 | -0.698 | -0.698
2003-08-07 23:55 | 200 | 95 | 4.685 | -1.084 | -0.698 | -0.698
2003-08-07 23:55 | 200 | 98 | 4.685 | -1.084 | -0.698 | -0.698
2003-08-07 23:55 | 200 | 96 | 4.685 | -1.084 | -0.693 | -0.693
2003-08-07 23:56 | 200 | 99 | 4.69 | -1.084 | -0.693 | -0.693
2003-08-07 23:56 | 200 | 96 | 4.69 | -1.079 | -0.693 | -0.693
2003-08-07 23:57 | 200 | 96 | 4.69 | -1.079 | -0.687 | -0.687
2003-08-07 23:58 | 200 | 95 | 4.69 | -1.079 | -0.687 | -0.687
2003-08-07 23:58 | 200 | 95 | 4.69 | -1.073 | -0.687 | -0.687
2003-08-07 23:58 | 200 | 95 | 4.695 | -1.073 | -0.687 | -0.687
2003-08-07 23:59 | 200 | 94 | 4.695 | -1.073 | -0.687 | -0.687
2003-08-08 | 200 | 96 | 4.695 | -1.073 | -0.682 | -0.682
2003-08-08 | 200 | 96 | 4.7 | -1.073 | -0.682 | -0.682
2003-08-08 | 200 | 94 | 4.695 | -1.068 | -0.682 | -0.682
2003-08-08 00:01 | 200 | 94 | 4.7 | -1.068 | -0.682 | -0.682
2003-08-08 00:02 | 200 | 96 | 4.7 | -1.068 | -0.682 | -0.682
2003-08-08 00:02 | 200 | 94 | 4.7 | -1.063 | -0.677 | -0.677
2003-08-08 00:02 | 200 | 95 | 4.7 | -1.063 | -0.677 | -0.677
2003-08-08 00:03 | 200 | 95 | 4.7 | -1.068 | -0.677 | -0.677
2003-08-08 00:04 | 200 | 95 | 4.7 | -1.063 | -0.677 | -0.677
2003-08-08 00:04 | 200 | 93 | 4.7 | -1.063 | -0.677 | -0.677
2003-08-08 00:05 | 200 | 97 | 4.7 | -1.057 | -0.671 | -0.671
2003-08-08 00:05 | 200 | 94 | 4.705 | -1.057 | -0.671 | -0.671
2003-08-08 00:05 | 200 | 95 | 4.705 | -1.057 | -0.671 | -0.671
2003-08-08 00:06 | 200 | 94 | 4.705 | -1.057 | -0.671 | -0.671
2003-08-08 00:07 | 200 | 93 | 4.705 | -1.052 | -0.671 | -0.671
2003-08-08 00:07 | 209 | 106 | 4.705 | -1.052 | -0.666 | -0.666
2003-08-08 00:07 | 209 | 106 | 4.705 | -1.057 | -0.666 | -0.666
2003-08-08 00:08 | 209 | 108 | 4.705 | -1.052 | -0.666 | -0.666
2003-08-08 00:09 | 209 | 111 | 4.705 | -1.052 | -0.666 | -0.666
2003-08-08 00:09 | 209 | 112 | 4.705 | -1.052 | -0.666 | -0.666
2003-08-08 00:09 | 209 | 112 | 4.71 | -1.052 | -0.661 | -0.661
2003-08-08 00:10 | 209 | 112 | 4.71 | -1.052 | -0.661 | -0.661
2003-08-08 00:11 | 209 | 111 | 4.71 | -1.052 | -0.661 | -0.661
2003-08-08 00:11 | 209 | 111 | 4.71 | -1.047 | -0.661 | -0.661
2003-08-08 00:11 | 209 | 113 | 4.71 | -1.047 | -0.661 | -0.661
2003-08-08 00:12 | 209 | 111 | 4.71 | -1.047 | -0.661 | -0.661
2003-08-08 00:13 | 209 | 113 | 4.71 | -1.047 | -0.661 | -0.661
2003-08-08 00:13 | 209 | 114 | 4.71 | -1.047 | -0.661 | -0.661
2003-08-08 00:14 | 209 | 114 | 4.71 | -1.041 | -0.655 | -0.655
2003-08-08 00:14 | 209 | 114 | 4.71 | -1.041 | -0.655 | -0.655
2003-08-08 00:14 | -1 | 29 | 4.71 | -1.041 | -0.655 | -0.655
2003-08-08 00:15 | -1 | 37 | 4.71 | -1.036 | -0.655 | -0.655
2003-08-08 00:16 | -1 | 40 | 4.71 | -1.041 | -0.687 | -0.687
2003-08-08 00:16 | 99 | 58 | 4.71 | -1.036 | -0.655 | -0.655
2003-08-08 00:16 | 141 | 95 | 4.71 | -0.417 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 00:17 | 200 | 69 | 4.71 | -0.449 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:18 | 200 | 68 | 4.71 | -0.433 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 00:18 | 200 | 71 | 4.715 | -0.438 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:18 | 200 | 68 | 4.71 | -0.433 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 00:19 | 200 | 71 | 4.715 | -0.449 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:20 | 200 | 69 | 4.715 | -0.449 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:20 | 200 | 69 | 4.715 | -0.443 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:20 | 200 | 71 | 4.715 | -0.417 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:21 | 200 | 71 | 4.715 | -0.433 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 00:22 | 200 | 72 | 4.715 | -0.433 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:22 | 200 | 73 | 4.715 | -0.443 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:22 | 200 | 72 | 4.715 | -0.427 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:23 | 200 | 72 | 4.715 | -0.438 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:24 | 200 | 71 | 4.715 | -0.427 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:24 | 200 | 72 | 4.715 | -0.438 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:25 | 200 | 71 | 4.715 | -0.443 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:25 | 210 | 85 | 4.715 | -0.438 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:25 | 210 | 83 | 4.715 | -0.438 | -0.343 | -0.343
2003-08-08 00:26 | 210 | 84 | 4.715 | -0.411 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:27 | 210 | 89 | 4.715 | -0.443 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:27 | 210 | 90 | 4.72 | -0.417 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:27 | 210 | 91 | 4.72 | -0.433 | -0.338 | -0.338
2003-08-08 00:28 | 210 | 87 | 4.72 | -0.438 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:29 | 210 | 89 | 4.72 | -0.427 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:29 | 210 | 89 | 4.72 | -0.438 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:29 | 210 | 90 | 4.72 | -0.449 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:30 | 210 | 93 | 4.72 | -0.438 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:31 | 210 | 92 | 4.72 | -0.438 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:31 | 210 | 92 | 4.72 | -0.427 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:32 | 210 | 90 | 4.72 | -0.422 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:32 | 210 | 92 | 4.72 | -0.427 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 00:32 | 210 | 89 | 4.72 | -0.422 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:33 | 210 | 91 | 4.72 | -0.438 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:34 | 144 | -5 | 4.72 | -0.443 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:34 | -1 | 29 | 4.72 | -1.031 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:34 | -1 | 40 | 4.72 | -0.459 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 00:35 | -1 | 41 | 4.72 | -0.465 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 00:36 | -1 | 42 | 4.72 | -0.454 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 00:36 | -1 | 42 | 4.72 | -0.438 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 00:36 | -1 | 42 | 4.72 | -0.433 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:37 | 17 | 75 | 4.72 | -1.031 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 00:38 | 99 | 126 | 4.72 | -1.025 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 00:38 | 119 | 135 | 4.72 | -1.025 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 00:38 | 119 | 86 | 4.72 | -1.025 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 00:39 | 176 | 356 | 4.72 | -1.025 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 00:40 | 200 | 259 | 4.72 | -1.025 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:40 | 200 | 267 | 4.72 | -1.02 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:40 | 200 | 261 | 4.72 | -1.025 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:41 | 200 | 256 | 4.72 | -1.025 | -0.338 | -0.338
2003-08-08 00:41 | 200 | 256 | 4.72 | -1.025 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 00:42 | 200 | 254 | 4.72 | -1.025 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 00:43 | 200 | 251 | 4.72 | -1.025 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:43 | 200 | 253 | 4.72 | -1.02 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:43 | 200 | 256 | 4.72 | -1.02 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:44 | 200 | 253 | 4.72 | -1.02 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:45 | 200 | 258 | 4.72 | -1.02 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:45 | 200 | 256 | 4.72 | -1.025 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:45 | 200 | 254 | 4.72 | -1.025 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 00:46 | 200 | 254 | 4.72 | -1.02 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:47 | 200 | 255 | 4.72 | -1.02 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:47 | 200 | 253 | 4.72 | -1.02 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:47 | 200 | 258 | 4.72 | -1.02 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 00:48 | 200 | 258 | 4.72 | -1.02 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:49 | 200 | 260 | 4.72 | -1.02 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 00:49 | 200 | 257 | 4.72 | -1.02 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 00:50 | 200 | 256 | 4.72 | -1.02 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 00:50 | 200 | 253 | 4.72 | -1.02 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:50 | 200 | 252 | 4.72 | -1.02 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 00:51 | 200 | 250 | 4.72 | -1.015 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:52 | 200 | 253 | 4.72 | -1.02 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:52 | 200 | 254 | 4.72 | -1.02 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:52 | 200 | 253 | 4.72 | -1.015 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:53 | 200 | 252 | 4.725 | -1.02 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 00:54 | 200 | 254 | 4.725 | -1.015 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:54 | 200 | 254 | 4.72 | -1.015 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 00:54 | 200 | 251 | 4.725 | -1.015 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:55 | 200 | 248 | 4.72 | -1.015 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 00:56 | 200 | 255 | 4.725 | -1.015 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:56 | 200 | 254 | 4.725 | -1.015 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:56 | 200 | 258 | 4.725 | -1.015 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 00:57 | 200 | 255 | 4.725 | -1.015 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:58 | 200 | 255 | 4.725 | -1.015 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 00:58 | 200 | 252 | 4.725 | -1.015 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 00:58 | 200 | 252 | 4.725 | -1.015 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 00:59 | 200 | 251 | 4.725 | -1.015 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 00:59 | 200 | 251 | 4.725 | -1.015 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:00 | 200 | 252 | 4.725 | -1.015 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:01 | 200 | 252 | 4.725 | -1.015 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:01 | 200 | 253 | 4.725 | -1.015 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 01:01 | 200 | 251 | 4.725 | -1.015 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:02 | 200 | 251 | 4.725 | -1.015 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:03 | 200 | 252 | 4.725 | -1.015 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:03 | 200 | 254 | 4.725 | -1.015 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:03 | 200 | 254 | 4.725 | -1.009 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 01:04 | 200 | 248 | 4.725 | -1.015 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:05 | 200 | 253 | 4.725 | -1.015 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 01:05 | 200 | 250 | 4.725 | -1.015 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:05 | 200 | 255 | 4.725 | -1.015 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:06 | 200 | 255 | 4.725 | -1.009 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 01:07 | 200 | 257 | 4.725 | -1.015 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:07 | 200 | 250 | 4.725 | -1.015 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:08 | 200 | 255 | 4.725 | -1.009 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:08 | 200 | 245 | 4.725 | -1.009 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:09 | 200 | 250 | 4.725 | -1.009 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:09 | 200 | 246 | 4.725 | -1.009 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:10 | 200 | 248 | 4.725 | -1.009 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:10 | 200 | 250 | 4.725 | -1.009 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 01:10 | 200 | 247 | 4.725 | -1.009 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:11 | 200 | 248 | 4.725 | -1.009 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:12 | 200 | 247 | 4.725 | -1.009 | -0.332 | -0.332
2003-08-08 01:12 | 200 | 246 | 4.725 | -1.015 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 01:12 | 200 | 245 | 4.725 | -1.009 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:13 | 200 | 245 | 4.725 | -1.009 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:14 | 200 | 244 | 4.725 | -1.009 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:14 | 200 | 246 | 4.725 | -1.009 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:14 | 200 | 245 | 4.725 | -1.009 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:15 | 200 | 247 | 4.725 | -1.009 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:16 | 200 | 249 | 4.725 | -1.009 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:16 | 200 | 247 | 4.725 | -1.009 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:16 | 200 | 243 | 4.725 | -1.009 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 01:17 | 200 | 247 | 4.725 | -1.009 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:17 | 200 | 241 | 4.725 | -1.009 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:18 | 200 | 243 | 4.725 | -1.009 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:19 | 200 | 247 | 4.725 | -1.009 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:19 | 200 | 246 | 4.725 | -1.009 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:19 | 200 | 246 | 4.725 | -1.004 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:20 | 200 | 249 | 4.725 | -1.004 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 01:21 | 200 | 247 | 4.729 | -1.009 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:21 | 200 | 247 | 4.725 | -1.004 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 01:21 | 200 | 247 | 4.725 | -1.009 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:22 | 200 | 245 | 4.725 | -1.009 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:23 | 200 | 244 | 4.725 | -1.004 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:23 | 200 | 244 | 4.725 | -1.009 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:23 | 200 | 245 | 4.729 | -1.009 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:24 | 200 | 243 | 4.725 | -1.009 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:25 | 200 | 249 | 4.729 | -1.009 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:25 | 200 | 245 | 4.729 | -1.004 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:25 | 200 | 246 | 4.725 | -1.004 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:26 | 200 | 244 | 4.725 | -1.009 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:26 | 200 | 242 | 4.725 | -1.009 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:27 | 200 | 244 | 4.725 | -1.009 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:28 | 200 | 242 | 4.725 | -1.004 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:28 | 200 | 246 | 4.725 | -1.009 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:28 | 200 | 246 | 4.725 | -1.009 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:29 | 200 | 248 | 4.725 | -1.009 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:30 | 200 | 245 | 4.725 | -1.009 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:30 | 200 | 243 | 4.729 | -1.009 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:30 | 200 | 241 | 4.729 | -1.004 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:31 | 200 | 241 | 4.725 | -1.009 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:32 | 200 | 237 | 4.725 | -1.004 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:32 | 200 | 240 | 4.725 | -1.015 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 01:32 | 200 | 248 | 4.729 | -1.009 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:33 | 200 | 245 | 4.725 | -1.004 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:34 | 200 | 250 | 4.729 | -1.004 | -0.278 | -0.278
2003-08-08 01:34 | 200 | 249 | 4.729 | -1.004 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:35 | 200 | 245 | 4.725 | -1.004 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:35 | 200 | 242 | 4.729 | -1.004 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:35 | 200 | 243 | 4.729 | -1.004 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:36 | 200 | 243 | 4.729 | -0.497 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:37 | 200 | 243 | 4.725 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:37 | 200 | 242 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:37 | 200 | 245 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 01:38 | 200 | 243 | 4.725 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:39 | 200 | 248 | 4.729 | -0.454 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:39 | 200 | 243 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:39 | 200 | 246 | 4.729 | -0.374 | -0.246 | -0.246
2003-08-08 01:40 | 200 | 243 | 4.729 | -0.454 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:41 | 200 | 242 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:41 | 200 | 240 | 4.729 | -0.443 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:41 | 200 | 241 | 4.729 | -0.443 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 01:42 | 200 | 243 | 4.729 | -0.454 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:43 | 200 | 247 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:43 | 200 | 251 | 4.729 | -0.454 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:44 | 200 | 248 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:44 | 200 | 246 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:44 | 200 | 244 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:45 | 200 | 240 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:46 | 200 | 243 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:46 | 200 | 241 | 4.729 | -0.454 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:46 | 200 | 250 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:47 | 200 | 243 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:48 | 200 | 248 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:48 | 200 | 246 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:48 | 200 | 250 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:49 | 200 | 247 | 4.729 | -0.443 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 01:50 | 200 | 243 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:50 | 200 | 241 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 01:50 | 200 | 242 | 4.729 | -0.459 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:51 | 200 | 238 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:52 | 200 | 236 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:52 | 200 | 241 | 4.729 | -0.454 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 01:52 | 200 | 239 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:53 | 200 | 238 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 01:54 | 200 | 240 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:54 | 200 | 241 | 4.729 | -0.465 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 01:55 | 200 | 241 | 4.729 | -0.459 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:55 | 200 | 239 | 4.729 | -0.454 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 01:55 | 200 | 240 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 01:56 | 200 | 239 | 4.729 | -0.459 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:57 | 200 | 237 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:57 | 200 | 236 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:57 | 200 | 237 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:58 | 200 | 239 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 01:59 | 200 | 241 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 01:59 | 200 | 239 | 4.729 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 01:59 | 200 | 238 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:00 | 200 | 242 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:01 | 200 | 243 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:01 | 200 | 240 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:02 | 200 | 238 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:02 | 200 | 236 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:02 | 200 | 239 | 4.729 | -0.459 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:03 | 200 | 239 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:04 | 200 | 237 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:04 | 200 | 243 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:04 | 200 | 242 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:05 | 200 | 239 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:06 | 200 | 242 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:06 | 200 | 240 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:06 | 200 | 240 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:07 | 200 | 237 | 4.729 | -0.433 | -0.327 | -0.327
2003-08-08 02:08 | 200 | 235 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:08 | 200 | 238 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:08 | 200 | 237 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:09 | 200 | 238 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:10 | 200 | 239 | 4.729 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:10 | 200 | 237 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:10 | 200 | 238 | 4.725 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:11 | 200 | 241 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:11 | 200 | 241 | 4.729 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:12 | 200 | 237 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:13 | 200 | 236 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 02:13 | 200 | 237 | 4.729 | -0.454 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:13 | 200 | 234 | 4.729 | -0.454 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:14 | 200 | 232 | 4.729 | -0.443 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 02:15 | 200 | 232 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:15 | 200 | 233 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:15 | 200 | 231 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:16 | 200 | 233 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:17 | 200 | 235 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:17 | 200 | 237 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:17 | 200 | 236 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:18 | 200 | 235 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:19 | 200 | 230 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:19 | 200 | 235 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:20 | 200 | 229 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:20 | 200 | 228 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:20 | 200 | 229 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 02:21 | 200 | 228 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:22 | 200 | 232 | 4.729 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:22 | 200 | 234 | 4.729 | -0.459 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:22 | 200 | 231 | 4.729 | -0.459 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:23 | 200 | 231 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:24 | 200 | 232 | 4.729 | -0.454 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:24 | 200 | 227 | 4.729 | -0.459 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:24 | 200 | 229 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:25 | 200 | 227 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 02:26 | 200 | 228 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:26 | 200 | 227 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:26 | 200 | 227 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:27 | 200 | 233 | 4.725 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:28 | 200 | 233 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:28 | 200 | 230 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 02:28 | 200 | 229 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:29 | 200 | 229 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:29 | 200 | 230 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:30 | 200 | 225 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:31 | 200 | 228 | 4.725 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:31 | 200 | 225 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 02:31 | 200 | 227 | 4.729 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 02:32 | 200 | 227 | 4.725 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:33 | 200 | 228 | 4.725 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:33 | 200 | 226 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:33 | 200 | 229 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:34 | 200 | 229 | 4.729 | -0.459 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 02:35 | 200 | 227 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:35 | 200 | 227 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:35 | 200 | 224 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:36 | 200 | 223 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:37 | 200 | 223 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:37 | 200 | 225 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:38 | 200 | 227 | 4.725 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:38 | 200 | 227 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:39 | 200 | 230 | 4.725 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:39 | 200 | 233 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:40 | 200 | 230 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:40 | 200 | 228 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:40 | 200 | 229 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:41 | 200 | 228 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:42 | 200 | 224 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:42 | 200 | 226 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:42 | 200 | 225 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:43 | 200 | 230 | 4.725 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:44 | 200 | 230 | 4.725 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:44 | 200 | 232 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 02:44 | 200 | 232 | 4.729 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:45 | 200 | 233 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:46 | 200 | 258 | 4.729 | -0.454 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:46 | 200 | 236 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:46 | 200 | 232 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:47 | 200 | 232 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:47 | 200 | 231 | 4.729 | -0.454 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:48 | 200 | 229 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:49 | 200 | 230 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 02:49 | 200 | 229 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:49 | 200 | 234 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:50 | 200 | 231 | 4.729 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:51 | 200 | 232 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 02:51 | 200 | 230 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:51 | 200 | 229 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 02:52 | 200 | 231 | 4.729 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:53 | 200 | 228 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 02:53 | 200 | 227 | 4.729 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:53 | 200 | 231 | 4.729 | -0.454 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 02:54 | 200 | 226 | 4.729 | -0.459 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 02:55 | 200 | 226 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:55 | 200 | 230 | 4.729 | -0.454 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 02:55 | 200 | 226 | 4.729 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 02:56 | 200 | 227 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 02:56 | 200 | 224 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 02:57 | 200 | 224 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 02:58 | 200 | 222 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 02:58 | 200 | 222 | 4.725 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 02:58 | 200 | 225 | 4.725 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 02:59 | 200 | 224 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:00 | 200 | 223 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:00 | 200 | 227 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:00 | 200 | 227 | 4.729 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:01 | 200 | 222 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:02 | 200 | 223 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 03:02 | 200 | 222 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:02 | 200 | 221 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:03 | 200 | 222 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:04 | 200 | 221 | 4.729 | -0.454 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:04 | 200 | 221 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:05 | 200 | 225 | 4.725 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:05 | 200 | 222 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:05 | 200 | 223 | 4.729 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:06 | 200 | 222 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:07 | 200 | 223 | 4.729 | -0.449 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 03:07 | 200 | 223 | 4.729 | -0.443 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 03:07 | 200 | 224 | 4.729 | -0.454 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:08 | 200 | 223 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:09 | 200 | 219 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:09 | 200 | 218 | 4.729 | -0.443 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 03:09 | 200 | 220 | 4.729 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:10 | 200 | 224 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 03:11 | 200 | 221 | 4.729 | -0.427 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 03:11 | 200 | 224 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:11 | 200 | 222 | 4.729 | -0.459 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:12 | 200 | 227 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:13 | 200 | 222 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:13 | 200 | 225 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:14 | 200 | 223 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:14 | 200 | 221 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:14 | 200 | 223 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:15 | 200 | 221 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:16 | 200 | 220 | 4.725 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:16 | 200 | 222 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:16 | 200 | 221 | 4.729 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:17 | 200 | 222 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:18 | 200 | 224 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:18 | 200 | 222 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:18 | 200 | 222 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:19 | 200 | 221 | 4.729 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:20 | 200 | 219 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:20 | 200 | 220 | 4.729 | -0.454 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:20 | 200 | 221 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:21 | 200 | 221 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:22 | 200 | 221 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:22 | 200 | 224 | 4.729 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 03:22 | 200 | 223 | 4.729 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:23 | 200 | 225 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:24 | 200 | 227 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:24 | 200 | 224 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:25 | 200 | 224 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:25 | 200 | 219 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:25 | 200 | 218 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:26 | 200 | 219 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:27 | 200 | 220 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:27 | 200 | 219 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:27 | 200 | 223 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:28 | 200 | 222 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:30 | 200 | 222 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:30 | 200 | 224 | 4.729 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:31 | 200 | 220 | 4.729 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:31 | 200 | 219 | 4.729 | -0.443 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 03:32 | 200 | 220 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:32 | 200 | 221 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:33 | 200 | 218 | 4.729 | -0.417 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:33 | 200 | 219 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:34 | 200 | 224 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:34 | 200 | 224 | 4.729 | -0.454 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:35 | 200 | 224 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:35 | 200 | 222 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:36 | 200 | 223 | 4.734 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:36 | 200 | 223 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:37 | 200 | 219 | 4.734 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 03:37 | 200 | 222 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:38 | 200 | 217 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 03:38 | 200 | 216 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:39 | 200 | 218 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 03:39 | 200 | 219 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:40 | 200 | 217 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:40 | 200 | 222 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:41 | 200 | 221 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:41 | 200 | 221 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 03:42 | 200 | 216 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:42 | 200 | 216 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:43 | 200 | 218 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:43 | 200 | 217 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:44 | 200 | 217 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:44 | 200 | 217 | 4.729 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:45 | 200 | 216 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:45 | 200 | 219 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 03:46 | 200 | 224 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:46 | 200 | 221 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:47 | 200 | 224 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:47 | 200 | 222 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:48 | 200 | 222 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:48 | 200 | 224 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:49 | 200 | 220 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:49 | 200 | 216 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:50 | 200 | 215 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:50 | 200 | 218 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:51 | 200 | 216 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:51 | 200 | 218 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:52 | 200 | 220 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:52 | 200 | 220 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:53 | 200 | 220 | 4.729 | -0.449 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 03:53 | 200 | 218 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:54 | 200 | 219 | 4.729 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:54 | 200 | 218 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:55 | 200 | 217 | 4.729 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:55 | 200 | 217 | 4.729 | -0.443 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 03:56 | 200 | 216 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:56 | 200 | 213 | 4.729 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 03:57 | 200 | 218 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 03:57 | 200 | 218 | 4.729 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 03:58 | 200 | 220 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:58 | 200 | 217 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 03:59 | 200 | 216 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 03:59 | 200 | 216 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:00 | 200 | 220 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:00 | 200 | 214 | 4.729 | -0.454 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:01 | 200 | 216 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:01 | 200 | 213 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:02 | 200 | 216 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:02 | 200 | 216 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:03 | 200 | 219 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:03 | 200 | 219 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:04 | 200 | 217 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:04 | 200 | 219 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:05 | 200 | 216 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 04:05 | 200 | 216 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:06 | 200 | 215 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:06 | 200 | 211 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:07 | 200 | 218 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:07 | 200 | 214 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:08 | 200 | 214 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:08 | 200 | 216 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:09 | 200 | 215 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:09 | 200 | 215 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:10 | 200 | 217 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:10 | 200 | 214 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:11 | 200 | 217 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:11 | 200 | 214 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:12 | 200 | 211 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:12 | 200 | 213 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:13 | 200 | 216 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:13 | 200 | 217 | 4.729 | -0.443 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 04:14 | 200 | 216 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:14 | 200 | 220 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:15 | 200 | 219 | 4.729 | -0.454 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:15 | 200 | 216 | 4.734 | -0.449 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 04:16 | 200 | 217 | 4.734 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:16 | 200 | 219 | 4.734 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:17 | 200 | 217 | 4.729 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:17 | 200 | 213 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:18 | 200 | 211 | 4.729 | -0.438 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 04:18 | 200 | 217 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:19 | 200 | 214 | 4.729 | -0.438 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 04:19 | 200 | 214 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:20 | 200 | 215 | 4.729 | -0.449 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 04:20 | 200 | 214 | 4.729 | -0.438 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 04:21 | 200 | 216 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:21 | 200 | 217 | 4.734 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:22 | 200 | 215 | 4.734 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:22 | 200 | 216 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:23 | 200 | 213 | 4.734 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 04:23 | 200 | 214 | 4.729 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:24 | 200 | 211 | 4.729 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 04:24 | 200 | 212 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:25 | 200 | 214 | 4.729 | -0.438 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 04:25 | 200 | 213 | 4.729 | -0.443 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 04:26 | 200 | 216 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:26 | 200 | 216 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:27 | 200 | 214 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:27 | 200 | 216 | 4.734 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:28 | 200 | 215 | 4.734 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 04:28 | 200 | 218 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:29 | 200 | 213 | 4.734 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 04:29 | 200 | 214 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:30 | 200 | 211 | 4.729 | -0.422 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 04:30 | 200 | 211 | 4.729 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 04:31 | 200 | 214 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:31 | 200 | 212 | 4.729 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 04:32 | 200 | 215 | 4.729 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:32 | 200 | 215 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:33 | 200 | 217 | 4.729 | -0.443 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 04:33 | 200 | 217 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:34 | 200 | 217 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:34 | 200 | 216 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:35 | 200 | 215 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:35 | 200 | 212 | 4.729 | -0.417 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:36 | 200 | 211 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:36 | 200 | 213 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:37 | 200 | 213 | 4.729 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:37 | 200 | 213 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:38 | 200 | 216 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:38 | 200 | 216 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:39 | 200 | 215 | 4.729 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:39 | 200 | 216 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:40 | 200 | 213 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:40 | 200 | 210 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:41 | 200 | 213 | 4.734 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:41 | 200 | 210 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:42 | 200 | 212 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 04:42 | 200 | 217 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:43 | 200 | 216 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:43 | 200 | 217 | 4.729 | -0.443 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 04:44 | 200 | 216 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:44 | 200 | 214 | 4.734 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:45 | 200 | 214 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:45 | 200 | 211 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:46 | 200 | 213 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:46 | 200 | 212 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:47 | 200 | 211 | 4.729 | -0.422 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:47 | 200 | 210 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:48 | 200 | 212 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:48 | 200 | 213 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:49 | 200 | 213 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:49 | 200 | 214 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:50 | 200 | 215 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:50 | 200 | 218 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:51 | 200 | 215 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:51 | 200 | 214 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:52 | 200 | 215 | 4.729 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 04:52 | 200 | 212 | 4.729 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:53 | 200 | 210 | 4.729 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:53 | 200 | 211 | 4.729 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 04:54 | 200 | 211 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:54 | 200 | 214 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:55 | 200 | 215 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:55 | 200 | 213 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:56 | 200 | 212 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:56 | 200 | 211 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:57 | 200 | 211 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:57 | 200 | 210 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 04:58 | 200 | 211 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 04:58 | 200 | 209 | 4.729 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 04:59 | 200 | 211 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 04:59 | 200 | 209 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:00 | 200 | 209 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:00 | 200 | 211 | 4.729 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:01 | 200 | 209 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:01 | 200 | 210 | 4.729 | -0.438 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 05:02 | 200 | 210 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:02 | 200 | 208 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:03 | 200 | 211 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:03 | 200 | 207 | 4.729 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:04 | 200 | 207 | 4.729 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:04 | 200 | 209 | 4.725 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:05 | 200 | 212 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:05 | 200 | 211 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:06 | 200 | 211 | 4.729 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:06 | 200 | 215 | 4.729 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:07 | 200 | 214 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:07 | 200 | 212 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:08 | 200 | 211 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:08 | 200 | 209 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:09 | 200 | 209 | 4.729 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:09 | 200 | 209 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:10 | 200 | 209 | 4.729 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:10 | 200 | 213 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:11 | 200 | 212 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:11 | 200 | 210 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:12 | 200 | 210 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:12 | 200 | 211 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:13 | 200 | 209 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:13 | 200 | 212 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:14 | 200 | 210 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 05:14 | 200 | 208 | 4.729 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:15 | 200 | 210 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:15 | 200 | 213 | 4.725 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:16 | 200 | 214 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:16 | 200 | 212 | 4.729 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:17 | 200 | 215 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:17 | 200 | 213 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:18 | 200 | 216 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 05:18 | 200 | 215 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:19 | 200 | 211 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:19 | 200 | 210 | 4.729 | -0.422 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 05:20 | 200 | 212 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:20 | 200 | 212 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:21 | 200 | 211 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 05:21 | 200 | 213 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:22 | 200 | 215 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:22 | 200 | 214 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:23 | 200 | 216 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 05:23 | 200 | 217 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:24 | 200 | 216 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:24 | 200 | 216 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:25 | 200 | 212 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:25 | 200 | 216 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 05:26 | 200 | 211 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 05:26 | 200 | 215 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:27 | 200 | 213 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:27 | 200 | 213 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:28 | 200 | 215 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:28 | 200 | 212 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:29 | 200 | 214 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:29 | 200 | 212 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 05:30 | 200 | 213 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:30 | 200 | 209 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:31 | 200 | 208 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:31 | 200 | 212 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:32 | 200 | 212 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:32 | 200 | 212 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:33 | 200 | 216 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:33 | 200 | 216 | 4.729 | -0.454 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:34 | 200 | 218 | 4.729 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:34 | 200 | 216 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:35 | 200 | 214 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:35 | 200 | 215 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:36 | 200 | 216 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:36 | 200 | 216 | 4.729 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:37 | 200 | 214 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:37 | 200 | 213 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:38 | 200 | 215 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:38 | 200 | 214 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:39 | 200 | 213 | 4.729 | -0.443 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 05:39 | 200 | 214 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:40 | 200 | 217 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:40 | 200 | 214 | 4.729 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 05:41 | 200 | 215 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:41 | 200 | 214 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:42 | 200 | 216 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:42 | 200 | 214 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:43 | 200 | 214 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 05:43 | 200 | 210 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:44 | 200 | 214 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:44 | 200 | 211 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:45 | 200 | 213 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:45 | 200 | 212 | 4.729 | -0.438 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 05:46 | 200 | 217 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:46 | 200 | 215 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:47 | 200 | 214 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:47 | 200 | 214 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:48 | 200 | 213 | 4.729 | -0.438 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 05:48 | 200 | 217 | 4.729 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:49 | 200 | 213 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:49 | 200 | 213 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:50 | 200 | 210 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:50 | 200 | 214 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:51 | 200 | 213 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:51 | 200 | 213 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:52 | 200 | 213 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:52 | 200 | 215 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:53 | 200 | 216 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:53 | 200 | 216 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:54 | 200 | 214 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:54 | 200 | 216 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 05:55 | 200 | 214 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 05:55 | 200 | 212 | 4.729 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 05:56 | 200 | 211 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:56 | 200 | 213 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:57 | 200 | 214 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:57 | 200 | 211 | 4.729 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:58 | 200 | 211 | 4.729 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 05:58 | 200 | 216 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 05:59 | 200 | 214 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 05:59 | 200 | 214 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:00 | 200 | 213 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:00 | 200 | 214 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:01 | 200 | 211 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:01 | 200 | 210 | 4.729 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:02 | 200 | 209 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:02 | 200 | 210 | 4.729 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:03 | 200 | 208 | 4.729 | -0.427 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 06:03 | 200 | 207 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:04 | 200 | 207 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:04 | 200 | 208 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:05 | 200 | 212 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:05 | 200 | 212 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:06 | 200 | 210 | 4.725 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:06 | 200 | 216 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:07 | 200 | 210 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:07 | 200 | 209 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 06:08 | 200 | 210 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:08 | 200 | 208 | 4.729 | -0.422 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:09 | 200 | 206 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:09 | 200 | 210 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:10 | 200 | 208 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 06:10 | 200 | 208 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:11 | 200 | 210 | 4.729 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 06:11 | 200 | 212 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 06:12 | 200 | 212 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:12 | 200 | 211 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:13 | 200 | 211 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:13 | 200 | 214 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:14 | 200 | 209 | 4.729 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 06:14 | 200 | 210 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:15 | 200 | 210 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:15 | 200 | 209 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:16 | 200 | 207 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:16 | 200 | 206 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:17 | 200 | 210 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:17 | 200 | 211 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:18 | 200 | 211 | 4.729 | -0.422 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:18 | 200 | 211 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:19 | 200 | 213 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:19 | 200 | 213 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:20 | 200 | 211 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:20 | 200 | 213 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:21 | 200 | 212 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:21 | 200 | 211 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:22 | 200 | 210 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:22 | 200 | 206 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:23 | 200 | 213 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:23 | 200 | 210 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:24 | 200 | 210 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:24 | 200 | 209 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:25 | 200 | 210 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:25 | 200 | 210 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:26 | 200 | 211 | 4.729 | -0.438 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 06:26 | 200 | 209 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:27 | 200 | 210 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:27 | 200 | 206 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:28 | 200 | 206 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:28 | 200 | 208 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:29 | 200 | 209 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:29 | 200 | 211 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:30 | 200 | 211 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:30 | 200 | 208 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:31 | 200 | 212 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:31 | 200 | 213 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:32 | 200 | 212 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:32 | 200 | 209 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:33 | 200 | 209 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:33 | 200 | 208 | 4.729 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:34 | 200 | 206 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:34 | 200 | 208 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:35 | 200 | 206 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:35 | 200 | 209 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:36 | 200 | 209 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:36 | 200 | 208 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:37 | 200 | 210 | 4.729 | -0.454 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 06:37 | 200 | 216 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:38 | 200 | 210 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:38 | 200 | 208 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:39 | 200 | 211 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:39 | 200 | 211 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:40 | 200 | 208 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:40 | 200 | 211 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:41 | 200 | 209 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:41 | 200 | 209 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:42 | 200 | 208 | 4.725 | -0.443 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 06:42 | 200 | 210 | 4.729 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:43 | 200 | 210 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:43 | 200 | 209 | 4.729 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:44 | 200 | 211 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:44 | 200 | 209 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:45 | 200 | 216 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:45 | 200 | 212 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 06:46 | 200 | 209 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:46 | 200 | 211 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:47 | 200 | 208 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:47 | 200 | 208 | 4.725 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:48 | 200 | 209 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:48 | 200 | 208 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:49 | 200 | 210 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:49 | 200 | 208 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:50 | 200 | 210 | 4.729 | -0.449 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 06:50 | 200 | 210 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:51 | 200 | 210 | 4.729 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:51 | 200 | 208 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:52 | 200 | 209 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:52 | 200 | 211 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 06:53 | 200 | 205 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:53 | 200 | 207 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 06:54 | 200 | 205 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:54 | 200 | 206 | 4.729 | -0.443 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 06:55 | 200 | 205 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:55 | 200 | 204 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:56 | 200 | 208 | 4.729 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:56 | 200 | 209 | 4.725 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 06:57 | 200 | 209 | 4.725 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:57 | 200 | 213 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 06:58 | 200 | 213 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:58 | 200 | 213 | 4.729 | -0.443 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 06:59 | 200 | 213 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 06:59 | 200 | 211 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:00 | 200 | 211 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 07:00 | 200 | 209 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:01 | 200 | 209 | 4.729 | -0.454 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:01 | 200 | 205 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 07:02 | 200 | 205 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:02 | 200 | 203 | 4.725 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 07:03 | 200 | 207 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:03 | 200 | 206 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:04 | 200 | 210 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:04 | 200 | 207 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:05 | 200 | 207 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:05 | 200 | 206 | 4.729 | -0.422 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:06 | 200 | 209 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:06 | 200 | 208 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:07 | 200 | 206 | 4.729 | -0.454 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:07 | 200 | 205 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:08 | 200 | 204 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:08 | 200 | 206 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:09 | 200 | 207 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:09 | 200 | 205 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:10 | 200 | 208 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:10 | 200 | 208 | 4.725 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:11 | 200 | 209 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:11 | 200 | 212 | 4.729 | -0.438 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 07:12 | 200 | 208 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:12 | 200 | 208 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:13 | 200 | 208 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:13 | 200 | 209 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:14 | 200 | 205 | 4.729 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 07:14 | 200 | 207 | 4.729 | -0.427 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:15 | 200 | 207 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:15 | 200 | 206 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:16 | 200 | 205 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:16 | 200 | 204 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:17 | 200 | 207 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 07:17 | 200 | 208 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:18 | 200 | 207 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:18 | 200 | 203 | 4.729 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:19 | 200 | 206 | 4.729 | -0.422 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:19 | 200 | 206 | 4.729 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 07:20 | 200 | 202 | 4.729 | -0.417 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:20 | 200 | 205 | 4.729 | -0.422 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:21 | 200 | 206 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:21 | 200 | 206 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:22 | 200 | 202 | 4.725 | -0.427 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 07:22 | 200 | 206 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:23 | 200 | 210 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:23 | 200 | 207 | 4.729 | -0.433 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 07:24 | 200 | 209 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:24 | 200 | 208 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:25 | 200 | 208 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:25 | 200 | 207 | 4.729 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 07:26 | 200 | 207 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:26 | 200 | 206 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:27 | 200 | 204 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:27 | 200 | 206 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:28 | 200 | 206 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:28 | 200 | 204 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:29 | 200 | 206 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:29 | 200 | 205 | 4.729 | -0.427 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:30 | 200 | 206 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:30 | 200 | 207 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:31 | 200 | 207 | 4.729 | -0.422 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:31 | 200 | 208 | 4.729 | -0.427 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:32 | 200 | 208 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:32 | 200 | 206 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:33 | 200 | 205 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:33 | 200 | 206 | 4.729 | -0.422 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:34 | 200 | 207 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:34 | 200 | 203 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:35 | 200 | 205 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:35 | 200 | 203 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:36 | 200 | 205 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:36 | 200 | 206 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:37 | 200 | 208 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:37 | 200 | 205 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:38 | 200 | 205 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:38 | 200 | 210 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:39 | 200 | 208 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:39 | 200 | 207 | 4.729 | -0.427 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:40 | 200 | 205 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:40 | 200 | 204 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:41 | 200 | 202 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:41 | 200 | 205 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:42 | 200 | 203 | 4.729 | -0.454 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:42 | 200 | 208 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:43 | 200 | 208 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:43 | 200 | 206 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:44 | 200 | 206 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:44 | 200 | 208 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:45 | 200 | 210 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:45 | 200 | 205 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:46 | 200 | 207 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:46 | 200 | 210 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:47 | 200 | 209 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:47 | 200 | 207 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:48 | 200 | 204 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:48 | 200 | 206 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:49 | 200 | 207 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:49 | 200 | 206 | 4.729 | -0.422 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:50 | 200 | 207 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:50 | 200 | 210 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 07:51 | 200 | 211 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:51 | 200 | 208 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:52 | 200 | 207 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:52 | 200 | 206 | 4.729 | -0.443 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 07:53 | 200 | 207 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:53 | 200 | 206 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:54 | 200 | 208 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:54 | 200 | 204 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:55 | 200 | 202 | 4.729 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 07:55 | 200 | 205 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:56 | 200 | 200 | 4.729 | -0.422 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:56 | 200 | 205 | 4.725 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:57 | 200 | 205 | 4.725 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:57 | 200 | 205 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:58 | 200 | 208 | 4.729 | -0.454 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:58 | 200 | 208 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 07:59 | 200 | 206 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 07:59 | 200 | 207 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 08:00 | 200 | 208 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:00 | 200 | 206 | 4.729 | -0.438 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 08:01 | 200 | 205 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:01 | 200 | 204 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:02 | 200 | 201 | 4.725 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:02 | 200 | 200 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:03 | 200 | 201 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:03 | 200 | 201 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:04 | 200 | 203 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:04 | 200 | 205 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 08:05 | 200 | 205 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 08:05 | 200 | 208 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 08:06 | 200 | 208 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:06 | 200 | 209 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 08:07 | 200 | 206 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:07 | 200 | 207 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:08 | 200 | 205 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:08 | 200 | 205 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:09 | 200 | 203 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:09 | 200 | 203 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:10 | 200 | 203 | 4.729 | -0.433 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 08:10 | 200 | 204 | 4.729 | -0.433 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 08:11 | 200 | 204 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:11 | 200 | 204 | 4.729 | -0.427 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 08:12 | 200 | 205 | 4.729 | -0.438 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 08:12 | 200 | 207 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:13 | 200 | 203 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 08:13 | 200 | 206 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:14 | 200 | 205 | 4.729 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 08:14 | 200 | 207 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:15 | 200 | 206 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:15 | 200 | 202 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:16 | 200 | 204 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:16 | 200 | 203 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:17 | 200 | 203 | 4.729 | -0.422 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 08:17 | 200 | 204 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 08:18 | 200 | 205 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:18 | 200 | 206 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 08:19 | 200 | 206 | 4.729 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:19 | 200 | 207 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:20 | 200 | 205 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:20 | 200 | 205 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 08:21 | 200 | 205 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:21 | 200 | 205 | 4.729 | -0.454 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 08:22 | 200 | 205 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 08:22 | 200 | 204 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 08:23 | 200 | 199 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:23 | 200 | 203 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:24 | 200 | 203 | 4.729 | -0.417 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:24 | 200 | 205 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:25 | 200 | 204 | 4.729 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 08:25 | 200 | 206 | 4.729 | -0.449 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 08:26 | 200 | 205 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 08:26 | 200 | 205 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 08:27 | 200 | 208 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:27 | 200 | 205 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:28 | 200 | 205 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 08:28 | 200 | 202 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 08:29 | 200 | 205 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:29 | 200 | 209 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:30 | 200 | 210 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 08:30 | 200 | 208 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:31 | 200 | 209 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:31 | 200 | 210 | 4.729 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 08:32 | 200 | 209 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:32 | 200 | 212 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:33 | 200 | 211 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:33 | 200 | 204 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:34 | 200 | 205 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:34 | 200 | 204 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:35 | 200 | 204 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:35 | 200 | 202 | 4.729 | -0.422 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:36 | 200 | 203 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:36 | 200 | 205 | 4.725 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 08:37 | 200 | 205 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:37 | 200 | 208 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:38 | 200 | 206 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:38 | 200 | 205 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:39 | 200 | 205 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:39 | 200 | 206 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:40 | 200 | 203 | 4.729 | -0.438 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 08:40 | 200 | 204 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:41 | 200 | 205 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:41 | 200 | 206 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:42 | 200 | 203 | 4.729 | -0.422 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:42 | 200 | 204 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 08:43 | 200 | 202 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:43 | 200 | 204 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:44 | 200 | 202 | 4.729 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 08:44 | 200 | 202 | 4.729 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 08:45 | 200 | 205 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:45 | 200 | 205 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:46 | 200 | 204 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:46 | 200 | 206 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:47 | 200 | 206 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 08:47 | 200 | 206 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:48 | 200 | 203 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:48 | 200 | 201 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:49 | 200 | 201 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 08:49 | 200 | 199 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 08:50 | 200 | 202 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 08:50 | 200 | 204 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:51 | 200 | 204 | 4.729 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 08:51 | 200 | 206 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:52 | 200 | 209 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:52 | 200 | 208 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:53 | 200 | 206 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:53 | 200 | 206 | 4.729 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 08:54 | 200 | 203 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:54 | 200 | 204 | 4.729 | -0.449 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:55 | 200 | 205 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:55 | 200 | 203 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:56 | 200 | 203 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:56 | 200 | 201 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:57 | 200 | 203 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:57 | 200 | 206 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 08:58 | 200 | 208 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 08:58 | 200 | 207 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 08:59 | 200 | 206 | 4.729 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 08:59 | 200 | 206 | 4.734 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:00 | 200 | 206 | 4.729 | -0.438 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 09:00 | 200 | 201 | 4.729 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 09:01 | 200 | 203 | 4.729 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 09:01 | 200 | 203 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:02 | 200 | 200 | 4.729 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 09:02 | 200 | 201 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 09:03 | 200 | 200 | 4.729 | -0.443 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 09:03 | 200 | 201 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:04 | 200 | 202 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:04 | 200 | 206 | 4.729 | -0.422 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:05 | 200 | 206 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:05 | 200 | 205 | 4.729 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 09:06 | 200 | 204 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:06 | 200 | 211 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 09:07 | 200 | 209 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:07 | 200 | 203 | 4.729 | -0.443 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 09:08 | 200 | 205 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:08 | 200 | 201 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:09 | 200 | 200 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:09 | 200 | 200 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:10 | 200 | 201 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:10 | 200 | 201 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:11 | 200 | 203 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:11 | 200 | 216 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:12 | 200 | 212 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:12 | 200 | 206 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:13 | 200 | 207 | 4.729 | -0.449 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:13 | 200 | 205 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:14 | 200 | 205 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:14 | 200 | 205 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:15 | 200 | 205 | 4.729 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:15 | 200 | 202 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:16 | 200 | 202 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:16 | 200 | 203 | 4.729 | -0.454 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 09:17 | 200 | 207 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:17 | 200 | 216 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:18 | 200 | 210 | 4.729 | -0.427 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:18 | 200 | 206 | 4.729 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:19 | 200 | 206 | 4.734 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:19 | 200 | 206 | 4.729 | -0.443 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 09:20 | 200 | 203 | 4.729 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:20 | 200 | 203 | 4.729 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:21 | 200 | 206 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:21 | 200 | 204 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:22 | 200 | 202 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:22 | 200 | 203 | 4.729 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 09:23 | 200 | 206 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:23 | 200 | 206 | 4.729 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 09:24 | 200 | 204 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:24 | 200 | 205 | 4.729 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:25 | 200 | 201 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:25 | 200 | 201 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:26 | 200 | 199 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:26 | 200 | 201 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:27 | 200 | 201 | 4.729 | -0.438 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:27 | 200 | 200 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:28 | 200 | 199 | 4.729 | -0.427 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:28 | 200 | 201 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:29 | 200 | 202 | 4.729 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:29 | 200 | 203 | 4.729 | -0.443 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:30 | 200 | 202 | 4.729 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 09:30 | 200 | 205 | 4.729 | -0.422 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:31 | 200 | 207 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:31 | 200 | 205 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:32 | 200 | 204 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:32 | 200 | 201 | 4.729 | -0.406 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:33 | 200 | 204 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:33 | 200 | 200 | 4.734 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:34 | 200 | 200 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:34 | 200 | 198 | 4.729 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:35 | 200 | 201 | 4.729 | -0.427 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:35 | 200 | 201 | 4.729 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:36 | 200 | 202 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:36 | 200 | 203 | 4.729 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:37 | 200 | 204 | 4.729 | -0.422 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:37 | 200 | 232 | 4.729 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:38 | 200 | 216 | 4.729 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:38 | 200 | 210 | 4.729 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:39 | 200 | 207 | 4.729 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 09:39 | 200 | 202 | 4.729 | -0.417 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 09:40 | 200 | 202 | 4.729 | -0.411 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:40 | 200 | 200 | 4.729 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 09:41 | 200 | 204 | 4.729 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 09:41 | 200 | 206 | 4.734 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:42 | 200 | 208 | 4.734 | -0.417 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:42 | 200 | 202 | 4.734 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:43 | 200 | 205 | 4.734 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:43 | 200 | 203 | 4.729 | -0.417 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 09:44 | 200 | 203 | 4.734 | -0.422 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:44 | 200 | 203 | 4.729 | -0.427 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:45 | 200 | 199 | 4.734 | -0.417 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:45 | 200 | 201 | 4.734 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:46 | 200 | 198 | 4.729 | -0.422 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:46 | 200 | 198 | 4.734 | -0.417 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:47 | 200 | 198 | 4.729 | -1.009 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 09:47 | 200 | 201 | 4.729 | -1.004 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:48 | 200 | 203 | 4.729 | -1.004 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:48 | 200 | 204 | 4.729 | -1.004 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:49 | 200 | 204 | 4.734 | -1.004 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:49 | 200 | 201 | 4.729 | -1.004 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:50 | 200 | 202 | 4.729 | -1.004 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:50 | 200 | 200 | 4.729 | -1.004 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:51 | 200 | 200 | 4.729 | -1.004 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:51 | 200 | 198 | 4.729 | -1.004 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:52 | 200 | 200 | 4.729 | -1.004 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 09:52 | 200 | 200 | 4.729 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:53 | 200 | 201 | 4.729 | -1.004 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:53 | 200 | 201 | 4.729 | -1.004 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:54 | 200 | 200 | 4.729 | -0.999 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:54 | 200 | 201 | 4.729 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:55 | 200 | 200 | 4.729 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:55 | 200 | 200 | 4.734 | -0.999 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:56 | 200 | 202 | 4.734 | -1.004 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:56 | 200 | 202 | 4.734 | -0.999 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 09:57 | 200 | 197 | 4.729 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 09:57 | 200 | 198 | 4.729 | -1.004 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 09:58 | 200 | 197 | 4.729 | -0.999 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:58 | 200 | 197 | 4.734 | -0.999 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 09:59 | 200 | 199 | 4.729 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 09:59 | 200 | 199 | 4.734 | -0.999 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 10:00 | 200 | 201 | 4.729 | -1.004 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 10:00 | 200 | 200 | 4.734 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:01 | 200 | 203 | 4.734 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:01 | 200 | 202 | 4.734 | -1.004 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:02 | 200 | 199 | 4.734 | -0.999 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 10:02 | 200 | 199 | 4.734 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:03 | 200 | 199 | 4.734 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:03 | 200 | 197 | 4.734 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:04 | 200 | 199 | 4.734 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:04 | 200 | 197 | 4.729 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:05 | 200 | 197 | 4.729 | -1.004 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:05 | 200 | 201 | 4.729 | -0.999 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 10:06 | 200 | 201 | 4.734 | -0.999 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 10:06 | 200 | 202 | 4.734 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:07 | 200 | 198 | 4.734 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:07 | 200 | 198 | 4.734 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:08 | 200 | 198 | 4.734 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:08 | 200 | 199 | 4.734 | -0.999 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:09 | 200 | 196 | 4.734 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:09 | 200 | 197 | 4.734 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:10 | 200 | 198 | 4.734 | -0.999 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:10 | 200 | 193 | 4.734 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:11 | 200 | 197 | 4.734 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:11 | 200 | 199 | 4.734 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:12 | 200 | 198 | 4.734 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:12 | 200 | 198 | 4.729 | -0.999 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 10:13 | 200 | 200 | 4.734 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:13 | 200 | 200 | 4.734 | -0.999 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 10:14 | 200 | 201 | 4.734 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:14 | 200 | 196 | 4.734 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:15 | 200 | 201 | 4.734 | -0.999 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 10:15 | 200 | 196 | 4.734 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:16 | 200 | 197 | 4.734 | -0.999 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 10:16 | 200 | 195 | 4.734 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:17 | 200 | 196 | 4.734 | -0.999 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 10:17 | 200 | 197 | 4.734 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:18 | 200 | 196 | 4.734 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:18 | 200 | 199 | 4.734 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:19 | 200 | 202 | 4.734 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:19 | 200 | 201 | 4.734 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:20 | 200 | 202 | 4.734 | -0.999 | -0.321 | -0.321
2003-08-08 10:20 | 200 | 201 | 4.734 | -0.999 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:21 | 200 | 197 | 4.734 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:21 | 200 | 196 | 4.734 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:22 | 200 | 195 | 4.734 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:22 | 200 | 196 | 4.734 | -0.999 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:23 | 200 | 197 | 4.734 | -0.999 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:23 | 200 | 196 | 4.734 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:24 | 200 | 196 | 4.734 | -0.999 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 10:24 | 200 | 198 | 4.734 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:25 | 200 | 203 | 4.739 | -0.999 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:25 | 200 | 199 | 4.734 | -0.993 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:26 | 200 | 201 | 4.734 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:26 | 200 | 197 | 4.734 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:27 | 200 | 195 | 4.734 | -0.993 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:27 | 200 | 198 | 4.734 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:28 | 200 | 194 | 4.734 | -0.993 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:28 | 200 | 197 | 4.734 | -0.999 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:29 | 200 | 196 | 4.734 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:29 | 200 | 198 | 4.734 | -0.999 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:30 | 200 | 197 | 4.734 | -0.993 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:30 | 200 | 198 | 4.739 | -0.993 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:31 | 200 | 200 | 4.734 | -0.999 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 10:31 | 200 | 201 | 4.734 | -0.993 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:32 | 200 | 202 | 4.734 | -0.999 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:32 | 200 | 199 | 4.734 | -0.993 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:33 | 200 | 198 | 4.739 | -0.993 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 10:33 | 200 | 196 | 4.739 | -0.993 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:34 | 200 | 196 | 4.739 | -0.993 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 10:34 | 200 | 196 | 4.734 | -0.993 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:35 | 200 | 198 | 4.734 | -0.993 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:35 | 200 | 196 | 4.739 | -0.993 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:36 | 200 | 197 | 4.739 | -0.993 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 10:36 | 200 | 200 | 4.734 | -0.993 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 10:37 | 200 | 197 | 4.739 | -0.993 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:37 | 200 | 199 | 4.739 | -0.993 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:38 | 200 | 195 | 4.734 | -0.993 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 10:38 | 200 | 195 | 4.739 | -0.993 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:39 | 200 | 196 | 4.739 | -0.993 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:39 | 200 | 192 | 4.739 | -0.993 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 10:40 | 200 | 196 | 4.734 | -0.993 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:40 | 200 | 194 | 4.734 | -0.993 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:41 | 200 | 196 | 4.739 | -0.993 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 10:41 | 200 | 198 | 4.739 | -0.993 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:42 | 200 | 196 | 4.739 | -0.993 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 10:42 | 200 | 198 | 4.739 | -0.993 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:43 | 200 | 200 | 4.739 | -0.993 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:43 | 200 | 199 | 4.739 | -0.993 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:44 | 200 | 202 | 4.739 | -0.417 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:44 | 200 | 197 | 4.739 | -0.422 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 10:45 | 200 | 196 | 4.739 | -0.417 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:45 | 200 | 198 | 4.739 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:46 | 200 | 199 | 4.739 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:46 | 200 | 199 | 4.739 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:47 | 200 | 201 | 4.739 | -0.417 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:47 | 200 | 198 | 4.739 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:48 | 200 | 200 | 4.739 | -0.417 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:48 | 200 | 199 | 4.739 | -0.406 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:49 | 200 | 200 | 4.739 | -0.417 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:49 | 200 | 198 | 4.739 | -0.406 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 10:50 | 200 | 201 | 4.739 | -0.411 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:50 | 200 | 208 | 4.739 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:51 | 200 | 209 | 4.739 | -0.417 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 10:51 | 200 | 207 | 4.739 | -0.427 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 10:52 | 200 | 204 | 4.739 | -0.422 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 10:52 | 200 | 204 | 4.739 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:53 | 200 | 206 | 4.739 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:53 | 200 | 203 | 4.739 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 10:54 | 200 | 203 | 4.739 | -0.417 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 10:54 | 200 | 203 | 4.739 | -0.411 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 10:55 | 200 | 203 | 4.739 | -0.406 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 10:55 | 200 | 200 | 4.739 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:56 | 200 | 199 | 4.739 | -0.417 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:56 | 200 | 200 | 4.739 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:57 | 200 | 200 | 4.739 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 10:57 | 200 | 200 | 4.739 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:58 | 200 | 203 | 4.739 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:58 | 200 | 201 | 4.739 | -0.438 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 10:59 | 200 | 202 | 4.739 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 10:59 | 200 | 201 | 4.739 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:00 | 200 | 199 | 4.739 | -0.417 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:00 | 200 | 203 | 4.739 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 11:01 | 200 | 205 | 4.739 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:01 | 200 | 204 | 4.739 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:02 | 200 | 206 | 4.739 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:02 | 200 | 202 | 4.739 | -0.422 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:03 | 200 | 203 | 4.739 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:03 | 200 | 204 | 4.739 | -0.417 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 11:04 | 200 | 206 | 4.739 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:04 | 200 | 203 | 4.739 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:05 | 200 | 209 | 4.739 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:05 | 200 | 204 | 4.739 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:06 | 200 | 203 | 4.739 | -0.417 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:06 | 200 | 205 | 4.739 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 11:07 | 200 | 202 | 4.739 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:07 | 200 | 200 | 4.739 | -0.417 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 11:08 | 200 | 198 | 4.739 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:08 | 200 | 201 | 4.739 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:09 | 200 | 202 | 4.739 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:09 | 200 | 204 | 4.739 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:10 | 200 | 206 | 4.744 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:10 | 200 | 204 | 4.744 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:11 | 200 | 203 | 4.744 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:11 | 200 | 201 | 4.744 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:12 | 200 | 201 | 4.744 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:12 | 200 | 200 | 4.744 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:13 | 200 | 204 | 4.739 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:13 | 200 | 200 | 4.739 | -0.417 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:14 | 200 | 198 | 4.744 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:14 | 200 | 202 | 4.739 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:15 | 200 | 203 | 4.739 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:15 | 200 | 202 | 4.744 | -0.422 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 11:16 | 200 | 202 | 4.744 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:16 | 200 | 203 | 4.744 | -0.417 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:17 | 200 | 199 | 4.744 | -0.417 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:17 | 200 | 200 | 4.744 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 11:18 | 200 | 199 | 4.744 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:18 | 200 | 193 | 4.744 | -0.417 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 11:19 | 200 | 195 | 4.744 | -0.422 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 11:19 | 200 | 196 | 4.744 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:20 | 200 | 196 | 4.744 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:20 | 200 | 198 | 4.739 | -0.411 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:21 | 200 | 203 | 4.739 | -0.417 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:21 | 200 | 199 | 4.744 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 11:22 | 200 | 198 | 4.744 | -0.422 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 11:22 | 200 | 197 | 4.744 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:23 | 200 | 196 | 4.744 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:23 | 200 | 195 | 4.744 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:24 | 200 | 195 | 4.744 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:24 | 200 | 200 | 4.744 | -0.422 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 11:25 | 200 | 201 | 4.744 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:25 | 200 | 202 | 4.739 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:26 | 200 | 201 | 4.744 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:26 | 200 | 202 | 4.744 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:27 | 200 | 202 | 4.744 | -0.411 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:27 | 200 | 200 | 4.744 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:28 | 200 | 198 | 4.744 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:28 | 200 | 198 | 4.744 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:29 | 200 | 195 | 4.744 | -0.417 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 11:29 | 200 | 196 | 4.744 | -0.417 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 11:30 | 200 | 198 | 4.744 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:30 | 200 | 199 | 4.744 | -0.443 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:31 | 200 | 200 | 4.744 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:31 | 200 | 199 | 4.744 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:32 | 200 | 201 | 4.744 | -0.443 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:32 | 200 | 202 | 4.744 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:33 | 200 | 200 | 4.744 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:33 | 200 | 198 | 4.744 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:34 | 200 | 196 | 4.744 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:34 | 200 | 194 | 4.744 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:35 | 200 | 194 | 4.744 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:35 | 200 | 196 | 4.744 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:36 | 200 | 195 | 4.744 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:36 | 200 | 199 | 4.744 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:37 | 200 | 197 | 4.744 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:37 | 200 | 195 | 4.744 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:38 | 200 | 194 | 4.744 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:38 | 200 | 196 | 4.744 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:39 | 200 | 196 | 4.744 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:39 | 200 | 195 | 4.744 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:40 | 200 | 196 | 4.744 | -0.422 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:40 | 200 | 198 | 4.744 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:41 | 200 | 195 | 4.744 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:41 | 200 | 199 | 4.744 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:42 | 200 | 196 | 4.744 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:42 | 200 | 195 | 4.744 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:43 | 200 | 193 | 4.744 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:43 | 200 | 196 | 4.744 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:44 | 200 | 197 | 4.744 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:44 | 200 | 193 | 4.744 | -0.417 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:45 | 200 | 198 | 4.744 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:45 | 200 | 197 | 4.744 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:46 | 200 | 196 | 4.744 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:46 | 200 | 201 | 4.744 | -0.438 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:47 | 200 | 195 | 4.744 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:47 | 200 | 195 | 4.744 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:48 | 200 | 197 | 4.744 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:48 | 200 | 195 | 4.744 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 11:49 | 200 | 194 | 4.744 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:49 | 200 | 195 | 4.744 | -0.443 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:50 | 200 | 198 | 4.744 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:50 | 200 | 196 | 4.744 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:51 | 200 | 198 | 4.744 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:51 | 200 | 197 | 4.744 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:52 | 200 | 197 | 4.744 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:52 | 200 | 193 | 4.744 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:53 | 200 | 195 | 4.744 | -0.433 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 11:53 | 200 | 193 | 4.744 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:54 | 200 | 194 | 4.744 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 11:54 | 200 | 192 | 4.744 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:55 | 200 | 196 | 4.744 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:55 | 200 | 195 | 4.744 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:56 | 200 | 196 | 4.744 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:56 | 200 | 197 | 4.744 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:57 | 200 | 195 | 4.744 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:57 | 200 | 194 | 4.744 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:58 | 200 | 193 | 4.744 | -0.411 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 11:58 | 200 | 195 | 4.744 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 11:59 | 200 | 195 | 4.744 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 11:59 | 200 | 193 | 4.744 | -0.427 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 12:00 | 200 | 194 | 4.744 | -0.438 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:00 | 200 | 193 | 4.744 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:01 | 200 | 194 | 4.744 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:01 | 200 | 193 | 4.744 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:02 | 200 | 194 | 4.744 | -0.427 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 12:02 | 200 | 194 | 4.744 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:03 | 200 | 193 | 4.749 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:03 | 200 | 193 | 4.749 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:04 | 200 | 193 | 4.749 | -0.438 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:04 | 200 | 190 | 4.744 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:05 | 200 | 192 | 4.744 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:05 | 200 | 192 | 4.744 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:06 | 206 | 239 | 4.744 | -0.988 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:06 | 210 | 245 | 4.744 | -0.993 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 12:07 | 210 | 258 | 4.744 | -0.988 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:07 | 210 | 256 | 4.744 | -0.988 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:08 | 210 | 261 | 4.744 | -0.988 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:08 | 210 | 267 | 4.744 | -0.988 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:09 | 210 | 269 | 4.744 | -0.988 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:09 | 210 | 267 | 4.744 | -0.988 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:10 | 210 | 277 | 4.744 | -0.988 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 12:10 | 210 | 277 | 4.744 | -0.988 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:11 | 210 | 279 | 4.744 | -0.988 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:11 | 210 | 280 | 4.744 | -0.988 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:12 | 210 | 284 | 4.744 | -0.988 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:12 | 210 | 286 | 4.744 | -0.988 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:13 | 210 | 303 | 4.744 | -0.988 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:13 | 210 | 297 | 4.744 | -0.988 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:14 | 210 | 290 | 4.744 | -0.983 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:14 | 210 | 296 | 4.744 | -0.988 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:15 | 210 | 294 | 4.744 | -0.988 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:15 | 210 | 296 | 4.744 | -0.988 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:16 | 210 | 301 | 4.744 | -0.988 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:16 | 210 | 311 | 4.744 | -0.988 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 12:17 | 210 | 309 | 4.744 | -0.988 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:17 | 210 | 306 | 4.744 | -0.988 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:18 | 210 | 301 | 4.744 | -0.988 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:18 | 210 | 301 | 4.744 | -0.988 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:19 | 210 | 301 | 4.744 | -0.988 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:19 | 210 | 303 | 4.744 | -0.988 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:20 | 210 | 304 | 4.744 | -0.988 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:20 | 210 | 304 | 4.744 | -0.988 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 12:21 | 210 | 303 | 4.744 | -0.988 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:21 | 210 | 299 | 4.749 | -0.988 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:22 | 210 | 300 | 4.744 | -0.988 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:22 | 210 | 301 | 4.744 | -0.988 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 12:23 | 210 | 303 | 4.744 | -0.988 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:23 | 210 | 303 | 4.744 | -0.988 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:24 | 210 | 307 | 4.744 | -0.988 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:24 | 210 | 309 | 4.744 | -0.988 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:25 | 210 | 305 | 4.749 | -0.988 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:25 | 210 | 307 | 4.749 | -0.988 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:26 | 210 | 302 | 4.749 | -0.988 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:26 | 210 | 311 | 4.749 | -0.983 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:27 | 210 | 307 | 4.744 | -0.988 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:27 | 210 | 313 | 4.744 | -0.988 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:28 | 210 | 314 | 4.744 | -0.983 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:28 | 210 | 311 | 4.744 | -0.988 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 12:29 | 210 | 315 | 4.749 | -0.988 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:29 | 210 | 316 | 4.749 | -0.988 | -0.23 | -0.23
2003-08-08 12:30 | 210 | 313 | 4.749 | -0.988 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:30 | 210 | 313 | 4.749 | -0.988 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:31 | 210 | 316 | 4.744 | -0.988 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 12:31 | 210 | 314 | 4.749 | -0.988 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:32 | 210 | 318 | 4.749 | -0.988 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:32 | 210 | 321 | 4.744 | -0.988 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:33 | 210 | 326 | 4.749 | -0.988 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:33 | 210 | 322 | 4.749 | -0.988 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:34 | 210 | 320 | 4.749 | -0.988 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:34 | 210 | 316 | 4.749 | -0.988 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:35 | 210 | 320 | 4.749 | -0.988 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:35 | 210 | 318 | 4.749 | -0.988 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:36 | 210 | 319 | 4.749 | -0.988 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:36 | 210 | 320 | 4.749 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:37 | 210 | 328 | 4.749 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:37 | 210 | 326 | 4.749 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:38 | 210 | 329 | 4.749 | -0.422 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 12:38 | 210 | 328 | 4.749 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:39 | 210 | 320 | 4.749 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:39 | 210 | 325 | 4.749 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 12:40 | 210 | 320 | 4.749 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:40 | 210 | 321 | 4.749 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:41 | 210 | 326 | 4.749 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:41 | 210 | 327 | 4.749 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 12:42 | 210 | 332 | 4.749 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:42 | 210 | 333 | 4.749 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:43 | 210 | 327 | 4.749 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:43 | 210 | 329 | 4.749 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:44 | 210 | 326 | 4.749 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:44 | 210 | 327 | 4.749 | -0.443 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 12:45 | 210 | 327 | 4.749 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:45 | 210 | 327 | 4.749 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:46 | 210 | 332 | 4.749 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:46 | 210 | 338 | 4.749 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 12:47 | 210 | 339 | 4.749 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:47 | 210 | 335 | 4.749 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:48 | 210 | 329 | 4.754 | -0.438 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:48 | 210 | 326 | 4.754 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:49 | 210 | 325 | 4.754 | -0.427 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 12:49 | 210 | 332 | 4.749 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:50 | 210 | 332 | 4.749 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:50 | 210 | 332 | 4.749 | -0.422 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:51 | 210 | 335 | 4.749 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:51 | 210 | 333 | 4.749 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:52 | 210 | 333 | 4.749 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:52 | 210 | 329 | 4.749 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:53 | 210 | 325 | 4.749 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:53 | 210 | 327 | 4.749 | -0.438 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:54 | 210 | 328 | 4.749 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:54 | 210 | 329 | 4.749 | -0.438 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:55 | 210 | 331 | 4.754 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:55 | 210 | 329 | 4.749 | -0.438 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:56 | 210 | 328 | 4.749 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:56 | 210 | 325 | 4.749 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 12:57 | 210 | 323 | 4.749 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:57 | 210 | 328 | 4.749 | -0.438 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 12:58 | 210 | 326 | 4.749 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 12:58 | 210 | 328 | 4.754 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 12:59 | 210 | 329 | 4.749 | -0.438 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 12:59 | 210 | 336 | 4.754 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:00 | 210 | 324 | 4.754 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 13:00 | 210 | 323 | 4.749 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:01 | 210 | 324 | 4.754 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:01 | 210 | 321 | 4.749 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 13:02 | 210 | 320 | 4.749 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:02 | 210 | 330 | 4.749 | -0.443 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 13:03 | 210 | 327 | 4.754 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:03 | 210 | 327 | 4.749 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 13:04 | 210 | 324 | 4.749 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:04 | 210 | 326 | 4.754 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:05 | 210 | 321 | 4.754 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:05 | 210 | 321 | 4.749 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:06 | 210 | 322 | 4.749 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:06 | 210 | 322 | 4.749 | -0.417 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:07 | 210 | 322 | 4.754 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:07 | 210 | 322 | 4.754 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:08 | 210 | 326 | 4.749 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:08 | 210 | 319 | 4.754 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 13:09 | 210 | 320 | 4.749 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:09 | 210 | 321 | 4.754 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:10 | 210 | 321 | 4.749 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:10 | 210 | 324 | 4.749 | -0.433 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 13:11 | 210 | 325 | 4.754 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 13:11 | 210 | 322 | 4.754 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:12 | 210 | 326 | 4.754 | -0.422 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 13:12 | 210 | 321 | 4.754 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:13 | 210 | 318 | 4.749 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:13 | 210 | 318 | 4.754 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:14 | 210 | 323 | 4.754 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:14 | 210 | 319 | 4.754 | -0.417 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 13:15 | 210 | 323 | 4.754 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:15 | 210 | 323 | 4.754 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 13:16 | 210 | 322 | 4.754 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:16 | 210 | 325 | 4.754 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:17 | 210 | 319 | 4.754 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:17 | 210 | 316 | 4.754 | -0.438 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 13:18 | 210 | 313 | 4.754 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:18 | 210 | 313 | 4.749 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:19 | 210 | 312 | 4.754 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 13:19 | 201 | 227 | 4.749 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:20 | 200 | 254 | 4.749 | -0.993 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:20 | 200 | 250 | 4.749 | -0.993 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:21 | 200 | 243 | 4.754 | -0.993 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:21 | 200 | 242 | 4.754 | -0.993 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 13:22 | 200 | 245 | 4.749 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:22 | 200 | 243 | 4.754 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:23 | 200 | 249 | 4.754 | -0.417 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:23 | 200 | 251 | 4.754 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:24 | 200 | 252 | 4.754 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:24 | 200 | 250 | 4.754 | -0.417 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:25 | 200 | 251 | 4.754 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:25 | 200 | 251 | 4.749 | -0.427 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 13:26 | 200 | 252 | 4.754 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:26 | 200 | 250 | 4.754 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:27 | 200 | 249 | 4.749 | -0.417 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:27 | 200 | 248 | 4.754 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:28 | 200 | 250 | 4.754 | -0.433 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 13:28 | 200 | 248 | 4.749 | -0.438 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 13:29 | 200 | 253 | 4.754 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:29 | 200 | 250 | 4.754 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 13:30 | 200 | 247 | 4.754 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:30 | 200 | 249 | 4.754 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:31 | 200 | 248 | 4.754 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 13:31 | 200 | 245 | 4.754 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:32 | 200 | 246 | 4.754 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:32 | 200 | 250 | 4.754 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:33 | 200 | 246 | 4.754 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:33 | 200 | 250 | 4.754 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 13:34 | 200 | 248 | 4.754 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 13:34 | 200 | 245 | 4.754 | -0.411 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 13:35 | 200 | 245 | 4.754 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:35 | 200 | 242 | 4.754 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 13:36 | 200 | 241 | 4.754 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:36 | 200 | 245 | 4.754 | -0.417 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 13:37 | 200 | 245 | 4.754 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:37 | 200 | 243 | 4.754 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:38 | 200 | 242 | 4.754 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:38 | 200 | 243 | 4.754 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:39 | 200 | 242 | 4.754 | -0.411 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:39 | 200 | 240 | 4.754 | -0.422 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:40 | 200 | 243 | 4.754 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:40 | 200 | 243 | 4.754 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 13:41 | 200 | 243 | 4.754 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 13:41 | 200 | 241 | 4.754 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:42 | 200 | 243 | 4.754 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 13:42 | 200 | 239 | 4.754 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:43 | 200 | 239 | 4.754 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:43 | 200 | 240 | 4.754 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 13:44 | 200 | 237 | 4.754 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:44 | 200 | 238 | 4.754 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:45 | 200 | 237 | 4.754 | -0.438 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 13:45 | 200 | 238 | 4.754 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:46 | 200 | 236 | 4.754 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:46 | 200 | 241 | 4.754 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:47 | 200 | 238 | 4.754 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:47 | 200 | 238 | 4.754 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:48 | 200 | 235 | 4.754 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:48 | 200 | 235 | 4.754 | -0.422 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 13:49 | 200 | 234 | 4.754 | -0.433 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:49 | 200 | 240 | 4.754 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:50 | 200 | 239 | 4.754 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 13:50 | 200 | 235 | 4.754 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:51 | 200 | 235 | 4.754 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:51 | 200 | 235 | 4.754 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:52 | 200 | 234 | 4.754 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 13:52 | 200 | 232 | 4.754 | -0.433 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 13:53 | 200 | 235 | 4.754 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:53 | 200 | 235 | 4.754 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:54 | 200 | 233 | 4.754 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:54 | 200 | 234 | 4.754 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:55 | 200 | 231 | 4.754 | -0.438 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 13:55 | 200 | 232 | 4.754 | -0.438 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:56 | 200 | 232 | 4.754 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 13:56 | 200 | 234 | 4.754 | -0.422 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:57 | 200 | 232 | 4.754 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:57 | 200 | 232 | 4.754 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 13:58 | 200 | 233 | 4.754 | -0.449 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:58 | 200 | 230 | 4.754 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 13:59 | 200 | 229 | 4.754 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 13:59 | 200 | 230 | 4.754 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 14:00 | 200 | 227 | 4.754 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 14:00 | 200 | 229 | 4.754 | -0.427 | -0.311 | -0.311
2003-08-08 14:01 | 200 | 230 | 4.754 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 14:01 | 200 | 231 | 4.754 | -0.427 | -0.295 | -0.295
2003-08-08 14:02 | 200 | 232 | 4.754 | -0.443 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 14:02 | 200 | 233 | 4.754 | -0.427 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 14:03 | 200 | 229 | 4.754 | -0.417 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 14:03 | 200 | 228 | 4.754 | -0.427 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 14:04 | 200 | 231 | 4.754 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 14:04 | 200 | 229 | 4.754 | -0.433 | -0.289 | -0.289
2003-08-08 14:05 | 200 | 227 | 4.754 | -0.433 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 14:05 | 200 | 230 | 4.754 | -0.438 | -0.305 | -0.305
2003-08-08 14:06 | 200 | 228 | 4.754 | -0.443 | -0.3 | -0.3
2003-08-08 14:06 | 200 | 212 | 4.754 | -0.993 | -0.316 | -0.316
2003-08-08 14:07 | 200 | 206 | 4.754 | -0.988 | -0.246 | -0.246
2003-08-08 14:07 | 200 | 212 | 4.754 | -0.39 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:08 | 207 | 255 | 4.754 | -0.422 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:08 | 209 | 263 | 4.754 | -0.433 | -1.656 | -1.656
2003-08-08 14:09 | 209 | 268 | 4.754 | -0.438 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:09 | 209 | 269 | 4.754 | -0.417 | -1.656 | -1.656
2003-08-08 14:10 | 209 | 273 | 4.754 | -0.433 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:10 | 209 | 281 | 4.759 | -0.433 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:11 | 209 | 282 | 4.754 | -0.422 | -1.656 | -1.656
2003-08-08 14:11 | 209 | 283 | 4.759 | -0.427 | -1.662 | -1.662
2003-08-08 14:12 | 209 | 283 | 4.754 | -0.433 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:12 | 209 | 284 | 4.754 | -0.422 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:13 | 209 | 279 | 4.754 | -0.427 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:13 | 209 | 293 | 4.754 | -0.427 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:14 | 209 | 291 | 4.754 | -0.427 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:14 | 209 | 301 | 4.759 | -0.443 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:15 | 209 | 303 | 4.754 | -0.433 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:15 | 209 | 296 | 4.754 | -0.427 | -1.656 | -1.656
2003-08-08 14:16 | 209 | 296 | 4.759 | -0.427 | -1.656 | -1.656
2003-08-08 14:16 | 209 | 291 | 4.754 | -0.427 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:17 | 209 | 288 | 4.759 | -0.427 | -1.656 | -1.656
2003-08-08 14:17 | 209 | 290 | 4.754 | -0.427 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:18 | 209 | 290 | 4.754 | -0.438 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:18 | 209 | 289 | 4.759 | -0.433 | -1.64 | -1.64
2003-08-08 14:19 | 209 | 293 | 4.754 | -0.427 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:19 | 209 | 295 | 4.754 | -0.438 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:20 | 209 | 301 | 4.754 | -0.427 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:20 | 209 | 297 | 4.759 | -0.433 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:21 | 209 | 293 | 4.754 | -0.427 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:21 | 209 | 288 | 4.759 | -0.427 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:22 | 209 | 291 | 4.754 | -0.427 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:22 | 209 | 290 | 4.759 | -0.433 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:23 | 209 | 296 | 4.759 | -0.443 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:23 | 209 | 294 | 4.759 | -0.433 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:24 | 209 | 299 | 4.754 | -0.433 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:24 | 209 | 300 | 4.754 | -0.417 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:25 | 209 | 298 | 4.759 | -0.438 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:25 | 209 | 295 | 4.754 | -0.433 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:26 | 209 | 289 | 4.754 | -0.422 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:26 | 209 | 290 | 4.754 | -0.433 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:27 | 209 | 290 | 4.759 | -0.427 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:27 | 209 | 290 | 4.759 | -0.433 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:28 | 209 | 291 | 4.754 | -0.443 | -1.656 | -1.656
2003-08-08 14:28 | 209 | 292 | 4.754 | -0.427 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:29 | 209 | 291 | 4.759 | -0.422 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:29 | 209 | 288 | 4.759 | -0.433 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:30 | 209 | 285 | 4.754 | -0.438 | -1.656 | -1.656
2003-08-08 14:30 | 209 | 284 | 4.754 | -0.427 | -1.656 | -1.656
2003-08-08 14:31 | 209 | 288 | 4.759 | -0.417 | -1.656 | -1.656
2003-08-08 14:31 | 209 | 288 | 4.754 | -0.438 | -1.64 | -1.64
2003-08-08 14:32 | 209 | 288 | 4.759 | -0.422 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:32 | 209 | 292 | 4.759 | -0.438 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:33 | 209 | 294 | 4.754 | -0.438 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:33 | 209 | 291 | 4.754 | -0.427 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:34 | 209 | 290 | 4.759 | -0.427 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:34 | 209 | 291 | 4.759 | -0.427 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:35 | 209 | 293 | 4.759 | -0.427 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:35 | 209 | 289 | 4.754 | -0.438 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:36 | 209 | 291 | 4.759 | -0.433 | -1.64 | -1.64
2003-08-08 14:36 | 209 | 297 | 4.759 | -0.433 | -1.656 | -1.656
2003-08-08 14:37 | 209 | 294 | 4.759 | -0.438 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:37 | 209 | 300 | 4.759 | -0.433 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:38 | 209 | 293 | 4.754 | -0.433 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:38 | 209 | 292 | 4.754 | -0.433 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:39 | 209 | 291 | 4.754 | -0.438 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:39 | 209 | 288 | 4.754 | -0.422 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:40 | 209 | 292 | 4.759 | -0.438 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:40 | 209 | 291 | 4.759 | -0.438 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:41 | 209 | 291 | 4.759 | -0.417 | -1.635 | -1.635
2003-08-08 14:41 | 209 | 291 | 4.759 | -0.433 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:42 | 209 | 298 | 4.759 | -0.433 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:42 | 209 | 295 | 4.759 | -0.438 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:43 | 209 | 292 | 4.759 | -0.438 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:43 | 209 | 292 | 4.759 | -0.427 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:44 | 209 | 291 | 4.759 | -0.443 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:44 | 209 | 290 | 4.759 | -0.422 | -1.64 | -1.64
2003-08-08 14:45 | 209 | 298 | 4.759 | -0.433 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:45 | 209 | 303 | 4.759 | -0.433 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:46 | 209 | 296 | 4.759 | -0.422 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:46 | 209 | 295 | 4.759 | -0.438 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:47 | 209 | 294 | 4.759 | -0.443 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:47 | 209 | 292 | 4.759 | -0.443 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:48 | 209 | 303 | 4.759 | -0.433 | -1.656 | -1.656
2003-08-08 14:48 | 209 | 305 | 4.759 | -0.422 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:49 | 209 | 309 | 4.759 | -0.433 | -1.64 | -1.64
2003-08-08 14:49 | 209 | 298 | 4.759 | -0.438 | -1.64 | -1.64
2003-08-08 14:50 | 209 | 300 | 4.759 | -0.438 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:50 | 209 | 309 | 4.759 | -0.438 | -1.64 | -1.64
2003-08-08 14:51 | 209 | 307 | 4.759 | -0.433 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:51 | 209 | 302 | 4.759 | -0.443 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:52 | 209 | 296 | 4.759 | -0.443 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:52 | 209 | 293 | 4.759 | -0.433 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:53 | 209 | 315 | 4.754 | -0.427 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:53 | 209 | 308 | 4.754 | -0.443 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:54 | 209 | 303 | 4.759 | -0.433 | -1.64 | -1.64
2003-08-08 14:54 | 209 | 297 | 4.759 | -0.438 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:55 | 209 | 292 | 4.759 | -0.438 | -1.656 | -1.656
2003-08-08 14:55 | 209 | 292 | 4.759 | -0.433 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:56 | 209 | 287 | 4.759 | -0.438 | -1.64 | -1.64
2003-08-08 14:56 | 209 | 290 | 4.759 | -0.427 | -1.64 | -1.64
2003-08-08 14:57 | 209 | 291 | 4.754 | -0.433 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 14:57 | 209 | 292 | 4.759 | -0.438 | -1.656 | -1.656
2003-08-08 14:58 | 209 | 292 | 4.759 | -0.438 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:58 | 209 | 291 | 4.754 | -0.449 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 14:59 | 209 | 301 | 4.759 | -0.443 | -1.656 | -1.656
2003-08-08 14:59 | 209 | 292 | 4.754 | -0.449 | -1.656 | -1.656
2003-08-08 15:00 | 209 | 290 | 4.759 | -0.438 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 15:00 | 209 | 290 | 4.754 | -0.427 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 15:01 | 209 | 288 | 4.759 | -0.988 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 15:01 | 209 | 288 | 4.754 | -0.988 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 15:02 | 209 | 290 | 4.754 | -0.988 | -1.651 | -1.651
2003-08-08 15:02 | 209 | 288 | 4.754 | -0.983 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 15:03 | 209 | 298 | 4.754 | -0.988 | -1.646 | -1.646
2003-08-08 15:03 | 209 | 294 | 4.754 | -0.988 | -1.64 | -1.64

## aug1
date | HV | chamber | Itot | I0 | I1 | I2 | HV | chamber
2003-07-31 00:35 | 180 | 141 | 154.959 | 30.338 | 60.592 | 64.029 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 00:35 | 180 | 141 | 154.583 | 30.123 | 60.517 | 63.943 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 00:36 | 180 | 139 | 154.425 | 30.231 | 60.24 | 63.954 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 00:36 | 180 | 138 | 153.203 | 29.865 | 60.224 | 63.114 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 00:37 | 180 | 140 | 151.627 | 29.319 | 59.738 | 62.57 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 00:37 | 180 | 138 | 150.342 | 29.226 | 59.364 | 61.752 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 00:38 | 180 | 138 | 149.567 | 28.831 | 59.049 | 61.687 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 00:38 | 180 | 135 | 151.027 | 29.358 | 59.61 | 62.059 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 00:39 | 180 | 137 | 150.727 | 29.124 | 59.738 | 61.865 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 00:39 | 180 | 137 | 151.959 | 29.445 | 60.267 | 62.247 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 00:40 | 180 | 138 | 152.636 | 29.987 | 60.16 | 62.489 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 00:40 | 180 | 138 | 153.156 | 29.65 | 60.672 | 62.834 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 00:41 | 180 | 139 | 153.171 | 29.484 | 60.95 | 62.737 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 00:41 | 180 | 138 | 152.422 | 29.421 | 60.571 | 62.43 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 00:42 | 180 | 137 | 152.666 | 29.45 | 60.576 | 62.64 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 00:42 | 180 | 136 | 151.658 | 29.172 | 60.368 | 62.118 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 00:43 | 180 | 139 | 151.14 | 29.055 | 60.096 | 61.989 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 00:43 | 180 | 137 | 150.776 | 28.928 | 59.983 | 61.865 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 00:44 | 180 | 135 | 150.552 | 28.924 | 59.925 | 61.703 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 00:44 | 180 | 136 | 150.433 | 28.963 | 59.583 | 61.887 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 00:45 | 180 | 136 | 151.11 | 28.977 | 60.096 | 62.037 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 00:45 | 180 | 137 | 152.33 | 29.48 | 60.678 | 62.172 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 00:46 | 180 | 138 | 152.479 | 29.489 | 60.678 | 62.312 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 00:46 | 180 | 138 | 152.821 | 29.558 | 60.763 | 62.5 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 00:47 | 180 | 139 | 152.745 | 29.406 | 60.763 | 62.576 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 00:47 | 180 | 136 | 151.956 | 29.158 | 60.411 | 62.387 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 00:48 | 180 | 139 | 151.802 | 29.128 | 60.389 | 62.285 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 00:48 | 180 | 137 | 151.603 | 29.138 | 60.186 | 62.279 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 00:49 | 180 | 138 | 150.675 | 28.841 | 59.781 | 62.053 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 00:49 | 180 | 137 | 151.526 | 29.075 | 60.021 | 62.43 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 00:50 | 180 | 138 | 151.575 | 29.236 | 59.941 | 62.398 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 00:50 | 180 | 135 | 151.915 | 29.343 | 60.309 | 62.263 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 00:51 | 180 | 137 | 153.445 | 29.87 | 60.87 | 62.705 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 00:51 | 180 | 136 | 153.348 | 29.689 | 61.03 | 62.629 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 00:52 | 180 | 138 | 154.392 | 29.845 | 61.724 | 62.823 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 00:52 | 180 | 139 | 153.895 | 29.684 | 61.425 | 62.786 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 00:53 | 180 | 138 | 151.368 | 29.021 | 60.17 | 62.177 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 00:53 | 180 | 135 | 150.28 | 28.66 | 59.626 | 61.994 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 00:54 | 180 | 136 | 149.245 | 28.392 | 59.166 | 61.687 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 00:54 | 180 | 135 | 148.844 | 28.329 | 59.199 | 61.316 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 00:55 | 180 | 133 | 149.563 | 28.475 | 59.449 | 61.639 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 00:55 | 180 | 137 | 149.524 | 28.704 | 59.337 | 61.483 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 00:56 | 180 | 135 | 150.079 | 28.889 | 59.594 | 61.596 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 00:56 | 180 | 135 | 151.454 | 29.294 | 59.994 | 62.166 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 00:57 | 180 | 135 | 151.677 | 29.158 | 60.363 | 62.156 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 00:57 | 180 | 138 | 151.668 | 29.187 | 60.341 | 62.14 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 00:58 | 180 | 138 | 150.478 | 28.704 | 59.893 | 61.881 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 00:58 | 180 | 138 | 149.57 | 28.397 | 59.679 | 61.494 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 00:59 | 180 | 138 | 149.579 | 28.275 | 60.133 | 61.171 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 00:59 | 180 | 135 | 148.409 | 28.099 | 59.204 | 61.106 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:00 | 180 | 135 | 146.957 | 27.821 | 58.606 | 60.53 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:00 | 180 | 135 | 146.527 | 27.778 | 58.483 | 60.266 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:01 | 180 | 135 | 147.103 | 28.06 | 58.771 | 60.272 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:01 | 180 | 135 | 148.268 | 28.304 | 59.353 | 60.611 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:02 | 180 | 134 | 149.334 | 28.709 | 59.546 | 61.079 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:02 | 180 | 138 | 150.533 | 28.924 | 60.272 | 61.337 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 01:03 | 180 | 134 | 150.007 | 28.611 | 60.064 | 61.332 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:03 | 180 | 138 | 151.181 | 28.953 | 60.95 | 61.278 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 01:04 | 180 | 138 | 149.568 | 28.655 | 59.802 | 61.111 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 01:04 | 180 | 137 | 147.971 | 28.119 | 59.327 | 60.525 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 01:05 | 180 | 135 | 147.239 | 27.88 | 58.98 | 60.379 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:05 | 180 | 135 | 147.507 | 28.056 | 58.926 | 60.525 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:06 | 180 | 136 | 146.305 | 27.665 | 58.627 | 60.013 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 01:06 | 180 | 136 | 147.237 | 28.129 | 58.702 | 60.406 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 01:07 | 180 | 136 | 148.675 | 28.455 | 59.076 | 61.144 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 01:07 | 180 | 134 | 149.935 | 28.816 | 59.674 | 61.445 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:08 | 180 | 136 | 150.635 | 28.792 | 60.026 | 61.817 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 01:08 | 180 | 137 | 151.147 | 28.889 | 60.016 | 62.242 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 01:09 | 180 | 136 | 149.622 | 28.397 | 59.855 | 61.37 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 01:09 | 180 | 138 | 148.945 | 28.255 | 59.466 | 61.224 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 01:10 | 180 | 135 | 149.24 | 28.373 | 59.61 | 61.257 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:10 | 180 | 134 | 148.765 | 28.29 | 59.321 | 61.154 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:11 | 180 | 134 | 148.122 | 28.553 | 58.937 | 60.632 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:11 | 180 | 137 | 148.403 | 28.538 | 59.001 | 60.864 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 01:12 | 180 | 134 | 149.201 | 28.763 | 59.241 | 61.197 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:12 | 180 | 135 | 150.894 | 29.231 | 60.213 | 61.45 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:13 | 180 | 135 | 151.915 | 29.172 | 60.539 | 62.204 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:13 | 180 | 140 | 152.715 | 29.289 | 61.335 | 62.091 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 01:14 | 180 | 136 | 151.181 | 28.987 | 60.587 | 61.607 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 01:14 | 180 | 138 | 152.558 | 29.294 | 60.683 | 62.581 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 01:15 | 180 | 136 | 150.821 | 29.124 | 59.396 | 62.301 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 01:15 | 180 | 136 | 149.302 | 28.538 | 59.567 | 61.197 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 01:16 | 180 | 138 | 148.708 | 28.334 | 59.343 | 61.031 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 01:16 | 180 | 133 | 147.46 | 27.982 | 58.803 | 60.675 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 01:17 | 180 | 134 | 147.753 | 27.563 | 59.369 | 60.821 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:17 | 180 | 137 | 148.146 | 28.212 | 59.14 | 60.794 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 01:18 | 180 | 137 | 149.35 | 28.436 | 59.722 | 61.192 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 01:18 | 180 | 133 | 150.164 | 28.763 | 59.951 | 61.45 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 01:19 | 180 | 137 | 149.673 | 28.655 | 59.503 | 61.515 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 01:19 | 180 | 138 | 150.322 | 28.455 | 60.325 | 61.542 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 01:20 | 180 | 137 | 149.797 | 28.338 | 60.224 | 61.235 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 01:20 | 180 | 135 | 148.619 | 27.987 | 59.962 | 60.67 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:21 | 180 | 134 | 146.748 | 27.665 | 59.038 | 60.045 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:21 | 180 | 135 | 146.704 | 27.641 | 58.894 | 60.169 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:22 | 180 | 134 | 146.053 | 27.461 | 58.568 | 60.024 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:22 | 180 | 136 | 145.399 | 27.563 | 58.28 | 59.556 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 01:23 | 180 | 136 | 145.706 | 27.539 | 58.552 | 59.615 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 01:23 | 180 | 135 | 146.609 | 28.056 | 58.766 | 59.787 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:24 | 180 | 136 | 148.548 | 28.392 | 59.615 | 60.541 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 01:24 | 180 | 134 | 148.293 | 28.26 | 59.492 | 60.541 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:25 | 180 | 136 | 148.144 | 28.173 | 59.247 | 60.724 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 01:25 | 180 | 136 | 147.907 | 27.958 | 59.241 | 60.708 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 01:26 | 180 | 136 | 147.748 | 27.924 | 59.423 | 60.401 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 01:26 | 180 | 138 | 146.77 | 27.509 | 59.049 | 60.212 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 01:27 | 180 | 135 | 146.469 | 27.529 | 58.841 | 60.099 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:27 | 180 | 133 | 145.835 | 27.485 | 58.488 | 59.862 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 01:28 | 180 | 134 | 144.94 | 27.222 | 58.2 | 59.518 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:28 | 180 | 136 | 146.228 | 27.685 | 58.761 | 59.782 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 01:29 | 180 | 133 | 146.074 | 27.704 | 58.718 | 59.652 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 01:29 | 180 | 134 | 146.496 | 27.89 | 58.873 | 59.733 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:30 | 180 | 132 | 146.061 | 27.792 | 58.606 | 59.663 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 01:30 | 180 | 133 | 146.608 | 28.119 | 58.675 | 59.814 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 01:31 | 180 | 135 | 145.879 | 27.753 | 58.382 | 59.744 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:31 | 180 | 134 | 145.071 | 27.509 | 58.168 | 59.394 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:32 | 180 | 132 | 145.346 | 27.753 | 58.269 | 59.324 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 01:32 | 180 | 134 | 144.609 | 27.461 | 58.05 | 59.098 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:33 | 180 | 132 | 143.985 | 27.48 | 57.746 | 58.759 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 01:33 | 180 | 135 | 143.725 | 27.348 | 57.559 | 58.818 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:34 | 180 | 133 | 145.512 | 27.597 | 58.542 | 59.373 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 01:34 | 180 | 133 | 145.838 | 27.982 | 58.36 | 59.496 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 01:35 | 180 | 132 | 145.66 | 27.802 | 58.227 | 59.631 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 01:35 | 180 | 135 | 146.686 | 28.143 | 58.568 | 59.975 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:36 | 180 | 135 | 146.577 | 28.012 | 58.606 | 59.959 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:36 | 180 | 133 | 146.229 | 27.895 | 58.563 | 59.771 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 01:37 | 180 | 136 | 146.161 | 27.763 | 58.686 | 59.712 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 01:37 | 180 | 134 | 145.088 | 27.504 | 58.098 | 59.486 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:38 | 180 | 132 | 144.788 | 27.392 | 58.077 | 59.319 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 01:38 | 180 | 134 | 144.063 | 27.241 | 57.869 | 58.953 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:39 | 180 | 134 | 143.547 | 27.139 | 57.789 | 58.619 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:39 | 180 | 134 | 142.593 | 26.987 | 57.095 | 58.511 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:40 | 180 | 130 | 143.139 | 27.207 | 57.265 | 58.667 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | -0.002
2003-07-31 01:40 | 180 | 132 | 143.578 | 27.553 | 57.185 | 58.84 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 01:41 | 180 | 134 | 145.172 | 28.246 | 57.666 | 59.26 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:41 | 180 | 131 | 145.259 | 28.007 | 57.906 | 59.346 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 01:42 | 180 | 131 | 145.37 | 27.909 | 58.008 | 59.453 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 01:42 | 180 | 129 | 145.337 | 27.953 | 58.098 | 59.286 | 0.18 | 0.129 | 0.129 | -0.002
2003-07-31 01:43 | 180 | 132 | 144.705 | 27.636 | 57.917 | 59.152 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 01:43 | 180 | 132 | 143.948 | 27.378 | 57.709 | 58.861 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 01:44 | 180 | 132 | 143.672 | 27.461 | 57.522 | 58.689 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 01:44 | 180 | 135 | 143.336 | 27.436 | 57.362 | 58.538 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:45 | 180 | 133 | 143.096 | 27.319 | 57.303 | 58.474 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 01:45 | 180 | 134 | 142.97 | 27.231 | 57.249 | 58.49 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:46 | 180 | 130 | 142.046 | 27.095 | 56.865 | 58.086 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | -0.002
2003-07-31 01:46 | 180 | 133 | 141.464 | 26.958 | 56.63 | 57.876 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 01:47 | 180 | 131 | 142.529 | 27.261 | 56.972 | 58.296 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 01:47 | 180 | 132 | 143.983 | 27.821 | 57.522 | 58.64 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 01:48 | 180 | 131 | 144.483 | 27.812 | 57.778 | 58.893 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 01:48 | 180 | 133 | 144.68 | 27.724 | 57.944 | 59.012 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 01:49 | 180 | 132 | 145.09 | 27.792 | 58.216 | 59.082 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 01:49 | 180 | 132 | 145.228 | 27.753 | 58.253 | 59.222 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 01:50 | 180 | 132 | 144.925 | 27.88 | 58.082 | 58.963 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 01:50 | 180 | 134 | 143.934 | 27.568 | 57.709 | 58.657 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:51 | 180 | 133 | 143.027 | 27.368 | 57.191 | 58.468 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 01:51 | 180 | 131 | 143.179 | 27.451 | 57.271 | 58.457 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 01:52 | 180 | 130 | 142.257 | 27.226 | 56.95 | 58.081 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | -0.002
2003-07-31 01:52 | 180 | 133 | 142.037 | 27.129 | 56.817 | 58.091 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 01:53 | 180 | 132 | 142.057 | 27.022 | 57.041 | 57.994 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 01:53 | 180 | 131 | 142.681 | 27.446 | 57.084 | 58.151 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 01:54 | 180 | 132 | 143.567 | 27.753 | 57.33 | 58.484 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 01:54 | 180 | 134 | 144.426 | 27.856 | 57.671 | 58.899 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:55 | 180 | 132 | 144.522 | 27.792 | 57.799 | 58.931 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 01:55 | 180 | 134 | 144.318 | 27.695 | 57.773 | 58.85 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 01:56 | 180 | 131 | 143.976 | 27.529 | 57.65 | 58.797 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 01:56 | 180 | 132 | 144.512 | 27.587 | 57.746 | 59.179 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 01:57 | 180 | 133 | 144.151 | 27.543 | 57.693 | 58.915 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 01:57 | 180 | 135 | 144.081 | 27.475 | 57.842 | 58.764 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:58 | 180 | 131 | 143.804 | 27.422 | 57.634 | 58.748 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 01:58 | 180 | 135 | 143.506 | 27.319 | 57.73 | 58.457 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 01:59 | 180 | 132 | 142.216 | 26.997 | 57.036 | 58.183 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 01:59 | 180 | 130 | 142.249 | 27.041 | 57.041 | 58.167 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | -0.002
2003-07-31 02:00 | 180 | 132 | 142.835 | 26.948 | 57.709 | 58.178 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:00 | 180 | 132 | 143.545 | 27.597 | 57.41 | 58.538 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:01 | 180 | 134 | 145.363 | 28.138 | 57.976 | 59.249 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:01 | 180 | 130 | 144.921 | 27.958 | 57.687 | 59.276 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | -0.002
2003-07-31 02:02 | 180 | 133 | 145.116 | 27.88 | 57.826 | 59.41 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 02:02 | 180 | 132 | 144.268 | 27.67 | 57.538 | 59.06 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:03 | 180 | 131 | 144.447 | 27.758 | 57.548 | 59.141 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 02:03 | 180 | 132 | 144.325 | 27.67 | 57.751 | 58.904 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:04 | 180 | 133 | 144.347 | 27.568 | 57.869 | 58.91 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 02:04 | 180 | 132 | 143.543 | 27.47 | 57.223 | 58.85 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:05 | 180 | 132 | 143.042 | 27.397 | 57.031 | 58.614 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:05 | 180 | 132 | 142.929 | 27.344 | 56.95 | 58.635 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:06 | 180 | 133 | 142.043 | 27.08 | 56.694 | 58.269 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 02:06 | 180 | 132 | 142.03 | 27.105 | 56.726 | 58.199 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:07 | 180 | 133 | 142.37 | 27.192 | 56.726 | 58.452 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 02:07 | 180 | 134 | 144.319 | 27.729 | 57.287 | 59.303 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:08 | 180 | 134 | 145.952 | 28.182 | 57.757 | 60.013 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:08 | 180 | 133 | 146.243 | 28.129 | 57.842 | 60.272 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 02:09 | 180 | 135 | 147.151 | 28.138 | 58.365 | 60.648 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 02:09 | 180 | 137 | 147.923 | 28.06 | 58.552 | 61.311 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 02:10 | 180 | 136 | 147.59 | 27.865 | 58.264 | 61.461 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 02:10 | 180 | 133 | 146.853 | 27.714 | 58.168 | 60.971 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 02:11 | 180 | 136 | 146.775 | 28.158 | 58.216 | 60.401 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 02:11 | 180 | 132 | 146.032 | 27.88 | 57.805 | 60.347 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:12 | 180 | 132 | 144.985 | 27.461 | 57.479 | 60.045 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:12 | 180 | 136 | 144.602 | 27.465 | 57.447 | 59.69 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 02:13 | 180 | 131 | 143.568 | 27.251 | 56.918 | 59.399 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 02:13 | 180 | 135 | 143.479 | 27.319 | 57.014 | 59.146 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 02:14 | 180 | 132 | 143.037 | 27.09 | 56.94 | 59.007 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:14 | 180 | 135 | 144.714 | 28.616 | 56.806 | 59.292 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 02:15 | 180 | 132 | 144.839 | 28.436 | 57.1 | 59.303 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:15 | 180 | 134 | 145.772 | 28.855 | 57.426 | 59.491 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:16 | 180 | 132 | 146.133 | 28.568 | 57.821 | 59.744 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:16 | 180 | 132 | 146.14 | 28.392 | 57.821 | 59.927 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:17 | 180 | 135 | 145.145 | 27.987 | 57.586 | 59.572 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 02:17 | 180 | 132 | 145.924 | 28.616 | 57.693 | 59.615 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:18 | 180 | 135 | 144.441 | 27.602 | 57.655 | 59.184 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 02:18 | 180 | 135 | 144.592 | 27.446 | 57.757 | 59.389 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 02:19 | 180 | 132 | 144.054 | 27.339 | 57.682 | 59.033 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:19 | 180 | 131 | 143.724 | 27.324 | 57.474 | 58.926 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 02:20 | 180 | 130 | 143.05 | 27.202 | 57.084 | 58.764 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | -0.002
2003-07-31 02:20 | 180 | 133 | 142.396 | 27.036 | 56.806 | 58.554 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 02:21 | 180 | 133 | 143.266 | 27.373 | 56.822 | 59.071 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 02:21 | 180 | 134 | 145.177 | 28.909 | 57.095 | 59.173 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:22 | 180 | 134 | 145.774 | 28.821 | 57.613 | 59.34 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:22 | 180 | 137 | 148.098 | 29.377 | 58.056 | 60.665 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 02:23 | 180 | 134 | 147.348 | 28.699 | 58.141 | 60.508 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:23 | 180 | 133 | 147.357 | 28.729 | 58.168 | 60.46 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 02:24 | 180 | 135 | 146.033 | 27.948 | 58.04 | 60.045 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 02:24 | 180 | 132 | 145.093 | 27.631 | 57.853 | 59.609 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:25 | 180 | 135 | 145.665 | 27.924 | 57.954 | 59.787 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 02:25 | 180 | 132 | 144.766 | 27.919 | 57.34 | 59.507 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:26 | 180 | 133 | 144.636 | 27.778 | 57.372 | 59.486 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 02:26 | 180 | 135 | 144.324 | 27.943 | 57.121 | 59.26 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 02:27 | 180 | 134 | 143.606 | 27.387 | 57.121 | 59.098 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:27 | 180 | 134 | 142.955 | 27.144 | 57.041 | 58.77 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:28 | 180 | 134 | 143.216 | 27.27 | 56.913 | 59.033 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:28 | 180 | 131 | 145.234 | 27.987 | 57.815 | 59.432 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 02:29 | 180 | 131 | 145.091 | 27.987 | 57.591 | 59.513 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 02:29 | 180 | 133 | 145.854 | 27.651 | 58.131 | 60.072 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 02:30 | 180 | 134 | 146.134 | 27.558 | 57.949 | 60.627 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:30 | 180 | 132 | 146.095 | 27.568 | 58.056 | 60.471 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:31 | 180 | 135 | 145.636 | 27.451 | 57.773 | 60.412 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 02:31 | 180 | 131 | 144.612 | 27.339 | 57.394 | 59.879 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 02:32 | 180 | 132 | 144.754 | 27.451 | 57.5 | 59.803 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:32 | 180 | 131 | 144.181 | 27.236 | 57.26 | 59.685 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 02:33 | 180 | 134 | 143.904 | 27.222 | 57.169 | 59.513 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:33 | 180 | 130 | 143.79 | 27.5 | 57.036 | 59.254 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | -0.002
2003-07-31 02:34 | 180 | 131 | 143.215 | 27.285 | 56.886 | 59.044 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 02:34 | 180 | 130 | 143.379 | 27.314 | 56.94 | 59.125 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | -0.002
2003-07-31 02:35 | 180 | 130 | 144.148 | 27.456 | 57.33 | 59.362 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | -0.002
2003-07-31 02:35 | 180 | 133 | 146.097 | 27.968 | 57.992 | 60.137 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 02:36 | 180 | 134 | 146.648 | 28.295 | 58.125 | 60.228 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:36 | 180 | 134 | 147.417 | 28.28 | 58.365 | 60.772 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:37 | 180 | 134 | 147.599 | 28.275 | 58.6 | 60.724 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:37 | 180 | 134 | 147.508 | 28.285 | 58.483 | 60.74 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:38 | 180 | 135 | 147.014 | 28.065 | 58.478 | 60.471 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 02:38 | 180 | 134 | 146.439 | 27.729 | 58.616 | 60.094 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:39 | 180 | 135 | 145.475 | 27.573 | 58.002 | 59.9 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 02:39 | 180 | 134 | 145.369 | 27.621 | 57.896 | 59.852 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:40 | 180 | 132 | 145.861 | 27.943 | 58.029 | 59.889 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:40 | 180 | 132 | 145.166 | 27.68 | 57.645 | 59.841 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:41 | 180 | 133 | 144.446 | 27.578 | 57.372 | 59.496 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 02:41 | 180 | 134 | 144.242 | 27.47 | 57.351 | 59.421 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:42 | 180 | 134 | 144.417 | 27.602 | 57.346 | 59.469 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:42 | 180 | 134 | 145.649 | 27.953 | 58.253 | 59.443 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:43 | 180 | 135 | 146.631 | 28.251 | 58.221 | 60.159 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 02:43 | 180 | 133 | 146.473 | 28.06 | 58.195 | 60.218 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 02:44 | 180 | 132 | 146.586 | 28.163 | 58.227 | 60.196 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:44 | 180 | 136 | 146.38 | 27.856 | 58.312 | 60.212 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 02:45 | 180 | 136 | 146.8 | 28.06 | 58.894 | 59.846 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 02:45 | 180 | 134 | 145.409 | 27.631 | 58.152 | 59.626 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:46 | 180 | 133 | 144.917 | 27.568 | 57.896 | 59.453 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 02:46 | 180 | 133 | 144.556 | 27.378 | 57.687 | 59.491 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 02:47 | 180 | 132 | 144.932 | 27.636 | 57.735 | 59.561 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:47 | 180 | 131 | 143.857 | 27.407 | 57.33 | 59.12 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 02:48 | 180 | 135 | 144.094 | 27.602 | 57.442 | 59.05 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 02:48 | 180 | 131 | 143.802 | 27.295 | 57.597 | 58.91 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 02:49 | 180 | 130 | 143.252 | 27.109 | 57.244 | 58.899 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | -0.002
2003-07-31 02:49 | 180 | 134 | 144.297 | 27.314 | 57.89 | 59.093 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:50 | 180 | 132 | 144.909 | 27.704 | 57.719 | 59.486 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:50 | 180 | 133 | 145.843 | 27.641 | 58.253 | 59.949 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 02:51 | 180 | 132 | 146.664 | 27.582 | 58.552 | 60.53 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:51 | 180 | 134 | 146.303 | 27.5 | 58.472 | 60.331 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:52 | 180 | 135 | 145.725 | 27.309 | 58.301 | 60.115 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 02:52 | 180 | 133 | 145.832 | 27.29 | 58.12 | 60.422 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 02:53 | 180 | 134 | 145.17 | 27.207 | 57.778 | 60.185 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:53 | 180 | 132 | 145.441 | 27.231 | 57.96 | 60.25 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:54 | 180 | 133 | 145.264 | 27.168 | 57.986 | 60.11 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 02:54 | 180 | 131 | 144.03 | 27.07 | 57.474 | 59.486 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 02:55 | 180 | 133 | 144.425 | 27.09 | 57.607 | 59.728 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 02:55 | 180 | 130 | 144.871 | 27.129 | 57.81 | 59.932 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | -0.002
2003-07-31 02:56 | 180 | 132 | 145.938 | 27.563 | 58.136 | 60.239 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:56 | 180 | 136 | 146.691 | 28.06 | 58.424 | 60.207 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 02:57 | 180 | 135 | 147.367 | 28.173 | 58.734 | 60.46 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 02:57 | 180 | 132 | 146.62 | 27.7 | 58.568 | 60.352 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:58 | 180 | 134 | 146.38 | 27.534 | 58.456 | 60.39 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 02:58 | 180 | 132 | 146.527 | 27.456 | 58.697 | 60.374 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:59 | 180 | 132 | 145.92 | 27.397 | 58.408 | 60.115 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 02:59 | 180 | 132 | 146.214 | 27.573 | 58.526 | 60.115 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:00 | 180 | 134 | 146.436 | 27.568 | 58.467 | 60.401 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:00 | 180 | 135 | 145.434 | 27.29 | 58.05 | 60.094 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:01 | 180 | 132 | 145.117 | 27.197 | 57.842 | 60.078 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:01 | 180 | 134 | 144.79 | 27.148 | 57.661 | 59.981 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:02 | 180 | 133 | 144.614 | 27.134 | 57.698 | 59.782 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 03:02 | 180 | 133 | 144.246 | 27.061 | 57.559 | 59.626 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 03:03 | 180 | 134 | 145.898 | 27.397 | 58.499 | 60.002 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:03 | 180 | 134 | 146.254 | 27.704 | 58.515 | 60.035 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:04 | 180 | 132 | 148.415 | 28.104 | 59.07 | 61.241 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:04 | 180 | 134 | 146.61 | 27.812 | 58.43 | 60.368 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:05 | 180 | 135 | 146.706 | 27.865 | 58.494 | 60.347 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:05 | 180 | 133 | 147.126 | 27.885 | 58.803 | 60.438 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 03:06 | 180 | 132 | 147.799 | 27.841 | 59.38 | 60.578 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:06 | 180 | 134 | 147.027 | 27.768 | 58.67 | 60.589 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:07 | 180 | 135 | 146.683 | 27.734 | 58.435 | 60.514 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:07 | 180 | 132 | 145.875 | 27.612 | 58.024 | 60.239 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:08 | 180 | 132 | 145.419 | 27.558 | 57.853 | 60.008 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:08 | 180 | 131 | 145.18 | 27.436 | 57.682 | 60.062 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 03:09 | 180 | 133 | 144.732 | 27.29 | 57.65 | 59.792 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 03:09 | 180 | 131 | 144.402 | 27.217 | 57.506 | 59.679 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 03:10 | 180 | 131 | 144.28 | 27.163 | 57.319 | 59.798 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 03:10 | 180 | 134 | 146.21 | 27.802 | 57.97 | 60.438 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:11 | 180 | 133 | 146.363 | 27.704 | 58.221 | 60.438 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 03:11 | 180 | 133 | 146.58 | 27.86 | 58.131 | 60.589 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 03:12 | 180 | 132 | 147.723 | 28.119 | 58.536 | 61.068 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:12 | 180 | 136 | 147.9 | 27.958 | 58.739 | 61.203 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 03:13 | 180 | 134 | 147.313 | 27.719 | 58.526 | 61.068 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:13 | 180 | 134 | 146.76 | 27.617 | 58.36 | 60.783 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:14 | 180 | 136 | 147.021 | 27.753 | 58.264 | 61.004 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 03:14 | 180 | 133 | 147.327 | 28.295 | 58.125 | 60.907 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 03:15 | 180 | 134 | 146.681 | 28.309 | 57.89 | 60.482 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:15 | 180 | 133 | 146.877 | 28.251 | 57.789 | 60.837 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 03:16 | 180 | 135 | 146.783 | 28.002 | 57.901 | 60.88 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:16 | 180 | 134 | 145.188 | 27.626 | 57.42 | 60.142 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:17 | 180 | 132 | 144.844 | 27.582 | 57.356 | 59.906 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:17 | 180 | 133 | 146.441 | 27.773 | 57.917 | 60.751 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 03:18 | 180 | 131 | 146.504 | 27.968 | 58.098 | 60.438 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 03:18 | 180 | 134 | 146.831 | 27.914 | 58.403 | 60.514 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:19 | 180 | 135 | 146.786 | 27.875 | 58.419 | 60.492 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:19 | 180 | 135 | 146.933 | 27.899 | 58.504 | 60.53 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:20 | 180 | 135 | 146.894 | 27.87 | 58.424 | 60.6 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:20 | 180 | 135 | 146.903 | 27.778 | 58.59 | 60.535 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:21 | 180 | 135 | 146.572 | 27.719 | 58.323 | 60.53 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:21 | 180 | 132 | 146.27 | 27.665 | 58.296 | 60.309 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:22 | 180 | 132 | 146.501 | 27.675 | 58.382 | 60.444 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:22 | 180 | 132 | 146.504 | 27.943 | 58.349 | 60.212 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:23 | 180 | 134 | 146.275 | 27.831 | 58.339 | 60.105 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:23 | 180 | 132 | 145.923 | 27.695 | 58.333 | 59.895 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:24 | 180 | 131 | 145.239 | 27.519 | 58.024 | 59.696 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 03:24 | 180 | 132 | 146.378 | 27.821 | 58.269 | 60.288 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:25 | 180 | 135 | 148.133 | 28.358 | 58.771 | 61.004 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:25 | 180 | 132 | 148.546 | 28.173 | 59.375 | 60.998 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:26 | 180 | 136 | 149.09 | 28.134 | 59.791 | 61.165 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 03:26 | 180 | 135 | 148.136 | 27.978 | 59.257 | 60.901 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:27 | 180 | 133 | 147.769 | 27.948 | 59.086 | 60.735 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 03:27 | 180 | 134 | 147.995 | 27.934 | 59.337 | 60.724 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:28 | 180 | 136 | 147.649 | 27.929 | 58.964 | 60.756 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 03:28 | 180 | 133 | 147.188 | 27.661 | 58.83 | 60.697 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 03:29 | 180 | 133 | 147.132 | 27.665 | 58.846 | 60.621 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 03:29 | 180 | 134 | 146.974 | 27.695 | 58.857 | 60.422 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:30 | 180 | 135 | 146.027 | 27.568 | 58.349 | 60.11 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:30 | 180 | 135 | 146.457 | 27.758 | 58.632 | 60.067 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:31 | 180 | 132 | 145.795 | 27.748 | 58.082 | 59.965 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:31 | 180 | 133 | 146.65 | 27.836 | 58.499 | 60.315 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 03:32 | 180 | 133 | 147.316 | 28.304 | 58.606 | 60.406 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 03:32 | 180 | 132 | 147.374 | 28.148 | 58.691 | 60.535 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:33 | 180 | 132 | 147.363 | 28.158 | 58.643 | 60.562 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:33 | 180 | 132 | 146.708 | 27.968 | 58.328 | 60.412 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:34 | 180 | 135 | 146.839 | 27.992 | 58.376 | 60.471 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:34 | 180 | 132 | 146.419 | 27.812 | 58.147 | 60.46 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:35 | 180 | 133 | 146.817 | 27.895 | 58.371 | 60.551 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 03:35 | 180 | 135 | 146.808 | 27.87 | 58.365 | 60.573 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:36 | 180 | 135 | 146.436 | 27.851 | 58.2 | 60.385 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:36 | 180 | 134 | 145.816 | 27.778 | 57.976 | 60.062 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:37 | 180 | 133 | 145.283 | 27.417 | 57.858 | 60.008 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 03:37 | 180 | 134 | 146.569 | 27.621 | 58.606 | 60.342 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:38 | 180 | 134 | 147.238 | 28.124 | 58.616 | 60.498 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:38 | 180 | 134 | 147.91 | 28.275 | 58.75 | 60.885 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:39 | 180 | 135 | 148.832 | 28.49 | 59.166 | 61.176 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:39 | 180 | 133 | 148.739 | 28.412 | 59.06 | 61.267 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 03:40 | 180 | 135 | 148.34 | 28.163 | 58.99 | 61.187 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:40 | 180 | 135 | 148.323 | 28.109 | 59.022 | 61.192 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:41 | 180 | 134 | 148.01 | 28.021 | 58.867 | 61.122 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:41 | 180 | 137 | 148.824 | 28.246 | 59.332 | 61.246 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 03:42 | 180 | 134 | 148.667 | 28.153 | 59.295 | 61.219 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:42 | 180 | 135 | 147.803 | 28.002 | 58.932 | 60.869 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:43 | 180 | 137 | 148.38 | 28.28 | 59.193 | 60.907 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 03:43 | 180 | 134 | 147.456 | 27.987 | 58.713 | 60.756 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:44 | 180 | 132 | 147.084 | 27.831 | 58.675 | 60.578 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:44 | 180 | 134 | 147.1 | 28.012 | 58.558 | 60.53 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:45 | 180 | 135 | 148.559 | 28.48 | 59.118 | 60.961 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:45 | 180 | 135 | 149.49 | 28.426 | 59.861 | 61.203 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:46 | 180 | 138 | 151.178 | 28.807 | 60.678 | 61.693 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 03:46 | 180 | 135 | 150.04 | 28.475 | 59.781 | 61.784 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:47 | 180 | 134 | 149.883 | 28.314 | 59.903 | 61.666 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:47 | 180 | 134 | 149.716 | 28.334 | 59.786 | 61.596 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:48 | 180 | 134 | 149.095 | 28.309 | 59.567 | 61.219 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:48 | 180 | 133 | 148.629 | 28.158 | 59.257 | 61.214 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 03:49 | 180 | 134 | 149.323 | 28.29 | 59.572 | 61.461 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:49 | 180 | 135 | 147.788 | 28.158 | 58.675 | 60.955 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:50 | 180 | 135 | 147.731 | 28.202 | 58.552 | 60.977 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:50 | 180 | 135 | 146.756 | 27.904 | 58.349 | 60.503 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:51 | 180 | 134 | 146.785 | 27.831 | 58.392 | 60.562 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:51 | 180 | 134 | 146.491 | 27.841 | 58.163 | 60.487 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:52 | 180 | 132 | 146.199 | 27.817 | 58.024 | 60.358 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:52 | 180 | 132 | 147.18 | 28.28 | 58.499 | 60.401 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:53 | 180 | 132 | 149.18 | 28.811 | 59.236 | 61.133 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:53 | 180 | 133 | 148.635 | 28.309 | 59.161 | 61.165 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 03:54 | 180 | 132 | 148.812 | 28.182 | 58.873 | 61.757 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:54 | 180 | 135 | 147.979 | 28.017 | 58.899 | 61.063 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 03:55 | 180 | 132 | 148.305 | 27.909 | 59.145 | 61.251 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:55 | 180 | 136 | 147.882 | 27.846 | 59.129 | 60.907 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 03:56 | 180 | 134 | 147.912 | 27.982 | 58.926 | 61.004 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 03:56 | 180 | 132 | 147.195 | 27.758 | 58.622 | 60.815 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:57 | 180 | 133 | 146.954 | 27.651 | 58.595 | 60.708 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 03:57 | 180 | 132 | 146.18 | 27.607 | 58.221 | 60.352 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:58 | 180 | 132 | 146.61 | 27.582 | 58.611 | 60.417 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:58 | 180 | 132 | 146.317 | 27.578 | 58.408 | 60.331 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:59 | 180 | 132 | 147.707 | 28.036 | 59.006 | 60.665 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 03:59 | 180 | 135 | 148.242 | 28.143 | 59.359 | 60.74 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:00 | 180 | 133 | 149.598 | 28.192 | 60.192 | 61.214 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 04:00 | 180 | 137 | 150.099 | 28.26 | 60.48 | 61.359 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:01 | 180 | 135 | 149.017 | 28.114 | 59.716 | 61.187 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:01 | 180 | 137 | 148.651 | 27.953 | 59.7 | 60.998 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:02 | 180 | 132 | 148.277 | 28.065 | 59.257 | 60.955 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 04:02 | 180 | 135 | 148.907 | 28.543 | 59.14 | 61.224 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:03 | 180 | 133 | 147.497 | 27.909 | 58.547 | 61.041 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 04:03 | 180 | 134 | 147.089 | 27.773 | 58.398 | 60.918 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:04 | 180 | 133 | 147.231 | 27.943 | 58.462 | 60.826 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 04:04 | 180 | 134 | 146.564 | 27.856 | 58.264 | 60.444 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:05 | 180 | 135 | 147.141 | 27.778 | 58.478 | 60.885 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:05 | 180 | 136 | 148.244 | 28.216 | 58.771 | 61.257 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 04:06 | 180 | 136 | 149.353 | 28.607 | 59.22 | 61.526 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 04:06 | 180 | 134 | 149.764 | 28.685 | 59.225 | 61.854 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:07 | 180 | 137 | 149.16 | 28.295 | 59.065 | 61.8 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:07 | 180 | 136 | 149.158 | 28.197 | 59.134 | 61.827 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 04:08 | 180 | 134 | 148.926 | 28.226 | 58.803 | 61.897 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:08 | 180 | 135 | 148.268 | 27.885 | 58.787 | 61.596 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:09 | 180 | 134 | 147.906 | 28.119 | 58.536 | 61.251 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:09 | 180 | 134 | 148.128 | 28.075 | 58.446 | 61.607 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:10 | 180 | 135 | 147.199 | 27.792 | 58.296 | 61.111 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:10 | 180 | 134 | 147.314 | 28.031 | 58.339 | 60.944 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:11 | 180 | 134 | 146.866 | 27.641 | 58.243 | 60.982 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:11 | 180 | 135 | 147.634 | 27.856 | 58.419 | 61.359 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:12 | 180 | 134 | 146.902 | 27.7 | 58.317 | 60.885 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:12 | 180 | 133 | 148.64 | 28.295 | 58.932 | 61.413 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 04:13 | 180 | 135 | 148.947 | 28.426 | 59.06 | 61.461 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:13 | 180 | 133 | 150.285 | 28.563 | 59.636 | 62.086 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 04:14 | 180 | 135 | 149.483 | 28.28 | 59.343 | 61.86 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:14 | 180 | 135 | 149.466 | 28.377 | 59.455 | 61.634 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:15 | 180 | 133 | 149.402 | 28.158 | 59.492 | 61.752 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 04:15 | 180 | 136 | 149.126 | 28.026 | 59.359 | 61.741 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 04:16 | 180 | 137 | 149.251 | 28.06 | 59.423 | 61.768 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:16 | 180 | 134 | 148.634 | 28.065 | 59.102 | 61.467 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:17 | 180 | 133 | 148.901 | 28.246 | 59.086 | 61.569 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 04:17 | 180 | 133 | 148.573 | 28.187 | 59.022 | 61.364 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 04:18 | 180 | 132 | 147.537 | 27.821 | 58.809 | 60.907 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 04:18 | 180 | 134 | 147.08 | 27.768 | 58.707 | 60.605 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:19 | 180 | 133 | 146.507 | 27.719 | 58.339 | 60.449 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 04:19 | 180 | 135 | 148.262 | 27.904 | 59.166 | 61.192 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:20 | 180 | 135 | 148.951 | 28.533 | 59.177 | 61.241 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:20 | 180 | 133 | 149.663 | 28.451 | 59.444 | 61.768 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 04:21 | 180 | 135 | 149.916 | 28.548 | 59.578 | 61.79 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:21 | 180 | 136 | 149.814 | 28.49 | 59.556 | 61.768 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 04:22 | 180 | 134 | 149.156 | 28.148 | 59.407 | 61.601 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:22 | 180 | 137 | 150.364 | 28.197 | 59.957 | 62.21 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:23 | 180 | 136 | 150.048 | 28.134 | 59.839 | 62.075 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 04:23 | 180 | 137 | 151.21 | 28.392 | 60.592 | 62.226 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:24 | 180 | 138 | 150.997 | 28.485 | 60.421 | 62.091 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 04:24 | 180 | 134 | 149.413 | 28.09 | 59.711 | 61.612 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:25 | 180 | 137 | 149.633 | 27.773 | 59.839 | 62.021 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:25 | 180 | 134 | 148.522 | 27.743 | 59.215 | 61.564 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:26 | 180 | 133 | 148.784 | 27.992 | 59.433 | 61.359 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 04:26 | 180 | 132 | 147.173 | 27.617 | 58.52 | 61.036 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 04:27 | 180 | 135 | 148.708 | 28.134 | 59.145 | 61.429 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:27 | 180 | 136 | 149.519 | 28.27 | 59.476 | 61.773 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 04:28 | 180 | 136 | 149.833 | 28.197 | 59.54 | 62.096 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 04:28 | 180 | 135 | 150.148 | 28.27 | 59.663 | 62.215 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:29 | 180 | 137 | 150.142 | 28.382 | 59.626 | 62.134 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:29 | 180 | 135 | 149.645 | 28.212 | 59.482 | 61.951 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:30 | 180 | 134 | 149.887 | 28.407 | 59.599 | 61.881 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:30 | 180 | 135 | 149.747 | 28.09 | 59.69 | 61.967 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:31 | 180 | 136 | 149.62 | 27.968 | 59.652 | 62 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 04:31 | 180 | 136 | 149.102 | 27.943 | 59.353 | 61.806 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 04:32 | 180 | 132 | 148.49 | 27.817 | 58.996 | 61.677 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 04:32 | 180 | 135 | 147.994 | 27.773 | 58.937 | 61.284 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:33 | 180 | 134 | 148.01 | 27.763 | 59.033 | 61.214 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:33 | 180 | 134 | 147.579 | 27.665 | 58.883 | 61.031 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:34 | 180 | 133 | 146.909 | 27.568 | 58.606 | 60.735 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 04:34 | 180 | 136 | 148.608 | 27.841 | 59.343 | 61.424 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 04:35 | 180 | 134 | 149.475 | 28.216 | 59.658 | 61.601 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:35 | 180 | 134 | 150.144 | 28.216 | 60.176 | 61.752 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:36 | 180 | 137 | 151.761 | 29.167 | 60.325 | 62.269 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:36 | 180 | 137 | 150.924 | 28.807 | 60.021 | 62.096 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:37 | 180 | 137 | 150.712 | 28.797 | 59.797 | 62.118 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:37 | 180 | 138 | 150.258 | 28.587 | 59.962 | 61.709 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 04:38 | 180 | 134 | 150.03 | 28.319 | 59.722 | 61.989 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:38 | 180 | 134 | 149.886 | 28.416 | 59.578 | 61.892 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:39 | 180 | 137 | 149.916 | 28.494 | 59.482 | 61.94 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:39 | 180 | 134 | 149.201 | 28.348 | 59.284 | 61.569 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:40 | 180 | 136 | 149.2 | 28.182 | 59.487 | 61.531 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 04:40 | 180 | 135 | 150.451 | 28.451 | 60.469 | 61.531 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:41 | 180 | 136 | 150.616 | 28.216 | 61.009 | 61.391 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 04:41 | 180 | 135 | 149.706 | 28.08 | 60.229 | 61.397 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:42 | 180 | 135 | 150.803 | 28.202 | 60.822 | 61.779 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:42 | 180 | 137 | 152.046 | 28.914 | 61.089 | 62.043 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:43 | 180 | 135 | 152.665 | 29.06 | 61.18 | 62.425 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:43 | 180 | 136 | 152.685 | 28.914 | 61.217 | 62.554 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 04:44 | 180 | 137 | 153.942 | 29.221 | 61.516 | 63.205 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:44 | 180 | 136 | 154.036 | 29.031 | 61.778 | 63.227 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 04:45 | 180 | 138 | 153.747 | 28.694 | 61.858 | 63.195 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 04:45 | 180 | 138 | 153.037 | 28.792 | 61.158 | 63.087 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 04:46 | 180 | 135 | 152.681 | 28.826 | 60.806 | 63.049 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:46 | 180 | 138 | 151.473 | 28.465 | 60.379 | 62.629 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 04:47 | 180 | 138 | 151.314 | 28.543 | 60.325 | 62.446 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 04:47 | 180 | 136 | 150.951 | 28.485 | 60.138 | 62.328 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 04:48 | 180 | 137 | 151.733 | 28.729 | 60.283 | 62.721 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:48 | 180 | 137 | 151.611 | 28.602 | 60.202 | 62.807 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:49 | 180 | 134 | 150.402 | 28.368 | 59.738 | 62.296 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 04:49 | 180 | 135 | 149.631 | 28.231 | 59.433 | 61.967 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:50 | 180 | 135 | 152.073 | 28.655 | 60.202 | 63.216 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:50 | 180 | 138 | 152.626 | 29.041 | 60.363 | 63.222 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 04:51 | 180 | 135 | 152.623 | 29.041 | 60.56 | 63.022 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:51 | 180 | 138 | 153.593 | 29.158 | 60.95 | 63.485 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 04:52 | 180 | 135 | 153.311 | 29.304 | 60.64 | 63.367 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:52 | 180 | 136 | 153.303 | 29.397 | 60.501 | 63.405 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 04:53 | 180 | 136 | 153.913 | 29.358 | 61.479 | 63.076 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 04:53 | 180 | 136 | 153.37 | 28.899 | 61.185 | 63.286 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 04:54 | 180 | 138 | 152.908 | 28.763 | 60.827 | 63.318 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 04:54 | 180 | 137 | 152.03 | 28.641 | 60.55 | 62.839 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:55 | 180 | 138 | 151.493 | 28.607 | 60.17 | 62.716 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 04:55 | 180 | 138 | 151.453 | 28.397 | 60.4 | 62.656 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 04:56 | 180 | 137 | 150.796 | 28.231 | 59.887 | 62.678 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:56 | 180 | 137 | 151.531 | 28.285 | 60.154 | 63.092 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:57 | 180 | 137 | 151.777 | 28.431 | 60.485 | 62.861 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:57 | 180 | 137 | 150.578 | 28.041 | 59.978 | 62.559 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:58 | 180 | 137 | 151.76 | 28.226 | 60.646 | 62.888 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 04:58 | 180 | 135 | 151.862 | 28.285 | 60.608 | 62.969 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 04:59 | 180 | 138 | 153.365 | 28.694 | 61.153 | 63.518 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 04:59 | 180 | 137 | 154.49 | 28.885 | 61.484 | 64.121 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:00 | 180 | 138 | 154.019 | 28.87 | 61.228 | 63.921 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 05:00 | 180 | 135 | 153.671 | 28.758 | 61.148 | 63.765 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:01 | 180 | 138 | 153.261 | 28.67 | 60.982 | 63.609 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 05:01 | 180 | 138 | 152.58 | 28.524 | 60.694 | 63.362 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 05:02 | 180 | 136 | 151.932 | 28.504 | 60.368 | 63.06 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 05:02 | 180 | 136 | 151.788 | 28.494 | 60.234 | 63.06 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 05:03 | 180 | 138 | 151.233 | 28.319 | 59.951 | 62.963 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 05:03 | 180 | 135 | 150.837 | 28.251 | 59.919 | 62.667 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:04 | 180 | 136 | 150.364 | 28.358 | 59.786 | 62.22 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 05:04 | 180 | 133 | 150.085 | 28.153 | 59.626 | 62.306 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 05:05 | 180 | 134 | 150.161 | 28.202 | 59.599 | 62.36 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 05:05 | 180 | 134 | 150.063 | 28.114 | 59.567 | 62.382 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 05:06 | 180 | 135 | 149.283 | 27.909 | 59.482 | 61.892 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:06 | 180 | 133 | 149.166 | 28.002 | 59.439 | 61.725 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 05:07 | 180 | 135 | 148.58 | 27.817 | 59.124 | 61.639 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:07 | 180 | 136 | 149.982 | 28.158 | 59.679 | 62.145 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 05:08 | 180 | 134 | 149.958 | 28.295 | 59.599 | 62.064 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 05:08 | 180 | 137 | 152.178 | 28.636 | 60.186 | 63.356 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:09 | 180 | 134 | 152.874 | 28.699 | 60.598 | 63.577 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 05:09 | 180 | 138 | 153.021 | 28.66 | 60.72 | 63.641 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 05:10 | 180 | 136 | 152.951 | 28.699 | 60.977 | 63.275 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 05:10 | 180 | 136 | 152.415 | 28.426 | 60.881 | 63.108 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 05:11 | 180 | 135 | 152.058 | 28.772 | 60.517 | 62.769 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:11 | 180 | 137 | 151.304 | 28.28 | 60.384 | 62.64 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:12 | 180 | 137 | 151.412 | 28.314 | 60.539 | 62.559 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:12 | 180 | 138 | 150.453 | 28.187 | 60.24 | 62.026 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 05:13 | 180 | 136 | 150.189 | 28.377 | 59.882 | 61.93 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 05:13 | 180 | 134 | 150.361 | 28.377 | 59.871 | 62.113 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 05:14 | 180 | 135 | 150.753 | 27.899 | 60.747 | 62.107 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:14 | 180 | 134 | 150.045 | 27.86 | 60.315 | 61.87 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 05:15 | 180 | 134 | 149.405 | 27.846 | 59.839 | 61.72 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 05:15 | 180 | 133 | 149.218 | 27.661 | 60.01 | 61.547 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 05:16 | 180 | 134 | 148.832 | 27.739 | 59.61 | 61.483 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 05:16 | 180 | 135 | 148.936 | 27.543 | 59.77 | 61.623 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:17 | 180 | 132 | 148.699 | 27.597 | 59.711 | 61.391 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 05:17 | 180 | 133 | 150.109 | 27.919 | 60.25 | 61.94 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 05:18 | 180 | 134 | 152.18 | 28.441 | 61.174 | 62.565 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 05:18 | 180 | 137 | 152.156 | 28.646 | 60.875 | 62.635 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:19 | 180 | 134 | 151.749 | 28.368 | 60.945 | 62.436 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 05:19 | 180 | 135 | 153.325 | 28.777 | 61.746 | 62.802 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:20 | 180 | 135 | 153.349 | 28.626 | 61.431 | 63.292 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:20 | 180 | 137 | 154.333 | 28.797 | 61.997 | 63.539 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:21 | 180 | 139 | 153.027 | 28.563 | 61.447 | 63.017 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 05:21 | 180 | 139 | 152.855 | 28.519 | 61.206 | 63.13 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 05:22 | 180 | 138 | 152.257 | 28.538 | 60.923 | 62.796 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 05:22 | 180 | 136 | 151.313 | 28.295 | 60.534 | 62.484 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 05:23 | 180 | 138 | 150.87 | 28.202 | 60.475 | 62.193 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 05:23 | 180 | 137 | 150.559 | 28.09 | 60.523 | 61.946 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:24 | 180 | 135 | 150.067 | 27.909 | 60.411 | 61.747 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:24 | 180 | 137 | 149.992 | 27.792 | 60.421 | 61.779 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:25 | 180 | 134 | 149.629 | 27.763 | 60.405 | 61.461 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 05:25 | 180 | 133 | 149.864 | 27.685 | 60.389 | 61.79 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 05:26 | 180 | 133 | 150.291 | 27.914 | 60.496 | 61.881 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 05:26 | 180 | 137 | 150.448 | 27.841 | 60.64 | 61.967 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:27 | 180 | 137 | 150.127 | 27.841 | 60.443 | 61.843 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:27 | 180 | 134 | 150.767 | 27.934 | 60.715 | 62.118 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 05:28 | 180 | 137 | 150.099 | 27.802 | 60.416 | 61.881 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:28 | 180 | 134 | 150.136 | 27.7 | 60.496 | 61.94 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 05:29 | 180 | 137 | 150.157 | 27.7 | 60.603 | 61.854 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:29 | 180 | 137 | 150.789 | 27.651 | 60.977 | 62.161 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:30 | 180 | 137 | 149.937 | 27.665 | 60.24 | 62.032 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:30 | 180 | 137 | 149.641 | 27.665 | 60.106 | 61.87 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:31 | 180 | 132 | 148.945 | 27.607 | 59.791 | 61.547 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 05:31 | 180 | 133 | 149.115 | 27.617 | 60.048 | 61.45 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 05:32 | 180 | 133 | 148.785 | 27.48 | 59.93 | 61.375 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 05:32 | 180 | 136 | 149.441 | 27.524 | 60.197 | 61.72 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 05:33 | 180 | 134 | 150.226 | 27.909 | 60.592 | 61.725 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 05:33 | 180 | 133 | 152.217 | 28.392 | 61.249 | 62.576 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 05:34 | 180 | 137 | 152.666 | 28.46 | 61.345 | 62.861 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:34 | 180 | 137 | 152.458 | 28.29 | 61.431 | 62.737 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:35 | 180 | 136 | 152.247 | 28.265 | 61.132 | 62.85 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 05:35 | 180 | 135 | 151.677 | 28.319 | 60.987 | 62.371 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:36 | 180 | 137 | 151.176 | 28.192 | 60.699 | 62.285 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:36 | 180 | 137 | 150.697 | 28.153 | 60.566 | 61.978 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:37 | 180 | 135 | 150.604 | 28.056 | 60.608 | 61.94 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:37 | 180 | 138 | 150.32 | 27.943 | 60.437 | 61.94 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 05:38 | 180 | 135 | 149.381 | 27.807 | 59.887 | 61.687 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:38 | 180 | 133 | 149.467 | 27.812 | 59.898 | 61.757 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 05:39 | 180 | 135 | 149.117 | 27.753 | 59.93 | 61.434 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:39 | 180 | 132 | 148.611 | 27.626 | 59.599 | 61.386 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 05:40 | 180 | 136 | 148.582 | 27.631 | 59.684 | 61.267 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 05:40 | 180 | 133 | 148.555 | 27.602 | 59.562 | 61.391 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 05:41 | 180 | 136 | 149.661 | 27.656 | 59.973 | 62.032 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 05:41 | 180 | 137 | 149.626 | 27.578 | 59.935 | 62.113 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:42 | 180 | 137 | 148.629 | 27.407 | 59.562 | 61.66 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:42 | 180 | 135 | 149.83 | 27.739 | 60.005 | 62.086 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:43 | 180 | 133 | 150.149 | 28.124 | 60.085 | 61.94 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 05:43 | 180 | 133 | 150.405 | 28.187 | 60.267 | 61.951 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 05:44 | 180 | 134 | 151.212 | 28.255 | 60.624 | 62.333 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 05:44 | 180 | 134 | 151.25 | 28.26 | 60.592 | 62.398 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 05:45 | 180 | 137 | 150.954 | 28.012 | 60.453 | 62.489 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:45 | 180 | 136 | 150.562 | 27.909 | 60.379 | 62.274 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 05:46 | 180 | 134 | 150.287 | 27.875 | 60.24 | 62.172 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 05:46 | 180 | 137 | 150.292 | 27.821 | 60.192 | 62.279 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:47 | 180 | 135 | 149.869 | 27.651 | 60.192 | 62.026 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:47 | 180 | 135 | 149.54 | 27.573 | 59.951 | 62.016 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:48 | 180 | 134 | 150.07 | 27.685 | 60.149 | 62.236 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 05:48 | 180 | 137 | 148.957 | 27.397 | 59.797 | 61.763 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:49 | 180 | 135 | 148.51 | 27.461 | 59.588 | 61.461 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:49 | 180 | 133 | 148.766 | 27.524 | 59.716 | 61.526 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 05:50 | 180 | 135 | 147.984 | 27.261 | 59.348 | 61.375 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:50 | 180 | 135 | 148.322 | 27.368 | 59.417 | 61.537 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:51 | 180 | 135 | 147.552 | 27.295 | 59.076 | 61.181 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:51 | 180 | 135 | 147.906 | 27.465 | 59.012 | 61.429 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:52 | 180 | 135 | 148.86 | 27.714 | 59.615 | 61.531 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:52 | 180 | 133 | 150.519 | 28.216 | 60.277 | 62.026 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 05:53 | 180 | 136 | 150.264 | 28.031 | 60.384 | 61.849 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 05:53 | 180 | 136 | 151.559 | 28.285 | 60.79 | 62.484 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 05:54 | 180 | 135 | 151.353 | 28.143 | 60.651 | 62.559 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:54 | 180 | 137 | 150.792 | 27.899 | 60.635 | 62.258 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:55 | 180 | 138 | 151.251 | 27.943 | 60.603 | 62.705 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 05:55 | 180 | 137 | 151.147 | 27.86 | 60.598 | 62.689 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:56 | 180 | 134 | 151.045 | 27.792 | 60.651 | 62.602 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 05:56 | 180 | 137 | 150.778 | 27.856 | 60.443 | 62.479 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:57 | 180 | 137 | 150.485 | 27.773 | 60.325 | 62.387 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:57 | 180 | 137 | 150.101 | 27.86 | 59.935 | 62.306 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 05:58 | 180 | 135 | 149.347 | 27.758 | 59.466 | 62.123 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 05:58 | 180 | 134 | 149.08 | 27.675 | 59.524 | 61.881 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 05:59 | 180 | 136 | 149.389 | 27.695 | 59.716 | 61.978 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 05:59 | 180 | 135 | 148.833 | 27.792 | 59.375 | 61.666 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:00 | 180 | 134 | 149.024 | 27.709 | 59.412 | 61.903 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:00 | 180 | 132 | 147.856 | 27.426 | 59.017 | 61.413 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 06:01 | 180 | 132 | 147.127 | 27.324 | 58.638 | 61.165 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 06:01 | 180 | 133 | 147.006 | 27.348 | 58.622 | 61.036 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 06:02 | 180 | 132 | 147.065 | 27.192 | 58.697 | 61.176 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 06:02 | 180 | 136 | 148.743 | 27.719 | 59.337 | 61.687 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 06:03 | 180 | 135 | 149.695 | 28.426 | 59.668 | 61.601 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:03 | 180 | 137 | 151.072 | 28.377 | 60.491 | 62.204 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 06:04 | 180 | 135 | 152.021 | 28.212 | 61.158 | 62.651 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:04 | 180 | 137 | 152.191 | 28.231 | 61.185 | 62.775 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 06:05 | 180 | 139 | 154.301 | 28.265 | 62.664 | 63.372 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 06:05 | 180 | 137 | 153.34 | 27.953 | 62.381 | 63.006 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 06:06 | 180 | 136 | 153.589 | 27.997 | 62.408 | 63.184 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 06:06 | 180 | 138 | 153.425 | 27.704 | 62.456 | 63.265 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 06:07 | 180 | 139 | 151.731 | 27.456 | 61.543 | 62.732 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 06:07 | 180 | 135 | 151.207 | 27.651 | 61.11 | 62.446 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:08 | 180 | 137 | 149.813 | 27.402 | 60.325 | 62.086 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 06:08 | 180 | 135 | 149.737 | 27.407 | 60.304 | 62.026 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:09 | 180 | 134 | 150.025 | 27.304 | 60.608 | 62.113 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:09 | 180 | 134 | 149.212 | 27.251 | 60.053 | 61.908 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:10 | 180 | 133 | 149.012 | 27.304 | 60.064 | 61.644 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 06:10 | 180 | 133 | 149.243 | 27.124 | 60.389 | 61.73 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 06:11 | 180 | 132 | 147.977 | 27.212 | 59.401 | 61.364 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 06:11 | 180 | 134 | 148.648 | 27.139 | 59.989 | 61.52 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:12 | 180 | 135 | 150.442 | 27.812 | 60.523 | 62.107 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:12 | 180 | 137 | 151.805 | 27.836 | 61.463 | 62.506 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 06:13 | 180 | 135 | 151.045 | 27.67 | 60.929 | 62.446 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:13 | 180 | 136 | 154.645 | 29.523 | 60.646 | 64.476 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 06:14 | 180 | 139 | 153.628 | 28.992 | 60.833 | 63.803 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 06:14 | 180 | 136 | 152.572 | 28.109 | 60.865 | 63.598 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 06:15 | 180 | 135 | 151.923 | 28.021 | 60.234 | 63.668 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:15 | 180 | 135 | 151.082 | 28.007 | 60.09 | 62.985 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:16 | 180 | 138 | 150.645 | 28.08 | 59.882 | 62.683 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 06:16 | 180 | 135 | 149.901 | 28.168 | 59.599 | 62.134 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:17 | 180 | 137 | 149.949 | 28.021 | 59.412 | 62.516 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 06:17 | 180 | 136 | 149.143 | 27.641 | 59.476 | 62.026 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 06:18 | 180 | 137 | 149.29 | 27.626 | 59.492 | 62.172 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 06:18 | 180 | 135 | 148.007 | 27.334 | 58.948 | 61.725 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:19 | 180 | 133 | 147.927 | 27.231 | 58.75 | 61.946 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 06:19 | 180 | 134 | 148.627 | 27.275 | 58.857 | 62.495 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:20 | 180 | 132 | 147.204 | 27.061 | 58.547 | 61.596 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 06:20 | 180 | 132 | 148.093 | 27.207 | 59.102 | 61.784 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 06:21 | 180 | 133 | 149.252 | 27.68 | 59.642 | 61.93 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 06:21 | 180 | 136 | 150.289 | 28.036 | 59.957 | 62.296 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 06:22 | 180 | 135 | 151.827 | 28.338 | 60.149 | 63.34 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:22 | 180 | 137 | 150.207 | 27.943 | 59.866 | 62.398 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 06:23 | 180 | 137 | 151.361 | 28.026 | 60.614 | 62.721 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 06:23 | 180 | 134 | 150.164 | 27.719 | 60.026 | 62.419 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:24 | 180 | 137 | 149.692 | 27.529 | 59.706 | 62.457 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 06:24 | 180 | 134 | 149.432 | 27.548 | 59.524 | 62.36 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:25 | 180 | 136 | 149.26 | 27.397 | 59.449 | 62.414 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 06:25 | 180 | 134 | 148.77 | 27.514 | 59.359 | 61.897 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:26 | 180 | 133 | 148.124 | 27.378 | 59.102 | 61.644 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 06:26 | 180 | 134 | 147.906 | 27.417 | 59.049 | 61.44 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:27 | 180 | 134 | 147.887 | 27.402 | 58.948 | 61.537 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:27 | 180 | 132 | 147.566 | 27.495 | 58.825 | 61.246 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 06:28 | 180 | 132 | 147.09 | 27.368 | 58.67 | 61.052 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 06:28 | 180 | 135 | 146.852 | 27.265 | 58.729 | 60.858 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:29 | 180 | 136 | 146.857 | 27.29 | 58.574 | 60.993 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 06:29 | 180 | 132 | 147.86 | 27.661 | 58.996 | 61.203 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 06:30 | 180 | 134 | 148.725 | 27.836 | 59.482 | 61.407 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:30 | 180 | 133 | 149.012 | 27.875 | 59.455 | 61.682 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 06:31 | 180 | 136 | 149.246 | 27.953 | 59.396 | 61.897 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 06:31 | 180 | 136 | 148.844 | 27.807 | 59.204 | 61.833 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 06:32 | 180 | 137 | 148.758 | 27.748 | 59.215 | 61.795 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 06:32 | 180 | 137 | 149.194 | 28.163 | 59.268 | 61.763 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 06:33 | 180 | 137 | 148.789 | 28.031 | 59.081 | 61.677 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 06:33 | 180 | 133 | 148.52 | 27.773 | 59.124 | 61.623 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 06:34 | 180 | 135 | 148.143 | 27.675 | 58.985 | 61.483 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:34 | 180 | 136 | 148.265 | 27.641 | 58.985 | 61.639 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 06:35 | 180 | 134 | 148.833 | 27.802 | 59.225 | 61.806 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:35 | 180 | 135 | 148.079 | 27.461 | 58.958 | 61.66 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:36 | 180 | 134 | 147.837 | 27.729 | 58.835 | 61.273 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:36 | 180 | 133 | 147.348 | 27.358 | 58.771 | 61.219 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 06:37 | 180 | 134 | 146.908 | 27.236 | 58.83 | 60.842 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:37 | 180 | 134 | 146.167 | 26.924 | 58.686 | 60.557 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:38 | 180 | 134 | 147.719 | 27.446 | 59.113 | 61.16 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:38 | 180 | 133 | 148.653 | 27.812 | 59.53 | 61.311 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 06:39 | 180 | 132 | 149.312 | 27.856 | 59.839 | 61.617 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 06:39 | 180 | 134 | 149.332 | 27.826 | 59.829 | 61.677 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:40 | 180 | 135 | 150.027 | 28.012 | 59.951 | 62.064 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:40 | 180 | 137 | 149.379 | 27.778 | 59.994 | 61.607 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 06:41 | 180 | 134 | 149.454 | 27.782 | 59.855 | 61.817 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:41 | 180 | 136 | 148.798 | 27.68 | 59.781 | 61.337 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 06:42 | 180 | 133 | 148.352 | 27.529 | 59.588 | 61.235 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 06:42 | 180 | 136 | 148.1 | 27.529 | 59.492 | 61.079 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 06:43 | 180 | 133 | 148.225 | 27.504 | 59.524 | 61.197 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 06:43 | 180 | 136 | 147.643 | 27.383 | 59.348 | 60.912 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 06:44 | 180 | 132 | 147.825 | 27.28 | 59.498 | 61.047 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 06:44 | 180 | 135 | 147.289 | 27.27 | 59.145 | 60.874 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:45 | 180 | 137 | 147.145 | 27.285 | 59.012 | 60.848 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 06:45 | 180 | 133 | 146.5 | 27.183 | 58.819 | 60.498 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 06:46 | 180 | 134 | 147.145 | 27.295 | 58.862 | 60.988 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:46 | 180 | 135 | 146.42 | 27.144 | 58.59 | 60.686 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:47 | 180 | 135 | 146.423 | 27.168 | 58.483 | 60.772 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:47 | 180 | 135 | 147.778 | 27.504 | 58.996 | 61.278 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:48 | 180 | 134 | 150.126 | 28.017 | 59.786 | 62.323 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:48 | 180 | 133 | 149.826 | 28.051 | 59.738 | 62.037 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 06:49 | 180 | 134 | 149.754 | 27.909 | 59.829 | 62.016 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:49 | 180 | 133 | 149.639 | 27.773 | 59.823 | 62.043 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 06:50 | 180 | 136 | 149.785 | 27.748 | 59.935 | 62.102 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 06:50 | 180 | 137 | 150.618 | 27.685 | 60.363 | 62.57 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 06:51 | 180 | 135 | 150.123 | 27.782 | 60.352 | 61.989 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:51 | 180 | 134 | 149.333 | 27.709 | 59.845 | 61.779 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:52 | 180 | 137 | 148.851 | 27.529 | 59.818 | 61.504 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 06:52 | 180 | 133 | 148.239 | 27.363 | 59.765 | 61.111 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 06:53 | 180 | 135 | 147.241 | 27.163 | 59.257 | 60.821 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:53 | 180 | 133 | 147.349 | 27.197 | 59.321 | 60.831 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 06:54 | 180 | 136 | 146.823 | 27.041 | 59.15 | 60.632 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 06:54 | 180 | 134 | 147.12 | 27.075 | 59.321 | 60.724 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:55 | 180 | 132 | 146.971 | 27.07 | 59.215 | 60.686 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 06:55 | 180 | 135 | 147.27 | 27.085 | 59.343 | 60.842 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:56 | 180 | 132 | 146.44 | 26.861 | 59.001 | 60.578 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 06:56 | 180 | 135 | 146.74 | 27.095 | 58.937 | 60.708 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 06:57 | 180 | 134 | 148.554 | 27.704 | 59.583 | 61.267 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:57 | 180 | 134 | 149.099 | 27.778 | 59.967 | 61.354 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:58 | 180 | 134 | 150.129 | 27.973 | 60.56 | 61.596 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 06:58 | 180 | 133 | 150.036 | 27.792 | 60.363 | 61.881 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 06:59 | 180 | 137 | 150.24 | 27.782 | 60.491 | 61.967 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 06:59 | 180 | 133 | 149.912 | 27.631 | 60.475 | 61.806 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 07:00 | 180 | 134 | 150.493 | 27.773 | 60.747 | 61.973 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:00 | 180 | 135 | 150.247 | 27.753 | 60.801 | 61.693 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:01 | 180 | 136 | 149.837 | 27.67 | 60.55 | 61.617 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:01 | 180 | 134 | 148.986 | 27.451 | 60.176 | 61.359 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:02 | 180 | 136 | 149.246 | 27.402 | 60.507 | 61.337 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:02 | 180 | 137 | 149.505 | 27.514 | 60.379 | 61.612 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 07:03 | 180 | 134 | 148.516 | 27.543 | 59.829 | 61.144 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:03 | 180 | 136 | 148.714 | 27.392 | 59.909 | 61.413 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:04 | 180 | 136 | 147.999 | 27.202 | 59.556 | 61.241 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:04 | 180 | 135 | 147.763 | 27.07 | 59.695 | 60.998 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:05 | 180 | 135 | 148.5 | 27.28 | 59.786 | 61.434 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:05 | 180 | 136 | 147.765 | 27.275 | 59.476 | 61.014 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:06 | 180 | 134 | 147.752 | 27.095 | 59.556 | 61.101 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:06 | 180 | 135 | 149.908 | 27.88 | 60.405 | 61.623 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:07 | 180 | 136 | 150.659 | 28.148 | 60.592 | 61.919 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:07 | 180 | 136 | 151.542 | 28.173 | 60.993 | 62.376 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:08 | 180 | 134 | 151.358 | 28.085 | 60.891 | 62.382 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:08 | 180 | 137 | 152.076 | 28.056 | 61.66 | 62.36 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 07:09 | 180 | 136 | 153.436 | 28.187 | 62.883 | 62.366 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:09 | 180 | 136 | 150.951 | 27.836 | 61.089 | 62.026 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:10 | 180 | 135 | 150.081 | 27.729 | 60.299 | 62.053 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:10 | 180 | 134 | 150.072 | 27.729 | 60.64 | 61.703 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:11 | 180 | 138 | 150.017 | 27.719 | 60.277 | 62.021 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 07:11 | 180 | 134 | 149.206 | 27.578 | 60.005 | 61.623 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:12 | 180 | 136 | 148.532 | 27.265 | 60 | 61.267 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:12 | 180 | 136 | 148.394 | 27.319 | 59.786 | 61.289 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:13 | 180 | 133 | 147.836 | 27.119 | 59.466 | 61.251 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 07:13 | 180 | 134 | 147.244 | 27.07 | 59.348 | 60.826 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:14 | 180 | 134 | 146.533 | 26.944 | 59.07 | 60.519 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:14 | 180 | 133 | 146.641 | 26.929 | 59.161 | 60.551 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 07:15 | 180 | 132 | 146.378 | 26.9 | 58.894 | 60.584 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 07:15 | 180 | 135 | 147.618 | 27.153 | 59.348 | 61.117 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:16 | 180 | 133 | 149.788 | 27.7 | 60.347 | 61.741 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 07:16 | 180 | 134 | 150.908 | 27.948 | 60.982 | 61.978 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:17 | 180 | 134 | 150.74 | 27.885 | 60.667 | 62.188 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:17 | 180 | 134 | 151.389 | 27.982 | 61.009 | 62.398 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:18 | 180 | 137 | 151.297 | 27.88 | 61.003 | 62.414 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 07:18 | 180 | 136 | 151.823 | 28.036 | 61.249 | 62.538 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:19 | 180 | 136 | 151.302 | 27.836 | 61.03 | 62.436 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:19 | 180 | 134 | 150.892 | 27.807 | 60.768 | 62.317 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:20 | 180 | 134 | 149.697 | 27.539 | 60.25 | 61.908 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:20 | 180 | 137 | 149.14 | 27.656 | 59.877 | 61.607 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 07:21 | 180 | 132 | 148.473 | 27.436 | 59.823 | 61.214 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 07:21 | 180 | 135 | 148.077 | 27.383 | 59.599 | 61.095 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:22 | 180 | 135 | 148.212 | 27.363 | 59.668 | 61.181 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:22 | 180 | 133 | 147.487 | 27.168 | 59.439 | 60.88 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 07:23 | 180 | 134 | 147.45 | 27.158 | 59.407 | 60.885 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:23 | 180 | 136 | 148.031 | 27.309 | 59.535 | 61.187 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:24 | 180 | 136 | 148.986 | 27.339 | 60.261 | 61.386 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:24 | 180 | 136 | 148.621 | 27.47 | 59.69 | 61.461 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:25 | 180 | 133 | 150.532 | 27.895 | 61.068 | 61.569 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 07:25 | 180 | 137 | 151.304 | 28.124 | 61.1 | 62.08 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 07:26 | 180 | 135 | 152.612 | 28.348 | 62.162 | 62.102 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:26 | 180 | 138 | 152.824 | 28.338 | 61.975 | 62.511 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 07:27 | 180 | 135 | 152.565 | 28.221 | 61.618 | 62.726 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:27 | 180 | 138 | 152.682 | 28.187 | 62.146 | 62.349 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 07:28 | 180 | 138 | 151.494 | 27.934 | 61.415 | 62.145 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 07:28 | 180 | 137 | 151.202 | 27.914 | 61.132 | 62.156 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 07:29 | 180 | 135 | 150.698 | 27.914 | 60.779 | 62.005 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:29 | 180 | 137 | 150.509 | 27.778 | 60.715 | 62.016 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 07:30 | 180 | 136 | 149.809 | 27.475 | 60.453 | 61.881 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:30 | 180 | 135 | 148.809 | 27.407 | 59.903 | 61.499 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:31 | 180 | 136 | 148.271 | 27.324 | 59.599 | 61.348 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:31 | 180 | 135 | 148.11 | 27.324 | 59.562 | 61.224 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:32 | 180 | 132 | 147.612 | 27.217 | 59.3 | 61.095 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 07:32 | 180 | 135 | 147.29 | 27.163 | 59.177 | 60.95 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:33 | 180 | 134 | 147.473 | 27.265 | 59.231 | 60.977 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:33 | 180 | 134 | 148.635 | 27.446 | 59.749 | 61.44 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:34 | 180 | 132 | 149.646 | 27.87 | 60.256 | 61.52 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 07:34 | 180 | 134 | 150.017 | 27.929 | 60.309 | 61.779 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:35 | 180 | 133 | 150.953 | 28.104 | 60.763 | 62.086 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 07:35 | 180 | 138 | 151.167 | 28.226 | 60.699 | 62.242 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 07:36 | 180 | 137 | 151.979 | 28.377 | 60.849 | 62.753 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 07:36 | 180 | 136 | 151.954 | 28.373 | 60.656 | 62.925 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:37 | 180 | 135 | 152.164 | 28.377 | 60.619 | 63.168 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:37 | 180 | 138 | 151.684 | 28.343 | 60.421 | 62.92 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 07:38 | 180 | 136 | 150.994 | 28.221 | 60.117 | 62.656 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:38 | 180 | 135 | 151.814 | 28.568 | 60.186 | 63.06 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:39 | 180 | 137 | 150.454 | 28.173 | 59.759 | 62.522 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 07:39 | 180 | 134 | 149.534 | 27.753 | 59.658 | 62.123 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:40 | 180 | 135 | 149.211 | 27.656 | 59.647 | 61.908 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:40 | 180 | 135 | 149.126 | 27.353 | 59.903 | 61.87 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:41 | 180 | 133 | 148.228 | 27.275 | 59.433 | 61.52 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 07:41 | 180 | 136 | 148.309 | 27.334 | 59.578 | 61.397 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:42 | 180 | 136 | 149.775 | 27.768 | 60.309 | 61.698 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:42 | 180 | 134 | 151.551 | 28.412 | 60.79 | 62.349 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:43 | 180 | 136 | 151.809 | 28.348 | 60.923 | 62.538 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:43 | 180 | 134 | 151.914 | 28.26 | 61.046 | 62.608 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:44 | 180 | 135 | 152.054 | 28.143 | 61.276 | 62.635 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:44 | 180 | 137 | 151.643 | 28.021 | 60.993 | 62.629 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 07:45 | 180 | 138 | 151.428 | 27.841 | 61.254 | 62.333 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 07:45 | 180 | 137 | 151.967 | 27.924 | 61.457 | 62.586 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 07:46 | 180 | 137 | 151.015 | 27.753 | 60.859 | 62.403 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 07:46 | 180 | 135 | 150.795 | 27.7 | 60.859 | 62.236 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:47 | 180 | 134 | 149.926 | 27.553 | 60.363 | 62.01 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:47 | 180 | 136 | 149.285 | 27.539 | 59.973 | 61.773 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:48 | 180 | 135 | 148.534 | 27.436 | 59.572 | 61.526 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:48 | 180 | 136 | 148.019 | 27.339 | 59.369 | 61.311 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:49 | 180 | 134 | 147.486 | 27.251 | 59.188 | 61.047 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:49 | 180 | 132 | 147.161 | 27.163 | 59.129 | 60.869 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 07:50 | 180 | 132 | 147.494 | 27.202 | 59.439 | 60.853 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 07:50 | 180 | 136 | 147.929 | 27.197 | 59.599 | 61.133 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:51 | 180 | 132 | 148.98 | 27.724 | 60.085 | 61.171 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 07:51 | 180 | 134 | 150.473 | 28.017 | 60.704 | 61.752 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:52 | 180 | 137 | 151.521 | 28.085 | 61.415 | 62.021 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 07:52 | 180 | 135 | 151.941 | 28.177 | 61.436 | 62.328 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:53 | 180 | 137 | 152.232 | 28.202 | 61.724 | 62.306 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 07:53 | 180 | 136 | 151.771 | 28.216 | 61.351 | 62.204 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:54 | 180 | 137 | 150.921 | 28.026 | 60.939 | 61.956 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 07:54 | 180 | 135 | 150.224 | 27.778 | 60.603 | 61.843 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:55 | 180 | 138 | 151.807 | 28.855 | 60.651 | 62.301 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 07:55 | 180 | 138 | 150.774 | 28.402 | 60.432 | 61.94 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 07:56 | 180 | 135 | 150.384 | 28.407 | 60.112 | 61.865 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:56 | 180 | 134 | 149.619 | 28.012 | 59.93 | 61.677 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 07:57 | 180 | 133 | 149.714 | 28.192 | 59.754 | 61.768 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 07:57 | 180 | 135 | 149.521 | 28.177 | 59.727 | 61.617 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:58 | 180 | 135 | 148.268 | 27.904 | 59.07 | 61.294 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 07:58 | 180 | 132 | 148.094 | 27.826 | 59.097 | 61.171 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 07:59 | 180 | 136 | 147.691 | 27.631 | 58.916 | 61.144 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 07:59 | 180 | 132 | 147.389 | 27.431 | 58.841 | 61.117 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:00 | 180 | 132 | 148.265 | 27.729 | 59.215 | 61.321 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:00 | 180 | 134 | 149.73 | 28.138 | 59.7 | 61.892 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:01 | 180 | 137 | 152.715 | 28.972 | 61.34 | 62.403 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 08:01 | 180 | 136 | 151.576 | 28.494 | 60.587 | 62.495 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 08:02 | 180 | 136 | 151.928 | 28.558 | 60.768 | 62.602 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 08:02 | 180 | 136 | 151.283 | 28.251 | 60.688 | 62.344 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 08:03 | 180 | 137 | 150.981 | 28.143 | 60.672 | 62.166 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 08:03 | 180 | 137 | 150.462 | 28.041 | 60.373 | 62.048 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 08:04 | 180 | 133 | 149.693 | 27.856 | 59.994 | 61.843 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 08:04 | 180 | 137 | 150.425 | 28.202 | 60.293 | 61.93 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 08:05 | 180 | 133 | 148.938 | 27.734 | 59.786 | 61.418 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 08:05 | 180 | 135 | 148.569 | 27.675 | 59.567 | 61.327 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:06 | 180 | 136 | 148.067 | 27.548 | 59.305 | 61.214 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 08:06 | 180 | 132 | 148.122 | 27.607 | 59.199 | 61.316 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:07 | 180 | 133 | 147.888 | 27.568 | 59.273 | 61.047 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 08:07 | 180 | 134 | 147.201 | 27.363 | 58.996 | 60.842 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:08 | 180 | 133 | 148.176 | 27.597 | 59.279 | 61.3 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 08:08 | 180 | 135 | 149.154 | 28.168 | 59.476 | 61.51 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:09 | 180 | 136 | 150.288 | 28.348 | 60.01 | 61.93 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 08:09 | 180 | 135 | 151.004 | 28.533 | 60.283 | 62.188 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:10 | 180 | 134 | 150.367 | 28.241 | 60.299 | 61.827 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:10 | 180 | 136 | 150.083 | 27.909 | 60.331 | 61.843 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 08:11 | 180 | 137 | 150.478 | 28.012 | 60.283 | 62.183 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 08:11 | 180 | 136 | 150.583 | 27.68 | 60.064 | 62.839 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 08:12 | 180 | 133 | 149.359 | 27.768 | 59.866 | 61.725 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 08:12 | 180 | 133 | 148.555 | 27.607 | 59.428 | 61.52 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 08:13 | 180 | 134 | 148.481 | 27.714 | 59.311 | 61.456 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:13 | 180 | 134 | 147.505 | 27.49 | 59.022 | 60.993 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:14 | 180 | 132 | 148.449 | 27.885 | 59.065 | 61.499 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:14 | 180 | 132 | 147.899 | 27.851 | 58.942 | 61.106 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:15 | 180 | 135 | 146.903 | 27.543 | 58.739 | 60.621 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:15 | 180 | 132 | 148.004 | 28.251 | 58.846 | 60.907 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:16 | 180 | 131 | 146.837 | 27.422 | 58.686 | 60.729 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 08:16 | 180 | 131 | 147.295 | 27.607 | 58.862 | 60.826 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 08:17 | 180 | 134 | 147.806 | 27.851 | 59.134 | 60.821 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:17 | 180 | 135 | 148.806 | 28.046 | 59.482 | 61.278 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:18 | 180 | 135 | 149.296 | 27.968 | 59.802 | 61.526 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:18 | 180 | 134 | 149.719 | 28.095 | 59.877 | 61.747 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:19 | 180 | 133 | 148.931 | 27.758 | 59.706 | 61.467 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 08:19 | 180 | 135 | 148.974 | 27.748 | 59.754 | 61.472 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:20 | 180 | 135 | 148.698 | 27.612 | 59.727 | 61.359 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:20 | 180 | 134 | 148.827 | 27.548 | 59.882 | 61.397 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:21 | 180 | 132 | 148.594 | 27.524 | 59.679 | 61.391 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:21 | 180 | 134 | 147.849 | 27.426 | 59.231 | 61.192 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:22 | 180 | 135 | 147.708 | 27.446 | 59.204 | 61.058 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:22 | 180 | 134 | 148.152 | 27.831 | 59.204 | 61.117 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:23 | 180 | 131 | 147.394 | 27.407 | 59.204 | 60.783 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 08:23 | 180 | 132 | 147.732 | 27.602 | 59.369 | 60.761 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:24 | 180 | 132 | 146.957 | 27.456 | 58.761 | 60.74 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:24 | 180 | 135 | 147.044 | 27.217 | 59.006 | 60.821 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:25 | 180 | 132 | 147.957 | 27.066 | 59.161 | 61.73 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:25 | 180 | 131 | 148.066 | 27.553 | 59.321 | 61.192 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 08:26 | 180 | 132 | 148.911 | 27.841 | 59.636 | 61.434 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:26 | 180 | 135 | 150.343 | 28.114 | 60.17 | 62.059 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:27 | 180 | 135 | 150.287 | 28.07 | 60.363 | 61.854 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:27 | 180 | 133 | 150.107 | 27.88 | 60.373 | 61.854 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 08:28 | 180 | 134 | 149.286 | 27.68 | 59.946 | 61.66 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:28 | 180 | 135 | 149.651 | 27.685 | 60.085 | 61.881 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:29 | 180 | 135 | 149.622 | 27.607 | 60.042 | 61.973 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:29 | 180 | 134 | 149.195 | 27.582 | 59.786 | 61.827 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:30 | 180 | 136 | 149.478 | 27.592 | 60.053 | 61.833 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 08:30 | 180 | 133 | 148.745 | 27.485 | 59.562 | 61.698 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 08:31 | 180 | 132 | 148.313 | 27.422 | 59.134 | 61.757 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:31 | 180 | 135 | 148.132 | 27.422 | 59.028 | 61.682 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:32 | 180 | 131 | 146.98 | 27.178 | 58.798 | 61.004 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 08:32 | 180 | 132 | 146.5 | 27.144 | 58.611 | 60.745 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:33 | 180 | 134 | 146.224 | 27.051 | 58.681 | 60.492 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:33 | 180 | 134 | 145.953 | 26.983 | 58.451 | 60.519 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:34 | 180 | 134 | 146.227 | 26.968 | 58.584 | 60.675 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:34 | 180 | 132 | 147.947 | 27.529 | 59.183 | 61.235 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:35 | 180 | 131 | 148.607 | 27.739 | 59.364 | 61.504 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 08:35 | 180 | 131 | 149.535 | 28.002 | 59.781 | 61.752 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 08:36 | 180 | 133 | 150.458 | 28.095 | 60.304 | 62.059 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 08:36 | 180 | 136 | 149.909 | 27.787 | 60.192 | 61.93 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 08:37 | 180 | 132 | 149.984 | 27.792 | 60.16 | 62.032 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:37 | 180 | 132 | 149.51 | 27.646 | 60.096 | 61.768 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:38 | 180 | 135 | 148.737 | 27.5 | 59.647 | 61.59 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:38 | 180 | 133 | 148.943 | 27.573 | 59.839 | 61.531 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 08:39 | 180 | 135 | 147.808 | 27.3 | 59.311 | 61.197 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:39 | 180 | 135 | 147.365 | 27.168 | 59.166 | 61.031 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:40 | 180 | 132 | 147.008 | 27.202 | 58.883 | 60.923 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:40 | 180 | 134 | 147.065 | 27.436 | 58.878 | 60.751 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:41 | 180 | 134 | 146.461 | 27.139 | 58.771 | 60.551 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:41 | 180 | 134 | 146.143 | 27.066 | 58.531 | 60.546 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:42 | 180 | 132 | 146.201 | 27.061 | 58.675 | 60.465 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:42 | 180 | 134 | 146.506 | 27.031 | 58.649 | 60.826 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:43 | 180 | 134 | 147.75 | 27.719 | 59.076 | 60.955 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:43 | 180 | 135 | 149.74 | 27.719 | 60.005 | 62.016 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:44 | 180 | 134 | 149.784 | 27.885 | 59.781 | 62.118 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:44 | 180 | 133 | 150.754 | 27.938 | 60.165 | 62.651 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 08:45 | 180 | 139 | 156.271 | 30.309 | 63.316 | 62.646 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 08:45 | 180 | 137 | 151.774 | 28.407 | 61.217 | 62.15 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 08:46 | 180 | 138 | 152.022 | 28.28 | 61.463 | 62.279 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 08:46 | 180 | 138 | 151.455 | 28.017 | 61.185 | 62.253 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 08:47 | 180 | 138 | 151.351 | 28.177 | 61.126 | 62.048 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 08:47 | 180 | 134 | 150.639 | 28.134 | 60.699 | 61.806 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:48 | 180 | 133 | 149.37 | 27.909 | 60.037 | 61.424 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 08:48 | 180 | 135 | 148.391 | 27.729 | 59.626 | 61.036 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:49 | 180 | 135 | 147.264 | 27.465 | 59.07 | 60.729 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:49 | 180 | 135 | 147.048 | 27.543 | 58.873 | 60.632 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:50 | 180 | 133 | 146.991 | 27.368 | 58.899 | 60.724 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 08:50 | 180 | 134 | 147.384 | 27.514 | 59.017 | 60.853 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:51 | 180 | 133 | 149.524 | 28.148 | 59.775 | 61.601 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 08:51 | 180 | 135 | 150.017 | 28.104 | 60.064 | 61.849 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:52 | 180 | 133 | 150.197 | 28.06 | 60.213 | 61.924 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 08:52 | 180 | 132 | 149.564 | 27.753 | 59.941 | 61.87 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:53 | 180 | 135 | 149.564 | 27.768 | 59.893 | 61.903 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:53 | 180 | 135 | 149.029 | 27.582 | 59.674 | 61.773 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:54 | 180 | 135 | 148.781 | 27.495 | 59.636 | 61.65 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:54 | 180 | 133 | 148.557 | 27.48 | 59.46 | 61.617 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 08:55 | 180 | 132 | 147.844 | 27.358 | 59.364 | 61.122 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:55 | 180 | 133 | 147.687 | 27.344 | 59.065 | 61.278 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 08:56 | 180 | 135 | 147.354 | 27.29 | 59.033 | 61.031 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 08:56 | 180 | 132 | 147.224 | 27.236 | 59.097 | 60.891 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:57 | 180 | 134 | 147.151 | 27.28 | 58.835 | 61.036 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 08:57 | 180 | 130 | 146.109 | 27.031 | 58.451 | 60.627 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | -0.002
2003-07-31 08:58 | 180 | 130 | 146.442 | 27.075 | 58.654 | 60.713 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | -0.002
2003-07-31 08:58 | 180 | 132 | 146.724 | 26.987 | 58.803 | 60.934 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 08:59 | 180 | 131 | 148.53 | 27.631 | 59.535 | 61.364 | 0.18 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 08:59 | 180 | 132 | 150.642 | 28.012 | 60.544 | 62.086 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 09:00 | 180 | 135 | 151.646 | 28.041 | 61.116 | 62.489 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:00 | 180 | 136 | 150.819 | 27.904 | 60.571 | 62.344 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 09:01 | 180 | 132 | 149.837 | 27.685 | 60.357 | 61.795 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 09:01 | 180 | 134 | 149.774 | 27.573 | 60.379 | 61.822 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:02 | 180 | 134 | 149.684 | 27.504 | 60.347 | 61.833 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:02 | 180 | 135 | 148.772 | 27.353 | 59.823 | 61.596 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:03 | 180 | 133 | 148.418 | 27.348 | 59.727 | 61.343 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 09:03 | 180 | 132 | 148.023 | 27.295 | 59.401 | 61.327 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 09:04 | 180 | 134 | 148.26 | 27.275 | 59.535 | 61.45 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:04 | 180 | 135 | 148.664 | 27.631 | 59.706 | 61.327 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:05 | 180 | 133 | 147.871 | 27.368 | 59.295 | 61.208 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 09:05 | 180 | 132 | 147.071 | 27.002 | 59.038 | 61.031 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 09:06 | 180 | 135 | 147.218 | 27.236 | 59.108 | 60.874 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:06 | 180 | 135 | 148.436 | 27.139 | 59.733 | 61.564 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:07 | 180 | 133 | 149.326 | 27.519 | 59.775 | 62.032 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 09:07 | 180 | 134 | 150.699 | 27.87 | 60.566 | 62.263 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:08 | 180 | 133 | 150.763 | 27.836 | 60.4 | 62.527 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 09:08 | 180 | 134 | 150.954 | 27.924 | 60.341 | 62.689 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:09 | 180 | 133 | 150.09 | 27.714 | 60.037 | 62.339 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 09:09 | 180 | 135 | 149.161 | 27.461 | 59.711 | 61.989 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:10 | 180 | 136 | 149.652 | 27.47 | 60.08 | 62.102 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 09:10 | 180 | 136 | 149.39 | 27.475 | 59.775 | 62.14 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 09:11 | 180 | 138 | 151.345 | 27.441 | 60.053 | 63.851 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 09:11 | 180 | 134 | 150.134 | 27.353 | 59.807 | 62.974 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:12 | 180 | 134 | 148.779 | 27.319 | 59.396 | 62.064 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:12 | 180 | 134 | 148.229 | 27.251 | 59.081 | 61.897 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:13 | 180 | 134 | 147.91 | 27.105 | 59.241 | 61.564 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:13 | 180 | 133 | 147.711 | 27.119 | 58.969 | 61.623 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 09:14 | 180 | 135 | 149.453 | 27.607 | 59.61 | 62.236 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:14 | 180 | 135 | 150.557 | 27.982 | 59.978 | 62.597 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:15 | 180 | 136 | 151.264 | 28.099 | 60.245 | 62.92 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 09:15 | 180 | 137 | 151.388 | 28.007 | 60.224 | 63.157 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 09:16 | 180 | 137 | 151.063 | 27.982 | 60.021 | 63.06 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 09:16 | 180 | 137 | 152.372 | 28.855 | 60.672 | 62.845 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 09:17 | 180 | 137 | 151.489 | 28.265 | 60.395 | 62.829 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 09:17 | 180 | 137 | 150.887 | 28.265 | 60.299 | 62.323 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 09:18 | 180 | 137 | 150.682 | 28.163 | 60.293 | 62.226 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 09:18 | 180 | 134 | 149.956 | 27.729 | 60.416 | 61.811 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:19 | 180 | 133 | 148.948 | 27.582 | 59.727 | 61.639 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 09:19 | 180 | 135 | 148.907 | 27.509 | 59.738 | 61.66 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:20 | 180 | 135 | 149.923 | 27.48 | 59.781 | 62.662 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:20 | 180 | 134 | 148.355 | 27.475 | 59.284 | 61.596 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:21 | 180 | 134 | 148.756 | 27.782 | 59.54 | 61.434 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:21 | 180 | 135 | 148.711 | 27.719 | 59.482 | 61.51 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:22 | 180 | 135 | 148.439 | 27.061 | 59.508 | 61.87 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:22 | 180 | 135 | 150.544 | 27.792 | 59.983 | 62.769 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:23 | 180 | 136 | 152.459 | 28.309 | 60.998 | 63.152 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 09:23 | 180 | 137 | 152.515 | 28.036 | 60.918 | 63.561 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 09:24 | 180 | 135 | 153.92 | 28.353 | 61.543 | 64.024 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:24 | 180 | 138 | 153.043 | 28.109 | 61.153 | 63.781 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 09:25 | 180 | 137 | 151.716 | 27.909 | 60.704 | 63.103 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 09:25 | 180 | 137 | 151.341 | 27.807 | 60.544 | 62.99 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 09:26 | 180 | 138 | 150.821 | 27.602 | 60.304 | 62.915 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 09:26 | 180 | 137 | 149.833 | 27.592 | 60.048 | 62.193 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 09:27 | 180 | 136 | 148.962 | 27.397 | 59.7 | 61.865 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 09:27 | 180 | 133 | 148.343 | 27.373 | 59.46 | 61.51 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 09:28 | 180 | 135 | 148.58 | 27.304 | 59.567 | 61.709 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:28 | 180 | 132 | 147.943 | 27.29 | 59.289 | 61.364 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 09:29 | 180 | 133 | 149.481 | 27.514 | 59.957 | 62.01 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 09:29 | 180 | 136 | 149.091 | 27.236 | 59.775 | 62.08 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 09:30 | 180 | 135 | 149.783 | 27.719 | 60.032 | 62.032 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:30 | 180 | 135 | 149.98 | 27.885 | 60.112 | 61.983 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:31 | 180 | 135 | 150.655 | 27.943 | 60.379 | 62.333 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:31 | 180 | 134 | 151.432 | 28.007 | 60.656 | 62.769 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:32 | 180 | 134 | 150.852 | 27.899 | 60.485 | 62.468 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:32 | 180 | 135 | 151.577 | 28.002 | 60.827 | 62.748 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:33 | 180 | 135 | 150.369 | 27.651 | 60.352 | 62.366 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:33 | 180 | 134 | 149.383 | 27.348 | 60.218 | 61.817 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:34 | 180 | 132 | 148.362 | 27.173 | 59.733 | 61.456 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 09:34 | 180 | 133 | 148.618 | 27.061 | 60.16 | 61.397 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 09:35 | 180 | 147 | 174.139 | 47.124 | 60.704 | 66.311 | 0.18 | 0.147 | 0.147 | -0.002
2003-07-31 09:35 | 180 | 139 | 156.373 | 32.03 | 60.459 | 63.884 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 09:36 | 180 | 137 | 152.701 | 30.479 | 59.679 | 62.543 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 09:36 | 180 | 138 | 152.475 | 29.992 | 60.085 | 62.398 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 09:37 | 180 | 138 | 151.656 | 29.484 | 59.898 | 62.274 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 09:37 | 180 | 137 | 153.193 | 29.309 | 61.233 | 62.651 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 09:38 | 180 | 134 | 151.938 | 29.158 | 60.517 | 62.263 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:38 | 180 | 138 | 152.599 | 29.085 | 61.025 | 62.489 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 09:39 | 180 | 137 | 153.489 | 29.002 | 61.244 | 63.243 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 09:39 | 180 | 134 | 152.093 | 28.636 | 60.822 | 62.635 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:40 | 180 | 137 | 152.088 | 28.407 | 60.955 | 62.726 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 09:40 | 180 | 138 | 153.031 | 28.29 | 61.1 | 63.641 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 09:41 | 180 | 138 | 152.591 | 28.202 | 60.774 | 63.615 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 09:41 | 180 | 135 | 151.685 | 28.021 | 60.512 | 63.152 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:42 | 180 | 135 | 150.681 | 28.026 | 60.16 | 62.495 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:42 | 180 | 134 | 150.501 | 28.056 | 60.09 | 62.355 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:43 | 180 | 135 | 149.646 | 27.982 | 59.578 | 62.086 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:43 | 180 | 134 | 149.68 | 27.836 | 59.882 | 61.962 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:44 | 180 | 139 | 154.119 | 30.304 | 61.735 | 62.08 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 09:44 | 180 | 135 | 150.915 | 29.089 | 60.112 | 61.714 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:45 | 180 | 136 | 151.782 | 29.104 | 60.582 | 62.096 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 09:45 | 180 | 136 | 152.245 | 29.363 | 60.683 | 62.199 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 09:46 | 180 | 138 | 152.94 | 29.582 | 61.084 | 62.274 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 09:46 | 180 | 137 | 153.151 | 29.46 | 61.105 | 62.586 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 09:47 | 180 | 138 | 152.997 | 29.348 | 61.041 | 62.608 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 09:47 | 180 | 135 | 152.129 | 28.909 | 60.747 | 62.473 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:48 | 180 | 135 | 151.974 | 28.626 | 60.902 | 62.446 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:48 | 180 | 135 | 151.354 | 28.499 | 60.71 | 62.145 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:49 | 180 | 136 | 150.092 | 28.031 | 60.234 | 61.827 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 09:49 | 180 | 137 | 150.415 | 27.856 | 60.576 | 61.983 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 09:50 | 180 | 135 | 149.074 | 27.768 | 59.786 | 61.52 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:50 | 180 | 134 | 149.54 | 27.997 | 59.85 | 61.693 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:51 | 180 | 136 | 149.809 | 28.577 | 59.722 | 61.51 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 09:51 | 180 | 135 | 150.736 | 29.553 | 59.743 | 61.44 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:52 | 180 | 136 | 148.151 | 27.734 | 59.3 | 61.117 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 09:52 | 180 | 133 | 149.361 | 27.904 | 59.845 | 61.612 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 09:53 | 180 | 136 | 150.803 | 28.563 | 60.133 | 62.107 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 09:53 | 180 | 137 | 152.105 | 28.719 | 60.784 | 62.602 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 09:54 | 180 | 134 | 152.905 | 28.933 | 61.1 | 62.872 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:54 | 180 | 136 | 153.097 | 28.836 | 61.292 | 62.969 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 09:55 | 180 | 140 | 157.431 | 31.591 | 62.904 | 62.936 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 09:55 | 180 | 142 | 156.583 | 31.099 | 62.392 | 63.092 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 09:56 | 180 | 139 | 155.099 | 30.338 | 61.879 | 62.882 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 09:56 | 180 | 135 | 152.834 | 29.621 | 61.084 | 62.129 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 09:57 | 180 | 137 | 151.744 | 29.109 | 60.528 | 62.107 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 09:57 | 180 | 136 | 151.388 | 28.811 | 60.384 | 62.193 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 09:58 | 180 | 134 | 150.159 | 28.563 | 59.914 | 61.682 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:58 | 180 | 136 | 150.501 | 28.465 | 60.053 | 61.983 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 09:59 | 180 | 134 | 149.827 | 28.387 | 59.882 | 61.558 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 09:59 | 180 | 134 | 149.243 | 28.129 | 59.599 | 61.515 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:00 | 180 | 134 | 150.505 | 28.582 | 60.026 | 61.897 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:00 | 180 | 137 | 150.827 | 28.948 | 60.208 | 61.671 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 10:01 | 180 | 135 | 151.498 | 29.094 | 60.523 | 61.881 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:01 | 180 | 134 | 151.579 | 28.841 | 60.566 | 62.172 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:02 | 180 | 137 | 151.887 | 28.802 | 60.736 | 62.349 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 10:02 | 180 | 136 | 151.601 | 28.704 | 60.736 | 62.161 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 10:03 | 180 | 136 | 151.353 | 28.494 | 60.768 | 62.091 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 10:03 | 180 | 134 | 150.606 | 28.377 | 60.208 | 62.021 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:04 | 180 | 137 | 150.285 | 28.212 | 60.149 | 61.924 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 10:04 | 180 | 133 | 149.532 | 28.026 | 59.749 | 61.757 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 10:05 | 180 | 135 | 149.794 | 28.197 | 59.829 | 61.768 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:05 | 180 | 136 | 149.98 | 28.031 | 60.106 | 61.843 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 10:06 | 180 | 137 | 149.786 | 27.885 | 60.144 | 61.757 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 10:06 | 180 | 136 | 148.952 | 27.865 | 59.588 | 61.499 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 10:07 | 180 | 134 | 148.329 | 27.992 | 59.199 | 61.138 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:07 | 180 | 135 | 150.062 | 28.402 | 60.096 | 61.564 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:08 | 180 | 134 | 151.206 | 28.919 | 60.395 | 61.892 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:08 | 180 | 137 | 151.664 | 29.158 | 60.496 | 62.01 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 10:09 | 180 | 134 | 152.868 | 29.338 | 61.078 | 62.452 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:09 | 180 | 134 | 152.998 | 29.011 | 61.126 | 62.861 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:10 | 180 | 135 | 152.849 | 29.172 | 60.87 | 62.807 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:10 | 180 | 138 | 152.543 | 28.909 | 60.854 | 62.78 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 10:11 | 180 | 134 | 152.228 | 28.68 | 60.811 | 62.737 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:11 | 180 | 134 | 151.703 | 28.47 | 60.614 | 62.619 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:12 | 180 | 135 | 150.863 | 28.436 | 60.25 | 62.177 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:12 | 180 | 134 | 149.966 | 28.241 | 59.946 | 61.779 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:13 | 180 | 136 | 149.836 | 28.314 | 59.845 | 61.677 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 10:13 | 180 | 136 | 149.151 | 28.231 | 59.62 | 61.3 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 10:14 | 180 | 135 | 148.748 | 28.031 | 59.433 | 61.284 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:14 | 180 | 133 | 148.601 | 28.002 | 59.337 | 61.262 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 10:15 | 180 | 132 | 149.156 | 28.036 | 59.626 | 61.494 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 10:15 | 180 | 136 | 149.655 | 28.46 | 59.615 | 61.58 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 10:16 | 180 | 135 | 151.254 | 28.987 | 60.09 | 62.177 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:16 | 180 | 135 | 151.082 | 28.719 | 60.288 | 62.075 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:17 | 180 | 134 | 151.974 | 28.86 | 60.555 | 62.559 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:17 | 180 | 137 | 150.944 | 28.485 | 60.411 | 62.048 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 10:18 | 180 | 136 | 150.759 | 28.343 | 60.357 | 62.059 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 10:18 | 180 | 134 | 150.525 | 28.275 | 60.245 | 62.005 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:19 | 180 | 137 | 151 | 28.353 | 60.448 | 62.199 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 10:19 | 180 | 137 | 149.966 | 28.07 | 60.096 | 61.8 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 10:20 | 180 | 136 | 149.891 | 28.134 | 60.016 | 61.741 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 10:20 | 180 | 134 | 148.968 | 27.934 | 59.546 | 61.488 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:21 | 180 | 133 | 148.212 | 27.826 | 59.145 | 61.241 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 10:21 | 180 | 132 | 147.742 | 27.656 | 58.996 | 61.09 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 10:22 | 180 | 132 | 147.948 | 27.675 | 59.092 | 61.181 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 10:22 | 180 | 132 | 149.482 | 28.265 | 59.578 | 61.639 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 10:23 | 180 | 135 | 149.914 | 28.334 | 59.855 | 61.725 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:23 | 180 | 135 | 150.292 | 28.465 | 59.957 | 61.87 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:24 | 180 | 135 | 151.562 | 28.719 | 60.267 | 62.576 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:24 | 180 | 135 | 150.402 | 28.27 | 60.165 | 61.967 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:25 | 180 | 136 | 150.09 | 28.104 | 60.218 | 61.768 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 10:25 | 180 | 135 | 150.412 | 28.226 | 60.267 | 61.919 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:26 | 180 | 132 | 149.359 | 27.914 | 59.962 | 61.483 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 10:26 | 180 | 133 | 149.624 | 27.885 | 60.138 | 61.601 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 10:27 | 180 | 134 | 149.783 | 27.885 | 60.491 | 61.407 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:27 | 180 | 136 | 149.044 | 27.68 | 60.064 | 61.3 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 10:28 | 180 | 134 | 149.186 | 27.651 | 60.101 | 61.434 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:28 | 180 | 136 | 150.154 | 27.938 | 60.437 | 61.779 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 10:29 | 180 | 135 | 150.718 | 28.373 | 60.48 | 61.865 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:29 | 180 | 132 | 151.468 | 28.431 | 60.811 | 62.226 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 10:30 | 180 | 137 | 152.851 | 28.431 | 61.489 | 62.931 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 10:30 | 180 | 137 | 152.363 | 28.27 | 61.27 | 62.823 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 10:31 | 180 | 136 | 152.216 | 28.153 | 61.035 | 63.028 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 10:31 | 180 | 134 | 151.406 | 28.085 | 61.025 | 62.296 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:32 | 180 | 137 | 150.967 | 27.978 | 60.849 | 62.14 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 10:32 | 180 | 135 | 150.173 | 27.875 | 60.315 | 61.983 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:33 | 180 | 134 | 149.976 | 27.812 | 60.299 | 61.865 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:33 | 180 | 137 | 149.557 | 27.821 | 60.016 | 61.72 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 10:34 | 180 | 137 | 148.666 | 27.675 | 59.567 | 61.424 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 10:34 | 180 | 134 | 148.241 | 27.695 | 59.332 | 61.214 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:35 | 180 | 135 | 149.202 | 27.938 | 59.749 | 61.515 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:35 | 180 | 136 | 150.125 | 28.226 | 59.759 | 62.14 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 10:36 | 180 | 132 | 150.613 | 28.334 | 60.08 | 62.199 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 10:36 | 180 | 136 | 151.307 | 28.568 | 60.32 | 62.419 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 10:37 | 180 | 133 | 151.852 | 28.538 | 60.528 | 62.786 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 10:37 | 180 | 137 | 151.496 | 28.295 | 60.389 | 62.812 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 10:38 | 180 | 135 | 150.943 | 28.295 | 60.25 | 62.398 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:38 | 180 | 135 | 150.967 | 28.49 | 60.267 | 62.21 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:39 | 180 | 134 | 150.863 | 28.08 | 60.283 | 62.5 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:39 | 180 | 136 | 150.918 | 28.036 | 60.603 | 62.279 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 10:40 | 180 | 136 | 150.284 | 27.821 | 59.898 | 62.565 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 10:40 | 180 | 134 | 149.364 | 27.621 | 59.636 | 62.107 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:41 | 180 | 135 | 148.637 | 27.553 | 59.289 | 61.795 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:41 | 180 | 135 | 148.352 | 27.539 | 58.953 | 61.86 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:42 | 180 | 134 | 149.282 | 27.836 | 59.818 | 61.628 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:42 | 180 | 135 | 150.117 | 28.48 | 59.567 | 62.07 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:43 | 180 | 132 | 150.4 | 28.363 | 59.903 | 62.134 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 10:43 | 180 | 132 | 151.391 | 28.494 | 60.117 | 62.78 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 10:44 | 180 | 135 | 152.914 | 28.758 | 60.784 | 63.372 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:44 | 180 | 134 | 152.472 | 28.538 | 60.363 | 63.571 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:45 | 180 | 137 | 152.384 | 28.514 | 60.395 | 63.475 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 10:45 | 180 | 136 | 151.86 | 28.421 | 60.277 | 63.162 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 10:46 | 180 | 135 | 151.425 | 28.28 | 60.133 | 63.012 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:46 | 180 | 137 | 150.052 | 27.938 | 59.754 | 62.36 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 10:47 | 180 | 134 | 149.307 | 27.885 | 59.412 | 62.01 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:47 | 180 | 134 | 148.991 | 27.768 | 59.38 | 61.843 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:48 | 180 | 135 | 148.82 | 27.773 | 59.3 | 61.747 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:48 | 180 | 132 | 148.633 | 27.724 | 58.996 | 61.913 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 10:49 | 180 | 134 | 149.655 | 28.197 | 59.647 | 61.811 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:49 | 180 | 134 | 150.582 | 28.514 | 60.09 | 61.978 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:50 | 180 | 135 | 151.385 | 28.582 | 60.55 | 62.253 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:50 | 180 | 133 | 150.898 | 28.582 | 60.176 | 62.14 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 10:51 | 180 | 133 | 150.668 | 28.421 | 60.032 | 62.215 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 10:51 | 180 | 136 | 151.359 | 28.48 | 60.25 | 62.629 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 10:52 | 180 | 134 | 149.585 | 28.036 | 59.668 | 61.881 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:52 | 180 | 135 | 149.086 | 27.836 | 59.369 | 61.881 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:53 | 180 | 135 | 148.233 | 27.631 | 59.108 | 61.494 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:53 | 180 | 135 | 147.79 | 27.563 | 58.873 | 61.354 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:54 | 180 | 134 | 147.176 | 27.368 | 58.734 | 61.074 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:54 | 180 | 132 | 146.765 | 27.358 | 58.43 | 60.977 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 10:55 | 180 | 132 | 146.345 | 27.256 | 58.365 | 60.724 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 10:55 | 180 | 134 | 147.327 | 27.509 | 58.825 | 60.993 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 10:56 | 180 | 132 | 148.937 | 28.046 | 59.284 | 61.607 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 10:56 | 180 | 135 | 150.029 | 28.314 | 59.818 | 61.897 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:57 | 180 | 133 | 150.075 | 28.387 | 59.818 | 61.87 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 10:57 | 180 | 135 | 150.167 | 28.231 | 59.893 | 62.043 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:58 | 180 | 132 | 149.623 | 28.041 | 59.733 | 61.849 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 10:58 | 180 | 135 | 149.092 | 27.821 | 59.578 | 61.693 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 10:59 | 180 | 133 | 149.218 | 27.904 | 59.524 | 61.79 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 10:59 | 180 | 135 | 148.975 | 27.807 | 59.508 | 61.66 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 11:00 | 180 | 135 | 148.409 | 27.68 | 59.252 | 61.477 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 11:00 | 180 | 133 | 148.327 | 27.7 | 59.241 | 61.386 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 11:01 | 180 | 135 | 147.698 | 27.563 | 58.964 | 61.171 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 11:01 | 180 | 134 | 147.205 | 27.441 | 58.793 | 60.971 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 11:02 | 180 | 134 | 147.562 | 27.675 | 58.899 | 60.988 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 11:02 | 180 | 133 | 149.572 | 28.66 | 59.316 | 61.596 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 11:03 | 180 | 134 | 150.301 | 28.777 | 59.562 | 61.962 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 11:03 | 180 | 133 | 150.338 | 28.655 | 59.716 | 61.967 | 0.18 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 11:04 | 180 | 134 | 150.43 | 28.499 | 59.797 | 62.134 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 11:04 | 180 | 135 | 149.953 | 28.426 | 59.684 | 61.843 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 11:05 | 180 | 135 | 151.564 | 28.621 | 60.389 | 62.554 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 11:05 | 111 | 56 | -13.39 | -1.001 | -6.243 | -6.146 | 0.111 | 0.056 | 0.056 | -0.001
2003-07-31 11:06 | 65 | 28 | -13.39 | -1.001 | -6.248 | -6.141 | 0.065 | 0.028 | 0.028 | -0.001
2003-07-31 11:06 | 43 | 37 | -13.39 | -1.001 | -6.248 | -6.141 | 0.043 | 0.037 | 0.037 | -0.001
2003-07-31 11:07 | 30 | 39 | -13.39 | -1.001 | -6.248 | -6.141 | 0.03 | 0.039 | 0.039 | -0.001
2003-07-31 11:07 | 21 | 42 | -13.385 | -0.996 | -6.243 | -6.146 | 0.021 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-07-31 11:08 | 15 | 42 | -13.39 | -1.001 | -6.243 | -6.146 | 0.015 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-07-31 11:08 | 10 | 45 | -6.674 | 5.71 | -6.243 | -6.141 | 0.01 | 0.045 | 0.045 | -0.001
2003-07-31 11:09 | 7 | 44 | -6.713 | 5.671 | -6.243 | -6.141 | 0.007 | 0.044 | 0.044 | -0.001
2003-07-31 11:09 | 6 | 46 | -6.753 | 5.636 | -6.243 | -6.146 | 0.006 | 0.046 | 0.046 | -0.001
2003-07-31 11:10 | 4 | 46 | -6.767 | 5.617 | -6.243 | -6.141 | 0.004 | 0.046 | 0.046 | -0.001
2003-07-31 11:10 | 3 | 45 | -6.811 | 5.573 | -6.243 | -6.141 | 0.003 | 0.045 | 0.045 | -0.001
2003-07-31 11:11 | 3 | 45 | -13.39 | -1.001 | -6.243 | -6.146 | 0.003 | 0.045 | 0.045 | -0.001
2003-07-31 11:11 | 2 | 47 | -13.385 | -1.001 | -6.243 | -6.141 | 0.002 | 0.047 | 0.047 | -0.001
2003-07-31 11:12 | 8 | 48 | 203.938 | 15.405 | 92.205 | 96.328 | 0.008 | 0.048 | 0.048 | -0.002
2003-07-31 11:12 | 19 | 55 | 318.209 | 75.025 | 135.95 | 107.234 | 0.019 | 0.055 | 0.055 | -0.002
2003-07-31 11:13 | 39 | 62 | 297.411 | 62.559 | 131.122 | 103.73 | 0.039 | 0.062 | 0.062 | -0.002
2003-07-31 11:13 | 59 | 69 | 296.752 | 66.861 | 128.239 | 101.652 | 0.059 | 0.069 | 0.069 | -0.002
2003-07-31 11:14 | 59 | 64 | 279.785 | 53.318 | 126.263 | 100.204 | 0.059 | 0.064 | 0.064 | -0.002
2003-07-31 11:14 | 59 | 61 | 258.083 | 33.957 | 124.907 | 99.219 | 0.059 | 0.061 | 0.061 | -0.002
2003-07-31 11:15 | 59 | 61 | 171.095 | 22.54 | 72.532 | 76.023 | 0.059 | 0.061 | 0.061 | -0.002
2003-07-31 11:15 | 59 | 61 | 92.379 | 17.926 | 36.92 | 37.533 | 0.059 | 0.061 | 0.061 | -0.002
2003-07-31 11:16 | 60 | 60 | 56.062 | 13.357 | 21.338 | 21.367 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.001
2003-07-31 11:16 | 99 | 93 | 337.794 | 104.593 | 130.359 | 102.842 | 0.099 | 0.093 | 0.093 | -0.002
2003-07-31 11:17 | 99 | 82 | 293.764 | 67.588 | 126.284 | 99.892 | 0.099 | 0.082 | 0.082 | -0.002
2003-07-31 11:17 | 99 | 76 | 269.901 | 47.11 | 124.25 | 98.541 | 0.099 | 0.076 | 0.076 | -0.002
2003-07-31 11:18 | 99 | 76 | 201.082 | 31.85 | 83.88 | 85.352 | 0.099 | 0.076 | 0.076 | -0.002
2003-07-31 11:18 | 99 | 76 | 115.653 | 26.48 | 44.663 | 44.51 | 0.099 | 0.076 | 0.076 | -0.002
2003-07-31 11:19 | 99 | 74 | 84.966 | 24.603 | 30.657 | 29.706 | 0.099 | 0.074 | 0.074 | -0.002
2003-07-31 11:19 | 99 | 74 | 72.801 | 23.774 | 25.14 | 23.887 | 0.099 | 0.074 | 0.074 | -0.002
2003-07-31 11:20 | 120 | 96 | 357.827 | 121.165 | 132.388 | 104.274 | 0.12 | 0.096 | 0.096 | -0.002
2003-07-31 11:20 | 139 | 107 | 317.166 | 90.299 | 126.631 | 100.236 | 0.139 | 0.107 | 0.107 | -0.002
2003-07-31 11:21 | 139 | 97 | 287.303 | 64.657 | 124.17 | 98.476 | 0.139 | 0.097 | 0.097 | -0.002
2003-07-31 11:21 | 139 | 93 | 245.888 | 43.866 | 104.273 | 97.749 | 0.139 | 0.093 | 0.093 | -0.002
2003-07-31 11:22 | 139 | 94 | 148.523 | 36.868 | 55.744 | 55.911 | 0.139 | 0.094 | 0.094 | -0.002
2003-07-31 11:22 | 139 | 91 | 109.57 | 27.056 | 41.945 | 40.569 | 0.139 | 0.091 | 0.091 | -0.002
2003-07-31 11:23 | 139 | 92 | 99.182 | 26.383 | 37.193 | 35.606 | 0.139 | 0.092 | 0.092 | -0.002
2003-07-31 11:23 | 139 | 91 | 94.471 | 25.983 | 35.105 | 33.383 | 0.139 | 0.091 | 0.091 | -0.002
2003-07-31 11:24 | 139 | 93 | 92.165 | 25.812 | 34.074 | 32.279 | 0.139 | 0.093 | 0.093 | -0.002
2003-07-31 11:24 | 139 | 92 | 91.34 | 25.685 | 33.828 | 31.827 | 0.139 | 0.092 | 0.092 | -0.002
2003-07-31 11:25 | 139 | 92 | 91.224 | 25.715 | 33.876 | 31.633 | 0.139 | 0.092 | 0.092 | -0.002
2003-07-31 11:25 | 139 | 90 | 91.24 | 25.763 | 33.844 | 31.633 | 0.139 | 0.09 | 0.09 | -0.002
2003-07-31 11:26 | 139 | 88 | 90.816 | 25.676 | 33.588 | 31.552 | 0.139 | 0.088 | 0.088 | -0.002
2003-07-31 11:26 | -1 | 28 | -13.374 | -0.996 | -6.243 | -6.135 | -0.001 | 0.028 | 0.028 | -0.001
2003-07-31 11:27 | 73 | 68 | 271.909 | 105.632 | 81.787 | 84.49 | 0.073 | 0.068 | 0.068 | -0.003
2003-07-31 11:27 | 300 | 69 | 59.617 | 21.057 | 22.032 | 16.528 | 0.3 | 0.069 | 0.069 | -0.002
2003-07-31 11:28 | 1 | 69 | -4.105 | 2.257 | -5.949 | -0.413 | 0.001 | 0.069 | 0.069 | -0.002
2003-07-31 11:28 | 300 | 67 | 61.021 | 11.142 | 0.272 | 49.607 | 0.3 | 0.067 | 0.067 | -0.002
2003-07-31 11:29 | 101 | 70 | -13.395 | -1.001 | -6.248 | -6.146 | 0.101 | 0.07 | 0.07 | -0.001
2003-07-31 11:29 | 300 | 69 | 42.393 | 5.315 | -0.342 | 37.42 | 0.3 | 0.069 | 0.069 | -0.002
2003-07-31 11:30 | 255 | 69 | -7.016 | 5.368 | -6.243 | -6.141 | 0.255 | 0.069 | 0.069 | -0.001
2003-07-31 11:30 | 201 | 69 | 15.125 | 5.383 | -0.353 | 10.095 | 0.201 | 0.069 | 0.069 | -0.002
2003-07-31 11:31 | 0 | 67 | 4.25 | 5.539 | -0.892 | -0.397 | 0 | 0.067 | 0.067 | -0.002
2003-07-31 11:31 | 201 | 69 | 16.948 | 5.198 | -0.31 | 12.06 | 0.201 | 0.069 | 0.069 | -0.002
2003-07-31 11:32 | -1 | 69 | 3.044 | 5.539 | -2.136 | -0.359 | -0.001 | 0.069 | 0.069 | -0.002
2003-07-31 11:32 | 37 | 44 | -13.395 | -1.001 | -6.248 | -6.146 | 0.037 | 0.044 | 0.044 | -0.001
2003-07-31 11:33 | 99 | 83 | 365.419 | 121.428 | 136.008 | 107.983 | 0.099 | 0.083 | 0.083 | -0.002
2003-07-31 11:33 | 139 | 103 | 350.566 | 116.395 | 130.845 | 103.326 | 0.139 | 0.103 | 0.103 | -0.002
2003-07-31 11:34 | 139 | 96 | 342.332 | 113.674 | 127.625 | 101.033 | 0.139 | 0.096 | 0.096 | -0.002
2003-07-31 11:34 | 139 | 93 | 336.888 | 111.879 | 125.489 | 99.52 | 0.139 | 0.093 | 0.093 | -0.002
2003-07-31 11:35 | 139 | 92 | 333.337 | 110.675 | 124.116 | 98.546 | 0.139 | 0.092 | 0.092 | -0.002
2003-07-31 11:35 | 139 | 93 | 302.134 | 101.721 | 102.26 | 98.153 | 0.139 | 0.093 | 0.093 | -0.002
2003-07-31 11:36 | 139 | 93 | 206.663 | 69.967 | 67.273 | 69.423 | 0.139 | 0.093 | 0.093 | -0.002
2003-07-31 11:36 | 139 | 93 | 156.103 | 53.84 | 50.249 | 52.014 | 0.139 | 0.093 | 0.093 | -0.002
2003-07-31 11:37 | 139 | 91 | 129.146 | 45.193 | 41.139 | 42.814 | 0.139 | 0.091 | 0.091 | -0.002
2003-07-31 11:37 | 139 | 92 | 114.707 | 40.604 | 36.333 | 37.77 | 0.139 | 0.092 | 0.092 | -0.002
2003-07-31 11:38 | 139 | 92 | 106.942 | 38.136 | 33.706 | 35.1 | 0.139 | 0.092 | 0.092 | -0.002
2003-07-31 11:38 | 139 | 93 | 102.828 | 36.805 | 32.312 | 33.711 | 0.139 | 0.093 | 0.093 | -0.002
2003-07-31 11:39 | 139 | 93 | 91.975 | 27.963 | 31.345 | 32.667 | 0.139 | 0.093 | 0.093 | -0.002
2003-07-31 11:39 | 139 | 91 | 90.345 | 27.539 | 30.742 | 32.064 | 0.139 | 0.091 | 0.091 | -0.002
2003-07-31 11:40 | 139 | 93 | 88.353 | 27.027 | 30.037 | 31.289 | 0.139 | 0.093 | 0.093 | -0.002
2003-07-31 11:40 | 139 | 93 | 87.603 | 26.846 | 29.743 | 31.014 | 0.139 | 0.093 | 0.093 | -0.002
2003-07-31 11:41 | 139 | 92 | 87.218 | 26.739 | 29.621 | 30.858 | 0.139 | 0.092 | 0.092 | -0.002
2003-07-31 11:41 | 139 | 90 | 87.564 | 26.807 | 29.738 | 31.019 | 0.139 | 0.09 | 0.09 | -0.002
2003-07-31 11:42 | 139 | 90 | 87.647 | 26.836 | 29.77 | 31.041 | 0.139 | 0.09 | 0.09 | -0.002
2003-07-31 11:42 | 160 | 112 | 360.818 | 119.629 | 134.967 | 106.222 | 0.16 | 0.112 | 0.112 | -0.002
2003-07-31 11:43 | 160 | 106 | 344.821 | 114.289 | 128.842 | 101.69 | 0.16 | 0.106 | 0.106 | -0.003
2003-07-31 11:43 | 160 | 106 | 337.404 | 111.801 | 125.905 | 99.698 | 0.16 | 0.106 | 0.106 | -0.002
2003-07-31 11:44 | 160 | 104 | 279.572 | 92.767 | 91.414 | 95.391 | 0.16 | 0.104 | 0.104 | -0.002
2003-07-31 11:44 | 160 | 106 | 199.643 | 67.666 | 64.95 | 67.027 | 0.16 | 0.106 | 0.106 | -0.002
2003-07-31 11:45 | 160 | 106 | 160.422 | 55.152 | 51.744 | 53.526 | 0.16 | 0.106 | 0.106 | -0.002
2003-07-31 11:45 | 160 | 104 | 140.122 | 48.68 | 44.903 | 46.539 | 0.16 | 0.104 | 0.104 | -0.002
2003-07-31 11:46 | 160 | 104 | 130.043 | 45.447 | 41.513 | 43.083 | 0.16 | 0.104 | 0.104 | -0.002
2003-07-31 11:46 | 160 | 105 | 114.813 | 33.815 | 39.756 | 41.242 | 0.16 | 0.105 | 0.105 | -0.002
2003-07-31 11:47 | 160 | 106 | 112.14 | 33.201 | 38.736 | 40.203 | 0.16 | 0.106 | 0.106 | -0.002
2003-07-31 11:47 | 160 | 106 | 110.556 | 32.835 | 38.132 | 39.589 | 0.16 | 0.106 | 0.106 | -0.002
2003-07-31 11:48 | 160 | 105 | 110.283 | 32.781 | 38.026 | 39.476 | 0.16 | 0.105 | 0.105 | -0.002
2003-07-31 11:48 | 161 | 104 | 230.134 | 62.15 | 71.069 | 96.915 | 0.161 | 0.104 | 0.104 | -0.002
2003-07-31 11:49 | 181 | 125 | 344.688 | 114.259 | 128.949 | 101.48 | 0.181 | 0.125 | 0.125 | -0.002
2003-07-31 11:49 | 181 | 126 | 336.062 | 111.333 | 125.473 | 99.256 | 0.181 | 0.126 | 0.126 | -0.002
2003-07-31 11:50 | 181 | 127 | 312.068 | 107.154 | 106.729 | 98.185 | 0.181 | 0.127 | 0.127 | -0.002
2003-07-31 11:50 | 181 | 131 | 236.989 | 79.468 | 77.531 | 79.99 | 0.181 | 0.131 | 0.131 | -0.002
2003-07-31 11:51 | 181 | 130 | 197.31 | 66.851 | 64.191 | 66.268 | 0.181 | 0.13 | 0.13 | -0.002
2003-07-31 11:51 | 181 | 132 | 180.012 | 61.326 | 58.371 | 60.315 | 0.181 | 0.132 | 0.132 | -0.002
2003-07-31 11:52 | 181 | 134 | 171.859 | 58.643 | 55.679 | 57.537 | 0.181 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 11:52 | 181 | 134 | 166.972 | 57.161 | 53.981 | 55.83 | 0.181 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 11:53 | 181 | 135 | 164.481 | 56.385 | 53.143 | 54.953 | 0.181 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 11:53 | 181 | 135 | 162.63 | 55.746 | 52.529 | 54.355 | 0.181 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 11:54 | 181 | 134 | 162.852 | 55.839 | 52.609 | 54.404 | 0.181 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 11:54 | 181 | 137 | 163.91 | 56.195 | 52.961 | 54.754 | 0.181 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 11:55 | 181 | 133 | 164.492 | 56.38 | 53.154 | 54.958 | 0.181 | 0.133 | 0.133 | -0.002
2003-07-31 11:55 | 123 | 63 | -13.385 | -0.996 | -6.243 | -6.146 | 0.123 | 0.063 | 0.063 | -0.001
2003-07-31 11:56 | 62 | 39 | -13.385 | -0.996 | -6.243 | -6.146 | 0.062 | 0.039 | 0.039 | -0.001
2003-07-31 11:56 | 42 | 44 | -13.385 | -0.996 | -6.243 | -6.146 | 0.042 | 0.044 | 0.044 | -0.001
2003-07-31 11:57 | 31 | 44 | -13.385 | -0.996 | -6.243 | -6.146 | 0.031 | 0.044 | 0.044 | -0.001
2003-07-31 11:57 | 24 | 46 | -13.385 | -0.996 | -6.243 | -6.146 | 0.024 | 0.046 | 0.046 | -0.001
2003-07-31 11:58 | 29 | 42 | -13.395 | -1.001 | -6.248 | -6.146 | 0.029 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-07-31 11:58 | 20 | 43 | -9.492 | -0.996 | -2.35 | -6.146 | 0.02 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-07-31 11:59 | 16 | 44 | -13.39 | -0.996 | -6.248 | -6.146 | 0.016 | 0.044 | 0.044 | -0.001
2003-07-31 11:59 | 12 | 44 | -13.39 | -0.996 | -6.248 | -6.146 | 0.012 | 0.044 | 0.044 | -0.001
2003-07-31 12:00 | 21 | 111 | 402.397 | 135.523 | 136.729 | 130.145 | 0.021 | 0.111 | 0.111 | -0.002
2003-07-31 12:00 | 52 | 73 | 345.994 | 100.233 | 136.131 | 109.63 | 0.052 | 0.073 | 0.073 | -0.002
2003-07-31 12:01 | 99 | 97 | 329.256 | 92.718 | 131.64 | 104.898 | 0.099 | 0.097 | 0.097 | -0.002
2003-07-31 12:01 | 99 | 85 | 300.26 | 69.777 | 128.201 | 102.282 | 0.099 | 0.085 | 0.085 | -0.002
2003-07-31 12:02 | 99 | 80 | 278.747 | 52.25 | 125.959 | 100.538 | 0.099 | 0.08 | 0.08 | -0.002
2003-07-31 12:02 | 99 | 77 | 234.298 | 34.069 | 100.38 | 99.849 | 0.099 | 0.077 | 0.077 | -0.002
2003-07-31 12:03 | 99 | 77 | 126.846 | 26.997 | 49.87 | 49.979 | 0.099 | 0.077 | 0.077 | -0.002
2003-07-31 12:03 | 99 | 74 | 86.585 | 24.608 | 31.372 | 30.605 | 0.099 | 0.074 | 0.074 | -0.002
2003-07-31 12:04 | 99 | 74 | 72.204 | 23.691 | 24.82 | 23.693 | 0.099 | 0.074 | 0.074 | -0.002
2003-07-31 12:04 | 99 | 76 | 65.778 | 23.115 | 21.974 | 20.689 | 0.099 | 0.076 | 0.076 | -0.002
2003-07-31 12:05 | 99 | 74 | 62.537 | 22.808 | 20.612 | 19.117 | 0.099 | 0.074 | 0.074 | -0.002
2003-07-31 12:05 | 99 | 74 | 61.444 | 22.749 | 20.089 | 18.606 | 0.099 | 0.074 | 0.074 | -0.002
2003-07-31 12:06 | 99 | 80 | 381.656 | 128.788 | 135.982 | 116.886 | 0.099 | 0.08 | 0.08 | -0.003
2003-07-31 12:06 | 139 | 109 | 323.887 | 89.612 | 130.599 | 103.676 | 0.139 | 0.109 | 0.109 | -0.003
2003-07-31 12:07 | 139 | 100 | 293.72 | 66.046 | 126.765 | 100.909 | 0.139 | 0.1 | 0.1 | -0.003
2003-07-31 12:07 | 139 | 96 | 253.128 | 44.652 | 108.988 | 99.488 | 0.139 | 0.096 | 0.096 | -0.002
2003-07-31 12:08 | 139 | 94 | 152.144 | 37.497 | 57.837 | 56.81 | 0.139 | 0.094 | 0.094 | -0.002
2003-07-31 12:08 | 139 | 93 | 111.046 | 27.412 | 42.618 | 41.016 | 0.139 | 0.093 | 0.093 | -0.002
2003-07-31 12:09 | 139 | 95 | 99.773 | 26.729 | 37.454 | 35.59 | 0.139 | 0.095 | 0.095 | -0.002
2003-07-31 12:09 | 139 | 94 | 95.565 | 26.451 | 35.532 | 33.582 | 0.139 | 0.094 | 0.094 | -0.002
2003-07-31 12:10 | 139 | 93 | 93.043 | 26.149 | 34.421 | 32.473 | 0.139 | 0.093 | 0.093 | -0.002
2003-07-31 12:10 | 139 | 94 | 91.68 | 26.041 | 33.844 | 31.795 | 0.139 | 0.094 | 0.094 | -0.002
2003-07-31 12:11 | 139 | 94 | 90.646 | 25.924 | 33.423 | 31.299 | 0.139 | 0.094 | 0.094 | -0.002
2003-07-31 12:11 | 139 | 92 | 90.648 | 26.066 | 33.396 | 31.186 | 0.139 | 0.092 | 0.092 | -0.002
2003-07-31 12:12 | 141 | 97 | 374.337 | 127.261 | 135.907 | 111.169 | 0.141 | 0.097 | 0.097 | -0.003
2003-07-31 12:12 | 180 | 143 | 338.212 | 106.349 | 129.323 | 102.54 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.003
2003-07-31 12:13 | 180 | 132 | 302.067 | 76.2 | 125.825 | 100.042 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | -0.003
2003-07-31 12:13 | 180 | 135 | 259.008 | 58.122 | 101.753 | 99.133 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 12:14 | 180 | 137 | 194.614 | 54.064 | 70.605 | 69.945 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 12:14 | 180 | 137 | 179.805 | 53.635 | 63.428 | 62.742 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 12:15 | 180 | 138 | 168.127 | 52.698 | 51.653 | 63.776 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 12:15 | 180 | 138 | 172.002 | 52.606 | 54.43 | 64.966 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 12:16 | 180 | 140 | 171.055 | 52.962 | 54.419 | 63.674 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 12:16 | 180 | 137 | 168.642 | 52.484 | 53.453 | 62.705 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 12:17 | 180 | 139 | 168.838 | 52.269 | 54.467 | 62.102 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 12:17 | 180 | 139 | 168.795 | 52.498 | 54.179 | 62.118 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 12:18 | 180 | 137 | 170.247 | 52.708 | 55.071 | 62.468 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 12:18 | 180 | 138 | 171.928 | 52.694 | 56.518 | 62.716 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 12:19 | 180 | 140 | 171.549 | 53.064 | 55.904 | 62.581 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 12:19 | 180 | 139 | 172.773 | 53.215 | 56.406 | 63.152 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 12:20 | 180 | 139 | 173.46 | 53.357 | 56.731 | 63.372 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 12:20 | 180 | 142 | 173.529 | 53.459 | 56.924 | 63.146 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 12:21 | 180 | 144 | 172.288 | 54.181 | 55.391 | 62.716 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 12:21 | 180 | 143 | 171.276 | 54.118 | 54.884 | 62.274 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 12:22 | 180 | 142 | 173.609 | 55.005 | 56.502 | 62.102 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 12:22 | 180 | 144 | 171.062 | 54.191 | 55.081 | 61.79 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 12:23 | 180 | 142 | 170.46 | 53.367 | 55.599 | 61.494 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 12:23 | 180 | 140 | 170.959 | 53.913 | 55.461 | 61.585 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 12:24 | 180 | 141 | 170.297 | 53.245 | 55.268 | 61.784 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 12:24 | 180 | 140 | 172.501 | 53.279 | 57.244 | 61.978 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 12:25 | 180 | 139 | 171.133 | 53.293 | 55.797 | 62.043 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 12:25 | 180 | 141 | 172.084 | 54.01 | 55.482 | 62.592 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 12:26 | 180 | 145 | 175.301 | 55.478 | 56.854 | 62.969 | 0.18 | 0.145 | 0.145 | -0.002
2003-07-31 12:26 | 180 | 146 | 175.679 | 54.678 | 58.264 | 62.737 | 0.18 | 0.146 | 0.146 | -0.002
2003-07-31 12:27 | 180 | 147 | 173.379 | 54.483 | 56.283 | 62.613 | 0.18 | 0.147 | 0.147 | -0.002
2003-07-31 12:27 | 180 | 143 | 174.071 | 53.986 | 57.714 | 62.371 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 12:28 | 180 | 141 | 172.414 | 53.805 | 56.523 | 62.086 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 12:28 | 180 | 142 | 170.398 | 53.123 | 55.631 | 61.644 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 12:29 | 180 | 144 | 170.427 | 53.42 | 55.562 | 61.445 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 12:29 | 180 | 141 | 171.978 | 53.976 | 56.32 | 61.682 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 12:30 | 180 | 142 | 170.657 | 53.289 | 55.605 | 61.763 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 12:30 | 180 | 143 | 172.767 | 53.61 | 57.244 | 61.913 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 12:31 | 180 | 140 | 171.618 | 53.069 | 56 | 62.549 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 12:31 | 180 | 142 | 171.304 | 53.137 | 55.215 | 62.952 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 12:32 | 180 | 144 | 175.89 | 54.083 | 58.499 | 63.308 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 12:32 | 180 | 144 | 173.095 | 53.752 | 56.331 | 63.012 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 12:33 | 180 | 142 | 170.128 | 53.186 | 54.2 | 62.742 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 12:33 | 180 | 143 | 172.953 | 53.308 | 56.929 | 62.716 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 12:34 | 180 | 141 | 171.614 | 53.045 | 56.16 | 62.409 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 12:34 | 180 | 142 | 171.035 | 52.859 | 56.139 | 62.037 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 12:35 | 180 | 143 | 170.343 | 52.923 | 55.792 | 61.628 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 12:35 | 180 | 143 | 171.525 | 53.064 | 56.278 | 62.183 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 12:36 | 180 | 141 | 172.434 | 53.103 | 56.513 | 62.818 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 12:36 | 180 | 143 | 173.039 | 53.191 | 56.966 | 62.882 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 12:37 | 180 | 144 | 175.504 | 53.562 | 58.36 | 63.582 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 12:37 | 180 | 145 | 175.506 | 53.44 | 58.333 | 63.733 | 0.18 | 0.145 | 0.145 | -0.002
2003-07-31 12:38 | 180 | 144 | 174.209 | 53.547 | 56.929 | 63.733 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 12:38 | 180 | 143 | 173.671 | 53.469 | 56.593 | 63.609 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 12:39 | 180 | 144 | 174.617 | 53.332 | 57.848 | 63.437 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 12:39 | 180 | 145 | 173.771 | 53.259 | 57.42 | 63.092 | 0.18 | 0.145 | 0.145 | -0.002
2003-07-31 12:40 | 180 | 145 | 172.159 | 53.367 | 55.813 | 62.979 | 0.18 | 0.145 | 0.145 | -0.002
2003-07-31 12:40 | 180 | 145 | 173.728 | 53.006 | 58.066 | 62.656 | 0.18 | 0.145 | 0.145 | -0.002
2003-07-31 12:41 | 180 | 143 | 172.806 | 53.069 | 56.747 | 62.99 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 12:41 | 180 | 144 | 174.578 | 53.171 | 58.638 | 62.769 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 12:42 | 180 | 144 | 173.402 | 53.357 | 57.324 | 62.721 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 12:42 | 180 | 143 | 174.687 | 53.308 | 58.104 | 63.275 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 12:43 | 180 | 143 | 174.533 | 53.932 | 56.577 | 64.024 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 12:43 | 180 | 144 | 176.819 | 54.171 | 58.937 | 63.711 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 12:44 | 180 | 142 | 171.821 | 53.61 | 55.183 | 63.028 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 12:44 | 180 | 144 | 172.692 | 54.279 | 54.718 | 63.695 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 12:45 | 180 | 144 | 175.29 | 54.488 | 57.559 | 63.243 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 12:45 | 180 | 145 | 174.436 | 54.24 | 57.233 | 62.963 | 0.18 | 0.145 | 0.145 | -0.002
2003-07-31 12:46 | 180 | 143 | 176.008 | 54.176 | 59.337 | 62.495 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 12:46 | 180 | 141 | 172.112 | 53.669 | 56.4 | 62.043 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 12:47 | 180 | 144 | 170.574 | 53.269 | 55.311 | 61.994 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 12:47 | 180 | 142 | 174.772 | 53.884 | 58.253 | 62.635 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 12:48 | 180 | 144 | 176.511 | 54.113 | 59.22 | 63.178 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 12:48 | 180 | 144 | 175.334 | 53.83 | 58.6 | 62.904 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 12:49 | 180 | 144 | 175.363 | 53.918 | 58.579 | 62.866 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 12:49 | 180 | 145 | 173.087 | 53.635 | 56.833 | 62.619 | 0.18 | 0.145 | 0.145 | -0.002
2003-07-31 12:50 | 180 | 145 | 173.75 | 53.718 | 57.613 | 62.419 | 0.18 | 0.145 | 0.145 | -0.002
2003-07-31 12:50 | 180 | 143 | 174.463 | 53.669 | 57.949 | 62.845 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 12:51 | 180 | 146 | 173.102 | 53.396 | 57.335 | 62.371 | 0.18 | 0.146 | 0.146 | -0.002
2003-07-31 12:51 | 180 | 144 | 173.211 | 53.367 | 57.495 | 62.349 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 12:52 | 180 | 142 | 170.91 | 53.293 | 56.053 | 61.564 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 12:52 | 180 | 143 | 171.6 | 52.547 | 57.506 | 61.547 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 12:53 | 180 | 143 | 168.142 | 52.864 | 53.752 | 61.526 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 12:53 | 180 | 140 | 171.581 | 53.079 | 56.454 | 62.048 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 12:54 | 180 | 141 | 172.591 | 52.967 | 57.495 | 62.129 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 12:54 | 180 | 142 | 174.616 | 53.503 | 58.403 | 62.71 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 12:55 | 180 | 145 | 173.837 | 53.401 | 57.5 | 62.936 | 0.18 | 0.145 | 0.145 | -0.002
2003-07-31 12:55 | 180 | 146 | 169.122 | 53.142 | 54.12 | 61.86 | 0.18 | 0.146 | 0.146 | -0.002
2003-07-31 12:56 | 180 | 143 | 173.38 | 53.435 | 57.746 | 62.199 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 12:56 | 180 | 142 | 171.687 | 53.142 | 56.443 | 62.102 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 12:57 | 180 | 145 | 172.584 | 52.967 | 57.687 | 61.93 | 0.18 | 0.145 | 0.145 | -0.002
2003-07-31 12:57 | 180 | 143 | 169.604 | 52.718 | 55.22 | 61.666 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 12:58 | 180 | 142 | 168.131 | 52.313 | 54.179 | 61.639 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 12:58 | 180 | 144 | 169.188 | 52.181 | 54.873 | 62.134 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 12:59 | 180 | 142 | 169.341 | 52.733 | 54.921 | 61.687 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 12:59 | 180 | 142 | 169.856 | 52.289 | 56.219 | 61.348 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:00 | 180 | 142 | 169.554 | 52.425 | 55.722 | 61.407 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:00 | 180 | 142 | 169.811 | 52.889 | 55.477 | 61.445 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:01 | 180 | 142 | 171.176 | 53.206 | 55.696 | 62.274 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:01 | 180 | 144 | 172.497 | 52.962 | 57.18 | 62.355 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 13:02 | 180 | 144 | 176.722 | 53.137 | 61.634 | 61.951 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 13:02 | 180 | 142 | 170.99 | 52.981 | 57.431 | 60.578 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:03 | 180 | 141 | 171.998 | 52.664 | 59.396 | 59.938 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:03 | 180 | 141 | 170.394 | 52.489 | 58.269 | 59.636 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:04 | 180 | 143 | 169.814 | 52.469 | 57.73 | 59.615 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:04 | 180 | 139 | 165.174 | 52.235 | 53.319 | 59.62 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 13:05 | 180 | 139 | 169.658 | 52.055 | 56.982 | 60.621 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 13:05 | 180 | 142 | 166.583 | 51.806 | 54.409 | 60.368 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:06 | 180 | 141 | 167.73 | 51.855 | 55.749 | 60.126 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:06 | 180 | 138 | 166.379 | 51.66 | 54.857 | 59.862 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 13:07 | 180 | 140 | 166.28 | 51.723 | 55.028 | 59.529 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:07 | 180 | 140 | 168.456 | 51.908 | 56.513 | 60.035 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:08 | 180 | 140 | 169.243 | 52.05 | 56.432 | 60.761 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:08 | 180 | 142 | 165.458 | 52.001 | 53.277 | 60.18 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:09 | 180 | 150 | 170.963 | 52.362 | 56.203 | 62.398 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | -0.002
2003-07-31 13:09 | 180 | 143 | 174.018 | 52.937 | 58.462 | 62.619 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:10 | 180 | 142 | 172.088 | 53.04 | 57.538 | 61.51 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:10 | 180 | 141 | 168.191 | 52.513 | 54.852 | 60.826 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:11 | 180 | 142 | 169.485 | 52.503 | 55.968 | 61.014 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:11 | 180 | 141 | 167.451 | 52.206 | 54.451 | 60.794 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:12 | 180 | 141 | 167.525 | 52.24 | 54.777 | 60.508 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:12 | 180 | 140 | 169.044 | 52.084 | 56.705 | 60.255 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:13 | 180 | 142 | 169.412 | 52.513 | 56.326 | 60.573 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:13 | 180 | 141 | 167.842 | 52.445 | 55.023 | 60.374 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:14 | 180 | 142 | 169.277 | 52.596 | 55.968 | 60.713 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:14 | 180 | 142 | 169.783 | 52.874 | 55.733 | 61.176 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:15 | 180 | 143 | 171.247 | 53.264 | 56.71 | 61.273 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:15 | 180 | 141 | 169.837 | 53.015 | 55.84 | 60.982 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:16 | 180 | 143 | 169.844 | 53.132 | 55.509 | 61.203 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:16 | 180 | 142 | 170.918 | 52.967 | 56.646 | 61.305 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:17 | 180 | 141 | 169.803 | 52.767 | 55.93 | 61.106 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:17 | 180 | 139 | 169.687 | 52.611 | 56.32 | 60.756 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 13:18 | 180 | 138 | 167.094 | 52.24 | 54.243 | 60.611 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 13:18 | 180 | 142 | 167.039 | 52.172 | 54.558 | 60.309 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:19 | 180 | 138 | 166.7 | 52.157 | 54.067 | 60.476 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 13:19 | 180 | 140 | 166.499 | 52.225 | 54.094 | 60.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:20 | 180 | 138 | 166.642 | 52.255 | 54.056 | 60.331 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 13:20 | 180 | 138 | 169.048 | 52.425 | 55.749 | 60.874 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 13:21 | 180 | 140 | 169.701 | 52.42 | 56.342 | 60.939 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:21 | 180 | 138 | 173.21 | 53.064 | 58.782 | 61.364 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 13:22 | 180 | 149 | 178.295 | 55.786 | 61.543 | 60.966 | 0.18 | 0.149 | 0.149 | -0.002
2003-07-31 13:22 | 180 | 148 | 169.773 | 54.937 | 54.441 | 60.395 | 0.18 | 0.148 | 0.148 | -0.002
2003-07-31 13:23 | 180 | 143 | 173.03 | 53.991 | 58.606 | 60.433 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:23 | 180 | 142 | 173.829 | 53.576 | 59.599 | 60.654 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:24 | 180 | 142 | 170.742 | 53.054 | 57.201 | 60.487 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:24 | 180 | 142 | 170.481 | 52.976 | 57.137 | 60.368 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:25 | 180 | 140 | 169.174 | 52.684 | 56.283 | 60.207 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:25 | 180 | 141 | 169.61 | 52.391 | 57.362 | 59.857 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:26 | 180 | 142 | 166.796 | 52.177 | 55.386 | 59.233 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:26 | 180 | 139 | 165.987 | 51.991 | 54.467 | 59.529 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 13:27 | 180 | 140 | 167.207 | 52.055 | 55.252 | 59.9 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:27 | 180 | 142 | 170.153 | 52.274 | 57.554 | 60.325 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:28 | 180 | 141 | 169.558 | 52.406 | 56.315 | 60.837 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:28 | 180 | 142 | 170.214 | 52.464 | 56.886 | 60.864 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:29 | 180 | 141 | 171.503 | 52.513 | 57.362 | 61.628 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:29 | 180 | 143 | 172.749 | 52.762 | 58.488 | 61.499 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:30 | 180 | 140 | 169.96 | 52.479 | 56.79 | 60.691 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:30 | 180 | 140 | 169.063 | 52.406 | 56.192 | 60.465 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:31 | 180 | 143 | 168.835 | 52.196 | 56.502 | 60.137 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:31 | 180 | 142 | 168.526 | 52.303 | 56.059 | 60.164 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:32 | 180 | 141 | 169.522 | 52.416 | 56.721 | 60.385 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:32 | 180 | 140 | 168.551 | 52.23 | 56.539 | 59.782 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:33 | 180 | 140 | 167.28 | 52.055 | 55.594 | 59.631 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:33 | 180 | 141 | 169.268 | 52.445 | 56.406 | 60.417 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:34 | 180 | 139 | 170.195 | 52.367 | 57.223 | 60.605 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 13:34 | 180 | 142 | 170.654 | 52.581 | 56.902 | 61.171 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:35 | 180 | 144 | 171.967 | 52.791 | 57.629 | 61.547 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 13:35 | 180 | 143 | 172.463 | 52.928 | 57.901 | 61.634 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:36 | 180 | 148 | 176.025 | 53.289 | 60.053 | 62.683 | 0.18 | 0.148 | 0.148 | -0.002
2003-07-31 13:36 | 180 | 143 | 174.002 | 52.908 | 59.412 | 61.682 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:37 | 180 | 143 | 172.492 | 52.972 | 58.43 | 61.09 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:37 | 180 | 144 | 171.353 | 52.718 | 57.944 | 60.691 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 13:38 | 180 | 145 | 173.173 | 52.62 | 59.749 | 60.804 | 0.18 | 0.145 | 0.145 | -0.002
2003-07-31 13:38 | 180 | 143 | 160.463 | 52.099 | 47.355 | 61.009 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:39 | 180 | 143 | 170.1 | 52.44 | 56.726 | 60.934 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:39 | 180 | 140 | 169.14 | 52.24 | 56.731 | 60.169 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:40 | 180 | 141 | 169.877 | 52.401 | 56.747 | 60.729 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:40 | 180 | 141 | 171.243 | 52.762 | 57.623 | 60.858 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:41 | 180 | 140 | 171.724 | 52.737 | 57.671 | 61.316 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:41 | 180 | 143 | 171.939 | 52.815 | 57.383 | 61.741 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:42 | 180 | 145 | 172.293 | 52.952 | 57.912 | 61.429 | 0.18 | 0.145 | 0.145 | -0.002
2003-07-31 13:42 | 180 | 143 | 171.532 | 52.937 | 57.527 | 61.068 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:43 | 180 | 140 | 170.017 | 52.611 | 56.876 | 60.53 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:43 | 180 | 144 | 172.243 | 52.898 | 58.745 | 60.6 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 13:44 | 180 | 142 | 169.621 | 52.752 | 56.646 | 60.223 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:44 | 180 | 140 | 168.761 | 52.572 | 56.267 | 59.922 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:45 | 180 | 141 | 167.43 | 52.177 | 55.541 | 59.712 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:45 | 180 | 139 | 167.378 | 52.04 | 55.653 | 59.685 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 13:46 | 180 | 143 | 168.624 | 52.069 | 56.865 | 59.69 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:46 | 180 | 147 | 172.618 | 52.128 | 59.449 | 61.041 | 0.18 | 0.147 | 0.147 | -0.002
2003-07-31 13:47 | 180 | 145 | 173.535 | 52.533 | 59.503 | 61.499 | 0.18 | 0.145 | 0.145 | -0.002
2003-07-31 13:47 | 180 | 141 | 172.481 | 52.728 | 58.163 | 61.59 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:48 | 180 | 143 | 173.886 | 53.552 | 58.83 | 61.504 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:48 | 180 | 145 | 173.529 | 53.757 | 58.44 | 61.332 | 0.18 | 0.145 | 0.145 | -0.002
2003-07-31 13:49 | 180 | 144 | 173.328 | 53.523 | 58.365 | 61.44 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 13:49 | 180 | 144 | 170.89 | 53.332 | 56.635 | 60.923 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 13:50 | 180 | 144 | 170.764 | 52.757 | 56.982 | 61.025 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 13:50 | 180 | 143 | 170.224 | 52.903 | 56.705 | 60.616 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:51 | 180 | 142 | 168.471 | 52.469 | 55.946 | 60.056 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:51 | 180 | 143 | 168.541 | 52.547 | 55.776 | 60.218 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:52 | 180 | 143 | 167.853 | 52.425 | 55.813 | 59.615 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:52 | 180 | 142 | 167.395 | 52.562 | 55.514 | 59.319 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:53 | 180 | 140 | 167.288 | 52.255 | 55.407 | 59.626 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:53 | 180 | 142 | 167.7 | 52.377 | 54.772 | 60.551 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 13:54 | 180 | 140 | 168.703 | 52.942 | 54.628 | 61.133 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:54 | 180 | 140 | 172.231 | 53.05 | 57.639 | 61.542 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:55 | 180 | 143 | 170.683 | 52.825 | 56.908 | 60.95 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:55 | 180 | 140 | 169.997 | 52.581 | 56.838 | 60.578 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:56 | 180 | 140 | 168.493 | 52.386 | 55.701 | 60.406 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 13:56 | 180 | 141 | 168.506 | 52.299 | 55.973 | 60.234 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:57 | 180 | 143 | 168.339 | 52.24 | 56.043 | 60.056 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 13:57 | 180 | 141 | 167.613 | 52.016 | 55.471 | 60.126 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:58 | 180 | 139 | 166.971 | 51.825 | 55.3 | 59.846 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 13:58 | 180 | 141 | 165.687 | 51.645 | 54.734 | 59.308 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 13:59 | 180 | 138 | 166.029 | 51.689 | 55.188 | 59.152 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 13:59 | 180 | 139 | 165.114 | 51.825 | 54.126 | 59.163 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 14:00 | 180 | 139 | 166.754 | 52.001 | 55.445 | 59.308 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 14:00 | 180 | 140 | 167.511 | 51.967 | 56.064 | 59.48 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:01 | 180 | 142 | 168.623 | 52.294 | 56.208 | 60.121 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:01 | 180 | 139 | 169.798 | 52.44 | 56.785 | 60.573 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 14:02 | 180 | 142 | 169.74 | 52.547 | 56.582 | 60.611 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:02 | 180 | 143 | 170.498 | 52.781 | 56.982 | 60.735 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 14:03 | 180 | 140 | 169.306 | 52.703 | 56.283 | 60.32 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:03 | 180 | 143 | 169.216 | 52.694 | 56.31 | 60.212 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 14:04 | 180 | 141 | 168.842 | 53.235 | 55.653 | 59.954 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 14:04 | 180 | 156 | 168.734 | 52.786 | 55.973 | 59.975 | 0.18 | 0.156 | 0.156 | -0.002
2003-07-31 14:05 | 180 | 150 | 180.418 | 53.474 | 61.682 | 65.262 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | -0.002
2003-07-31 14:05 | 180 | 144 | 173.645 | 52.694 | 58.408 | 62.543 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 14:06 | 180 | 141 | 170.584 | 52.469 | 57.02 | 61.095 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 14:06 | 180 | 140 | 168.99 | 52.43 | 56.24 | 60.32 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:07 | 180 | 142 | 169.043 | 52.264 | 56.513 | 60.266 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:07 | 180 | 139 | 169.846 | 52.538 | 56.988 | 60.32 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 14:08 | 180 | 142 | 170.721 | 52.64 | 57.831 | 60.25 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:08 | 180 | 141 | 169.137 | 52.552 | 56.545 | 60.04 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 14:09 | 180 | 142 | 168.493 | 52.391 | 56.31 | 59.792 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:09 | 180 | 142 | 168.731 | 52.294 | 56.817 | 59.62 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:10 | 180 | 144 | 168.628 | 52.606 | 56.326 | 59.696 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 14:10 | 180 | 145 | 170.219 | 53.093 | 57.479 | 59.647 | 0.18 | 0.145 | 0.145 | -0.002
2003-07-31 14:11 | 180 | 142 | 170.155 | 53.24 | 57.634 | 59.281 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:11 | 180 | 141 | 167.053 | 52.377 | 55.696 | 58.98 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 14:12 | 180 | 141 | 168.483 | 52.854 | 56.838 | 58.791 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 14:12 | 180 | 141 | 168.514 | 52.898 | 56.502 | 59.114 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 14:13 | 180 | 141 | 168.952 | 52.918 | 56.726 | 59.308 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 14:13 | 180 | 142 | 169.679 | 52.635 | 57.025 | 60.019 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:14 | 180 | 142 | 170.165 | 52.65 | 57.362 | 60.153 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:14 | 180 | 142 | 169.741 | 52.591 | 57.244 | 59.906 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:15 | 180 | 141 | 169.179 | 52.586 | 56.833 | 59.76 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 14:15 | 180 | 143 | 168.577 | 52.401 | 56.454 | 59.722 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 14:16 | 180 | 143 | 167.993 | 52.386 | 56.294 | 59.313 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 14:16 | 180 | 143 | 168.578 | 52.591 | 56.534 | 59.453 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 14:17 | 180 | 141 | 167.314 | 52.113 | 55.866 | 59.335 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 14:17 | 180 | 142 | 166.674 | 51.908 | 55.69 | 59.076 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:18 | 180 | 139 | 165.826 | 52.181 | 54.601 | 59.044 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 14:18 | 180 | 140 | 167.646 | 52.289 | 55.936 | 59.421 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:19 | 180 | 139 | 168.759 | 52.338 | 56.715 | 59.706 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 14:19 | 180 | 140 | 170.903 | 52.762 | 57.88 | 60.261 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:20 | 180 | 140 | 171.416 | 53.035 | 57.463 | 60.918 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:20 | 180 | 141 | 170.66 | 52.957 | 56.726 | 60.977 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 14:21 | 180 | 144 | 170.865 | 53.093 | 56.892 | 60.88 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 14:21 | 180 | 145 | 170.343 | 52.85 | 56.678 | 60.815 | 0.18 | 0.145 | 0.145 | -0.002
2003-07-31 14:22 | 180 | 143 | 168.835 | 52.469 | 56.283 | 60.083 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 14:22 | 180 | 143 | 168.416 | 52.318 | 56.176 | 59.922 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 14:23 | 180 | 139 | 167.429 | 51.952 | 56.32 | 59.157 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 14:23 | 180 | 139 | 166.842 | 51.899 | 55.893 | 59.05 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 14:24 | 180 | 141 | 166.335 | 52.05 | 55.295 | 58.99 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 14:24 | 180 | 139 | 168.327 | 52.172 | 56.422 | 59.733 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 14:25 | 180 | 141 | 168.026 | 52.333 | 56.256 | 59.437 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 14:25 | 180 | 141 | 169.194 | 52.425 | 57.02 | 59.749 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 14:26 | 180 | 143 | 170.795 | 52.562 | 57.762 | 60.471 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 14:26 | 180 | 140 | 170.083 | 52.528 | 57.068 | 60.487 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:27 | 180 | 144 | 169.343 | 52.547 | 56.347 | 60.449 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 14:27 | 180 | 144 | 169.79 | 52.659 | 56.251 | 60.88 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | -0.002
2003-07-31 14:28 | 180 | 140 | 169.962 | 52.552 | 56.422 | 60.988 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:28 | 180 | 142 | 169.514 | 52.562 | 56.368 | 60.584 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:29 | 180 | 142 | 168.323 | 52.191 | 55.957 | 60.175 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:29 | 180 | 139 | 167.019 | 52.06 | 55.199 | 59.76 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 14:30 | 180 | 140 | 167.476 | 52.079 | 55.551 | 59.846 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:30 | 180 | 142 | 168.738 | 52.581 | 56.23 | 59.927 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:31 | 180 | 140 | 168.938 | 52.498 | 56.395 | 60.045 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:31 | 180 | 139 | 168.693 | 52.44 | 56.208 | 60.045 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 14:32 | 180 | 142 | 169.093 | 52.577 | 56.497 | 60.019 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:32 | 180 | 142 | 169.633 | 52.679 | 56.806 | 60.148 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:33 | 180 | 145 | 169.494 | 52.567 | 56.699 | 60.228 | 0.18 | 0.145 | 0.145 | -0.002
2003-07-31 14:33 | 180 | 140 | 168.483 | 52.484 | 55.701 | 60.298 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:34 | 180 | 143 | 167.711 | 52.035 | 55.738 | 59.938 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 14:34 | 180 | 142 | 166.754 | 51.874 | 55.615 | 59.265 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:35 | 180 | 140 | 165.16 | 51.616 | 54.494 | 59.05 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:35 | 180 | 140 | 165.136 | 51.523 | 55.156 | 58.457 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:36 | 180 | 140 | 166.097 | 51.718 | 55.701 | 58.678 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:36 | 180 | 140 | 166.491 | 51.811 | 55.808 | 58.872 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:37 | 180 | 139 | 167.909 | 52.089 | 56.614 | 59.206 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 14:37 | 180 | 140 | 168.06 | 52.011 | 56.838 | 59.211 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:38 | 180 | 139 | 168.789 | 52.089 | 58.205 | 58.495 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 14:38 | 180 | 143 | 168.758 | 52.859 | 56.812 | 59.087 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 14:39 | 180 | 143 | 167.713 | 52.572 | 55.984 | 59.157 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 14:39 | 180 | 142 | 168.197 | 52.479 | 56.577 | 59.141 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:40 | 180 | 143 | 166.749 | 52.464 | 55.295 | 58.99 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 14:40 | 180 | 140 | 166.547 | 52.406 | 55.199 | 58.942 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:41 | 180 | 139 | 165.111 | 52.216 | 54.152 | 58.743 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 14:41 | 180 | 140 | 163.229 | 52.016 | 52.497 | 58.716 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:42 | 180 | 139 | 168.388 | 51.938 | 56.571 | 59.879 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 14:42 | 180 | 138 | 169.578 | 52.04 | 57.164 | 60.374 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 14:43 | 180 | 140 | 168.727 | 52.264 | 56.31 | 60.153 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:43 | 180 | 142 | 170.24 | 52.416 | 57.709 | 60.115 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:44 | 180 | 140 | 168.277 | 52.318 | 56.048 | 59.911 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:44 | 180 | 140 | 168.765 | 52.152 | 57.014 | 59.599 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:45 | 180 | 140 | 167.416 | 52.157 | 56.08 | 59.179 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:45 | 180 | 140 | 166.561 | 52.099 | 55.418 | 59.044 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:46 | 180 | 142 | 163.43 | 51.928 | 52.743 | 58.759 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:46 | 180 | 142 | 167.337 | 51.869 | 56.187 | 59.281 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:47 | 180 | 140 | 164.891 | 51.513 | 54.996 | 58.382 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:47 | 180 | 140 | 165.1 | 51.64 | 54.766 | 58.694 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:48 | 180 | 139 | 165.284 | 51.65 | 54.649 | 58.985 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 14:48 | 180 | 139 | 165.81 | 51.708 | 55.375 | 58.727 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 14:49 | 180 | 147 | 167.114 | 51.855 | 56.016 | 59.243 | 0.18 | 0.147 | 0.147 | -0.002
2003-07-31 14:49 | 180 | 140 | 167.92 | 51.957 | 56.267 | 59.696 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:50 | 180 | 142 | 167.061 | 51.879 | 55.535 | 59.647 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:50 | 180 | 140 | 167.096 | 51.967 | 55.546 | 59.583 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:51 | 180 | 143 | 167.111 | 51.733 | 55.343 | 60.035 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 14:51 | 180 | 140 | 165.992 | 51.596 | 55.007 | 59.389 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:52 | 180 | 138 | 164.542 | 51.46 | 54.307 | 58.775 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 14:52 | 180 | 140 | 164.708 | 51.455 | 54.478 | 58.775 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:53 | 180 | 141 | 164.91 | 51.494 | 54.2 | 59.216 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 14:53 | 180 | 140 | 164.792 | 51.435 | 54.307 | 59.05 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:54 | 180 | 141 | 166.129 | 51.84 | 54.836 | 59.453 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 14:54 | 180 | 138 | 165.931 | 51.66 | 55.028 | 59.243 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 14:55 | 180 | 142 | 166.994 | 51.835 | 55.776 | 59.383 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:55 | 180 | 140 | 167.353 | 51.806 | 56.39 | 59.157 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:56 | 180 | 140 | 163.795 | 51.669 | 53.346 | 58.78 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:56 | 180 | 142 | 166.322 | 51.66 | 55.402 | 59.26 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 14:57 | 180 | 141 | 163.659 | 51.543 | 53.357 | 58.759 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 14:57 | 180 | 138 | 164.226 | 51.582 | 53.96 | 58.684 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 14:58 | 180 | 140 | 163.051 | 51.309 | 52.956 | 58.786 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 14:58 | 180 | 137 | 163.439 | 51.274 | 53.132 | 59.033 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 14:59 | 180 | 137 | 165.53 | 51.567 | 55.199 | 58.764 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 14:59 | 180 | 134 | 166.092 | 51.64 | 55.952 | 58.5 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 15:00 | 180 | 138 | 166.982 | 51.835 | 55.936 | 59.211 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:00 | 180 | 139 | 168.836 | 52.103 | 57.511 | 59.222 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 15:01 | 180 | 142 | 164.523 | 52.016 | 53.565 | 58.942 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 15:01 | 180 | 140 | 168.521 | 51.899 | 57.271 | 59.351 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:02 | 180 | 141 | 164.805 | 51.747 | 53.949 | 59.109 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 15:02 | 180 | 142 | 167.437 | 52.016 | 55.973 | 59.448 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 15:03 | 180 | 137 | 164.988 | 51.44 | 55.231 | 58.317 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:03 | 180 | 140 | 162.248 | 51.133 | 53.196 | 57.919 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:04 | 180 | 138 | 163.956 | 51.396 | 54.334 | 58.226 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:04 | 180 | 137 | 164.648 | 51.484 | 54.825 | 58.339 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:05 | 180 | 140 | 165.021 | 51.543 | 55.3 | 58.178 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:05 | 180 | 138 | 165.038 | 51.367 | 55.38 | 58.291 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:06 | 180 | 141 | 165.432 | 51.494 | 55.599 | 58.339 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 15:06 | 180 | 138 | 164.607 | 51.538 | 54.574 | 58.495 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:07 | 180 | 140 | 162.5 | 51.104 | 53.17 | 58.226 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:07 | 180 | 140 | 164.26 | 51.113 | 54.937 | 58.21 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:08 | 180 | 137 | 161.668 | 51.201 | 52.769 | 57.698 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:08 | 180 | 140 | 151.064 | 50.865 | 42.522 | 57.677 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:09 | 180 | 141 | 164.309 | 51.513 | 54.419 | 58.377 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 15:09 | 180 | 140 | 164.069 | 51.635 | 53.794 | 58.64 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:10 | 180 | 140 | 165.683 | 51.816 | 55.162 | 58.705 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:10 | 180 | 138 | 165.1 | 52.294 | 53.773 | 59.033 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:11 | 180 | 138 | 165.684 | 51.884 | 55.402 | 58.398 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:11 | 180 | 140 | 164.686 | 51.733 | 55.039 | 57.914 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:12 | 180 | 141 | 163.374 | 51.474 | 54.094 | 57.806 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 15:12 | 180 | 139 | 165.968 | 51.538 | 56.715 | 57.715 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 15:13 | 180 | 137 | 162.165 | 51.352 | 53.944 | 56.869 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:13 | 180 | 135 | 161.236 | 51.001 | 53.581 | 56.654 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 15:14 | 180 | 137 | 161.072 | 51.391 | 52.833 | 56.848 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:14 | 180 | 135 | 162.696 | 51.572 | 54.152 | 56.972 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 15:15 | 180 | 137 | 163.334 | 51.484 | 54.814 | 57.036 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:15 | 180 | 140 | 164.275 | 51.562 | 55.268 | 57.445 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:16 | 180 | 140 | 166.521 | 51.679 | 57.014 | 57.828 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:16 | 180 | 140 | 164.761 | 51.889 | 55.733 | 57.139 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:17 | 180 | 137 | 163.758 | 51.957 | 54.889 | 56.912 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:17 | 180 | 138 | 164.415 | 51.508 | 56 | 56.907 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:18 | 180 | 139 | 161.957 | 51.435 | 54.051 | 56.471 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 15:18 | 180 | 139 | 161.489 | 51.25 | 53.8 | 56.439 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 15:19 | 180 | 136 | 161.35 | 51.274 | 53.912 | 56.164 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 15:19 | 180 | 137 | 161.493 | 51.377 | 53.666 | 56.45 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:20 | 180 | 138 | 161.798 | 51.416 | 54.024 | 56.358 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:20 | 180 | 135 | 163.218 | 51.377 | 54.756 | 57.085 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 15:21 | 180 | 140 | 164.188 | 51.582 | 55.188 | 57.418 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:21 | 180 | 138 | 164.619 | 51.572 | 55.279 | 57.768 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:22 | 180 | 141 | 163.906 | 51.577 | 54.943 | 57.386 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 15:22 | 180 | 138 | 163.007 | 51.704 | 53.971 | 57.332 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:23 | 180 | 142 | 164.785 | 51.982 | 55.541 | 57.262 | 0.18 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-07-31 15:23 | 180 | 136 | 161.775 | 51.421 | 53.538 | 56.816 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 15:24 | 180 | 141 | 161.624 | 51.118 | 54.019 | 56.487 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 15:24 | 180 | 139 | 156.623 | 51.04 | 49.085 | 56.498 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 15:25 | 180 | 139 | 161.636 | 51.138 | 53.688 | 56.81 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 15:25 | 180 | 140 | 159.065 | 50.972 | 50.836 | 57.257 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:26 | 180 | 137 | 162.645 | 51.391 | 54.04 | 57.214 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:26 | 180 | 138 | 164.357 | 51.362 | 55.135 | 57.86 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:27 | 180 | 141 | 150.923 | 51.187 | 41.838 | 57.898 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 15:27 | 180 | 141 | 165.414 | 51.426 | 55.461 | 58.527 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 15:28 | 180 | 140 | 163.898 | 51.523 | 54.542 | 57.833 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:28 | 180 | 143 | 164.11 | 51.45 | 54.59 | 58.07 | 0.18 | 0.143 | 0.143 | -0.002
2003-07-31 15:29 | 180 | 139 | 162.202 | 51.016 | 53.859 | 57.327 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 15:29 | 180 | 140 | 162.815 | 51.177 | 54.462 | 57.176 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:30 | 180 | 138 | 162.223 | 51.104 | 54.04 | 57.079 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:30 | 180 | 137 | 160.933 | 50.64 | 53.693 | 56.6 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:31 | 180 | 138 | 161.04 | 50.67 | 53.56 | 56.81 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:31 | 180 | 139 | 162.657 | 50.64 | 54.782 | 57.235 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 15:32 | 180 | 140 | 163.746 | 51.084 | 55.012 | 57.65 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:32 | 180 | 137 | 166.428 | 51.318 | 57.196 | 57.914 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:33 | 180 | 137 | 164.803 | 51.162 | 55.679 | 57.962 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:33 | 180 | 141 | 161.064 | 51.031 | 52.593 | 57.44 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 15:34 | 180 | 139 | 162.258 | 50.943 | 53.261 | 58.054 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 15:34 | 180 | 139 | 163.021 | 50.709 | 54.98 | 57.332 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 15:35 | 180 | 138 | 161.068 | 50.738 | 53.811 | 56.519 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:35 | 180 | 137 | 161.702 | 50.821 | 54.184 | 56.697 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:36 | 180 | 141 | 164.325 | 51.016 | 56.278 | 57.031 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 15:36 | 180 | 140 | 163.146 | 50.943 | 55.242 | 56.961 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:37 | 180 | 141 | 163.959 | 50.84 | 55.722 | 57.397 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 15:37 | 180 | 139 | 165.698 | 51.001 | 56.331 | 58.366 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 15:38 | 180 | 138 | 163.216 | 50.899 | 54.969 | 57.348 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:38 | 180 | 137 | 150.354 | 50.675 | 42.196 | 57.483 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:39 | 180 | 141 | 163.156 | 50.801 | 55.044 | 57.311 | 0.18 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-07-31 15:39 | 180 | 140 | 160.61 | 50.323 | 53.762 | 56.525 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:40 | 180 | 137 | 160.903 | 50.46 | 54.446 | 55.997 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:40 | 180 | 140 | 159.465 | 50.284 | 53.399 | 55.782 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:41 | 180 | 140 | 159.666 | 50.777 | 52.983 | 55.906 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:41 | 180 | 140 | 160.739 | 50.845 | 53.875 | 56.019 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:42 | 180 | 138 | 161.658 | 50.889 | 54.718 | 56.051 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:42 | 180 | 136 | 162.051 | 50.601 | 55.135 | 56.315 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 15:43 | 180 | 139 | 161.776 | 50.831 | 54.409 | 56.536 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 15:43 | 180 | 140 | 162.538 | 50.733 | 55.113 | 56.692 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:44 | 180 | 138 | 161.812 | 50.67 | 54.628 | 56.514 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:44 | 180 | 140 | 159.766 | 50.523 | 53.138 | 56.105 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-07-31 15:45 | 180 | 136 | 156.628 | 50.167 | 50.324 | 56.137 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 15:45 | 180 | 138 | 159.272 | 50.333 | 52.716 | 56.223 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:46 | 180 | 138 | 157.792 | 50.182 | 52.043 | 55.567 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:46 | 180 | 137 | 153.987 | 49.997 | 48.332 | 55.658 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:47 | 180 | 136 | 158.651 | 50.089 | 52.086 | 56.476 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 15:47 | 180 | 136 | 159.212 | 50.26 | 52.422 | 56.53 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 15:48 | 180 | 137 | 158.399 | 49.982 | 52.07 | 56.347 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:48 | 180 | 137 | 160.587 | 50.445 | 53.736 | 56.406 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:49 | 180 | 139 | 159.998 | 50.397 | 53.442 | 56.159 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 15:49 | 180 | 137 | 159.175 | 50.382 | 52.78 | 56.013 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:50 | 180 | 137 | 158.719 | 50.25 | 52.283 | 56.186 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:50 | 180 | 135 | 164.493 | 50.416 | 57.1 | 56.977 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 15:51 | 180 | 137 | 159.7 | 50.655 | 53.058 | 55.987 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:51 | 180 | 138 | 157.125 | 50.192 | 51.856 | 55.077 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:52 | 180 | 137 | 158.03 | 50.148 | 52.401 | 55.481 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:52 | 180 | 138 | 158.725 | 50.177 | 53.1 | 55.448 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:53 | 180 | 137 | 159.457 | 50.284 | 53.154 | 56.019 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:53 | 180 | 136 | 158.859 | 50.436 | 52.011 | 56.412 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 15:54 | 180 | 136 | 159.416 | 50.65 | 52.273 | 56.493 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 15:54 | 180 | 136 | 160.031 | 50.577 | 52.951 | 56.503 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 15:55 | 180 | 138 | 157.356 | 50.392 | 50.719 | 56.245 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:55 | 180 | 138 | 158.526 | 50.45 | 52.337 | 55.739 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 15:56 | 180 | 139 | 157.182 | 50.445 | 51.52 | 55.217 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | -0.002
2003-07-31 15:56 | 180 | 134 | 156.428 | 49.967 | 51.61 | 54.851 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 15:57 | 180 | 134 | 154.992 | 50.177 | 49.48 | 55.335 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 15:57 | 180 | 135 | 165.692 | 50.865 | 57.543 | 57.284 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 15:58 | 180 | 135 | 158.866 | 50.245 | 52.155 | 56.466 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 15:58 | 180 | 135 | 161.117 | 50.835 | 53.122 | 57.16 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 15:59 | 180 | 137 | 160.711 | 50.514 | 53.527 | 56.67 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 15:59 | 180 | 136 | 160.265 | 50.401 | 53.474 | 56.39 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 16:00 | 180 | 137 | 159.444 | 50.494 | 52.823 | 56.127 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 16:00 | 180 | 138 | 157.822 | 50.133 | 52.219 | 55.47 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 16:01 | 180 | 135 | 158.477 | 50.002 | 52.951 | 55.524 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 16:01 | 180 | 138 | 156.533 | 49.86 | 51.397 | 55.276 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 16:02 | 180 | 138 | 156.468 | 50.27 | 50.874 | 55.324 | 0.18 | 0.138 | 0.138 | -0.002
2003-07-31 16:02 | 180 | 135 | 156.17 | 49.831 | 51.472 | 54.867 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 16:03 | 180 | 137 | 158.045 | 49.88 | 52.022 | 56.143 | 0.18 | 0.137 | 0.137 | -0.002
2003-07-31 16:03 | 180 | 134 | 160.33 | 50.216 | 52.566 | 57.548 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 16:04 | 180 | 134 | 159.361 | 50.114 | 51.979 | 57.268 | 0.18 | 0.134 | 0.134 | -0.002
2003-07-31 16:04 | 180 | 136 | 160.101 | 50.099 | 53.736 | 56.266 | 0.18 | 0.136 | 0.136 | -0.002
2003-07-31 16:05 | 180 | 135 | 158.927 | 50.08 | 52.823 | 56.024 | 0.18 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-07-31 16:05 | 188 | 192 | 356.72 | 118.619 | 134.177 | 103.924 | 0.188 | 0.192 | 0.192 | -0.003
2003-07-31 16:06 | 190 | 159 | 296.158 | 69.392 | 127.224 | 99.542 | 0.19 | 0.159 | 0.159 | -0.003
2003-07-31 16:06 | 190 | 167 | 232.719 | 61.189 | 84.531 | 86.999 | 0.19 | 0.167 | 0.167 | -0.002
2003-07-31 16:07 | 190 | 169 | 207.292 | 60.428 | 72.607 | 74.257 | 0.19 | 0.169 | 0.169 | -0.002
2003-07-31 16:07 | 190 | 173 | 203.313 | 60.55 | 69.889 | 72.874 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-07-31 16:08 | 190 | 196 | 177.634 | 58.921 | 46.383 | 72.33 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 16:08 | 190 | 177 | 207.708 | 60.989 | 73.189 | 73.53 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-07-31 16:09 | 190 | 191 | 222.249 | 62.184 | 77.216 | 82.849 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 16:09 | 190 | 189 | 222.004 | 64.208 | 78.129 | 79.667 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 16:10 | 190 | 195 | 223.472 | 65.144 | 78.209 | 80.119 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 16:10 | 190 | 196 | 227.658 | 66.549 | 80.371 | 80.738 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 16:11 | 190 | 193 | 226.116 | 66.427 | 79.624 | 80.065 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 16:11 | 190 | 195 | 224.468 | 66.173 | 78.978 | 79.317 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 16:12 | 190 | 196 | 222.648 | 65.608 | 77.744 | 79.296 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 16:12 | 190 | 198 | 225.554 | 66.788 | 78.625 | 80.141 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-07-31 16:13 | 190 | 196 | 226.26 | 65.929 | 80.169 | 80.162 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 16:13 | 190 | 197 | 227.234 | 66.007 | 79.966 | 81.261 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-07-31 16:14 | 190 | 202 | 240.051 | 67.48 | 87.548 | 85.023 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-07-31 16:14 | 190 | 207 | 239.122 | 67.012 | 86.715 | 85.395 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-07-31 16:15 | 190 | 209 | 236.589 | 66.285 | 84.398 | 85.906 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-07-31 16:15 | 190 | 208 | 239.179 | 66.837 | 86.091 | 86.251 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-07-31 16:16 | 190 | 210 | 237.704 | 66.446 | 84.948 | 86.31 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | -0.002
2003-07-31 16:16 | 190 | 207 | 239.379 | 66.695 | 85.615 | 87.069 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-07-31 16:17 | 190 | 205 | 237.308 | 66.554 | 84.611 | 86.143 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-07-31 16:17 | 190 | 207 | 238.404 | 66.544 | 84.985 | 86.875 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-07-31 16:18 | 190 | 206 | 238.896 | 66.344 | 85.257 | 87.295 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-07-31 16:18 | 190 | 208 | 241.025 | 66.759 | 87.025 | 87.241 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-07-31 16:19 | 190 | 209 | 241.96 | 67.124 | 87.18 | 87.656 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-07-31 16:19 | 190 | 213 | 242.191 | 67.588 | 87.975 | 86.628 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-07-31 16:20 | 190 | 213 | 243.813 | 68.329 | 88.216 | 87.268 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-07-31 16:20 | 190 | 214 | 242.559 | 67.992 | 87.223 | 87.344 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-07-31 16:21 | 190 | 214 | 243.227 | 67.944 | 88.467 | 86.816 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-07-31 16:21 | 190 | 212 | 242.479 | 67.87 | 87.874 | 86.735 | 0.19 | 0.212 | 0.212 | -0.002
2003-07-31 16:22 | 190 | 209 | 239.72 | 68.129 | 85.674 | 85.917 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-07-31 16:22 | 190 | 209 | 237.005 | 68.451 | 82.438 | 86.116 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-07-31 16:23 | 190 | 208 | 239.07 | 68.08 | 82.812 | 88.178 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-07-31 16:23 | 190 | 213 | 250.16 | 70.636 | 91.804 | 87.72 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-07-31 16:24 | 190 | 213 | 247.166 | 71.026 | 88.344 | 87.796 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-07-31 16:24 | 190 | 217 | 248.278 | 71.44 | 89.241 | 87.597 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-07-31 16:25 | 190 | 217 | 248.31 | 71.587 | 89.423 | 87.3 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-07-31 16:25 | 190 | 221 | 251.088 | 72.24 | 90.336 | 88.512 | 0.19 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-07-31 16:26 | 190 | 223 | 249.863 | 71.216 | 90.437 | 88.21 | 0.19 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-07-31 16:26 | 190 | 217 | 246.595 | 71.016 | 87.799 | 87.78 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-07-31 16:27 | 190 | 219 | 244.727 | 70.475 | 87.425 | 86.827 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-07-31 16:27 | 190 | 213 | 243.732 | 69.568 | 87.057 | 87.107 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-07-31 16:28 | 190 | 214 | 243.367 | 70.041 | 85.471 | 87.855 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-07-31 16:28 | 190 | 217 | 246.959 | 70.333 | 88.782 | 87.844 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-07-31 16:29 | 190 | 217 | 248.438 | 71.377 | 88.905 | 88.156 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-07-31 16:29 | 190 | 222 | 247.997 | 70.953 | 88.435 | 88.609 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-07-31 16:30 | 190 | 223 | 251.742 | 71.767 | 90.731 | 89.244 | 0.19 | 0.223 | 0.223 | -0.003
2003-07-31 16:30 | 190 | 222 | 251.878 | 71.299 | 91.884 | 88.695 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.003
2003-07-31 16:31 | 190 | 217 | 249.767 | 70.928 | 91.377 | 87.462 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-07-31 16:31 | 190 | 217 | 245.109 | 70.294 | 89.156 | 85.659 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-07-31 16:32 | 190 | 213 | 243.309 | 70.382 | 88.291 | 84.636 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-07-31 16:32 | 190 | 214 | 244.628 | 70.514 | 89.327 | 84.787 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-07-31 16:33 | 190 | 214 | 246.677 | 70.484 | 90.384 | 85.809 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-07-31 16:33 | 190 | 241 | 264.51 | 84.696 | 91.975 | 87.839 | 0.19 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-07-31 16:34 | 190 | 224 | 256.005 | 73.362 | 94.277 | 88.366 | 0.19 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-07-31 16:34 | 190 | 222 | 255.122 | 72.811 | 93.449 | 88.862 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-07-31 16:35 | 190 | 223 | 255.649 | 72.274 | 95.59 | 87.785 | 0.19 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-07-31 16:35 | 190 | 223 | 251.775 | 71.874 | 92.525 | 87.376 | 0.19 | 0.223 | 0.223 | -0.003
2003-07-31 16:36 | 190 | 219 | 248.347 | 70.909 | 90.961 | 86.477 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-07-31 16:36 | 190 | 222 | 249.385 | 71.396 | 91.943 | 86.046 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-07-31 16:37 | 190 | 218 | 243.274 | 71.245 | 86.08 | 85.949 | 0.19 | 0.218 | 0.218 | -0.002
2003-07-31 16:37 | 190 | 217 | 247.034 | 70.787 | 90.341 | 85.906 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-07-31 16:38 | 190 | 216 | 243.15 | 69.904 | 87.383 | 85.863 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-07-31 16:38 | 190 | 215 | 243.76 | 70.206 | 87.287 | 86.267 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.003
2003-07-31 16:39 | 190 | 229 | 243.64 | 70.294 | 84.366 | 88.98 | 0.19 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-07-31 16:39 | 190 | 219 | 258.164 | 70.997 | 97.433 | 89.734 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-07-31 16:40 | 190 | 224 | 249.912 | 71.318 | 89.759 | 88.835 | 0.19 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-07-31 16:40 | 190 | 221 | 253.761 | 71.957 | 93.497 | 88.307 | 0.19 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-07-31 16:41 | 190 | 222 | 250.727 | 71.528 | 92.135 | 87.064 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-07-31 16:41 | 190 | 224 | 249.227 | 70.684 | 91.329 | 87.214 | 0.19 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-07-31 16:42 | 190 | 215 | 240.373 | 69.724 | 84.91 | 85.739 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.002
2003-07-31 16:42 | 190 | 217 | 242.658 | 69.758 | 86.854 | 86.046 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-07-31 16:43 | 190 | 214 | 237.875 | 69.431 | 82.737 | 85.707 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-07-31 16:43 | 190 | 216 | 249.053 | 69.841 | 91.842 | 87.37 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-07-31 16:44 | 190 | 213 | 250.709 | 69.894 | 93.396 | 87.419 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-07-31 16:44 | 190 | 217 | 248.614 | 70.055 | 91.393 | 87.166 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-07-31 16:45 | 190 | 218 | 251.14 | 70.509 | 93.39 | 87.241 | 0.19 | 0.218 | 0.218 | -0.002
2003-07-31 16:45 | 190 | 220 | 249.136 | 70.772 | 92.878 | 85.486 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-07-31 16:46 | 190 | 221 | 247.322 | 70.797 | 91.179 | 85.346 | 0.19 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-07-31 16:46 | 190 | 221 | 248.369 | 71.187 | 91.308 | 85.874 | 0.19 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-07-31 16:47 | 190 | 219 | 246.219 | 70.333 | 91.094 | 84.792 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-07-31 16:47 | 190 | 216 | 243.829 | 69.753 | 89.925 | 84.151 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-07-31 16:48 | 190 | 217 | 242.661 | 69.972 | 89.081 | 83.608 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-07-31 16:48 | 190 | 214 | 245.453 | 70.748 | 90.694 | 84.011 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-07-31 16:49 | 190 | 217 | 244.835 | 71.235 | 89.594 | 84.006 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-07-31 16:49 | 190 | 222 | 255.776 | 71.406 | 97.742 | 86.628 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-07-31 16:50 | 190 | 222 | 251.561 | 71.07 | 94.682 | 85.809 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-07-31 16:50 | 190 | 223 | 252.716 | 71.348 | 95.403 | 85.965 | 0.19 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-07-31 16:51 | 190 | 224 | 254.1 | 71.865 | 96.194 | 86.041 | 0.19 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-07-31 16:51 | 190 | 226 | 252.56 | 70.977 | 94.875 | 86.708 | 0.19 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-07-31 16:52 | 190 | 223 | 248.897 | 70.636 | 92.947 | 85.314 | 0.19 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-07-31 16:52 | 190 | 222 | 248.014 | 70.294 | 92.514 | 85.206 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-07-31 16:53 | 190 | 216 | 245.758 | 70.016 | 91.58 | 84.162 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-07-31 16:53 | 190 | 216 | 230.77 | 69.811 | 77.071 | 83.888 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-07-31 16:54 | 190 | 218 | 256.694 | 71.05 | 99.948 | 85.696 | 0.19 | 0.218 | 0.218 | -0.003
2003-07-31 16:54 | 190 | 216 | 247.162 | 70.519 | 92.066 | 84.577 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | -0.003
2003-07-31 16:55 | 190 | 219 | 248.05 | 70.402 | 92.781 | 84.867 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-07-31 16:55 | 190 | 222 | 250.357 | 71.314 | 94.181 | 84.862 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-07-31 16:56 | 190 | 221 | 251.153 | 71.948 | 94.72 | 84.485 | 0.19 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-07-31 16:56 | 190 | 223 | 248.803 | 71.045 | 93.924 | 83.834 | 0.19 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-07-31 16:57 | 190 | 219 | 248.081 | 70.826 | 92.958 | 84.297 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-07-31 16:57 | 190 | 217 | 244.747 | 70.284 | 91.238 | 83.225 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-07-31 16:58 | 190 | 217 | 243.132 | 70.611 | 89.85 | 82.671 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-07-31 16:58 | 190 | 216 | 245.054 | 70.66 | 88.536 | 85.858 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-07-31 16:59 | 190 | 214 | 243.776 | 69.85 | 89.102 | 84.824 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-07-31 16:59 | 190 | 214 | 245.714 | 70.358 | 90.779 | 84.577 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-07-31 17:00 | 190 | 216 | 239.039 | 70.709 | 83.581 | 84.749 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-07-31 17:00 | 190 | 217 | 244.469 | 70.655 | 89.065 | 84.749 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-07-31 17:01 | 190 | 222 | 249.657 | 71.567 | 93.433 | 84.657 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-07-31 17:01 | 190 | 222 | 249.933 | 72.133 | 92.621 | 85.179 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-07-31 17:02 | 190 | 219 | 246.082 | 71.694 | 91.308 | 83.08 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-07-31 17:02 | 190 | 218 | 242.415 | 71.289 | 88.654 | 82.472 | 0.19 | 0.218 | 0.218 | -0.002
2003-07-31 17:03 | 190 | 215 | 241.546 | 70.363 | 88.83 | 82.353 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.002
2003-07-31 17:03 | 190 | 212 | 225.513 | 68.651 | 75.042 | 81.82 | 0.19 | 0.212 | 0.212 | -0.002
2003-07-31 17:04 | 190 | 214 | 242.164 | 70.314 | 88.269 | 83.581 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-07-31 17:04 | 190 | 210 | 237.824 | 69.948 | 86.325 | 81.551 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | -0.002
2003-07-31 17:05 | 190 | 213 | 240.26 | 70.582 | 88.024 | 81.654 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-07-31 17:05 | 190 | 213 | 241.83 | 70.904 | 88.643 | 82.283 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-07-31 17:06 | 190 | 217 | 247.705 | 72.167 | 91.505 | 84.033 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-07-31 17:06 | 190 | 216 | 245.478 | 71.752 | 90.549 | 83.177 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-07-31 17:07 | 190 | 219 | 244.317 | 71.148 | 89.524 | 83.645 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-07-31 17:07 | 190 | 217 | 244.16 | 71.196 | 89.604 | 83.36 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-07-31 17:08 | 190 | 217 | 243.777 | 71.655 | 88.531 | 83.591 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-07-31 17:08 | 190 | 211 | 241.292 | 70.977 | 87.703 | 82.612 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-07-31 17:09 | 190 | 213 | 239.077 | 70.523 | 87.057 | 81.497 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-07-31 17:09 | 190 | 213 | 239.797 | 70.367 | 87.292 | 82.138 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.003
2003-07-31 17:10 | 190 | 214 | 243.839 | 70.202 | 89.626 | 84.011 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-07-31 17:10 | 190 | 211 | 242.913 | 70.041 | 89.722 | 83.15 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-07-31 17:11 | 190 | 216 | 242.431 | 70.28 | 88.969 | 83.182 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-07-31 17:11 | 190 | 215 | 241.994 | 70.007 | 88.622 | 83.365 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.002
2003-07-31 17:12 | 190 | 212 | 239.532 | 69.885 | 87.1 | 82.547 | 0.19 | 0.212 | 0.212 | -0.002
2003-07-31 17:12 | 190 | 214 | 238.976 | 68.973 | 87.612 | 82.391 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-07-31 17:13 | 190 | 211 | 236.013 | 68.504 | 85.909 | 81.6 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-07-31 17:13 | 190 | 206 | 234.702 | 68.543 | 85.103 | 81.056 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-07-31 17:14 | 190 | 210 | 238.013 | 68.578 | 87.265 | 82.17 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | -0.002
2003-07-31 17:14 | 190 | 207 | 237.541 | 68.163 | 86.416 | 82.962 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-07-31 17:15 | 190 | 209 | 239.055 | 68.665 | 87.057 | 83.333 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-07-31 17:15 | 190 | 213 | 241.42 | 69.685 | 87.799 | 83.936 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-07-31 17:16 | 190 | 211 | 241.4 | 69.329 | 88.873 | 83.198 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-07-31 17:16 | 190 | 212 | 240.246 | 68.943 | 88.718 | 82.585 | 0.19 | 0.212 | 0.212 | -0.002
2003-07-31 17:17 | 190 | 211 | 237.23 | 68.29 | 86.694 | 82.246 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-07-31 17:17 | 190 | 210 | 235.077 | 68.007 | 85.54 | 81.53 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | -0.002
2003-07-31 17:18 | 190 | 206 | 232.555 | 67.475 | 84.008 | 81.072 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-07-31 17:18 | 190 | 207 | 231.785 | 67.183 | 83.896 | 80.706 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-07-31 17:19 | 190 | 202 | 230.745 | 66.861 | 83.474 | 80.41 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-07-31 17:19 | 190 | 202 | 232.993 | 67.207 | 85.145 | 80.641 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-07-31 17:20 | 190 | 207 | 234.24 | 67.417 | 85.562 | 81.261 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-07-31 17:20 | 190 | 208 | 237.375 | 69.226 | 86.56 | 81.589 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-07-31 17:21 | 190 | 209 | 240.477 | 69.426 | 89.914 | 81.137 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-07-31 17:21 | 190 | 210 | 240.084 | 69.699 | 89.77 | 80.615 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | -0.002
2003-07-31 17:22 | 190 | 208 | 238.473 | 69.889 | 88.12 | 80.464 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-07-31 17:22 | 190 | 209 | 236.881 | 69.553 | 85.551 | 81.777 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-07-31 17:23 | 190 | 208 | 236.956 | 69.431 | 85.791 | 81.734 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-07-31 17:23 | 190 | 209 | 235.655 | 69.129 | 85.039 | 81.487 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-07-31 17:24 | 190 | 205 | 232.112 | 68.192 | 83.02 | 80.9 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-07-31 17:24 | 190 | 205 | 232.724 | 68.246 | 83.858 | 80.62 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-07-31 17:25 | 190 | 205 | 232.184 | 68.036 | 82.887 | 81.261 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-07-31 17:25 | 190 | 203 | 233.509 | 68.831 | 83.794 | 80.884 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-07-31 17:26 | 190 | 208 | 235.657 | 68.748 | 84.723 | 82.186 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-07-31 17:26 | 190 | 208 | 235.208 | 68.607 | 85.583 | 81.018 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-07-31 17:27 | 190 | 209 | 234.781 | 68.743 | 84.734 | 81.304 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-07-31 17:27 | 190 | 206 | 235.045 | 68.943 | 84.691 | 81.411 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-07-31 17:28 | 190 | 208 | 233.873 | 68.373 | 84.702 | 80.798 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-07-31 17:28 | 190 | 206 | 232.897 | 68.529 | 83.511 | 80.857 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-07-31 17:29 | 190 | 210 | 234.461 | 69.587 | 84.211 | 80.663 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | -0.002
2003-07-31 17:29 | 190 | 205 | 233.49 | 68.856 | 83.944 | 80.69 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-07-31 17:30 | 190 | 203 | 233.71 | 68.646 | 84.643 | 80.421 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-07-31 17:30 | 190 | 206 | 233.697 | 68.543 | 84.798 | 80.356 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-07-31 17:31 | 190 | 210 | 238.24 | 69.972 | 85.968 | 82.3 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | -0.002
2003-07-31 17:31 | 190 | 211 | 239.539 | 70.592 | 87.046 | 81.901 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-07-31 17:32 | 190 | 211 | 237.847 | 71.021 | 85.108 | 81.718 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-07-31 17:32 | 190 | 208 | 235.446 | 69.616 | 84.553 | 81.277 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-07-31 17:33 | 190 | 206 | 232.49 | 68.797 | 83.143 | 80.55 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-07-31 17:33 | 190 | 211 | 241.683 | 69.294 | 92.13 | 80.259 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-07-31 17:34 | 190 | 207 | 232.294 | 67.909 | 84.75 | 79.635 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-07-31 17:34 | 190 | 207 | 233.207 | 68.397 | 84.734 | 80.076 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-07-31 17:35 | 190 | 206 | 234.041 | 68.958 | 84.91 | 80.173 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-07-31 17:35 | 190 | 206 | 232.782 | 68.724 | 84.622 | 79.436 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-07-31 17:36 | 190 | 207 | 234.806 | 69.031 | 85.284 | 80.491 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-07-31 17:36 | 190 | 206 | 236.888 | 69.582 | 86.315 | 80.991 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-07-31 17:37 | 190 | 209 | 236.032 | 68.841 | 86.689 | 80.502 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-07-31 17:37 | 190 | 213 | 238.019 | 69.553 | 87.324 | 81.142 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-07-31 17:38 | 190 | 207 | 235.882 | 68.953 | 85.615 | 81.314 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-07-31 17:38 | 190 | 207 | 234.267 | 68.743 | 84.942 | 80.582 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-07-31 17:39 | 190 | 205 | 232.131 | 68.129 | 84.825 | 79.177 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-07-31 17:39 | 190 | 206 | 232.65 | 67.958 | 84.729 | 79.963 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-07-31 17:40 | 190 | 207 | 232.135 | 67.905 | 83.944 | 80.286 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-07-31 17:40 | 190 | 206 | 234.945 | 68.539 | 85.081 | 81.325 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-07-31 17:41 | 190 | 206 | 234.546 | 68.222 | 85.343 | 80.981 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-07-31 17:41 | 190 | 207 | 236.503 | 68.992 | 86.261 | 81.25 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-07-31 17:42 | 190 | 209 | 238.514 | 69.519 | 86.475 | 82.52 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-07-31 17:42 | 190 | 209 | 236.842 | 69.558 | 85.77 | 81.514 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-07-31 17:43 | 190 | 206 | 234.283 | 68.758 | 84.953 | 80.572 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-07-31 17:43 | 190 | 207 | 232.387 | 68.685 | 84.083 | 79.619 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-07-31 17:44 | 190 | 208 | 230.848 | 67.963 | 83.191 | 79.694 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-07-31 17:44 | 190 | 203 | 227.352 | 67.056 | 81.738 | 78.558 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-07-31 17:45 | 190 | 201 | 228.126 | 67.149 | 82.112 | 78.865 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-07-31 17:45 | 190 | 200 | 229.138 | 67.056 | 83.378 | 78.704 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-07-31 17:46 | 190 | 199 | 229.382 | 66.954 | 83.784 | 78.644 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-07-31 17:46 | 190 | 200 | 231.068 | 67.514 | 84.969 | 78.585 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-07-31 17:47 | 190 | 205 | 232.078 | 67.851 | 85.087 | 79.14 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-07-31 17:47 | 190 | 204 | 231.168 | 67.939 | 84.595 | 78.634 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-07-31 17:48 | 190 | 205 | 232.119 | 68.353 | 85.391 | 78.375 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-07-31 17:48 | 190 | 202 | 228.231 | 67.651 | 82.625 | 77.955 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-07-31 17:49 | 190 | 201 | 227.819 | 67.324 | 82.454 | 78.041 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-07-31 17:49 | 190 | 200 | 227.466 | 67.505 | 81.995 | 77.966 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-07-31 17:50 | 190 | 201 | 227.092 | 67.783 | 81.311 | 77.998 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-07-31 17:50 | 190 | 198 | 226.697 | 67.212 | 81.573 | 77.912 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-07-31 17:51 | 190 | 198 | 228.717 | 68.217 | 82.486 | 78.014 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-07-31 17:51 | 190 | 203 | 230.327 | 68.158 | 83.196 | 78.973 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-07-31 17:52 | 190 | 199 | 229.585 | 67.763 | 83.511 | 78.311 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-07-31 17:52 | 190 | 200 | 230.811 | 68.47 | 83.837 | 78.504 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-07-31 17:53 | 190 | 202 | 229.551 | 68.061 | 83.255 | 78.235 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-07-31 17:53 | 190 | 201 | 229.715 | 67.768 | 83.335 | 78.612 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-07-31 17:54 | 190 | 206 | 230.545 | 67.597 | 82.737 | 80.211 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-07-31 17:54 | 190 | 203 | 230.969 | 68.1 | 82.534 | 80.335 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-07-31 17:55 | 190 | 202 | 228.412 | 67.032 | 81.621 | 79.759 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-07-31 17:55 | 190 | 201 | 225.816 | 66.666 | 80.323 | 78.827 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-07-31 17:56 | 190 | 200 | 226.758 | 67.9 | 79.934 | 78.924 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-07-31 17:56 | 190 | 193 | 227.909 | 67.749 | 80.708 | 79.452 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 17:57 | 190 | 201 | 231.28 | 67.339 | 82.363 | 81.578 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-07-31 17:57 | 190 | 200 | 231.444 | 67.9 | 82.935 | 80.609 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-07-31 17:58 | 190 | 204 | 234.094 | 68.563 | 86.128 | 79.403 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-07-31 17:58 | 190 | 203 | 224.985 | 67.568 | 79.656 | 77.761 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-07-31 17:59 | 190 | 205 | 230.013 | 67.188 | 84.563 | 78.262 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-07-31 17:59 | 190 | 200 | 228.379 | 67.119 | 83.762 | 77.498 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-07-31 18:00 | 190 | 199 | 227.073 | 66.383 | 83.634 | 77.056 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-07-31 18:00 | 190 | 197 | 223.887 | 66.027 | 81.536 | 76.324 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-07-31 18:01 | 190 | 200 | 227.946 | 66.827 | 84.633 | 76.486 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-07-31 18:01 | 190 | 203 | 229.806 | 67.427 | 84.51 | 77.869 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-07-31 18:02 | 190 | 203 | 234.043 | 67.129 | 87.425 | 79.489 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-07-31 18:02 | 190 | 205 | 231.218 | 67.149 | 84.563 | 79.506 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-07-31 18:03 | 190 | 204 | 230.702 | 66.993 | 83.234 | 80.475 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-07-31 18:03 | 190 | 208 | 236.837 | 68.363 | 87.789 | 80.685 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-07-31 18:04 | 190 | 204 | 237.873 | 67.261 | 90.907 | 79.705 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-07-31 18:04 | 190 | 201 | 230.772 | 66.651 | 86.037 | 78.084 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-07-31 18:05 | 190 | 200 | 231.105 | 66.29 | 86.79 | 78.025 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-07-31 18:05 | 190 | 199 | 228.257 | 66.7 | 83.736 | 77.821 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-07-31 18:06 | 190 | 196 | 224.281 | 65.788 | 81.797 | 76.696 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 18:06 | 190 | 201 | 226.07 | 66.739 | 83.228 | 76.103 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-07-31 18:07 | 190 | 198 | 221.848 | 66.11 | 78.983 | 76.755 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-07-31 18:07 | 190 | 203 | 227.822 | 67.539 | 81.536 | 78.747 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-07-31 18:08 | 190 | 199 | 228.809 | 67.441 | 82.331 | 79.037 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-07-31 18:08 | 190 | 198 | 224.216 | 67.285 | 78.502 | 78.429 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-07-31 18:09 | 190 | 203 | 228.072 | 67.066 | 83.987 | 77.019 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-07-31 18:09 | 190 | 201 | 227.24 | 67.071 | 83.565 | 76.604 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-07-31 18:10 | 190 | 115 | 226.987 | 67.022 | 82.758 | 77.207 | 0.19 | 0.115 | 0.115 | -0.002
2003-07-31 18:10 | 190 | 202 | 226.613 | 66.88 | 82.822 | 76.911 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-07-31 18:11 | 190 | 198 | 225.936 | 66.593 | 82.513 | 76.83 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-07-31 18:11 | 190 | 192 | 224.847 | 66.549 | 81.872 | 76.426 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 18:12 | 190 | 198 | 224.284 | 65.944 | 82.064 | 76.276 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-07-31 18:12 | 190 | 196 | 229.787 | 67.168 | 85.407 | 77.212 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 18:13 | 190 | 197 | 226.552 | 66.49 | 82.903 | 77.159 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-07-31 18:13 | 190 | 201 | 228.68 | 67.212 | 83.933 | 77.535 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-07-31 18:14 | 190 | 198 | 227.646 | 67.095 | 83.575 | 76.976 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-07-31 18:14 | 190 | 203 | 226.095 | 66.705 | 82.021 | 77.369 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-07-31 18:15 | 190 | 198 | 228.264 | 67.358 | 82.951 | 77.955 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-07-31 18:15 | 190 | 199 | 226.839 | 66.861 | 82.636 | 77.342 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-07-31 18:16 | 190 | 200 | 225.824 | 66.139 | 82.198 | 77.487 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-07-31 18:16 | 190 | 197 | 223.893 | 65.69 | 81.028 | 77.175 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-07-31 18:17 | 190 | 194 | 221.451 | 65.871 | 78.615 | 76.965 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 18:17 | 190 | 196 | 224.472 | 66.329 | 81.851 | 76.292 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 18:18 | 190 | 197 | 226.339 | 66.251 | 83.554 | 76.534 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-07-31 18:18 | 190 | 199 | 227.053 | 66.651 | 83.346 | 77.056 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-07-31 18:19 | 190 | 201 | 231.137 | 67.451 | 85.984 | 77.702 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-07-31 18:19 | 190 | 201 | 230.35 | 66.91 | 85.754 | 77.686 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-07-31 18:20 | 190 | 201 | 225.33 | 66.934 | 80.441 | 77.955 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-07-31 18:20 | 190 | 203 | 231.735 | 67.28 | 85.402 | 79.053 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-07-31 18:21 | 190 | 203 | 229.467 | 66.363 | 84.077 | 79.027 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-07-31 18:21 | 190 | 201 | 228.347 | 66.651 | 83.095 | 78.601 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-07-31 18:22 | 190 | 196 | 234.575 | 66.1 | 90.886 | 77.589 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 18:22 | 190 | 196 | 224.919 | 65.861 | 82.449 | 76.609 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 18:23 | 190 | 196 | 225.48 | 65.773 | 82.748 | 76.959 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 18:23 | 190 | 196 | 222.812 | 65.456 | 79.88 | 77.476 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 18:24 | 190 | 199 | 225.673 | 66.573 | 80.574 | 78.526 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-07-31 18:24 | 190 | 201 | 228.657 | 66.837 | 83.009 | 78.811 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-07-31 18:25 | 190 | 200 | 229.647 | 67.519 | 83.015 | 79.113 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-07-31 18:25 | 190 | 201 | 230.044 | 67.378 | 83.645 | 79.021 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-07-31 18:26 | 190 | 203 | 230.931 | 67.31 | 85.386 | 78.235 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-07-31 18:26 | 190 | 204 | 230.201 | 68.646 | 83.874 | 77.681 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-07-31 18:27 | 190 | 204 | 230.64 | 67.997 | 84.553 | 78.09 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-07-31 18:27 | 190 | 199 | 228.513 | 67.475 | 83.992 | 77.046 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-07-31 18:28 | 190 | 197 | 226.378 | 66.973 | 82.785 | 76.62 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-07-31 18:28 | 190 | 196 | 223.893 | 66.188 | 81.445 | 76.26 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 18:29 | 190 | 196 | 223.517 | 65.934 | 81.77 | 75.813 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 18:29 | 190 | 197 | 222.163 | 66.212 | 79.891 | 76.06 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-07-31 18:30 | 190 | 193 | 221.105 | 65.632 | 79.843 | 75.63 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 18:30 | 190 | 193 | 220.745 | 65.856 | 78.769 | 76.12 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 18:31 | 190 | 193 | 225.688 | 66.032 | 82.454 | 77.202 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 18:31 | 190 | 195 | 226.736 | 66.081 | 83.303 | 77.352 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 18:32 | 190 | 198 | 225.133 | 66.471 | 80.857 | 77.805 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-07-31 18:32 | 190 | 200 | 227.025 | 66.583 | 83.084 | 77.358 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-07-31 18:33 | 190 | 200 | 228.229 | 66.68 | 83.421 | 78.128 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-07-31 18:33 | 190 | 198 | 227.354 | 66.129 | 82.742 | 78.483 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-07-31 18:34 | 190 | 199 | 225.605 | 65.554 | 82.15 | 77.901 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-07-31 18:34 | 190 | 197 | 222.918 | 64.978 | 80.932 | 77.008 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-07-31 18:35 | 190 | 195 | 222.366 | 65.125 | 80.863 | 76.378 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 18:35 | 190 | 192 | 220.799 | 64.866 | 79.426 | 76.507 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 18:36 | 190 | 194 | 219.678 | 64.223 | 79.362 | 76.093 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 18:36 | 190 | 192 | 217.15 | 63.993 | 78.049 | 75.108 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 18:37 | 190 | 188 | 217.153 | 64.344 | 78.337 | 74.472 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 18:37 | 190 | 193 | 218.239 | 64.31 | 79.004 | 74.925 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 18:38 | 190 | 191 | 219.067 | 63.998 | 79.805 | 75.264 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 18:38 | 190 | 190 | 218.522 | 64.042 | 79.362 | 75.118 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 18:39 | 190 | 191 | 218.824 | 64.052 | 79.277 | 75.495 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 18:39 | 190 | 195 | 221.2 | 64.754 | 80.542 | 75.904 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 18:40 | 190 | 194 | 221.178 | 64.749 | 80.697 | 75.732 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 18:40 | 190 | 192 | 219.005 | 64.237 | 79.101 | 75.667 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 18:41 | 190 | 192 | 218.26 | 64.227 | 78.775 | 75.258 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 18:41 | 190 | 196 | 219.717 | 64.379 | 79.068 | 76.27 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 18:42 | 190 | 193 | 219.753 | 64.461 | 79.49 | 75.802 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 18:42 | 190 | 190 | 217.272 | 64.242 | 77.616 | 75.414 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 18:43 | 190 | 190 | 216.953 | 63.813 | 78.075 | 75.065 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 18:43 | 190 | 190 | 216.466 | 63.676 | 77.381 | 75.409 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 18:44 | 190 | 188 | 217.497 | 64.013 | 78.123 | 75.361 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 18:44 | 190 | 190 | 217.003 | 64.198 | 77.547 | 75.258 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 18:45 | 190 | 187 | 218.176 | 63.886 | 78.337 | 75.953 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 18:45 | 190 | 192 | 218.372 | 64.291 | 78.155 | 75.926 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 18:46 | 190 | 189 | 220.263 | 64.427 | 79.576 | 76.26 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 18:46 | 190 | 191 | 218.48 | 63.974 | 78.209 | 76.297 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 18:47 | 190 | 193 | 220.68 | 64.32 | 78.668 | 77.692 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 18:47 | 190 | 191 | 218.082 | 64.042 | 77.301 | 76.739 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 18:48 | 190 | 194 | 219.041 | 64.057 | 78.348 | 76.636 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 18:48 | 190 | 188 | 215.712 | 63.803 | 76.548 | 75.361 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 18:49 | 190 | 190 | 215.109 | 63.579 | 76.692 | 74.838 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 18:49 | 190 | 188 | 213.947 | 63.198 | 76.083 | 74.666 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 18:50 | 190 | 188 | 214.298 | 63.496 | 76.308 | 74.494 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 18:50 | 190 | 189 | 213.55 | 63.691 | 75.672 | 74.187 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 18:51 | 190 | 186 | 214.185 | 63.667 | 76.751 | 73.767 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 18:51 | 190 | 184 | 214.958 | 64.018 | 76.484 | 74.456 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 18:52 | 190 | 185 | 216.205 | 63.886 | 77.621 | 74.698 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 18:52 | 190 | 188 | 217.93 | 64.179 | 78.337 | 75.414 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 18:53 | 190 | 192 | 216.837 | 64.032 | 77.552 | 75.253 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 18:53 | 190 | 190 | 216.631 | 64.198 | 76.965 | 75.468 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 18:54 | 190 | 188 | 217.606 | 64.359 | 78.107 | 75.14 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 18:54 | 190 | 188 | 217.356 | 64.144 | 78.449 | 74.763 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 18:55 | 190 | 192 | 217.266 | 63.871 | 78.374 | 75.021 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 18:55 | 190 | 188 | 215.913 | 64.198 | 77.103 | 74.612 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 18:56 | 190 | 188 | 214.519 | 63.52 | 76.532 | 74.467 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 18:56 | 190 | 187 | 215.265 | 63.369 | 77.483 | 74.413 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 18:57 | 190 | 186 | 212.313 | 62.867 | 76.142 | 73.304 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 18:57 | 190 | 186 | 211.986 | 62.92 | 75.977 | 73.089 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 18:58 | 190 | 187 | 212.548 | 63.203 | 74.69 | 74.655 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 18:58 | 190 | 185 | 213.323 | 62.769 | 76.975 | 73.579 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 18:59 | 190 | 186 | 214.609 | 63.311 | 76.799 | 74.499 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 18:59 | 190 | 187 | 215.065 | 63.53 | 77.429 | 74.106 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 19:00 | 190 | 183 | 211.1 | 62.891 | 74.727 | 73.482 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 19:00 | 190 | 185 | 215.815 | 63.696 | 77.894 | 74.225 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 19:01 | 190 | 188 | 214.228 | 63.959 | 76.879 | 73.39 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 19:01 | 190 | 187 | 213.099 | 63.184 | 76.692 | 73.223 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 19:02 | 190 | 184 | 212.422 | 63.296 | 76.441 | 72.685 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 19:02 | 190 | 186 | 213.753 | 63.593 | 77.082 | 73.078 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 19:03 | 190 | 184 | 211.128 | 63.13 | 75.485 | 72.513 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 19:03 | 190 | 183 | 210.706 | 63.12 | 75.202 | 72.384 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 19:04 | 190 | 184 | 210.392 | 62.818 | 75.389 | 72.185 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 19:04 | 190 | 182 | 209.604 | 62.847 | 74.433 | 72.324 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 19:05 | 190 | 186 | 209.941 | 63.106 | 74.839 | 71.996 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 19:05 | 190 | 183 | 210.368 | 63.501 | 74.295 | 72.572 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 19:06 | 190 | 180 | 210.484 | 62.833 | 75.197 | 72.454 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-07-31 19:06 | 190 | 182 | 211.304 | 63.159 | 75.309 | 72.836 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 19:07 | 190 | 187 | 213.795 | 63.759 | 76.463 | 73.573 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 19:07 | 190 | 183 | 212.333 | 62.989 | 76.185 | 73.159 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 19:08 | 190 | 187 | 211.437 | 63.706 | 73.969 | 73.762 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 19:08 | 190 | 184 | 212.838 | 63.354 | 74.791 | 74.693 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 19:09 | 190 | 186 | 214.987 | 63.681 | 76.559 | 74.747 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 19:09 | 190 | 191 | 218.26 | 63.896 | 75.811 | 78.553 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 19:10 | 190 | 186 | 215.475 | 63.691 | 75.331 | 76.453 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 19:10 | 190 | 188 | 215.928 | 64.364 | 75.993 | 75.571 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 19:11 | 190 | 190 | 214.593 | 64.013 | 75.026 | 75.554 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 19:11 | 190 | 190 | 216.669 | 64.213 | 76.019 | 76.437 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 19:12 | 190 | 187 | 214.403 | 63.779 | 74.957 | 75.667 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 19:12 | 190 | 188 | 212.007 | 63.603 | 73.221 | 75.183 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 19:13 | 190 | 186 | 210.852 | 63.486 | 72.447 | 74.919 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 19:13 | 190 | 187 | 211.4 | 63.14 | 73.195 | 75.065 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 19:14 | 190 | 187 | 213.559 | 63.471 | 74.065 | 76.023 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 19:14 | 190 | 188 | 215.969 | 63.676 | 74.93 | 77.363 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 19:15 | 190 | 187 | 218.002 | 64.403 | 75.886 | 77.713 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 19:15 | 190 | 188 | 218.206 | 65.086 | 75.8 | 77.32 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 19:16 | 190 | 189 | 216.991 | 64.544 | 75.859 | 76.588 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 19:16 | 190 | 191 | 217.353 | 63.628 | 76.895 | 76.83 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 19:17 | 190 | 187 | 215.025 | 63.574 | 75.245 | 76.206 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 19:17 | 190 | 188 | 215.533 | 63.793 | 74.829 | 76.911 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 19:18 | 190 | 186 | 213.362 | 62.979 | 74.263 | 76.12 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 19:18 | 190 | 186 | 211.461 | 62.959 | 73.104 | 75.398 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 19:19 | 190 | 188 | 213.247 | 63.252 | 73.429 | 76.566 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 19:19 | 190 | 184 | 211.458 | 62.911 | 72.847 | 75.7 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 19:20 | 190 | 184 | 210.16 | 62.779 | 71.897 | 75.484 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 19:20 | 190 | 184 | 209.982 | 62.857 | 72.217 | 74.908 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 19:21 | 190 | 185 | 209.29 | 63.028 | 71.849 | 74.413 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 19:21 | 190 | 183 | 209.396 | 63.091 | 71.924 | 74.381 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 19:22 | 190 | 184 | 208.592 | 62.54 | 71.849 | 74.203 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 19:22 | 190 | 183 | 211.318 | 63.335 | 72.789 | 75.194 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 19:23 | 190 | 186 | 214.156 | 63.964 | 73.819 | 76.373 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 19:23 | 190 | 187 | 216.065 | 64.632 | 74.7 | 76.733 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 19:24 | 190 | 187 | 216.119 | 64.666 | 74.903 | 76.55 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 19:24 | 190 | 194 | 217.68 | 65.632 | 75.229 | 76.819 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 19:25 | 190 | 190 | 218.869 | 66.061 | 75.913 | 76.895 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 19:25 | 190 | 189 | 218.102 | 65.608 | 76.041 | 76.453 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 19:26 | 190 | 190 | 217.024 | 65.642 | 74.38 | 77.002 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 19:26 | 190 | 189 | 216.475 | 65.427 | 74.428 | 76.62 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 19:27 | 190 | 191 | 217.82 | 65.461 | 75.48 | 76.879 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 19:27 | 190 | 193 | 217.34 | 65.437 | 75.197 | 76.706 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 19:28 | 190 | 193 | 220.204 | 66.856 | 75.533 | 77.815 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 19:28 | 190 | 191 | 217.321 | 66.168 | 73.542 | 77.611 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 19:29 | 190 | 193 | 217.031 | 65.729 | 74.407 | 76.895 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 19:29 | 190 | 186 | 214.364 | 64.998 | 73.408 | 75.958 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 19:30 | 190 | 190 | 214.742 | 64.574 | 74.129 | 76.039 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 19:30 | 190 | 190 | 216.732 | 65.334 | 75.192 | 76.206 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 19:31 | 190 | 191 | 215.595 | 64.759 | 74.754 | 76.082 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 19:31 | 190 | 188 | 217.299 | 65.135 | 74.919 | 77.245 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 19:32 | 190 | 191 | 217.967 | 65.364 | 75.929 | 76.674 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 19:32 | 190 | 189 | 217.739 | 65.89 | 75.379 | 76.47 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 19:33 | 190 | 193 | 219.766 | 66.407 | 75.528 | 77.831 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 19:33 | 190 | 194 | 217.992 | 65.573 | 74.754 | 77.665 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 19:34 | 190 | 195 | 219.522 | 66.617 | 75.154 | 77.751 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 19:34 | 190 | 195 | 218.139 | 66.154 | 74.353 | 77.632 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 19:35 | 190 | 192 | 218.191 | 66.125 | 73.825 | 78.241 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 19:35 | 190 | 185 | 213.751 | 64.52 | 73.424 | 75.807 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 19:36 | 190 | 185 | 211.977 | 64.398 | 72.143 | 75.436 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 19:36 | 190 | 184 | 212.704 | 63.667 | 74.129 | 74.908 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 19:37 | 190 | 184 | 211.342 | 63.906 | 73.195 | 74.241 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 19:37 | 190 | 187 | 211.822 | 64.179 | 72.805 | 74.838 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 19:38 | 190 | 188 | 213.113 | 63.437 | 73.632 | 76.044 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 19:38 | 190 | 187 | 214.183 | 63.725 | 74.295 | 76.163 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 19:39 | 190 | 186 | 214.159 | 64.042 | 73.798 | 76.319 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 19:39 | 190 | 189 | 215.607 | 64.296 | 74.551 | 76.76 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 19:40 | 190 | 186 | 215.207 | 64.476 | 74.348 | 76.383 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 19:40 | 190 | 186 | 216.358 | 64.525 | 75.202 | 76.631 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 19:41 | 190 | 189 | 214.888 | 64.286 | 74.407 | 76.195 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 19:41 | 190 | 188 | 214.85 | 64.198 | 74.177 | 76.475 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 19:42 | 190 | 191 | 215.211 | 64.613 | 74.236 | 76.362 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 19:42 | 190 | 188 | 215.415 | 64.535 | 74.567 | 76.313 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 19:43 | 190 | 185 | 212.624 | 63.681 | 72.484 | 76.459 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 19:43 | 190 | 187 | 210.96 | 62.984 | 72.255 | 75.721 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 19:44 | 190 | 188 | 211.35 | 62.959 | 71.625 | 76.766 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 19:44 | 190 | 187 | 210.482 | 62.472 | 72.687 | 75.323 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 19:45 | 190 | 182 | 209.557 | 62.808 | 72.228 | 74.521 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 19:45 | 190 | 183 | 208.672 | 62.262 | 72.223 | 74.187 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 19:46 | 190 | 182 | 208.033 | 62.243 | 71.635 | 74.155 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 19:46 | 190 | 180 | 209.573 | 62.745 | 72.313 | 74.515 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-07-31 19:47 | 190 | 182 | 209.371 | 62.525 | 72.153 | 74.693 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 19:47 | 190 | 182 | 210.717 | 62.93 | 72.922 | 74.865 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 19:48 | 190 | 186 | 211.934 | 63.457 | 73.504 | 74.973 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 19:48 | 190 | 186 | 214.779 | 64.115 | 73.931 | 76.733 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 19:49 | 190 | 184 | 213.435 | 64.271 | 73.114 | 76.05 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 19:49 | 190 | 185 | 212.563 | 63.793 | 72.693 | 76.077 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 19:50 | 190 | 187 | 211.614 | 63.184 | 72.741 | 75.689 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 19:50 | 190 | 188 | 212.758 | 63.33 | 73.777 | 75.651 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 19:51 | 190 | 189 | 212.383 | 64.027 | 72.538 | 75.818 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 19:51 | 190 | 187 | 212.028 | 63.623 | 73.082 | 75.323 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 19:52 | 190 | 183 | 211.063 | 62.862 | 72.329 | 75.872 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 19:52 | 190 | 184 | 208.425 | 62.603 | 71.091 | 74.731 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 19:53 | 190 | 184 | 209.629 | 62.667 | 71.897 | 75.065 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 19:53 | 190 | 183 | 208.272 | 62.389 | 71.475 | 74.408 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 19:54 | 190 | 184 | 207.842 | 62.711 | 71.208 | 73.923 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 19:54 | 190 | 180 | 208.291 | 62.516 | 72.094 | 73.681 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-07-31 19:55 | 190 | 184 | 208.627 | 62.199 | 72.65 | 73.778 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 19:55 | 190 | 182 | 210.247 | 62.106 | 73.819 | 74.322 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 19:56 | 190 | 182 | 213.079 | 62.92 | 75.224 | 74.935 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 19:56 | 190 | 185 | 213.12 | 63.033 | 74.813 | 75.274 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 19:57 | 190 | 186 | 213.347 | 63.354 | 74.519 | 75.474 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 19:57 | 190 | 187 | 213.938 | 63.676 | 74.46 | 75.802 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 19:58 | 190 | 185 | 213.167 | 63.749 | 74.321 | 75.097 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 19:58 | 190 | 186 | 213.545 | 64.027 | 74.044 | 75.474 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 19:59 | 190 | 187 | 215.805 | 64.764 | 75.363 | 75.678 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 19:59 | 190 | 186 | 214.759 | 64.637 | 74.428 | 75.694 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 20:00 | 190 | 188 | 215.59 | 64.369 | 75.069 | 76.152 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 20:00 | 190 | 188 | 213.214 | 63.857 | 73.259 | 76.098 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 20:01 | 190 | 185 | 212.411 | 63.32 | 73.542 | 75.549 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 20:01 | 190 | 187 | 212.378 | 63.311 | 73.141 | 75.926 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 20:02 | 190 | 184 | 211.358 | 62.828 | 72.965 | 75.565 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 20:02 | 190 | 182 | 211.362 | 63.198 | 72.949 | 75.215 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 20:03 | 190 | 182 | 208.467 | 62.603 | 71.16 | 74.704 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 20:03 | 190 | 182 | 208.936 | 62.555 | 71.758 | 74.623 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 20:04 | 190 | 179 | 208.001 | 62.452 | 70.813 | 74.736 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-07-31 20:04 | 190 | 183 | 209.999 | 62.847 | 71.619 | 75.533 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 20:05 | 190 | 183 | 211.661 | 62.945 | 73.296 | 75.42 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 20:05 | 190 | 181 | 210.543 | 63.076 | 72.02 | 75.447 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-07-31 20:06 | 190 | 181 | 213.291 | 63.398 | 73.504 | 76.389 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-07-31 20:06 | 190 | 183 | 213.061 | 63.354 | 73.2 | 76.507 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 20:07 | 190 | 188 | 213.721 | 63.491 | 73.696 | 76.534 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 20:07 | 190 | 188 | 212.887 | 63.237 | 73.6 | 76.05 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 20:08 | 190 | 189 | 213.632 | 63.34 | 73.494 | 76.798 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 20:08 | 190 | 189 | 215.018 | 63.218 | 74.033 | 77.767 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 20:09 | 190 | 188 | 216.055 | 63.276 | 74.081 | 78.698 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 20:09 | 190 | 189 | 216.993 | 63.662 | 73.664 | 79.667 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 20:10 | 190 | 191 | 217.035 | 64.227 | 73.205 | 79.603 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 20:10 | 190 | 190 | 216.202 | 64.052 | 72.623 | 79.527 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 20:11 | 190 | 189 | 216.274 | 63.486 | 73.729 | 79.059 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 20:11 | 190 | 191 | 216.08 | 63.311 | 73.958 | 78.811 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 20:12 | 190 | 189 | 214.399 | 62.847 | 73.462 | 78.09 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 20:12 | 190 | 186 | 212.946 | 63.106 | 72.175 | 77.665 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 20:13 | 190 | 184 | 212.304 | 62.73 | 72.458 | 77.116 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 20:13 | 190 | 186 | 214.168 | 63.257 | 72.127 | 78.784 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 20:14 | 190 | 185 | 215.631 | 63.379 | 73.387 | 78.865 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 20:14 | 190 | 187 | 214.73 | 63.076 | 73.51 | 78.144 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 20:15 | 190 | 184 | 212.737 | 62.569 | 73.408 | 76.76 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 20:15 | 190 | 183 | 213.741 | 62.964 | 74.054 | 76.723 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 20:16 | 190 | 187 | 212.773 | 63.115 | 72.564 | 77.094 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 20:16 | 190 | 186 | 212.477 | 62.979 | 72.479 | 77.019 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 20:17 | 190 | 187 | 213.324 | 62.998 | 72.538 | 77.788 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 20:17 | 190 | 182 | 211.252 | 62.779 | 71.352 | 77.121 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 20:18 | 190 | 185 | 210.873 | 63.096 | 71.63 | 76.147 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 20:18 | 190 | 185 | 209.787 | 62.408 | 71.609 | 75.77 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 20:19 | 190 | 181 | 208.811 | 62.194 | 70.53 | 76.087 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-07-31 20:19 | 190 | 179 | 209.114 | 62.072 | 71.256 | 75.786 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-07-31 20:20 | 190 | 182 | 208.186 | 62.286 | 70.626 | 75.274 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 20:20 | 190 | 183 | 208.289 | 62.228 | 70.679 | 75.382 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 20:21 | 190 | 182 | 208.234 | 62.364 | 70.434 | 75.436 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 20:21 | 190 | 182 | 207.125 | 62.618 | 69.216 | 75.291 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 20:22 | 190 | 180 | 210.427 | 62.755 | 71.235 | 76.437 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-07-31 20:22 | 190 | 181 | 211.868 | 63.115 | 71.95 | 76.803 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-07-31 20:23 | 190 | 185 | 211.588 | 63.033 | 71.854 | 76.701 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 20:23 | 190 | 187 | 213.676 | 63.662 | 72.436 | 77.578 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 20:24 | 190 | 184 | 212.466 | 63.637 | 71.94 | 76.889 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 20:24 | 190 | 183 | 212.529 | 63.481 | 72.153 | 76.895 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 20:25 | 190 | 182 | 213.109 | 63.603 | 72.778 | 76.728 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 20:25 | 190 | 185 | 212.705 | 63.647 | 72.933 | 76.125 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 20:26 | 190 | 182 | 212.039 | 63.72 | 72.329 | 75.99 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 20:26 | 190 | 186 | 215.453 | 65.017 | 72.895 | 77.541 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 20:27 | 190 | 188 | 213.472 | 64.354 | 71.577 | 77.541 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 20:27 | 190 | 188 | 214.702 | 64.418 | 73.077 | 77.207 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 20:28 | 190 | 186 | 214.369 | 63.598 | 73.419 | 77.352 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 20:28 | 190 | 185 | 214.001 | 63.579 | 74.049 | 76.373 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 20:29 | 190 | 182 | 215.315 | 63.467 | 73.376 | 78.472 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 20:29 | 190 | 180 | 211.428 | 62.72 | 71.657 | 77.051 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-07-31 20:30 | 190 | 179 | 209.574 | 62.662 | 70.647 | 76.265 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-07-31 20:30 | 190 | 183 | 211.845 | 63.315 | 72.41 | 76.12 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 20:31 | 190 | 183 | 210.847 | 63.569 | 70.599 | 76.679 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 20:31 | 190 | 187 | 216.45 | 64.647 | 74.198 | 77.605 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 20:32 | 190 | 184 | 216.273 | 64.813 | 74.129 | 77.331 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 20:32 | 190 | 187 | 215.997 | 63.964 | 74.46 | 77.573 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 20:33 | 190 | 190 | 217.218 | 64.813 | 75.074 | 77.331 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 20:33 | 190 | 186 | 216.402 | 64.291 | 74.156 | 77.955 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 20:34 | 190 | 188 | 216.116 | 64.325 | 73.798 | 77.993 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 20:34 | 190 | 188 | 216.745 | 64.047 | 74.807 | 77.891 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 20:35 | 190 | 187 | 214.973 | 64.037 | 73.024 | 77.912 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 20:35 | 190 | 186 | 213.381 | 63.647 | 71.908 | 77.826 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 20:36 | 190 | 186 | 212.708 | 63.642 | 71.326 | 77.74 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 20:36 | 190 | 185 | 212.865 | 63.486 | 71.838 | 77.541 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 20:37 | 190 | 187 | 215.551 | 64.442 | 72.981 | 78.128 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 20:37 | 190 | 185 | 212.594 | 63.686 | 71.523 | 77.385 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 20:38 | 190 | 182 | 211.482 | 62.959 | 71.79 | 76.733 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 20:38 | 190 | 182 | 210.379 | 63.028 | 71.027 | 76.324 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 20:39 | 190 | 180 | 210.737 | 62.789 | 71.769 | 76.179 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-07-31 20:39 | 190 | 179 | 209.71 | 62.706 | 70.637 | 76.367 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-07-31 20:40 | 190 | 182 | 211.828 | 62.857 | 72.324 | 76.647 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 20:40 | 190 | 180 | 213.235 | 63.311 | 72.442 | 77.482 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-07-31 20:41 | 190 | 184 | 213.462 | 63.325 | 72.618 | 77.519 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 20:41 | 190 | 184 | 214.931 | 63.603 | 73.782 | 77.546 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 20:42 | 190 | 185 | 214.104 | 63.53 | 73.157 | 77.417 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 20:42 | 190 | 185 | 214.661 | 63.369 | 72.976 | 78.316 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 20:43 | 190 | 189 | 215.231 | 63.623 | 73.211 | 78.397 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 20:43 | 190 | 185 | 216.926 | 63.647 | 74.818 | 78.461 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 20:44 | 190 | 182 | 213.202 | 63.154 | 72.335 | 77.713 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 20:44 | 190 | 180 | 211.979 | 62.696 | 71.699 | 77.584 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-07-31 20:45 | 190 | 185 | 212.169 | 63.028 | 71.347 | 77.794 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 20:45 | 190 | 180 | 211.99 | 62.955 | 71.731 | 77.304 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-07-31 20:46 | 190 | 186 | 212.03 | 63.145 | 70.914 | 77.971 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 20:46 | 190 | 185 | 213.216 | 62.935 | 72.046 | 78.235 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 20:47 | 190 | 179 | 211.133 | 62.828 | 70.861 | 77.444 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-07-31 20:47 | 190 | 184 | 212.24 | 63.198 | 71.544 | 77.498 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 20:48 | 190 | 180 | 213.452 | 63.213 | 71.229 | 79.01 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-07-31 20:48 | 190 | 184 | 211.123 | 63.306 | 70.594 | 77.223 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 20:49 | 190 | 178 | 210.354 | 62.818 | 70.797 | 76.739 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-07-31 20:49 | 190 | 189 | 218.13 | 63.233 | 75.165 | 79.732 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 20:50 | 190 | 186 | 218.96 | 63.574 | 74.492 | 80.894 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 20:50 | 190 | 185 | 219.676 | 64.174 | 74.914 | 80.588 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 20:51 | 190 | 188 | 218.6 | 64.315 | 74.273 | 80.012 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 20:51 | 190 | 185 | 217.334 | 63.745 | 74.476 | 79.113 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 20:52 | 190 | 186 | 217.262 | 63.652 | 73.841 | 79.769 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 20:52 | 190 | 184 | 216.632 | 63.832 | 73.515 | 79.285 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 20:53 | 190 | 185 | 217.691 | 63.862 | 74.054 | 79.775 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 20:53 | 190 | 184 | 215.419 | 63.671 | 73.114 | 78.634 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 20:54 | 190 | 182 | 214.284 | 63.515 | 72.41 | 78.359 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 20:54 | 190 | 184 | 215.102 | 63.832 | 72.335 | 78.935 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 20:55 | 190 | 185 | 215.811 | 63.906 | 72.986 | 78.919 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 20:55 | 190 | 187 | 214.637 | 63.471 | 71.892 | 79.274 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 20:56 | 190 | 188 | 215.835 | 63.788 | 72.703 | 79.344 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 20:56 | 190 | 185 | 213.992 | 63.706 | 71.609 | 78.677 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 20:57 | 190 | 182 | 214.327 | 64.159 | 72.046 | 78.122 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 20:57 | 190 | 183 | 211.471 | 63.579 | 70.717 | 77.175 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 20:58 | 190 | 184 | 212.052 | 63.574 | 70.77 | 77.708 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 20:58 | 190 | 180 | 212.501 | 63.559 | 71.288 | 77.654 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-07-31 20:59 | 190 | 185 | 217.169 | 63.818 | 73.899 | 79.452 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 20:59 | 190 | 187 | 216.261 | 63.906 | 73.232 | 79.123 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:00 | 190 | 186 | 216.025 | 64.144 | 73.36 | 78.521 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 21:00 | 190 | 186 | 217.155 | 64.32 | 73.857 | 78.978 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 21:01 | 190 | 183 | 217.142 | 64.218 | 74.22 | 78.704 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 21:01 | 190 | 185 | 217.054 | 64.291 | 74.006 | 78.757 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 21:02 | 190 | 189 | 217.722 | 65.1 | 73.52 | 79.102 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 21:02 | 190 | 190 | 221.097 | 65.164 | 74.861 | 81.072 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 21:03 | 190 | 190 | 221.371 | 64.549 | 75.427 | 81.395 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 21:03 | 190 | 188 | 221.251 | 64.832 | 75.379 | 81.04 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 21:04 | 190 | 188 | 220.021 | 64.393 | 75.218 | 80.41 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 21:04 | 190 | 186 | 218.03 | 64.105 | 74.252 | 79.673 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 21:05 | 190 | 182 | 216.124 | 63.906 | 72.928 | 79.29 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 21:05 | 190 | 187 | 216.017 | 63.842 | 72.912 | 79.263 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:06 | 190 | 183 | 215.636 | 63.618 | 72.895 | 79.123 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 21:06 | 190 | 184 | 213.888 | 63.432 | 72.495 | 77.961 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 21:07 | 190 | 182 | 213.144 | 63.589 | 71.95 | 77.605 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 21:07 | 190 | 183 | 212.25 | 63.286 | 71.208 | 77.756 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 21:08 | 190 | 180 | 211.655 | 62.647 | 71.096 | 77.912 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-07-31 21:08 | 190 | 182 | 211.729 | 63.198 | 70.845 | 77.686 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 21:09 | 190 | 185 | 216.108 | 63.891 | 73.734 | 78.483 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 21:09 | 190 | 184 | 217.498 | 64.12 | 73.275 | 80.103 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 21:10 | 190 | 185 | 216.994 | 63.808 | 73.68 | 79.506 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 21:10 | 190 | 187 | 218.599 | 64.437 | 73.429 | 80.733 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:11 | 190 | 187 | 219.74 | 64.954 | 74.118 | 80.668 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:11 | 190 | 190 | 220.128 | 64.944 | 74.919 | 80.265 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 21:12 | 190 | 190 | 221.884 | 65.442 | 75.72 | 80.722 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 21:12 | 190 | 190 | 222.656 | 65.988 | 75.72 | 80.948 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 21:13 | 190 | 188 | 219.758 | 65.042 | 74.193 | 80.523 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 21:13 | 190 | 186 | 218.944 | 64.769 | 74.546 | 79.629 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 21:14 | 190 | 188 | 217.479 | 64.715 | 73.328 | 79.436 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 21:14 | 190 | 191 | 219.626 | 67.948 | 72.442 | 79.236 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 21:15 | 190 | 185 | 217.975 | 63.793 | 75.037 | 79.145 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 21:15 | 190 | 186 | 215.876 | 63.749 | 72.912 | 79.215 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 21:16 | 190 | 188 | 216.688 | 63.803 | 73.627 | 79.258 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 21:16 | 190 | 186 | 216.509 | 63.447 | 73.072 | 79.99 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 21:17 | 190 | 188 | 219.649 | 63.91 | 75.539 | 80.2 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 21:17 | 190 | 182 | 215.537 | 63.418 | 73.787 | 78.332 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 21:18 | 190 | 186 | 215.983 | 63.272 | 74.519 | 78.192 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 21:18 | 190 | 183 | 215.448 | 63.052 | 74.118 | 78.278 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 21:19 | 190 | 181 | 211.995 | 63.013 | 70.418 | 78.564 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-07-31 21:19 | 190 | 184 | 213.566 | 62.945 | 71.374 | 79.247 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 21:20 | 190 | 181 | 215.53 | 63.286 | 72.415 | 79.829 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-07-31 21:20 | 190 | 186 | 218.174 | 63.871 | 73.355 | 80.948 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 21:21 | 190 | 187 | 219.874 | 64.252 | 73.403 | 82.219 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:21 | 190 | 190 | 222.011 | 67.583 | 72.618 | 81.81 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 21:22 | 190 | 188 | 219.302 | 65.193 | 72.73 | 81.379 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 21:22 | 190 | 187 | 220.39 | 64.325 | 74.428 | 81.637 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:23 | 190 | 187 | 218.422 | 63.881 | 73.307 | 81.234 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:23 | 190 | 187 | 217.585 | 63.837 | 73.381 | 80.367 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:24 | 190 | 188 | 218.34 | 64.252 | 73.996 | 80.092 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 21:24 | 190 | 190 | 219.066 | 64.115 | 73.809 | 81.142 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 21:25 | 190 | 189 | 220.411 | 64.154 | 74.001 | 82.256 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 21:25 | 190 | 188 | 220.075 | 64.603 | 74.572 | 80.9 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 21:26 | 190 | 185 | 218.407 | 64.481 | 73.36 | 80.566 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 21:26 | 190 | 189 | 219.537 | 65.422 | 74.012 | 80.103 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 21:27 | 190 | 185 | 216.039 | 64.071 | 72.527 | 79.441 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 21:27 | 190 | 187 | 215.769 | 63.842 | 72.271 | 79.656 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:28 | 190 | 187 | 216.002 | 63.886 | 72.933 | 79.183 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:28 | 190 | 182 | 214.618 | 63.545 | 72.009 | 79.064 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 21:29 | 190 | 184 | 214.488 | 63.398 | 72.02 | 79.07 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-07-31 21:29 | 190 | 181 | 215.454 | 63.735 | 72.773 | 78.946 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-07-31 21:30 | 190 | 182 | 216.803 | 63.925 | 73.275 | 79.603 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-07-31 21:30 | 190 | 186 | 218.614 | 64.247 | 74.124 | 80.243 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 21:31 | 190 | 185 | 220.308 | 64.686 | 74.69 | 80.932 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 21:31 | 190 | 188 | 221.187 | 64.93 | 75.427 | 80.83 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 21:32 | 190 | 187 | 221.619 | 64.939 | 75.624 | 81.056 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:32 | 190 | 190 | 222.094 | 64.818 | 75.736 | 81.54 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 21:33 | 190 | 189 | 221.762 | 64.93 | 74.882 | 81.95 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 21:33 | 190 | 189 | 222.951 | 65.656 | 75.475 | 81.82 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 21:34 | 190 | 187 | 222.162 | 65.247 | 75.213 | 81.702 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:34 | 190 | 192 | 221.294 | 64.866 | 74.807 | 81.621 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 21:35 | 190 | 189 | 222.874 | 65.622 | 75.507 | 81.745 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 21:35 | 190 | 190 | 220.631 | 65.237 | 74.182 | 81.212 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 21:36 | 190 | 190 | 220.878 | 65.349 | 73.552 | 81.977 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 21:36 | 190 | 191 | 221.889 | 66.246 | 73.435 | 82.208 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 21:37 | 190 | 188 | 221.805 | 64.496 | 76.345 | 80.964 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 21:37 | 190 | 185 | 218.374 | 64.315 | 74.214 | 79.845 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 21:38 | 190 | 183 | 217.803 | 63.959 | 74.893 | 78.951 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 21:38 | 190 | 187 | 217.594 | 63.93 | 74.594 | 79.07 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:39 | 190 | 185 | 217.792 | 64.042 | 74.487 | 79.263 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 21:39 | 190 | 185 | 219.112 | 64.296 | 74.567 | 80.249 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 21:40 | 190 | 187 | 217.996 | 64.203 | 74.417 | 79.376 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:40 | 190 | 183 | 216.891 | 64.13 | 73.745 | 79.016 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 21:41 | 190 | 183 | 214.567 | 64.33 | 70.925 | 79.312 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 21:41 | 190 | 183 | 218.167 | 64.715 | 72.757 | 80.695 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-07-31 21:42 | 190 | 187 | 221.022 | 65.32 | 74.108 | 81.594 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:42 | 190 | 187 | 221.637 | 65.637 | 74.476 | 81.524 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:43 | 190 | 190 | 223.964 | 65.973 | 75.363 | 82.628 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 21:43 | 190 | 192 | 223.793 | 65.539 | 75.475 | 82.779 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 21:44 | 190 | 189 | 224.403 | 66.134 | 75.533 | 82.736 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 21:44 | 190 | 194 | 225.436 | 66.734 | 75.923 | 82.779 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 21:45 | 190 | 193 | 224.975 | 67.329 | 75.352 | 82.294 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 21:45 | 190 | 192 | 223.735 | 66.958 | 74.391 | 82.386 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 21:46 | 190 | 194 | 224.104 | 67.446 | 74.364 | 82.294 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 21:46 | 190 | 195 | 226.071 | 67.749 | 75.603 | 82.719 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 21:47 | 190 | 191 | 224.303 | 68.368 | 74.567 | 81.368 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 21:47 | 190 | 190 | 221.691 | 67.271 | 73.429 | 80.991 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 21:48 | 190 | 191 | 221.957 | 66.685 | 74.033 | 81.239 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 21:48 | 190 | 187 | 220.172 | 66.354 | 73.413 | 80.405 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:49 | 190 | 189 | 220.448 | 66.456 | 73.243 | 80.749 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 21:49 | 190 | 188 | 218.665 | 65.461 | 72.826 | 80.378 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 21:50 | 190 | 190 | 220.525 | 65.895 | 73.515 | 81.115 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 21:50 | 190 | 185 | 219.022 | 66.222 | 72.207 | 80.593 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 21:51 | 190 | 186 | 219.085 | 66.256 | 72.57 | 80.259 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 21:51 | 190 | 189 | 218.147 | 65.598 | 72.004 | 80.545 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 21:52 | 190 | 186 | 218.691 | 65.52 | 72.196 | 80.975 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 21:52 | 190 | 187 | 220.499 | 65.754 | 73.323 | 81.422 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:53 | 190 | 187 | 220.455 | 65.69 | 73.526 | 81.239 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:53 | 190 | 187 | 222.295 | 66.056 | 74.182 | 82.057 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:54 | 190 | 186 | 220.062 | 65.7 | 74.054 | 80.308 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 21:54 | 190 | 188 | 222.722 | 66.295 | 75.694 | 80.733 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 21:55 | 190 | 188 | 222.671 | 66.461 | 75.272 | 80.938 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 21:55 | 190 | 192 | 222.879 | 66.812 | 75.539 | 80.528 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 21:56 | 190 | 190 | 221.943 | 66.412 | 74.674 | 80.857 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 21:56 | 190 | 192 | 223.067 | 66.31 | 75.475 | 81.282 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 21:57 | 190 | 190 | 222.803 | 66.022 | 75.752 | 81.029 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 21:57 | 190 | 187 | 220.122 | 65.661 | 73.814 | 80.647 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 21:58 | 190 | 189 | 222.118 | 66.125 | 74.679 | 81.314 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 21:58 | 190 | 188 | 221.6 | 65.573 | 74.476 | 81.551 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 21:59 | 190 | 190 | 219.799 | 65.276 | 74.065 | 80.458 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 21:59 | 190 | 187 | 220.48 | 65.144 | 74.764 | 80.572 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 22:00 | 190 | 188 | 220.592 | 65.091 | 75.01 | 80.491 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 22:00 | 190 | 187 | 220.832 | 65.091 | 75.32 | 80.421 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 22:01 | 190 | 189 | 220.573 | 65.208 | 74.535 | 80.83 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 22:01 | 190 | 190 | 219.818 | 65.027 | 74.327 | 80.464 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 22:02 | 190 | 189 | 219.106 | 64.891 | 74.182 | 80.033 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 22:02 | 190 | 186 | 218.661 | 65.086 | 73.51 | 80.065 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 22:03 | 190 | 189 | 219.769 | 65.408 | 74.156 | 80.205 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 22:03 | 190 | 186 | 219.923 | 65.432 | 74.033 | 80.458 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 22:04 | 190 | 185 | 221.793 | 65.7 | 75.005 | 81.088 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 22:04 | 190 | 187 | 223.798 | 66.363 | 75.464 | 81.971 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 22:05 | 190 | 187 | 224.318 | 66.285 | 76.153 | 81.88 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 22:05 | 190 | 188 | 222.879 | 66.115 | 75.261 | 81.503 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 22:06 | 190 | 193 | 225.238 | 66.685 | 76.372 | 82.181 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 22:06 | 190 | 193 | 223.35 | 66.598 | 75.405 | 81.347 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 22:07 | 190 | 193 | 226.266 | 67.709 | 76.532 | 82.025 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 22:07 | 190 | 188 | 224.219 | 66.544 | 75.731 | 81.944 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 22:08 | 190 | 189 | 224.427 | 66.685 | 76.105 | 81.637 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 22:08 | 190 | 192 | 224.123 | 66.481 | 75.154 | 82.488 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 22:09 | 190 | 189 | 223.638 | 66.183 | 75.742 | 81.713 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 22:09 | 190 | 187 | 222.126 | 66.203 | 74.797 | 81.126 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 22:10 | 190 | 191 | 223.235 | 66.495 | 75.571 | 81.169 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 22:10 | 190 | 190 | 220.82 | 65.837 | 74.449 | 80.534 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 22:11 | 190 | 190 | 221.553 | 65.91 | 74.743 | 80.9 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 22:11 | 190 | 185 | 220.798 | 65.608 | 74.279 | 80.911 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 22:12 | 190 | 189 | 219.736 | 65.325 | 74.033 | 80.378 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 22:12 | 190 | 188 | 218.988 | 65.081 | 73.798 | 80.109 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 22:13 | 190 | 192 | 223.672 | 65.091 | 74.247 | 84.334 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 22:13 | 190 | 189 | 221.516 | 64.798 | 74.957 | 81.761 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 22:14 | 190 | 188 | 222.519 | 65.154 | 76.18 | 81.185 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 22:14 | 190 | 189 | 220.228 | 65.022 | 74.764 | 80.442 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 22:15 | 190 | 185 | 221.915 | 65.271 | 75.4 | 81.244 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-07-31 22:15 | 190 | 190 | 222.654 | 65.637 | 75.272 | 81.745 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 22:16 | 190 | 189 | 223.362 | 65.998 | 75.544 | 81.82 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 22:16 | 190 | 190 | 225.044 | 66.651 | 76.847 | 81.546 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 22:17 | 190 | 197 | 231.923 | 67.373 | 77.045 | 87.505 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-07-31 22:17 | 190 | 198 | 233.015 | 67.48 | 78.94 | 86.595 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-07-31 22:18 | 190 | 197 | 233.621 | 67.812 | 79.752 | 86.057 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-07-31 22:18 | 190 | 196 | 232.062 | 68.343 | 78.55 | 85.169 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 22:19 | 190 | 198 | 230.599 | 67.373 | 78.273 | 84.953 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-07-31 22:19 | 190 | 196 | 230.058 | 67.207 | 78.145 | 84.706 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 22:20 | 190 | 195 | 228.676 | 67.383 | 76.986 | 84.307 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 22:20 | 190 | 195 | 228.373 | 66.807 | 77.226 | 84.34 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 22:21 | 190 | 195 | 229.321 | 66.583 | 76.783 | 85.955 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 22:21 | 190 | 197 | 229.094 | 66.495 | 78.62 | 83.979 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-07-31 22:22 | 190 | 196 | 227.667 | 66.129 | 77.317 | 84.221 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 22:22 | 190 | 194 | 227.123 | 65.788 | 76.409 | 84.926 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 22:23 | 190 | 191 | 225.484 | 65.344 | 76.409 | 83.731 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 22:23 | 190 | 194 | 225.832 | 65.525 | 77.205 | 83.102 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 22:24 | 190 | 189 | 223.499 | 65.125 | 75.87 | 82.504 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 22:24 | 190 | 196 | 231.352 | 65.471 | 80.777 | 85.104 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 22:25 | 190 | 193 | 227.472 | 65.549 | 77.659 | 84.264 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 22:25 | 190 | 190 | 224.704 | 65.178 | 75.843 | 83.683 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 22:26 | 190 | 188 | 224.798 | 65.032 | 76.158 | 83.608 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 22:26 | 190 | 189 | 223.613 | 64.9 | 75.929 | 82.784 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 22:27 | 190 | 192 | 222.846 | 65.174 | 74.797 | 82.875 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 22:27 | 190 | 192 | 222.501 | 64.803 | 74.957 | 82.741 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 22:28 | 190 | 188 | 222.863 | 64.627 | 75.581 | 82.655 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 22:28 | 190 | 189 | 224.93 | 65.037 | 76.436 | 83.457 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 22:29 | 190 | 192 | 226.175 | 65.3 | 77.52 | 83.355 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 22:29 | 190 | 192 | 227.061 | 65.588 | 78 | 83.473 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 22:30 | 190 | 192 | 229.596 | 66.485 | 79.202 | 83.909 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 22:30 | 190 | 197 | 229.766 | 66.154 | 79.891 | 83.721 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-07-31 22:31 | 190 | 193 | 229.215 | 65.934 | 79.442 | 83.839 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 22:31 | 190 | 195 | 228.869 | 66.212 | 78.721 | 83.936 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 22:32 | 190 | 195 | 229.979 | 66.095 | 79.464 | 84.42 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 22:32 | 190 | 195 | 229.771 | 65.676 | 80.003 | 84.092 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 22:33 | 190 | 198 | 229.877 | 67.144 | 78.081 | 84.652 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-07-31 22:33 | 190 | 193 | 229.817 | 67.158 | 78.422 | 84.237 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 22:34 | 190 | 195 | 227.751 | 67.149 | 76.591 | 84.011 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 22:34 | 190 | 194 | 228.175 | 67.51 | 76.804 | 83.861 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 22:35 | 190 | 193 | 228.273 | 67.334 | 76.879 | 84.06 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 22:35 | 190 | 192 | 228.416 | 66.895 | 77.456 | 84.065 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 22:36 | 190 | 194 | 227.039 | 66.588 | 77.199 | 83.252 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 22:36 | 190 | 194 | 224.92 | 66.144 | 76.121 | 82.655 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 22:37 | 190 | 189 | 225.052 | 66.017 | 76.601 | 82.434 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 22:37 | 190 | 193 | 224.358 | 66.071 | 75.987 | 82.3 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 22:38 | 190 | 190 | 222.981 | 65.661 | 75.042 | 82.278 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 22:38 | 190 | 188 | 223.147 | 65.3 | 75.774 | 82.073 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 22:39 | 190 | 187 | 223.121 | 65.325 | 75.453 | 82.343 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-07-31 22:39 | 190 | 189 | 221.771 | 64.681 | 74.909 | 82.181 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 22:40 | 190 | 189 | 224.674 | 65.3 | 76.682 | 82.692 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 22:40 | 190 | 191 | 225.3 | 64.998 | 77.05 | 83.252 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 22:41 | 190 | 191 | 225.85 | 64.974 | 77.306 | 83.57 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 22:41 | 190 | 190 | 226.579 | 65.378 | 77.846 | 83.355 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 22:42 | 190 | 195 | 228.007 | 65.452 | 78.118 | 84.437 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 22:42 | 190 | 190 | 228.104 | 65.651 | 78.668 | 83.785 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 22:43 | 190 | 194 | 227.053 | 65.793 | 77.717 | 83.543 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 22:43 | 190 | 192 | 225.91 | 65.739 | 76.66 | 83.511 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 22:44 | 190 | 195 | 228.369 | 66.188 | 78.342 | 83.839 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 22:44 | 190 | 191 | 229.694 | 66.402 | 78.721 | 84.571 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 22:45 | 190 | 196 | 228.854 | 66.481 | 77.963 | 84.41 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 22:45 | 190 | 195 | 228.992 | 66.598 | 77.995 | 84.399 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 22:46 | 190 | 191 | 227.343 | 65.856 | 77.75 | 83.737 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 22:46 | 190 | 190 | 226.455 | 65.803 | 77.114 | 83.538 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 22:47 | 190 | 191 | 226.031 | 65.847 | 76.302 | 83.882 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 22:47 | 190 | 192 | 231.581 | 65.871 | 81.925 | 83.785 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 22:48 | 190 | 191 | 226.503 | 65.447 | 78.385 | 82.671 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 22:48 | 190 | 189 | 222.77 | 65.052 | 76.409 | 81.309 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-07-31 22:49 | 190 | 190 | 224.902 | 65.486 | 78.225 | 81.191 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 22:49 | 190 | 191 | 225.852 | 65.651 | 78.257 | 81.944 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 22:50 | 190 | 193 | 225.645 | 66.232 | 77.119 | 82.294 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 22:50 | 190 | 192 | 225.134 | 65.608 | 76.564 | 82.962 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 22:51 | 190 | 192 | 225.331 | 65.637 | 77.039 | 82.655 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 22:51 | 190 | 190 | 228.715 | 66.651 | 78.166 | 83.898 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 22:52 | 190 | 190 | 227.308 | 65.378 | 78.145 | 83.785 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 22:52 | 190 | 192 | 228.965 | 66.129 | 77.883 | 84.953 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 22:53 | 190 | 192 | 227.557 | 65.734 | 78.049 | 83.774 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 22:53 | 190 | 195 | 229.246 | 66.349 | 78.374 | 84.523 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 22:54 | 190 | 193 | 229.168 | 65.729 | 79.293 | 84.146 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 22:54 | 190 | 194 | 228.161 | 65.842 | 78.55 | 83.769 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 22:55 | 190 | 197 | 228.052 | 65.871 | 78.326 | 83.855 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-07-31 22:55 | 190 | 195 | 230.273 | 66.788 | 79.522 | 83.963 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 22:56 | 190 | 193 | 229.659 | 65.925 | 79.4 | 84.334 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 22:56 | 190 | 194 | 228.299 | 65.695 | 79.357 | 83.247 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 22:57 | 190 | 195 | 228.511 | 66.183 | 78.844 | 83.484 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 22:57 | 190 | 192 | 227.54 | 65.456 | 79.058 | 83.026 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 22:58 | 190 | 194 | 227.192 | 65.666 | 78.769 | 82.757 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 22:58 | 190 | 195 | 227.083 | 65.656 | 78.476 | 82.951 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 22:59 | 190 | 192 | 227.501 | 65.573 | 79.079 | 82.849 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 22:59 | 190 | 195 | 228.208 | 65.764 | 78.513 | 83.931 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 23:00 | 190 | 192 | 225.82 | 64.896 | 77.408 | 83.516 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 23:00 | 190 | 193 | 226.342 | 65.052 | 78.07 | 83.22 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 23:01 | 190 | 190 | 224.993 | 64.661 | 77.354 | 82.978 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 23:01 | 190 | 192 | 225.258 | 64.476 | 77.616 | 83.166 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 23:02 | 190 | 191 | 223.882 | 64.461 | 77.611 | 81.81 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 23:02 | 190 | 191 | 223.331 | 64.652 | 77.408 | 81.271 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 23:03 | 190 | 186 | 222.989 | 64.696 | 77.199 | 81.094 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 23:03 | 190 | 188 | 222.414 | 64.32 | 77.183 | 80.911 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 23:04 | 190 | 186 | 222.716 | 64.788 | 76.463 | 81.465 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-07-31 23:04 | 190 | 190 | 228.295 | 65.354 | 80.943 | 81.998 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 23:05 | 190 | 191 | 229.164 | 65.881 | 80.558 | 82.725 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 23:05 | 190 | 193 | 232.291 | 66.125 | 82.822 | 83.344 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 23:06 | 190 | 191 | 230.61 | 66.285 | 81.493 | 82.832 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 23:06 | 190 | 195 | 228.52 | 66.378 | 79.159 | 82.983 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 23:07 | 190 | 194 | 228.051 | 65.978 | 79.036 | 83.037 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 23:07 | 190 | 193 | 230.738 | 66.954 | 79.902 | 83.882 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 23:08 | 190 | 193 | 230.666 | 66.237 | 80.014 | 84.415 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 23:08 | 190 | 197 | 229.76 | 65.92 | 79.506 | 84.334 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-07-31 23:09 | 190 | 199 | 231.868 | 66.368 | 80.062 | 85.438 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-07-31 23:09 | 190 | 198 | 233.13 | 66.88 | 80.484 | 85.766 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-07-31 23:10 | 190 | 192 | 229.685 | 66.666 | 78.62 | 84.399 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 23:10 | 190 | 193 | 229.469 | 66.915 | 78.914 | 83.64 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 23:11 | 190 | 190 | 227.147 | 66.563 | 77.466 | 83.118 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 23:11 | 190 | 194 | 225.295 | 66.188 | 76.415 | 82.692 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 23:12 | 190 | 194 | 227.552 | 66.729 | 77.808 | 83.015 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 23:12 | 190 | 190 | 225.928 | 66.305 | 77.114 | 82.509 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 23:13 | 190 | 194 | 226.221 | 66.876 | 77.557 | 81.788 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 23:13 | 190 | 191 | 225 | 66.495 | 77.061 | 81.444 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 23:14 | 190 | 193 | 225.886 | 66.051 | 77.632 | 82.203 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 23:14 | 190 | 190 | 223.436 | 65.661 | 76.703 | 81.072 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 23:15 | 190 | 190 | 223.625 | 65.359 | 77.226 | 81.04 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 23:15 | 190 | 188 | 224.355 | 65.676 | 77.418 | 81.261 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-07-31 23:16 | 190 | 192 | 226.925 | 65.944 | 79.031 | 81.95 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 23:16 | 190 | 193 | 227.273 | 66.261 | 78.465 | 82.547 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 23:17 | 190 | 194 | 228.902 | 66.476 | 79.416 | 83.01 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 23:17 | 190 | 193 | 229.531 | 66.729 | 79.437 | 83.365 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 23:18 | 190 | 196 | 229.683 | 66.851 | 79.768 | 83.064 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 23:18 | 190 | 194 | 228.201 | 66.193 | 79.17 | 82.838 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 23:19 | 190 | 190 | 226.668 | 66.115 | 77.904 | 82.649 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 23:19 | 190 | 193 | 226.598 | 65.968 | 77.894 | 82.736 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 23:20 | 190 | 190 | 227.171 | 66.271 | 77.669 | 83.231 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 23:20 | 190 | 193 | 227.054 | 65.851 | 78.139 | 83.064 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 23:21 | 190 | 194 | 225.875 | 65.808 | 77.504 | 82.563 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 23:21 | 190 | 193 | 226.688 | 65.734 | 77.723 | 83.231 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 23:22 | 190 | 192 | 225.594 | 65.754 | 76.986 | 82.854 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 23:22 | 190 | 192 | 225.128 | 65.51 | 77.082 | 82.536 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 23:23 | 190 | 192 | 224.982 | 65.768 | 77.173 | 82.041 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-07-31 23:46 | 190 | 196 | 228.873 | 66.905 | 80.713 | 81.255 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 23:46 | 190 | 193 | 230.278 | 66.827 | 81.819 | 81.632 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 23:47 | 190 | 193 | 231.636 | 67.724 | 82.075 | 81.837 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-07-31 23:47 | 190 | 195 | 232.561 | 67.583 | 82.646 | 82.332 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 23:48 | 190 | 196 | 232.911 | 67.666 | 82.892 | 82.353 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 23:48 | 190 | 195 | 232.941 | 67.5 | 83.287 | 82.154 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-07-31 23:49 | 190 | 196 | 233.795 | 67.69 | 83.789 | 82.316 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 23:49 | 190 | 196 | 233.882 | 68.285 | 83.362 | 82.235 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 23:50 | 190 | 201 | 235.207 | 69.119 | 83.794 | 82.294 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-07-31 23:50 | 190 | 196 | 233.269 | 67.978 | 83.25 | 82.041 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 23:51 | 190 | 198 | 232.17 | 67.831 | 82.502 | 81.837 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-07-31 23:51 | 190 | 196 | 232.246 | 67.627 | 82.47 | 82.149 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 23:52 | 190 | 197 | 230.905 | 67.163 | 81.776 | 81.966 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-07-31 23:52 | 190 | 196 | 229.757 | 66.7 | 81.194 | 81.863 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 23:53 | 190 | 196 | 231.442 | 66.91 | 81.285 | 83.247 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 23:53 | 190 | 198 | 232.911 | 67.007 | 81.311 | 84.593 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-07-31 23:54 | 190 | 197 | 231.512 | 66.866 | 81.13 | 83.516 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-07-31 23:54 | 190 | 196 | 230.762 | 66.934 | 81.028 | 82.8 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 23:55 | 190 | 191 | 230.745 | 67.041 | 81.178 | 82.526 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-07-31 23:55 | 190 | 196 | 232.134 | 67.202 | 82.353 | 82.579 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-07-31 23:56 | 190 | 194 | 232.364 | 67.539 | 82.267 | 82.558 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-07-31 23:56 | 190 | 190 | 232.293 | 67.568 | 82.609 | 82.116 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-07-31 23:57 | 190 | 198 | 232.481 | 67.719 | 82.71 | 82.052 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-07-31 23:57 | 190 | 198 | 233.339 | 67.597 | 83.394 | 82.348 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-07-31 23:58 | 190 | 203 | 235.466 | 68.002 | 83.463 | 84.001 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-07-31 23:58 | 190 | 198 | 235.414 | 67.709 | 84.243 | 83.462 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-07-31 23:59 | 190 | 200 | 235.094 | 67.807 | 83.949 | 83.338 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-07-31 23:59 | 190 | 200 | 230.682 | 68.773 | 78.764 | 83.145 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 | 190 | 198 | 234.44 | 68.236 | 82.753 | 83.451 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 | 190 | 200 | 235.492 | 69.075 | 83.073 | 83.344 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:01 | 190 | 198 | 233.943 | 68.753 | 82.32 | 82.87 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 00:01 | 190 | 196 | 232.21 | 67.944 | 81.487 | 82.779 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 00:02 | 190 | 195 | 231.601 | 67.378 | 81.455 | 82.768 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 00:02 | 190 | 195 | 231.41 | 67.514 | 81.322 | 82.574 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 00:03 | 190 | 196 | 233.31 | 68.017 | 82.24 | 83.053 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 00:03 | 190 | 198 | 234.352 | 68.007 | 82.689 | 83.656 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 00:04 | 190 | 198 | 236.105 | 68.378 | 83.581 | 84.146 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 00:04 | 190 | 198 | 236.406 | 68.636 | 83.613 | 84.157 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 00:05 | 190 | 202 | 237.098 | 68.86 | 83.575 | 84.663 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-01 00:05 | 190 | 199 | 236.933 | 68.641 | 83.645 | 84.647 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-01 00:06 | 190 | 201 | 237.072 | 68.807 | 83.586 | 84.679 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 00:06 | 190 | 201 | 236.691 | 69.041 | 83.079 | 84.571 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 00:07 | 190 | 199 | 235.484 | 68.5 | 82.865 | 84.119 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-01 00:07 | 190 | 197 | 234.687 | 68.3 | 82.844 | 83.543 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 00:08 | 190 | 196 | 234.015 | 68.217 | 82.443 | 83.355 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 00:08 | 190 | 199 | 234.033 | 68.314 | 82.214 | 83.505 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-01 00:09 | 190 | 196 | 233.76 | 67.885 | 82.214 | 83.661 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 00:09 | 190 | 198 | 233.251 | 67.841 | 81.824 | 83.586 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 00:10 | 190 | 199 | 232.499 | 67.7 | 82.053 | 82.746 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-01 00:10 | 190 | 196 | 231.082 | 67.197 | 81.311 | 82.574 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 00:11 | 190 | 196 | 230.618 | 67.076 | 81.108 | 82.434 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 00:11 | 190 | 207 | 243.059 | 67.978 | 92.141 | 82.94 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-08-01 00:12 | 190 | 203 | 237.201 | 67.485 | 86.657 | 83.059 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-01 00:12 | 190 | 197 | 234.511 | 67.246 | 84.707 | 82.558 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 00:13 | 190 | 198 | 234.262 | 67.51 | 84.302 | 82.45 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 00:13 | 190 | 200 | 235.681 | 67.875 | 84.99 | 82.816 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:14 | 190 | 200 | 236.099 | 68.085 | 84.622 | 83.392 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:14 | 190 | 199 | 237.015 | 68.212 | 84.905 | 83.898 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-01 00:15 | 190 | 202 | 237.641 | 68.441 | 85.065 | 84.135 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-01 00:15 | 190 | 198 | 237.141 | 68.578 | 84.622 | 83.941 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 00:16 | 190 | 203 | 238.579 | 69.007 | 85.044 | 84.528 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-01 00:16 | 190 | 201 | 237.688 | 68.773 | 84.478 | 84.437 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 00:17 | 190 | 201 | 237.57 | 69.134 | 84.387 | 84.049 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 00:17 | 190 | 199 | 237.107 | 68.88 | 84.307 | 83.92 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-01 00:18 | 190 | 201 | 237.853 | 69.568 | 84.408 | 83.877 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 00:18 | 190 | 204 | 238.383 | 69.455 | 84.841 | 84.087 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.003
2003-08-01 00:19 | 190 | 204 | 237.759 | 69.548 | 84.291 | 83.92 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-01 00:19 | 190 | 201 | 238.223 | 69.743 | 84.296 | 84.184 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 00:20 | 190 | 201 | 236.458 | 69.494 | 83.362 | 83.602 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 00:20 | 190 | 196 | 234.506 | 68.568 | 83.154 | 82.784 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 00:21 | 190 | 198 | 235.257 | 69.202 | 83.196 | 82.859 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 00:21 | 190 | 200 | 234.619 | 69.036 | 83.063 | 82.52 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:22 | 190 | 200 | 233.632 | 68.753 | 82.278 | 82.601 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:22 | 190 | 195 | 232.734 | 68.426 | 81.605 | 82.703 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 00:23 | 190 | 195 | 232.007 | 68.309 | 81.162 | 82.536 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 00:23 | 190 | 198 | 231.525 | 67.895 | 80.884 | 82.746 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 00:24 | 190 | 194 | 231.593 | 68.207 | 80.419 | 82.967 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 00:24 | 190 | 197 | 231.819 | 68.1 | 80.537 | 83.182 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 00:25 | 190 | 199 | 232.399 | 68.363 | 80.665 | 83.371 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-01 00:25 | 190 | 193 | 230.176 | 67.592 | 79.8 | 82.784 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 00:26 | 190 | 196 | 230.182 | 67.812 | 79.715 | 82.655 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 00:26 | 190 | 196 | 230.069 | 67.656 | 80.259 | 82.154 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 00:27 | 190 | 195 | 230.417 | 68.144 | 79.629 | 82.644 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 00:27 | 190 | 211 | 235.597 | 68.105 | 84.681 | 82.811 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-08-01 00:28 | 190 | 204 | 242.858 | 68.66 | 87.495 | 86.703 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-01 00:28 | 190 | 200 | 238.895 | 68.514 | 84.884 | 85.497 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:29 | 190 | 198 | 237.986 | 68.236 | 84.969 | 84.781 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 00:29 | 190 | 200 | 236.821 | 68.5 | 84.024 | 84.297 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:30 | 190 | 200 | 237.442 | 69.177 | 84.184 | 84.081 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:30 | 190 | 200 | 237.003 | 68.807 | 84.131 | 84.065 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:31 | 190 | 201 | 237.132 | 68.909 | 84.163 | 84.06 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 00:31 | 190 | 202 | 236.704 | 69.153 | 83.949 | 83.602 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-01 00:32 | 190 | 200 | 237.961 | 70.046 | 84.318 | 83.597 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:32 | 190 | 200 | 236.511 | 69.216 | 83.725 | 83.57 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:33 | 190 | 201 | 237.153 | 69.772 | 83.72 | 83.661 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 00:33 | 190 | 199 | 236.23 | 69.319 | 83.874 | 83.037 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-01 00:34 | 190 | 200 | 235.782 | 68.968 | 83.282 | 83.532 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:34 | 190 | 198 | 235.149 | 68.987 | 82.689 | 83.473 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 00:35 | 190 | 200 | 234.666 | 68.724 | 82.539 | 83.403 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:35 | 190 | 197 | 234.341 | 68.88 | 82.176 | 83.285 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 00:36 | 190 | 200 | 235.068 | 69.007 | 81.861 | 84.2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:36 | 190 | 201 | 236.189 | 68.729 | 82.625 | 84.835 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 00:37 | 190 | 200 | 235.047 | 68.953 | 81.738 | 84.356 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:37 | 190 | 197 | 233.172 | 67.948 | 81.455 | 83.769 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 00:38 | 190 | 197 | 231.295 | 67.622 | 80.195 | 83.478 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 00:38 | 190 | 195 | 230.668 | 67.49 | 80.233 | 82.945 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 00:39 | 190 | 196 | 230.494 | 67.466 | 80.099 | 82.929 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 00:39 | 190 | 196 | 230.603 | 67.67 | 79.88 | 83.053 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 00:40 | 190 | 194 | 229.623 | 67.241 | 79.41 | 82.972 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 00:40 | 190 | 193 | 229.473 | 67.241 | 79.4 | 82.832 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 00:41 | 190 | 195 | 228.988 | 67.119 | 79.01 | 82.859 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 00:41 | 190 | 195 | 230.536 | 67.251 | 79.688 | 83.597 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 00:42 | 190 | 199 | 230.067 | 67.344 | 79.245 | 83.478 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-01 00:42 | 190 | 197 | 232.743 | 67.305 | 80.425 | 85.013 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 00:43 | 190 | 201 | 235.184 | 67.412 | 80.606 | 87.166 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 00:43 | 190 | 201 | 234.914 | 67.675 | 80.665 | 86.574 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 00:44 | 190 | 196 | 233.666 | 67.588 | 79.693 | 86.385 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 00:44 | 190 | 196 | 234.565 | 67.934 | 80.649 | 85.982 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 00:45 | 190 | 196 | 234.802 | 68.022 | 81.525 | 85.255 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 00:45 | 190 | 198 | 235.513 | 68.495 | 81.925 | 85.093 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 00:46 | 190 | 199 | 236.211 | 68.807 | 82.262 | 85.142 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-01 00:46 | 190 | 201 | 236.518 | 69.216 | 82.112 | 85.19 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 00:47 | 190 | 201 | 236.802 | 69.226 | 82.881 | 84.695 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 00:47 | 190 | 202 | 238.093 | 69.88 | 83.287 | 84.926 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-01 00:48 | 190 | 201 | 237.799 | 69.568 | 83.105 | 85.126 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 00:48 | 190 | 200 | 238.171 | 69.48 | 83.458 | 85.233 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:49 | 190 | 200 | 237.294 | 69.353 | 83.154 | 84.787 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:49 | 190 | 202 | 238.622 | 70.021 | 83.287 | 85.314 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-01 00:50 | 190 | 202 | 236.518 | 69.212 | 82.385 | 84.921 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-01 00:50 | 190 | 200 | 237.562 | 69.485 | 82.871 | 85.206 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:51 | 190 | 202 | 236.662 | 69.529 | 82.395 | 84.738 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-01 00:51 | 190 | 200 | 236.408 | 69.694 | 82.326 | 84.388 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:52 | 190 | 200 | 235.121 | 69.182 | 81.728 | 84.211 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:52 | 190 | 201 | 238.652 | 69.129 | 85.722 | 83.801 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 00:53 | 190 | 198 | 234.888 | 68.524 | 82.988 | 83.376 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 00:53 | 190 | 200 | 234.234 | 69.358 | 81.861 | 83.015 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.003
2003-08-01 00:54 | 190 | 199 | 234.745 | 69.894 | 81.701 | 83.15 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-01 00:54 | 190 | 198 | 234.376 | 69.333 | 81.984 | 83.059 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 00:55 | 190 | 197 | 234.062 | 69.626 | 81.717 | 82.719 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 00:55 | 190 | 200 | 233.107 | 69.163 | 81.381 | 82.563 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 00:56 | 190 | 199 | 232.912 | 68.924 | 81.301 | 82.687 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-01 00:56 | 190 | 198 | 233.281 | 69.275 | 81.712 | 82.294 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 00:57 | 190 | 198 | 232.075 | 68.709 | 80.916 | 82.45 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 00:57 | 190 | 196 | 229.821 | 67.768 | 80.297 | 81.756 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 00:58 | 190 | 196 | 230.424 | 68.222 | 80.414 | 81.788 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 00:58 | 190 | 194 | 229.268 | 67.149 | 80.126 | 81.993 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 00:59 | 190 | 193 | 228.483 | 67.095 | 79.896 | 81.492 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 00:59 | 190 | 193 | 228.374 | 67.251 | 79.992 | 81.131 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 01:00 | 190 | 193 | 230.967 | 67.729 | 81.423 | 81.815 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 01:00 | 190 | 200 | 238.521 | 68.139 | 86.758 | 83.624 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 01:01 | 190 | 200 | 236.937 | 68.202 | 84.756 | 83.979 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 01:01 | 190 | 199 | 235.853 | 68.387 | 83.901 | 83.565 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-01 01:02 | 190 | 202 | 239.897 | 68.651 | 87.089 | 84.157 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-01 01:02 | 190 | 208 | 240.525 | 69.163 | 87.281 | 84.081 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-08-01 01:03 | 190 | 203 | 238.617 | 68.743 | 86.213 | 83.661 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-01 01:03 | 190 | 208 | 244.361 | 69.319 | 90.88 | 84.162 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-08-01 01:04 | 190 | 207 | 242.478 | 69.158 | 88.889 | 84.431 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-08-01 01:04 | 190 | 206 | 240.377 | 69.124 | 87.538 | 83.715 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-01 01:05 | 190 | 201 | 237.618 | 68.938 | 85.428 | 83.252 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 01:05 | 190 | 203 | 237.572 | 68.68 | 85.295 | 83.597 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-01 01:06 | 190 | 203 | 236.344 | 68.797 | 83.896 | 83.651 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-01 01:06 | 190 | 203 | 236.906 | 69.104 | 84.248 | 83.554 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-01 01:07 | 190 | 201 | 235.322 | 68.587 | 83.725 | 83.01 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 01:07 | 190 | 199 | 237.699 | 70.855 | 84.157 | 82.687 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-01 01:08 | 190 | 199 | 236.074 | 70.304 | 83.244 | 82.526 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-01 01:08 | 190 | 201 | 235.223 | 69.948 | 83.298 | 81.977 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 01:09 | 190 | 200 | 234.389 | 69.387 | 82.961 | 82.041 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 01:09 | 190 | 200 | 233.592 | 68.807 | 82.652 | 82.133 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 01:10 | 190 | 198 | 233.653 | 69.09 | 82.764 | 81.799 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 01:10 | 190 | 196 | 231.287 | 68.47 | 81.616 | 81.201 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 01:11 | 190 | 198 | 232.58 | 68.534 | 82.166 | 81.88 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 01:11 | 190 | 195 | 231.731 | 68.5 | 81.61 | 81.621 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 01:12 | 190 | 197 | 230.6 | 68.124 | 81.226 | 81.25 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 01:12 | 190 | 193 | 229.62 | 68.187 | 80.452 | 80.981 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 01:13 | 190 | 193 | 229.079 | 67.758 | 80.313 | 81.008 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 01:13 | 190 | 195 | 228.737 | 67.49 | 80.056 | 81.191 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 01:14 | 190 | 195 | 230.704 | 68.144 | 81.477 | 81.083 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 01:14 | 190 | 194 | 229.582 | 67.729 | 80.98 | 80.873 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 01:15 | 190 | 192 | 229.447 | 67.822 | 80.612 | 81.013 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 01:15 | 190 | 196 | 229.43 | 67.456 | 81.365 | 80.609 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.003
2003-08-01 01:16 | 190 | 193 | 229.025 | 67.846 | 80.516 | 80.663 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 01:16 | 190 | 195 | 227.924 | 67.11 | 80.286 | 80.528 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 01:17 | 190 | 192 | 228.889 | 67.709 | 80.393 | 80.787 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 01:17 | 190 | 195 | 230.255 | 67.553 | 80.478 | 82.224 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 01:18 | 190 | 196 | 231.853 | 67.763 | 81.306 | 82.784 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 01:18 | 190 | 197 | 232.965 | 68.304 | 82.561 | 82.1 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 01:19 | 190 | 198 | 232.72 | 68.256 | 82.374 | 82.09 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 01:19 | 190 | 198 | 233.065 | 68.524 | 82.198 | 82.343 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 01:20 | 190 | 197 | 234.756 | 68.597 | 83.154 | 83.005 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 01:20 | 190 | 197 | 234.581 | 68.558 | 82.566 | 83.457 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 01:21 | 190 | 200 | 234.516 | 68.885 | 83.089 | 82.542 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 01:21 | 190 | 198 | 234.072 | 68.7 | 82.55 | 82.822 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 01:22 | 190 | 197 | 233.679 | 68.446 | 82.331 | 82.902 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 01:22 | 190 | 200 | 234.065 | 68.817 | 82.539 | 82.709 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 01:23 | 190 | 198 | 232.808 | 68.339 | 82.39 | 82.079 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 01:23 | 190 | 197 | 233.414 | 68.817 | 82.497 | 82.1 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 01:24 | 190 | 200 | 234.797 | 69.675 | 82.769 | 82.353 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 01:24 | 190 | 202 | 236.223 | 70.621 | 83.351 | 82.251 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-01 01:25 | 190 | 199 | 234.082 | 70.436 | 81.621 | 82.025 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-01 01:25 | 190 | 203 | 234.285 | 70.416 | 81.936 | 81.933 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-01 01:26 | 190 | 201 | 232.398 | 69.499 | 80.815 | 82.084 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 01:26 | 190 | 200 | 234.162 | 70.338 | 80.943 | 82.881 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 01:27 | 190 | 197 | 233.288 | 69.616 | 80.457 | 83.215 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 01:27 | 190 | 198 | 229.478 | 68.485 | 77.402 | 83.591 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 01:28 | 190 | 198 | 232.545 | 68.807 | 79.592 | 84.146 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 01:28 | 190 | 196 | 231.985 | 68.914 | 79.501 | 83.57 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 01:29 | 190 | 202 | 237.345 | 68.802 | 83.848 | 84.695 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-01 01:29 | 190 | 200 | 235.467 | 68.309 | 82.646 | 84.512 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 01:30 | 190 | 203 | 236.192 | 69.704 | 82.288 | 84.2 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-01 01:30 | 190 | 199 | 233.065 | 68.67 | 80.82 | 83.575 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-01 01:31 | 190 | 195 | 231.569 | 68.563 | 80.254 | 82.752 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 01:31 | 190 | 198 | 230.687 | 68.27 | 79.741 | 82.676 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 01:32 | 190 | 196 | 229.644 | 68.173 | 79.042 | 82.429 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 01:32 | 190 | 195 | 231.501 | 69.158 | 79.026 | 83.317 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 01:33 | 190 | 195 | 229.373 | 68.256 | 78.882 | 82.235 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 01:33 | 190 | 193 | 227.42 | 67.836 | 78.038 | 81.546 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 01:34 | 190 | 194 | 227.992 | 67.861 | 78.294 | 81.837 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 01:34 | 190 | 194 | 229.149 | 67.797 | 79.117 | 82.235 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 01:35 | 190 | 196 | 231.434 | 68.758 | 79.731 | 82.945 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 01:35 | 190 | 196 | 232.381 | 69.27 | 79.891 | 83.22 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 01:36 | 190 | 196 | 232.981 | 69.212 | 80.323 | 83.446 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 01:36 | 190 | 201 | 234.117 | 69.607 | 80.66 | 83.85 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 01:37 | 190 | 196 | 233.81 | 68.997 | 80.366 | 84.447 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 01:37 | 190 | 202 | 236.046 | 69.704 | 81.642 | 84.7 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-01 01:38 | 190 | 200 | 234.33 | 68.929 | 80.921 | 84.48 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 01:38 | 190 | 210 | 241.208 | 69.758 | 83.041 | 88.409 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | -0.002
2003-08-01 01:39 | 190 | 204 | 241.27 | 69.114 | 83.063 | 89.093 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-01 01:39 | 190 | 204 | 238.64 | 69.002 | 82.155 | 87.483 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-01 01:40 | 190 | 203 | 238.691 | 69.173 | 82.406 | 87.112 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-01 01:40 | 190 | 202 | 236.483 | 68.88 | 81.605 | 85.998 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-01 01:41 | 190 | 203 | 236.688 | 69.455 | 81.327 | 85.906 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-01 01:41 | 190 | 202 | 234.945 | 68.817 | 80.297 | 85.831 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-01 01:42 | 190 | 201 | 233.579 | 68.397 | 80.024 | 85.158 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 01:42 | 190 | 203 | 236.325 | 70.206 | 81.236 | 84.883 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-01 01:43 | 190 | 202 | 236.993 | 70.011 | 81.819 | 85.163 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-01 01:43 | 190 | 198 | 234.334 | 69.046 | 80.259 | 85.029 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 01:44 | 190 | 196 | 233.333 | 68.704 | 79.859 | 84.77 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 01:44 | 190 | 198 | 234.225 | 69.392 | 80.046 | 84.787 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 01:45 | 190 | 201 | 233.583 | 68.997 | 79.832 | 84.754 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 01:45 | 190 | 197 | 233.087 | 68.89 | 80.067 | 84.13 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 01:46 | 190 | 198 | 233.15 | 68.792 | 80.099 | 84.259 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 01:46 | 190 | 197 | 230.586 | 68.075 | 78.823 | 83.688 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 01:47 | 190 | 196 | 229.976 | 67.978 | 78.956 | 83.042 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 01:47 | 190 | 197 | 229.261 | 67.695 | 78.588 | 82.978 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 01:48 | 190 | 193 | 228.58 | 67.831 | 77.669 | 83.08 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 01:48 | 190 | 196 | 229.018 | 68.129 | 77.621 | 83.268 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 01:49 | 190 | 193 | 227.743 | 67.553 | 77.664 | 82.526 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 01:49 | 190 | 193 | 227.461 | 67.851 | 77.418 | 82.192 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 01:50 | 190 | 192 | 228.213 | 67.953 | 77.611 | 82.649 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 01:50 | 190 | 192 | 228.883 | 68.114 | 77.92 | 82.849 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 01:51 | 190 | 197 | 230.695 | 68.514 | 78.428 | 83.753 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 01:51 | 190 | 198 | 231.928 | 68.743 | 78.657 | 84.528 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 01:52 | 190 | 195 | 230.742 | 68.163 | 78.342 | 84.237 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 01:52 | 190 | 195 | 230.897 | 68.461 | 78.769 | 83.667 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 01:53 | 190 | 196 | 231.051 | 69.173 | 78.502 | 83.376 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 01:53 | 190 | 195 | 230.474 | 68.436 | 78.759 | 83.279 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 01:54 | 190 | 195 | 229.303 | 68.631 | 77.963 | 82.709 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 01:54 | 190 | 196 | 230.561 | 68.909 | 78.534 | 83.118 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 01:55 | 190 | 198 | 230.502 | 68.563 | 78.364 | 83.575 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 01:55 | 190 | 195 | 229.432 | 68.656 | 77.75 | 83.026 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 01:56 | 190 | 197 | 230.209 | 68.934 | 78.486 | 82.789 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 01:56 | 190 | 195 | 229.807 | 68.602 | 78.663 | 82.542 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 01:57 | 190 | 193 | 228.31 | 67.983 | 77.963 | 82.364 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 01:57 | 190 | 195 | 228.126 | 67.783 | 77.936 | 82.407 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 01:58 | 190 | 196 | 228.212 | 67.905 | 77.851 | 82.456 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 01:58 | 190 | 193 | 228.595 | 68.148 | 78.508 | 81.939 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 01:59 | 190 | 193 | 228.76 | 68.582 | 78.406 | 81.772 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 01:59 | 190 | 193 | 226.211 | 67.441 | 76.804 | 81.966 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:00 | 190 | 193 | 227.282 | 67.734 | 77.808 | 81.74 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:00 | 190 | 193 | 227.276 | 68.261 | 77.733 | 81.282 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:01 | 190 | 192 | 225.476 | 67.353 | 76.959 | 81.164 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:01 | 190 | 190 | 224.952 | 67.154 | 76.559 | 81.239 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 02:02 | 190 | 195 | 226.416 | 68.47 | 76.858 | 81.088 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 02:02 | 190 | 193 | 225.115 | 67.397 | 76.436 | 81.282 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:03 | 190 | 193 | 224.739 | 66.954 | 76.826 | 80.959 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:03 | 190 | 193 | 224.102 | 66.905 | 76.27 | 80.927 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:04 | 190 | 192 | 224.765 | 67.046 | 76.916 | 80.803 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:04 | 190 | 193 | 224.445 | 67.197 | 75.987 | 81.261 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:05 | 190 | 191 | 224.315 | 66.885 | 76.169 | 81.261 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 02:05 | 190 | 192 | 224.086 | 66.846 | 76.372 | 80.868 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:06 | 190 | 193 | 224.784 | 67.076 | 76.356 | 81.352 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:06 | 190 | 191 | 226.63 | 67.427 | 77.103 | 82.1 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 02:07 | 190 | 191 | 225.735 | 67.768 | 76.238 | 81.729 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 02:07 | 190 | 192 | 225.627 | 67.583 | 76.03 | 82.014 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:08 | 190 | 191 | 225.383 | 67.763 | 75.961 | 81.659 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 02:08 | 190 | 191 | 225.336 | 67.441 | 75.816 | 82.079 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 02:09 | 190 | 192 | 225.865 | 67.563 | 76.099 | 82.203 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:09 | 190 | 192 | 226.488 | 68.002 | 76.746 | 81.74 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:10 | 190 | 193 | 225.273 | 67.461 | 76.18 | 81.632 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:10 | 190 | 192 | 226.372 | 67.709 | 76.676 | 81.987 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:11 | 190 | 197 | 226.656 | 67.656 | 76.932 | 82.068 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 02:11 | 190 | 195 | 225.86 | 67.31 | 76.724 | 81.826 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 02:12 | 190 | 193 | 226.235 | 67.368 | 76.756 | 82.111 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:12 | 190 | 191 | 226.212 | 67.383 | 76.756 | 82.073 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 02:13 | 190 | 193 | 224.573 | 67.275 | 75.897 | 81.401 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:13 | 190 | 193 | 224.965 | 67.514 | 76.212 | 81.239 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:14 | 190 | 192 | 225.287 | 67.661 | 76.425 | 81.201 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:14 | 190 | 192 | 225.201 | 67.349 | 75.865 | 81.987 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:15 | 190 | 193 | 225.028 | 67.49 | 76.014 | 81.524 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:15 | 190 | 195 | 226.001 | 67.588 | 76.463 | 81.95 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 02:16 | 190 | 191 | 224.571 | 67.51 | 75.763 | 81.298 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 02:16 | 190 | 194 | 225.503 | 67.456 | 76.356 | 81.691 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 02:17 | 190 | 190 | 225.15 | 67.612 | 75.971 | 81.567 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 02:17 | 190 | 190 | 226.124 | 67.349 | 76.965 | 81.81 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 02:18 | 190 | 192 | 224.679 | 67.158 | 76.11 | 81.411 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:18 | 190 | 190 | 225.788 | 67.49 | 76.682 | 81.616 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 02:19 | 190 | 192 | 225.562 | 67.3 | 76.431 | 81.831 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:19 | 190 | 192 | 226.867 | 67.597 | 76.82 | 82.45 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:20 | 190 | 194 | 226.384 | 67.441 | 76.687 | 82.256 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 02:20 | 190 | 193 | 226.421 | 67.393 | 76.858 | 82.17 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:21 | 190 | 194 | 225.574 | 67.349 | 76.286 | 81.939 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 02:21 | 190 | 192 | 224.796 | 67.222 | 75.678 | 81.896 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:22 | 190 | 195 | 227.069 | 68.1 | 76.826 | 82.143 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 02:22 | 190 | 191 | 225.384 | 67.588 | 76.073 | 81.723 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 02:23 | 190 | 192 | 225.001 | 67.193 | 75.907 | 81.901 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:23 | 190 | 193 | 225.281 | 67.085 | 76.596 | 81.6 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:24 | 190 | 191 | 226.224 | 67.373 | 76.826 | 82.025 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 02:24 | 190 | 192 | 225.535 | 67.178 | 76.687 | 81.67 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:25 | 190 | 192 | 226.527 | 67.193 | 77.018 | 82.316 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:25 | 190 | 192 | 224.813 | 66.939 | 76.398 | 81.476 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:26 | 190 | 193 | 225.702 | 66.91 | 76.708 | 82.084 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:26 | 190 | 195 | 226.292 | 67.095 | 76.714 | 82.483 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 02:27 | 190 | 192 | 225.411 | 67.012 | 76.815 | 81.584 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:27 | 190 | 191 | 226.68 | 66.89 | 77.835 | 81.955 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 02:28 | 190 | 192 | 225.838 | 66.905 | 77.312 | 81.621 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:28 | 190 | 193 | 224.712 | 66.754 | 76.633 | 81.325 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:29 | 190 | 191 | 224.648 | 66.695 | 76.73 | 81.223 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 02:29 | 190 | 190 | 224.209 | 66.778 | 76.553 | 80.878 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 02:30 | 190 | 192 | 224.32 | 66.778 | 76.115 | 81.427 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:30 | 190 | 193 | 223.411 | 66.783 | 75.4 | 81.228 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:31 | 190 | 193 | 223.851 | 66.583 | 76.153 | 81.115 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:31 | 190 | 193 | 224.532 | 67.173 | 76.201 | 81.158 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:32 | 190 | 192 | 224.347 | 66.973 | 76.35 | 81.024 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:32 | 190 | 193 | 224.212 | 66.949 | 76.185 | 81.078 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:33 | 190 | 193 | 223.809 | 66.934 | 76.137 | 80.738 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:33 | 190 | 193 | 224.603 | 67.105 | 76.377 | 81.121 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:34 | 190 | 192 | 224.169 | 67.051 | 76.137 | 80.981 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:34 | 190 | 191 | 223.896 | 66.954 | 75.902 | 81.04 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 02:35 | 190 | 193 | 224.885 | 67.749 | 75.854 | 81.282 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:35 | 190 | 193 | 225.661 | 67.627 | 76.687 | 81.347 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:36 | 190 | 194 | 224.015 | 67.31 | 75.929 | 80.776 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 02:36 | 190 | 192 | 224.694 | 68.061 | 75.464 | 81.169 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:37 | 190 | 196 | 226.6 | 68.763 | 76.27 | 81.567 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 02:37 | 190 | 192 | 225.272 | 67.675 | 76.148 | 81.449 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:38 | 190 | 195 | 226.182 | 68.085 | 76.185 | 81.912 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 02:38 | 190 | 195 | 226.23 | 68.256 | 75.987 | 81.987 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 02:39 | 190 | 193 | 226.461 | 67.827 | 76.372 | 82.262 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:39 | 190 | 194 | 226.135 | 67.792 | 76.345 | 81.998 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 02:40 | 190 | 194 | 224.948 | 67.67 | 75.63 | 81.648 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 02:40 | 190 | 191 | 225.496 | 67.641 | 76.228 | 81.627 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 02:41 | 190 | 195 | 226.346 | 67.514 | 77.039 | 81.793 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 02:41 | 190 | 195 | 224.608 | 67.353 | 75.811 | 81.444 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 02:42 | 190 | 194 | 225.208 | 67.3 | 76.324 | 81.584 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 02:42 | 190 | 192 | 224.989 | 67.085 | 76.094 | 81.81 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:43 | 190 | 195 | 225.468 | 67.295 | 76.751 | 81.422 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 02:43 | 190 | 197 | 226.859 | 67.5 | 77.819 | 81.54 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 02:44 | 190 | 195 | 225.89 | 67.163 | 77.445 | 81.282 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 02:44 | 190 | 193 | 225.04 | 66.924 | 76.452 | 81.664 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:45 | 190 | 192 | 224.803 | 67.007 | 76.083 | 81.713 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:45 | 190 | 190 | 224.203 | 66.973 | 75.496 | 81.734 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 02:46 | 190 | 191 | 224.553 | 67.119 | 76.265 | 81.169 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 02:46 | 190 | 192 | 224.377 | 67.007 | 76.185 | 81.185 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:47 | 190 | 191 | 223.418 | 66.856 | 75.56 | 81.002 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 02:47 | 190 | 190 | 224.391 | 67.119 | 76.286 | 80.986 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 02:48 | 190 | 193 | 223.125 | 66.973 | 75.042 | 81.11 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:48 | 190 | 192 | 223.111 | 66.978 | 75.448 | 80.685 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:49 | 190 | 192 | 223.172 | 67.007 | 75.507 | 80.658 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:49 | 190 | 188 | 222.451 | 66.798 | 74.877 | 80.776 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 02:50 | 190 | 190 | 224.285 | 67.471 | 75.758 | 81.056 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 02:50 | 190 | 192 | 224.387 | 66.919 | 76.078 | 81.39 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:51 | 190 | 192 | 222.725 | 66.954 | 74.85 | 80.921 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:51 | 190 | 193 | 224.153 | 67.022 | 75.72 | 81.411 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:52 | 190 | 194 | 223.781 | 67.007 | 75.314 | 81.46 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 02:52 | 190 | 191 | 225.114 | 67.597 | 75.411 | 82.106 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 02:53 | 190 | 193 | 226.367 | 67.49 | 75.646 | 83.231 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:53 | 190 | 194 | 226.899 | 68.212 | 75.133 | 83.554 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 02:54 | 190 | 195 | 226.884 | 68.304 | 75.096 | 83.484 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 02:54 | 190 | 194 | 226.605 | 68.363 | 75.523 | 82.719 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 02:55 | 190 | 196 | 229.652 | 69.036 | 76.852 | 83.764 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 02:55 | 190 | 192 | 227.035 | 68.192 | 75.79 | 83.053 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 02:56 | 190 | 196 | 227.641 | 68.066 | 76.42 | 83.155 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 02:56 | 190 | 196 | 229.057 | 68.031 | 76.81 | 84.216 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 02:57 | 190 | 198 | 229.112 | 67.9 | 76.452 | 84.76 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 02:57 | 190 | 198 | 228.238 | 67.909 | 76.35 | 83.979 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 02:58 | 190 | 193 | 227.787 | 67.656 | 76.852 | 83.279 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 02:58 | 190 | 195 | 226.897 | 67.573 | 76.201 | 83.123 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 02:59 | 190 | 198 | 227.945 | 68.109 | 76.799 | 83.037 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 02:59 | 190 | 193 | 226.968 | 67.709 | 76.297 | 82.962 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:00 | 190 | 196 | 226.747 | 67.812 | 76.361 | 82.574 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 03:00 | 190 | 194 | 226.729 | 67.563 | 76.463 | 82.703 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:01 | 190 | 194 | 226.521 | 67.856 | 75.8 | 82.865 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:01 | 190 | 192 | 226.37 | 67.573 | 76.804 | 81.993 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 03:02 | 190 | 193 | 225.278 | 67.149 | 76.19 | 81.939 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:02 | 190 | 193 | 225.368 | 67.388 | 76.003 | 81.977 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:03 | 190 | 196 | 226.984 | 67.944 | 76.03 | 83.01 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 03:03 | 190 | 195 | 228.025 | 67.773 | 76.601 | 83.651 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 03:04 | 190 | 194 | 226.599 | 67.749 | 75.549 | 83.301 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:04 | 190 | 195 | 225.84 | 67.432 | 76.281 | 82.127 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 03:05 | 190 | 194 | 226.013 | 67.227 | 76.158 | 82.628 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:05 | 190 | 192 | 225.05 | 66.763 | 76.655 | 81.632 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 03:06 | 190 | 194 | 224.594 | 66.866 | 76.521 | 81.207 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:06 | 190 | 192 | 223.778 | 66.846 | 75.747 | 81.185 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 03:07 | 190 | 194 | 224.896 | 66.919 | 76.404 | 81.573 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:07 | 190 | 197 | 225.993 | 67.285 | 76.527 | 82.181 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 03:08 | 190 | 194 | 226.689 | 67.373 | 77.146 | 82.17 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:08 | 190 | 192 | 228.328 | 67.378 | 78.823 | 82.127 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 03:09 | 190 | 192 | 225.314 | 67.119 | 76.617 | 81.578 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 03:09 | 190 | 193 | 224.64 | 67.178 | 76.164 | 81.298 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:10 | 190 | 196 | 225.223 | 67.212 | 76.783 | 81.228 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 03:10 | 190 | 200 | 226.011 | 66.915 | 77.071 | 82.025 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 03:11 | 190 | 196 | 227.489 | 67.022 | 77.931 | 82.536 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 03:11 | 190 | 195 | 227.417 | 67.1 | 77.84 | 82.477 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 03:12 | 190 | 196 | 226.527 | 67.007 | 77.28 | 82.24 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 03:12 | 190 | 197 | 226.736 | 67.173 | 77.301 | 82.262 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 03:13 | 190 | 195 | 226.865 | 66.963 | 77.242 | 82.66 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 03:13 | 190 | 193 | 225.119 | 66.817 | 76.148 | 82.154 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:14 | 190 | 191 | 224.359 | 66.749 | 75.897 | 81.713 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 03:14 | 190 | 193 | 223.259 | 67.007 | 75.314 | 80.938 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:15 | 190 | 191 | 222.979 | 66.5 | 75.859 | 80.62 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 03:15 | 190 | 192 | 224.182 | 66.524 | 76.484 | 81.174 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 03:16 | 190 | 194 | 223.673 | 66.476 | 76.281 | 80.916 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:16 | 190 | 193 | 223.907 | 66.944 | 75.918 | 81.045 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:17 | 190 | 188 | 222.603 | 66.305 | 75.651 | 80.647 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 03:17 | 190 | 190 | 222.229 | 66.559 | 75.298 | 80.372 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 03:18 | 190 | 191 | 224.696 | 66.715 | 77.173 | 80.808 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 03:18 | 190 | 191 | 222.855 | 66.412 | 75.651 | 80.792 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 03:19 | 190 | 192 | 223.53 | 66.661 | 76.249 | 80.62 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 03:19 | 190 | 190 | 222.804 | 66.744 | 75.747 | 80.313 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 03:20 | 190 | 191 | 224.671 | 67.027 | 76.997 | 80.647 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 03:20 | 190 | 192 | 221.841 | 66.481 | 75.074 | 80.286 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 03:21 | 190 | 189 | 222.257 | 66.412 | 75.71 | 80.135 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 03:21 | 190 | 189 | 222.601 | 66.627 | 75.715 | 80.259 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 03:22 | 190 | 192 | 223.622 | 66.768 | 76.74 | 80.114 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 03:22 | 190 | 192 | 223.774 | 66.832 | 76.457 | 80.485 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 03:23 | 190 | 196 | 226.442 | 66.949 | 78.593 | 80.9 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 03:23 | 190 | 197 | 226.366 | 66.788 | 78.705 | 80.873 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 03:24 | 190 | 193 | 223.556 | 66.524 | 76.735 | 80.297 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:24 | 190 | 194 | 225.384 | 66.9 | 77.6 | 80.884 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:25 | 190 | 195 | 225.147 | 67.017 | 76.767 | 81.363 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 03:25 | 190 | 193 | 226.139 | 67.207 | 77.37 | 81.562 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:26 | 190 | 196 | 226.554 | 66.724 | 78.139 | 81.691 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 03:26 | 190 | 194 | 228.653 | 67.154 | 78.828 | 82.671 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:27 | 190 | 198 | 228.277 | 67.485 | 79.138 | 81.654 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 03:27 | 190 | 196 | 227.12 | 67.48 | 78.417 | 81.223 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 03:28 | 190 | 196 | 226.656 | 67.612 | 77.579 | 81.465 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 03:28 | 190 | 193 | 225.757 | 67.534 | 77.21 | 81.013 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:29 | 190 | 194 | 227.303 | 67.822 | 77.488 | 81.993 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:29 | 190 | 195 | 225.092 | 67.436 | 75.507 | 82.149 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 03:30 | 190 | 195 | 226.697 | 67.768 | 77.082 | 81.847 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 03:30 | 190 | 193 | 225.73 | 67.709 | 76.943 | 81.078 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:31 | 190 | 192 | 224.481 | 67.573 | 76.094 | 80.814 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 03:31 | 190 | 195 | 225.511 | 68.066 | 76.879 | 80.566 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 03:32 | 190 | 195 | 224.824 | 67.641 | 76.714 | 80.469 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 03:32 | 190 | 194 | 224.325 | 67.051 | 76.692 | 80.582 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:33 | 190 | 194 | 224.454 | 66.88 | 76.852 | 80.722 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:33 | 190 | 195 | 224.003 | 66.817 | 76.884 | 80.302 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 03:34 | 190 | 195 | 223.529 | 67.119 | 75.72 | 80.69 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 03:34 | 190 | 190 | 224.006 | 66.88 | 76.409 | 80.717 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 03:35 | 190 | 194 | 223.494 | 66.934 | 75.822 | 80.738 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:35 | 190 | 190 | 222.987 | 67.095 | 75.945 | 79.947 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 03:36 | 190 | 193 | 221.92 | 66.612 | 75.555 | 79.753 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:36 | 190 | 191 | 222.443 | 66.783 | 75.966 | 79.694 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 03:37 | 190 | 190 | 222.027 | 66.739 | 75.411 | 79.877 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 03:37 | 190 | 193 | 223.511 | 67.241 | 76.468 | 79.802 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:38 | 190 | 191 | 224.067 | 67.071 | 77.103 | 79.893 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 03:38 | 190 | 192 | 223.456 | 67.661 | 75.293 | 80.502 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 03:39 | 190 | 193 | 221.917 | 66.705 | 75.389 | 79.823 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:39 | 190 | 190 | 222.775 | 66.812 | 75.704 | 80.259 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 03:40 | 190 | 190 | 223.232 | 67.48 | 75.213 | 80.539 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 03:40 | 190 | 195 | 223.479 | 67.427 | 76.003 | 80.049 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 03:41 | 190 | 192 | 224.725 | 68.046 | 76.377 | 80.302 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 03:41 | 190 | 193 | 224.845 | 68.543 | 75.854 | 80.448 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:42 | 190 | 190 | 222.353 | 67.948 | 74.156 | 80.249 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 03:42 | 190 | 193 | 224.947 | 68.212 | 75.453 | 81.282 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:43 | 190 | 191 | 224.319 | 67.393 | 75.854 | 81.072 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 03:43 | 190 | 192 | 223.633 | 67.353 | 75.122 | 81.158 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 03:44 | 190 | 193 | 224.445 | 67.568 | 75.907 | 80.97 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:44 | 190 | 196 | 226.28 | 68.504 | 75.95 | 81.826 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 03:45 | 190 | 197 | 226.442 | 68.368 | 75.635 | 82.439 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 03:45 | 190 | 195 | 224.426 | 67.841 | 75.507 | 81.078 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 03:46 | 190 | 200 | 228.457 | 69.216 | 77.84 | 81.401 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-01 03:46 | 190 | 198 | 228.457 | 68.739 | 78.091 | 81.627 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 03:47 | 190 | 195 | 224.784 | 67.466 | 75.961 | 81.357 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 03:47 | 190 | 193 | 224.355 | 67.334 | 76.18 | 80.841 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:48 | 190 | 194 | 224.965 | 67.119 | 77.167 | 80.679 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:48 | 190 | 194 | 224.213 | 66.993 | 76.778 | 80.442 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:49 | 190 | 191 | 222.923 | 66.846 | 75.635 | 80.442 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 03:49 | 190 | 190 | 223.311 | 66.754 | 76.099 | 80.458 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 03:50 | 190 | 193 | 223.558 | 66.739 | 76.495 | 80.324 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:50 | 190 | 195 | 224.629 | 67.08 | 76.724 | 80.825 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 03:51 | 190 | 194 | 223.871 | 66.885 | 76.431 | 80.555 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:51 | 190 | 195 | 224.968 | 67.436 | 76.115 | 81.417 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 03:52 | 190 | 193 | 225.001 | 67.651 | 76.014 | 81.336 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:52 | 190 | 191 | 224.124 | 66.983 | 75.8 | 81.341 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 03:53 | 190 | 194 | 223.256 | 67.041 | 74.492 | 81.723 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:53 | 190 | 193 | 225.516 | 67.09 | 76.703 | 81.723 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:54 | 190 | 191 | 224.788 | 67.339 | 75.715 | 81.734 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 03:54 | 190 | 196 | 225.742 | 67.314 | 76.527 | 81.901 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 03:55 | 190 | 193 | 225.804 | 67.368 | 76.153 | 82.283 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:55 | 190 | 194 | 225.72 | 67.115 | 76.591 | 82.014 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:56 | 190 | 195 | 225.392 | 67.246 | 76.121 | 82.025 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 03:56 | 190 | 194 | 226.264 | 67.324 | 76.441 | 82.499 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:57 | 190 | 193 | 226.138 | 67.519 | 76.18 | 82.439 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 03:57 | 190 | 192 | 225.505 | 67.456 | 76.142 | 81.907 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 03:58 | 190 | 195 | 226.07 | 67.227 | 77.216 | 81.627 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 03:58 | 190 | 192 | 225.273 | 66.983 | 76.916 | 81.374 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 03:59 | 190 | 194 | 225.077 | 67.041 | 76.404 | 81.632 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 03:59 | 190 | 194 | 226.64 | 67.397 | 76.981 | 82.262 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 04:00 | 190 | 194 | 224.715 | 66.958 | 76.281 | 81.476 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 04:00 | 190 | 194 | 225.65 | 67.3 | 76.874 | 81.476 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 04:01 | 190 | 198 | 226.468 | 67.266 | 76.746 | 82.456 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 04:01 | 190 | 193 | 226.128 | 67.076 | 77.135 | 81.917 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 04:02 | 190 | 193 | 225.948 | 67.314 | 77.018 | 81.616 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 04:02 | 190 | 194 | 225.565 | 67.319 | 76.393 | 81.853 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 04:03 | 190 | 194 | 225.3 | 66.749 | 76.596 | 81.955 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 04:03 | 190 | 192 | 224.733 | 66.919 | 75.934 | 81.88 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 04:04 | 190 | 193 | 223.995 | 66.734 | 75.704 | 81.557 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 04:04 | 190 | 192 | 226.406 | 67.222 | 77.547 | 81.637 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 04:05 | 190 | 194 | 223.834 | 66.729 | 76.34 | 80.765 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 04:05 | 190 | 195 | 224.105 | 66.929 | 76.852 | 80.324 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 04:06 | 190 | 196 | 223.292 | 66.773 | 76.206 | 80.313 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 04:06 | 190 | 191 | 223.023 | 66.466 | 76.099 | 80.458 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 04:07 | 190 | 195 | 223.662 | 66.622 | 76.35 | 80.69 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 04:07 | 190 | 190 | 223.132 | 66.632 | 75.848 | 80.652 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 04:08 | 190 | 197 | 224.138 | 66.505 | 76.895 | 80.738 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 04:08 | 190 | 197 | 226.348 | 66.534 | 78.166 | 81.648 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 04:09 | 190 | 194 | 225.398 | 66.617 | 77.45 | 81.331 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 04:09 | 190 | 194 | 224.556 | 66.7 | 76.617 | 81.239 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 04:10 | 190 | 193 | 224.187 | 66.719 | 76.073 | 81.395 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 04:10 | 190 | 193 | 224.982 | 66.841 | 76.703 | 81.438 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 04:11 | 190 | 198 | 224.813 | 66.495 | 76.842 | 81.476 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 04:11 | 190 | 195 | 224.722 | 66.471 | 76.463 | 81.788 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 04:12 | 190 | 193 | 225.843 | 67.427 | 76.633 | 81.783 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 04:12 | 190 | 195 | 225.982 | 67.11 | 77.541 | 81.331 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 04:13 | 190 | 195 | 225.2 | 67.246 | 76.591 | 81.363 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 04:13 | 190 | 196 | 224.825 | 67.456 | 75.549 | 81.82 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 04:14 | 190 | 197 | 224.931 | 67.105 | 75.742 | 82.084 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 04:14 | 190 | 194 | 225.799 | 67.28 | 76.553 | 81.966 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 04:15 | 190 | 194 | 225.436 | 67.124 | 76.212 | 82.1 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 04:15 | 190 | 196 | 226.507 | 67.027 | 76.82 | 82.66 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 04:16 | 190 | 195 | 226.319 | 67.007 | 76.932 | 82.38 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 04:16 | 190 | 193 | 226.486 | 67.036 | 76.644 | 82.806 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 04:17 | 190 | 196 | 225.339 | 66.915 | 76.361 | 82.063 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 04:17 | 190 | 196 | 224.543 | 67.041 | 75.149 | 82.353 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 04:18 | 190 | 193 | 224.222 | 67.183 | 75.192 | 81.847 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 04:18 | 190 | 192 | 224.502 | 67.124 | 75.229 | 82.149 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 04:19 | 190 | 190 | 223.329 | 66.915 | 74.599 | 81.815 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 04:19 | 190 | 190 | 223.086 | 66.676 | 75.096 | 81.314 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 04:20 | 190 | 193 | 223.015 | 66.559 | 75.395 | 81.061 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 04:20 | 190 | 193 | 222.123 | 66.544 | 73.387 | 82.192 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 04:21 | 190 | 192 | 223.169 | 66.763 | 74.22 | 82.186 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 04:21 | 190 | 190 | 222.487 | 66.651 | 74.166 | 81.67 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 04:22 | 190 | 190 | 220.756 | 66.554 | 72.479 | 81.723 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 04:22 | 190 | 189 | 221.652 | 66.656 | 73.472 | 81.524 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 04:23 | 190 | 193 | 223.221 | 66.471 | 73.632 | 83.118 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 04:23 | 190 | 191 | 222.491 | 66.827 | 73.499 | 82.165 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 04:24 | 190 | 192 | 223.077 | 66.427 | 75.427 | 81.223 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 04:24 | 190 | 192 | 221.366 | 66.412 | 74.054 | 80.9 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 04:25 | 190 | 189 | 220.348 | 66.324 | 73.205 | 80.819 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 04:25 | 190 | 190 | 220.543 | 66.373 | 73.146 | 81.024 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 04:26 | 190 | 189 | 219.651 | 66.705 | 72.089 | 80.857 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 04:26 | 190 | 189 | 221.493 | 66.481 | 74.22 | 80.792 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 04:27 | 190 | 194 | 220.132 | 66.929 | 72.233 | 80.97 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 04:27 | 190 | 189 | 222.264 | 66.7 | 74.546 | 81.018 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 04:28 | 190 | 192 | 221.888 | 66.759 | 73.696 | 81.433 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 04:28 | 190 | 192 | 221.819 | 66.339 | 74.327 | 81.153 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 04:29 | 190 | 192 | 219.176 | 66.5 | 72.137 | 80.539 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 04:29 | 190 | 191 | 224.308 | 66.715 | 76.612 | 80.981 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 04:30 | 190 | 196 | 226.442 | 67.007 | 77.803 | 81.632 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 04:30 | 190 | 195 | 226.366 | 67.193 | 77.595 | 81.578 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 04:31 | 190 | 192 | 222.883 | 66.759 | 74.481 | 81.643 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 04:31 | 190 | 193 | 222.767 | 66.529 | 74.428 | 81.81 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 04:32 | 190 | 190 | 221.147 | 66.51 | 73.963 | 80.674 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 04:32 | 190 | 191 | 221.431 | 66.641 | 73.648 | 81.142 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 04:33 | 190 | 191 | 218.198 | 66.685 | 70.145 | 81.368 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 04:33 | 190 | 190 | 221.479 | 66.485 | 74.546 | 80.448 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 04:34 | 190 | 193 | 221.951 | 66.524 | 74.759 | 80.668 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 04:34 | 190 | 193 | 221.385 | 67.012 | 72.773 | 81.6 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 04:35 | 190 | 191 | 221.757 | 66.924 | 73.734 | 81.099 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 04:35 | 190 | 191 | 222.142 | 67.002 | 73.643 | 81.497 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 04:36 | 190 | 192 | 220.768 | 66.739 | 73.355 | 80.674 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 04:36 | 190 | 193 | 220.594 | 66.407 | 73.702 | 80.485 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 04:37 | 190 | 189 | 219.004 | 66.407 | 72.025 | 80.572 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 04:37 | 190 | 193 | 221.032 | 66.69 | 73.264 | 81.078 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 04:38 | 190 | 191 | 221.19 | 66.329 | 74.263 | 80.598 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 04:38 | 190 | 189 | 219.092 | 66.183 | 72.709 | 80.2 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 04:39 | 190 | 195 | 223.401 | 68.392 | 74.028 | 80.981 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 04:39 | 190 | 193 | 223.403 | 67.734 | 74.807 | 80.862 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 04:40 | 190 | 192 | 222.014 | 67.7 | 73.344 | 80.97 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 04:40 | 190 | 195 | 220.75 | 67.358 | 71.55 | 81.842 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 04:41 | 190 | 193 | 221.264 | 67.451 | 72.041 | 81.772 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 04:41 | 190 | 192 | 220.303 | 67.466 | 71.646 | 81.191 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 04:42 | 190 | 193 | 220.855 | 67.207 | 72.436 | 81.212 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 04:42 | 190 | 192 | 219.092 | 66.963 | 70.626 | 81.503 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 04:43 | 190 | 189 | 219.682 | 66.383 | 72.297 | 81.002 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 04:43 | 190 | 190 | 221.245 | 67.266 | 72.767 | 81.212 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 04:44 | 190 | 189 | 218.312 | 66.602 | 70.423 | 81.287 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 04:44 | 190 | 190 | 219.311 | 66.066 | 72.474 | 80.771 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 04:45 | 190 | 190 | 217.821 | 66.242 | 70.631 | 80.948 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 04:45 | 190 | 188 | 218.721 | 65.964 | 72.191 | 80.566 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 04:46 | 190 | 187 | 220.352 | 66.295 | 73.243 | 80.814 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 04:46 | 190 | 190 | 216.99 | 66.134 | 70.236 | 80.62 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 04:47 | 190 | 189 | 219.692 | 66.534 | 72.484 | 80.674 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 04:47 | 190 | 190 | 220.349 | 67.358 | 72.506 | 80.485 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 04:48 | 190 | 192 | 217.065 | 66.334 | 70.375 | 80.356 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 04:48 | 190 | 190 | 218.721 | 66.09 | 72.345 | 80.286 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 04:49 | 190 | 186 | 217.821 | 66.061 | 71.614 | 80.146 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 04:49 | 190 | 190 | 217.649 | 65.905 | 71.587 | 80.157 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 04:50 | 190 | 191 | 218.373 | 66.076 | 72.447 | 79.85 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 04:50 | 190 | 190 | 219.466 | 66.164 | 73.28 | 80.022 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 04:51 | 190 | 189 | 218.384 | 66.363 | 72.612 | 79.409 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 04:51 | 190 | 188 | 218.347 | 65.881 | 72.863 | 79.603 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 04:52 | 190 | 189 | 215.992 | 65.564 | 70.583 | 79.845 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 04:52 | 190 | 188 | 217.183 | 65.754 | 71.213 | 80.216 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 04:53 | 190 | 191 | 220.162 | 65.608 | 73.627 | 80.927 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 04:53 | 190 | 189 | 220.125 | 65.827 | 72.682 | 81.616 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 04:54 | 190 | 190 | 217.343 | 65.695 | 70.893 | 80.755 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 04:54 | 190 | 188 | 218.666 | 65.569 | 72.03 | 81.067 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 04:55 | 190 | 187 | 221.203 | 65.768 | 74.594 | 80.841 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 04:55 | 190 | 192 | 220.083 | 66.193 | 72.516 | 81.374 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 04:56 | 190 | 188 | 220.073 | 65.808 | 73.317 | 80.948 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 04:56 | 190 | 190 | 217.201 | 65.847 | 69.98 | 81.374 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 04:57 | 190 | 192 | 220.495 | 66.422 | 73.173 | 80.9 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 04:57 | 190 | 190 | 221.028 | 66.505 | 73.419 | 81.104 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 04:58 | 190 | 192 | 223.697 | 66.32 | 75.966 | 81.411 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 04:58 | 190 | 189 | 219.509 | 66.51 | 71.577 | 81.422 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 04:59 | 190 | 188 | 219.145 | 66.3 | 71.956 | 80.889 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 04:59 | 190 | 192 | 220.258 | 66.559 | 72.815 | 80.884 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 05:00 | 190 | 189 | 216.886 | 66.988 | 68.987 | 80.911 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 05:00 | 190 | 190 | 222.418 | 66.719 | 75.047 | 80.652 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 05:01 | 190 | 190 | 218.38 | 66.159 | 71.924 | 80.297 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 05:01 | 190 | 188 | 220.223 | 66.168 | 73.483 | 80.572 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 05:02 | 190 | 188 | 217.631 | 65.608 | 71.032 | 80.991 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 05:02 | 190 | 189 | 225.026 | 66.266 | 77.333 | 81.427 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 05:03 | 190 | 188 | 220.768 | 66.476 | 73.424 | 80.868 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 05:03 | 190 | 191 | 221.617 | 67.358 | 73.381 | 80.878 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 05:04 | 190 | 191 | 222.373 | 66.827 | 74.668 | 80.878 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 05:04 | 190 | 193 | 222.795 | 67.095 | 75.01 | 80.69 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 05:05 | 190 | 192 | 221.226 | 66.788 | 73.91 | 80.528 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 05:05 | 190 | 190 | 222.734 | 66.919 | 74.829 | 80.986 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 05:06 | 190 | 190 | 221.262 | 66.788 | 73.483 | 80.991 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 05:06 | 190 | 191 | 222.872 | 67.163 | 74.588 | 81.121 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 05:07 | 190 | 193 | 222.446 | 67.417 | 74.065 | 80.964 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 05:07 | 190 | 191 | 221.492 | 67.09 | 73.841 | 80.561 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 05:08 | 190 | 193 | 222.129 | 66.88 | 74.311 | 80.938 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 05:08 | 190 | 192 | 221.086 | 66.788 | 73.942 | 80.356 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 05:09 | 190 | 192 | 220.326 | 66.788 | 72.73 | 80.808 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 05:09 | 190 | 193 | 220.858 | 67.139 | 73.088 | 80.631 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 05:10 | 190 | 193 | 222.145 | 66.198 | 75.763 | 80.184 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 05:10 | 190 | 192 | 221.145 | 66.105 | 74.695 | 80.345 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 05:11 | 190 | 192 | 220.095 | 66.476 | 73.365 | 80.254 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 05:11 | 190 | 193 | 219.569 | 66.173 | 73.018 | 80.378 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 05:12 | 190 | 191 | 219.258 | 66.354 | 72.645 | 80.259 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 05:12 | 190 | 188 | 212.679 | 66.266 | 65.895 | 80.518 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 05:13 | 190 | 193 | 220.48 | 66.066 | 73.622 | 80.792 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 05:13 | 190 | 190 | 221.711 | 66.276 | 73.921 | 81.514 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 05:14 | 190 | 193 | 221.825 | 66.593 | 73.611 | 81.621 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 05:14 | 190 | 189 | 222.54 | 66.271 | 74.61 | 81.659 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 05:15 | 190 | 191 | 219.588 | 66.461 | 71.043 | 82.084 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 05:15 | 190 | 191 | 236.549 | 66.724 | 85.033 | 84.792 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 05:16 | 190 | 203 | 233.303 | 70.299 | 79.09 | 83.914 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-01 05:16 | 190 | 201 | 230.372 | 69.729 | 76.922 | 83.721 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-01 05:17 | 190 | 199 | 227.938 | 69.085 | 75.891 | 82.962 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-01 05:17 | 190 | 196 | 227.597 | 68.226 | 75.64 | 83.731 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 05:18 | 190 | 195 | 225.431 | 67.929 | 74.578 | 82.924 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 05:18 | 190 | 198 | 226.073 | 67.661 | 74.492 | 83.92 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 05:19 | 190 | 198 | 226.222 | 67.817 | 73.99 | 84.415 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 05:19 | 190 | 198 | 228.796 | 67.924 | 76.457 | 84.415 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 05:20 | 190 | 196 | 225.067 | 67.544 | 75.95 | 81.573 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 05:20 | 190 | 198 | 226.578 | 68.031 | 76.495 | 82.052 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-01 05:21 | 190 | 196 | 224.954 | 67.446 | 75.779 | 81.729 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 05:21 | 190 | 194 | 223.767 | 67.027 | 75.517 | 81.223 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 05:22 | 190 | 196 | 222.629 | 67.032 | 74.444 | 81.153 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 05:22 | 190 | 197 | 224.621 | 66.68 | 76.11 | 81.831 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-01 05:23 | 190 | 193 | 223.007 | 66.676 | 74.204 | 82.127 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 05:23 | 190 | 196 | 222.095 | 66.919 | 73.237 | 81.939 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-01 05:24 | 190 | 194 | 224.472 | 67.129 | 74.898 | 82.445 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 05:24 | 190 | 195 | 221.723 | 66.671 | 73.312 | 81.74 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 05:25 | 190 | 191 | 219.593 | 66.71 | 71.865 | 81.018 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 05:25 | 190 | 190 | 221.858 | 66.115 | 74.978 | 80.765 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 05:26 | 190 | 193 | 218.924 | 66.261 | 72.436 | 80.227 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 05:26 | 190 | 192 | 220.148 | 66.481 | 73.349 | 80.318 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 05:27 | 190 | 191 | 218.551 | 66.017 | 72.479 | 80.055 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 05:27 | 190 | 193 | 222.479 | 66.222 | 76.035 | 80.222 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 05:28 | 190 | 192 | 217.285 | 66.056 | 71.411 | 79.818 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 05:28 | 190 | 188 | 217.093 | 65.5 | 71.587 | 80.006 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 05:29 | 190 | 190 | 217.737 | 65.954 | 72.121 | 79.662 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 05:29 | 190 | 190 | 219.861 | 65.72 | 74.845 | 79.296 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 05:30 | 190 | 190 | 218.483 | 65.7 | 72.233 | 80.55 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 05:30 | 190 | 190 | 219.08 | 65.92 | 72.319 | 80.841 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 05:31 | 190 | 192 | 217.387 | 65.812 | 71.972 | 79.603 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 05:31 | 190 | 189 | 216.877 | 66.583 | 70.546 | 79.748 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 05:32 | 190 | 189 | 214.916 | 66.417 | 68.816 | 79.683 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 05:32 | 190 | 194 | 220.187 | 67.378 | 72.431 | 80.378 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 05:33 | 190 | 191 | 220.414 | 67.485 | 72.255 | 80.674 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 05:33 | 190 | 188 | 235.639 | 68.714 | 84.857 | 82.068 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 05:34 | 190 | 190 | 224.666 | 69.051 | 74.93 | 80.685 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 05:34 | 190 | 192 | 222.517 | 67.241 | 74.909 | 80.367 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 05:35 | 190 | 195 | 221.246 | 67.505 | 73.643 | 80.098 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 05:35 | 190 | 193 | 221.644 | 67.519 | 74.14 | 79.985 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 05:36 | 190 | 192 | 222.453 | 67.602 | 74.236 | 80.615 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 05:36 | 190 | 190 | 221.841 | 67.622 | 74.401 | 79.818 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 05:37 | 190 | 195 | 222.738 | 68.105 | 74.444 | 80.189 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-01 05:37 | 190 | 192 | 222.891 | 67.563 | 75.026 | 80.302 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 05:38 | 190 | 191 | 220.252 | 67.095 | 73.328 | 79.829 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 05:38 | 190 | 190 | 221.811 | 67.271 | 74.652 | 79.888 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 05:39 | 190 | 193 | 220.819 | 67.207 | 73.595 | 80.017 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 05:39 | 190 | 193 | 220.774 | 67.154 | 73.878 | 79.742 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 05:40 | 190 | 189 | 218.616 | 66.407 | 72.703 | 79.506 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 05:40 | 190 | 192 | 218.621 | 66.349 | 72.831 | 79.441 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 05:41 | 190 | 192 | 218.788 | 66.027 | 73.013 | 79.748 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 05:41 | 190 | 190 | 219.38 | 66.032 | 73.654 | 79.694 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 05:42 | 190 | 188 | 218.005 | 65.886 | 72.538 | 79.581 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 05:42 | 190 | 189 | 219.962 | 66.276 | 74.471 | 79.215 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 05:43 | 190 | 192 | 217.13 | 65.973 | 72.303 | 78.854 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 05:43 | 190 | 186 | 216.787 | 65.705 | 72.271 | 78.811 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 05:44 | 190 | 187 | 216.984 | 65.725 | 72.997 | 78.262 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 05:44 | 190 | 190 | 216.398 | 66.188 | 72.212 | 77.998 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 05:45 | 190 | 189 | 215.803 | 65.661 | 71.934 | 78.208 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 05:45 | 190 | 187 | 217.451 | 65.383 | 74.118 | 77.95 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 05:46 | 190 | 187 | 214.969 | 65.086 | 72.068 | 77.815 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 05:46 | 190 | 186 | 214.2 | 65.237 | 71.358 | 77.605 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 05:47 | 190 | 184 | 213.451 | 64.969 | 70.925 | 77.557 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 05:47 | 190 | 187 | 214.444 | 65.729 | 71.336 | 77.379 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 05:48 | 190 | 183 | 213.546 | 65.032 | 70.946 | 77.568 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 05:48 | 190 | 185 | 214.392 | 64.735 | 72.111 | 77.546 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 05:49 | 190 | 184 | 213.771 | 64.998 | 71.507 | 77.266 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 05:49 | 190 | 183 | 213.329 | 64.827 | 71.16 | 77.342 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 05:50 | 190 | 185 | 212.993 | 64.686 | 70.535 | 77.772 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 05:50 | 190 | 188 | 214.041 | 64.91 | 71.192 | 77.939 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 05:51 | 190 | 186 | 213.248 | 64.642 | 70.914 | 77.692 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 05:51 | 190 | 186 | 213.504 | 64.642 | 71.187 | 77.675 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 05:52 | 190 | 183 | 213.845 | 64.608 | 71.379 | 77.858 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 05:52 | 190 | 185 | 213.558 | 64.857 | 71.149 | 77.552 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 05:53 | 190 | 183 | 212.868 | 64.661 | 70.978 | 77.229 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 05:53 | 190 | 184 | 211.909 | 64.735 | 70.279 | 76.895 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 05:54 | 190 | 185 | 211.935 | 64.725 | 70.428 | 76.782 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 05:54 | 190 | 182 | 212.037 | 64.559 | 70.476 | 77.002 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-01 05:55 | 190 | 185 | 214.775 | 64.749 | 71.032 | 78.994 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 05:55 | 190 | 187 | 214.128 | 65.412 | 70.61 | 78.106 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 05:56 | 190 | 187 | 216.975 | 65.403 | 72.863 | 78.709 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 05:56 | 190 | 185 | 217.948 | 65.725 | 73.568 | 78.655 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 05:57 | 190 | 187 | 216.709 | 65.798 | 72.143 | 78.768 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 05:57 | 190 | 191 | 217.334 | 65.681 | 72.869 | 78.784 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 05:58 | 190 | 190 | 217.345 | 66.159 | 72.111 | 79.075 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 05:58 | 190 | 188 | 217.113 | 65.666 | 72.394 | 79.053 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 05:59 | 190 | 186 | 216.548 | 65.729 | 72.159 | 78.66 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 05:59 | 190 | 187 | 219.168 | 65.954 | 74.236 | 78.978 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:00 | 190 | 190 | 218.476 | 65.881 | 73.531 | 79.064 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 06:00 | 190 | 190 | 219.291 | 65.622 | 73.873 | 79.796 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 06:01 | 190 | 191 | 220.075 | 65.978 | 74.764 | 79.333 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 06:01 | 190 | 192 | 219.262 | 66.407 | 74.044 | 78.811 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 06:02 | 190 | 191 | 217.294 | 65.812 | 72.116 | 79.366 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 06:02 | 190 | 190 | 218.336 | 66.183 | 73.008 | 79.145 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 06:03 | 190 | 185 | 217.863 | 66.051 | 73.184 | 78.628 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 06:03 | 190 | 187 | 216.314 | 65.91 | 72.169 | 78.235 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:04 | 190 | 190 | 216.803 | 65.725 | 72.703 | 78.375 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 06:04 | 190 | 187 | 216.436 | 65.549 | 72.361 | 78.526 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:05 | 190 | 187 | 215.614 | 65.237 | 72.287 | 78.09 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:05 | 190 | 186 | 215.139 | 65.398 | 71.63 | 78.111 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 06:06 | 190 | 184 | 216.069 | 65.047 | 73.008 | 78.014 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 06:06 | 190 | 189 | 214.843 | 65.378 | 71.86 | 77.605 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 06:07 | 190 | 189 | 217.271 | 66.793 | 72.415 | 78.063 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 06:07 | 190 | 187 | 214.68 | 65.286 | 71.39 | 78.004 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:08 | 190 | 185 | 215.244 | 65.281 | 72.169 | 77.794 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 06:08 | 190 | 183 | 214.267 | 65.427 | 71.197 | 77.643 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 06:09 | 190 | 184 | 216.091 | 65.422 | 73.392 | 77.277 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 06:09 | 190 | 185 | 213.251 | 65.349 | 70.001 | 77.901 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 06:10 | 190 | 186 | 214.917 | 65.359 | 71.544 | 78.014 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 06:10 | 190 | 187 | 215.837 | 65.115 | 72.81 | 77.912 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:11 | 190 | 184 | 214.258 | 65.125 | 71.555 | 77.578 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 06:11 | 190 | 184 | 214.6 | 65.081 | 71.892 | 77.627 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 06:12 | 190 | 185 | 215.07 | 65.198 | 72.143 | 77.729 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 06:12 | 190 | 183 | 212.81 | 65.227 | 70.193 | 77.39 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 06:13 | 190 | 184 | 212.32 | 64.866 | 70.129 | 77.325 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 06:13 | 190 | 185 | 214.745 | 65.144 | 72.399 | 77.202 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 06:14 | 190 | 185 | 214.153 | 65.252 | 71.737 | 77.164 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 06:14 | 190 | 185 | 215.108 | 65.53 | 71.924 | 77.654 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 06:15 | 190 | 187 | 215.459 | 65.866 | 71.363 | 78.23 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:15 | 190 | 184 | 215.911 | 65.886 | 71.838 | 78.187 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 06:16 | 190 | 186 | 215.573 | 65.666 | 71.844 | 78.063 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 06:16 | 190 | 184 | 216.009 | 65.642 | 72.169 | 78.198 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 06:17 | 190 | 187 | 217.963 | 66.1 | 73.52 | 78.343 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:17 | 190 | 185 | 216.332 | 65.729 | 72.319 | 78.284 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 06:18 | 190 | 186 | 216.965 | 66.276 | 72.308 | 78.381 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 06:18 | 190 | 187 | 215.545 | 65.359 | 71.913 | 78.273 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:19 | 190 | 186 | 216.636 | 65.52 | 72.639 | 78.477 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 06:19 | 190 | 185 | 216.247 | 65.203 | 73.056 | 77.988 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 06:20 | 190 | 185 | 216.38 | 65.598 | 72.837 | 77.945 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 06:20 | 190 | 184 | 215.292 | 65.456 | 71.956 | 77.88 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 06:21 | 190 | 186 | 216.513 | 66.207 | 72.361 | 77.945 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 06:21 | 190 | 185 | 216.554 | 65.861 | 73.018 | 77.675 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 06:22 | 190 | 189 | 215.812 | 65.539 | 73.018 | 77.255 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 06:22 | 190 | 187 | 215.088 | 65.783 | 71.662 | 77.643 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:23 | 190 | 189 | 215.032 | 66.076 | 71.566 | 77.39 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 06:23 | 190 | 187 | 216.025 | 66.281 | 72.612 | 77.132 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:24 | 190 | 187 | 215.722 | 66.251 | 72.372 | 77.099 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:24 | 190 | 185 | 215.679 | 65.725 | 72.618 | 77.336 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 06:25 | 190 | 188 | 215.372 | 65.778 | 72.532 | 77.062 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:25 | 190 | 183 | 214.262 | 65.315 | 72.004 | 76.943 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 06:26 | 190 | 187 | 216.201 | 65.378 | 73.024 | 77.799 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:26 | 190 | 188 | 217.949 | 65.89 | 73.878 | 78.181 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:27 | 190 | 187 | 214.508 | 65.442 | 71.95 | 77.116 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:27 | 190 | 185 | 214.873 | 65.144 | 73.125 | 76.604 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 06:28 | 190 | 184 | 213.008 | 65.193 | 71.507 | 76.308 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 06:28 | 190 | 188 | 217.21 | 67.207 | 72.495 | 77.508 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:29 | 190 | 188 | 217.661 | 68.173 | 71.657 | 77.831 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:29 | 190 | 192 | 218.876 | 68.807 | 71.737 | 78.332 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 06:30 | 190 | 188 | 216.991 | 67.978 | 71.208 | 77.805 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:30 | 190 | 188 | 217.483 | 67.763 | 71.528 | 78.192 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:31 | 190 | 190 | 218.537 | 68.422 | 71.406 | 78.709 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 06:31 | 190 | 188 | 216.896 | 67.314 | 71.454 | 78.128 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:32 | 190 | 188 | 216.808 | 67.036 | 71.833 | 77.939 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:32 | 190 | 186 | 216.354 | 66.822 | 71.528 | 78.004 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 06:33 | 190 | 189 | 216.46 | 66.754 | 71.347 | 78.359 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 06:33 | 190 | 187 | 215.866 | 66.227 | 71.555 | 78.084 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:34 | 190 | 187 | 216.731 | 66.632 | 71.358 | 78.741 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:34 | 190 | 192 | 220.735 | 68.919 | 71.438 | 80.378 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 06:35 | 190 | 186 | 215.565 | 66.237 | 70.738 | 78.59 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 06:35 | 190 | 189 | 215.399 | 65.895 | 71.01 | 78.494 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 06:36 | 190 | 189 | 215.745 | 65.949 | 71.464 | 78.332 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 06:36 | 190 | 186 | 216.207 | 66.022 | 72.025 | 78.16 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 06:37 | 190 | 186 | 214.626 | 65.69 | 70.738 | 78.198 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 06:37 | 190 | 184 | 215.32 | 66.212 | 70.765 | 78.343 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 06:38 | 190 | 186 | 215.001 | 66.11 | 70.92 | 77.971 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 06:38 | 190 | 188 | 215.508 | 66.466 | 70.968 | 78.074 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:39 | 190 | 184 | 215.561 | 65.466 | 71.854 | 78.241 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 06:39 | 190 | 187 | 213.8 | 65.442 | 70.177 | 78.181 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:40 | 190 | 184 | 215.227 | 65.466 | 71.86 | 77.901 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 06:40 | 190 | 185 | 213.919 | 65.286 | 70.247 | 78.386 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 06:41 | 190 | 185 | 213.941 | 65.256 | 70.391 | 78.294 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 06:41 | 190 | 182 | 213.719 | 65.095 | 70.749 | 77.875 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-01 06:42 | 190 | 188 | 214.879 | 65.315 | 71.043 | 78.521 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:42 | 190 | 187 | 216.108 | 65.432 | 71.956 | 78.72 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:43 | 190 | 187 | 215.745 | 65.583 | 72.212 | 77.95 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:43 | 190 | 189 | 214.851 | 65.369 | 71.171 | 78.311 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 06:44 | 190 | 185 | 217.926 | 65.695 | 73.894 | 78.337 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 06:44 | 190 | 188 | 217.9 | 66.012 | 73.12 | 78.768 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:45 | 190 | 189 | 218.007 | 65.929 | 72.933 | 79.145 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 06:45 | 190 | 189 | 219.009 | 66.744 | 72.463 | 79.802 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 06:46 | 190 | 189 | 220.894 | 66.666 | 73.915 | 80.313 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 06:46 | 190 | 190 | 219.271 | 66.495 | 73.093 | 79.683 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 06:47 | 190 | 191 | 219.497 | 66.461 | 73.638 | 79.398 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 06:47 | 190 | 187 | 220.39 | 66.817 | 73.755 | 79.818 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:48 | 190 | 188 | 218.925 | 67.012 | 72.127 | 79.786 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:48 | 190 | 191 | 219.272 | 67.388 | 72.992 | 78.892 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 06:49 | 190 | 188 | 217.79 | 66.261 | 72.847 | 78.682 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:49 | 190 | 188 | 218.277 | 66.612 | 72.773 | 78.892 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:50 | 190 | 188 | 219.762 | 66.832 | 74.022 | 78.908 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:50 | 190 | 194 | 221.277 | 67.788 | 74.247 | 79.242 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-01 06:51 | 190 | 193 | 222.17 | 67.948 | 74.813 | 79.409 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-01 06:51 | 190 | 192 | 219.233 | 66.641 | 73.339 | 79.253 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 06:52 | 190 | 185 | 216.384 | 65.949 | 71.785 | 78.65 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 06:52 | 190 | 190 | 217.039 | 65.71 | 72.426 | 78.903 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 06:53 | 190 | 188 | 216.74 | 65.881 | 71.87 | 78.989 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:53 | 190 | 188 | 215.6 | 65.271 | 71.577 | 78.752 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:54 | 190 | 186 | 215.984 | 65.412 | 71.411 | 79.161 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 06:54 | 190 | 188 | 217.096 | 65.364 | 72.436 | 79.296 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:55 | 190 | 188 | 217.673 | 65.198 | 73.152 | 79.323 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:55 | 190 | 187 | 215.452 | 65.125 | 71.155 | 79.172 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 06:56 | 190 | 185 | 214.305 | 65.422 | 69.264 | 79.619 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 06:56 | 190 | 184 | 214.367 | 65.056 | 70.274 | 79.037 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 06:57 | 190 | 186 | 215.357 | 65.573 | 70.957 | 78.827 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 06:57 | 190 | 188 | 216.25 | 65.603 | 70.829 | 79.818 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:58 | 190 | 189 | 217.127 | 65.617 | 71.988 | 79.522 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 06:58 | 190 | 188 | 215.861 | 65.174 | 71.763 | 78.924 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:59 | 190 | 188 | 216.23 | 65.178 | 71.95 | 79.102 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 06:59 | 190 | 185 | 215.895 | 65.291 | 71.443 | 79.161 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 07:00 | 190 | 189 | 217.054 | 65.276 | 72.751 | 79.027 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 07:00 | 190 | 188 | 216.95 | 65.651 | 72.1 | 79.199 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 07:01 | 190 | 189 | 216.926 | 65.188 | 72.388 | 79.35 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 07:01 | 190 | 183 | 215.409 | 65.061 | 71.876 | 78.472 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 07:02 | 190 | 187 | 213.313 | 64.73 | 70.978 | 77.605 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 07:02 | 190 | 185 | 215.732 | 65.812 | 71.464 | 78.456 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 07:03 | 190 | 187 | 215.356 | 65.276 | 71.721 | 78.359 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 07:03 | 190 | 187 | 216.944 | 65.247 | 73.419 | 78.278 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 07:04 | 190 | 188 | 218.014 | 65.588 | 73.873 | 78.553 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 07:04 | 190 | 189 | 217.488 | 65.495 | 73.365 | 78.628 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 07:05 | 190 | 187 | 216.956 | 65.349 | 73.189 | 78.418 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 07:05 | 190 | 188 | 216.989 | 65.759 | 72.634 | 78.596 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 07:06 | 190 | 190 | 217.597 | 65.608 | 73.275 | 78.714 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 07:06 | 190 | 189 | 216.279 | 65.491 | 72.111 | 78.677 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 07:07 | 190 | 191 | 216.88 | 65.344 | 72.698 | 78.838 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 07:07 | 190 | 188 | 216.423 | 65.422 | 72.287 | 78.714 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 07:08 | 190 | 188 | 217.769 | 65.271 | 74.214 | 78.284 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 07:08 | 190 | 185 | 217.516 | 65.51 | 73.889 | 78.117 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 07:09 | 190 | 186 | 215.49 | 65.052 | 72.682 | 77.756 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 07:09 | 190 | 189 | 214.39 | 65.573 | 70.749 | 78.068 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 07:10 | 190 | 186 | 214.816 | 64.925 | 71.731 | 78.16 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 07:10 | 190 | 184 | 214.83 | 64.696 | 72.297 | 77.837 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 07:11 | 190 | 184 | 213.401 | 64.808 | 71.117 | 77.476 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 07:11 | 190 | 185 | 213.046 | 64.559 | 71.027 | 77.46 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 07:12 | 190 | 182 | 213.225 | 64.754 | 71 | 77.471 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-01 07:12 | 190 | 184 | 212.224 | 64.603 | 70.247 | 77.374 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 07:13 | 190 | 185 | 212.603 | 64.496 | 70.701 | 77.406 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 07:13 | 190 | 185 | 211.795 | 64.184 | 70.076 | 77.535 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 07:14 | 190 | 183 | 212.881 | 64.564 | 70.733 | 77.584 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 07:14 | 190 | 185 | 211.968 | 64.091 | 70.589 | 77.288 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 07:15 | 190 | 184 | 213.075 | 64.364 | 70.578 | 78.133 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 07:15 | 190 | 185 | 211.697 | 64.096 | 70.044 | 77.557 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 07:16 | 190 | 186 | 212.002 | 64.286 | 69.745 | 77.971 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 07:16 | 190 | 183 | 213.407 | 63.993 | 70.84 | 78.574 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 07:17 | 190 | 183 | 210.872 | 64.081 | 69.649 | 77.142 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 07:17 | 190 | 184 | 212.367 | 64.476 | 70.738 | 77.153 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 07:18 | 190 | 184 | 211.855 | 64.705 | 70.519 | 76.631 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 07:18 | 190 | 183 | 211.733 | 64.315 | 70.674 | 76.744 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 07:19 | 190 | 182 | 211.756 | 64.632 | 70.509 | 76.615 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-01 07:19 | 190 | 182 | 210.619 | 63.935 | 70.263 | 76.421 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-01 07:20 | 190 | 183 | 212.389 | 64.696 | 70.685 | 77.008 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 07:20 | 190 | 187 | 214.906 | 64.096 | 71.902 | 78.908 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 07:21 | 190 | 187 | 213.89 | 64.379 | 70.183 | 79.328 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 07:21 | 190 | 184 | 214.615 | 64.149 | 71.256 | 79.21 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 07:22 | 190 | 186 | 216.199 | 64.52 | 71.683 | 79.996 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 07:22 | 190 | 186 | 216.382 | 64.51 | 72.313 | 79.559 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 07:23 | 190 | 187 | 216.436 | 65.1 | 72.223 | 79.113 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 07:23 | 190 | 189 | 217.858 | 64.759 | 73.782 | 79.317 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 07:24 | 190 | 187 | 216.022 | 64.754 | 71.972 | 79.296 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 07:24 | 190 | 187 | 218.454 | 66.051 | 73.253 | 79.15 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 07:25 | 190 | 186 | 216.042 | 65.242 | 71.881 | 78.919 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 07:25 | 190 | 187 | 216.486 | 65.325 | 72.463 | 78.698 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 07:26 | 190 | 187 | 216.841 | 65.837 | 72.564 | 78.44 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 07:26 | 190 | 188 | 216.302 | 65.968 | 72.223 | 78.111 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 07:27 | 190 | 191 | 217.073 | 66.407 | 72.436 | 78.23 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-01 07:27 | 190 | 189 | 216.33 | 65.676 | 72.602 | 78.052 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 07:28 | 190 | 184 | 215.221 | 65.266 | 72.42 | 77.535 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 07:28 | 190 | 183 | 212.931 | 65.013 | 70.781 | 77.137 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 07:29 | 190 | 186 | 212.408 | 65.003 | 70.3 | 77.105 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 07:29 | 190 | 184 | 214.135 | 65.183 | 71.95 | 77.002 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 07:30 | 190 | 187 | 212.785 | 65.095 | 71.059 | 76.631 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 07:30 | 190 | 187 | 211.988 | 64.886 | 70.589 | 76.513 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 07:31 | 190 | 184 | 210.936 | 64.837 | 69.985 | 76.114 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 07:31 | 190 | 182 | 212.654 | 64.725 | 71.395 | 76.534 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-01 07:32 | 190 | 183 | 212.329 | 64.73 | 70.882 | 76.717 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 07:32 | 190 | 187 | 210.424 | 64.681 | 69.387 | 76.356 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 07:33 | 190 | 183 | 211.797 | 64.754 | 70.466 | 76.577 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 07:33 | 190 | 183 | 210.608 | 64.774 | 69.515 | 76.319 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 07:34 | 190 | 181 | 210.924 | 64.852 | 69.339 | 76.733 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-01 07:34 | 190 | 183 | 211.47 | 65.042 | 69.312 | 77.116 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 07:35 | 190 | 185 | 212.615 | 65.203 | 71.352 | 76.06 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 07:35 | 190 | 181 | 210.623 | 64.774 | 69.729 | 76.12 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-01 07:36 | 190 | 187 | 210.488 | 64.935 | 69.579 | 75.974 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 07:36 | 190 | 181 | 210.789 | 64.515 | 70.332 | 75.942 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-01 07:37 | 190 | 180 | 210.798 | 65.042 | 69.19 | 76.566 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 07:37 | 190 | 183 | 210.998 | 64.476 | 70.37 | 76.152 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 07:38 | 190 | 180 | 210.911 | 64.642 | 70.279 | 75.99 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 07:38 | 190 | 185 | 212.855 | 64.974 | 71.245 | 76.636 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 07:39 | 190 | 182 | 212.675 | 65.115 | 70.407 | 77.153 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-01 07:39 | 190 | 186 | 215.353 | 65.778 | 71.593 | 77.982 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 07:40 | 190 | 185 | 215.077 | 65.983 | 71.085 | 78.009 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 07:40 | 190 | 184 | 215.752 | 66.193 | 71.539 | 78.02 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 07:41 | 190 | 187 | 215.685 | 66.354 | 71.069 | 78.262 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 07:41 | 190 | 185 | 215.696 | 66.207 | 71.593 | 77.896 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 07:42 | 190 | 187 | 216.727 | 66.359 | 72.1 | 78.268 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 07:42 | 190 | 189 | 217.611 | 66.276 | 72.981 | 78.354 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 07:43 | 190 | 189 | 216.514 | 66.49 | 72.004 | 78.02 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 07:43 | 190 | 186 | 216.447 | 66.003 | 71.897 | 78.547 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 07:44 | 190 | 189 | 215.318 | 65.695 | 71.63 | 77.993 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 07:44 | 190 | 189 | 215.525 | 65.603 | 71.31 | 78.612 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 07:45 | 190 | 190 | 215.974 | 65.861 | 70.984 | 79.129 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 07:45 | 190 | 184 | 216.151 | 65.432 | 71.235 | 79.484 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 07:46 | 190 | 185 | 214.121 | 65.144 | 70.22 | 78.757 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 07:46 | 190 | 188 | 214.372 | 65.071 | 70.204 | 79.097 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 07:47 | 190 | 183 | 213.577 | 64.944 | 70.209 | 78.424 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 07:47 | 190 | 187 | 212.619 | 64.818 | 69.9 | 77.901 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 07:48 | 190 | 185 | 212.311 | 64.579 | 69.734 | 77.998 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 07:48 | 190 | 185 | 210.166 | 64.325 | 68.031 | 77.81 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 07:49 | 190 | 183 | 210.167 | 63.998 | 68.752 | 77.417 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 07:49 | 190 | 182 | 210.445 | 64.213 | 68.885 | 77.347 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-01 07:50 | 190 | 182 | 209.444 | 64.149 | 68.271 | 77.024 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-01 07:50 | 190 | 182 | 209.154 | 63.915 | 68.554 | 76.685 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-01 07:51 | 190 | 184 | 210.328 | 64.33 | 69.152 | 76.846 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 07:51 | 190 | 182 | 209.296 | 63.993 | 68.629 | 76.674 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-01 07:52 | 190 | 181 | 209.773 | 63.906 | 68.875 | 76.992 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-01 07:52 | 190 | 182 | 208.854 | 63.813 | 68.292 | 76.749 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-01 07:53 | 190 | 182 | 210.524 | 63.896 | 69.184 | 77.444 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-01 07:53 | 190 | 180 | 210.399 | 63.793 | 69.334 | 77.272 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 07:54 | 190 | 179 | 209.914 | 63.954 | 68.527 | 77.433 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 07:54 | 190 | 180 | 209.614 | 63.93 | 68.714 | 76.97 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 07:55 | 190 | 185 | 212.385 | 64.325 | 70.46 | 77.6 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 07:55 | 190 | 184 | 213.232 | 64.54 | 70.29 | 78.402 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 07:56 | 190 | 185 | 214.816 | 65.208 | 70.695 | 78.913 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 07:56 | 190 | 184 | 215.769 | 65.72 | 71.598 | 78.451 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 07:57 | 190 | 188 | 215.819 | 65.593 | 71 | 79.226 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 07:57 | 190 | 190 | 215.349 | 65.651 | 69.686 | 80.012 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 07:58 | 190 | 192 | 220.562 | 66.276 | 72.912 | 81.374 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 07:58 | 190 | 187 | 218.228 | 66.324 | 71.128 | 80.776 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 07:59 | 190 | 192 | 218.567 | 66.105 | 72.025 | 80.437 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-01 07:59 | 190 | 188 | 217.03 | 66.056 | 70.402 | 80.572 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 08:00 | 190 | 188 | 217.928 | 66.134 | 71.47 | 80.324 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 08:00 | 190 | 186 | 217.509 | 65.422 | 72.431 | 79.656 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 08:01 | 190 | 186 | 216.944 | 65.334 | 72.169 | 79.441 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 08:01 | 190 | 186 | 217.439 | 65.003 | 72.618 | 79.818 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 08:02 | 190 | 187 | 213.202 | 64.715 | 68.917 | 79.57 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 08:02 | 190 | 186 | 214.638 | 64.715 | 70.573 | 79.35 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 08:03 | 190 | 186 | 213.025 | 64.52 | 70.151 | 78.354 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 08:03 | 190 | 185 | 212.52 | 64.276 | 69.74 | 78.504 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 08:04 | 190 | 183 | 211.564 | 64.105 | 68.314 | 79.145 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 08:04 | 190 | 185 | 214.236 | 63.857 | 71.347 | 79.032 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 08:05 | 190 | 184 | 210.848 | 63.769 | 68.047 | 79.032 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 08:05 | 190 | 186 | 214.578 | 63.55 | 72.281 | 78.747 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 08:06 | 190 | 180 | 213.43 | 63.662 | 71.016 | 78.752 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 08:06 | 190 | 184 | 209.909 | 63.51 | 67.459 | 78.94 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 08:07 | 190 | 180 | 214.805 | 63.437 | 72.815 | 78.553 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 08:07 | 190 | 185 | 212.944 | 63.081 | 71.924 | 77.939 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 08:08 | 190 | 178 | 209.01 | 63.018 | 67.881 | 78.111 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 08:08 | 190 | 180 | 210.538 | 63.228 | 69.505 | 77.805 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 08:09 | 190 | 180 | 206.307 | 62.94 | 66.343 | 77.024 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 08:09 | 190 | 178 | 208.332 | 63.154 | 68.159 | 77.019 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 08:10 | 190 | 180 | 207.554 | 62.998 | 67.801 | 76.755 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 08:10 | 190 | 178 | 208.651 | 63.037 | 68.848 | 76.766 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 08:11 | 190 | 179 | 205.691 | 63.057 | 65.761 | 76.873 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 08:11 | 190 | 180 | 207.64 | 63.086 | 67.417 | 77.137 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 08:12 | 190 | 178 | 208.827 | 63.315 | 68.154 | 77.358 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 10:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003-08-01 10:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003-08-01 10:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003-08-01 10:22 | 190 | 176 | 207.198 | 62.677 | 68.041 | 76.48 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 10:22 | 190 | 175 | 206.777 | 62.116 | 68.821 | 75.84 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-01 10:22 | 190 | 180 | 208.422 | 62.574 | 69.131 | 76.717 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 10:23 | 190 | 178 | 209.094 | 62.984 | 69.248 | 76.862 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 10:23 | 190 | 177 | 209.104 | 62.862 | 69.676 | 76.566 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-01 10:24 | 190 | 178 | 208.127 | 62.677 | 69.713 | 75.737 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 10:24 | 190 | 176 | 206.952 | 62.603 | 68.714 | 75.635 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 10:25 | 190 | 177 | 207.981 | 62.647 | 69.51 | 75.824 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-01 10:25 | 190 | 176 | 207.74 | 62.672 | 69.013 | 76.055 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 10:26 | 190 | 176 | 206.327 | 62.506 | 68.111 | 75.71 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 10:26 | 190 | 177 | 205.968 | 62.199 | 67.935 | 75.834 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-01 10:27 | 190 | 177 | 205.679 | 61.965 | 68.698 | 75.016 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-01 10:27 | 190 | 174 | 205.15 | 62.677 | 67.112 | 75.361 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-01 10:28 | 190 | 177 | 204.068 | 61.638 | 67.048 | 75.382 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-01 10:28 | 190 | 177 | 207.645 | 62.364 | 69.366 | 75.915 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-01 10:29 | 190 | 175 | 207.463 | 62.545 | 68.992 | 75.926 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-01 10:29 | 190 | 179 | 208.172 | 62.711 | 69.788 | 75.673 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 10:30 | 190 | 178 | 207.2 | 62.423 | 69.19 | 75.587 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 10:30 | 190 | 175 | 206.616 | 62.301 | 68.987 | 75.328 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-01 10:31 | 190 | 179 | 206.362 | 62.345 | 69.2 | 74.817 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 10:31 | 190 | 176 | 207.473 | 62.584 | 69.975 | 74.914 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 10:32 | 190 | 176 | 206.778 | 62.121 | 69.889 | 74.768 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 10:32 | 190 | 178 | 206.747 | 62.316 | 69.948 | 74.483 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 10:33 | 190 | 174 | 205.377 | 61.95 | 68.928 | 74.499 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-01 10:33 | 190 | 177 | 202.837 | 61.579 | 66.899 | 74.359 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-01 10:34 | 190 | 176 | 204.36 | 61.696 | 67.449 | 75.215 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 10:34 | 190 | 177 | 205.04 | 62.121 | 67.79 | 75.129 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-01 10:35 | 190 | 176 | 204.504 | 62.033 | 67.326 | 75.145 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 10:35 | 190 | 174 | 206.034 | 62.101 | 68.303 | 75.63 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-01 10:36 | 190 | 178 | 206.528 | 62.291 | 68.65 | 75.587 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 10:36 | 190 | 176 | 206.605 | 62.555 | 68.426 | 75.624 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 10:37 | 190 | 178 | 207.978 | 62.628 | 69.36 | 75.99 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 10:37 | 190 | 179 | 208.318 | 62.779 | 70.06 | 75.479 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 10:38 | 190 | 176 | 206.49 | 62.496 | 68.73 | 75.264 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 10:38 | 190 | 178 | 206.071 | 62.52 | 68.298 | 75.253 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 10:39 | 190 | 180 | 208.117 | 62.311 | 69.04 | 76.766 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 10:39 | 190 | 179 | 208.016 | 62.267 | 69.409 | 76.34 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 10:40 | 190 | 176 | 207.13 | 62.111 | 69.061 | 75.958 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 10:40 | 190 | 176 | 206.376 | 61.974 | 68.971 | 75.431 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 10:41 | 190 | 175 | 205.897 | 62.057 | 68.501 | 75.339 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-01 10:41 | 190 | 177 | 206.875 | 62.262 | 68.709 | 75.904 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-01 10:42 | 190 | 179 | 208.412 | 62.301 | 69.825 | 76.286 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 10:42 | 190 | 178 | 208.99 | 62.496 | 69.798 | 76.696 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 10:43 | 190 | 179 | 209.51 | 62.623 | 70.407 | 76.48 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 10:43 | 190 | 180 | 208.898 | 62.54 | 69.926 | 76.432 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 10:44 | 190 | 181 | 210.661 | 62.857 | 71.614 | 76.19 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-01 10:44 | 190 | 179 | 209.97 | 63.033 | 70.834 | 76.103 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 10:45 | 190 | 179 | 208.972 | 63.057 | 70.097 | 75.818 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 10:45 | 190 | 183 | 208.576 | 63.179 | 68.997 | 76.4 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 10:46 | 190 | 178 | 207.653 | 63.086 | 69.12 | 75.447 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 10:46 | 190 | 177 | 206.377 | 62.706 | 68.693 | 74.978 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-01 10:47 | 190 | 176 | 206.093 | 62.55 | 68.64 | 74.903 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 10:47 | 190 | 178 | 205.099 | 62.189 | 68.271 | 74.639 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 10:48 | 190 | 179 | 205.968 | 62.891 | 68.362 | 74.715 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 10:48 | 190 | 176 | 205.825 | 63.018 | 67.662 | 75.145 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 10:49 | 190 | 179 | 210.709 | 63.15 | 70.621 | 76.938 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 10:49 | 190 | 185 | 213.526 | 63.915 | 71.79 | 77.821 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 10:50 | 190 | 182 | 213.209 | 63.891 | 71.4 | 77.918 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-01 10:50 | 190 | 184 | 214.012 | 64.042 | 72.634 | 77.336 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 10:51 | 190 | 183 | 214.379 | 64.271 | 71.614 | 78.494 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 10:51 | 190 | 185 | 211.972 | 63.93 | 70.69 | 77.352 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 10:52 | 190 | 185 | 213.617 | 63.979 | 72.49 | 77.148 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 10:52 | 190 | 182 | 209.426 | 63.091 | 70.813 | 75.522 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-01 10:53 | 190 | 178 | 210.714 | 63.076 | 72.164 | 75.474 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 10:53 | 190 | 178 | 206.927 | 62.95 | 69.392 | 74.585 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 10:54 | 190 | 179 | 205.683 | 62.818 | 68.581 | 74.284 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 10:54 | 190 | 182 | 208.372 | 63.242 | 70.028 | 75.102 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-01 10:55 | 190 | 179 | 208.955 | 63.296 | 69.959 | 75.7 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 10:55 | 190 | 180 | 209.973 | 63.486 | 70.61 | 75.877 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 10:56 | 190 | 181 | 212.658 | 64.315 | 72.116 | 76.227 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-01 11:39 | 190 | 188 | 223.029 | 67.046 | 73.317 | 82.666 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 11:40 | 190 | 189 | 221.506 | 66.602 | 73.563 | 81.341 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-01 11:40 | 190 | 188 | 220.523 | 66.388 | 74.236 | 79.899 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 11:41 | 190 | 190 | 220.309 | 66.12 | 74.14 | 80.049 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-01 12:15 | 190 | 187 | 218.582 | 65.827 | 73.082 | 79.673 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 12:15 | 190 | 183 | 210.566 | 63.403 | 68.971 | 78.192 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 12:16 | 190 | 185 | 217.205 | 63.876 | 74.012 | 79.317 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 12:16 | 190 | 185 | 215.391 | 64.008 | 72.879 | 78.504 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 12:17 | 190 | 185 | 216.749 | 64.018 | 74.081 | 78.65 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 12:17 | 190 | 187 | 218.974 | 64.291 | 76.254 | 78.429 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-01 12:18 | 190 | 188 | 217.842 | 64.496 | 75.934 | 77.412 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 12:18 | 190 | 186 | 213.707 | 64.066 | 72.746 | 76.895 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-01 12:19 | 190 | 188 | 217.123 | 64.798 | 74.935 | 77.39 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-01 12:19 | 190 | 184 | 215.015 | 64.393 | 73.889 | 76.733 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 12:20 | 190 | 183 | 212.797 | 64.247 | 72.463 | 76.087 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 12:20 | 190 | 184 | 207.312 | 64.286 | 66.723 | 76.303 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-01 12:21 | 190 | 180 | 198.517 | 63.579 | 58.221 | 76.717 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 12:21 | 190 | 181 | 210.746 | 63.72 | 69.302 | 77.724 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-01 12:22 | 190 | 182 | 213.946 | 64.276 | 71.219 | 78.451 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-01 12:22 | 190 | 185 | 211.658 | 64.549 | 69.649 | 77.46 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-01 12:23 | 190 | 182 | 213.047 | 64.169 | 71.256 | 77.622 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-01 12:23 | 190 | 180 | 213.6 | 64.242 | 71.79 | 77.568 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 12:24 | 190 | 182 | 212.394 | 64.032 | 71.203 | 77.159 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-01 12:24 | 190 | 180 | 210.544 | 63.901 | 70.007 | 76.636 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 12:25 | 190 | 183 | 207.075 | 63.262 | 68.565 | 75.248 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-01 12:25 | 190 | 180 | 206.143 | 62.818 | 68.234 | 75.091 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 12:26 | 190 | 176 | 204.472 | 62.589 | 66.888 | 74.995 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 12:26 | 190 | 179 | 208.06 | 63.111 | 69.158 | 75.791 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 12:27 | 190 | 179 | 195.185 | 62.677 | 55.866 | 76.642 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 12:27 | 190 | 177 | 209.915 | 62.994 | 69.558 | 77.363 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-01 12:28 | 190 | 179 | 206.989 | 63.179 | 67.497 | 76.313 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 12:28 | 190 | 181 | 208.795 | 63.184 | 69.868 | 75.743 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-01 12:29 | 190 | 176 | 207.334 | 63.228 | 68.837 | 75.269 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 12:29 | 190 | 177 | 206.448 | 62.974 | 68.479 | 74.995 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-01 12:30 | 190 | 180 | 207.439 | 62.955 | 69.323 | 75.161 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 12:30 | 190 | 180 | 207.757 | 62.974 | 69.659 | 75.124 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 12:31 | 190 | 181 | 206.649 | 62.594 | 69.109 | 74.946 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-01 12:31 | 190 | 177 | 206.065 | 62.472 | 68.426 | 75.167 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-01 12:32 | 190 | 176 | 204.539 | 62.218 | 67.283 | 75.038 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 12:32 | 190 | 177 | 206.474 | 62.321 | 69.115 | 75.038 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-01 12:33 | 190 | 178 | 207.159 | 62.638 | 69.376 | 75.145 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 12:33 | 190 | 178 | 207.632 | 62.599 | 70.103 | 74.93 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 12:34 | 190 | 177 | 207.93 | 62.896 | 69.932 | 75.102 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-01 12:34 | 190 | 181 | 207.355 | 62.73 | 69.307 | 75.318 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-01 12:35 | 190 | 179 | 208.477 | 62.925 | 70.428 | 75.124 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 12:35 | 190 | 181 | 207.77 | 62.759 | 70.156 | 74.855 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-01 12:36 | 190 | 181 | 206.719 | 62.691 | 69.19 | 74.838 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-01 12:36 | 190 | 181 | 207.162 | 62.525 | 69.772 | 74.865 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-01 12:37 | 190 | 180 | 205.378 | 62.311 | 68.175 | 74.892 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 12:37 | 190 | 180 | 204.314 | 62.184 | 67.609 | 74.521 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 12:38 | 190 | 176 | 203.897 | 61.789 | 68.314 | 73.794 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 12:38 | 190 | 179 | 204.408 | 61.804 | 68.842 | 73.762 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 12:39 | 190 | 175 | 204.991 | 61.93 | 68.858 | 74.203 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-01 12:39 | 190 | 179 | 208.071 | 62.082 | 71.021 | 74.968 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 12:40 | 190 | 176 | 206.543 | 62.082 | 69.59 | 74.871 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 12:40 | 190 | 177 | 207.977 | 62.608 | 69.056 | 76.313 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-01 12:41 | 190 | 181 | 208.426 | 62.667 | 69.505 | 76.254 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-01 12:41 | 190 | 178 | 206.839 | 62.657 | 69.414 | 74.768 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 12:42 | 190 | 180 | 205.699 | 62.72 | 68.501 | 74.478 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 12:42 | 190 | 180 | 204.797 | 62.477 | 68.079 | 74.241 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 12:43 | 190 | 178 | 204.921 | 62.603 | 68.314 | 74.004 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 12:43 | 190 | 175 | 204.106 | 62.091 | 68.442 | 73.573 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-01 12:44 | 190 | 174 | 201.279 | 61.628 | 66.637 | 73.014 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-01 12:44 | 190 | 177 | 200.64 | 61.584 | 66.156 | 72.9 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-01 12:45 | 190 | 173 | 202.023 | 61.774 | 67.155 | 73.094 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-01 12:45 | 190 | 172 | 204.436 | 61.818 | 67.86 | 74.758 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-01 12:46 | 190 | 174 | 204.627 | 61.911 | 68.308 | 74.408 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-01 12:46 | 190 | 176 | 202.986 | 61.999 | 65.815 | 75.172 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 12:47 | 190 | 181 | 209.041 | 62.506 | 69.312 | 77.223 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-01 12:47 | 190 | 179 | 210.094 | 62.691 | 70.471 | 76.932 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 12:48 | 190 | 180 | 205.34 | 62.228 | 67.321 | 75.791 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-01 12:48 | 190 | 179 | 207.06 | 62.818 | 68.047 | 76.195 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 12:49 | 190 | 175 | 204.639 | 61.911 | 68.164 | 74.564 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-01 12:49 | 190 | 179 | 204.873 | 61.818 | 68.362 | 74.693 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 12:50 | 190 | 177 | 204.527 | 61.589 | 68.17 | 74.768 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-01 12:52 | 190 | 179 | 203.379 | 61.716 | 66.76 | 74.903 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-01 12:58 | 190 | 176 | 205.316 | 61.633 | 69.302 | 74.381 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 12:59 | 190 | 178 | 200.67 | 62.043 | 64.02 | 74.607 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 12:59 | 190 | 177 | 208.141 | 62.584 | 70.546 | 75.011 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-01 13:00 | 190 | 178 | 204.68 | 61.365 | 69.462 | 73.853 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 13:00 | 190 | 176 | 202.755 | 61.287 | 68.239 | 73.229 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-01 13:01 | 190 | 175 | 202.897 | 61.345 | 68.522 | 73.03 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-01 13:01 | 190 | 174 | 202.501 | 61.204 | 68.009 | 73.288 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-01 13:02 | 190 | 174 | 202.724 | 61.014 | 68.266 | 73.444 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-01 13:02 | 190 | 175 | 200.805 | 61.248 | 66.194 | 73.363 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-01 13:03 | 190 | 174 | 203.255 | 61.448 | 66.99 | 74.817 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-01 13:03 | 190 | 178 | 209.136 | 61.643 | 71.982 | 75.511 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 13:04 | 190 | 178 | 207.189 | 61.969 | 70.215 | 75.005 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-01 13:04 | 85 | 17 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0.085 | 0.017 | 0.017 | -0.001
2003-08-01 13:05 | 54 | 29 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0.054 | 0.029 | 0.029 | -0.001
2003-08-01 13:05 | 37 | 32 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0.037 | 0.032 | 0.032 | -0.001
2003-08-01 13:06 | 27 | 37 | -13.4 | -1.006 | -6.243 | -6.151 | 0.027 | 0.037 | 0.037 | -0.001
2003-08-01 13:06 | 20 | 38 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0.02 | 0.038 | 0.038 | -0.001
2003-08-01 13:07 | 15 | 38 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0.015 | 0.038 | 0.038 | -0.001
2003-08-01 13:07 | 12 | 41 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0.012 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-01 13:08 | 40 | 97 | 382.335 | 130.251 | 135.784 | 116.3 | 0.04 | 0.097 | 0.097 | -0.002
2003-08-01 13:08 | 40 | 56 | 290.913 | 51.206 | 133.926 | 105.781 | 0.04 | 0.056 | 0.056 | -0.002
2003-08-01 13:09 | 40 | 52 | 260.037 | 29.504 | 128.693 | 101.84 | 0.04 | 0.052 | 0.052 | -0.002
2003-08-01 13:09 | 40 | 53 | 155.409 | 16.77 | 68.479 | 70.16 | 0.04 | 0.053 | 0.053 | -0.002
2003-08-01 13:10 | 40 | 52 | 67.138 | 10.528 | 28.056 | 28.554 | 0.04 | 0.052 | 0.052 | -0.001
2003-08-01 13:10 | 40 | 50 | 30.979 | 9.065 | 10.963 | 10.951 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -0.001
2003-08-01 13:11 | 40 | 52 | 15.007 | 7.914 | 3.092 | 4.001 | 0.04 | 0.052 | 0.052 | -0.001
2003-08-01 13:11 | 40 | 52 | 7.169 | 5.056 | 1.196 | 0.917 | 0.04 | 0.052 | 0.052 | -0.001
2003-08-01 13:12 | 40 | 52 | 4.996 | 5.051 | 0.39 | -0.445 | 0.04 | 0.052 | 0.052 | -0.001
2003-08-01 13:12 | 40 | 50 | 4.38 | 5.09 | 0.144 | -0.854 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -0.001
2003-08-01 13:13 | 40 | 51 | 4.192 | 5.1 | 0.027 | -0.935 | 0.04 | 0.051 | 0.051 | -0.001
2003-08-01 13:13 | 40 | 51 | 4.322 | 5.129 | 0.107 | -0.914 | 0.04 | 0.051 | 0.051 | -0.001
2003-08-01 13:14 | 40 | 52 | 4.863 | 5.188 | 0.379 | -0.704 | 0.04 | 0.052 | 0.052 | -0.001
2003-08-01 13:14 | 40 | 52 | 5.503 | 5.173 | 0.619 | -0.289 | 0.04 | 0.052 | 0.052 | -0.001
2003-08-01 13:18 | 40 | 52 | 5.572 | 5.178 | 0.651 | -0.257 | 0.04 | 0.052 | 0.052 | -0.001
2003-08-01 13:18 | 0 | 52 | -15.612 | -1.63 | -7.083 | -6.899 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0
2003-08-01 13:19 | 0 | 0 | -15.612 | -1.63 | -7.083 | -6.899 | 0 | 0 | 0 | 0
2003-08-01 13:19 | 0 | 0 | -15.612 | -1.63 | -7.083 | -6.899 | 0 | 0 | 0 | 0
2003-08-03 13:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003-08-03 13:14 | 190 | 200 | 284.534 | 77.819 | 115.802 | 90.913 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 13:15 | 190 | 202 | 285.112 | 78.317 | 115.882 | 90.913 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-03 13:15 | 190 | 204 | 286.537 | 78.829 | 116.795 | 90.913 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-03 13:16 | 190 | 201 | 284.901 | 78.619 | 115.364 | 90.918 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-03 13:16 | 190 | 206 | 287.44 | 79.892 | 116.63 | 90.918 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-03 13:17 | 190 | 202 | 285.965 | 79.16 | 115.887 | 90.918 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-03 13:17 | 190 | 200 | 282.118 | 78.073 | 113.127 | 90.918 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 13:18 | 190 | 202 | 282.946 | 77.946 | 114.077 | 90.923 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-03 13:18 | 190 | 201 | 282.631 | 78.336 | 113.372 | 90.923 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-03 13:19 | 190 | 201 | 282.437 | 78.131 | 113.383 | 90.923 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-03 13:19 | 190 | 200 | 283.571 | 78.229 | 114.419 | 90.923 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 13:20 | 190 | 201 | 282.486 | 78.639 | 112.924 | 90.923 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-03 13:20 | 190 | 203 | 285.68 | 78.4 | 116.357 | 90.923 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-03 13:21 | 190 | 201 | 286.063 | 78.863 | 116.277 | 90.923 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-03 13:21 | 190 | 204 | 285.538 | 79.346 | 115.263 | 90.929 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-03 13:22 | 190 | 204 | 285.039 | 79.029 | 115.081 | 90.929 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-03 13:22 | 190 | 204 | 284.779 | 79.741 | 114.104 | 90.934 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-03 13:23 | 190 | 205 | 282.396 | 79.521 | 111.941 | 90.934 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-03 13:23 | 190 | 203 | 283.131 | 79.829 | 112.368 | 90.934 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-03 13:24 | 190 | 200 | 282.1 | 79.321 | 111.84 | 90.939 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 13:24 | 190 | 201 | 280.293 | 78.561 | 110.793 | 90.939 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-03 13:25 | 190 | 199 | 280.04 | 78.244 | 110.857 | 90.939 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-03 13:25 | 190 | 202 | 281.941 | 78.746 | 112.256 | 90.939 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-03 13:26 | 190 | 204 | 284.31 | 79.336 | 114.029 | 90.945 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-03 13:26 | 190 | 205 | 283.593 | 79.585 | 113.063 | 90.945 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-03 13:27 | 190 | 201 | 281.794 | 78.897 | 111.952 | 90.945 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-03 13:27 | 190 | 203 | 280.677 | 78.336 | 111.391 | 90.95 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-03 13:28 | 190 | 200 | 280.789 | 78.053 | 111.786 | 90.95 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 13:28 | 190 | 197 | 278.099 | 77.434 | 109.709 | 90.956 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-03 13:29 | 190 | 196 | 277.495 | 76.932 | 109.597 | 90.966 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-03 13:29 | 190 | 198 | 275.873 | 76.815 | 108.086 | 90.972 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-03 13:30 | 190 | 196 | 276.056 | 76.844 | 108.235 | 90.977 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-03 13:30 | 190 | 197 | 272.435 | 77.254 | 104.198 | 90.983 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-03 13:31 | 190 | 200 | 281.23 | 77.575 | 112.678 | 90.977 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 13:31 | 190 | 200 | 279.704 | 77.897 | 110.83 | 90.977 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 13:32 | 190 | 201 | 280.309 | 78.053 | 111.279 | 90.977 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-03 13:32 | 190 | 202 | 278.75 | 77.892 | 109.875 | 90.983 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-03 13:33 | 190 | 199 | 277.211 | 77.224 | 108.999 | 90.988 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-03 13:33 | 190 | 200 | 278.775 | 77.219 | 110.563 | 90.993 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 13:34 | 190 | 198 | 266.237 | 76.663 | 98.57 | 91.004 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-03 13:34 | 190 | 195 | 273.854 | 76.361 | 106.473 | 91.02 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 13:35 | 190 | 195 | 273.423 | 76.683 | 105.709 | 91.031 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 13:35 | 190 | 196 | 276.018 | 76.576 | 108.411 | 91.031 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-03 13:36 | 190 | 200 | 275.771 | 76.815 | 107.92 | 91.036 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 13:36 | 190 | 200 | 277.401 | 77.088 | 109.282 | 91.031 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 13:37 | 190 | 200 | 279.03 | 77.297 | 110.702 | 91.031 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 13:37 | 190 | 201 | 277.543 | 76.995 | 109.512 | 91.036 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-03 13:38 | 190 | 200 | 276.31 | 76.59 | 108.678 | 91.042 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 13:38 | 190 | 199 | 276.225 | 76.483 | 108.689 | 91.053 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-03 13:39 | 190 | 200 | 273.194 | 75.849 | 106.276 | 91.069 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 13:39 | 190 | 198 | 273.035 | 76.166 | 105.784 | 91.085 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-03 13:40 | 190 | 196 | 269.294 | 75.586 | 102.602 | 91.106 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-03 13:40 | 190 | 197 | 273.073 | 75.098 | 106.863 | 91.112 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-03 13:41 | 190 | 196 | 272.278 | 75.376 | 105.79 | 91.112 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-03 13:41 | 190 | 196 | 272.827 | 76.044 | 105.677 | 91.106 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-03 13:42 | 190 | 200 | 273.706 | 76.142 | 106.468 | 91.096 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 13:42 | 190 | 199 | 274.618 | 76.254 | 107.263 | 91.101 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-03 13:43 | 190 | 198 | 275.868 | 76.366 | 108.385 | 91.117 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-03 13:43 | 190 | 199 | 273.64 | 76.093 | 106.43 | 91.117 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-03 13:44 | 190 | 198 | 272.08 | 75.947 | 105.01 | 91.123 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-03 13:44 | 190 | 197 | 271.069 | 75.278 | 104.647 | 91.144 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-03 13:45 | 190 | 197 | 271.482 | 75.088 | 105.234 | 91.16 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-03 13:45 | 190 | 195 | 269.604 | 75.308 | 103.098 | 91.198 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 13:46 | 190 | 200 | 272.539 | 76.059 | 105.266 | 91.214 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 13:46 | 190 | 196 | 271.27 | 75.361 | 104.679 | 91.23 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-03 13:47 | 190 | 197 | 274.213 | 75.522 | 107.472 | 91.219 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-03 13:47 | 190 | 202 | 274.537 | 76.039 | 107.311 | 91.187 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-03 13:48 | 190 | 197 | 274.071 | 75.561 | 107.317 | 91.193 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-03 13:48 | 190 | 199 | 271.611 | 75.142 | 105.266 | 91.203 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-03 13:49 | 190 | 198 | 271.061 | 75.035 | 104.812 | 91.214 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-03 13:49 | 190 | 198 | 267.604 | 74.664 | 101.721 | 91.219 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-03 13:50 | 190 | 193 | 266.507 | 74.303 | 100.952 | 91.252 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 13:50 | 190 | 196 | 268.404 | 74.508 | 102.628 | 91.268 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-03 13:51 | 190 | 192 | 268.413 | 74.527 | 102.586 | 91.3 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 13:51 | 190 | 192 | 268.783 | 74.625 | 102.842 | 91.316 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 13:52 | 190 | 195 | 269.641 | 75.264 | 103.066 | 91.311 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 13:52 | 190 | 195 | 272.282 | 75.395 | 105.592 | 91.295 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 13:53 | 190 | 195 | 272.246 | 75.322 | 105.629 | 91.295 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 13:53 | 190 | 195 | 271.006 | 75.171 | 104.524 | 91.311 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 13:54 | 190 | 198 | 270.143 | 75.259 | 103.568 | 91.316 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-03 13:54 | 190 | 196 | 271.412 | 75.235 | 104.85 | 91.327 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-03 13:55 | 190 | 195 | 268.242 | 74.371 | 102.522 | 91.349 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 13:55 | 190 | 193 | 263.755 | 74.323 | 98.073 | 91.359 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 13:56 | 190 | 191 | 268.919 | 74.547 | 103.002 | 91.37 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-03 13:56 | 190 | 195 | 267.961 | 74.796 | 101.763 | 91.402 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 13:57 | 190 | 195 | 268.852 | 74.683 | 102.767 | 91.402 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 13:57 | 190 | 193 | 270.083 | 74.776 | 103.91 | 91.397 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 13:58 | 190 | 196 | 270.561 | 75.03 | 104.161 | 91.37 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-03 13:58 | 190 | 196 | 269.323 | 74.796 | 103.157 | 91.37 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-03 13:59 | 190 | 196 | 270.743 | 74.966 | 104.396 | 91.381 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-03 13:59 | 190 | 194 | 269.129 | 74.757 | 102.991 | 91.381 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-03 14:00 | 190 | 194 | 268.533 | 74.342 | 102.794 | 91.397 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-03 14:00 | 190 | 193 | 269.09 | 74.498 | 103.173 | 91.419 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 14:01 | 190 | 192 | 266.013 | 74.24 | 100.327 | 91.446 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 14:01 | 190 | 193 | 266.128 | 73.859 | 100.797 | 91.472 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 14:02 | 190 | 193 | 265.859 | 74.279 | 100.097 | 91.483 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 14:02 | 190 | 194 | 266.827 | 74.825 | 100.535 | 91.467 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-03 14:03 | 190 | 194 | 270.666 | 75.171 | 104.049 | 91.446 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-03 14:03 | 190 | 195 | 272.812 | 75.732 | 105.645 | 91.435 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 14:04 | 190 | 195 | 271.081 | 75.405 | 104.236 | 91.44 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 14:04 | 190 | 195 | 268.662 | 74.796 | 102.404 | 91.462 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 14:05 | 190 | 196 | 266.711 | 74.308 | 100.925 | 91.478 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-03 14:05 | 190 | 194 | 265.916 | 74.01 | 100.412 | 91.494 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-03 14:06 | 190 | 192 | 264.557 | 73.708 | 99.35 | 91.499 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 14:06 | 190 | 193 | 262.867 | 73.62 | 97.732 | 91.515 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 14:07 | 190 | 192 | 265.058 | 73.728 | 99.782 | 91.548 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 14:07 | 190 | 192 | 266.012 | 73.908 | 100.556 | 91.548 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 14:08 | 190 | 192 | 270.621 | 74.859 | 104.22 | 91.542 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 14:08 | 190 | 195 | 269.091 | 74.766 | 102.783 | 91.542 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 14:09 | 190 | 196 | 269.743 | 75.108 | 103.098 | 91.537 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-03 14:09 | 190 | 198 | 270.385 | 75.317 | 103.531 | 91.537 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-03 14:10 | 190 | 196 | 268.647 | 75.005 | 102.094 | 91.548 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-03 14:10 | 190 | 193 | 266.593 | 74.718 | 100.316 | 91.559 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 14:11 | 190 | 194 | 266.707 | 74.8 | 100.327 | 91.58 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-03 14:11 | 190 | 197 | 267.815 | 75.054 | 101.176 | 91.585 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-03 14:12 | 190 | 194 | 267.714 | 74.84 | 101.272 | 91.602 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-03 14:12 | 190 | 195 | 266.062 | 74.059 | 100.38 | 91.623 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 14:13 | 111 | 9 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.111 | 0.009 | 0.009 | -0.001
2003-08-03 14:13 | 64 | 22 | -13.395 | -1.011 | -6.243 | -6.141 | 0.064 | 0.022 | 0.022 | -0.001
2003-08-03 14:14 | 43 | 29 | -13.395 | -1.011 | -6.243 | -6.141 | 0.043 | 0.029 | 0.029 | -0.001
2003-08-03 14:14 | 30 | 33 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.03 | 0.033 | 0.033 | -0.001
2003-08-03 14:15 | 23 | 36 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.023 | 0.036 | 0.036 | -0.001
2003-08-03 14:15 | 17 | 37 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.017 | 0.037 | 0.037 | -0.001
2003-08-03 14:16 | 13 | 39 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.013 | 0.039 | 0.039 | -0.001
2003-08-03 14:16 | 10 | 39 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.01 | 0.039 | 0.039 | -0.001
2003-08-03 14:17 | 8 | 40 | -13.405 | -1.011 | -6.248 | -6.146 | 0.008 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-03 14:17 | 6 | 40 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.006 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-03 14:18 | 5 | 40 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.005 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-03 14:18 | 4 | 40 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.004 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-03 14:19 | 3 | 41 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.003 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:19 | 2 | 40 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.002 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-03 14:20 | 2 | 40 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.002 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-03 14:20 | 2 | 40 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.002 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-03 14:21 | 1 | 40 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.001 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-03 14:21 | 1 | 41 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:22 | 1 | 40 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.001 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-03 14:22 | 1 | 42 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:23 | 0 | 40 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-03 14:23 | 0 | 42 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:24 | 0 | 40 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-03 14:24 | 0 | 42 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:25 | 0 | 41 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:25 | 0 | 42 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:26 | 0 | 42 | -13.39 | -1.001 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:26 | 0 | 42 | -13.361 | -0.972 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:27 | 0 | 41 | -13.327 | -0.938 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:27 | 0 | 42 | -13.239 | -0.85 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:28 | 0 | 42 | -13.077 | -0.694 | -6.237 | -6.146 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:28 | 0 | 41 | -12.901 | -0.518 | -6.237 | -6.146 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:29 | 0 | 41 | -12.73 | -0.352 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:29 | 0 | 42 | -12.574 | -0.196 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:30 | 0 | 42 | -12.429 | -0.045 | -6.243 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:30 | 0 | 40 | -12.296 | 0.082 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-03 14:31 | 0 | 41 | -12.199 | 0.179 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:31 | 0 | 42 | -12.106 | 0.272 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:32 | 0 | 41 | -11.989 | 0.389 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:32 | 0 | 42 | -11.892 | 0.486 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:33 | 0 | 42 | -11.789 | 0.589 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:33 | 0 | 41 | -11.696 | 0.682 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:34 | 0 | 42 | -11.594 | 0.784 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:34 | 0 | 42 | -11.496 | 0.882 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:35 | 0 | 41 | -11.428 | 0.95 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:35 | 0 | 42 | -11.365 | 1.013 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:36 | 0 | 41 | -11.297 | 1.081 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:36 | 0 | 42 | -11.238 | 1.14 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:37 | 0 | 42 | -11.165 | 1.213 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:37 | 0 | 41 | -11.106 | 1.272 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:38 | 0 | 42 | -11.053 | 1.325 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:38 | 0 | 41 | -10.989 | 1.389 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:39 | 0 | 42 | -10.926 | 1.452 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:39 | 0 | 43 | -10.872 | 1.501 | -6.232 | -6.141 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 14:40 | 0 | 42 | -10.833 | 1.54 | -6.232 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:40 | 0 | 41 | -10.809 | 1.564 | -6.232 | -6.141 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:41 | 0 | 42 | -10.799 | 1.574 | -6.232 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:41 | 0 | 42 | -10.775 | 1.598 | -6.232 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:42 | 0 | 42 | -10.736 | 1.637 | -6.232 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:42 | 0 | 42 | -10.697 | 1.676 | -6.232 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:43 | 0 | 42 | -10.657 | 1.711 | -6.227 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:43 | 0 | 41 | -10.603 | 1.759 | -6.227 | -6.135 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:44 | 0 | 43 | -10.554 | 1.808 | -6.227 | -6.135 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 14:44 | 0 | 42 | -10.515 | 1.847 | -6.227 | -6.135 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:45 | 0 | 41 | -10.495 | 1.867 | -6.227 | -6.135 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:45 | 0 | 43 | -10.476 | 1.886 | -6.227 | -6.135 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 14:46 | 0 | 41 | -10.476 | 1.886 | -6.227 | -6.135 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:46 | 0 | 42 | -10.461 | 1.901 | -6.227 | -6.135 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:47 | 0 | 42 | -10.431 | 1.925 | -6.221 | -6.135 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:47 | 0 | 42 | -10.392 | 1.959 | -6.216 | -6.135 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:48 | 0 | 41 | -10.352 | 1.993 | -6.21 | -6.135 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:48 | 0 | 43 | -10.307 | 2.028 | -6.2 | -6.135 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 14:49 | 0 | 42 | -10.253 | 2.071 | -6.189 | -6.135 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:49 | 0 | 43 | -10.209 | 2.11 | -6.184 | -6.135 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 14:50 | 0 | 42 | -10.194 | 2.125 | -6.184 | -6.135 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:50 | 0 | 43 | -10.199 | 2.12 | -6.184 | -6.135 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 14:51 | 0 | 42 | -10.194 | 2.125 | -6.184 | -6.135 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:51 | 0 | 43 | -10.189 | 2.13 | -6.184 | -6.135 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 14:52 | 0 | 42 | -10.142 | 2.145 | -6.157 | -6.13 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:52 | 0 | 41 | -10.092 | 2.174 | -6.136 | -6.13 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:53 | 0 | 43 | -10.025 | 2.203 | -6.098 | -6.13 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 14:53 | 0 | 42 | -9.938 | 2.242 | -6.05 | -6.13 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:54 | 0 | 42 | -9.878 | 2.286 | -6.034 | -6.13 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:54 | 0 | 43 | -9.843 | 2.31 | -6.029 | -6.124 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 14:55 | 0 | 43 | -9.854 | 2.31 | -6.04 | -6.124 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 14:55 | 0 | 43 | -9.859 | 2.31 | -6.045 | -6.124 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 14:56 | 0 | 41 | -9.859 | 2.31 | -6.045 | -6.124 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:56 | 0 | 43 | -9.855 | 2.325 | -6.056 | -6.124 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 14:57 | 0 | 42 | -9.77 | 2.34 | -5.986 | -6.124 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:57 | 0 | 41 | -9.688 | 2.364 | -5.933 | -6.119 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 14:58 | 0 | 42 | -9.548 | 2.403 | -5.837 | -6.114 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 14:58 | 0 | 43 | -9.406 | 2.442 | -5.767 | -6.081 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 14:59 | 0 | 43 | -9.25 | 2.481 | -5.709 | -6.022 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 14:59 | 0 | 43 | -9.151 | 2.515 | -5.719 | -5.947 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:00 | 0 | 43 | -9.157 | 2.52 | -5.714 | -5.963 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:00 | 0 | 42 | -9.183 | 2.515 | -5.746 | -5.952 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:01 | 0 | 41 | -9.213 | 2.506 | -5.751 | -5.968 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 15:01 | 0 | 41 | -9.227 | 2.53 | -5.762 | -5.995 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 15:02 | 0 | 42 | -9.147 | 2.525 | -5.671 | -6.001 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:02 | 0 | 43 | -8.994 | 2.549 | -5.596 | -5.947 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:03 | 0 | 42 | -8.797 | 2.569 | -5.516 | -5.85 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:03 | 0 | 43 | -8.565 | 2.608 | -5.404 | -5.769 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:04 | 0 | 42 | -8.365 | 2.647 | -5.345 | -5.667 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:04 | 0 | 41 | -8.286 | 2.657 | -5.351 | -5.592 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 15:05 | 0 | 41 | -8.313 | 2.662 | -5.367 | -5.608 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 15:05 | 0 | 42 | -8.381 | 2.647 | -5.415 | -5.613 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:06 | 0 | 43 | -8.424 | 2.647 | -5.426 | -5.645 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:06 | 0 | 42 | -8.368 | 2.666 | -5.351 | -5.683 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:07 | 0 | 42 | -8.229 | 2.681 | -5.313 | -5.597 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:07 | 0 | 43 | -8.022 | 2.701 | -5.18 | -5.543 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:08 | 0 | 42 | -7.805 | 2.73 | -5.1 | -5.435 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:08 | 0 | 42 | -7.621 | 2.759 | -5.041 | -5.339 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:09 | 0 | 42 | -7.557 | 2.784 | -5.046 | -5.295 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:09 | 0 | 42 | -7.605 | 2.769 | -5.073 | -5.301 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:10 | 0 | 43 | -7.658 | 2.769 | -5.11 | -5.317 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:10 | 0 | 43 | -7.697 | 2.784 | -5.137 | -5.344 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:11 | 0 | 42 | -7.638 | 2.774 | -5.057 | -5.355 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:11 | 0 | 43 | -7.523 | 2.798 | -4.988 | -5.333 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:12 | 0 | 43 | -7.277 | 2.808 | -4.876 | -5.209 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:12 | 0 | 43 | -6.317 | 2.832 | -4.058 | -5.091 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:13 | 0 | 43 | -6.155 | 2.876 | -4.026 | -5.005 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:13 | 0 | 43 | -6.087 | 2.896 | -4.037 | -4.946 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:14 | 0 | 42 | -6.144 | 2.886 | -4.058 | -4.972 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:14 | 0 | 42 | -6.224 | 2.871 | -4.096 | -4.999 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:15 | 0 | 41 | -6.31 | 2.866 | -4.128 | -5.048 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 15:15 | 0 | 42 | -6.284 | 2.886 | -4.101 | -5.069 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:16 | 0 | 42 | -6.2 | 2.891 | -4.016 | -5.075 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:16 | 0 | 43 | -6.041 | 2.915 | -3.962 | -4.994 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:17 | 0 | 41 | -5.866 | 2.935 | -3.904 | -4.897 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 15:17 | 0 | 42 | -5.68 | 2.959 | -3.866 | -4.773 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:18 | 0 | 43 | -5.617 | 2.974 | -3.877 | -4.714 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:18 | 0 | 42 | -5.633 | 2.979 | -3.893 | -4.719 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:19 | 0 | 42 | -5.702 | 2.964 | -3.93 | -4.736 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:19 | 0 | 42 | -5.747 | 2.983 | -3.946 | -4.784 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:20 | 0 | 41 | -5.724 | 2.969 | -3.893 | -4.8 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 15:20 | 0 | 43 | -5.644 | 2.979 | -3.85 | -4.773 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:21 | 0 | 43 | -5.492 | 2.998 | -3.781 | -4.709 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:21 | 0 | 42 | -5.317 | 3.022 | -3.727 | -4.612 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:22 | 0 | 42 | -5.174 | 3.052 | -3.711 | -4.515 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:22 | 0 | 42 | -5.117 | 3.061 | -3.733 | -4.445 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:23 | 0 | 43 | -5.185 | 3.052 | -3.754 | -4.483 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:23 | 0 | 43 | -5.254 | 3.047 | -3.786 | -4.515 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:24 | 0 | 43 | -5.324 | 3.047 | -3.813 | -4.558 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:24 | 0 | 41 | -5.345 | 3.042 | -3.775 | -4.612 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.002
2003-08-03 15:25 | 0 | 43 | -5.235 | 3.066 | -3.727 | -4.574 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:25 | 0 | 43 | -5.123 | 3.076 | -3.679 | -4.52 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:26 | 0 | 41 | -4.943 | 3.096 | -3.61 | -4.429 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.002
2003-08-03 15:26 | 0 | 42 | -4.759 | 3.14 | -3.589 | -4.31 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:27 | 0 | 42 | -4.664 | 3.154 | -3.594 | -4.224 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:27 | 0 | 42 | -4.697 | 3.169 | -3.599 | -4.267 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:28 | 0 | 43 | -4.805 | 3.125 | -3.647 | -4.283 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:28 | 0 | 42 | -4.896 | 3.115 | -3.679 | -4.332 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:29 | 0 | 42 | -4.925 | 3.14 | -3.669 | -4.396 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:29 | 0 | 43 | -4.914 | 3.125 | -3.621 | -4.418 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:30 | 0 | 41 | -4.782 | 3.149 | -3.578 | -4.353 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 15:30 | 0 | 43 | -4.617 | 3.169 | -3.492 | -4.294 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:31 | 0 | 43 | -4.433 | 3.198 | -3.455 | -4.176 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:31 | 0 | 42 | -4.291 | 3.232 | -3.45 | -4.073 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:32 | 0 | 42 | -4.292 | 3.252 | -3.471 | -4.073 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:32 | 0 | 42 | -4.397 | 3.222 | -3.519 | -4.1 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:33 | 0 | 43 | -4.476 | 3.208 | -3.541 | -4.143 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:33 | 0 | 42 | -4.567 | 3.198 | -3.578 | -4.187 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:34 | 0 | 43 | -4.533 | 3.232 | -3.525 | -4.24 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:34 | 0 | 42 | -4.438 | 3.247 | -3.498 | -4.187 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-03 15:35 | 0 | 43 | -4.319 | 3.242 | -3.434 | -4.127 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:35 | 0 | 43 | -4.135 | 3.281 | -3.38 | -4.036 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:36 | 0 | 43 | -3.943 | 3.339 | -3.348 | -3.934 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:36 | 0 | 42 | -3.827 | 3.364 | -3.354 | -3.837 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:37 | 0 | 42 | -3.875 | 3.369 | -3.375 | -3.869 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:37 | 0 | 43 | -4.005 | 3.325 | -3.418 | -3.912 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:38 | 0 | 42 | -4.126 | 3.3 | -3.444 | -3.982 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:38 | 0 | 42 | -4.136 | 3.344 | -3.476 | -4.004 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:39 | 0 | 42 | -4.159 | 3.31 | -3.412 | -4.057 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:39 | 0 | 43 | -4.043 | 3.32 | -3.359 | -4.004 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:40 | 0 | 43 | -3.833 | 3.364 | -3.274 | -3.923 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:40 | 0 | 42 | -3.627 | 3.413 | -3.236 | -3.804 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:41 | 0 | 42 | -3.456 | 3.471 | -3.241 | -3.686 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:41 | 0 | 43 | -3.437 | 3.496 | -3.258 | -3.675 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:42 | 0 | 42 | -3.531 | 3.471 | -3.284 | -3.718 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:42 | 0 | 41 | -3.651 | 3.437 | -3.327 | -3.761 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 15:43 | 0 | 43 | -3.711 | 3.447 | -3.348 | -3.81 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:43 | 0 | 42 | -3.737 | 3.427 | -3.29 | -3.874 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:44 | 0 | 43 | -3.599 | 3.457 | -3.236 | -3.82 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:44 | 0 | 43 | -3.416 | 3.491 | -3.183 | -3.724 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:45 | 0 | 43 | -3.201 | 3.544 | -3.113 | -3.632 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:45 | 0 | 43 | -3.04 | 3.598 | -3.119 | -3.519 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:46 | 0 | 43 | -2.608 | 3.998 | -3.135 | -3.471 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:46 | 0 | 42 | -2.658 | 4.022 | -3.156 | -3.524 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:47 | 0 | 42 | -2.888 | 3.9 | -3.204 | -3.584 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:47 | 0 | 42 | -3.381 | 3.52 | -3.247 | -3.654 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:48 | 0 | 42 | -3.368 | 3.554 | -3.241 | -3.681 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:48 | 0 | 42 | -3.341 | 3.554 | -3.177 | -3.718 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:49 | 0 | 43 | -3.184 | 3.593 | -3.129 | -3.648 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:49 | 0 | 43 | -2.983 | 3.666 | -3.076 | -3.573 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:50 | -1 | 42 | -2.477 | 4.022 | -3.055 | -3.444 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:50 | 0 | 43 | -2.297 | 4.164 | -3.06 | -3.401 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.002
2003-08-03 15:51 | 0 | 41 | -2.483 | 3.993 | -3.081 | -3.395 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 15:51 | 0 | 42 | -2.468 | 4.1 | -3.124 | -3.444 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:52 | 0 | 43 | -2.689 | 3.969 | -3.161 | -3.497 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:52 | 0 | 43 | -2.687 | 4.042 | -3.151 | -3.578 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:53 | 0 | 42 | -2.633 | 4.042 | -3.108 | -3.567 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:53 | 0 | 43 | -2.562 | 4.017 | -3.071 | -3.508 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:54 | 0 | 42 | -2.457 | 3.993 | -2.985 | -3.465 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:54 | 0 | 42 | -2.307 | 3.998 | -2.969 | -3.336 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:55 | 0 | 43 | -2.227 | 4.003 | -2.969 | -3.261 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:55 | -1 | 42 | -2.239 | 4.056 | -3.007 | -3.288 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:56 | 0 | 43 | -2.191 | 4.183 | -3.049 | -3.325 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:56 | 0 | 43 | -2.375 | 4.091 | -3.092 | -3.374 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:57 | 0 | 43 | -2.509 | 4.042 | -3.097 | -3.454 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:57 | 0 | 42 | -2.426 | 4.105 | -3.044 | -3.487 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:58 | -1 | 42 | -2.225 | 4.183 | -3.007 | -3.401 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 15:58 | 0 | 43 | -2.163 | 4.11 | -2.926 | -3.347 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 15:59 | 0 | 44 | -1.936 | 4.208 | -2.862 | -3.282 | 0 | 0.044 | 0.044 | -0.001
2003-08-03 15:59 | -1 | 43 | -1.912 | 4.173 | -2.916 | -3.169 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:00 | -1 | 42 | -1.931 | 4.164 | -2.926 | -3.169 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:00 | -1 | 43 | -2.071 | 4.11 | -2.969 | -3.212 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:01 | 0 | 43 | -2.126 | 4.125 | -2.996 | -3.255 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:01 | 0 | 43 | -2.284 | 4.042 | -3.001 | -3.325 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:02 | 0 | 42 | -2.164 | 4.13 | -2.953 | -3.341 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:02 | -1 | 42 | -2.029 | 4.164 | -2.916 | -3.277 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:03 | 0 | 42 | -1.889 | 4.154 | -2.852 | -3.191 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:03 | -1 | 42 | -1.765 | 4.154 | -2.798 | -3.121 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:04 | 0 | 42 | -1.703 | 4.178 | -2.825 | -3.056 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:04 | -1 | 43 | -1.756 | 4.173 | -2.862 | -3.067 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:05 | 0 | 43 | -1.881 | 4.139 | -2.91 | -3.11 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:05 | -1 | 43 | -1.973 | 4.139 | -2.948 | -3.164 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:06 | -1 | 43 | -1.943 | 4.217 | -2.937 | -3.223 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:06 | 0 | 43 | -2.005 | 4.139 | -2.91 | -3.234 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:07 | 0 | 43 | -1.911 | 4.11 | -2.857 | -3.164 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:07 | 0 | 42 | -1.678 | 4.198 | -2.777 | -3.099 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:08 | -1 | 42 | -1.547 | 4.227 | -2.75 | -3.024 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:08 | -1 | 42 | -1.433 | 4.266 | -2.756 | -2.943 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:09 | -1 | 42 | -1.466 | 4.281 | -2.793 | -2.954 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:09 | -1 | 43 | -1.632 | 4.217 | -2.852 | -2.997 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:10 | -1 | 42 | -1.801 | 4.144 | -2.889 | -3.056 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:10 | -1 | 42 | -1.859 | 4.183 | -2.921 | -3.121 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:11 | 0 | 43 | -1.902 | 4.13 | -2.868 | -3.164 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:11 | 0 | 43 | -1.789 | 4.178 | -2.836 | -3.131 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:12 | -1 | 43 | -1.65 | 4.173 | -2.756 | -3.067 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:12 | -1 | 43 | -1.484 | 4.188 | -2.691 | -2.981 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:13 | -1 | 41 | -1.333 | 4.242 | -2.707 | -2.868 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 16:13 | -1 | 43 | -1.356 | 4.198 | -2.724 | -2.83 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:14 | -1 | 42 | -1.457 | 4.193 | -2.761 | -2.889 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:14 | -1 | 42 | -1.541 | 4.222 | -2.82 | -2.943 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:15 | -1 | 43 | -1.726 | 4.139 | -2.857 | -3.008 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:15 | -1 | 43 | -1.573 | 4.325 | -2.82 | -3.078 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:16 | -1 | 42 | -1.604 | 4.251 | -2.788 | -3.067 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:16 | -1 | 43 | -1.436 | 4.29 | -2.724 | -3.002 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:17 | 0 | 43 | -1.388 | 4.198 | -2.659 | -2.927 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:17 | -1 | 43 | -1.235 | 4.222 | -2.649 | -2.808 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:18 | -1 | 42 | -1.159 | 4.261 | -2.633 | -2.787 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:18 | -1 | 43 | -1.196 | 4.261 | -2.681 | -2.776 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:19 | -1 | 43 | -1.288 | 4.276 | -2.729 | -2.835 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:19 | -1 | 43 | -1.406 | 4.261 | -2.772 | -2.895 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:20 | 0 | 43 | -1.468 | 4.247 | -2.756 | -2.959 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:20 | -1 | 41 | -1.5 | 4.188 | -2.697 | -2.991 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-03 16:21 | 0 | 42 | -1.254 | 4.364 | -2.691 | -2.927 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:21 | -1 | 42 | -1.181 | 4.276 | -2.611 | -2.846 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:22 | -1 | 43 | -1.062 | 4.256 | -2.569 | -2.749 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:22 | -1 | 43 | -1.014 | 4.271 | -2.59 | -2.695 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:23 | 0 | 42 | -1.054 | 4.29 | -2.627 | -2.717 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:23 | -1 | 42 | -1.154 | 4.286 | -2.675 | -2.765 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:24 | -1 | 43 | -1.287 | 4.251 | -2.724 | -2.814 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:24 | -1 | 43 | -1.387 | 4.237 | -2.724 | -2.9 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:25 | -1 | 42 | -1.229 | 4.368 | -2.659 | -2.938 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:25 | -1 | 42 | -1.201 | 4.31 | -2.627 | -2.884 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:26 | -1 | 43 | -1.096 | 4.281 | -2.579 | -2.798 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:26 | -1 | 43 | -0.963 | 4.29 | -2.515 | -2.738 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:27 | -1 | 43 | -0.878 | 4.3 | -2.526 | -2.652 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:27 | -1 | 43 | -0.865 | 4.329 | -2.574 | -2.62 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:28 | -1 | 43 | -1.004 | 4.276 | -2.606 | -2.674 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:28 | -1 | 43 | -1.116 | 4.271 | -2.654 | -2.733 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:29 | -1 | 43 | -1.138 | 4.325 | -2.649 | -2.814 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-03 16:29 | 0 | 42 | -1.109 | 4.3 | -2.611 | -2.798 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-03 16:30 | 19 | 52 | 386.304 | 131.392 | 136.222 | 118.69 | 0.019 | 0.052 | 0.052 | -0.003
2003-08-03 16:30 | 19 | 51 | 293.473 | 47.29 | 135.848 | 110.335 | 0.019 | 0.051 | 0.051 | -0.002
2003-08-03 16:31 | 19 | 48 | 270.814 | 28.021 | 135.747 | 107.046 | 0.019 | 0.048 | 0.048 | -0.002
2003-08-03 16:31 | 39 | 62 | 365.178 | 125.296 | 134.828 | 105.054 | 0.039 | 0.062 | 0.062 | -0.003
2003-08-03 16:32 | 39 | 56 | 291.92 | 55.825 | 132.5 | 103.595 | 0.039 | 0.056 | 0.056 | -0.002
2003-08-03 16:32 | 58 | 87 | 356.284 | 122.755 | 130.973 | 102.556 | 0.058 | 0.087 | 0.087 | -0.002
2003-08-03 16:33 | 58 | 63 | 294.894 | 63.203 | 129.91 | 101.781 | 0.058 | 0.063 | 0.063 | -0.002
2003-08-03 16:33 | 79 | 74 | 308.423 | 78.253 | 129.002 | 101.168 | 0.079 | 0.074 | 0.074 | -0.002
2003-08-03 16:34 | 99 | 84 | 314.716 | 85.827 | 128.292 | 100.597 | 0.099 | 0.084 | 0.084 | -0.002
2003-08-03 16:34 | 119 | 93 | 321.935 | 94.059 | 127.715 | 100.161 | 0.119 | 0.093 | 0.093 | -0.002
2003-08-03 16:35 | 140 | 113 | 324.511 | 97.546 | 127.197 | 99.768 | 0.14 | 0.113 | 0.113 | -0.002
2003-08-03 16:35 | 159 | 142 | 340.839 | 114.742 | 126.701 | 99.396 | 0.159 | 0.142 | 0.142 | -0.003
2003-08-03 16:36 | 159 | 117 | 309.694 | 84.32 | 126.284 | 99.09 | 0.159 | 0.117 | 0.117 | -0.002
2003-08-03 16:36 | 159 | 116 | 288.289 | 63.52 | 125.943 | 98.826 | 0.159 | 0.116 | 0.116 | -0.002
2003-08-03 16:37 | 180 | 163 | 335.203 | 111.099 | 125.553 | 98.551 | 0.18 | 0.163 | 0.163 | -0.002
2003-08-03 16:37 | 190 | 229 | 337.203 | 113.689 | 125.216 | 98.298 | 0.19 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-03 16:38 | 190 | 213 | 331.589 | 108.578 | 124.939 | 98.072 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-03 16:38 | 190 | 219 | 322.58 | 100.009 | 124.698 | 97.873 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-03 16:39 | 190 | 227 | 310.351 | 98.785 | 113.741 | 97.825 | 0.19 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-03 16:39 | 190 | 234 | 308.888 | 97.595 | 113.522 | 97.771 | 0.19 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-03 16:40 | 190 | 245 | 309.161 | 96.849 | 114.633 | 97.679 | 0.19 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-03 16:40 | 190 | 243 | 308.07 | 96.293 | 114.227 | 97.55 | 0.19 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-03 16:41 | 190 | 234 | 303.517 | 94.518 | 111.503 | 97.496 | 0.19 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-03 16:41 | 190 | 231 | 297.983 | 93.074 | 107.445 | 97.464 | 0.19 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-03 16:42 | 190 | 234 | 296.678 | 92.469 | 106.842 | 97.367 | 0.19 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-03 16:42 | 190 | 232 | 295.242 | 91.109 | 106.863 | 97.27 | 0.19 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-03 16:43 | 190 | 232 | 292.125 | 90.075 | 104.871 | 97.179 | 0.19 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-03 16:43 | 190 | 230 | 292.198 | 90.806 | 104.337 | 97.055 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-03 16:44 | 190 | 232 | 292.266 | 90.977 | 104.385 | 96.904 | 0.19 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-03 16:44 | 190 | 230 | 291.074 | 89.929 | 104.257 | 96.888 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-03 16:45 | 190 | 229 | 289.211 | 89.012 | 103.413 | 96.786 | 0.19 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-03 16:45 | 190 | 230 | 288.687 | 88.558 | 103.413 | 96.716 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-03 16:46 | 190 | 232 | 289.272 | 87.91 | 104.722 | 96.64 | 0.19 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-03 16:46 | 190 | 227 | 285.362 | 86.793 | 101.95 | 96.619 | 0.19 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-03 16:47 | 190 | 222 | 282.174 | 85.218 | 100.391 | 96.565 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-03 16:47 | 190 | 224 | 281.102 | 84.779 | 100.151 | 96.172 | 0.19 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-03 16:48 | 190 | 225 | 281.886 | 85.247 | 100.209 | 96.43 | 0.19 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-03 16:48 | 190 | 227 | 281.854 | 85.349 | 100.188 | 96.317 | 0.19 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-03 16:49 | 190 | 229 | 284.309 | 85.466 | 102.644 | 96.199 | 0.19 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-03 16:49 | 190 | 225 | 281.999 | 85.164 | 100.701 | 96.134 | 0.19 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-03 16:50 | 190 | 226 | 280.467 | 84.54 | 99.836 | 96.091 | 0.19 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-03 16:50 | 190 | 225 | 279.546 | 84.149 | 99.376 | 96.021 | 0.19 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-03 16:51 | 190 | 224 | 276.694 | 83.73 | 97.411 | 95.553 | 0.19 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-03 16:51 | 190 | 225 | 276.605 | 83.745 | 96.925 | 95.935 | 0.19 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-03 16:52 | 190 | 221 | 274.526 | 82.877 | 96.22 | 95.429 | 0.19 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-03 16:52 | 190 | 219 | 273.115 | 81.726 | 96.477 | 94.912 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-03 16:53 | 190 | 220 | 275.093 | 82.486 | 97.673 | 94.934 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-03 16:53 | 190 | 222 | 275.067 | 82.062 | 97.646 | 95.359 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-03 16:54 | 190 | 223 | 274.881 | 82.155 | 97.582 | 95.144 | 0.19 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-03 16:54 | 190 | 224 | 276.373 | 82.467 | 98.805 | 95.101 | 0.19 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-03 16:55 | 190 | 224 | 275.077 | 82.482 | 97.758 | 94.837 | 0.19 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-03 16:55 | 190 | 223 | 272.951 | 81.36 | 98.041 | 93.55 | 0.19 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-03 16:56 | 190 | 221 | 270.874 | 81.394 | 96.856 | 92.624 | 0.19 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-03 16:56 | 190 | 219 | 269.596 | 80.58 | 96.418 | 92.598 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-03 16:57 | 190 | 219 | 269.703 | 80.526 | 96.434 | 92.743 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-03 16:57 | 190 | 222 | 271.331 | 81.136 | 97.075 | 93.12 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-03 16:58 | 190 | 224 | 273.129 | 81.516 | 98.057 | 93.556 | 0.19 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-03 16:58 | 190 | 222 | 272.955 | 81.672 | 97.7 | 93.583 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-03 16:59 | 190 | 222 | 269.916 | 81.296 | 96.103 | 92.517 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-03 16:59 | 190 | 221 | 267.546 | 80.628 | 94.923 | 91.995 | 0.19 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-03 17:00 | 190 | 217 | 264.021 | 79.702 | 93.358 | 90.961 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-03 17:00 | 190 | 219 | 263.514 | 79.365 | 93.091 | 91.058 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-03 17:01 | 190 | 217 | 264.123 | 79.37 | 93.636 | 91.117 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-03 17:01 | 190 | 215 | 264.262 | 79.516 | 93.903 | 90.843 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.002
2003-08-03 17:02 | 190 | 218 | 265.549 | 80.238 | 94.608 | 90.703 | 0.19 | 0.218 | 0.218 | -0.002
2003-08-03 17:02 | 190 | 220 | 266.652 | 80.623 | 94.255 | 91.774 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-03 17:03 | 190 | 219 | 266.28 | 80.541 | 94.202 | 91.537 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-03 17:03 | 190 | 219 | 263.753 | 79.638 | 93.396 | 90.719 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-03 17:04 | 190 | 217 | 261.937 | 79.087 | 93.262 | 89.588 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-03 17:04 | 190 | 214 | 260.531 | 78.887 | 92.68 | 88.964 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-08-03 17:05 | 190 | 212 | 257.83 | 78.112 | 91.179 | 88.539 | 0.19 | 0.212 | 0.212 | -0.002
2003-08-03 17:05 | 190 | 214 | 257.32 | 77.756 | 91.505 | 88.059 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-08-03 17:06 | 190 | 211 | 258.645 | 77.917 | 92.098 | 88.63 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-08-03 17:06 | 190 | 214 | 261.217 | 79.843 | 92.109 | 89.265 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-08-03 17:07 | 190 | 216 | 261.768 | 79.531 | 92.659 | 89.578 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-08-03 17:07 | 190 | 217 | 262.344 | 79.443 | 93.054 | 89.847 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-03 17:08 | 190 | 219 | 262.366 | 80.121 | 92.872 | 89.373 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-03 17:08 | 190 | 216 | 260.266 | 79.004 | 92.077 | 89.185 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-08-03 17:09 | 190 | 214 | 257.964 | 78.561 | 90.827 | 88.576 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-08-03 17:09 | 190 | 215 | 256.625 | 78.312 | 90.539 | 87.774 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.002
2003-08-03 17:10 | 190 | 211 | 255.274 | 76.966 | 91.094 | 87.214 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-08-03 17:10 | 190 | 209 | 254.176 | 76.532 | 90.704 | 86.94 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-08-03 17:11 | 190 | 209 | 254.572 | 76.517 | 91.158 | 86.897 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-08-03 17:11 | 190 | 210 | 255.581 | 76.951 | 91.163 | 87.467 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | -0.002
2003-08-03 17:12 | 190 | 213 | 257.566 | 77.673 | 92.13 | 87.763 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-03 17:12 | 190 | 213 | 257.656 | 77.766 | 91.927 | 87.963 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-03 17:13 | 190 | 213 | 255.528 | 76.946 | 91.147 | 87.435 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-03 17:13 | 190 | 211 | 254.068 | 76.273 | 90.64 | 87.155 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-08-03 17:14 | 190 | 209 | 251.976 | 75.849 | 89.903 | 86.224 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-08-03 17:14 | 190 | 211 | 252.713 | 76.068 | 90.357 | 86.288 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-08-03 17:15 | 190 | 211 | 255.138 | 76.561 | 91.863 | 86.714 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-08-03 17:15 | 190 | 213 | 255.679 | 76.215 | 92.573 | 86.891 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-03 17:16 | 190 | 215 | 257.7 | 76.673 | 93.727 | 87.3 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.002
2003-08-03 17:16 | 190 | 213 | 255.068 | 76.025 | 92.087 | 86.956 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-03 17:17 | 190 | 215 | 257.376 | 76.259 | 92.675 | 88.442 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.002
2003-08-03 17:17 | 190 | 213 | 255.503 | 75.859 | 91.762 | 87.882 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-03 17:18 | 190 | 213 | 252.489 | 75.449 | 90.063 | 86.977 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-03 17:18 | 190 | 211 | 252.925 | 75.561 | 90.715 | 86.649 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-08-03 17:19 | 190 | 213 | 254.306 | 76.215 | 91.393 | 86.698 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-03 17:19 | 190 | 216 | 256.064 | 76.776 | 92.445 | 86.843 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-08-03 17:20 | 190 | 217 | 257.167 | 76.985 | 93.038 | 87.144 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-03 17:20 | 190 | 215 | 253.685 | 75.995 | 90.955 | 86.735 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.002
2003-08-03 17:21 | 190 | 213 | 252.362 | 74.937 | 90.587 | 86.838 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-03 17:21 | 190 | 213 | 250.683 | 74.742 | 89.62 | 86.321 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-03 17:22 | 190 | 213 | 252.008 | 74.732 | 90.261 | 87.015 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-03 17:22 | 190 | 211 | 254.164 | 75.239 | 91.372 | 87.553 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-08-03 17:23 | 190 | 212 | 254.611 | 76.005 | 90.891 | 87.715 | 0.19 | 0.212 | 0.212 | -0.002
2003-08-03 17:23 | 190 | 215 | 255.39 | 76.044 | 91.206 | 88.14 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.002
2003-08-03 17:24 | 190 | 217 | 257.217 | 76.629 | 92.13 | 88.458 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-03 17:24 | 190 | 217 | 256.782 | 77.01 | 91.772 | 88 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-03 17:25 | 190 | 214 | 254.457 | 75.722 | 90.875 | 87.86 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-08-03 17:25 | 190 | 212 | 251.271 | 75.088 | 89.658 | 86.525 | 0.19 | 0.212 | 0.212 | -0.002
2003-08-03 17:26 | 190 | 213 | 251.571 | 75.264 | 89.513 | 86.794 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-03 17:26 | 190 | 212 | 249.681 | 74.298 | 88.648 | 86.735 | 0.19 | 0.212 | 0.212 | -0.002
2003-08-03 17:27 | 190 | 214 | 252.084 | 74.269 | 88.862 | 88.953 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-08-03 17:27 | 190 | 209 | 251.449 | 74.284 | 89.289 | 87.876 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-08-03 17:28 | 190 | 213 | 251.849 | 74.552 | 89.62 | 87.677 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-03 17:28 | 190 | 211 | 251.131 | 74.596 | 89.294 | 87.241 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-08-03 17:29 | 190 | 214 | 252.32 | 75.156 | 89.567 | 87.597 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-08-03 17:29 | 190 | 212 | 249.526 | 74.542 | 88.168 | 86.816 | 0.19 | 0.212 | 0.212 | -0.002
2003-08-03 17:30 | 190 | 211 | 247.321 | 73.776 | 87.698 | 85.847 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-08-03 17:30 | 190 | 206 | 246.995 | 73.874 | 86.854 | 86.267 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-03 17:31 | 190 | 209 | 245.426 | 73.786 | 86.213 | 85.427 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-08-03 17:31 | 190 | 207 | 246.196 | 73.679 | 86.988 | 85.529 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-08-03 17:32 | 190 | 208 | 246.649 | 73.767 | 87.046 | 85.836 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-08-03 17:32 | 190 | 208 | 246.766 | 73.83 | 87.105 | 85.831 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-08-03 17:33 | 190 | 209 | 247.709 | 73.81 | 87.858 | 86.041 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-08-03 17:33 | 190 | 210 | 244.965 | 73.215 | 86.721 | 85.029 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | -0.002
2003-08-03 17:34 | 190 | 204 | 241.727 | 72.577 | 85.284 | 83.866 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-03 17:34 | 190 | 203 | 239.829 | 72.44 | 84.045 | 83.344 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-03 17:35 | 190 | 202 | 240.209 | 72.401 | 84.168 | 83.64 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-03 17:35 | 190 | 200 | 238.88 | 71.928 | 84.109 | 82.843 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 17:36 | 190 | 202 | 240.136 | 72.143 | 85.22 | 82.773 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-03 17:36 | 190 | 205 | 241.137 | 72.328 | 85.637 | 83.172 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-03 17:37 | 190 | 202 | 241.33 | 72.377 | 85.722 | 83.231 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-03 17:37 | 190 | 201 | 239.476 | 71.938 | 84.969 | 82.569 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-03 17:38 | 190 | 201 | 237.671 | 71.435 | 84.222 | 82.014 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-03 17:38 | 190 | 199 | 235.122 | 70.719 | 83.223 | 81.18 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-03 17:39 | 190 | 200 | 235.193 | 70.772 | 83.672 | 80.749 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 17:39 | 190 | 198 | 235.833 | 70.889 | 83.597 | 81.347 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-03 17:40 | 190 | 202 | 236.77 | 70.86 | 83.826 | 82.084 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-03 17:40 | 190 | 201 | 238.014 | 70.811 | 85.006 | 82.197 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-03 17:41 | 190 | 203 | 239.935 | 71.66 | 85.103 | 83.172 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-03 17:41 | 190 | 203 | 239.268 | 71.426 | 85.311 | 82.531 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-03 17:42 | 190 | 203 | 239.182 | 71.591 | 85.119 | 82.472 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-03 17:42 | 190 | 203 | 236.62 | 70.918 | 83.602 | 82.1 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-03 17:43 | 190 | 200 | 234.451 | 70.421 | 82.662 | 81.368 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 17:43 | 190 | 199 | 233.762 | 70.124 | 82.625 | 81.013 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-03 17:44 | 190 | 198 | 234.351 | 70.216 | 83.063 | 81.072 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-03 17:44 | 190 | 199 | 234.781 | 70.216 | 83.105 | 81.46 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-03 17:45 | 190 | 200 | 236.007 | 70.402 | 83.768 | 81.837 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 17:45 | 190 | 200 | 237.429 | 70.782 | 84.547 | 82.1 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 17:46 | 190 | 202 | 238.455 | 70.445 | 85.124 | 82.886 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-03 17:46 | 190 | 205 | 241.141 | 71.513 | 86.731 | 82.897 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-03 17:47 | 190 | 202 | 237.545 | 70.875 | 84.408 | 82.262 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-03 17:47 | 190 | 203 | 235.707 | 70.377 | 83.138 | 82.192 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-03 17:48 | 190 | 203 | 236.193 | 69.943 | 83.789 | 82.461 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-03 17:48 | 190 | 201 | 236.64 | 69.899 | 83.661 | 83.08 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-03 17:49 | 190 | 204 | 238.199 | 70.504 | 84.825 | 82.87 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-03 17:49 | 190 | 201 | 237.488 | 70.163 | 84.067 | 83.258 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-03 17:50 | 190 | 201 | 237.503 | 70.465 | 84.136 | 82.902 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-03 17:50 | 190 | 203 | 236.631 | 70.455 | 83.554 | 82.622 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-03 17:51 | 190 | 201 | 234.766 | 69.914 | 82.929 | 81.923 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-03 17:51 | 190 | 201 | 233.051 | 69.368 | 82.331 | 81.352 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-03 17:52 | 190 | 200 | 231.445 | 69.09 | 81.6 | 80.755 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 17:52 | 190 | 196 | 230.996 | 68.734 | 81.69 | 80.572 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-03 17:53 | 190 | 198 | 231.837 | 69.109 | 81.968 | 80.76 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-03 17:53 | 190 | 198 | 232.406 | 69.041 | 82.331 | 81.034 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-03 17:54 | 190 | 198 | 235.102 | 69.665 | 83.164 | 82.273 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-03 17:54 | 190 | 200 | 234.883 | 69.441 | 83.821 | 81.621 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 17:55 | 190 | 200 | 232.981 | 69.655 | 82.62 | 80.706 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-03 17:55 | 190 | 196 | 230.65 | 68.807 | 81.664 | 80.179 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-03 17:56 | 190 | 199 | 232.871 | 69.846 | 83.218 | 79.807 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-03 17:56 | 190 | 197 | 228.998 | 68.656 | 81.466 | 78.876 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-03 17:57 | 190 | 194 | 228.486 | 68.343 | 81.413 | 78.73 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-03 17:57 | 190 | 195 | 228.386 | 68.251 | 81.674 | 78.461 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 17:58 | 190 | 194 | 229.889 | 68.539 | 82.539 | 78.811 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-03 17:58 | 190 | 195 | 231.001 | 68.49 | 82.812 | 79.699 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 17:59 | 190 | 199 | 232.151 | 68.899 | 83.095 | 80.157 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-03 17:59 | 190 | 198 | 232.728 | 68.997 | 83.068 | 80.663 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-03 18:00 | 190 | 197 | 231.835 | 68.997 | 82.988 | 79.85 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-03 18:00 | 190 | 198 | 229.582 | 68.504 | 82.208 | 78.87 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-03 18:01 | 190 | 195 | 227.628 | 67.905 | 81.359 | 78.364 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 18:01 | 190 | 195 | 226.702 | 67.724 | 81.044 | 77.934 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 18:02 | 190 | 192 | 226.158 | 67.324 | 80.836 | 77.998 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 18:02 | 190 | 192 | 226.026 | 67.344 | 80.996 | 77.686 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 18:03 | 190 | 194 | 226.862 | 67.563 | 81.295 | 78.004 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-03 18:03 | 190 | 193 | 227.63 | 67.724 | 81.552 | 78.354 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 18:04 | 190 | 194 | 228.271 | 67.953 | 81.749 | 78.569 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-03 18:04 | 190 | 195 | 228.127 | 68.163 | 81.53 | 78.434 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 18:05 | 190 | 196 | 226.904 | 67.856 | 80.98 | 78.068 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-03 18:05 | 190 | 194 | 226.131 | 67.768 | 80.505 | 77.858 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-03 18:06 | 190 | 193 | 225.101 | 67.549 | 79.645 | 77.907 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 18:06 | 190 | 191 | 224.073 | 66.934 | 80.158 | 76.981 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-03 18:07 | 190 | 189 | 223.585 | 66.671 | 80.062 | 76.852 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 18:07 | 190 | 190 | 224.641 | 67.032 | 80.633 | 76.976 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 18:08 | 190 | 190 | 224.937 | 66.885 | 81.044 | 77.008 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 18:08 | 190 | 193 | 225.213 | 67.222 | 80.526 | 77.465 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 18:09 | 190 | 191 | 225.131 | 67.232 | 80.74 | 77.159 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-03 18:09 | 190 | 192 | 225.886 | 67.783 | 80.799 | 77.304 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 18:10 | 190 | 194 | 224.54 | 67.076 | 79.869 | 77.595 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-03 18:10 | 190 | 193 | 222.405 | 66.876 | 78.871 | 76.658 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 18:11 | 190 | 191 | 222.548 | 67.08 | 79.074 | 76.394 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-03 18:11 | 190 | 189 | 222.782 | 67.027 | 79.501 | 76.254 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 18:12 | 190 | 193 | 223.834 | 67.275 | 79.896 | 76.663 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 18:12 | 190 | 192 | 223.567 | 66.954 | 79.928 | 76.685 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 18:13 | 190 | 192 | 224.519 | 67.212 | 80.681 | 76.626 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 18:13 | 190 | 196 | 226.27 | 67.89 | 81.135 | 77.245 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-03 18:14 | 190 | 192 | 225.899 | 67.997 | 80.9 | 77.002 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 18:14 | 190 | 193 | 224.889 | 67.914 | 80.366 | 76.609 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 18:15 | 190 | 193 | 222.546 | 67.051 | 79.149 | 76.346 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 18:15 | 190 | 188 | 220.425 | 66.749 | 78.305 | 75.371 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 18:16 | 190 | 188 | 219.908 | 66.617 | 78.049 | 75.242 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 18:16 | 190 | 188 | 220.666 | 66.651 | 78.38 | 75.635 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 18:17 | 190 | 188 | 220.136 | 66.31 | 78.422 | 75.404 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 18:17 | 190 | 190 | 221.523 | 66.334 | 79.613 | 75.576 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 18:18 | 190 | 190 | 221.669 | 66.49 | 79.501 | 75.678 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 18:18 | 190 | 190 | 222.894 | 66.783 | 80.185 | 75.926 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 18:19 | 190 | 192 | 222.579 | 67.08 | 79.864 | 75.635 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 18:19 | 190 | 190 | 221.074 | 66.871 | 79.004 | 75.199 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 18:20 | 190 | 193 | 220.833 | 66.378 | 79.218 | 75.237 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 18:20 | 190 | 190 | 219.632 | 66.276 | 78.641 | 74.715 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 18:21 | 190 | 195 | 223.4 | 66.515 | 82.24 | 74.645 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 18:21 | 190 | 189 | 219.041 | 65.603 | 78.492 | 74.946 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 18:22 | 190 | 189 | 220.194 | 66.139 | 78.673 | 75.382 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 18:22 | 190 | 189 | 221.915 | 66.568 | 79.448 | 75.899 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 18:23 | 190 | 191 | 222.699 | 66.812 | 79.784 | 76.103 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-03 18:23 | 190 | 192 | 222.011 | 66.7 | 79.191 | 76.12 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 18:24 | 190 | 190 | 221.068 | 66.324 | 78.727 | 76.017 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 18:24 | 190 | 187 | 218.534 | 65.822 | 77.68 | 75.032 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 18:25 | 190 | 191 | 218.4 | 65.666 | 78.262 | 74.472 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-03 18:25 | 190 | 190 | 218.157 | 65.637 | 78.123 | 74.397 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 18:26 | 190 | 188 | 217.92 | 65.495 | 77.872 | 74.553 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 18:26 | 190 | 191 | 219.22 | 65.593 | 79.122 | 74.505 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-03 18:27 | 190 | 189 | 221.268 | 66.198 | 79.731 | 75.339 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 18:27 | 190 | 191 | 221.111 | 66.49 | 79.4 | 75.221 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-03 18:28 | 190 | 189 | 222.134 | 66.885 | 79.635 | 75.614 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 18:28 | 190 | 188 | 220.419 | 66.232 | 79.015 | 75.172 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 18:29 | 190 | 187 | 218.603 | 65.729 | 78.235 | 74.639 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 18:29 | 190 | 190 | 217.454 | 65.505 | 77.568 | 74.381 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 18:30 | 190 | 187 | 216.906 | 65.017 | 77.616 | 74.273 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 18:30 | 190 | 187 | 216.009 | 64.603 | 77.477 | 73.929 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 18:31 | 190 | 187 | 217.214 | 64.847 | 78.454 | 73.913 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 18:31 | 190 | 185 | 216.923 | 65.242 | 77.472 | 74.209 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 18:32 | 190 | 187 | 218.489 | 65.929 | 77.888 | 74.672 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 18:32 | 190 | 190 | 220.364 | 66.407 | 78.876 | 75.081 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 18:33 | 190 | 191 | 220.403 | 66.51 | 78.855 | 75.038 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-03 18:33 | 190 | 192 | 220.267 | 66.563 | 78.812 | 74.892 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 18:34 | 190 | 192 | 220.119 | 66.759 | 78.209 | 75.151 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 18:34 | 190 | 189 | 217.683 | 65.959 | 77.413 | 74.311 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 18:35 | 190 | 188 | 215.589 | 65.461 | 76.377 | 73.751 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 18:35 | 190 | 187 | 214.786 | 65.086 | 76.094 | 73.606 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 18:36 | 190 | 187 | 215.95 | 65.812 | 76.548 | 73.59 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 18:36 | 190 | 185 | 214.666 | 64.501 | 76.5 | 73.665 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 18:37 | 190 | 187 | 216.21 | 64.754 | 77.264 | 74.192 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 18:37 | 190 | 188 | 217.625 | 65.135 | 77.872 | 74.618 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 18:38 | 190 | 186 | 217.748 | 65.135 | 78.006 | 74.607 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 18:38 | 190 | 189 | 217.909 | 65.515 | 77.862 | 74.532 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 18:39 | 190 | 192 | 217.851 | 65.686 | 76.772 | 75.393 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 18:39 | 190 | 189 | 217.064 | 64.735 | 76.505 | 75.824 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 18:40 | 190 | 188 | 215.024 | 64.12 | 75.694 | 75.21 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 18:40 | 190 | 185 | 215.123 | 64.193 | 75.747 | 75.183 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 18:41 | 190 | 187 | 215.722 | 64.062 | 75.966 | 75.694 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 18:41 | 190 | 187 | 216.448 | 64.018 | 76.746 | 75.684 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 18:42 | 190 | 188 | 217.402 | 64.276 | 77.755 | 75.371 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 18:42 | 190 | 188 | 217.771 | 64.53 | 77.563 | 75.678 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 18:43 | 190 | 188 | 217.96 | 64.978 | 77.643 | 75.339 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 18:43 | 190 | 190 | 217.892 | 65.032 | 77.499 | 75.361 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 18:44 | 190 | 187 | 215.817 | 64.379 | 76.756 | 74.682 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 18:44 | 190 | 184 | 213.977 | 63.945 | 75.576 | 74.456 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 18:45 | 190 | 186 | 211.56 | 63.476 | 74.823 | 73.261 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 18:45 | 190 | 184 | 211.135 | 63.447 | 74.642 | 73.046 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 18:46 | 190 | 184 | 212.582 | 63.564 | 75.816 | 73.202 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 18:46 | 190 | 185 | 213.14 | 63.637 | 75.779 | 73.724 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 18:47 | 190 | 186 | 215.142 | 64.325 | 76.388 | 74.429 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 18:47 | 190 | 185 | 216.54 | 64.803 | 77.109 | 74.628 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 18:48 | 190 | 189 | 216.66 | 64.832 | 77.135 | 74.693 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 18:48 | 190 | 187 | 215.041 | 64.262 | 76.484 | 74.295 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 18:49 | 190 | 187 | 215.751 | 64.413 | 76.5 | 74.838 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 18:49 | 190 | 185 | 213.99 | 64.208 | 75.929 | 73.853 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 18:50 | 190 | 186 | 211.892 | 64.018 | 74.893 | 72.981 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 18:50 | 190 | 182 | 211.295 | 64.081 | 74.604 | 72.61 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 18:51 | 190 | 182 | 211.462 | 63.301 | 74.711 | 73.45 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 18:51 | 190 | 181 | 212.76 | 63.442 | 75.379 | 73.939 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 18:52 | 190 | 184 | 213.155 | 64.008 | 75.854 | 73.293 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 18:52 | 190 | 186 | 214.291 | 64.213 | 76.553 | 73.525 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 18:53 | 190 | 185 | 214.8 | 64.598 | 76.596 | 73.606 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 18:53 | 190 | 186 | 214.223 | 64.466 | 76.329 | 73.428 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 18:54 | 190 | 186 | 214.797 | 64.515 | 76.553 | 73.729 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 18:54 | 190 | 184 | 213.402 | 64.115 | 75.848 | 73.439 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 18:55 | 190 | 186 | 212.276 | 64.037 | 74.946 | 73.293 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 18:55 | 190 | 184 | 210.529 | 63.779 | 74.14 | 72.61 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 18:56 | 190 | 182 | 210.724 | 63.696 | 74.198 | 72.83 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 18:56 | 190 | 182 | 211.567 | 63.813 | 74.983 | 72.771 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 18:57 | 190 | 184 | 213.826 | 64.608 | 75.838 | 73.38 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 18:57 | 190 | 192 | 219.794 | 65.612 | 78.94 | 75.242 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 18:58 | 190 | 190 | 220.013 | 65.252 | 79.277 | 75.484 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 18:58 | 190 | 188 | 219.268 | 65.578 | 78.577 | 75.113 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 18:59 | 190 | 187 | 215.937 | 64.593 | 77.098 | 74.246 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 18:59 | 190 | 187 | 214.454 | 64.598 | 76.073 | 73.783 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 19:00 | 190 | 184 | 212.673 | 63.91 | 75.491 | 73.272 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:00 | 190 | 184 | 211.363 | 63.569 | 74.813 | 72.981 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:01 | 190 | 184 | 211.556 | 63.784 | 74.845 | 72.927 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:01 | 190 | 184 | 211.541 | 63.676 | 74.636 | 73.229 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:02 | 190 | 181 | 211.897 | 63.589 | 75.101 | 73.207 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 19:02 | 190 | 183 | 212.566 | 63.637 | 75.63 | 73.299 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:03 | 190 | 186 | 213.563 | 64.086 | 75.715 | 73.762 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 19:03 | 190 | 187 | 214.006 | 64.135 | 76.292 | 73.579 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 19:04 | 190 | 186 | 212.769 | 63.94 | 75.363 | 73.466 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 19:04 | 190 | 182 | 211.089 | 63.408 | 74.764 | 72.917 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 19:05 | 190 | 184 | 210.181 | 63.55 | 74.097 | 72.534 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:05 | 190 | 182 | 209.413 | 63.34 | 73.894 | 72.179 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 19:06 | 190 | 183 | 210.567 | 63.803 | 74.359 | 72.405 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:06 | 190 | 182 | 211.761 | 63.662 | 75.005 | 73.094 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 19:07 | 190 | 185 | 212.763 | 63.896 | 75.261 | 73.606 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 19:07 | 190 | 183 | 213.76 | 63.935 | 75.993 | 73.832 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:08 | 190 | 183 | 212.86 | 63.589 | 75.854 | 73.417 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:08 | 190 | 186 | 213.234 | 63.715 | 75.752 | 73.767 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 19:09 | 190 | 184 | 212.74 | 63.725 | 75.528 | 73.487 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:09 | 190 | 185 | 211.758 | 63.803 | 74.909 | 73.046 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 19:10 | 190 | 182 | 210.014 | 63.047 | 73.894 | 73.073 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 19:10 | 190 | 182 | 209.981 | 62.935 | 74.102 | 72.944 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 19:11 | 190 | 184 | 213.052 | 65.115 | 74.428 | 73.509 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:11 | 190 | 186 | 213.494 | 64.7 | 75.021 | 73.773 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 19:12 | 190 | 187 | 214.926 | 64.847 | 75.752 | 74.327 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 19:12 | 190 | 186 | 216.977 | 65.886 | 76.398 | 74.693 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 19:13 | 190 | 188 | 216.47 | 65.53 | 76.548 | 74.392 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 19:13 | 190 | 185 | 215.135 | 64.671 | 76.137 | 74.327 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 19:14 | 190 | 187 | 213.337 | 64.047 | 75.63 | 73.66 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 19:14 | 190 | 186 | 211.813 | 63.749 | 74.695 | 73.369 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 19:15 | 190 | 184 | 210.557 | 63.569 | 73.867 | 73.121 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:15 | 190 | 184 | 209.59 | 63.306 | 73.793 | 72.491 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:16 | 190 | 185 | 210.225 | 63.223 | 74.193 | 72.809 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 19:16 | 190 | 181 | 211.162 | 63.393 | 74.54 | 73.229 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 19:17 | 190 | 185 | 212.755 | 63.886 | 75.037 | 73.832 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 19:17 | 190 | 184 | 214.305 | 63.901 | 76.249 | 74.155 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:18 | 190 | 185 | 214.36 | 63.803 | 76.025 | 74.532 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 19:18 | 190 | 184 | 213.594 | 63.959 | 75.48 | 74.155 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:19 | 190 | 183 | 211.922 | 63.593 | 74.481 | 73.848 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:19 | 190 | 182 | 210.274 | 63.286 | 73.851 | 73.137 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 19:20 | 190 | 184 | 208.662 | 62.857 | 73.077 | 72.728 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:20 | 190 | 183 | 208.134 | 62.75 | 72.645 | 72.739 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:21 | 190 | 182 | 209.342 | 62.94 | 73.205 | 73.197 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 19:21 | 190 | 181 | 210.083 | 62.92 | 73.627 | 73.536 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 19:22 | 190 | 180 | 211.434 | 63.389 | 74.423 | 73.622 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 19:22 | 190 | 185 | 212.664 | 63.686 | 74.791 | 74.187 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 19:23 | 190 | 186 | 213.056 | 63.818 | 75.261 | 73.977 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 19:23 | 190 | 186 | 213.178 | 63.862 | 75.517 | 73.799 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 19:24 | 190 | 185 | 212.465 | 63.881 | 74.919 | 73.665 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 19:24 | 190 | 183 | 211.203 | 63.501 | 74.263 | 73.439 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:25 | 190 | 184 | 209.641 | 63.179 | 73.707 | 72.755 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:25 | 190 | 183 | 207.939 | 62.696 | 72.789 | 72.454 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:26 | 190 | 183 | 207.371 | 62.321 | 72.682 | 72.368 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:26 | 190 | 179 | 207.74 | 62.467 | 72.895 | 72.378 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-03 19:27 | 190 | 180 | 209.117 | 62.774 | 73.259 | 73.084 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 19:27 | 190 | 183 | 211.011 | 63.018 | 74.247 | 73.746 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:28 | 190 | 184 | 212.48 | 63.345 | 75.282 | 73.853 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:28 | 190 | 184 | 213.833 | 63.945 | 75.507 | 74.381 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:29 | 190 | 184 | 212.514 | 63.423 | 75.475 | 73.616 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:29 | 190 | 185 | 211.713 | 63.203 | 74.829 | 73.681 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 19:30 | 190 | 187 | 211.818 | 63.315 | 74.332 | 74.171 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 19:30 | 190 | 185 | 210.163 | 62.681 | 74.049 | 73.433 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 19:31 | 190 | 183 | 208.112 | 62.15 | 73.029 | 72.933 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:31 | 190 | 183 | 208.265 | 62.467 | 72.714 | 73.084 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:32 | 190 | 181 | 208.169 | 62.145 | 72.709 | 73.315 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 19:32 | 190 | 180 | 208.797 | 62.106 | 73.344 | 73.347 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 19:33 | 190 | 182 | 210.497 | 62.559 | 74.268 | 73.67 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 19:33 | 190 | 185 | 211.675 | 62.886 | 74.871 | 73.918 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 19:34 | 190 | 183 | 211.821 | 62.891 | 74.727 | 74.203 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:34 | 190 | 187 | 212.301 | 62.955 | 75.17 | 74.176 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 19:35 | 190 | 184 | 210.594 | 62.784 | 74.204 | 73.606 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:35 | 190 | 185 | 210.806 | 62.911 | 74.332 | 73.563 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 19:36 | 190 | 180 | 208.044 | 62.028 | 73.029 | 72.987 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 19:36 | 190 | 186 | 209.374 | 62.106 | 74.567 | 72.701 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 19:37 | 190 | 180 | 208.444 | 62.106 | 73.798 | 72.54 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 19:37 | 190 | 183 | 208.661 | 61.896 | 74.166 | 72.599 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:38 | 190 | 183 | 211.78 | 62.696 | 75.608 | 73.476 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:38 | 190 | 187 | 217.056 | 62.837 | 79.8 | 74.419 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 19:39 | 190 | 188 | 215.748 | 62.876 | 77.856 | 75.016 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 19:39 | 190 | 186 | 213.759 | 62.823 | 76.297 | 74.639 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 19:40 | 190 | 186 | 213.49 | 62.862 | 75.736 | 74.892 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 19:40 | 190 | 186 | 212.833 | 63.042 | 74.775 | 75.016 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 19:41 | 190 | 185 | 209.902 | 62.599 | 73.638 | 73.665 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 19:41 | 190 | 181 | 209.285 | 62.774 | 72.954 | 73.557 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 19:42 | 190 | 183 | 209.226 | 62.794 | 72.842 | 73.59 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:42 | 190 | 183 | 208.362 | 62.296 | 72.783 | 73.283 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:43 | 190 | 183 | 209.609 | 62.394 | 73.189 | 74.026 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:43 | 190 | 182 | 210.401 | 62.438 | 73.905 | 74.058 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 19:44 | 190 | 182 | 211.902 | 63.047 | 74.679 | 74.176 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 19:44 | 190 | 188 | 213.578 | 63.593 | 74.759 | 75.226 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 19:45 | 190 | 184 | 214.452 | 63.827 | 75.464 | 75.161 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:45 | 190 | 187 | 213.843 | 63.652 | 75.24 | 74.951 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 19:46 | 190 | 183 | 211.075 | 62.881 | 73.953 | 74.241 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:46 | 190 | 182 | 209.493 | 62.306 | 73.307 | 73.88 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 19:47 | 190 | 183 | 209.058 | 62.213 | 72.976 | 73.869 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:47 | 190 | 183 | 209.181 | 62.208 | 73.136 | 73.837 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:48 | 190 | 182 | 210.377 | 62.74 | 73.52 | 74.117 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 19:48 | 190 | 185 | 212.225 | 63.14 | 74.225 | 74.86 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 19:49 | 190 | 184 | 213.995 | 63.949 | 75.229 | 74.817 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:49 | 190 | 187 | 216.933 | 65.027 | 74.93 | 76.976 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 19:50 | 190 | 190 | 216.277 | 64.857 | 75.074 | 76.346 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 19:50 | 190 | 187 | 215.563 | 64.881 | 75.149 | 75.533 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 19:51 | 190 | 187 | 214.331 | 64.72 | 74.417 | 75.194 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 19:51 | 190 | 187 | 212.626 | 64.403 | 73.6 | 74.623 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 19:52 | 190 | 185 | 209.958 | 63.033 | 73.002 | 73.923 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 19:52 | 190 | 182 | 209.351 | 63.154 | 72.543 | 73.654 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 19:53 | 190 | 182 | 209.372 | 62.94 | 72.762 | 73.67 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 19:53 | 190 | 181 | 211.639 | 63.467 | 73.931 | 74.241 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 19:54 | 190 | 183 | 211.577 | 63.369 | 74.156 | 74.052 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 19:54 | 190 | 185 | 212.427 | 63.379 | 74.786 | 74.262 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 19:55 | 190 | 187 | 214.639 | 63.803 | 75.971 | 74.865 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 19:55 | 190 | 186 | 213.299 | 63.598 | 75.304 | 74.397 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 19:56 | 190 | 187 | 213.288 | 63.471 | 75.581 | 74.236 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 19:56 | 190 | 184 | 211.45 | 63.154 | 74.599 | 73.697 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:57 | 190 | 185 | 210.317 | 62.803 | 74.14 | 73.374 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 19:57 | 190 | 184 | 209.37 | 62.803 | 73.44 | 73.127 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 19:58 | 190 | 182 | 208.116 | 62.379 | 73.547 | 72.19 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 19:58 | 190 | 182 | 208.288 | 62.243 | 73.494 | 72.551 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 19:59 | 190 | 185 | 211.218 | 63.457 | 74.182 | 73.579 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 19:59 | 190 | 183 | 213.163 | 63.969 | 74.829 | 74.365 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 20:00 | 190 | 184 | 212.541 | 63.618 | 74.914 | 74.009 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 20:00 | 190 | 187 | 214.448 | 64.427 | 76.329 | 73.692 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 20:01 | 190 | 184 | 212.72 | 63.393 | 75.56 | 73.767 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 20:01 | 190 | 186 | 211.991 | 63.184 | 75.336 | 73.471 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 20:02 | 190 | 187 | 210.848 | 63.047 | 74.567 | 73.234 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 20:02 | 190 | 184 | 209.201 | 62.711 | 73.584 | 72.906 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 20:03 | 190 | 182 | 207.333 | 62.399 | 72.938 | 71.996 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 20:03 | 190 | 179 | 205.413 | 61.823 | 72.014 | 71.576 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-03 20:04 | 190 | 182 | 206.408 | 62.082 | 72.97 | 71.356 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 20:04 | 190 | 181 | 206.792 | 62.174 | 72.751 | 71.867 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 20:05 | 190 | 181 | 208.597 | 62.603 | 73.734 | 72.26 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 20:05 | 190 | 182 | 210.746 | 63.159 | 74.487 | 73.1 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 20:06 | 190 | 186 | 212.618 | 63.598 | 75.71 | 73.31 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 20:06 | 190 | 186 | 212.149 | 63.74 | 75.336 | 73.073 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 20:07 | 190 | 183 | 211.411 | 63.715 | 74.93 | 72.766 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 20:07 | 190 | 183 | 209.65 | 62.857 | 74.092 | 72.701 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 20:08 | 190 | 184 | 209.151 | 62.691 | 73.963 | 72.497 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 20:08 | 190 | 180 | 206.868 | 61.95 | 72.938 | 71.98 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 20:09 | 190 | 179 | 207.105 | 61.95 | 72.901 | 72.254 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-03 20:09 | 190 | 180 | 207.023 | 61.965 | 72.922 | 72.136 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 20:10 | 190 | 180 | 207.723 | 62.052 | 73.002 | 72.669 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 20:10 | 190 | 180 | 209.639 | 62.72 | 73.819 | 73.1 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 20:11 | 190 | 183 | 210.907 | 62.95 | 74.674 | 73.283 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 20:11 | 190 | 182 | 211.691 | 62.725 | 74.973 | 73.993 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 20:12 | 190 | 185 | 211.855 | 62.881 | 75.282 | 73.692 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 20:12 | 190 | 183 | 211.068 | 62.872 | 74.973 | 73.223 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 20:13 | 190 | 186 | 210.46 | 62.876 | 74.732 | 72.852 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 20:13 | 190 | 182 | 208.709 | 62.72 | 73.718 | 72.271 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 20:14 | 190 | 182 | 206.272 | 62.067 | 72.57 | 71.635 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 20:14 | 190 | 177 | 205.148 | 61.906 | 71.913 | 71.329 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-03 20:15 | 190 | 178 | 205.066 | 61.916 | 71.902 | 71.248 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-03 20:15 | 190 | 178 | 206.833 | 62.506 | 72.767 | 71.56 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-03 20:16 | 190 | 182 | 208.5 | 62.691 | 73.921 | 71.888 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 20:16 | 190 | 183 | 211.86 | 63.34 | 75.571 | 72.949 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 20:17 | 190 | 183 | 212.437 | 63.413 | 75.795 | 73.229 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 20:17 | 190 | 184 | 212.08 | 63.457 | 75.496 | 73.127 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 20:18 | 190 | 186 | 211.903 | 63.779 | 75.202 | 72.922 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 20:18 | 190 | 182 | 210.035 | 63.052 | 74.54 | 72.443 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 20:19 | 190 | 186 | 210.164 | 62.725 | 74.845 | 72.594 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 20:19 | 190 | 182 | 209.553 | 62.847 | 74.22 | 72.486 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 20:20 | 190 | 182 | 208.791 | 62.706 | 73.696 | 72.389 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 20:20 | 190 | 180 | 208.207 | 62.55 | 73.44 | 72.217 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 20:21 | 190 | 182 | 209.046 | 62.711 | 74.156 | 72.179 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 20:21 | 190 | 180 | 211.304 | 63.086 | 75.565 | 72.653 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 20:22 | 190 | 185 | 211.629 | 63.125 | 75.437 | 73.067 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 20:22 | 190 | 183 | 212.396 | 63.603 | 75.731 | 73.062 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 20:23 | 190 | 182 | 212.018 | 63.52 | 75.614 | 72.884 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 20:23 | 190 | 185 | 211.012 | 63.306 | 74.967 | 72.739 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 20:24 | 190 | 186 | 211.324 | 63.208 | 75.56 | 72.556 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 20:24 | 190 | 182 | 208.555 | 62.569 | 74.065 | 71.921 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 20:25 | 190 | 181 | 207.048 | 62.135 | 73.52 | 71.393 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 20:25 | 190 | 181 | 207.773 | 63.189 | 72.97 | 71.614 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 20:26 | 190 | 176 | 206.24 | 62.038 | 72.97 | 71.232 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-03 20:26 | 190 | 180 | 208.172 | 62.286 | 73.841 | 72.045 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 20:27 | 190 | 181 | 209.458 | 62.364 | 74.097 | 72.997 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 20:27 | 190 | 181 | 211.106 | 62.779 | 74.716 | 73.611 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 20:28 | 190 | 182 | 210.931 | 62.686 | 74.989 | 73.256 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 20:28 | 190 | 182 | 211.115 | 62.686 | 74.834 | 73.595 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 20:29 | 190 | 184 | 210.841 | 62.891 | 74.77 | 73.18 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 20:29 | 190 | 185 | 210.037 | 62.764 | 73.883 | 73.39 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 20:30 | 190 | 184 | 209.336 | 62.594 | 73.761 | 72.981 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 20:30 | 190 | 187 | 215.341 | 66.066 | 73.462 | 75.813 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 20:31 | 190 | 184 | 209.989 | 63.628 | 72.901 | 73.46 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 20:31 | 190 | 182 | 208.434 | 62.891 | 72.831 | 72.712 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 20:32 | 190 | 183 | 209.981 | 62.925 | 74.161 | 72.895 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 20:32 | 190 | 180 | 210.748 | 62.95 | 74.903 | 72.895 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 20:33 | 190 | 183 | 212.784 | 63.335 | 75.811 | 73.638 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 20:33 | 190 | 185 | 211.942 | 63.252 | 75.181 | 73.509 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 20:34 | 190 | 186 | 212.507 | 63.618 | 75.181 | 73.708 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 20:34 | 190 | 185 | 211.854 | 63.345 | 74.914 | 73.595 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 20:35 | 190 | 184 | 210.935 | 63.135 | 74.62 | 73.18 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 20:35 | 190 | 180 | 208.638 | 62.867 | 73.312 | 72.459 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 20:36 | 190 | 179 | 206.689 | 62.316 | 72.479 | 71.894 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-03 20:36 | 190 | 180 | 206.139 | 62.316 | 71.902 | 71.921 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 20:37 | 190 | 179 | 206.405 | 62.345 | 72.484 | 71.576 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-03 20:37 | 190 | 179 | 206.035 | 61.609 | 72.527 | 71.899 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-03 20:38 | 190 | 181 | 210.555 | 62.15 | 74.519 | 73.886 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 20:38 | 190 | 195 | 211.344 | 62.452 | 74.877 | 74.015 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 20:39 | 190 | 185 | 215.712 | 62.925 | 75.128 | 77.659 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 20:39 | 190 | 186 | 214.379 | 62.784 | 74.7 | 76.895 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 20:40 | 190 | 185 | 212.086 | 62.73 | 74.049 | 75.307 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 20:40 | 190 | 184 | 211.757 | 62.706 | 73.707 | 75.344 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 20:41 | 190 | 184 | 210.674 | 62.447 | 73.141 | 75.086 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 20:41 | 190 | 181 | 208.747 | 61.857 | 72.789 | 74.101 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 20:42 | 190 | 181 | 206.987 | 61.57 | 71.908 | 73.509 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 20:42 | 190 | 178 | 207.443 | 61.56 | 72.148 | 73.735 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-03 20:43 | 190 | 179 | 207.986 | 61.682 | 72.596 | 73.708 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-03 20:43 | 190 | 185 | 212.783 | 62.442 | 73.371 | 76.97 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 20:44 | 190 | 184 | 215.504 | 62.955 | 74.524 | 78.025 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 20:44 | 190 | 187 | 218.425 | 63.706 | 75.154 | 79.565 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 20:45 | 190 | 186 | 215.759 | 63.237 | 75.197 | 77.325 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 20:45 | 190 | 187 | 214.368 | 62.92 | 74.887 | 76.561 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 20:46 | 190 | 186 | 214.298 | 63.467 | 74.658 | 76.173 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 20:46 | 190 | 185 | 214.368 | 63.447 | 74.236 | 76.685 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 20:47 | 190 | 185 | 213.061 | 62.979 | 73.462 | 76.62 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 20:47 | 190 | 184 | 211.292 | 62.467 | 73.045 | 75.78 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 20:48 | 190 | 184 | 209.737 | 62.179 | 72.741 | 74.817 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 20:48 | 190 | 181 | 209.131 | 62.013 | 72.586 | 74.532 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 20:49 | 190 | 179 | 208.597 | 61.979 | 72.447 | 74.171 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-03 20:49 | 190 | 177 | 209.419 | 62.086 | 73.157 | 74.176 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-03 20:50 | 190 | 179 | 210.972 | 62.428 | 73.862 | 74.682 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-03 20:50 | 190 | 182 | 212.967 | 63.052 | 74.861 | 75.054 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 20:51 | 190 | 182 | 212.56 | 63.008 | 74.487 | 75.065 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 20:51 | 190 | 186 | 212.299 | 63.033 | 74.444 | 74.822 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 20:52 | 190 | 180 | 210.641 | 62.623 | 73.777 | 74.241 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 20:52 | 190 | 183 | 209.559 | 62.291 | 73.323 | 73.945 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 20:53 | 190 | 180 | 208.959 | 62.062 | 73.307 | 73.59 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 20:53 | 190 | 177 | 207.181 | 61.57 | 72.436 | 73.175 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-03 20:54 | 190 | 180 | 209.105 | 62.072 | 73.018 | 74.015 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 20:54 | 190 | 180 | 208.686 | 61.74 | 73.2 | 73.746 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 20:55 | 190 | 180 | 208.798 | 61.979 | 72.933 | 73.886 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 20:55 | 190 | 179 | 211.528 | 62.355 | 74.06 | 75.113 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-03 20:56 | 190 | 182 | 214.356 | 62.867 | 75.149 | 76.34 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 20:56 | 190 | 183 | 213.772 | 62.833 | 75.368 | 75.571 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 20:57 | 190 | 185 | 214.337 | 62.998 | 75.106 | 76.233 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 20:57 | 190 | 183 | 213.667 | 63.008 | 75.298 | 75.361 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 20:58 | 190 | 184 | 212.312 | 62.633 | 74.684 | 74.995 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 20:58 | 190 | 185 | 212.755 | 62.818 | 74.695 | 75.242 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 20:59 | 190 | 182 | 210.639 | 62.238 | 73.622 | 74.779 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 20:59 | 190 | 181 | 209.988 | 62.384 | 73.024 | 74.58 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 21:00 | 190 | 179 | 209.109 | 62.086 | 72.965 | 74.058 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-03 21:00 | 190 | 181 | 209.87 | 62.394 | 73.397 | 74.079 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 21:01 | 190 | 179 | 210.396 | 62.413 | 74.065 | 73.918 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-03 21:01 | 190 | 182 | 212.949 | 63.096 | 75.106 | 74.747 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:02 | 190 | 181 | 213.828 | 63.306 | 75.576 | 74.946 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 21:02 | 190 | 184 | 213.934 | 63.345 | 75.395 | 75.194 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 21:03 | 190 | 182 | 213.498 | 63.301 | 75.224 | 74.973 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:03 | 190 | 184 | 214.219 | 63.496 | 75.427 | 75.296 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 21:04 | 190 | 182 | 213.668 | 63.189 | 74.973 | 75.506 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:04 | 190 | 183 | 212.19 | 62.881 | 74.492 | 74.817 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 21:05 | 190 | 182 | 211.113 | 62.633 | 73.803 | 74.677 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:05 | 190 | 183 | 210.598 | 62.657 | 73.259 | 74.682 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 21:06 | 190 | 181 | 210.16 | 62.594 | 73.077 | 74.489 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 21:06 | 190 | 179 | 211.003 | 62.794 | 73.371 | 74.838 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-03 21:07 | 190 | 179 | 212.218 | 62.837 | 74.279 | 75.102 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-03 21:07 | 190 | 183 | 214.415 | 63.252 | 74.946 | 76.217 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 21:08 | 190 | 185 | 215.173 | 63.486 | 75.411 | 76.276 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:08 | 190 | 186 | 215.327 | 63.598 | 75.453 | 76.276 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 21:09 | 190 | 187 | 215.187 | 64.091 | 75.795 | 75.301 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 21:09 | 190 | 185 | 214.466 | 63.915 | 75.282 | 75.269 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:10 | 190 | 183 | 213.184 | 63.237 | 74.893 | 75.054 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 21:10 | 190 | 181 | 212.02 | 63.096 | 74.086 | 74.838 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 21:11 | 190 | 182 | 210.404 | 62.594 | 73.515 | 74.295 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:11 | 190 | 179 | 210.481 | 62.623 | 72.831 | 75.027 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-03 21:12 | 190 | 182 | 211.086 | 62.852 | 73.013 | 75.221 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:12 | 190 | 180 | 212.36 | 62.964 | 73.691 | 75.705 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 21:13 | 190 | 185 | 214.962 | 63.33 | 74.22 | 77.412 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:13 | 190 | 186 | 216.436 | 63.949 | 75.608 | 76.879 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 21:14 | 190 | 185 | 217.674 | 63.945 | 76.511 | 77.218 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:14 | 190 | 185 | 217.901 | 63.91 | 76.003 | 77.988 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:15 | 190 | 188 | 217.771 | 64.242 | 75.897 | 77.632 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 21:15 | 190 | 185 | 218.216 | 64.452 | 75.405 | 78.359 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:16 | 190 | 187 | 217.273 | 64.608 | 74.941 | 77.724 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 21:16 | 190 | 184 | 212.967 | 63.423 | 74.124 | 75.42 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 21:17 | 190 | 184 | 212.204 | 63.276 | 73.648 | 75.28 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 21:17 | 190 | 182 | 211.566 | 63.345 | 73.237 | 74.984 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:18 | 190 | 183 | 211.728 | 62.998 | 73.52 | 75.21 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 21:18 | 190 | 179 | 212.12 | 62.789 | 73.83 | 75.501 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-03 21:19 | 190 | 185 | 214.611 | 63.54 | 74.903 | 76.168 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:19 | 190 | 185 | 215.622 | 63.496 | 75.619 | 76.507 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:20 | 190 | 185 | 217.131 | 63.886 | 76.932 | 76.313 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:20 | 190 | 185 | 216.384 | 64.174 | 75.902 | 76.308 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:21 | 190 | 184 | 216.633 | 64.476 | 75.822 | 76.335 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 21:21 | 190 | 186 | 214.867 | 64.018 | 75.101 | 75.748 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 21:22 | 190 | 182 | 213.561 | 63.364 | 74.546 | 75.651 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:22 | 190 | 183 | 212.49 | 63.145 | 74.022 | 75.323 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 21:23 | 190 | 183 | 212.114 | 63.145 | 74.012 | 74.957 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 21:23 | 190 | 181 | 210.779 | 62.794 | 73.173 | 74.812 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 21:24 | 190 | 182 | 210.53 | 62.886 | 72.741 | 74.903 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:24 | 190 | 181 | 211.178 | 63.101 | 73.179 | 74.898 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 21:25 | 190 | 182 | 214.083 | 64.335 | 74.161 | 75.587 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:25 | 190 | 183 | 214.792 | 64.198 | 74.722 | 75.872 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 21:26 | 190 | 185 | 215.193 | 64.149 | 74.951 | 76.093 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:26 | 190 | 184 | 215.999 | 64.13 | 75.469 | 76.4 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 21:27 | 190 | 185 | 216.822 | 64.969 | 75.437 | 76.416 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:27 | 190 | 186 | 216.562 | 64.661 | 75.405 | 76.496 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 21:28 | 190 | 185 | 215.687 | 63.92 | 75.437 | 76.33 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:28 | 190 | 185 | 214.62 | 64.042 | 74.631 | 75.947 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:29 | 190 | 186 | 216.542 | 63.979 | 75.555 | 77.008 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 21:29 | 190 | 184 | 214.034 | 63.476 | 74.535 | 76.023 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 21:30 | 190 | 180 | 212.778 | 63.398 | 73.734 | 75.646 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 21:30 | 190 | 182 | 212.78 | 63.379 | 73.814 | 75.587 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:31 | 190 | 180 | 214.163 | 63.681 | 74.556 | 75.926 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 21:31 | 190 | 182 | 215.919 | 64.53 | 74.866 | 76.523 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:32 | 190 | 182 | 216.593 | 64.164 | 75.4 | 77.029 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:32 | 190 | 186 | 217.589 | 64.915 | 75.758 | 76.916 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 21:33 | 190 | 186 | 218.184 | 64.827 | 75.822 | 77.535 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 21:33 | 190 | 183 | 216.086 | 64.018 | 75.512 | 76.556 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 21:34 | 190 | 182 | 215.908 | 64.057 | 75.053 | 76.798 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:34 | 190 | 183 | 216.308 | 63.867 | 75.309 | 77.132 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 21:35 | 190 | 183 | 215.702 | 63.598 | 75.064 | 77.04 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 21:35 | 190 | 182 | 214.427 | 63.598 | 74.166 | 76.663 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:36 | 190 | 181 | 214.052 | 63.354 | 74.492 | 76.206 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 21:36 | 190 | 180 | 214.478 | 63.657 | 74.497 | 76.324 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 21:37 | 190 | 180 | 214.964 | 63.72 | 74.855 | 76.389 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 21:37 | 190 | 183 | 216.426 | 63.706 | 75.395 | 77.325 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 21:38 | 190 | 187 | 218.367 | 64.101 | 75.95 | 78.316 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 21:38 | 190 | 186 | 217.399 | 63.974 | 76.019 | 77.406 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 21:39 | 190 | 186 | 217.26 | 63.72 | 75.945 | 77.595 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 21:39 | 190 | 185 | 217.929 | 63.998 | 76.019 | 77.912 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:40 | 190 | 186 | 217.1 | 63.423 | 75.523 | 78.154 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 21:40 | 190 | 185 | 216.228 | 63.432 | 75.352 | 77.444 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:41 | 190 | 182 | 214.516 | 62.925 | 74.578 | 77.013 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:41 | 190 | 180 | 214.277 | 63.437 | 74.177 | 76.663 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 21:42 | 190 | 179 | 213.717 | 62.872 | 74.214 | 76.631 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-03 21:42 | 190 | 179 | 214.43 | 63.179 | 74.572 | 76.679 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-03 21:43 | 190 | 182 | 215.332 | 63.32 | 75.069 | 76.943 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:43 | 190 | 183 | 216.867 | 63.296 | 76.025 | 77.546 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 21:44 | 190 | 182 | 218.071 | 63.579 | 76.521 | 77.971 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:44 | 190 | 185 | 219.029 | 64.12 | 77.018 | 77.891 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:45 | 190 | 187 | 218.799 | 63.969 | 76.799 | 78.031 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 21:45 | 190 | 185 | 218.749 | 64.042 | 76.73 | 77.977 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:46 | 190 | 187 | 217.95 | 63.876 | 76.388 | 77.686 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 21:46 | 190 | 187 | 217.811 | 63.871 | 76.254 | 77.686 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 21:47 | 190 | 183 | 217.501 | 63.769 | 75.971 | 77.761 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 21:47 | 190 | 185 | 216.093 | 63.335 | 75.25 | 77.508 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:48 | 190 | 185 | 216.347 | 63.486 | 75.379 | 77.482 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:48 | 190 | 183 | 216.938 | 63.618 | 75.72 | 77.6 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 21:49 | 190 | 185 | 218.519 | 63.632 | 76.345 | 78.542 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:49 | 190 | 187 | 219.871 | 63.984 | 77.151 | 78.736 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 21:50 | 190 | 184 | 220.174 | 64.11 | 77.183 | 78.881 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 21:50 | 190 | 187 | 219.875 | 64.203 | 77.135 | 78.537 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 21:51 | 190 | 184 | 219.902 | 64.115 | 76.981 | 78.806 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 21:51 | 190 | 185 | 218.186 | 63.935 | 76.382 | 77.869 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:52 | 190 | 185 | 217.575 | 63.808 | 75.688 | 78.079 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:52 | 190 | 182 | 217.015 | 63.876 | 75.491 | 77.648 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:53 | 190 | 184 | 216.964 | 63.906 | 75.571 | 77.487 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 21:53 | 190 | 181 | 215.829 | 63.584 | 74.893 | 77.352 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 21:54 | 190 | 183 | 213.971 | 63.086 | 73.979 | 76.906 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 21:54 | 190 | 181 | 214.923 | 63.423 | 74.428 | 77.072 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 21:55 | 190 | 182 | 215.412 | 63.574 | 74.626 | 77.212 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:55 | 190 | 182 | 217.317 | 63.691 | 75.854 | 77.772 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:56 | 190 | 182 | 218.125 | 63.984 | 76.18 | 77.961 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 21:56 | 190 | 183 | 218.372 | 63.901 | 76.591 | 77.88 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 21:57 | 190 | 186 | 218.823 | 64.159 | 76.585 | 78.079 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 21:57 | 190 | 184 | 218.324 | 64.227 | 76.276 | 77.821 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 21:58 | 190 | 183 | 217.793 | 64.101 | 76.313 | 77.379 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 21:58 | 190 | 184 | 217.595 | 64.164 | 76.025 | 77.406 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 21:59 | 190 | 185 | 216.927 | 64.164 | 75.491 | 77.272 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 21:59 | 190 | 183 | 215.201 | 63.51 | 74.834 | 76.857 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 22:00 | 190 | 183 | 214.895 | 63.481 | 74.508 | 76.906 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 22:00 | 190 | 183 | 214.264 | 63.55 | 73.921 | 76.793 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 22:01 | 190 | 182 | 213.925 | 63.086 | 74.321 | 76.518 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 22:01 | 190 | 182 | 215.479 | 63.33 | 74.85 | 77.299 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 22:02 | 190 | 182 | 217.444 | 63.759 | 75.848 | 77.837 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 22:02 | 190 | 185 | 218.834 | 63.969 | 76.388 | 78.477 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:03 | 190 | 186 | 220.478 | 64.403 | 77.253 | 78.822 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 22:03 | 190 | 186 | 221.629 | 64.618 | 78.647 | 78.364 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 22:04 | 190 | 190 | 222.945 | 64.452 | 79.736 | 78.757 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 22:04 | 190 | 189 | 222.347 | 64.383 | 79.314 | 78.65 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 22:05 | 190 | 190 | 223.247 | 64.583 | 79.88 | 78.784 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 22:05 | 190 | 185 | 220.478 | 64.281 | 78.043 | 78.154 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:06 | 190 | 186 | 219.879 | 64.013 | 77.878 | 77.988 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 22:06 | 190 | 187 | 218.056 | 63.584 | 77.141 | 77.331 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 22:07 | 190 | 184 | 216.657 | 63.486 | 76.276 | 76.895 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 22:07 | 190 | 183 | 216.193 | 63.467 | 75.987 | 76.739 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 22:08 | 190 | 181 | 217.092 | 63.471 | 76.527 | 77.094 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 22:08 | 190 | 185 | 218.879 | 63.823 | 77.504 | 77.552 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:09 | 190 | 182 | 220.152 | 64.164 | 78.054 | 77.934 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 22:09 | 190 | 183 | 220.155 | 64.403 | 77.856 | 77.896 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 22:10 | 190 | 183 | 219.899 | 64.335 | 77.878 | 77.686 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 22:10 | 190 | 187 | 219.937 | 64.427 | 77.915 | 77.595 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 22:11 | 190 | 186 | 219.308 | 64.296 | 77.563 | 77.449 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 22:11 | 190 | 184 | 218.939 | 64.179 | 77.322 | 77.438 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 22:12 | 190 | 185 | 218.242 | 63.906 | 77.21 | 77.126 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:12 | 190 | 184 | 218.04 | 63.827 | 77.151 | 77.062 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 22:13 | 190 | 183 | 216.16 | 63.457 | 76.174 | 76.529 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 22:13 | 190 | 180 | 215.148 | 63.213 | 75.395 | 76.54 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 22:14 | 190 | 182 | 215.501 | 63.247 | 75.704 | 76.55 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 22:14 | 190 | 181 | 217.016 | 63.749 | 76.238 | 77.029 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 22:15 | 190 | 185 | 217.91 | 63.632 | 76.447 | 77.831 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:15 | 190 | 185 | 220.507 | 64.066 | 77.253 | 79.188 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:16 | 190 | 186 | 220.64 | 64.223 | 77.504 | 78.913 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 22:16 | 190 | 185 | 220.14 | 64.427 | 77.472 | 78.241 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:17 | 190 | 186 | 219.949 | 64.344 | 77.386 | 78.219 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 22:17 | 190 | 182 | 219.894 | 64.525 | 77.258 | 78.111 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 22:18 | 190 | 183 | 219.719 | 64.379 | 76.954 | 78.386 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 22:18 | 190 | 182 | 218.742 | 64.164 | 76.596 | 77.982 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 22:19 | 190 | 183 | 218.101 | 63.979 | 76.361 | 77.761 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 22:19 | 190 | 183 | 217.295 | 64.008 | 75.913 | 77.374 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 22:20 | 190 | 180 | 218.411 | 64.247 | 76.505 | 77.659 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 22:20 | 190 | 182 | 219.149 | 64.032 | 77.189 | 77.928 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 22:21 | 190 | 186 | 220.796 | 64.291 | 78.049 | 78.456 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 22:21 | 190 | 184 | 221.411 | 64.349 | 78.278 | 78.784 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 22:22 | 190 | 186 | 221.68 | 64.301 | 78.492 | 78.887 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 22:22 | 190 | 184 | 222.428 | 64.681 | 78.834 | 78.913 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 22:23 | 190 | 185 | 222.213 | 65.135 | 78.428 | 78.65 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:23 | 190 | 187 | 221.853 | 64.749 | 78.465 | 78.639 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 22:24 | 190 | 182 | 220.376 | 64.457 | 77.958 | 77.961 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 22:24 | 190 | 183 | 218.624 | 64.062 | 77.167 | 77.395 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 22:25 | 190 | 185 | 218.205 | 63.92 | 76.911 | 77.374 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:25 | 190 | 180 | 216.845 | 63.559 | 75.966 | 77.32 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 22:26 | 190 | 183 | 216.986 | 63.589 | 76.185 | 77.212 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 22:26 | 190 | 180 | 217.664 | 63.593 | 76.842 | 77.229 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 22:27 | 190 | 182 | 218.522 | 63.793 | 77.242 | 77.487 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 22:27 | 190 | 180 | 219.783 | 64.105 | 77.723 | 77.955 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 22:28 | 190 | 184 | 220.042 | 64.262 | 77.792 | 77.988 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 22:28 | 190 | 185 | 220.134 | 64.286 | 78.011 | 77.837 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:29 | 190 | 184 | 220.988 | 64.486 | 78.358 | 78.144 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 22:29 | 190 | 185 | 220.377 | 64.325 | 78.161 | 77.891 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:30 | 190 | 186 | 220.425 | 64.34 | 78.006 | 78.079 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 22:30 | 190 | 183 | 220.419 | 64.398 | 77.888 | 78.133 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 22:31 | 190 | 184 | 219.286 | 63.988 | 77.483 | 77.815 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 22:31 | 190 | 188 | 223.468 | 64.642 | 77.232 | 81.594 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 22:32 | 190 | 185 | 220.185 | 64.101 | 76.804 | 79.28 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:32 | 190 | 185 | 220.49 | 64.442 | 77.183 | 78.865 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:33 | 190 | 182 | 220.152 | 64.125 | 77.162 | 78.865 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 22:33 | 190 | 182 | 219.84 | 63.906 | 77.29 | 78.644 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 22:34 | 190 | 185 | 221.601 | 64.422 | 78.438 | 78.741 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:34 | 190 | 184 | 222.64 | 64.603 | 78.871 | 79.166 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 22:35 | 190 | 188 | 223.05 | 64.735 | 79.122 | 79.193 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 22:35 | 190 | 188 | 222.963 | 65.061 | 78.892 | 79.01 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 22:36 | 190 | 188 | 222.222 | 64.642 | 78.898 | 78.682 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 22:36 | 190 | 185 | 221.663 | 64.939 | 78.241 | 78.483 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:37 | 190 | 187 | 221.022 | 64.886 | 77.691 | 78.445 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 22:37 | 190 | 185 | 219.955 | 64.232 | 77.488 | 78.235 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:38 | 190 | 182 | 218.99 | 63.984 | 76.97 | 78.036 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 22:38 | 190 | 182 | 218.072 | 63.681 | 76.511 | 77.88 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 22:39 | 190 | 183 | 217.589 | 63.525 | 76.308 | 77.756 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 22:39 | 190 | 180 | 218.002 | 63.501 | 76.783 | 77.718 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 22:40 | 190 | 182 | 219.127 | 63.559 | 77.424 | 78.144 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 22:40 | 190 | 182 | 220.551 | 63.842 | 78.086 | 78.623 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 22:41 | 190 | 187 | 223.478 | 64.335 | 79.191 | 79.952 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 22:41 | 190 | 187 | 222.842 | 64.262 | 79.01 | 79.57 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 22:42 | 190 | 185 | 222.349 | 64.091 | 78.978 | 79.28 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:42 | 190 | 184 | 221.631 | 63.959 | 78.834 | 78.838 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 22:43 | 190 | 188 | 222.855 | 64.291 | 78.908 | 79.656 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 22:43 | 190 | 185 | 221.639 | 63.964 | 78.444 | 79.231 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:44 | 190 | 182 | 220.773 | 63.71 | 78.193 | 78.87 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 22:44 | 190 | 183 | 220.517 | 63.71 | 77.947 | 78.86 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 22:45 | 190 | 183 | 219.23 | 63.189 | 77.413 | 78.628 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 22:45 | 190 | 180 | 219.714 | 63.437 | 77.525 | 78.752 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-03 22:46 | 190 | 183 | 219.589 | 63.34 | 77.664 | 78.585 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 22:46 | 190 | 181 | 220.928 | 63.598 | 78.524 | 78.806 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 22:47 | 190 | 184 | 223.031 | 63.954 | 79.41 | 79.667 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 22:47 | 190 | 184 | 224.407 | 64.398 | 80.062 | 79.947 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 22:48 | 190 | 187 | 224.905 | 64.603 | 80.393 | 79.909 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 22:48 | 190 | 187 | 223.832 | 64.262 | 79.784 | 79.786 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 22:49 | 190 | 186 | 224.243 | 64.447 | 79.795 | 80.001 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 22:49 | 190 | 187 | 226.477 | 65.427 | 80.5 | 80.55 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 22:50 | 190 | 188 | 225.475 | 64.954 | 79.982 | 80.539 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 22:50 | 190 | 187 | 224.036 | 64.466 | 79.138 | 80.432 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 22:51 | 190 | 187 | 223.425 | 64.437 | 78.54 | 80.448 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 22:51 | 190 | 185 | 221.205 | 63.725 | 77.91 | 79.57 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:52 | 190 | 181 | 219.952 | 63.554 | 77.232 | 79.166 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-03 22:52 | 190 | 184 | 220.442 | 63.686 | 77.493 | 79.263 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 22:53 | 190 | 184 | 221.785 | 63.964 | 78.262 | 79.559 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 22:53 | 190 | 184 | 223.008 | 64.149 | 79.143 | 79.716 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 22:54 | 190 | 186 | 224.305 | 64.608 | 79.33 | 80.367 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 22:54 | 190 | 185 | 224.513 | 64.579 | 79.309 | 80.625 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:55 | 190 | 185 | 225.407 | 64.418 | 79.373 | 81.616 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:55 | 190 | 185 | 225.158 | 64.471 | 79.346 | 81.341 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:56 | 190 | 187 | 224.596 | 64.305 | 79.09 | 81.201 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 22:56 | 190 | 184 | 223.97 | 64.223 | 79.079 | 80.668 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 22:57 | 190 | 183 | 223.144 | 64.018 | 78.689 | 80.437 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 22:57 | 190 | 184 | 223.434 | 64.393 | 78.502 | 80.539 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 22:58 | 190 | 183 | 224.155 | 64.281 | 78.727 | 81.147 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 22:58 | 190 | 184 | 223.965 | 64.266 | 79.036 | 80.663 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 22:59 | 190 | 185 | 225.434 | 64.535 | 79.773 | 81.126 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 22:59 | 190 | 185 | 226.747 | 64.871 | 80.201 | 81.675 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 23:00 | 190 | 188 | 226.592 | 64.813 | 80.249 | 81.53 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 23:00 | 190 | 185 | 226.02 | 64.72 | 80.19 | 81.11 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 23:01 | 190 | 185 | 226.259 | 64.959 | 80.233 | 81.067 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 23:01 | 190 | 185 | 226.379 | 65.042 | 80.27 | 81.067 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 23:02 | 190 | 188 | 226.054 | 65.017 | 80.099 | 80.938 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 23:02 | 190 | 188 | 226.09 | 65.3 | 80.046 | 80.744 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 23:03 | 190 | 186 | 223.611 | 64.213 | 78.956 | 80.442 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 23:03 | 190 | 185 | 223.259 | 64.179 | 79.047 | 80.033 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 23:04 | 190 | 184 | 222.673 | 64.052 | 78.625 | 79.996 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 23:04 | 190 | 182 | 223.37 | 64.296 | 79.202 | 79.872 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 23:05 | 190 | 184 | 224.764 | 64.871 | 79.752 | 80.141 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 23:05 | 190 | 183 | 225.874 | 64.593 | 80.478 | 80.803 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-03 23:06 | 190 | 186 | 226.484 | 64.866 | 80.831 | 80.787 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 23:06 | 190 | 188 | 227.567 | 65.281 | 81.402 | 80.884 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 23:07 | 190 | 185 | 226.965 | 65.027 | 81.194 | 80.744 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 23:07 | 190 | 186 | 227.47 | 65.339 | 81.285 | 80.846 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 23:08 | 190 | 185 | 226.59 | 65.022 | 80.905 | 80.663 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 23:08 | 190 | 184 | 226.282 | 65.047 | 80.809 | 80.426 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 23:09 | 190 | 184 | 224.597 | 64.7 | 79.907 | 79.99 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 23:09 | 190 | 184 | 224.169 | 64.559 | 79.496 | 80.114 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 23:10 | 190 | 185 | 222.939 | 64.213 | 78.93 | 79.796 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 23:10 | 190 | 182 | 222.841 | 64.31 | 79.02 | 79.511 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-03 23:11 | 190 | 185 | 225.558 | 64.535 | 79.736 | 81.287 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 23:11 | 190 | 185 | 225.514 | 64.632 | 79.918 | 80.964 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 23:12 | 190 | 187 | 226.902 | 64.847 | 80.665 | 81.39 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 23:12 | 190 | 184 | 227.076 | 64.9 | 80.948 | 81.228 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 23:13 | 190 | 187 | 227.559 | 65.11 | 81.258 | 81.191 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 23:13 | 190 | 186 | 228.506 | 65.315 | 81.295 | 81.896 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 23:14 | 190 | 188 | 227.489 | 65.237 | 80.975 | 81.277 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 23:14 | 190 | 187 | 227.984 | 65.491 | 81.012 | 81.481 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 23:15 | 190 | 190 | 228.769 | 65.491 | 81.194 | 82.084 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 23:15 | 190 | 189 | 227.194 | 64.886 | 80.59 | 81.718 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 23:16 | 190 | 184 | 225.759 | 64.988 | 79.672 | 81.099 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 23:16 | 190 | 187 | 225.858 | 64.788 | 79.987 | 81.083 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 23:17 | 190 | 186 | 225.548 | 64.759 | 80.099 | 80.69 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 23:17 | 190 | 187 | 227.745 | 65.295 | 80.996 | 81.454 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 23:18 | 190 | 189 | 229.547 | 65.52 | 81.658 | 82.369 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 23:18 | 190 | 187 | 230.052 | 65.5 | 82.059 | 82.493 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 23:19 | 190 | 190 | 231.988 | 65.988 | 83.399 | 82.601 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 23:19 | 190 | 192 | 231.709 | 66.081 | 82.806 | 82.822 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 23:20 | 190 | 189 | 231.281 | 66.227 | 82.518 | 82.536 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 23:20 | 190 | 188 | 230.034 | 66.11 | 81.845 | 82.079 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 23:21 | 190 | 190 | 229.007 | 66.061 | 80.964 | 81.982 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 23:21 | 190 | 187 | 227.95 | 65.69 | 80.537 | 81.723 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 23:22 | 190 | 191 | 229.081 | 65.466 | 80.083 | 83.532 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-03 23:23 | 190 | 187 | 227.94 | 65.7 | 79.741 | 82.499 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 23:24 | 190 | 185 | 228.23 | 65.881 | 80.163 | 82.186 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 23:24 | 190 | 188 | 228.516 | 65.886 | 80.697 | 81.933 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 23:25 | 190 | 188 | 230.113 | 66.471 | 81.45 | 82.192 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 23:25 | 190 | 188 | 231.189 | 66.295 | 82.347 | 82.547 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 23:26 | 190 | 192 | 232.422 | 66.778 | 82.887 | 82.757 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 23:26 | 190 | 189 | 232.166 | 66.588 | 82.945 | 82.633 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 23:27 | 190 | 191 | 232.271 | 66.676 | 82.833 | 82.762 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-03 23:27 | 190 | 190 | 232.265 | 66.71 | 82.566 | 82.989 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 23:28 | 190 | 190 | 231.634 | 66.734 | 82.374 | 82.526 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 23:28 | 190 | 193 | 230.621 | 66.524 | 81.819 | 82.278 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 23:29 | 190 | 190 | 230.013 | 66.139 | 81.365 | 82.509 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 23:29 | 190 | 190 | 229.218 | 65.676 | 81.151 | 82.391 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 23:30 | 190 | 189 | 228.689 | 65.622 | 80.617 | 82.45 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 23:30 | 190 | 185 | 228.242 | 65.632 | 80.569 | 82.041 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 23:31 | 190 | 187 | 227.711 | 65.354 | 80.526 | 81.831 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 23:31 | 190 | 188 | 229.864 | 66.017 | 81.386 | 82.461 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 23:32 | 190 | 187 | 230.209 | 65.822 | 81.829 | 82.558 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 23:32 | 190 | 189 | 230.385 | 65.759 | 82.24 | 82.386 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 23:33 | 190 | 187 | 230.186 | 65.973 | 82.043 | 82.17 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 23:33 | 190 | 190 | 229.93 | 65.808 | 81.952 | 82.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 23:34 | 190 | 190 | 230.126 | 65.773 | 81.957 | 82.396 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 23:34 | 190 | 186 | 229.468 | 65.812 | 81.749 | 81.907 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 23:35 | 190 | 188 | 228.216 | 65.637 | 81.082 | 81.497 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 23:35 | 190 | 185 | 227.143 | 65.349 | 80.259 | 81.535 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 23:36 | 190 | 187 | 226.172 | 65.047 | 79.864 | 81.261 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 23:36 | 190 | 187 | 226.235 | 65.066 | 79.715 | 81.454 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 23:37 | 190 | 186 | 225.807 | 64.93 | 79.773 | 81.104 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 23:37 | 190 | 184 | 227.46 | 65.178 | 80.548 | 81.734 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-03 23:38 | 190 | 187 | 230.689 | 66.061 | 81.263 | 83.365 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 23:38 | 190 | 189 | 231.463 | 66.071 | 81.989 | 83.403 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 23:39 | 190 | 192 | 232.844 | 66.485 | 82.385 | 83.974 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 23:39 | 190 | 193 | 234.092 | 67.036 | 82.7 | 84.356 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 23:40 | 190 | 193 | 234.043 | 67.046 | 82.507 | 84.49 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 23:40 | 190 | 192 | 233.702 | 67.271 | 82.721 | 83.71 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 23:41 | 190 | 191 | 233.018 | 67.261 | 82.187 | 83.57 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-03 23:41 | 190 | 192 | 232.215 | 67.105 | 81.712 | 83.398 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 23:42 | 190 | 192 | 231.109 | 66.485 | 81.162 | 83.462 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 23:42 | 190 | 187 | 230.154 | 66.129 | 80.665 | 83.36 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 23:43 | 190 | 194 | 238.955 | 66.773 | 84.494 | 87.688 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-03 23:43 | 190 | 190 | 234.655 | 66.368 | 82.849 | 85.438 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 23:44 | 190 | 194 | 235.091 | 66.9 | 83.308 | 84.883 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-03 23:44 | 190 | 194 | 236.237 | 67.236 | 84.371 | 84.63 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-03 23:45 | 190 | 195 | 237.538 | 67.129 | 85.439 | 84.97 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 23:45 | 190 | 192 | 236.749 | 66.949 | 84.804 | 84.996 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 23:46 | 190 | 195 | 236.869 | 67.027 | 84.91 | 84.932 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 23:46 | 190 | 195 | 235.766 | 66.744 | 84.537 | 84.485 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-03 23:47 | 190 | 193 | 235.572 | 66.817 | 84.216 | 84.539 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 23:47 | 190 | 193 | 235.691 | 66.929 | 84.083 | 84.679 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 23:48 | 190 | 194 | 234.843 | 66.885 | 83.527 | 84.431 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-03 23:48 | 190 | 190 | 233.591 | 66.217 | 83.287 | 84.087 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 23:49 | 190 | 192 | 232.497 | 66.134 | 82.475 | 83.888 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 23:49 | 190 | 191 | 231.497 | 65.69 | 81.968 | 83.839 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-03 23:50 | 190 | 190 | 233.19 | 66.734 | 82.299 | 84.157 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 23:50 | 190 | 188 | 232.636 | 65.822 | 82.55 | 84.264 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 23:51 | 190 | 192 | 234.485 | 66.749 | 83.084 | 84.652 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 23:51 | 190 | 189 | 233.941 | 66.232 | 83.143 | 84.566 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 23:52 | 190 | 190 | 234.508 | 66.212 | 83.639 | 84.657 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-03 23:52 | 190 | 191 | 235.346 | 66.895 | 83.853 | 84.598 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-03 23:53 | 190 | 191 | 235.245 | 66.924 | 83.922 | 84.399 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-03 23:53 | 190 | 193 | 233.722 | 66.51 | 83.244 | 83.968 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-03 23:54 | 190 | 192 | 232.751 | 66.315 | 82.662 | 83.774 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-03 23:54 | 190 | 191 | 232.215 | 66.061 | 82.304 | 83.85 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-03 23:55 | 190 | 189 | 230.876 | 65.681 | 81.808 | 83.387 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 23:55 | 190 | 188 | 230.036 | 65.412 | 81.183 | 83.441 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 23:56 | 190 | 188 | 228.519 | 65.149 | 80.446 | 82.924 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 23:56 | 190 | 186 | 228.261 | 65.213 | 80.361 | 82.687 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-03 23:57 | 190 | 185 | 228.831 | 65.291 | 80.697 | 82.843 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-03 23:57 | 190 | 187 | 229.6 | 65.412 | 81.124 | 83.064 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 23:58 | 190 | 188 | 230.807 | 65.661 | 81.904 | 83.242 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-03 23:58 | 190 | 187 | 232.026 | 65.842 | 82.609 | 83.575 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-03 23:59 | 190 | 189 | 232.963 | 66.12 | 82.977 | 83.866 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-03 23:59 | 190 | 189 | 234.093 | 66.837 | 83.175 | 84.081 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 | 190 | 190 | 233.478 | 66.646 | 82.977 | 83.855 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 | 190 | 191 | 233.272 | 66.573 | 82.79 | 83.909 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 00:01 | 190 | 192 | 234.221 | 66.744 | 82.427 | 85.05 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 00:01 | 190 | 194 | 234.374 | 66.602 | 82.011 | 85.761 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 00:02 | 190 | 193 | 233.637 | 66.627 | 81.685 | 85.325 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 00:02 | 190 | 189 | 232.949 | 66.632 | 81.509 | 84.808 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 00:03 | 190 | 193 | 233.666 | 67.149 | 81.957 | 84.56 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 00:03 | 190 | 187 | 232.022 | 66.427 | 81.632 | 83.963 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 00:04 | 190 | 190 | 232.05 | 66.388 | 81.941 | 83.721 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 00:04 | 190 | 189 | 233.517 | 67.041 | 82.497 | 83.979 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 00:05 | 190 | 190 | 234.58 | 66.9 | 83.335 | 84.345 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 00:05 | 190 | 191 | 235.188 | 67.339 | 83.714 | 84.135 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 00:06 | 190 | 190 | 235.064 | 67.183 | 83.8 | 84.081 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 00:06 | 190 | 195 | 235.342 | 67.363 | 83.682 | 84.297 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 00:07 | 190 | 195 | 235.982 | 67.271 | 83.591 | 85.12 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 00:07 | 190 | 191 | 235.281 | 67.183 | 83.57 | 84.528 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 00:08 | 190 | 195 | 235.874 | 67.724 | 83.746 | 84.404 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 00:08 | 190 | 191 | 236.095 | 67.739 | 83.559 | 84.797 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 00:09 | 190 | 191 | 235.366 | 67.822 | 82.967 | 84.577 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 00:09 | 190 | 193 | 234.626 | 67.407 | 83.052 | 84.167 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 00:10 | 190 | 190 | 234.626 | 67.558 | 83.041 | 84.027 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 00:10 | 190 | 193 | 235.948 | 67.788 | 83.89 | 84.27 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 00:11 | 190 | 190 | 235.911 | 67.514 | 83.939 | 84.458 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 00:11 | 190 | 191 | 235.884 | 67.588 | 83.736 | 84.56 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 00:12 | 190 | 190 | 235.621 | 67.675 | 83.768 | 84.178 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 00:12 | 190 | 194 | 235.819 | 68.329 | 83.538 | 83.952 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 00:13 | 190 | 190 | 235.229 | 68.129 | 83.239 | 83.861 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 00:13 | 190 | 192 | 234.081 | 67.266 | 82.486 | 84.329 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 00:14 | 190 | 189 | 234.639 | 67.271 | 82.614 | 84.754 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 00:14 | 190 | 192 | 232.063 | 66.539 | 81.787 | 83.737 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 00:15 | 190 | 188 | 231.581 | 66.266 | 81.632 | 83.683 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 00:15 | 190 | 187 | 231.073 | 65.983 | 81.525 | 83.565 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 00:16 | 190 | 187 | 233.195 | 67.105 | 82.246 | 83.844 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 00:16 | 190 | 186 | 233.521 | 67.041 | 82.614 | 83.866 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-04 00:17 | 190 | 186 | 233.851 | 66.563 | 83.33 | 83.958 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-04 00:17 | 190 | 188 | 234.383 | 66.705 | 83.597 | 84.081 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 00:18 | 190 | 188 | 234.291 | 66.544 | 83.752 | 83.995 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 00:18 | 190 | 196 | 238.684 | 66.924 | 84.675 | 87.085 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 00:19 | 190 | 193 | 236.257 | 66.505 | 84.093 | 85.659 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 00:19 | 190 | 190 | 235.007 | 66.461 | 83.41 | 85.136 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 00:20 | 190 | 189 | 233.764 | 66.188 | 82.951 | 84.625 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 00:20 | 190 | 191 | 232.75 | 65.954 | 82.123 | 84.673 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 00:21 | 190 | 189 | 232.467 | 65.949 | 81.984 | 84.534 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 00:21 | 190 | 189 | 231.635 | 65.768 | 81.84 | 84.027 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 00:22 | 190 | 190 | 232.002 | 65.9 | 82.182 | 83.92 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 00:22 | 190 | 188 | 232.896 | 65.925 | 82.486 | 84.485 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 00:23 | 190 | 187 | 233.901 | 66.368 | 82.865 | 84.668 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 00:23 | 190 | 191 | 235.531 | 66.583 | 83.725 | 85.223 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 00:24 | 190 | 190 | 237.184 | 66.983 | 83.896 | 86.305 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 00:24 | 190 | 194 | 237.076 | 67.076 | 84.051 | 85.949 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 00:25 | 190 | 199 | 242.324 | 68.241 | 84.312 | 89.771 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-04 00:25 | 190 | 200 | 243.335 | 68.48 | 84.109 | 90.746 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-04 00:26 | 190 | 198 | 239.777 | 67.836 | 83.634 | 88.307 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 00:26 | 190 | 194 | 238.721 | 67.412 | 83.228 | 88.081 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 00:27 | 190 | 193 | 236.571 | 67.071 | 82.571 | 86.929 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 00:27 | 190 | 195 | 235.809 | 67.358 | 81.963 | 86.488 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 00:28 | 190 | 192 | 234.57 | 66.549 | 81.824 | 86.197 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 00:28 | 190 | 189 | 234.582 | 66.407 | 82.048 | 86.127 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 00:29 | 190 | 191 | 236.112 | 66.949 | 82.385 | 86.778 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 00:29 | 190 | 194 | 238.555 | 67.788 | 83.047 | 87.72 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 00:30 | 190 | 196 | 240.85 | 67.919 | 83.714 | 89.217 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 00:30 | 190 | 193 | 239.12 | 67.875 | 83.255 | 87.99 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 00:31 | 190 | 196 | 238.485 | 67.695 | 82.838 | 87.952 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 00:31 | 190 | 195 | 237.78 | 67.578 | 83.015 | 87.187 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 00:32 | 190 | 193 | 238.513 | 67.807 | 82.523 | 88.183 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 00:32 | 190 | 191 | 236.216 | 67.046 | 82.176 | 86.994 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 00:33 | 190 | 192 | 235.703 | 67.017 | 82.005 | 86.681 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 00:33 | 190 | 193 | 234.101 | 66.481 | 81.498 | 86.122 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 00:34 | 190 | 189 | 233.335 | 66.217 | 80.975 | 86.143 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 00:34 | 190 | 190 | 232.677 | 66.398 | 80.927 | 85.352 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 00:35 | 190 | 189 | 232.175 | 66.164 | 80.735 | 85.276 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 00:35 | 190 | 187 | 233.018 | 66.144 | 81.285 | 85.589 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 00:36 | 190 | 191 | 235.758 | 66.724 | 82.342 | 86.692 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 00:36 | 190 | 190 | 237.07 | 67.076 | 83.388 | 86.606 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 00:37 | 190 | 196 | 241.194 | 67.236 | 85.925 | 88.033 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 00:37 | 190 | 197 | 240.309 | 67.909 | 85.396 | 87.004 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 00:38 | 190 | 193 | 239.89 | 67.485 | 85.476 | 86.929 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 00:38 | 190 | 196 | 239.35 | 67.314 | 85.263 | 86.773 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 00:39 | 190 | 195 | 238.69 | 67.393 | 84.702 | 86.595 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 00:39 | 190 | 192 | 236.795 | 66.993 | 83.81 | 85.992 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 00:40 | 190 | 193 | 235.831 | 66.724 | 83.303 | 85.804 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 00:40 | 190 | 190 | 235.555 | 66.456 | 83.613 | 85.486 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 00:41 | 190 | 188 | 233.878 | 66.095 | 82.566 | 85.217 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 00:41 | 190 | 192 | 235.259 | 66.832 | 82.865 | 85.562 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 00:42 | 190 | 192 | 235.134 | 66.954 | 82.742 | 85.438 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 00:42 | 190 | 192 | 236.662 | 67.602 | 83.116 | 85.944 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 00:43 | 190 | 190 | 237.371 | 67.866 | 83.405 | 86.1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 00:43 | 190 | 193 | 237.829 | 67.68 | 83.602 | 86.547 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 00:44 | 190 | 190 | 237.796 | 67.846 | 83.559 | 86.391 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 00:44 | 190 | 195 | 238.41 | 68.197 | 83.725 | 86.488 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 00:45 | 190 | 193 | 237.703 | 67.334 | 84.312 | 86.057 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 00:45 | 190 | 192 | 237.53 | 67.246 | 84.173 | 86.111 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 00:46 | 190 | 191 | 235.667 | 66.963 | 83.196 | 85.508 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 00:46 | 190 | 191 | 234.275 | 66.637 | 82.534 | 85.104 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 00:47 | 190 | 190 | 232.507 | 66.11 | 81.589 | 84.808 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 00:47 | 190 | 188 | 233.294 | 66.398 | 81.792 | 85.104 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 00:48 | 190 | 187 | 232.589 | 66.027 | 81.178 | 85.384 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 00:48 | 190 | 188 | 232.138 | 65.778 | 81.471 | 84.889 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 00:49 | 190 | 189 | 232.813 | 66.017 | 81.568 | 85.228 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 00:49 | 190 | 188 | 234.625 | 66.529 | 82.427 | 85.669 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 00:50 | 190 | 188 | 235.875 | 66.851 | 82.999 | 86.025 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 00:50 | 190 | 192 | 237.765 | 67.402 | 83.682 | 86.681 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 00:51 | 190 | 190 | 237.314 | 67.353 | 83.613 | 86.348 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 00:51 | 190 | 194 | 237.071 | 67.353 | 83.559 | 86.159 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 00:52 | 190 | 193 | 237.697 | 67.451 | 83.672 | 86.574 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 00:52 | 190 | 194 | 237.296 | 67.314 | 83.511 | 86.471 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 00:53 | 190 | 193 | 236.329 | 67.09 | 82.988 | 86.251 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 00:53 | 190 | 192 | 236.112 | 67.173 | 82.785 | 86.154 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 00:54 | 190 | 193 | 238.182 | 66.841 | 82.571 | 88.77 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 00:54 | 190 | 192 | 236.767 | 66.856 | 81.744 | 88.167 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 00:55 | 190 | 189 | 235.899 | 66.802 | 81.856 | 87.241 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 00:55 | 190 | 190 | 235.713 | 66.915 | 82.187 | 86.611 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 00:56 | 190 | 189 | 235.722 | 67.061 | 82.604 | 86.057 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 00:56 | 190 | 190 | 236.859 | 67.295 | 83.421 | 86.143 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 00:57 | 190 | 193 | 238.155 | 67.617 | 84.056 | 86.482 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 00:57 | 190 | 193 | 239.227 | 68.056 | 84.366 | 86.805 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 00:58 | 190 | 195 | 239.621 | 68.407 | 84.958 | 86.256 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 00:58 | 190 | 192 | 238.481 | 67.744 | 84.691 | 86.046 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 00:59 | 190 | 192 | 236.791 | 67.456 | 83.789 | 85.546 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 00:59 | 190 | 193 | 236.6 | 67.851 | 83.602 | 85.147 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:00 | 190 | 193 | 234.679 | 67.017 | 82.897 | 84.765 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:00 | 190 | 188 | 233.856 | 66.666 | 82.689 | 84.501 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 01:01 | 190 | 190 | 232.398 | 66.281 | 81.621 | 84.496 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:01 | 190 | 190 | 231.135 | 66.339 | 81.14 | 83.656 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:02 | 190 | 188 | 231.566 | 66.568 | 81.455 | 83.543 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 01:02 | 190 | 190 | 232.722 | 66.705 | 81.909 | 84.108 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:03 | 190 | 191 | 234.343 | 67.046 | 82.726 | 84.571 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 01:03 | 190 | 189 | 236.338 | 67.441 | 83.949 | 84.948 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 01:04 | 190 | 190 | 237.923 | 67.69 | 84.526 | 85.707 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:04 | 190 | 193 | 238.936 | 68.163 | 84.921 | 85.852 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:05 | 190 | 192 | 238.087 | 67.968 | 84.649 | 85.47 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:05 | 190 | 195 | 238.116 | 68.304 | 84.563 | 85.249 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 01:06 | 190 | 194 | 238.014 | 67.875 | 84.195 | 85.944 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 01:06 | 190 | 192 | 237.406 | 68.222 | 83.746 | 85.438 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:07 | 190 | 194 | 237.082 | 68.563 | 83.356 | 85.163 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 01:07 | 190 | 192 | 236.542 | 67.783 | 83.127 | 85.632 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:08 | 190 | 191 | 234.512 | 67.319 | 82.401 | 84.792 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 01:08 | 190 | 190 | 233.148 | 66.978 | 81.642 | 84.528 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:09 | 190 | 189 | 234.019 | 66.924 | 82.475 | 84.62 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 01:09 | 190 | 188 | 234.502 | 67.149 | 82.523 | 84.83 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 01:10 | 190 | 192 | 237.118 | 67.69 | 83.543 | 85.885 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:10 | 190 | 190 | 237.298 | 67.695 | 83.794 | 85.809 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:11 | 190 | 190 | 237.538 | 67.651 | 84.013 | 85.874 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:11 | 190 | 193 | 238.095 | 68.007 | 84.478 | 85.61 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:12 | 190 | 193 | 237.295 | 67.709 | 84.051 | 85.535 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:12 | 190 | 192 | 237.615 | 67.734 | 84.152 | 85.729 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:13 | 190 | 193 | 237.35 | 67.651 | 83.992 | 85.707 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:13 | 190 | 191 | 235.836 | 67.11 | 83.089 | 85.637 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 01:14 | 190 | 189 | 235.149 | 67.129 | 82.609 | 85.411 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 01:14 | 190 | 188 | 234.096 | 66.788 | 82.032 | 85.276 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 01:15 | 190 | 190 | 234.534 | 67.339 | 81.375 | 85.82 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:15 | 190 | 193 | 236.764 | 67.768 | 81.722 | 87.274 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:16 | 190 | 190 | 235.556 | 67.407 | 81.957 | 86.192 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:16 | 190 | 188 | 236.526 | 67.495 | 82.646 | 86.385 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 01:17 | 190 | 193 | 237.1 | 67.588 | 83.111 | 86.401 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:17 | 190 | 193 | 240.81 | 67.646 | 84.873 | 88.291 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:18 | 190 | 192 | 239.137 | 67.739 | 84.189 | 87.209 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:18 | 190 | 194 | 238.63 | 67.749 | 84.173 | 86.708 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 01:19 | 190 | 195 | 239.081 | 67.709 | 84.109 | 87.263 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 01:19 | 190 | 192 | 237.497 | 67.666 | 83.591 | 86.24 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:20 | 190 | 193 | 236.824 | 67.929 | 82.951 | 85.944 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:20 | 190 | 189 | 234.949 | 66.949 | 82.454 | 85.546 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 01:21 | 190 | 190 | 234.376 | 66.944 | 82.059 | 85.373 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:21 | 190 | 192 | 234.134 | 66.885 | 82.07 | 85.179 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:22 | 190 | 187 | 234.602 | 66.876 | 82.401 | 85.325 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 01:22 | 190 | 189 | 234.65 | 66.997 | 82.587 | 85.066 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 01:23 | 190 | 189 | 235.567 | 67.168 | 82.993 | 85.406 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 01:23 | 190 | 193 | 236.167 | 67.256 | 83.495 | 85.416 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:24 | 190 | 192 | 236.538 | 67.48 | 83.405 | 85.653 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:24 | 190 | 193 | 238.75 | 69.377 | 83.784 | 85.589 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:25 | 190 | 192 | 237.818 | 69.114 | 83.271 | 85.433 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:25 | 190 | 193 | 237.345 | 68.753 | 83.073 | 85.519 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:26 | 190 | 191 | 235.812 | 68.539 | 82.32 | 84.953 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 01:26 | 190 | 188 | 234.624 | 67.734 | 81.84 | 85.05 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 01:27 | 190 | 188 | 233.751 | 67.402 | 81.487 | 84.862 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 01:27 | 190 | 190 | 233.16 | 67.202 | 81.263 | 84.695 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:28 | 190 | 191 | 233.182 | 67.051 | 81.231 | 84.9 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 01:28 | 190 | 190 | 234.476 | 67.549 | 81.963 | 84.964 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:29 | 190 | 192 | 236.295 | 67.553 | 83.191 | 85.551 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:29 | 190 | 189 | 236.702 | 67.275 | 83.72 | 85.707 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 01:30 | 190 | 192 | 237.506 | 67.388 | 84.179 | 85.939 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:30 | 190 | 190 | 237.328 | 67.485 | 84.12 | 85.723 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:31 | 190 | 190 | 237.259 | 67.631 | 84.136 | 85.492 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:31 | 190 | 192 | 236.212 | 67.402 | 83.426 | 85.384 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:32 | 190 | 190 | 235.889 | 67.846 | 83.143 | 84.9 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:32 | 190 | 189 | 234.738 | 67.29 | 82.678 | 84.77 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 01:33 | 190 | 192 | 234.268 | 67.124 | 82.363 | 84.781 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:33 | 190 | 188 | 233.501 | 66.671 | 81.968 | 84.862 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 01:34 | 190 | 188 | 232.373 | 66.788 | 81.45 | 84.135 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 01:34 | 190 | 188 | 232.825 | 66.705 | 81.301 | 84.819 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 01:35 | 190 | 187 | 233.648 | 66.666 | 81.856 | 85.126 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 01:35 | 190 | 188 | 234.876 | 66.915 | 82.491 | 85.47 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 01:36 | 190 | 191 | 235.776 | 66.851 | 83.18 | 85.745 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 01:36 | 190 | 192 | 237.035 | 67.173 | 83.805 | 86.057 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:37 | 190 | 192 | 237.699 | 67.446 | 84.099 | 86.154 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:37 | 190 | 194 | 238.078 | 67.773 | 84.323 | 85.982 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 01:38 | 190 | 195 | 238.373 | 67.934 | 84.35 | 86.089 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 01:38 | 190 | 193 | 238.119 | 68.246 | 83.848 | 86.025 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:39 | 190 | 194 | 237.572 | 67.973 | 83.752 | 85.847 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 01:39 | 190 | 190 | 237.361 | 67.827 | 83.741 | 85.793 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:40 | 190 | 191 | 237.013 | 67.773 | 83.522 | 85.718 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 01:40 | 190 | 191 | 235.363 | 67.324 | 82.876 | 85.163 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 01:41 | 190 | 190 | 235.612 | 67.69 | 83.335 | 84.587 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:41 | 190 | 191 | 234.965 | 67.149 | 83.234 | 84.582 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 01:42 | 190 | 191 | 235.533 | 66.919 | 84.328 | 84.286 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 01:42 | 190 | 193 | 236.608 | 67.256 | 84.296 | 85.056 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:43 | 190 | 189 | 237.459 | 67.519 | 84.793 | 85.147 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 01:43 | 190 | 193 | 238.143 | 67.827 | 84.98 | 85.336 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:44 | 190 | 192 | 237.576 | 68.026 | 84.403 | 85.147 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:44 | 190 | 194 | 237.958 | 68.031 | 84.451 | 85.476 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 01:45 | 190 | 192 | 238.152 | 68.436 | 84.531 | 85.185 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:45 | 190 | 192 | 237.346 | 68.202 | 83.965 | 85.179 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:46 | 190 | 194 | 238.767 | 68.948 | 84.505 | 85.314 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 01:46 | 190 | 194 | 237.773 | 68.768 | 83.912 | 85.093 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 01:47 | 190 | 192 | 237.131 | 68.436 | 83.591 | 85.104 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:47 | 190 | 191 | 237.385 | 68.066 | 83.736 | 85.583 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 01:48 | 190 | 188 | 235.881 | 67.607 | 83.17 | 85.104 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 01:48 | 190 | 188 | 236.753 | 67.944 | 83.613 | 85.196 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 01:49 | 190 | 192 | 237.104 | 68.051 | 84.035 | 85.018 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:49 | 190 | 192 | 236.431 | 67.592 | 83.826 | 85.013 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:50 | 190 | 192 | 236.977 | 67.719 | 83.933 | 85.325 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:50 | 190 | 189 | 236.653 | 67.568 | 83.346 | 85.739 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 01:51 | 190 | 192 | 235.479 | 67.334 | 83.073 | 85.072 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:51 | 190 | 193 | 235.744 | 67.505 | 82.828 | 85.411 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:52 | 190 | 190 | 234.373 | 66.954 | 82.369 | 85.05 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:52 | 190 | 190 | 233.377 | 66.793 | 81.744 | 84.84 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:53 | 190 | 190 | 232.702 | 66.876 | 81.578 | 84.248 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:53 | 190 | 189 | 233.276 | 66.958 | 81.957 | 84.361 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 01:54 | 190 | 189 | 234.71 | 67.085 | 82.903 | 84.722 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 01:54 | 190 | 190 | 236.732 | 67.67 | 83.57 | 85.492 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 01:55 | 190 | 192 | 237.475 | 67.558 | 84.248 | 85.669 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:55 | 190 | 193 | 237.985 | 67.914 | 84.59 | 85.481 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:56 | 190 | 193 | 237.433 | 67.797 | 84.387 | 85.249 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:56 | 190 | 194 | 238.168 | 68.129 | 84.537 | 85.502 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 01:57 | 190 | 193 | 237.865 | 68.153 | 84.382 | 85.33 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:57 | 190 | 193 | 236.348 | 67.953 | 83.469 | 84.926 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 01:58 | 190 | 191 | 235.848 | 67.983 | 83.159 | 84.706 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 01:58 | 190 | 192 | 235.951 | 68.363 | 82.871 | 84.717 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:59 | 190 | 192 | 233.933 | 67.49 | 81.931 | 84.512 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 01:59 | 190 | 191 | 233.655 | 67.592 | 81.546 | 84.517 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 02:00 | 190 | 190 | 233.944 | 67.597 | 81.835 | 84.512 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 02:00 | 190 | 189 | 235.052 | 67.685 | 82.742 | 84.625 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 02:01 | 190 | 191 | 235.804 | 67.778 | 83.159 | 84.867 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 02:01 | 190 | 192 | 238.401 | 68.519 | 84.606 | 85.276 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:02 | 190 | 195 | 238.977 | 68.504 | 84.723 | 85.75 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 02:02 | 190 | 195 | 239.36 | 68.387 | 84.932 | 86.041 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 02:03 | 190 | 196 | 239.673 | 68.319 | 85.092 | 86.262 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 02:03 | 190 | 192 | 239.588 | 68.49 | 84.745 | 86.353 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:04 | 190 | 193 | 238.425 | 68.056 | 84.371 | 85.998 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 02:04 | 190 | 192 | 236.745 | 67.812 | 83.533 | 85.4 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:05 | 190 | 195 | 237.759 | 68.119 | 83.292 | 86.348 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 02:05 | 190 | 196 | 239.328 | 68.168 | 83.154 | 88.006 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 02:06 | 190 | 193 | 236.345 | 67.495 | 82.545 | 86.305 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 02:06 | 190 | 192 | 236.126 | 68.061 | 82.326 | 85.739 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:07 | 190 | 190 | 235.989 | 67.88 | 82.897 | 85.212 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 02:07 | 190 | 190 | 236.623 | 68.09 | 83.127 | 85.406 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 02:08 | 190 | 191 | 237.741 | 68.144 | 83.955 | 85.642 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 02:08 | 190 | 194 | 239.368 | 68.885 | 84.211 | 86.272 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 02:09 | 190 | 195 | 239.013 | 68.938 | 84.056 | 86.019 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 02:09 | 190 | 193 | 238.514 | 68.773 | 84.029 | 85.712 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 02:10 | 190 | 195 | 238.932 | 69.099 | 84.04 | 85.793 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 02:10 | 190 | 193 | 237.722 | 68.602 | 83.666 | 85.454 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 02:11 | 190 | 192 | 238.151 | 68.782 | 83.474 | 85.895 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:11 | 190 | 195 | 237.63 | 68.529 | 83.292 | 85.809 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 02:12 | 190 | 190 | 235.138 | 67.563 | 82.401 | 85.174 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 02:12 | 190 | 189 | 234.336 | 67.607 | 81.829 | 84.9 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 02:13 | 190 | 189 | 233.25 | 67.095 | 81.578 | 84.577 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 02:13 | 190 | 190 | 233.186 | 67.134 | 81.61 | 84.442 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 02:14 | 190 | 190 | 234.021 | 67.412 | 82.043 | 84.566 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 02:14 | 190 | 190 | 235.536 | 67.524 | 82.913 | 85.099 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 02:15 | 190 | 191 | 237.82 | 67.968 | 83.666 | 86.186 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 02:15 | 190 | 193 | 237.946 | 68.119 | 84.168 | 85.659 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 02:16 | 190 | 195 | 239.168 | 68.197 | 85.006 | 85.965 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 02:16 | 190 | 192 | 240.364 | 68.641 | 85.332 | 86.391 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:17 | 190 | 192 | 238.803 | 68.548 | 84.435 | 85.82 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:17 | 190 | 194 | 238.918 | 68.695 | 84.36 | 85.863 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 02:18 | 190 | 192 | 238.768 | 68.656 | 84.12 | 85.992 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:18 | 190 | 192 | 238.435 | 68.646 | 83.554 | 86.235 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:19 | 190 | 197 | 237.843 | 68.456 | 83.26 | 86.127 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 02:19 | 190 | 196 | 239.512 | 67.963 | 84.168 | 87.381 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 02:20 | 190 | 190 | 237.54 | 67.475 | 83.335 | 86.73 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 02:20 | 190 | 192 | 237.939 | 67.822 | 83.565 | 86.552 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:21 | 190 | 194 | 239.255 | 68.539 | 84.072 | 86.644 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 02:21 | 190 | 194 | 238.806 | 68.246 | 84.072 | 86.488 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 02:22 | 190 | 192 | 240.034 | 68.646 | 84.836 | 86.552 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:22 | 190 | 194 | 241.012 | 68.904 | 84.974 | 87.134 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 02:23 | 190 | 195 | 240.753 | 69.09 | 84.836 | 86.827 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 02:23 | 190 | 192 | 240.114 | 68.982 | 84.478 | 86.654 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:24 | 190 | 192 | 239.59 | 68.548 | 84.328 | 86.714 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:24 | 190 | 194 | 238.688 | 68.358 | 83.81 | 86.52 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 02:25 | 190 | 194 | 239.441 | 68.856 | 83.704 | 86.881 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 02:25 | 190 | 194 | 238.329 | 68.392 | 83.218 | 86.719 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 02:26 | 190 | 192 | 237.053 | 68.017 | 82.705 | 86.331 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:26 | 190 | 192 | 235.982 | 67.905 | 82.192 | 85.885 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:27 | 190 | 190 | 234.673 | 67.222 | 81.792 | 85.659 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 02:27 | 190 | 202 | 248.189 | 75.859 | 84.147 | 88.183 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-04 02:28 | 190 | 195 | 242.464 | 71.348 | 83.826 | 87.29 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 02:28 | 190 | 193 | 241.084 | 70.046 | 84.179 | 86.859 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 02:29 | 190 | 191 | 240.795 | 69.465 | 84.702 | 86.628 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 02:29 | 190 | 195 | 241.664 | 69.631 | 85.023 | 87.01 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 02:30 | 190 | 193 | 240.841 | 69.06 | 84.804 | 86.977 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 02:30 | 190 | 192 | 239.533 | 68.558 | 84.595 | 86.38 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:31 | 190 | 192 | 238.694 | 68.441 | 84.088 | 86.165 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:31 | 190 | 191 | 238.949 | 68.529 | 84.045 | 86.375 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 02:32 | 190 | 193 | 237.965 | 68.387 | 83.613 | 85.965 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 02:32 | 190 | 193 | 237.554 | 68.343 | 83.138 | 86.073 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 02:33 | 190 | 189 | 235.987 | 67.412 | 82.577 | 85.998 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 02:33 | 190 | 188 | 234.605 | 66.978 | 81.904 | 85.723 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 02:34 | 190 | 189 | 235.718 | 67.519 | 82.304 | 85.895 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 02:34 | 190 | 189 | 236.173 | 67.573 | 82.71 | 85.89 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 02:35 | 190 | 190 | 236.587 | 67.656 | 83.009 | 85.922 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 02:35 | 190 | 190 | 238.426 | 67.831 | 83.736 | 86.859 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 02:36 | 190 | 193 | 238.684 | 67.807 | 84.115 | 86.762 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 02:36 | 190 | 194 | 238.502 | 67.948 | 84.056 | 86.498 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 02:37 | 190 | 190 | 238.614 | 68.061 | 84.222 | 86.331 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 02:37 | 190 | 195 | 238.256 | 67.895 | 84.008 | 86.353 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 02:38 | 190 | 194 | 238.619 | 68.022 | 84.093 | 86.504 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 02:38 | 190 | 194 | 238.542 | 67.914 | 84.227 | 86.401 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 02:39 | 190 | 190 | 237.295 | 67.524 | 83.725 | 86.046 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 02:39 | 190 | 190 | 236.193 | 67.29 | 83.244 | 85.659 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 02:40 | 190 | 192 | 234.61 | 66.973 | 82.641 | 84.996 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:40 | 190 | 188 | 234.539 | 67.139 | 82.71 | 84.69 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 02:41 | 190 | 187 | 235.316 | 67.349 | 83.18 | 84.787 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 02:41 | 190 | 188 | 235.663 | 67.261 | 83.346 | 85.056 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 02:42 | 190 | 190 | 237.357 | 67.568 | 84.163 | 85.626 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 02:42 | 190 | 193 | 238.99 | 68.105 | 85.033 | 85.852 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 02:43 | 190 | 193 | 238.264 | 67.924 | 84.633 | 85.707 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 02:43 | 190 | 195 | 238.942 | 68.046 | 85.124 | 85.772 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 02:44 | 190 | 207 | 248.332 | 68.534 | 91.959 | 87.839 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-08-04 02:44 | 190 | 206 | 252.032 | 68.734 | 93.155 | 90.143 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-04 02:45 | 190 | 195 | 245.862 | 68.066 | 89.252 | 88.544 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 02:45 | 190 | 195 | 243.725 | 68.441 | 87.596 | 87.688 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 02:46 | 190 | 193 | 241.178 | 68.041 | 86.133 | 87.004 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 02:46 | 190 | 192 | 238.982 | 67.417 | 84.862 | 86.703 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:47 | 190 | 191 | 237.679 | 67.212 | 84.211 | 86.256 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 02:47 | 190 | 194 | 239.476 | 67.432 | 85.524 | 86.52 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 02:48 | 190 | 193 | 239.719 | 67.432 | 85.514 | 86.773 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 02:48 | 190 | 190 | 240.172 | 67.827 | 85.621 | 86.724 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 02:49 | 190 | 191 | 240.627 | 67.944 | 85.786 | 86.897 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 02:49 | 190 | 194 | 241.079 | 68.119 | 86.112 | 86.848 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 02:50 | 190 | 193 | 241.756 | 68.256 | 86.496 | 87.004 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 02:50 | 190 | 195 | 241.69 | 68.339 | 86.309 | 87.042 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 02:51 | 190 | 197 | 240.979 | 68.217 | 85.898 | 86.864 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 02:51 | 190 | 194 | 240.626 | 68.275 | 85.492 | 86.859 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 02:52 | 190 | 198 | 240.392 | 68.334 | 85.129 | 86.929 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 02:52 | 190 | 193 | 239.768 | 68.231 | 84.969 | 86.568 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 02:53 | 190 | 193 | 238.412 | 68.139 | 84.243 | 86.03 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 02:53 | 190 | 192 | 237.206 | 67.227 | 83.949 | 86.03 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:54 | 190 | 190 | 236.576 | 67.31 | 83.527 | 85.739 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 02:54 | 190 | 191 | 236.764 | 67.241 | 83.784 | 85.739 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 02:55 | 190 | 192 | 237.533 | 67.275 | 84.045 | 86.213 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 02:55 | 190 | 193 | 239.875 | 67.802 | 85.257 | 86.816 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 02:56 | 190 | 194 | 241.685 | 68.246 | 86.203 | 87.236 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 02:56 | 190 | 194 | 240.989 | 68.202 | 85.605 | 87.182 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 02:57 | 190 | 195 | 241.565 | 68.748 | 85.84 | 86.977 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 02:57 | 190 | 193 | 241.722 | 68.782 | 85.914 | 87.026 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 02:58 | 190 | 193 | 242.143 | 69.114 | 85.599 | 87.43 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 02:58 | 190 | 194 | 241.945 | 69.397 | 85.172 | 87.376 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 02:59 | 190 | 194 | 242.141 | 70.055 | 85.012 | 87.074 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 02:59 | 190 | 195 | 240.271 | 69.056 | 84.334 | 86.881 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 03:00 | 190 | 191 | 239.256 | 68.743 | 83.832 | 86.681 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:00 | 190 | 190 | 238.052 | 68.251 | 83.34 | 86.461 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 03:01 | 190 | 193 | 237.194 | 68.046 | 82.951 | 86.197 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 03:01 | 190 | 192 | 237.576 | 68.109 | 83.367 | 86.1 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:02 | 190 | 192 | 238.618 | 68.241 | 84.008 | 86.369 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:02 | 190 | 192 | 240.93 | 68.841 | 85.225 | 86.864 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:03 | 190 | 196 | 242.426 | 68.514 | 85.653 | 88.259 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 03:03 | 190 | 195 | 244.042 | 69.294 | 86.123 | 88.625 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 03:04 | 190 | 200 | 245.888 | 69.675 | 86.576 | 89.637 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-04 03:04 | 190 | 199 | 245.684 | 69.099 | 86.528 | 90.057 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-04 03:05 | 190 | 196 | 245.145 | 68.856 | 85.872 | 90.417 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 03:05 | 190 | 195 | 242.778 | 68.617 | 85.407 | 88.754 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 03:06 | 190 | 194 | 241.85 | 68.563 | 84.937 | 88.35 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 03:06 | 190 | 201 | 243.575 | 68.573 | 85.295 | 89.707 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-04 03:07 | 190 | 200 | 250.413 | 69.007 | 88.141 | 93.265 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-04 03:07 | 190 | 194 | 244.115 | 68.597 | 85.973 | 89.545 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 03:08 | 190 | 191 | 240.22 | 68.08 | 84.36 | 87.78 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:08 | 190 | 193 | 239.418 | 67.724 | 84.216 | 87.478 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 03:09 | 190 | 199 | 245.17 | 69.743 | 84.681 | 90.746 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-04 03:09 | 190 | 193 | 243.035 | 68.563 | 84.868 | 89.604 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 03:10 | 190 | 194 | 242.976 | 68.378 | 85.322 | 89.276 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 03:10 | 190 | 195 | 243.007 | 68.402 | 85.647 | 88.958 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 03:11 | 190 | 193 | 242.862 | 68.573 | 85.594 | 88.695 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 03:11 | 190 | 195 | 241.658 | 68.241 | 85.578 | 87.839 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 03:12 | 190 | 196 | 241.918 | 68.265 | 85.69 | 87.963 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 03:12 | 190 | 195 | 240.567 | 67.992 | 85.108 | 87.467 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 03:13 | 190 | 192 | 240.17 | 67.758 | 84.713 | 87.699 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:13 | 190 | 195 | 240.269 | 67.568 | 84.905 | 87.796 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 03:14 | 190 | 193 | 239.869 | 67.622 | 84.462 | 87.785 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 03:14 | 190 | 191 | 238.68 | 67.236 | 83.794 | 87.65 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:15 | 190 | 190 | 237.068 | 66.895 | 82.625 | 87.548 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 03:15 | 190 | 191 | 236.773 | 66.949 | 82.55 | 87.274 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:16 | 190 | 190 | 237.528 | 67.115 | 83.522 | 86.891 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 03:16 | 190 | 190 | 237.715 | 67.041 | 83.298 | 87.376 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 03:17 | 190 | 191 | 239.209 | 67.427 | 84.067 | 87.715 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:17 | 190 | 194 | 240.685 | 67.914 | 84.846 | 87.925 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 03:18 | 190 | 193 | 240.683 | 67.788 | 84.846 | 88.049 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 03:18 | 190 | 195 | 241.677 | 67.895 | 84.91 | 88.872 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 03:19 | 190 | 194 | 240.845 | 67.773 | 84.894 | 88.178 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 03:19 | 190 | 192 | 240.126 | 67.685 | 84.328 | 88.113 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:20 | 190 | 192 | 239.821 | 67.597 | 83.981 | 88.243 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:20 | 190 | 193 | 238.856 | 67.49 | 83.533 | 87.833 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 03:21 | 190 | 191 | 238.704 | 67.436 | 82.945 | 88.323 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:21 | 190 | 192 | 237.268 | 67.061 | 83.138 | 87.069 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:22 | 190 | 191 | 236.05 | 66.773 | 82.24 | 87.037 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:22 | 190 | 191 | 236.083 | 66.919 | 82.278 | 86.886 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:23 | 190 | 192 | 237.025 | 66.973 | 82.951 | 87.101 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:23 | 190 | 191 | 238.419 | 66.944 | 83.356 | 88.119 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:24 | 190 | 194 | 240.534 | 67.549 | 84.328 | 88.657 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 03:24 | 190 | 192 | 240.55 | 67.646 | 84.382 | 88.522 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:25 | 190 | 194 | 241.619 | 67.992 | 84.9 | 88.727 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 03:25 | 190 | 193 | 239.842 | 67.68 | 84.259 | 87.903 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 03:26 | 190 | 190 | 238.956 | 67.49 | 83.789 | 87.677 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 03:26 | 190 | 191 | 239.447 | 68.026 | 83.501 | 87.92 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:27 | 190 | 193 | 238.894 | 68.168 | 83.415 | 87.311 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 03:27 | 190 | 190 | 237.871 | 67.836 | 83.041 | 86.994 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 03:28 | 190 | 190 | 237.475 | 68.022 | 82.438 | 87.015 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 03:28 | 190 | 191 | 236.245 | 67.378 | 82.315 | 86.552 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:29 | 190 | 190 | 236.693 | 67.514 | 82.411 | 86.768 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 03:29 | 190 | 192 | 237.34 | 67.514 | 82.94 | 86.886 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:30 | 190 | 191 | 237.523 | 67.397 | 83.175 | 86.951 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:30 | 190 | 189 | 239.812 | 68.036 | 84.104 | 87.672 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 03:31 | 190 | 193 | 241.159 | 68.617 | 84.499 | 88.043 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 03:31 | 190 | 195 | 241.764 | 68.685 | 84.836 | 88.243 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 03:32 | 190 | 193 | 241.413 | 68.636 | 84.691 | 88.086 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 03:32 | 190 | 193 | 241.625 | 68.895 | 84.595 | 88.135 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 03:33 | 190 | 193 | 241.195 | 68.748 | 84.328 | 88.119 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 03:33 | 190 | 195 | 241.448 | 69.056 | 84.456 | 87.936 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 03:34 | 190 | 193 | 239.925 | 68.417 | 83.987 | 87.521 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 03:34 | 190 | 195 | 238.907 | 67.792 | 84.019 | 87.096 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 03:35 | 190 | 197 | 242.39 | 67.958 | 87.158 | 87.274 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 03:35 | 190 | 191 | 240.262 | 67.183 | 86.069 | 87.01 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:36 | 190 | 191 | 239.269 | 67.275 | 85.033 | 86.961 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:36 | 190 | 190 | 239.434 | 67.529 | 84.739 | 87.166 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 03:37 | 190 | 191 | 240.66 | 67.963 | 85.386 | 87.311 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:37 | 190 | 191 | 241.635 | 68.241 | 85.631 | 87.763 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:38 | 190 | 192 | 241.171 | 68.212 | 85.492 | 87.467 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:38 | 190 | 191 | 241.497 | 68.241 | 85.53 | 87.726 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:39 | 190 | 194 | 241.857 | 68.543 | 85.551 | 87.763 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 03:39 | 190 | 193 | 242.827 | 68.597 | 85.551 | 88.679 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 03:40 | 190 | 193 | 241.751 | 68.612 | 85.37 | 87.769 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 03:40 | 190 | 193 | 241.607 | 68.841 | 84.723 | 88.043 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 03:41 | 190 | 195 | 241.077 | 68.168 | 84.462 | 88.447 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 03:41 | 190 | 195 | 240.543 | 67.87 | 84.291 | 88.382 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 03:42 | 190 | 192 | 239.611 | 67.519 | 83.677 | 88.415 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:42 | 190 | 190 | 237.955 | 67.071 | 83.25 | 87.634 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 03:43 | 190 | 189 | 236.777 | 66.895 | 82.7 | 87.182 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 03:43 | 190 | 193 | 237.809 | 67.036 | 82.967 | 87.806 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 03:44 | 190 | 189 | 238.135 | 67.046 | 83.116 | 87.973 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 03:44 | 190 | 190 | 238.426 | 66.905 | 83.639 | 87.882 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 03:45 | 190 | 188 | 238.729 | 67.134 | 83.885 | 87.71 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 03:45 | 190 | 190 | 239.888 | 67.446 | 84.334 | 88.108 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 03:46 | 190 | 191 | 239.849 | 67.51 | 84.414 | 87.925 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:46 | 190 | 192 | 239.555 | 67.51 | 84.136 | 87.909 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:47 | 190 | 192 | 239.245 | 67.592 | 83.89 | 87.763 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:47 | 190 | 194 | 239.87 | 67.529 | 84.222 | 88.119 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 03:48 | 190 | 193 | 239.437 | 67.461 | 84.579 | 87.397 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 03:48 | 190 | 189 | 237.456 | 67.09 | 83.437 | 86.929 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 03:49 | 190 | 192 | 239.219 | 67.714 | 84.275 | 87.23 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:49 | 190 | 189 | 240.134 | 67.944 | 84.825 | 87.365 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 03:50 | 190 | 192 | 241.245 | 68.265 | 85.06 | 87.92 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:50 | 190 | 191 | 241.097 | 68.085 | 85.028 | 87.984 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:51 | 190 | 194 | 240.763 | 68.036 | 84.942 | 87.785 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 03:51 | 190 | 194 | 240.919 | 68.017 | 85.295 | 87.607 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 03:52 | 190 | 192 | 240.703 | 67.875 | 85.188 | 87.64 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:52 | 190 | 191 | 240.88 | 68.558 | 84.456 | 87.866 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:53 | 190 | 191 | 240.371 | 68.358 | 84.088 | 87.925 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:53 | 190 | 192 | 239.958 | 67.783 | 84.035 | 88.14 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:54 | 190 | 192 | 239.475 | 67.919 | 84.008 | 87.548 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:54 | 190 | 192 | 238.431 | 67.622 | 83.266 | 87.543 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:55 | 190 | 190 | 238.431 | 67.763 | 83.228 | 87.44 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 03:55 | 190 | 190 | 237.707 | 66.939 | 83.586 | 87.182 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 03:56 | 190 | 192 | 239.795 | 67.602 | 84.451 | 87.742 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 03:56 | 190 | 191 | 240.795 | 68.012 | 84.788 | 87.995 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:57 | 190 | 194 | 239.775 | 67.412 | 84.75 | 87.613 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 03:57 | 190 | 193 | 239.597 | 67.471 | 84.777 | 87.349 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 03:58 | 190 | 195 | 239.918 | 67.412 | 84.969 | 87.537 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 03:58 | 190 | 194 | 240.222 | 67.549 | 85.001 | 87.672 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 03:59 | 190 | 191 | 238.718 | 67.212 | 84.216 | 87.29 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 03:59 | 190 | 192 | 238.331 | 67.602 | 83.816 | 86.913 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:00 | 190 | 188 | 236.822 | 66.919 | 83.426 | 86.477 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 04:00 | 190 | 192 | 237.403 | 66.895 | 83.148 | 87.36 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:01 | 190 | 190 | 237.806 | 66.695 | 83.116 | 87.995 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 04:01 | 190 | 192 | 238.563 | 66.749 | 84.088 | 87.726 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:02 | 190 | 190 | 239.793 | 67.129 | 84.739 | 87.925 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 04:02 | 190 | 189 | 238.79 | 66.861 | 84.408 | 87.521 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 04:03 | 190 | 189 | 239.059 | 67.183 | 84.339 | 87.537 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 04:03 | 190 | 189 | 237.855 | 67.041 | 83.826 | 86.988 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 04:04 | 190 | 191 | 238.248 | 67.139 | 84.024 | 87.085 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 04:04 | 190 | 194 | 238.463 | 67.339 | 84.184 | 86.94 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 04:05 | 190 | 193 | 237.584 | 67.076 | 83.794 | 86.714 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 04:05 | 190 | 190 | 237.897 | 67.739 | 83.816 | 86.342 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 04:06 | 190 | 188 | 236.732 | 67.344 | 83.17 | 86.218 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 04:06 | 190 | 190 | 237.059 | 67.758 | 83.196 | 86.105 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 04:07 | 190 | 191 | 236.101 | 67.597 | 82.571 | 85.933 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 04:07 | 190 | 191 | 237.133 | 67.734 | 83.202 | 86.197 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 04:08 | 190 | 188 | 237.311 | 67.261 | 83.832 | 86.218 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 04:08 | 190 | 192 | 239.534 | 68.412 | 84.451 | 86.671 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:09 | 190 | 192 | 239.174 | 67.597 | 84.691 | 86.886 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:09 | 190 | 191 | 240.414 | 68.353 | 84.868 | 87.193 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 04:10 | 190 | 191 | 239.175 | 67.592 | 84.697 | 86.886 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 04:10 | 190 | 191 | 238.773 | 67.539 | 84.456 | 86.778 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 04:11 | 190 | 189 | 237.8 | 67.305 | 84.045 | 86.45 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 04:11 | 190 | 191 | 237.504 | 67.432 | 83.88 | 86.192 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 04:12 | 190 | 192 | 236.642 | 67.154 | 83.485 | 86.003 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:12 | 190 | 192 | 236.514 | 67.149 | 83.287 | 86.078 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:13 | 190 | 189 | 235.403 | 66.729 | 82.913 | 85.761 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 04:13 | 190 | 187 | 234.458 | 66.5 | 82.283 | 85.675 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 04:14 | 190 | 189 | 235.142 | 66.827 | 82.716 | 85.599 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 04:14 | 190 | 189 | 235.021 | 66.729 | 82.881 | 85.411 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 04:15 | 190 | 187 | 235.697 | 66.793 | 83.068 | 85.836 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 04:15 | 190 | 191 | 236.372 | 67.115 | 83.458 | 85.799 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 04:16 | 190 | 192 | 237.042 | 67.314 | 83.725 | 86.003 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:16 | 190 | 191 | 236.803 | 67.353 | 83.565 | 85.885 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 04:17 | 190 | 192 | 236.267 | 67.246 | 83.276 | 85.745 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:17 | 190 | 187 | 235.346 | 66.91 | 83.009 | 85.427 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 04:18 | 190 | 192 | 236.026 | 67.456 | 83.057 | 85.513 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:18 | 190 | 191 | 236.462 | 67.197 | 82.993 | 86.272 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 04:19 | 190 | 192 | 235.711 | 66.866 | 82.427 | 86.418 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:19 | 190 | 190 | 235.737 | 67.324 | 82.539 | 85.874 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 04:20 | 190 | 188 | 237.719 | 68.085 | 83.421 | 86.213 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 04:20 | 190 | 194 | 238.64 | 68.3 | 83.96 | 86.38 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 04:21 | 190 | 193 | 240.209 | 69.002 | 84.558 | 86.649 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 04:21 | 190 | 195 | 240.031 | 68.958 | 84.521 | 86.552 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 04:22 | 190 | 195 | 240.103 | 68.753 | 84.862 | 86.488 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 04:22 | 190 | 193 | 240.18 | 68.929 | 85.097 | 86.154 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 04:23 | 190 | 193 | 241.224 | 68.768 | 84.44 | 88.016 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 04:23 | 190 | 195 | 239.637 | 68.422 | 84.275 | 86.94 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 04:24 | 190 | 192 | 238.837 | 67.987 | 84.061 | 86.789 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:24 | 190 | 192 | 239.037 | 68.231 | 84.125 | 86.681 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:25 | 190 | 194 | 238.889 | 68.358 | 83.575 | 86.956 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 04:25 | 190 | 192 | 240.081 | 68.704 | 84.243 | 87.134 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:26 | 190 | 193 | 238.47 | 68.07 | 83.842 | 86.558 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 04:26 | 190 | 193 | 239.394 | 68.368 | 84.398 | 86.628 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 04:27 | 190 | 195 | 241.139 | 68.724 | 84.921 | 87.494 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 04:27 | 190 | 194 | 242.843 | 69.616 | 85.727 | 87.5 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 04:28 | 190 | 195 | 242.693 | 69.168 | 85.482 | 88.043 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 04:28 | 190 | 197 | 243.025 | 69.455 | 85.85 | 87.72 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 04:29 | 190 | 198 | 243.62 | 69.602 | 85.845 | 88.173 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 04:29 | 190 | 197 | 243.493 | 69.241 | 85.482 | 88.77 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 04:30 | 190 | 194 | 242.224 | 68.875 | 85.236 | 88.113 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 04:30 | 190 | 193 | 241.096 | 68.387 | 84.606 | 88.103 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 04:31 | 190 | 193 | 239.688 | 67.934 | 84.254 | 87.5 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 04:31 | 190 | 192 | 238.926 | 67.914 | 84.029 | 86.983 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:32 | 190 | 192 | 236.809 | 67.344 | 82.972 | 86.493 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:32 | 190 | 192 | 237.916 | 67.914 | 83.234 | 86.768 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:33 | 190 | 192 | 238.166 | 67.597 | 83.602 | 86.967 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:33 | 190 | 191 | 239.111 | 67.846 | 84.083 | 87.182 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 04:34 | 190 | 195 | 241.181 | 68.456 | 85.209 | 87.516 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 04:34 | 190 | 196 | 241.123 | 68.548 | 85.129 | 87.446 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 04:35 | 190 | 198 | 242.307 | 68.846 | 85.412 | 88.049 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 04:35 | 190 | 196 | 241.631 | 68.524 | 85.295 | 87.812 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 04:36 | 190 | 195 | 240.192 | 68.183 | 84.59 | 87.419 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 04:36 | 190 | 195 | 240.065 | 68.051 | 84.579 | 87.435 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 04:37 | 190 | 193 | 239.588 | 68.275 | 84.12 | 87.193 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 04:37 | 190 | 195 | 238.815 | 67.895 | 84.152 | 86.768 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 04:38 | 190 | 190 | 237.989 | 67.797 | 83.607 | 86.585 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 04:38 | 190 | 192 | 239.129 | 67.983 | 84.061 | 87.085 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:39 | 190 | 192 | 239.319 | 67.841 | 84.387 | 87.091 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:39 | 190 | 196 | 242.601 | 68.675 | 83.939 | 89.987 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 04:40 | 190 | 194 | 242.271 | 68.426 | 84.526 | 89.319 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 04:40 | 190 | 195 | 243.316 | 68.626 | 84.59 | 90.1 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 04:41 | 190 | 195 | 242.607 | 68.573 | 84.51 | 89.524 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 04:41 | 190 | 193 | 241.415 | 68.334 | 84.376 | 88.705 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 04:42 | 190 | 193 | 241.52 | 68.641 | 84.238 | 88.641 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 04:42 | 190 | 192 | 240.748 | 68.743 | 83.832 | 88.173 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:43 | 190 | 193 | 239.036 | 68.061 | 83.271 | 87.704 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 04:43 | 190 | 209 | 238.298 | 67.788 | 82.967 | 87.543 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-08-04 04:44 | 190 | 194 | 245.005 | 68.192 | 86.966 | 89.847 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 04:44 | 190 | 196 | 242.634 | 68.465 | 85.813 | 88.356 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 04:45 | 190 | 194 | 243.649 | 69.377 | 86.261 | 88.011 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 04:45 | 190 | 195 | 244.966 | 69.758 | 87.073 | 88.135 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 04:46 | 190 | 197 | 243.835 | 69.431 | 86.624 | 87.78 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 04:46 | 190 | 196 | 243.521 | 69.304 | 86.507 | 87.71 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 04:47 | 190 | 198 | 243.23 | 69.485 | 86.213 | 87.532 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 04:47 | 190 | 194 | 241.671 | 68.685 | 85.583 | 87.403 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 04:48 | 190 | 192 | 241.196 | 68.729 | 85.306 | 87.161 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:48 | 190 | 194 | 242.156 | 68.968 | 84.547 | 88.641 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 04:49 | 190 | 195 | 241.416 | 68.578 | 83.987 | 88.851 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 04:49 | 190 | 196 | 241.102 | 68.334 | 83.842 | 88.926 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 04:50 | 190 | 193 | 238.651 | 67.929 | 83.282 | 87.44 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 04:50 | 190 | 192 | 239.356 | 68.07 | 83.442 | 87.844 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:51 | 190 | 192 | 239.862 | 68.29 | 83.949 | 87.623 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:51 | 190 | 194 | 240.007 | 68.212 | 84.355 | 87.44 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 04:52 | 190 | 193 | 241.07 | 68.578 | 84.766 | 87.726 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 04:52 | 190 | 194 | 240.715 | 68.363 | 84.739 | 87.613 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 04:53 | 190 | 194 | 241.505 | 68.568 | 84.974 | 87.963 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 04:53 | 190 | 192 | 240.506 | 68.422 | 84.563 | 87.521 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:54 | 190 | 195 | 240.214 | 68.5 | 84.51 | 87.204 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 04:54 | 190 | 193 | 240.019 | 68.451 | 84.553 | 87.015 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 04:55 | 190 | 195 | 239.867 | 68.529 | 84.382 | 86.956 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 04:55 | 190 | 193 | 238.859 | 68.119 | 83.666 | 87.074 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 04:56 | 190 | 191 | 238.232 | 68.187 | 83.164 | 86.881 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 04:56 | 190 | 191 | 239.478 | 68.763 | 83.474 | 87.241 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 04:57 | 190 | 191 | 239.302 | 68.675 | 83.773 | 86.854 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 04:57 | 190 | 195 | 241.078 | 68.943 | 84.953 | 87.182 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 04:58 | 190 | 192 | 241.283 | 69.09 | 85.076 | 87.117 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 04:58 | 190 | 193 | 241.691 | 69.202 | 85.172 | 87.317 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 04:59 | 190 | 194 | 241.815 | 68.982 | 85.791 | 87.042 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 04:59 | 190 | 195 | 241.483 | 69.095 | 85.54 | 86.848 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 05:00 | 190 | 193 | 240.734 | 68.938 | 84.985 | 86.811 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:00 | 190 | 194 | 238.888 | 68.275 | 84.088 | 86.525 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 05:01 | 190 | 193 | 238.954 | 68.519 | 84.109 | 86.326 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:01 | 190 | 192 | 238.266 | 68.178 | 83.837 | 86.251 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 05:02 | 190 | 191 | 237.705 | 68.148 | 83.522 | 86.035 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 05:02 | 190 | 190 | 237.931 | 68.373 | 83.474 | 86.084 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 05:03 | 190 | 189 | 236.95 | 67.788 | 83.057 | 86.105 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 05:03 | 190 | 188 | 236.567 | 67.529 | 83.073 | 85.965 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 05:04 | 190 | 190 | 238.066 | 67.432 | 84.27 | 86.364 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 05:04 | 190 | 192 | 239.024 | 67.817 | 84.542 | 86.665 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 05:05 | 190 | 192 | 241.509 | 68.563 | 85.279 | 87.667 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 05:05 | 190 | 196 | 244.341 | 69.173 | 85.354 | 89.814 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:06 | 190 | 195 | 242.096 | 68.841 | 84.873 | 88.382 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 05:06 | 190 | 195 | 241.908 | 68.934 | 85.049 | 87.925 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 05:07 | 190 | 198 | 242.693 | 69.309 | 85.631 | 87.753 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 05:07 | 190 | 196 | 243.082 | 69.329 | 85.936 | 87.817 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:08 | 190 | 194 | 240.957 | 68.519 | 84.788 | 87.65 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 05:08 | 190 | 192 | 239.447 | 68.114 | 84.275 | 87.058 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 05:09 | 190 | 193 | 237.906 | 67.724 | 83.511 | 86.671 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:09 | 190 | 192 | 235.983 | 67.002 | 82.929 | 86.052 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 05:10 | 190 | 196 | 240.987 | 70.772 | 83.394 | 86.821 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:10 | 190 | 194 | 239.258 | 68.67 | 83.912 | 86.676 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 05:11 | 190 | 193 | 240.308 | 68.904 | 84.766 | 86.638 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:11 | 190 | 192 | 240.575 | 68.456 | 84.958 | 87.161 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 05:12 | 190 | 193 | 242.906 | 68.919 | 86.39 | 87.597 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:12 | 190 | 194 | 242.806 | 68.695 | 86.256 | 87.855 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 05:13 | 190 | 196 | 243.492 | 68.729 | 86.763 | 88 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:13 | 190 | 196 | 244.225 | 69.134 | 86.988 | 88.103 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:14 | 190 | 196 | 243.621 | 68.792 | 86.721 | 88.108 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:14 | 190 | 195 | 243.08 | 68.782 | 86.4 | 87.898 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 05:15 | 190 | 197 | 242.428 | 68.617 | 85.994 | 87.817 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 05:15 | 190 | 196 | 241.985 | 68.685 | 85.332 | 87.968 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:16 | 190 | 196 | 242.882 | 69.431 | 85.386 | 88.065 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:16 | 190 | 195 | 242.052 | 69.148 | 85.001 | 87.903 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 05:17 | 190 | 196 | 240.637 | 68.363 | 84.494 | 87.78 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:17 | 190 | 193 | 239.43 | 68.105 | 83.96 | 87.365 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:18 | 190 | 194 | 239.391 | 68.314 | 83.96 | 87.117 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 05:18 | 190 | 192 | 240.456 | 68.695 | 84.574 | 87.187 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 05:19 | 190 | 193 | 242.351 | 69.085 | 85.653 | 87.613 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:19 | 190 | 196 | 242.617 | 69.08 | 85.989 | 87.548 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:20 | 190 | 194 | 242.567 | 68.982 | 86.139 | 87.446 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 05:20 | 190 | 198 | 243.721 | 69.324 | 86.774 | 87.623 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 05:21 | 190 | 198 | 243.186 | 69.275 | 86.406 | 87.505 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 05:21 | 190 | 196 | 242.48 | 69.431 | 85.872 | 87.177 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:22 | 190 | 196 | 243.167 | 69.529 | 86.16 | 87.478 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:22 | 190 | 197 | 241.354 | 68.856 | 85.37 | 87.128 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 05:23 | 190 | 195 | 240.658 | 68.714 | 85.193 | 86.751 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 05:23 | 190 | 193 | 240.097 | 68.66 | 84.691 | 86.746 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:24 | 190 | 192 | 238.816 | 68.1 | 84.051 | 86.665 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 05:24 | 190 | 192 | 238.282 | 67.827 | 83.639 | 86.816 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 05:25 | 190 | 190 | 236.845 | 67.505 | 83.025 | 86.315 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 05:25 | 190 | 191 | 237.359 | 67.724 | 83.239 | 86.396 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 05:26 | 190 | 192 | 238.398 | 68.046 | 83.757 | 86.595 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 05:26 | 190 | 193 | 239.122 | 68.08 | 84.312 | 86.73 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:27 | 190 | 195 | 241.876 | 68.919 | 85.215 | 87.742 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 05:27 | 190 | 195 | 242.16 | 68.87 | 85.225 | 88.065 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 05:28 | 190 | 197 | 242.258 | 69.036 | 85.119 | 88.103 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 05:28 | 190 | 195 | 242.465 | 69.255 | 85.177 | 88.033 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 05:29 | 190 | 195 | 242.138 | 69.153 | 85.028 | 87.957 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 05:29 | 190 | 196 | 242.901 | 69.124 | 85.599 | 88.178 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:30 | 190 | 196 | 242.615 | 69.051 | 85.295 | 88.269 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:30 | 190 | 198 | 243.393 | 69.699 | 85.252 | 88.442 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 05:31 | 190 | 196 | 241.373 | 68.982 | 84.611 | 87.78 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:31 | 190 | 197 | 240.795 | 68.997 | 84.029 | 87.769 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 05:32 | 190 | 194 | 238.362 | 68.334 | 83.212 | 86.816 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 05:32 | 190 | 194 | 239.226 | 69.09 | 83.239 | 86.897 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 05:33 | 190 | 192 | 238.348 | 68.417 | 83.244 | 86.687 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 05:33 | 190 | 193 | 239.504 | 68.685 | 83.89 | 86.929 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:34 | 190 | 192 | 240.954 | 68.968 | 84.675 | 87.311 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 05:34 | 190 | 192 | 240.221 | 68.504 | 84.643 | 87.074 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 05:35 | 190 | 194 | 241.67 | 69.465 | 85.039 | 87.166 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 05:35 | 190 | 194 | 242.271 | 69.616 | 85.188 | 87.467 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 05:36 | 190 | 196 | 242.064 | 69.655 | 85.033 | 87.376 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:36 | 190 | 193 | 241.399 | 69.558 | 84.75 | 87.091 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:37 | 190 | 194 | 240.641 | 69.197 | 84.601 | 86.843 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 05:37 | 190 | 193 | 240.077 | 69.29 | 83.928 | 86.859 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:38 | 190 | 192 | 239.706 | 68.729 | 84.36 | 86.617 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 05:38 | 190 | 194 | 239.145 | 68.729 | 83.912 | 86.504 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 05:39 | 190 | 190 | 237.842 | 68.222 | 83.009 | 86.611 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 05:39 | 190 | 190 | 237.128 | 68.012 | 82.871 | 86.245 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 05:40 | 190 | 192 | 238.019 | 68.148 | 83.319 | 86.552 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 05:40 | 190 | 191 | 238.944 | 68.392 | 83.655 | 86.897 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 05:41 | 190 | 194 | 239.913 | 68.651 | 84.328 | 86.934 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 05:41 | 190 | 195 | 241.43 | 69.416 | 84.665 | 87.349 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 05:42 | 190 | 193 | 241.649 | 69.099 | 84.98 | 87.57 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:42 | 190 | 195 | 241.966 | 69.236 | 85.279 | 87.451 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 05:43 | 190 | 195 | 242.308 | 69.465 | 85.209 | 87.634 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 05:43 | 190 | 196 | 241.802 | 69.134 | 84.985 | 87.683 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:44 | 190 | 200 | 243.234 | 69.607 | 84.862 | 88.765 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-04 05:44 | 190 | 196 | 241.708 | 69.251 | 84.494 | 87.963 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:45 | 190 | 193 | 240.929 | 68.568 | 84.355 | 88.006 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:45 | 190 | 193 | 240.309 | 68.402 | 83.987 | 87.92 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:46 | 190 | 193 | 238.909 | 68.017 | 83.495 | 87.397 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:46 | 190 | 190 | 238.048 | 67.705 | 82.956 | 87.387 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 05:47 | 190 | 193 | 237.347 | 67.831 | 82.678 | 86.838 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:47 | 190 | 190 | 238.168 | 68.304 | 82.908 | 86.956 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 05:48 | 190 | 193 | 237.977 | 67.851 | 83.138 | 86.988 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:48 | 190 | 193 | 240.163 | 69.056 | 84.2 | 86.907 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:49 | 190 | 193 | 241.647 | 69.524 | 84.526 | 87.597 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:49 | 190 | 197 | 242.731 | 69.597 | 85.263 | 87.871 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 05:50 | 190 | 196 | 241.854 | 69.324 | 85.273 | 87.257 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:50 | 190 | 196 | 242.629 | 69.807 | 85.295 | 87.527 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:51 | 190 | 198 | 242.887 | 70.041 | 85.546 | 87.3 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 05:51 | 190 | 194 | 242.472 | 70.041 | 85.567 | 86.864 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 05:52 | 190 | 195 | 242.234 | 69.738 | 84.964 | 87.532 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 05:52 | 190 | 193 | 241.326 | 69.275 | 84.659 | 87.392 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:53 | 190 | 194 | 240.04 | 68.836 | 84.27 | 86.934 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 05:53 | 190 | 194 | 240.009 | 69.109 | 83.971 | 86.929 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 05:54 | 190 | 193 | 237.876 | 68.256 | 83.116 | 86.504 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 05:54 | 190 | 190 | 237.346 | 68.1 | 82.796 | 86.45 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 05:55 | 190 | 191 | 238.446 | 69.08 | 83.18 | 86.186 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 05:55 | 190 | 192 | 239.567 | 68.597 | 83.928 | 87.042 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 05:56 | 190 | 191 | 240.354 | 68.851 | 84.665 | 86.838 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 05:56 | 190 | 195 | 241.376 | 69.075 | 85.044 | 87.257 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 05:57 | 190 | 196 | 241.432 | 68.914 | 85.444 | 87.074 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:57 | 190 | 195 | 242.214 | 69.187 | 85.829 | 87.198 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 05:58 | 190 | 194 | 242.482 | 69.319 | 85.642 | 87.521 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 05:58 | 190 | 196 | 242.462 | 69.572 | 85.476 | 87.414 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 05:59 | 190 | 197 | 241.871 | 69.548 | 84.974 | 87.349 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 05:59 | 190 | 195 | 241.549 | 70.202 | 84.579 | 86.768 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 06:00 | 190 | 196 | 240.907 | 70.036 | 84.184 | 86.687 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 06:00 | 190 | 196 | 239.919 | 69.846 | 83.736 | 86.337 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 06:01 | 190 | 194 | 238.857 | 69.412 | 83.506 | 85.939 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:01 | 190 | 192 | 237.885 | 69.275 | 82.951 | 85.659 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:02 | 190 | 193 | 237.094 | 69.251 | 82.529 | 85.314 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 06:02 | 190 | 190 | 235.83 | 68.743 | 82.23 | 84.857 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 06:03 | 190 | 192 | 237.046 | 69.29 | 82.636 | 85.12 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:03 | 190 | 192 | 237.014 | 69.163 | 82.919 | 84.932 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:04 | 190 | 193 | 238.286 | 69.207 | 83.399 | 85.68 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 06:04 | 190 | 192 | 240.193 | 69.763 | 84.195 | 86.235 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:05 | 190 | 194 | 241.022 | 70.07 | 84.75 | 86.202 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:05 | 190 | 193 | 240.262 | 69.675 | 84.643 | 85.944 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 06:06 | 190 | 196 | 240.688 | 70.036 | 84.713 | 85.939 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 06:06 | 190 | 194 | 240.13 | 69.763 | 84.622 | 85.745 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:07 | 190 | 192 | 239.172 | 69.319 | 84.211 | 85.642 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:07 | 190 | 194 | 238.129 | 69.036 | 83.8 | 85.293 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:08 | 190 | 192 | 237.974 | 68.997 | 83.405 | 85.572 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:08 | 190 | 196 | 238.801 | 69.426 | 83.506 | 85.869 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 06:09 | 190 | 192 | 237.197 | 69.017 | 82.844 | 85.336 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:09 | 190 | 192 | 236.079 | 68.553 | 82.379 | 85.147 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:10 | 190 | 192 | 235.313 | 68.529 | 81.658 | 85.126 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:10 | 190 | 190 | 235.879 | 68.724 | 82.272 | 84.883 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 06:11 | 190 | 191 | 237.872 | 68.914 | 83.143 | 85.815 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 06:11 | 190 | 197 | 240.277 | 69.265 | 84.131 | 86.881 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 06:12 | 190 | 194 | 242.331 | 69.65 | 85.311 | 87.37 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:12 | 190 | 199 | 242.572 | 70.197 | 85.268 | 87.107 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-04 06:13 | 190 | 196 | 242.242 | 70.06 | 85.065 | 87.117 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 06:13 | 190 | 197 | 241.723 | 70.133 | 85.172 | 86.418 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 06:14 | 190 | 197 | 241.331 | 70.26 | 84.793 | 86.278 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 06:14 | 190 | 195 | 241.664 | 70.119 | 84.697 | 86.848 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 06:15 | 190 | 197 | 241.408 | 70.065 | 84.339 | 87.004 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 06:15 | 190 | 194 | 239.93 | 69.543 | 84.061 | 86.326 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:16 | 190 | 195 | 239.286 | 69.509 | 83.72 | 86.057 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 06:16 | 190 | 194 | 237.729 | 69.148 | 83.105 | 85.476 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:17 | 190 | 191 | 236.129 | 68.641 | 82.47 | 85.018 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 06:17 | 190 | 189 | 236.486 | 68.885 | 82.475 | 85.126 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 06:18 | 190 | 191 | 238.006 | 69.611 | 82.903 | 85.492 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 06:18 | 190 | 192 | 238.918 | 69.65 | 83.405 | 85.863 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:19 | 190 | 194 | 239.03 | 69.465 | 83.874 | 85.691 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:19 | 190 | 194 | 240.261 | 70.177 | 84.355 | 85.729 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:20 | 190 | 192 | 240.206 | 70.299 | 84.211 | 85.696 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:20 | 190 | 195 | 240.636 | 70.455 | 84.366 | 85.815 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 06:21 | 190 | 194 | 241.023 | 70.587 | 84.729 | 85.707 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:21 | 190 | 193 | 239.683 | 70.221 | 84.056 | 85.406 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 06:22 | 190 | 195 | 239.483 | 69.943 | 83.725 | 85.815 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 06:22 | 190 | 194 | 239.927 | 69.958 | 83.826 | 86.143 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:23 | 190 | 193 | 238.514 | 69.894 | 82.988 | 85.632 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 06:23 | 190 | 193 | 238.374 | 69.538 | 82.897 | 85.939 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 06:24 | 190 | 194 | 237.844 | 69.329 | 82.652 | 85.863 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:24 | 190 | 194 | 238.802 | 69.319 | 83.378 | 86.105 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:25 | 190 | 195 | 239.581 | 69.675 | 83.575 | 86.331 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 06:25 | 190 | 194 | 241.292 | 70.27 | 84.093 | 86.929 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:26 | 190 | 194 | 240.595 | 69.958 | 84.408 | 86.229 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:26 | 190 | 195 | 240.66 | 69.836 | 84.649 | 86.175 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 06:27 | 190 | 196 | 240.404 | 70.143 | 84.376 | 85.885 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 06:27 | 190 | 195 | 239.136 | 69.524 | 84.077 | 85.535 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 06:28 | 190 | 196 | 239.108 | 69.699 | 83.96 | 85.449 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 06:28 | 190 | 192 | 238.171 | 69.099 | 83.666 | 85.406 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:29 | 190 | 194 | 238.501 | 69.236 | 83.666 | 85.599 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:29 | 190 | 195 | 237.451 | 68.509 | 83.041 | 85.901 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 06:30 | 190 | 193 | 237.47 | 68.475 | 83.073 | 85.922 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 06:30 | 190 | 194 | 239.007 | 68.646 | 84.035 | 86.326 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:31 | 190 | 196 | 241.019 | 68.982 | 85.151 | 86.886 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 06:31 | 190 | 194 | 242.139 | 69.329 | 84.777 | 88.033 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:32 | 190 | 198 | 243.058 | 69.314 | 85.071 | 88.673 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 06:32 | 190 | 196 | 243.026 | 69.343 | 85.322 | 88.361 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 06:33 | 190 | 195 | 242.379 | 69.377 | 84.926 | 88.076 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 06:33 | 190 | 198 | 242.685 | 69.758 | 84.857 | 88.07 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 06:34 | 190 | 200 | 243.644 | 70.167 | 84.745 | 88.732 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-04 06:34 | 190 | 198 | 242.731 | 69.963 | 84.606 | 88.162 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 06:35 | 190 | 196 | 242.784 | 70.016 | 84.542 | 88.226 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 06:35 | 190 | 196 | 240.625 | 69.246 | 83.976 | 87.403 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 06:36 | 190 | 193 | 239.312 | 68.865 | 83.362 | 87.085 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 06:36 | 190 | 196 | 238.609 | 68.558 | 83.057 | 86.994 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 06:37 | 190 | 193 | 236.963 | 68.358 | 82.876 | 85.729 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 06:37 | 190 | 193 | 238.718 | 68.724 | 83.479 | 86.515 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 06:38 | 190 | 193 | 239.703 | 68.787 | 83.933 | 86.983 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 06:38 | 190 | 196 | 241.362 | 69.319 | 85.071 | 86.972 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 06:39 | 190 | 193 | 241.321 | 69.163 | 84.718 | 87.44 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 06:39 | 190 | 195 | 240.624 | 69.012 | 84.435 | 87.177 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 06:40 | 190 | 194 | 242.266 | 70.338 | 84.649 | 87.279 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:40 | 190 | 199 | 243.181 | 71.172 | 85.322 | 86.687 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-04 06:41 | 190 | 195 | 240.41 | 69.646 | 84.772 | 85.992 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 06:41 | 190 | 199 | 241.809 | 70.119 | 84.793 | 86.897 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-04 06:42 | 190 | 196 | 241.964 | 70.601 | 83.874 | 87.489 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 06:42 | 190 | 191 | 237.758 | 69.012 | 82.684 | 86.062 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 06:43 | 190 | 191 | 236.524 | 68.256 | 82.652 | 85.616 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 06:43 | 190 | 190 | 236.623 | 68.334 | 82.625 | 85.664 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 06:44 | 190 | 192 | 239.39 | 69.363 | 83.303 | 86.724 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:44 | 190 | 192 | 239.54 | 68.841 | 84.141 | 86.558 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:45 | 190 | 192 | 240.081 | 69.202 | 84.408 | 86.471 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:45 | 190 | 193 | 239.53 | 69.177 | 84.382 | 85.971 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 06:46 | 190 | 196 | 240.202 | 69.368 | 84.729 | 86.105 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 06:46 | 190 | 195 | 239.68 | 69.163 | 84.654 | 85.863 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 06:47 | 190 | 192 | 239.919 | 69.377 | 84.83 | 85.712 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:47 | 190 | 193 | 238.947 | 69.212 | 84.136 | 85.599 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 06:48 | 190 | 192 | 237.853 | 68.851 | 83.559 | 85.443 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:48 | 190 | 192 | 236.84 | 68.597 | 82.988 | 85.255 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:49 | 190 | 190 | 236.153 | 68.28 | 82.774 | 85.099 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 06:49 | 190 | 192 | 235.149 | 68.197 | 82.246 | 84.706 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:50 | 190 | 190 | 235.515 | 68.109 | 82.593 | 84.813 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 06:50 | 190 | 190 | 237.034 | 68.407 | 83.378 | 85.249 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 06:51 | 190 | 191 | 237.723 | 68.217 | 83.837 | 85.669 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 06:51 | 190 | 190 | 238.187 | 68.451 | 84.04 | 85.696 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 06:52 | 190 | 192 | 238.657 | 68.529 | 84.093 | 86.035 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:52 | 190 | 192 | 239.626 | 68.812 | 85.145 | 85.669 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:53 | 190 | 193 | 239.367 | 68.636 | 84.852 | 85.879 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 06:53 | 190 | 192 | 239.851 | 68.714 | 85.177 | 85.96 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:54 | 190 | 193 | 239.609 | 68.621 | 85.119 | 85.869 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 06:54 | 190 | 195 | 238.318 | 68.582 | 84.104 | 85.632 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 06:55 | 190 | 196 | 241.435 | 70.065 | 83.677 | 87.693 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 06:55 | 190 | 192 | 238.423 | 69.309 | 83.127 | 85.987 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:56 | 190 | 194 | 239.58 | 69.568 | 83.864 | 86.148 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:56 | 190 | 194 | 238.3 | 69.363 | 83.025 | 85.912 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:57 | 190 | 192 | 239.693 | 69.441 | 84.184 | 86.068 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 06:57 | 190 | 195 | 240.134 | 69.382 | 84.905 | 85.847 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 06:58 | 190 | 194 | 240.882 | 69.65 | 84.884 | 86.348 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 06:58 | 190 | 193 | 241.059 | 69.88 | 84.659 | 86.52 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 06:59 | 190 | 193 | 241.836 | 70.182 | 84.569 | 87.085 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 06:59 | 190 | 195 | 243.011 | 70.236 | 84.489 | 88.286 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:00 | 190 | 198 | 242.727 | 70.304 | 84.622 | 87.801 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 07:00 | 190 | 198 | 243.774 | 70.416 | 84.147 | 89.211 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 07:01 | 190 | 195 | 242.24 | 70.007 | 84.195 | 88.038 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:01 | 190 | 193 | 240.072 | 69.485 | 83.383 | 87.204 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 07:02 | 190 | 193 | 240.367 | 69.587 | 83.442 | 87.338 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 07:02 | 190 | 193 | 240.794 | 69.85 | 83.175 | 87.769 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 07:03 | 190 | 193 | 239.967 | 69.416 | 83.148 | 87.403 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 07:03 | 190 | 195 | 240.747 | 69.475 | 83.794 | 87.478 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:04 | 190 | 193 | 240.434 | 69.348 | 84.168 | 86.918 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 07:04 | 190 | 195 | 242.709 | 70.021 | 85.151 | 87.537 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:05 | 190 | 200 | 247.134 | 71.479 | 87.025 | 88.63 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-04 07:05 | 190 | 199 | 245.737 | 70.821 | 87.26 | 87.656 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-04 07:06 | 190 | 201 | 245.971 | 71.036 | 86.924 | 88.011 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-04 07:06 | 190 | 200 | 245.324 | 71.104 | 86.817 | 87.403 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-04 07:07 | 190 | 196 | 244.394 | 70.489 | 86.502 | 87.403 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 07:07 | 190 | 195 | 242.687 | 70.197 | 85.749 | 86.741 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:08 | 190 | 196 | 243.019 | 70.153 | 85.765 | 87.101 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 07:08 | 190 | 200 | 244.387 | 70.777 | 85.615 | 87.995 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-04 07:09 | 190 | 196 | 242.472 | 69.982 | 85.087 | 87.403 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 07:09 | 190 | 195 | 241.94 | 70.397 | 84.334 | 87.209 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:10 | 190 | 194 | 239.153 | 69.333 | 83.575 | 86.245 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 07:10 | 190 | 192 | 237.849 | 68.739 | 82.838 | 86.272 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 07:11 | 190 | 190 | 237.656 | 68.826 | 82.881 | 85.949 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 07:11 | 190 | 195 | 240.384 | 69.173 | 84.029 | 87.182 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:12 | 190 | 191 | 240.899 | 69.407 | 84.59 | 86.902 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 07:12 | 190 | 194 | 241.574 | 69.763 | 85.097 | 86.714 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 07:13 | 190 | 195 | 240.84 | 69.714 | 84.606 | 86.52 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:13 | 190 | 196 | 241.894 | 70.08 | 84.745 | 87.069 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 07:14 | 190 | 193 | 241.947 | 69.963 | 84.355 | 87.629 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 07:14 | 190 | 198 | 242.964 | 70.46 | 84.531 | 87.973 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 07:15 | 190 | 196 | 241.033 | 69.46 | 83.987 | 87.586 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 07:15 | 190 | 195 | 240.133 | 69.363 | 83.453 | 87.317 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:16 | 190 | 195 | 239.721 | 68.934 | 83.223 | 87.564 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:16 | 190 | 194 | 238.882 | 68.539 | 82.903 | 87.44 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 07:17 | 190 | 194 | 238.002 | 68.626 | 82.598 | 86.778 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 07:17 | 190 | 191 | 236.76 | 68.27 | 82.449 | 86.041 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 07:18 | 190 | 191 | 237.588 | 68.324 | 82.47 | 86.794 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 07:18 | 190 | 192 | 239.41 | 68.539 | 83.511 | 87.36 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 07:19 | 190 | 189 | 239.472 | 68.807 | 83.677 | 86.988 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 07:19 | 190 | 195 | 241.63 | 69.158 | 84.633 | 87.839 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:20 | 190 | 193 | 242.825 | 69.368 | 85.354 | 88.103 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 07:20 | 190 | 196 | 243.387 | 69.504 | 85.791 | 88.092 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 07:21 | 190 | 197 | 244.806 | 69.797 | 86.4 | 88.609 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 07:21 | 190 | 196 | 245.634 | 70.05 | 86.518 | 89.066 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 07:22 | 190 | 198 | 245.334 | 70.143 | 86.48 | 88.711 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 07:22 | 190 | 196 | 244.862 | 69.938 | 86.192 | 88.732 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 07:23 | 190 | 199 | 243.046 | 69.538 | 85.615 | 87.893 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-04 07:23 | 190 | 197 | 242.686 | 69.509 | 85.322 | 87.855 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 07:24 | 190 | 198 | 242.889 | 69.558 | 84.932 | 88.399 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 07:24 | 190 | 196 | 241.712 | 69.197 | 84.456 | 88.059 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 07:25 | 190 | 194 | 239.802 | 68.587 | 84.243 | 86.972 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 07:25 | 190 | 193 | 240.794 | 68.68 | 84.141 | 87.973 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 07:26 | 190 | 194 | 241.39 | 68.626 | 83.682 | 89.082 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 07:26 | 190 | 193 | 241.448 | 68.768 | 84.104 | 88.576 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 07:27 | 190 | 194 | 242.458 | 69.216 | 83.987 | 89.255 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 07:27 | 190 | 196 | 243.289 | 69.387 | 84.836 | 89.066 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 07:28 | 190 | 195 | 244.024 | 69.538 | 85.199 | 89.287 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:28 | 190 | 194 | 243.978 | 69.719 | 85.263 | 88.996 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 07:29 | 190 | 198 | 244.669 | 69.914 | 85.151 | 89.604 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 07:29 | 190 | 198 | 244.39 | 69.743 | 85.263 | 89.384 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 07:30 | 190 | 196 | 244.166 | 69.768 | 85.359 | 89.039 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 07:30 | 190 | 195 | 243.727 | 69.67 | 85.508 | 88.549 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:31 | 190 | 197 | 242.943 | 69.587 | 85.119 | 88.237 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 07:31 | 190 | 197 | 241.898 | 69.309 | 84.75 | 87.839 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 07:32 | 190 | 192 | 241.049 | 69.134 | 84.173 | 87.742 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 07:32 | 190 | 193 | 239.96 | 68.963 | 83.955 | 87.042 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 07:33 | 190 | 192 | 239.126 | 68.919 | 83.736 | 86.471 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 07:33 | 190 | 192 | 239.015 | 68.582 | 83.805 | 86.628 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 07:34 | 190 | 191 | 240.302 | 69.309 | 84.489 | 86.504 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 07:34 | 190 | 194 | 240.991 | 68.987 | 85.199 | 86.805 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 07:35 | 190 | 192 | 242.353 | 69.353 | 85.786 | 87.214 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 07:35 | 190 | 194 | 243.549 | 69.685 | 86.058 | 87.806 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 07:36 | 190 | 195 | 244.027 | 69.987 | 86.363 | 87.677 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:36 | 190 | 197 | 244.334 | 70.138 | 86.39 | 87.806 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 07:37 | 190 | 196 | 243.746 | 69.904 | 86.245 | 87.597 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 07:37 | 190 | 195 | 244.102 | 70.202 | 86.39 | 87.51 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:38 | 190 | 195 | 243.882 | 70.041 | 86.293 | 87.548 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:38 | 190 | 195 | 242.979 | 69.694 | 85.888 | 87.397 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:39 | 190 | 194 | 242.584 | 69.758 | 85.45 | 87.376 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 07:39 | 190 | 195 | 244 | 69.621 | 85.813 | 88.566 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:40 | 190 | 197 | 243.228 | 69.373 | 85.252 | 88.603 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 07:40 | 190 | 195 | 242.101 | 69.212 | 84.953 | 87.936 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:41 | 190 | 194 | 241.278 | 69.056 | 84.857 | 87.365 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 07:41 | 190 | 194 | 242.175 | 69.28 | 85.492 | 87.403 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 07:42 | 190 | 195 | 243.291 | 69.655 | 85.824 | 87.812 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:42 | 190 | 194 | 245.739 | 70.241 | 87.132 | 88.366 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 07:43 | 190 | 197 | 245.796 | 70.343 | 87.34 | 88.113 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 07:43 | 190 | 196 | 246.49 | 70.523 | 87.687 | 88.28 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 07:44 | 190 | 199 | 246.63 | 70.455 | 87.938 | 88.237 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-04 07:44 | 190 | 198 | 244.985 | 69.948 | 86.929 | 88.108 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 07:45 | 190 | 197 | 244.493 | 69.904 | 86.352 | 88.237 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 07:45 | 190 | 195 | 244.375 | 70.231 | 86.187 | 87.957 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:46 | 190 | 194 | 241.417 | 69.143 | 85.135 | 87.139 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 07:46 | 190 | 191 | 240.475 | 69.036 | 84.494 | 86.945 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 07:47 | 190 | 195 | 239.8 | 68.865 | 84.173 | 86.762 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:47 | 190 | 191 | 239.22 | 68.792 | 83.65 | 86.778 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 07:48 | 190 | 191 | 239.374 | 68.86 | 83.709 | 86.805 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 07:48 | 190 | 195 | 240.772 | 69.387 | 84.424 | 86.961 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:49 | 190 | 192 | 241.651 | 69.348 | 84.798 | 87.505 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 07:49 | 190 | 192 | 242.315 | 69.28 | 85.546 | 87.489 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 07:50 | 190 | 196 | 243.183 | 69.933 | 85.492 | 87.758 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 07:50 | 190 | 197 | 244.337 | 70.192 | 86.048 | 88.097 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 07:51 | 190 | 195 | 243.698 | 69.967 | 85.984 | 87.747 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:51 | 190 | 193 | 242.664 | 69.65 | 85.557 | 87.457 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 07:52 | 190 | 197 | 242.856 | 69.729 | 85.439 | 87.688 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 07:52 | 190 | 196 | 242.578 | 69.709 | 85.391 | 87.478 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 07:53 | 190 | 195 | 241.716 | 69.353 | 84.686 | 87.677 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:53 | 190 | 191 | 240.536 | 68.87 | 84.339 | 87.327 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 07:54 | 190 | 191 | 239.647 | 68.748 | 84.029 | 86.87 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 07:54 | 190 | 191 | 239.673 | 68.817 | 84.029 | 86.827 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 07:55 | 190 | 189 | 239.22 | 68.87 | 83.469 | 86.881 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 07:55 | 190 | 192 | 239.619 | 68.792 | 83.575 | 87.252 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 07:56 | 190 | 192 | 239.138 | 68.582 | 83.88 | 86.676 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 07:56 | 190 | 194 | 242.53 | 69.807 | 85.428 | 87.295 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 07:57 | 190 | 193 | 243.117 | 69.563 | 85.791 | 87.763 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 07:57 | 190 | 193 | 242.706 | 69.338 | 85.658 | 87.71 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 07:58 | 190 | 195 | 243.595 | 69.855 | 86.165 | 87.575 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:58 | 190 | 196 | 244.358 | 70.192 | 86.849 | 87.317 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 07:59 | 190 | 195 | 242.784 | 69.763 | 85.92 | 87.101 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 07:59 | 190 | 195 | 242.61 | 69.733 | 85.743 | 87.134 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 08:00 | 190 | 205 | 252.182 | 75.152 | 89.471 | 87.559 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 08:00 | 190 | 197 | 245.866 | 72.265 | 86.817 | 86.784 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 08:01 | 190 | 194 | 243.353 | 70.87 | 85.829 | 86.654 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 08:01 | 190 | 193 | 242.288 | 70.387 | 85.225 | 86.676 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:02 | 190 | 192 | 241.262 | 70.114 | 84.553 | 86.595 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 08:02 | 190 | 192 | 241.522 | 70.031 | 84.659 | 86.832 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 08:03 | 190 | 193 | 241.901 | 69.797 | 84.766 | 87.338 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:03 | 190 | 190 | 242.211 | 69.548 | 85.492 | 87.171 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 08:04 | 190 | 193 | 244.778 | 70.011 | 86.304 | 88.463 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:04 | 190 | 195 | 245.76 | 70.46 | 86.438 | 88.862 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 08:05 | 190 | 196 | 245.788 | 70.441 | 86.512 | 88.835 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 08:05 | 190 | 198 | 245.799 | 70.538 | 86.432 | 88.829 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 08:06 | 190 | 198 | 245.426 | 70.338 | 86.512 | 88.576 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 08:06 | 190 | 194 | 244.042 | 69.694 | 86.165 | 88.183 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 08:07 | 190 | 195 | 242.773 | 69.28 | 85.487 | 88.006 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 08:07 | 190 | 194 | 241.809 | 68.953 | 85.071 | 87.785 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 08:08 | 190 | 194 | 241.45 | 68.909 | 84.702 | 87.839 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 08:08 | 190 | 193 | 240.688 | 68.763 | 84.307 | 87.618 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:09 | 190 | 193 | 241.258 | 68.797 | 84.611 | 87.85 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:09 | 190 | 192 | 239.377 | 68.036 | 83.944 | 87.397 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 08:10 | 190 | 192 | 239.4 | 68.231 | 83.869 | 87.3 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 08:10 | 190 | 189 | 240.305 | 68.319 | 84.206 | 87.78 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 08:11 | 190 | 191 | 241.501 | 68.451 | 85.044 | 88.006 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 08:11 | 190 | 192 | 242.303 | 68.758 | 85.663 | 87.882 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 08:12 | 190 | 192 | 243.856 | 68.977 | 86.47 | 88.409 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 08:12 | 190 | 192 | 244.184 | 69.236 | 86.673 | 88.275 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 08:13 | 190 | 196 | 245.091 | 69.451 | 86.945 | 88.695 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 08:13 | 190 | 194 | 245.84 | 69.758 | 86.822 | 89.26 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 08:14 | 190 | 198 | 246.77 | 69.972 | 86.827 | 89.971 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 08:14 | 190 | 196 | 245.544 | 69.514 | 86.673 | 89.357 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 08:15 | 190 | 196 | 245.415 | 69.446 | 86.155 | 89.814 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 08:15 | 190 | 194 | 243.773 | 68.938 | 85.946 | 88.889 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 08:16 | 190 | 194 | 243.534 | 68.934 | 85.765 | 88.835 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 08:16 | 190 | 193 | 242.207 | 68.67 | 85.338 | 88.199 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:17 | 190 | 191 | 241.28 | 68.387 | 85.124 | 87.769 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 08:17 | 190 | 192 | 241.365 | 68.275 | 85.273 | 87.817 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 08:18 | 190 | 192 | 242.51 | 68.47 | 85.706 | 88.334 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 08:18 | 190 | 193 | 244.081 | 68.67 | 86.566 | 88.845 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:19 | 190 | 195 | 246.012 | 68.929 | 87.554 | 89.529 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 08:19 | 190 | 196 | 246.758 | 69.251 | 87.725 | 89.782 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 08:20 | 190 | 195 | 246.486 | 69.265 | 87.805 | 89.416 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 08:20 | 190 | 193 | 246.289 | 69.119 | 87.452 | 89.718 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:21 | 190 | 193 | 246.177 | 69.221 | 87.212 | 89.744 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:21 | 190 | 194 | 246.197 | 69.465 | 87.036 | 89.696 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 08:22 | 190 | 193 | 244.815 | 69.017 | 86.721 | 89.077 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:22 | 190 | 195 | 244.862 | 69.182 | 86.635 | 89.045 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 08:23 | 190 | 194 | 242.906 | 68.504 | 85.583 | 88.819 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 08:23 | 190 | 191 | 242.761 | 68.348 | 85.487 | 88.926 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 08:24 | 190 | 190 | 242.414 | 68.343 | 85.29 | 88.781 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 08:24 | 190 | 192 | 243.752 | 68.568 | 85.946 | 89.238 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 08:25 | 190 | 192 | 245.21 | 68.904 | 86.454 | 89.852 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 08:25 | 190 | 195 | 246.537 | 69.138 | 87.1 | 90.299 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 08:26 | 190 | 193 | 248.695 | 69.538 | 88.024 | 91.133 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:26 | 190 | 197 | 248.981 | 69.665 | 88.226 | 91.09 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 08:27 | 190 | 198 | 249.194 | 69.889 | 88.355 | 90.95 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 08:27 | 190 | 195 | 248.895 | 70.089 | 88.243 | 90.563 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 08:28 | 190 | 197 | 247.867 | 69.758 | 87.767 | 90.342 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 08:28 | 190 | 198 | 247.686 | 69.548 | 87.602 | 90.536 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 08:29 | 190 | 194 | 246.805 | 69.363 | 87.025 | 90.417 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 08:29 | 190 | 193 | 246.756 | 69.221 | 86.859 | 90.676 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:30 | 190 | 194 | 245.935 | 68.963 | 86.571 | 90.401 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 08:30 | 190 | 196 | 246.783 | 69.163 | 87.02 | 90.6 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 08:31 | 190 | 192 | 244.25 | 68.773 | 85.743 | 89.734 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 08:31 | 190 | 191 | 244.302 | 68.68 | 85.856 | 89.766 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 08:32 | 190 | 195 | 246.173 | 69.031 | 86.913 | 90.229 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 08:32 | 190 | 194 | 246.639 | 69.309 | 86.875 | 90.455 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 08:33 | 190 | 195 | 247.643 | 69.343 | 87.447 | 90.853 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 08:33 | 190 | 193 | 248.665 | 69.724 | 88.045 | 90.896 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:34 | 190 | 196 | 249.002 | 69.997 | 88.243 | 90.762 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 08:34 | 190 | 193 | 248.809 | 70.031 | 88.226 | 90.552 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:35 | 190 | 195 | 248.921 | 70.309 | 88.259 | 90.353 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 08:35 | 190 | 197 | 249.889 | 70.567 | 89.524 | 89.798 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 08:36 | 190 | 196 | 248.605 | 70.255 | 88.595 | 89.755 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 08:36 | 190 | 196 | 247.973 | 70.119 | 88.056 | 89.798 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 08:37 | 190 | 192 | 246.657 | 69.558 | 87.554 | 89.545 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 08:37 | 190 | 191 | 244.912 | 69.314 | 86.763 | 88.835 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 08:38 | 190 | 194 | 245.345 | 69.299 | 87.319 | 88.727 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 08:38 | 190 | 192 | 246.142 | 69.475 | 87.789 | 88.878 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 08:39 | 190 | 193 | 246.785 | 69.616 | 88.13 | 89.039 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:39 | 190 | 192 | 248.394 | 70.002 | 88.744 | 89.648 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 08:40 | 190 | 192 | 248.936 | 70.328 | 88.734 | 89.874 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 08:40 | 190 | 194 | 249.781 | 71.05 | 88.75 | 89.981 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 08:41 | 190 | 194 | 248.568 | 70.299 | 88.643 | 89.626 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 08:41 | 190 | 196 | 249.443 | 70.606 | 89.06 | 89.777 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 08:42 | 190 | 196 | 249.653 | 70.241 | 89.668 | 89.744 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 08:42 | 190 | 193 | 248.297 | 70.28 | 88.563 | 89.454 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:43 | 190 | 193 | 247.836 | 70.197 | 88.664 | 88.975 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:43 | 190 | 194 | 246.532 | 70.026 | 87.687 | 88.819 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 08:44 | 190 | 195 | 247.357 | 70.338 | 88.12 | 88.899 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 08:44 | 190 | 195 | 247.1 | 70.46 | 87.671 | 88.969 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 08:45 | 190 | 191 | 245.719 | 69.992 | 86.742 | 88.985 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 08:45 | 190 | 192 | 245.233 | 69.928 | 86.443 | 88.862 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 08:46 | 190 | 192 | 245.048 | 69.831 | 86.646 | 88.571 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 08:46 | 190 | 195 | 246.916 | 70.089 | 87.249 | 89.578 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 08:47 | 190 | 194 | 248.535 | 70.514 | 88.072 | 89.949 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 08:47 | 190 | 194 | 249.261 | 70.445 | 88.937 | 89.879 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 08:48 | 190 | 195 | 249.68 | 70.792 | 88.702 | 90.186 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 08:48 | 190 | 193 | 249.731 | 70.572 | 88.542 | 90.617 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:49 | 190 | 194 | 249.404 | 70.523 | 88.744 | 90.137 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 08:49 | 190 | 195 | 249.219 | 70.304 | 88.67 | 90.245 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 08:50 | 190 | 196 | 249.911 | 70.631 | 88.825 | 90.455 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 08:50 | 190 | 201 | 254.867 | 70.699 | 93.492 | 90.676 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-04 08:51 | 190 | 195 | 251.459 | 70.719 | 89.278 | 91.462 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 08:51 | 190 | 196 | 249.661 | 70.528 | 88.36 | 90.773 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 08:52 | 190 | 193 | 249.141 | 70.192 | 88.397 | 90.552 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:52 | 190 | 193 | 250.263 | 70.962 | 88.83 | 90.471 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:53 | 190 | 193 | 251.287 | 71.66 | 89.097 | 90.53 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:53 | 190 | 192 | 249.009 | 69.958 | 88.504 | 90.547 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 08:54 | 190 | 197 | 250.015 | 70.075 | 89.07 | 90.87 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 08:54 | 190 | 196 | 249.909 | 70.05 | 89.07 | 90.789 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 08:55 | 190 | 196 | 249.743 | 70.031 | 89.262 | 90.45 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 08:55 | 190 | 197 | 249.962 | 70.304 | 89.278 | 90.38 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 08:56 | 190 | 196 | 250.315 | 70.567 | 89.481 | 90.267 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 08:56 | 190 | 196 | 249.524 | 70.231 | 89.172 | 90.121 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 08:57 | 190 | 196 | 249.503 | 70.075 | 89.129 | 90.299 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 08:57 | 190 | 192 | 247.96 | 69.899 | 88.403 | 89.658 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 08:58 | 190 | 193 | 246.925 | 69.587 | 87.997 | 89.341 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 08:58 | 190 | 190 | 246.743 | 69.577 | 87.885 | 89.281 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 08:59 | 190 | 191 | 246.818 | 69.455 | 88.141 | 89.222 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 08:59 | 190 | 191 | 247.53 | 69.841 | 88.472 | 89.217 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 09:00 | 190 | 192 | 248.699 | 69.826 | 89.225 | 89.648 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 09:00 | 190 | 193 | 251.571 | 70.977 | 90.085 | 90.509 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 09:01 | 190 | 198 | 254.132 | 72.099 | 91.212 | 90.821 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 09:01 | 190 | 198 | 253.115 | 71.489 | 90.816 | 90.81 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 09:02 | 190 | 199 | 252.421 | 71.206 | 90.432 | 90.783 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-04 09:02 | 190 | 196 | 251.996 | 71.343 | 90.042 | 90.611 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:03 | 190 | 197 | 251.692 | 71.192 | 89.604 | 90.896 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 09:03 | 190 | 196 | 252.215 | 71.353 | 89.594 | 91.268 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:04 | 190 | 194 | 251.281 | 71.206 | 89.006 | 91.069 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 09:04 | 190 | 195 | 249.638 | 70.167 | 88.381 | 91.09 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:05 | 190 | 193 | 248.549 | 70.055 | 88.077 | 90.417 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 09:05 | 190 | 194 | 248.731 | 70.046 | 88.531 | 90.154 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 09:06 | 190 | 191 | 248.892 | 69.933 | 88.574 | 90.385 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 09:06 | 190 | 192 | 250.351 | 70.192 | 89.327 | 90.832 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 09:07 | 190 | 196 | 251.235 | 70.519 | 89.567 | 91.149 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:07 | 190 | 194 | 252.374 | 70.684 | 89.663 | 92.027 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 09:08 | 190 | 196 | 251.679 | 70.441 | 89.556 | 91.682 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:08 | 190 | 193 | 251.267 | 70.319 | 89.594 | 91.354 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 09:09 | 190 | 196 | 251.559 | 70.367 | 89.321 | 91.871 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:09 | 190 | 194 | 249.766 | 70.085 | 88.995 | 90.686 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 09:10 | 190 | 195 | 249.05 | 69.977 | 88.419 | 90.654 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:10 | 190 | 194 | 248.542 | 69.826 | 87.954 | 90.762 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 09:11 | 190 | 199 | 247.323 | 69.431 | 87.329 | 90.563 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-04 09:11 | 190 | 197 | 251.933 | 69.885 | 88.675 | 93.373 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 09:12 | 190 | 195 | 251.779 | 69.933 | 88.915 | 92.931 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:12 | 190 | 195 | 252.123 | 70.075 | 89.284 | 92.764 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:13 | 190 | 195 | 251.87 | 70.021 | 89.348 | 92.501 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:13 | 190 | 194 | 252.154 | 70.124 | 89.567 | 92.463 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 09:14 | 190 | 197 | 252.612 | 70.363 | 89.748 | 92.501 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 09:14 | 190 | 195 | 252.186 | 70.377 | 89.481 | 92.328 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:15 | 190 | 194 | 251.624 | 70.387 | 89.129 | 92.108 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 09:15 | 190 | 195 | 250.796 | 70.289 | 88.835 | 91.672 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:16 | 190 | 195 | 250.392 | 70.221 | 88.499 | 91.672 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:16 | 190 | 191 | 248.874 | 69.841 | 87.97 | 91.063 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 09:17 | 190 | 193 | 247.803 | 69.46 | 87.468 | 90.875 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 09:17 | 190 | 192 | 247.682 | 69.343 | 87.351 | 90.988 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 09:18 | 190 | 193 | 246.878 | 69.197 | 86.817 | 90.864 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 09:18 | 190 | 193 | 247.495 | 69.309 | 86.827 | 91.359 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 09:19 | 190 | 190 | 247.371 | 69.138 | 87.094 | 91.139 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 09:19 | 190 | 192 | 247.867 | 69.246 | 87.66 | 90.961 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 09:20 | 190 | 191 | 248.495 | 69.377 | 88.184 | 90.934 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 09:20 | 190 | 194 | 250.373 | 69.958 | 88.867 | 91.548 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 09:21 | 190 | 193 | 250.367 | 70.124 | 88.894 | 91.349 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 09:21 | 190 | 195 | 250.841 | 70.211 | 88.921 | 91.709 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:22 | 190 | 193 | 250.285 | 70.143 | 88.734 | 91.408 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 09:22 | 190 | 195 | 249.908 | 70.05 | 88.574 | 91.284 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:23 | 190 | 196 | 249.866 | 70.089 | 88.504 | 91.273 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:23 | 190 | 192 | 248.772 | 69.972 | 87.591 | 91.209 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 09:24 | 190 | 193 | 247.244 | 69.602 | 86.961 | 90.681 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 09:24 | 190 | 190 | 245.833 | 69.27 | 86.555 | 90.008 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 09:25 | 190 | 205 | 255.239 | 69.455 | 93.956 | 91.828 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 09:25 | 190 | 198 | 254.579 | 69.558 | 92.434 | 92.587 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 09:26 | 190 | 195 | 252.385 | 69.514 | 90.758 | 92.113 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:26 | 190 | 195 | 250.639 | 69.597 | 89.327 | 91.715 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:27 | 190 | 194 | 249.822 | 69.504 | 88.803 | 91.515 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 09:27 | 190 | 196 | 250.074 | 69.509 | 88.953 | 91.612 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:28 | 190 | 196 | 249.686 | 69.538 | 88.6 | 91.548 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:28 | 190 | 192 | 248.347 | 69.412 | 88.173 | 90.762 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 09:29 | 190 | 196 | 247.687 | 69.363 | 87.831 | 90.493 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:29 | 190 | 194 | 247.975 | 70.08 | 87.575 | 90.32 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 09:30 | 190 | 194 | 247.277 | 69.68 | 87.164 | 90.433 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 09:30 | 190 | 193 | 248.348 | 69.758 | 86.827 | 91.763 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 09:31 | 190 | 194 | 246.017 | 69.446 | 86.245 | 90.326 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 09:31 | 190 | 191 | 246.135 | 69.724 | 86.053 | 90.358 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 09:32 | 190 | 192 | 245.762 | 69.275 | 86.107 | 90.38 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 09:32 | 190 | 195 | 246.642 | 69.216 | 86.47 | 90.956 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:33 | 190 | 192 | 247.609 | 69.343 | 87.03 | 91.236 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 09:33 | 190 | 196 | 247.881 | 69.587 | 87.484 | 90.81 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:34 | 190 | 196 | 249.631 | 70.343 | 88.392 | 90.896 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:34 | 190 | 196 | 250.104 | 70.548 | 88.59 | 90.966 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:35 | 190 | 196 | 250.632 | 71.045 | 88.744 | 90.843 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:35 | 190 | 196 | 248.606 | 70.265 | 87.762 | 90.579 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:36 | 190 | 196 | 247.716 | 70.153 | 87.42 | 90.143 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:36 | 190 | 194 | 246.928 | 70.002 | 86.875 | 90.051 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 09:37 | 190 | 191 | 244.556 | 69.275 | 85.994 | 89.287 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 09:37 | 190 | 192 | 243.603 | 69.134 | 85.193 | 89.276 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 09:38 | 190 | 191 | 244.246 | 69.168 | 85.791 | 89.287 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 09:38 | 190 | 191 | 244.897 | 69.373 | 85.93 | 89.594 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 09:39 | 190 | 195 | 245.587 | 69.431 | 86.438 | 89.718 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:39 | 190 | 191 | 246.556 | 69.626 | 87.169 | 89.761 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 09:40 | 190 | 195 | 248.687 | 70.06 | 87.666 | 90.961 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:40 | 190 | 195 | 248.703 | 70.07 | 88.2 | 90.433 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:41 | 190 | 198 | 249.256 | 70.241 | 88.323 | 90.692 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 09:41 | 190 | 196 | 248.786 | 70.202 | 87.671 | 90.913 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:42 | 190 | 195 | 247.1 | 69.889 | 87.025 | 90.186 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:42 | 190 | 195 | 246.176 | 69.665 | 86.438 | 90.073 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:43 | 190 | 192 | 245.702 | 69.377 | 86.101 | 90.224 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 09:43 | 190 | 195 | 244.482 | 69.246 | 85.637 | 89.599 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:44 | 190 | 190 | 242.407 | 68.748 | 84.9 | 88.759 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 09:44 | 190 | 190 | 242.172 | 68.997 | 84.841 | 88.334 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 09:45 | 190 | 191 | 242.407 | 68.88 | 85.193 | 88.334 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 09:45 | 190 | 189 | 243.159 | 69.031 | 85.562 | 88.566 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 09:46 | 190 | 190 | 244.698 | 69.017 | 86.459 | 89.222 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 09:46 | 190 | 194 | 246.003 | 69.202 | 87.148 | 89.653 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 09:47 | 190 | 195 | 246.673 | 69.27 | 87.239 | 90.164 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:47 | 190 | 196 | 247.193 | 69.494 | 87.26 | 90.439 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:48 | 190 | 195 | 247.073 | 69.524 | 87.126 | 90.423 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:48 | 190 | 191 | 245.061 | 69.124 | 86.779 | 89.158 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 09:49 | 190 | 192 | 245.441 | 69.143 | 86.753 | 89.545 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 09:49 | 190 | 192 | 244.707 | 69.187 | 86.486 | 89.034 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 09:50 | 190 | 191 | 243.171 | 68.987 | 85.85 | 88.334 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 09:50 | 190 | 191 | 244.023 | 69.012 | 86.144 | 88.867 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 09:51 | 190 | 193 | 242.053 | 68.348 | 85.231 | 88.474 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 09:51 | 190 | 189 | 241.727 | 68.441 | 85.06 | 88.226 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 09:52 | 190 | 192 | 242.959 | 68.631 | 86.026 | 88.302 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 09:52 | 190 | 188 | 242.032 | 68.314 | 85.508 | 88.21 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 09:53 | 190 | 190 | 243.176 | 68.778 | 86.021 | 88.377 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 09:53 | 190 | 192 | 244.777 | 69.148 | 86.94 | 88.689 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 09:54 | 190 | 195 | 247.338 | 69.607 | 88.536 | 89.195 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 09:54 | 190 | 192 | 246.794 | 69.597 | 88.125 | 89.072 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 09:55 | 190 | 196 | 248.392 | 69.719 | 89.252 | 89.421 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:55 | 190 | 196 | 247.845 | 69.616 | 88.339 | 89.89 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:56 | 190 | 196 | 247.543 | 69.436 | 87.959 | 90.148 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:56 | 190 | 196 | 245.937 | 69.314 | 87.196 | 89.427 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 09:57 | 190 | 191 | 244.843 | 69.012 | 86.603 | 89.228 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 09:57 | 190 | 192 | 244.289 | 68.782 | 86.678 | 88.829 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 09:58 | 190 | 192 | 242.687 | 68.309 | 85.818 | 88.56 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 09:58 | 190 | 190 | 240.347 | 68.046 | 84.419 | 87.882 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 09:59 | 190 | 190 | 240.265 | 68.017 | 84.302 | 87.946 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 09:59 | 190 | 189 | 241.276 | 68.236 | 84.841 | 88.199 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 10:00 | 190 | 188 | 242.278 | 68.441 | 85.508 | 88.329 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 10:00 | 190 | 188 | 242.47 | 68.451 | 85.717 | 88.302 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 10:01 | 190 | 190 | 243.23 | 68.568 | 86.096 | 88.566 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:01 | 190 | 193 | 243.601 | 68.758 | 86.229 | 88.614 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 10:02 | 190 | 192 | 243.912 | 68.87 | 86.39 | 88.652 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:02 | 190 | 194 | 245.194 | 69.485 | 86.304 | 89.405 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 10:03 | 190 | 190 | 243.305 | 68.885 | 85.962 | 88.458 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:03 | 190 | 192 | 243.297 | 68.851 | 86.096 | 88.35 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:04 | 190 | 192 | 243.265 | 69.07 | 85.775 | 88.42 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:04 | 190 | 190 | 241.329 | 68.387 | 84.985 | 87.957 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:05 | 190 | 187 | 241.213 | 68.446 | 84.745 | 88.022 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 10:05 | 190 | 190 | 241.316 | 68.353 | 85.183 | 87.78 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:06 | 190 | 187 | 242.82 | 68.807 | 85.797 | 88.216 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 10:06 | 190 | 191 | 244.172 | 68.748 | 86.891 | 88.533 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 10:07 | 190 | 192 | 245.695 | 69.255 | 87.169 | 89.271 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:07 | 190 | 192 | 246.719 | 69.294 | 87.853 | 89.572 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:08 | 190 | 193 | 246.888 | 69.314 | 88.136 | 89.438 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 10:08 | 190 | 194 | 247.39 | 69.592 | 88.312 | 89.486 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 10:09 | 190 | 192 | 247.419 | 69.577 | 88.216 | 89.626 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:09 | 190 | 192 | 247.568 | 69.704 | 88.125 | 89.739 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:10 | 190 | 192 | 247.073 | 69.572 | 87.762 | 89.739 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:10 | 190 | 195 | 246.564 | 69.373 | 87.409 | 89.782 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 10:11 | 190 | 190 | 244.691 | 68.875 | 86.384 | 89.432 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:11 | 190 | 189 | 244.67 | 68.89 | 86.197 | 89.583 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 10:12 | 190 | 189 | 245.326 | 69.241 | 86.534 | 89.551 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 10:12 | 190 | 190 | 246.239 | 69.27 | 86.982 | 89.987 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:13 | 190 | 189 | 246.592 | 69.153 | 87.361 | 90.078 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 10:13 | 190 | 190 | 247.692 | 69.465 | 87.869 | 90.358 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:14 | 190 | 191 | 248.519 | 69.519 | 88.12 | 90.88 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 10:14 | 190 | 192 | 247.619 | 69.47 | 88.162 | 89.987 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:15 | 190 | 195 | 248.428 | 69.655 | 88.296 | 90.477 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 10:15 | 190 | 193 | 248.457 | 69.494 | 87.975 | 90.988 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 10:16 | 190 | 195 | 248.607 | 69.602 | 88.168 | 90.837 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 10:16 | 190 | 199 | 252.697 | 70.041 | 89.31 | 93.346 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-04 10:17 | 190 | 194 | 250.24 | 69.563 | 87.789 | 92.888 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 10:17 | 190 | 190 | 247.641 | 69.207 | 86.822 | 91.612 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:18 | 190 | 190 | 247.423 | 69.207 | 87.18 | 91.036 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:18 | 190 | 192 | 246.667 | 68.973 | 87.287 | 90.407 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:19 | 190 | 192 | 246.753 | 68.904 | 87.383 | 90.466 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:19 | 190 | 191 | 248.683 | 69.104 | 88.392 | 91.187 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 10:20 | 190 | 196 | 251.647 | 69.772 | 89.369 | 92.506 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 10:20 | 190 | 192 | 251.092 | 69.558 | 89.658 | 91.876 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:21 | 190 | 193 | 250.821 | 69.69 | 89.476 | 91.655 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 10:21 | 190 | 197 | 251.485 | 69.724 | 90.17 | 91.591 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 10:22 | 190 | 194 | 250.9 | 69.65 | 89.401 | 91.849 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 10:22 | 190 | 192 | 248.854 | 69.216 | 89.054 | 90.584 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:23 | 190 | 192 | 247.706 | 69.046 | 88.248 | 90.412 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:23 | 190 | 193 | 248.001 | 68.953 | 88.76 | 90.288 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 10:24 | 190 | 192 | 245.355 | 68.324 | 87.265 | 89.766 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:24 | 190 | 190 | 246.165 | 68.534 | 87.655 | 89.976 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:25 | 190 | 196 | 250.943 | 69.104 | 90.539 | 91.3 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 10:25 | 190 | 192 | 252.245 | 69.207 | 91.404 | 91.634 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:26 | 190 | 194 | 250.994 | 68.968 | 90.672 | 91.354 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 10:26 | 190 | 195 | 252.516 | 69.529 | 90.955 | 92.032 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 10:27 | 190 | 192 | 253.209 | 69.611 | 91.254 | 92.344 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:27 | 190 | 196 | 253.356 | 69.88 | 91.078 | 92.398 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 10:28 | 190 | 195 | 253.514 | 69.958 | 91.163 | 92.393 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 10:28 | 190 | 194 | 252.295 | 69.553 | 90.661 | 92.081 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 10:29 | 190 | 193 | 251.565 | 69.407 | 90.373 | 91.785 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 10:29 | 190 | 194 | 251.384 | 69.207 | 89.919 | 92.258 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 10:30 | 190 | 192 | 251.319 | 69.06 | 89.861 | 92.398 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:30 | 190 | 188 | 248.875 | 68.597 | 88.488 | 91.79 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 10:31 | 190 | 190 | 248.776 | 68.86 | 88.584 | 91.332 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:31 | 190 | 192 | 249.331 | 68.856 | 88.814 | 91.661 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:32 | 190 | 192 | 251.232 | 69.09 | 89.69 | 92.452 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:32 | 190 | 190 | 252.67 | 69.187 | 90.875 | 92.608 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:33 | 190 | 192 | 253.795 | 69.465 | 91.366 | 92.964 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:33 | 190 | 192 | 253.906 | 69.753 | 91.163 | 92.99 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:34 | 190 | 193 | 254.081 | 69.729 | 91.254 | 93.098 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 10:34 | 190 | 192 | 253.391 | 69.65 | 90.998 | 92.743 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:35 | 190 | 196 | 252.919 | 69.553 | 90.822 | 92.544 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 10:35 | 190 | 194 | 252.57 | 69.465 | 90.346 | 92.759 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 10:36 | 190 | 193 | 251.972 | 70.158 | 89.529 | 92.285 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 10:36 | 190 | 191 | 250.458 | 69.543 | 88.867 | 92.048 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 10:37 | 190 | 191 | 249.817 | 69.485 | 88.52 | 91.812 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 10:37 | 190 | 190 | 249.8 | 69.099 | 88.793 | 91.908 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:38 | 190 | 192 | 251.867 | 69.572 | 89.31 | 92.985 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:38 | 190 | 192 | 252.265 | 69.631 | 90.133 | 92.501 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:39 | 190 | 192 | 253.085 | 69.699 | 90.912 | 92.474 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:39 | 190 | 193 | 254.145 | 70.08 | 91.398 | 92.667 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 10:40 | 190 | 194 | 255.04 | 70.338 | 91.9 | 92.802 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 10:40 | 190 | 194 | 254.719 | 70.26 | 91.996 | 92.463 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 10:41 | 190 | 195 | 254.487 | 70.46 | 91.564 | 92.463 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 10:41 | 190 | 194 | 253.293 | 70.143 | 90.87 | 92.28 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 10:42 | 190 | 192 | 252.75 | 70.119 | 90.437 | 92.194 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:42 | 190 | 190 | 252.052 | 69.753 | 90.229 | 92.07 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:43 | 190 | 190 | 250.506 | 69.09 | 89.604 | 91.812 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:43 | 190 | 188 | 251.253 | 69.446 | 89.78 | 92.027 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 10:44 | 190 | 192 | 251.805 | 69.602 | 90.079 | 92.124 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:44 | 190 | 191 | 252.611 | 69.621 | 90.576 | 92.414 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 10:45 | 190 | 192 | 253.578 | 70.304 | 90.8 | 92.474 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:45 | 190 | 194 | 254.252 | 70.314 | 91.26 | 92.678 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 10:46 | 190 | 190 | 253.235 | 69.602 | 91.046 | 92.587 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:46 | 190 | 190 | 252.77 | 69.538 | 90.774 | 92.458 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:47 | 190 | 190 | 252.478 | 69.563 | 90.635 | 92.28 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:47 | 190 | 193 | 252.589 | 69.568 | 90.8 | 92.221 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 10:48 | 190 | 193 | 252.342 | 69.519 | 90.581 | 92.242 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 10:48 | 190 | 190 | 251.145 | 69.065 | 90.085 | 91.995 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:49 | 190 | 188 | 251.523 | 69.285 | 90.437 | 91.801 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 10:49 | 190 | 190 | 252.759 | 69.524 | 90.88 | 92.355 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:50 | 190 | 192 | 253.425 | 69.714 | 91.318 | 92.393 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:50 | 190 | 194 | 255.426 | 70.494 | 92.157 | 92.775 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 10:51 | 190 | 195 | 255.047 | 70.275 | 92.045 | 92.727 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 10:51 | 190 | 194 | 255.649 | 70.68 | 92.162 | 92.807 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 10:52 | 190 | 192 | 254.753 | 70.382 | 91.66 | 92.711 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:52 | 190 | 190 | 254.572 | 70.597 | 91.329 | 92.646 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:53 | 190 | 190 | 253.835 | 70.353 | 91.03 | 92.452 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:53 | 190 | 190 | 253.885 | 70.641 | 90.485 | 92.759 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:54 | 190 | 189 | 252.393 | 70.06 | 90.026 | 92.307 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 10:54 | 190 | 190 | 251.295 | 69.577 | 89.594 | 92.124 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 10:55 | 190 | 187 | 251.122 | 69.494 | 89.935 | 91.693 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 10:55 | 190 | 188 | 251.557 | 69.592 | 90.266 | 91.699 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 10:56 | 190 | 188 | 252.581 | 69.611 | 91.062 | 91.908 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 10:56 | 190 | 191 | 254.601 | 69.992 | 92.173 | 92.436 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 10:57 | 190 | 191 | 256.552 | 70.519 | 93.032 | 93.001 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 10:57 | 190 | 196 | 257.785 | 70.758 | 94.02 | 93.007 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 10:58 | 190 | 196 | 257.393 | 71.055 | 93.369 | 92.969 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 10:58 | 190 | 192 | 256.716 | 70.811 | 92.947 | 92.958 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:59 | 190 | 192 | 256.766 | 71.133 | 92.696 | 92.937 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 10:59 | 190 | 192 | 255.604 | 70.65 | 92.039 | 92.915 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 11:00 | 190 | 191 | 255.371 | 71.089 | 91.34 | 92.942 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 11:00 | 190 | 190 | 255.623 | 71.07 | 91.633 | 92.92 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 11:01 | 190 | 190 | 255.094 | 70.733 | 91.537 | 92.824 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 11:01 | 190 | 193 | 255.522 | 70.953 | 91.681 | 92.888 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 11:02 | 190 | 191 | 256.679 | 71.309 | 92.45 | 92.92 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 11:02 | 190 | 192 | 257.729 | 71.626 | 93.209 | 92.894 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 11:03 | 190 | 194 | 258.646 | 71.743 | 94.042 | 92.861 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 11:03 | 190 | 196 | 259.311 | 71.826 | 94.661 | 92.824 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 11:04 | 190 | 193 | 258.477 | 71.499 | 94.122 | 92.856 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 11:04 | 190 | 196 | 258.238 | 71.938 | 93.433 | 92.867 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 11:05 | 190 | 195 | 257.237 | 71.226 | 93.134 | 92.877 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 11:05 | 190 | 195 | 256.524 | 71.036 | 92.611 | 92.877 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 11:06 | 190 | 193 | 255.672 | 70.958 | 91.826 | 92.888 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 11:06 | 190 | 193 | 255.273 | 70.704 | 91.692 | 92.877 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 11:07 | 190 | 188 | 254.309 | 70.499 | 91.153 | 92.657 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 11:07 | 190 | 191 | 255.334 | 70.509 | 92.066 | 92.759 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 11:08 | 190 | 190 | 255.777 | 70.845 | 92.103 | 92.829 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 11:08 | 190 | 190 | 257.249 | 71.206 | 93.139 | 92.904 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 11:09 | 190 | 192 | 257.993 | 71.421 | 93.705 | 92.867 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 11:09 | 190 | 192 | 257.816 | 71.431 | 93.529 | 92.856 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 11:10 | 190 | 193 | 258.868 | 72.035 | 93.988 | 92.845 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 11:10 | 190 | 193 | 258.622 | 71.591 | 94.186 | 92.845 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 11:11 | 190 | 193 | 258.476 | 71.557 | 94.058 | 92.861 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 11:11 | 190 | 193 | 256.847 | 71.226 | 92.76 | 92.861 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 11:12 | 190 | 192 | 255.475 | 70.777 | 91.826 | 92.872 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 11:12 | 190 | 187 | 254.914 | 70.416 | 91.906 | 92.592 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 11:13 | 190 | 190 | 254.735 | 70.031 | 92.365 | 92.339 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 11:13 | 190 | 188 | 255.254 | 70.163 | 92.429 | 92.662 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 11:14 | 190 | 190 | 256.306 | 70.562 | 92.899 | 92.845 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 11:14 | 190 | 188 | 256.633 | 70.211 | 93.534 | 92.888 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 11:15 | 190 | 190 | 257.086 | 70.514 | 93.705 | 92.867 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 11:15 | 190 | 190 | 256.393 | 70.206 | 93.342 | 92.845 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 11:16 | 190 | 191 | 256.184 | 70.28 | 93.107 | 92.797 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 11:16 | 190 | 190 | 256.781 | 70.514 | 93.508 | 92.759 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 11:17 | 190 | 188 | 255.102 | 69.836 | 92.755 | 92.511 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 11:17 | 190 | 190 | 254.913 | 69.914 | 92.434 | 92.565 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 11:18 | 190 | 186 | 254.398 | 69.699 | 92.301 | 92.398 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-04 11:18 | 190 | 187 | 254.932 | 69.802 | 93.022 | 92.108 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 11:19 | 190 | 186 | 254.21 | 69.631 | 92.52 | 92.059 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-04 11:19 | 190 | 190 | 255.825 | 70.085 | 93.369 | 92.371 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 11:20 | 190 | 190 | 257.479 | 70.523 | 94.068 | 92.888 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 11:20 | 190 | 188 | 258.189 | 70.538 | 94.72 | 92.931 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 11:21 | 89 | 14 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.089 | 0.014 | 0.014 | -0.001
2003-08-04 11:21 | 55 | 25 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.055 | 0.025 | 0.025 | -0.001
2003-08-04 11:22 | 38 | 31 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.038 | 0.031 | 0.031 | -0.001
2003-08-04 11:22 | 28 | 33 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.028 | 0.033 | 0.033 | -0.001
2003-08-04 11:23 | 20 | 37 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.02 | 0.037 | 0.037 | -0.001
2003-08-04 11:23 | 16 | 38 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.016 | 0.038 | 0.038 | -0.001
2003-08-04 11:24 | 12 | 39 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.012 | 0.039 | 0.039 | -0.001
2003-08-04 11:24 | 9 | 39 | -13.405 | -1.011 | -6.248 | -6.146 | 0.009 | 0.039 | 0.039 | -0.001
2003-08-04 11:25 | 7 | 40 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.007 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-04 11:25 | 6 | 40 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.006 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-04 11:26 | 4 | 40 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.004 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-04 11:26 | 3 | 41 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.003 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:27 | 3 | 41 | -13.405 | -1.011 | -6.248 | -6.146 | 0.003 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:27 | 2 | 39 | -13.41 | -1.011 | -6.248 | -6.151 | 0.002 | 0.039 | 0.039 | -0.001
2003-08-04 11:28 | 2 | 41 | -13.405 | -1.011 | -6.243 | -6.151 | 0.002 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:28 | 1 | 41 | -13.41 | -1.011 | -6.248 | -6.151 | 0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:29 | 1 | 40 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.001 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-04 11:29 | 1 | 40 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.001 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-04 11:30 | 1 | 40 | -13.405 | -1.011 | -6.243 | -6.151 | 0.001 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-04 11:30 | 1 | 40 | -13.4 | -1.006 | -6.243 | -6.151 | 0.001 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-04 11:31 | 0 | 42 | -13.4 | -1.006 | -6.248 | -6.146 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:31 | 0 | 40 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-04 11:32 | 0 | 40 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-04 11:32 | 0 | 42 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:33 | 0 | 40 | -13.39 | -1.001 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-04 11:33 | 0 | 42 | -13.385 | -0.996 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:34 | 0 | 41 | -13.351 | -0.962 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:34 | 0 | 40 | -13.283 | -0.894 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-04 11:35 | 0 | 42 | -13.141 | -0.752 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:35 | 0 | 42 | -12.956 | -0.567 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:36 | 0 | 42 | -12.75 | -0.367 | -6.237 | -6.146 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:36 | 0 | 42 | -12.58 | -0.191 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:37 | 0 | 40 | -12.384 | -0.001 | -6.237 | -6.146 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-04 11:37 | 0 | 42 | -12.229 | 0.155 | -6.243 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:38 | 0 | 42 | -12.116 | 0.267 | -6.237 | -6.146 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:38 | 0 | 41 | -11.994 | 0.384 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:39 | 0 | 42 | -11.901 | 0.477 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:39 | 0 | 41 | -11.823 | 0.555 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:40 | 0 | 42 | -11.745 | 0.633 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:40 | 0 | 42 | -11.628 | 0.75 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:41 | 0 | 42 | -11.535 | 0.843 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:41 | 0 | 42 | -11.438 | 0.94 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:42 | 0 | 42 | -11.331 | 1.047 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:42 | 0 | 41 | -11.214 | 1.164 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:43 | 0 | 41 | -11.136 | 1.242 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:43 | 0 | 42 | -11.087 | 1.291 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:44 | 0 | 42 | -11.048 | 1.33 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:44 | 0 | 41 | -11.009 | 1.369 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:45 | 0 | 42 | -10.989 | 1.389 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:45 | 0 | 40 | -10.945 | 1.428 | -6.232 | -6.141 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-04 11:46 | 0 | 40 | -10.906 | 1.467 | -6.232 | -6.141 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-04 11:46 | 0 | 41 | -10.862 | 1.511 | -6.232 | -6.141 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:47 | 0 | 41 | -10.814 | 1.559 | -6.232 | -6.141 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:47 | 0 | 42 | -10.745 | 1.628 | -6.232 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:48 | 0 | 41 | -10.711 | 1.662 | -6.232 | -6.141 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:48 | 0 | 40 | -10.661 | 1.701 | -6.227 | -6.135 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-04 11:49 | 0 | 41 | -10.632 | 1.73 | -6.227 | -6.135 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:49 | 0 | 42 | -10.638 | 1.73 | -6.227 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:50 | 0 | 42 | -10.613 | 1.754 | -6.232 | -6.135 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:50 | 0 | 41 | -10.588 | 1.774 | -6.227 | -6.135 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:51 | 0 | 41 | -10.564 | 1.798 | -6.227 | -6.135 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:51 | 0 | 41 | -10.55 | 1.818 | -6.227 | -6.141 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:52 | 0 | 42 | -10.499 | 1.857 | -6.221 | -6.135 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:52 | 0 | 42 | -10.46 | 1.891 | -6.216 | -6.135 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:53 | 0 | 42 | -10.4 | 1.94 | -6.205 | -6.135 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:53 | 0 | 42 | -10.356 | 1.979 | -6.2 | -6.135 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:54 | 0 | 41 | -10.317 | 2.018 | -6.2 | -6.135 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:54 | 0 | 42 | -10.292 | 2.037 | -6.194 | -6.135 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:55 | 0 | 41 | -10.297 | 2.032 | -6.194 | -6.135 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:55 | 0 | 41 | -10.282 | 2.042 | -6.189 | -6.135 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:56 | 0 | 41 | -10.292 | 2.037 | -6.194 | -6.135 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:56 | 0 | 42 | -10.282 | 2.042 | -6.189 | -6.135 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:57 | 0 | 41 | -10.227 | 2.086 | -6.178 | -6.135 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 11:57 | 0 | 42 | -10.186 | 2.106 | -6.157 | -6.135 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-04 11:58 | 0 | 42 | -10.12 | 2.135 | -6.12 | -6.135 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:58 | 0 | 43 | -10.038 | 2.164 | -6.072 | -6.13 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 11:59 | 0 | 42 | -9.951 | 2.218 | -6.045 | -6.124 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 11:59 | 0 | 42 | -9.911 | 2.237 | -6.024 | -6.124 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-04 12:00 | 0 | 42 | -9.891 | 2.257 | -6.024 | -6.124 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:00 | 0 | 42 | -9.901 | 2.252 | -6.029 | -6.124 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:01 | 0 | 42 | -9.901 | 2.247 | -6.029 | -6.119 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:01 | 0 | 42 | -9.917 | 2.247 | -6.04 | -6.124 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:02 | 0 | 41 | -9.912 | 2.252 | -6.04 | -6.124 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:02 | 0 | 42 | -9.861 | 2.281 | -6.018 | -6.124 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:03 | 0 | 42 | -9.771 | 2.296 | -5.943 | -6.124 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:03 | 0 | 42 | -9.658 | 2.325 | -5.869 | -6.114 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-04 12:04 | 0 | 42 | -9.469 | 2.369 | -5.751 | -6.087 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:04 | 0 | 42 | -9.295 | 2.403 | -5.687 | -6.011 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:05 | 0 | 42 | -9.138 | 2.442 | -5.671 | -5.909 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:05 | 0 | 41 | -9.107 | 2.452 | -5.677 | -5.882 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:06 | 0 | 42 | -9.139 | 2.452 | -5.698 | -5.893 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:06 | 0 | 42 | -9.155 | 2.452 | -5.703 | -5.904 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:07 | 0 | 41 | -9.208 | 2.437 | -5.73 | -5.915 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:07 | 0 | 42 | -9.239 | 2.437 | -5.751 | -5.925 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:08 | 0 | 42 | -9.261 | 2.442 | -5.762 | -5.941 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:08 | 0 | 42 | -9.178 | 2.462 | -5.682 | -5.958 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:09 | 0 | 41 | -9.003 | 2.491 | -5.596 | -5.898 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:09 | 0 | 41 | -8.761 | 2.515 | -5.458 | -5.818 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:10 | 0 | 41 | -8.486 | 2.564 | -5.356 | -5.694 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:10 | 0 | 42 | -8.317 | 2.593 | -5.329 | -5.581 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:11 | 0 | 42 | -8.243 | 2.603 | -5.335 | -5.511 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:11 | 0 | 42 | -8.259 | 2.608 | -5.34 | -5.527 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:12 | 0 | 43 | -8.312 | 2.603 | -5.372 | -5.543 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:12 | 0 | 42 | -8.371 | 2.593 | -5.41 | -5.554 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:13 | 0 | 41 | -8.422 | 2.584 | -5.436 | -5.57 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:13 | 0 | 42 | -8.456 | 2.593 | -5.436 | -5.613 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:14 | 0 | 42 | -8.35 | 2.598 | -5.324 | -5.624 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:14 | 0 | 41 | -8.191 | 2.623 | -5.249 | -5.565 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:15 | 0 | 42 | -7.965 | 2.662 | -5.159 | -5.468 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-04 12:15 | 0 | 43 | -7.736 | 2.681 | -5.068 | -5.349 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:16 | 0 | 42 | -7.533 | 2.701 | -5.014 | -5.22 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:16 | 0 | 42 | -7.45 | 2.72 | -5.004 | -5.166 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:17 | 0 | 43 | -7.493 | 2.725 | -5.036 | -5.182 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:17 | 0 | 43 | -7.551 | 2.715 | -5.062 | -5.204 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:18 | 0 | 42 | -7.624 | 2.701 | -5.094 | -5.231 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:18 | 0 | 43 | -7.694 | 2.701 | -5.137 | -5.258 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:19 | 0 | 42 | -7.758 | 2.696 | -5.164 | -5.29 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:19 | 0 | 41 | -7.68 | 2.71 | -5.057 | -5.333 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:20 | 0 | 42 | -7.495 | 2.74 | -4.977 | -5.258 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:20 | 0 | 41 | -7.272 | 2.759 | -4.881 | -5.15 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:21 | 0 | 42 | -6.297 | 2.793 | -4.069 | -5.021 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-04 12:21 | 0 | 42 | -6.118 | 2.832 | -4.021 | -4.929 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:22 | 0 | 42 | -6.054 | 2.837 | -4.026 | -4.865 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:22 | 0 | 43 | -6.069 | 2.832 | -4.042 | -4.859 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:23 | 0 | 43 | -6.14 | 2.827 | -4.075 | -4.892 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:23 | 0 | 42 | -6.224 | 2.818 | -4.107 | -4.935 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:24 | 0 | 43 | -6.303 | 2.808 | -4.139 | -4.972 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:24 | 0 | 41 | -6.31 | 2.823 | -4.139 | -4.994 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:25 | 0 | 43 | -6.24 | 2.823 | -4.064 | -4.999 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:25 | 0 | 43 | -6.089 | 2.857 | -3.984 | -4.962 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:26 | 0 | 42 | -5.918 | 2.866 | -3.946 | -4.838 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:26 | 0 | 41 | -5.708 | 2.905 | -3.888 | -4.725 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:27 | 0 | 42 | -5.552 | 2.92 | -3.866 | -4.606 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:27 | 0 | 41 | -5.527 | 2.94 | -3.866 | -4.601 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:28 | 0 | 41 | -5.585 | 2.93 | -3.898 | -4.617 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:28 | 0 | 42 | -5.665 | 2.915 | -3.925 | -4.655 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:29 | 0 | 42 | -5.754 | 2.896 | -3.952 | -4.698 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:29 | 0 | 42 | -5.838 | 2.881 | -3.978 | -4.741 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:30 | 0 | 42 | -5.836 | 2.91 | -3.957 | -4.789 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:30 | 0 | 42 | -5.786 | 2.901 | -3.914 | -4.773 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:31 | 0 | 42 | -5.623 | 2.925 | -3.85 | -4.698 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:31 | 0 | 42 | -5.444 | 2.954 | -3.775 | -4.623 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:32 | 0 | 41 | -5.228 | 2.998 | -3.738 | -4.488 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:32 | 0 | 43 | -5.121 | 3.008 | -3.733 | -4.396 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:33 | 0 | 43 | -5.127 | 3.018 | -3.738 | -4.407 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:33 | 0 | 42 | -5.185 | 3.008 | -3.775 | -4.418 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:34 | 0 | 41 | -5.276 | 2.988 | -3.808 | -4.456 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:34 | 0 | 41 | -5.348 | 2.979 | -3.834 | -4.493 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:35 | 0 | 43 | -5.368 | 3.003 | -3.84 | -4.531 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:35 | 0 | 43 | -5.34 | 2.988 | -3.786 | -4.542 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:36 | 0 | 43 | -5.202 | 3.008 | -3.717 | -4.493 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:36 | 0 | 43 | -5.017 | 3.027 | -3.658 | -4.386 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:37 | 0 | 43 | -4.853 | 3.057 | -3.61 | -4.3 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:37 | 0 | 41 | -4.7 | 3.086 | -3.594 | -4.192 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:38 | 0 | 41 | -4.665 | 3.11 | -3.61 | -4.165 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:38 | 0 | 43 | -4.743 | 3.096 | -3.642 | -4.197 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:39 | 0 | 41 | -4.828 | 3.081 | -3.669 | -4.24 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:39 | 0 | 43 | -4.938 | 3.052 | -3.701 | -4.289 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:40 | 0 | 43 | -5.044 | 3.047 | -3.743 | -4.348 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:40 | 0 | 43 | -5.005 | 3.081 | -3.695 | -4.391 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:41 | 0 | 42 | -4.919 | 3.071 | -3.647 | -4.343 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:41 | 0 | 41 | -4.764 | 3.081 | -3.583 | -4.262 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:42 | 0 | 43 | -4.565 | 3.135 | -3.519 | -4.181 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:42 | 0 | 42 | -4.417 | 3.154 | -3.498 | -4.073 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:43 | 0 | 43 | -4.351 | 3.188 | -3.514 | -4.025 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:43 | 0 | 42 | -4.394 | 3.193 | -3.535 | -4.052 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-04 12:44 | 0 | 41 | -4.466 | 3.169 | -3.567 | -4.068 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:44 | 0 | 43 | -4.581 | 3.135 | -3.599 | -4.117 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:45 | 0 | 43 | -4.681 | 3.12 | -3.631 | -4.17 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:45 | 0 | 43 | -4.658 | 3.144 | -3.599 | -4.203 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:46 | 0 | 42 | -4.558 | 3.164 | -3.535 | -4.187 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:46 | 0 | 41 | -4.363 | 3.203 | -3.482 | -4.084 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:47 | 0 | 43 | -4.179 | 3.232 | -3.402 | -4.009 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:47 | 0 | 41 | -4.011 | 3.276 | -3.38 | -3.907 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:48 | 0 | 42 | -3.921 | 3.296 | -3.391 | -3.826 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:48 | 0 | 42 | -3.969 | 3.286 | -3.418 | -3.837 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:49 | 0 | 41 | -4.069 | 3.271 | -3.45 | -3.89 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:49 | 0 | 43 | -4.179 | 3.247 | -3.492 | -3.934 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:50 | -1 | 41 | -4.283 | 3.218 | -3.519 | -3.982 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.002
2003-08-04 12:50 | 0 | 42 | -4.314 | 3.247 | -3.525 | -4.036 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-04 12:51 | 0 | 43 | -4.278 | 3.261 | -3.476 | -4.063 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:51 | 0 | 41 | -4.171 | 3.261 | -3.423 | -4.009 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:52 | 0 | 43 | -3.995 | 3.276 | -3.343 | -3.928 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:52 | 0 | 42 | -3.782 | 3.344 | -3.311 | -3.815 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:53 | -1 | 43 | -3.686 | 3.359 | -3.338 | -3.707 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:53 | 0 | 42 | -3.687 | 3.374 | -3.343 | -3.718 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:54 | 0 | 41 | -3.799 | 3.354 | -3.386 | -3.767 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:54 | 0 | 43 | -3.923 | 3.315 | -3.412 | -3.826 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:55 | 0 | 43 | -4.054 | 3.286 | -3.444 | -3.896 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:55 | 0 | 43 | -4.037 | 3.335 | -3.428 | -3.944 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:56 | 0 | 43 | -3.978 | 3.32 | -3.386 | -3.912 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.002
2003-08-04 12:56 | 0 | 41 | -3.8 | 3.359 | -3.322 | -3.837 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 12:57 | 0 | 43 | -3.609 | 3.383 | -3.247 | -3.745 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:57 | 0 | 43 | -3.4 | 3.452 | -3.22 | -3.632 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:58 | 0 | 43 | -3.293 | 3.5 | -3.231 | -3.562 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:58 | -1 | 42 | -3.321 | 3.51 | -3.247 | -3.584 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 12:59 | 0 | 43 | -3.43 | 3.476 | -3.29 | -3.616 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 12:59 | 0 | 43 | -3.6 | 3.413 | -3.332 | -3.681 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.002
2003-08-04 13:00 | 0 | 43 | -3.705 | 3.388 | -3.364 | -3.729 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:00 | -1 | 41 | -3.701 | 3.393 | -3.327 | -3.767 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:01 | 0 | 42 | -3.586 | 3.427 | -3.279 | -3.734 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:01 | 0 | 43 | -3.413 | 3.466 | -3.22 | -3.659 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:02 | 0 | 43 | -3.21 | 3.53 | -3.151 | -3.589 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:02 | -1 | 43 | -2.618 | 3.998 | -3.145 | -3.471 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:03 | 0 | 43 | -2.641 | 3.959 | -3.156 | -3.444 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:03 | -1 | 42 | -2.616 | 4.042 | -3.193 | -3.465 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:04 | 0 | 43 | -2.825 | 3.93 | -3.236 | -3.519 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:04 | 0 | 43 | -2.898 | 3.954 | -3.279 | -3.573 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:05 | 0 | 43 | -2.911 | 3.973 | -3.268 | -3.616 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.002
2003-08-04 13:05 | 0 | 43 | -2.903 | 3.954 | -3.236 | -3.621 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:06 | 0 | 42 | -2.873 | 3.861 | -3.177 | -3.557 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:06 | 0 | 41 | -2.5 | 4.095 | -3.103 | -3.492 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:07 | -1 | 41 | -2.466 | 3.978 | -3.097 | -3.347 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:07 | -1 | 42 | -2.439 | 3.983 | -3.097 | -3.325 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:08 | -1 | 43 | -2.423 | 4.037 | -3.124 | -3.336 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:08 | -1 | 41 | -2.641 | 3.905 | -3.156 | -3.39 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:09 | 0 | 41 | -2.762 | 3.886 | -3.199 | -3.449 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:09 | 0 | 41 | -2.844 | 3.895 | -3.231 | -3.508 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:10 | 0 | 41 | -2.746 | 3.983 | -3.199 | -3.53 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:10 | 0 | 43 | -2.76 | 3.915 | -3.151 | -3.524 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:11 | -1 | 41 | -2.526 | 4.037 | -3.092 | -3.471 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:11 | -1 | 41 | -2.442 | 3.949 | -3.028 | -3.363 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:12 | -1 | 41 | -2.305 | 3.983 | -3.017 | -3.271 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:12 | -1 | 42 | -2.128 | 4.139 | -3.049 | -3.218 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:13 | -1 | 42 | -2.173 | 4.169 | -3.076 | -3.266 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:13 | 0 | 43 | -2.375 | 4.042 | -3.113 | -3.304 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:14 | 0 | 42 | -2.466 | 4.042 | -3.145 | -3.363 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:14 | 0 | 41 | -2.671 | 3.934 | -3.167 | -3.438 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:15 | 0 | 43 | -2.611 | 3.983 | -3.129 | -3.465 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:15 | -1 | 42 | -2.54 | 3.969 | -3.087 | -3.422 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:16 | -1 | 43 | -2.335 | 4.056 | -3.039 | -3.352 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:16 | 0 | 41 | -2.218 | 4.022 | -2.974 | -3.266 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:17 | -1 | 43 | -2.023 | 4.105 | -2.964 | -3.164 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:17 | -1 | 42 | -2.061 | 4.066 | -2.985 | -3.142 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:18 | -1 | 42 | -2.196 | 4.012 | -3.023 | -3.185 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:18 | -1 | 43 | -2.261 | 4.017 | -3.06 | -3.218 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:19 | -1 | 41 | -2.321 | 4.042 | -3.092 | -3.271 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:19 | -1 | 43 | -2.416 | 4.022 | -3.097 | -3.341 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:20 | -1 | 41 | -2.495 | 3.934 | -3.055 | -3.374 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.002
2003-08-04 13:20 | -1 | 43 | -2.309 | 4.017 | -3.012 | -3.314 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:21 | -1 | 43 | -2.116 | 4.076 | -2.942 | -3.25 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:21 | -1 | 43 | -2.03 | 4.017 | -2.921 | -3.126 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:22 | -1 | 41 | -1.852 | 4.115 | -2.932 | -3.035 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:22 | -1 | 41 | -1.943 | 4.061 | -2.953 | -3.051 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:23 | -1 | 42 | -2.029 | 4.056 | -2.98 | -3.105 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:23 | 0 | 43 | -2.173 | 4.008 | -3.023 | -3.158 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:24 | -1 | 43 | -2.244 | 4.012 | -3.049 | -3.207 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:24 | 0 | 43 | -2.151 | 4.105 | -3.012 | -3.244 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:25 | -1 | 41 | -2.16 | 4.022 | -2.964 | -3.218 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:25 | -1 | 42 | -1.979 | 4.047 | -2.916 | -3.11 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-04 13:26 | -1 | 42 | -1.714 | 4.178 | -2.82 | -3.072 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-04 13:26 | 0 | 41 | -1.636 | 4.159 | -2.814 | -2.981 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:27 | -1 | 41 | -1.614 | 4.154 | -2.836 | -2.932 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:27 | -1 | 42 | -1.64 | 4.208 | -2.878 | -2.97 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:28 | -1 | 42 | -1.854 | 4.091 | -2.932 | -3.013 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:28 | 0 | 43 | -2.01 | 4.042 | -2.969 | -3.083 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:29 | 0 | 42 | -2.064 | 4.037 | -2.953 | -3.148 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:29 | -1 | 41 | -1.93 | 4.144 | -2.905 | -3.169 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:30 | -1 | 43 | -1.822 | 4.183 | -2.884 | -3.121 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:30 | -1 | 42 | -1.711 | 4.159 | -2.825 | -3.045 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:31 | -1 | 43 | -1.616 | 4.13 | -2.798 | -2.948 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:31 | 0 | 43 | -1.54 | 4.159 | -2.804 | -2.895 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:32 | 0 | 41 | -1.555 | 4.159 | -2.825 | -2.889 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:32 | -1 | 43 | -1.794 | 4.017 | -2.884 | -2.927 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:33 | -1 | 42 | -1.788 | 4.125 | -2.916 | -2.997 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:33 | 0 | 42 | -1.938 | 4.076 | -2.958 | -3.056 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:34 | -1 | 43 | -1.964 | 4.051 | -2.91 | -3.105 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:34 | 0 | 43 | -1.862 | 4.105 | -2.889 | -3.078 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:35 | -1 | 41 | -1.745 | 4.12 | -2.825 | -3.04 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:35 | -1 | 42 | -1.584 | 4.115 | -2.761 | -2.938 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:36 | -1 | 41 | -1.354 | 4.222 | -2.724 | -2.852 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:36 | -1 | 43 | -1.24 | 4.271 | -2.724 | -2.787 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:37 | -1 | 43 | -1.435 | 4.139 | -2.766 | -2.808 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:37 | -1 | 43 | -1.497 | 4.164 | -2.82 | -2.841 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:38 | -1 | 42 | -1.647 | 4.115 | -2.857 | -2.905 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:38 | -1 | 41 | -1.684 | 4.164 | -2.894 | -2.954 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:39 | -1 | 43 | -1.673 | 4.198 | -2.836 | -3.035 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:39 | -1 | 43 | -1.636 | 4.154 | -2.809 | -2.981 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:40 | -1 | 42 | -1.464 | 4.203 | -2.74 | -2.927 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:40 | 0 | 43 | -1.389 | 4.154 | -2.697 | -2.846 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:41 | -1 | 42 | -1.231 | 4.237 | -2.697 | -2.771 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:41 | -1 | 43 | -1.297 | 4.144 | -2.713 | -2.728 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:42 | -1 | 42 | -1.339 | 4.193 | -2.75 | -2.782 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:42 | -1 | 43 | -1.422 | 4.222 | -2.809 | -2.835 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:43 | -1 | 42 | -1.519 | 4.222 | -2.841 | -2.9 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:43 | -1 | 43 | -1.431 | 4.31 | -2.798 | -2.943 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:44 | -1 | 42 | -1.453 | 4.198 | -2.756 | -2.895 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:44 | -1 | 41 | -1.423 | 4.12 | -2.686 | -2.857 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:45 | -1 | 42 | -1.169 | 4.261 | -2.654 | -2.776 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:45 | -1 | 42 | -1.051 | 4.261 | -2.617 | -2.695 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:46 | -1 | 43 | -0.991 | 4.305 | -2.654 | -2.642 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:46 | -1 | 42 | -1.251 | 4.12 | -2.681 | -2.69 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:47 | -1 | 41 | -1.308 | 4.159 | -2.729 | -2.738 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:47 | -1 | 42 | -1.421 | 4.154 | -2.772 | -2.803 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:48 | -1 | 42 | -1.465 | 4.159 | -2.772 | -2.852 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:48 | -1 | 42 | -1.358 | 4.217 | -2.718 | -2.857 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-04 13:49 | -1 | 42 | -1.277 | 4.212 | -2.67 | -2.819 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:49 | -1 | 43 | -1.227 | 4.139 | -2.611 | -2.755 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:50 | -1 | 42 | -1.044 | 4.198 | -2.59 | -2.652 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:50 | -1 | 42 | -0.944 | 4.261 | -2.601 | -2.604 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:51 | -1 | 41 | -0.946 | 4.29 | -2.627 | -2.609 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:51 | -1 | 42 | -1.077 | 4.256 | -2.675 | -2.658 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:52 | -1 | 43 | -1.317 | 4.134 | -2.734 | -2.717 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:52 | -1 | 42 | -1.279 | 4.237 | -2.734 | -2.782 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:53 | -1 | 43 | -1.309 | 4.164 | -2.675 | -2.798 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:53 | 0 | 43 | -1.204 | 4.178 | -2.627 | -2.755 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.002
2003-08-04 13:54 | -1 | 42 | -0.976 | 4.266 | -2.59 | -2.652 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-04 13:54 | -1 | 42 | -0.863 | 4.251 | -2.542 | -2.572 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:55 | -1 | 43 | -0.811 | 4.227 | -2.547 | -2.491 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.002
2003-08-04 13:55 | -1 | 42 | -0.865 | 4.227 | -2.569 | -2.523 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:56 | -1 | 43 | -0.93 | 4.242 | -2.617 | -2.555 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:56 | -1 | 42 | -1.121 | 4.164 | -2.654 | -2.631 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:57 | -1 | 41 | -1.178 | 4.198 | -2.686 | -2.69 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:57 | -1 | 43 | -1.146 | 4.242 | -2.633 | -2.755 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 13:58 | -1 | 42 | -1.021 | 4.281 | -2.585 | -2.717 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 13:58 | -1 | 41 | -0.877 | 4.29 | -2.542 | -2.625 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 13:59 | -1 | 43 | -0.845 | 4.183 | -2.51 | -2.518 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.002
2003-08-04 13:59 | -1 | 43 | -0.748 | 4.247 | -2.526 | -2.469 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:00 | -1 | 43 | -0.759 | 4.29 | -2.569 | -2.48 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:00 | -1 | 43 | -0.929 | 4.222 | -2.601 | -2.55 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:01 | -1 | 41 | -0.986 | 4.261 | -2.643 | -2.604 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 14:01 | -1 | 43 | -1.155 | 4.178 | -2.67 | -2.663 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:02 | -1 | 43 | -1.114 | 4.188 | -2.617 | -2.685 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:02 | -1 | 42 | -0.983 | 4.222 | -2.569 | -2.636 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 14:03 | -1 | 41 | -0.872 | 4.193 | -2.515 | -2.55 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 14:03 | -1 | 43 | -0.544 | 4.393 | -2.473 | -2.464 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:04 | -1 | 42 | -0.667 | 4.227 | -2.489 | -2.405 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 14:04 | -1 | 42 | -0.625 | 4.295 | -2.515 | -2.405 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 14:05 | -1 | 43 | -0.755 | 4.256 | -2.558 | -2.453 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:05 | -1 | 43 | -0.874 | 4.266 | -2.601 | -2.539 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:06 | -1 | 41 | -1.03 | 4.222 | -2.643 | -2.609 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 14:06 | -1 | 43 | -1.047 | 4.222 | -2.617 | -2.652 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:07 | -1 | 43 | -0.978 | 4.227 | -2.563 | -2.642 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:07 | -1 | 42 | -0.831 | 4.261 | -2.51 | -2.582 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-04 14:08 | -1 | 43 | -0.73 | 4.217 | -2.467 | -2.48 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:08 | -1 | 42 | -0.524 | 4.3 | -2.462 | -2.362 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-04 14:09 | -1 | 42 | -0.452 | 4.339 | -2.451 | -2.34 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 14:09 | -1 | 43 | -0.571 | 4.29 | -2.489 | -2.372 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:10 | -1 | 42 | -0.731 | 4.237 | -2.547 | -2.421 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 14:10 | -1 | 43 | -0.859 | 4.217 | -2.585 | -2.491 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:11 | -1 | 42 | -0.919 | 4.232 | -2.579 | -2.572 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-04 14:11 | -1 | 41 | -0.869 | 4.261 | -2.542 | -2.588 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 14:12 | -1 | 41 | -0.792 | 4.247 | -2.489 | -2.55 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 14:12 | -1 | 43 | -0.651 | 4.242 | -2.424 | -2.469 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:13 | -1 | 43 | -0.46 | 4.305 | -2.398 | -2.367 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:13 | -1 | 43 | -0.38 | 4.325 | -2.424 | -2.281 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:14 | -1 | 43 | -0.511 | 4.232 | -2.446 | -2.297 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:14 | -1 | 41 | -0.574 | 4.281 | -2.51 | -2.345 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 14:15 | -1 | 42 | -0.745 | 4.212 | -2.542 | -2.415 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 14:15 | -1 | 43 | -0.735 | 4.32 | -2.537 | -2.518 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:16 | -1 | 42 | -0.717 | 4.29 | -2.489 | -2.518 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 14:16 | -1 | 42 | -0.527 | 4.393 | -2.451 | -2.469 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 14:17 | -1 | 41 | -0.503 | 4.305 | -2.403 | -2.405 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.002
2003-08-04 14:17 | -1 | 43 | -0.434 | 4.256 | -2.382 | -2.308 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:18 | -1 | 41 | -0.315 | 4.315 | -2.392 | -2.238 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 14:18 | -1 | 42 | -0.33 | 4.349 | -2.43 | -2.249 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 14:19 | -1 | 41 | -0.432 | 4.354 | -2.473 | -2.313 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 14:19 | -1 | 42 | -0.682 | 4.212 | -2.505 | -2.389 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 14:20 | -1 | 43 | -0.66 | 4.32 | -2.505 | -2.475 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.002
2003-08-04 14:20 | -1 | 43 | -0.702 | 4.251 | -2.451 | -2.502 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:21 | -1 | 43 | -0.596 | 4.276 | -2.419 | -2.453 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:21 | -1 | 42 | -0.324 | 4.408 | -2.387 | -2.345 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-04 14:22 | -1 | 41 | -0.282 | 4.295 | -2.339 | -2.238 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 14:22 | -1 | 42 | -0.098 | 4.403 | -2.328 | -2.173 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 14:23 | -1 | 43 | -0.207 | 4.364 | -2.382 | -2.189 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.002
2003-08-04 14:24 | -1 | 42 | -0.379 | 4.3 | -2.43 | -2.249 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 14:25 | -1 | 43 | -0.494 | 4.281 | -2.473 | -2.302 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:25 | -1 | 41 | -0.5 | 4.388 | -2.489 | -2.399 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 14:26 | -1 | 42 | -0.646 | 4.237 | -2.451 | -2.432 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 14:26 | -1 | 43 | -0.437 | 4.349 | -2.403 | -2.383 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:27 | -1 | 43 | -0.39 | 4.3 | -2.355 | -2.335 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:27 | -1 | 42 | -0.232 | 4.329 | -2.318 | -2.243 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-04 14:28 | -1 | 41 | -0.178 | 4.334 | -2.344 | -2.168 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 14:28 | -1 | 42 | -0.147 | 4.408 | -2.366 | -2.189 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 14:29 | -1 | 43 | -0.355 | 4.286 | -2.414 | -2.227 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.002
2003-08-04 14:29 | -1 | 41 | -0.443 | 4.3 | -2.457 | -2.286 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 14:30 | -1 | 43 | -0.584 | 4.266 | -2.483 | -2.367 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:30 | -1 | 41 | -0.538 | 4.329 | -2.43 | -2.437 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 14:31 | -1 | 42 | -0.502 | 4.295 | -2.403 | -2.394 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 14:31 | -1 | 41 | -0.4 | 4.29 | -2.366 | -2.324 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 14:32 | -1 | 42 | -0.239 | 4.305 | -2.312 | -2.232 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 14:32 | -1 | 42 | -0.128 | 4.32 | -2.296 | -2.152 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 14:33 | -1 | 41 | -0.158 | 4.295 | -2.328 | -2.125 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 14:33 | -1 | 43 | -0.194 | 4.329 | -2.371 | -2.152 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:34 | -1 | 41 | -0.297 | 4.344 | -2.419 | -2.222 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-04 14:34 | -1 | 43 | -0.425 | 4.334 | -2.446 | -2.313 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:35 | -1 | 42 | -0.369 | 4.417 | -2.419 | -2.367 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 14:35 | -1 | 43 | -0.44 | 4.271 | -2.376 | -2.335 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:36 | -1 | 42 | -0.279 | 4.32 | -2.323 | -2.276 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-04 14:36 | -1 | 42 | -0.164 | 4.305 | -2.28 | -2.189 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-04 14:37 | -1 | 43 | -0.08 | 4.32 | -2.27 | -2.13 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:37 | -1 | 43 | -0.174 | 4.29 | -2.318 | -2.146 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-04 14:38 | 19 | 95 | 389.954 | 133.357 | 136.169 | 120.428 | 0.019 | 0.095 | 0.095 | -0.002
2003-08-04 14:38 | 43 | 88 | 371.364 | 124.906 | 135.741 | 110.717 | 0.043 | 0.088 | 0.088 | -0.003
2003-08-04 14:39 | 99 | 153 | 361.791 | 119.356 | 135.394 | 107.041 | 0.099 | 0.153 | 0.153 | -0.002
2003-08-04 14:39 | 99 | 88 | 325.764 | 86.7 | 134.139 | 104.925 | 0.099 | 0.088 | 0.088 | -0.002
2003-08-04 14:40 | 99 | 81 | 308.377 | 72.796 | 132.126 | 103.455 | 0.099 | 0.081 | 0.081 | -0.002
2003-08-04 14:40 | 119 | 97 | 322.165 | 88.968 | 130.748 | 102.449 | 0.119 | 0.097 | 0.097 | -0.002
2003-08-04 15:53 | 119 | 93 | 310.881 | 78.692 | 130.182 | 102.007 | 0.119 | 0.093 | 0.093 | -0.002
2003-08-04 15:53 | 190 | 232 | 275.3 | 84.013 | 97.15 | 94.137 | 0.19 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-04 15:53 | 190 | 235 | 276.075 | 83.876 | 97.545 | 94.654 | 0.19 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-04 15:54 | 190 | 236 | 276.878 | 84.33 | 97.646 | 94.902 | 0.19 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-04 15:54 | 190 | 234 | 276.586 | 84.34 | 97.598 | 94.648 | 0.19 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-04 15:55 | 190 | 234 | 274.602 | 84.037 | 96.466 | 94.099 | 0.19 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-04 15:55 | 190 | 232 | 271.938 | 83.218 | 95.697 | 93.023 | 0.19 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-04 15:56 | 190 | 230 | 269.049 | 82.545 | 94.752 | 91.752 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-04 15:56 | 190 | 227 | 268.168 | 82.013 | 94.613 | 91.542 | 0.19 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-04 15:57 | 190 | 234 | 272.79 | 84.393 | 96.327 | 92.07 | 0.19 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-04 15:57 | 190 | 232 | 272.676 | 84.032 | 96.45 | 92.194 | 0.19 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-04 15:58 | 190 | 236 | 274.604 | 84.969 | 97.043 | 92.592 | 0.19 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-04 15:58 | 190 | 234 | 274.166 | 84.476 | 96.893 | 92.797 | 0.19 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-04 15:59 | 190 | 230 | 270.803 | 82.769 | 96.621 | 91.413 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-04 15:59 | 190 | 232 | 268.789 | 82.204 | 96.001 | 90.584 | 0.19 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-04 16:00 | 190 | 230 | 266.53 | 81.604 | 94.88 | 90.046 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-04 16:00 | 190 | 227 | 266.279 | 81.15 | 95.083 | 90.046 | 0.19 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-04 16:01 | 190 | 225 | 264.908 | 80.819 | 94.565 | 89.524 | 0.19 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-04 16:01 | 190 | 224 | 264.706 | 81.184 | 94.047 | 89.475 | 0.19 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-04 16:02 | 190 | 229 | 267.527 | 82.486 | 94.57 | 90.471 | 0.19 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-04 16:02 | 190 | 230 | 267.649 | 82.506 | 94.65 | 90.493 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-04 16:03 | 190 | 229 | 267.593 | 83.052 | 93.919 | 90.622 | 0.19 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-04 16:03 | 190 | 226 | 263.025 | 81.292 | 92.333 | 89.4 | 0.19 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-04 16:04 | 190 | 223 | 262.166 | 80.819 | 91.527 | 89.82 | 0.19 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-04 16:04 | 190 | 224 | 260.27 | 79.838 | 91.484 | 88.948 | 0.19 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-04 16:05 | 190 | 222 | 261.595 | 80.594 | 91.639 | 89.362 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-04 16:05 | 190 | 224 | 261.686 | 80.248 | 92.087 | 89.351 | 0.19 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-04 16:06 | 190 | 227 | 263.834 | 81.506 | 92.573 | 89.755 | 0.19 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-04 16:06 | 190 | 222 | 261.472 | 80.141 | 92.103 | 89.228 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-04 16:07 | 190 | 222 | 259.141 | 80.165 | 91.089 | 87.887 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-04 16:07 | 190 | 222 | 257.583 | 79.658 | 89.93 | 87.995 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-04 16:08 | 190 | 221 | 256.915 | 79.492 | 89.983 | 87.44 | 0.19 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-04 16:08 | 190 | 222 | 257.054 | 79.078 | 90.266 | 87.71 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-04 16:09 | 190 | 219 | 257.224 | 79.082 | 90.475 | 87.667 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-04 16:09 | 190 | 225 | 261.372 | 80.58 | 92.819 | 87.973 | 0.19 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-04 16:10 | 190 | 222 | 261.142 | 80.35 | 92.792 | 88 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-04 16:10 | 190 | 224 | 258.713 | 79.204 | 92.381 | 87.128 | 0.19 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-04 16:11 | 190 | 234 | 273.114 | 78.931 | 99.857 | 94.326 | 0.19 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-04 16:11 | 190 | 225 | 265.563 | 78.127 | 95.98 | 91.456 | 0.19 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-04 16:12 | 190 | 222 | 261.768 | 77.536 | 94.148 | 90.084 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-04 16:12 | 190 | 221 | 258.285 | 77.405 | 91.884 | 88.996 | 0.19 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-04 16:13 | 190 | 220 | 258.212 | 77.995 | 92.093 | 88.124 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-04 16:13 | 190 | 222 | 258.13 | 77.605 | 92.632 | 87.893 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-04 16:14 | 190 | 220 | 257.363 | 76.8 | 92.504 | 88.059 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-04 16:14 | 190 | 220 | 256.604 | 76.839 | 91.98 | 87.785 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-04 16:15 | 190 | 221 | 253.985 | 76.576 | 90.528 | 86.881 | 0.19 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-04 16:15 | 190 | 218 | 251.84 | 76.195 | 89.497 | 86.148 | 0.19 | 0.218 | 0.218 | -0.002
2003-08-04 16:16 | 190 | 216 | 249.679 | 75.513 | 88.76 | 85.406 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-08-04 16:16 | 190 | 217 | 250.633 | 75.722 | 89.188 | 85.723 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-04 16:17 | 190 | 215 | 250.782 | 75.898 | 89.198 | 85.686 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.002
2003-08-04 16:17 | 190 | 219 | 252.27 | 76.268 | 90.01 | 85.992 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-04 16:18 | 190 | 223 | 257.298 | 76.824 | 90.87 | 89.604 | 0.19 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-04 16:18 | 190 | 221 | 255.51 | 76.634 | 90.16 | 88.716 | 0.19 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-04 16:19 | 190 | 221 | 253.348 | 76.312 | 89.423 | 87.613 | 0.19 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-04 16:19 | 190 | 216 | 251.411 | 75.483 | 88.638 | 87.29 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-08-04 16:20 | 190 | 215 | 248.446 | 75.035 | 86.972 | 86.439 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.002
2003-08-04 16:20 | 190 | 213 | 247.061 | 74.786 | 86.982 | 85.293 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-04 16:21 | 190 | 214 | 247.014 | 74.366 | 87.442 | 85.206 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-08-04 16:21 | 190 | 214 | 247.998 | 74.459 | 87.837 | 85.702 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-08-04 16:22 | 190 | 212 | 248.559 | 74.62 | 88.232 | 85.707 | 0.19 | 0.212 | 0.212 | -0.002
2003-08-04 16:22 | 190 | 217 | 250.9 | 74.942 | 88.819 | 87.139 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-04 16:23 | 190 | 216 | 249.769 | 75.02 | 88.493 | 86.256 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-08-04 16:23 | 190 | 214 | 249.515 | 75.63 | 88.194 | 85.691 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-08-04 16:24 | 190 | 213 | 246.022 | 74.357 | 87.137 | 84.528 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-04 16:24 | 190 | 211 | 244.558 | 73.947 | 86.357 | 84.254 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-08-04 16:25 | 190 | 211 | 244.926 | 73.903 | 86.694 | 84.329 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-08-04 16:25 | 190 | 211 | 243.758 | 73.128 | 86.608 | 84.022 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-08-04 16:26 | 190 | 209 | 243.598 | 73.279 | 86.539 | 83.78 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-08-04 16:26 | 190 | 212 | 245.349 | 74.683 | 86.972 | 83.694 | 0.19 | 0.212 | 0.212 | -0.002
2003-08-04 16:27 | 190 | 215 | 244.715 | 74.391 | 86.646 | 83.678 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.002
2003-08-04 16:27 | 190 | 212 | 243.148 | 74.118 | 86.219 | 82.811 | 0.19 | 0.212 | 0.212 | -0.002
2003-08-04 16:28 | 190 | 209 | 240.93 | 73.059 | 85.658 | 82.213 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-08-04 16:28 | 190 | 208 | 240.16 | 72.811 | 85.012 | 82.337 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-08-04 16:29 | 190 | 206 | 239.911 | 72.391 | 85.215 | 82.305 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-04 16:29 | 190 | 208 | 241.045 | 72.806 | 85.423 | 82.816 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-08-04 16:30 | 190 | 209 | 242.445 | 72.928 | 85.936 | 83.581 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-08-04 16:30 | 190 | 211 | 244.411 | 73.625 | 86.624 | 84.162 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-08-04 16:31 | 190 | 219 | 254.772 | 73.815 | 93.657 | 87.3 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-04 16:31 | 190 | 214 | 246.72 | 73.069 | 88.52 | 85.131 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-08-04 16:32 | 190 | 211 | 242.025 | 72.357 | 85.877 | 83.791 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-08-04 16:32 | 190 | 209 | 244.135 | 74.366 | 85.984 | 83.785 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-08-04 16:33 | 190 | 208 | 240.405 | 72.616 | 85.161 | 82.628 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-08-04 16:33 | 190 | 209 | 240.722 | 72.274 | 85.562 | 82.886 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-08-04 16:34 | 190 | 213 | 244.276 | 73.62 | 86.801 | 83.855 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-04 16:34 | 190 | 214 | 244.072 | 73.406 | 86.827 | 83.839 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-08-04 16:35 | 190 | 214 | 243.753 | 72.972 | 87.356 | 83.425 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-08-04 16:35 | 190 | 210 | 240.481 | 72.269 | 84.9 | 83.312 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | -0.002
2003-08-04 16:36 | 190 | 211 | 240.304 | 72.601 | 84.408 | 83.295 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-08-04 16:36 | 190 | 208 | 237.612 | 71.143 | 83.89 | 82.579 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-08-04 16:37 | 190 | 204 | 236.99 | 70.899 | 84.045 | 82.046 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-04 16:37 | 190 | 206 | 237.476 | 70.758 | 84.558 | 82.16 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-04 16:38 | 190 | 205 | 238.874 | 71.177 | 85.295 | 82.402 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 16:38 | 190 | 207 | 239.306 | 71.387 | 85.14 | 82.779 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-08-04 16:39 | 190 | 210 | 240.289 | 72.221 | 85.354 | 82.714 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | -0.002
2003-08-04 16:39 | 190 | 206 | 238.358 | 71.328 | 84.542 | 82.488 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-04 16:40 | 190 | 205 | 237.719 | 71.284 | 84.173 | 82.262 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 16:40 | 190 | 205 | 236.313 | 70.821 | 83.623 | 81.869 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 16:41 | 190 | 203 | 235.009 | 70.67 | 83.111 | 81.228 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-04 16:41 | 190 | 204 | 236.956 | 71.06 | 84.28 | 81.616 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-04 16:42 | 190 | 207 | 237.88 | 71.338 | 84.366 | 82.176 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-08-04 16:42 | 190 | 205 | 236.957 | 70.826 | 84.467 | 81.664 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 16:43 | 190 | 207 | 237.497 | 70.753 | 84.574 | 82.17 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-08-04 16:43 | 190 | 209 | 236.301 | 70.436 | 84.206 | 81.659 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-08-04 16:44 | 190 | 205 | 235.024 | 70.206 | 83.17 | 81.648 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 16:44 | 190 | 201 | 232.907 | 69.465 | 82.822 | 80.62 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-04 16:45 | 190 | 203 | 233.465 | 69.29 | 83.517 | 80.658 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-04 16:45 | 190 | 203 | 234.803 | 69.699 | 83.72 | 81.384 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-04 16:46 | 190 | 201 | 233.712 | 69.26 | 83.789 | 80.663 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-04 16:46 | 190 | 220 | 235.68 | 69.626 | 84.713 | 81.341 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-04 16:47 | 190 | 216 | 248.739 | 79.238 | 85.14 | 84.361 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-08-04 16:47 | 190 | 210 | 242.257 | 74.669 | 84.793 | 82.795 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | -0.002
2003-08-04 16:48 | 190 | 211 | 239.107 | 73.498 | 83.789 | 81.82 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-08-04 16:48 | 190 | 209 | 237.224 | 72.445 | 83.276 | 81.503 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-08-04 16:49 | 190 | 205 | 236.084 | 71.845 | 82.871 | 81.368 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 16:49 | 190 | 202 | 234.71 | 70.645 | 83.004 | 81.061 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-04 16:50 | 190 | 208 | 237.594 | 73.006 | 82.951 | 81.637 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-08-04 16:50 | 190 | 208 | 236.37 | 71.26 | 83.602 | 81.508 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-08-04 16:51 | 190 | 204 | 236.791 | 70.836 | 84.355 | 81.6 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-04 16:51 | 190 | 208 | 236.953 | 71.138 | 84.296 | 81.519 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-08-04 16:52 | 190 | 206 | 234.769 | 70.158 | 83.324 | 81.287 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-04 16:52 | 190 | 201 | 231.489 | 68.831 | 82.593 | 80.065 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-04 16:53 | 190 | 203 | 232.255 | 69.431 | 82.123 | 80.701 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-04 16:53 | 190 | 200 | 231.043 | 68.948 | 82.363 | 79.732 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-04 16:54 | 190 | 198 | 231.223 | 68.904 | 81.301 | 81.018 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 16:54 | 190 | 203 | 232.554 | 68.88 | 82.112 | 81.562 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-04 16:55 | 190 | 201 | 233.41 | 69.134 | 82.337 | 81.939 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-04 16:55 | 190 | 202 | 231.98 | 68.519 | 82.529 | 80.932 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-04 16:56 | 190 | 201 | 230.38 | 68.192 | 81.455 | 80.733 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-04 16:56 | 190 | 227 | 243.643 | 68.938 | 87.297 | 87.408 | 0.19 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-04 16:57 | 190 | 220 | 252.799 | 69.343 | 91.628 | 91.828 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-04 16:57 | 190 | 215 | 247.406 | 68.846 | 89.209 | 89.351 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.002
2003-08-04 16:58 | 190 | 213 | 245.076 | 69.056 | 87.901 | 88.119 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-04 16:58 | 190 | 207 | 241.152 | 68.324 | 86.432 | 86.396 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-08-04 16:59 | 190 | 210 | 240.788 | 68.592 | 86.785 | 85.411 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | -0.002
2003-08-04 16:59 | 190 | 206 | 238.832 | 68.392 | 85.546 | 84.894 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-04 17:00 | 190 | 206 | 235.619 | 68.187 | 84.067 | 83.365 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-04 17:00 | 190 | 205 | 232.883 | 67.446 | 83.057 | 82.38 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 17:01 | 190 | 204 | 231.638 | 67.119 | 82.726 | 81.793 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-04 17:01 | 190 | 200 | 230.429 | 67.046 | 82.144 | 81.239 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-04 17:02 | 190 | 201 | 231.224 | 66.866 | 82.764 | 81.594 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-04 17:02 | 190 | 203 | 233.963 | 67.134 | 83.394 | 83.435 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-04 17:03 | 190 | 208 | 236.321 | 67.666 | 83.976 | 84.679 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-08-04 17:03 | 190 | 207 | 236.998 | 67.758 | 84.852 | 84.388 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-08-04 17:04 | 190 | 206 | 235.576 | 67.685 | 83.901 | 83.99 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-04 17:04 | 190 | 205 | 232.551 | 67.061 | 82.475 | 83.015 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 17:05 | 190 | 200 | 230.606 | 66.91 | 81.52 | 82.176 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-04 17:05 | 190 | 205 | 232.726 | 68.656 | 81.701 | 82.369 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 17:06 | 190 | 205 | 232.714 | 67.963 | 82.048 | 82.703 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 17:06 | 190 | 202 | 233.006 | 68.031 | 82.379 | 82.596 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-04 17:07 | 190 | 203 | 233.248 | 67.475 | 82.278 | 83.495 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-04 17:07 | 190 | 204 | 230.338 | 67.051 | 81.461 | 81.826 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-04 17:08 | 190 | 198 | 227.942 | 66.495 | 81.247 | 80.2 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 17:08 | 190 | 197 | 226.789 | 66.29 | 80.606 | 79.893 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 17:09 | 190 | 196 | 226.751 | 66.417 | 80.516 | 79.818 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 17:09 | 190 | 199 | 228.107 | 66.646 | 81.552 | 79.909 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-04 17:10 | 190 | 200 | 227.565 | 66.193 | 81.215 | 80.157 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-04 17:10 | 190 | 201 | 227.843 | 66.373 | 81.178 | 80.292 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-04 17:11 | 190 | 199 | 228.822 | 66.29 | 81.584 | 80.948 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-04 17:11 | 190 | 203 | 230.537 | 66.417 | 82.806 | 81.314 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-04 17:12 | 190 | 206 | 234.97 | 66.802 | 85.578 | 82.59 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-04 17:12 | 190 | 207 | 236.263 | 67.495 | 85.946 | 82.822 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-08-04 17:13 | 190 | 210 | 237.54 | 67.339 | 85.77 | 84.431 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | -0.002
2003-08-04 17:13 | 190 | 205 | 237.041 | 67.139 | 85.557 | 84.345 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 17:14 | 190 | 206 | 236.324 | 67.909 | 85.017 | 83.398 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-04 17:14 | 190 | 202 | 232.153 | 66.861 | 83.186 | 82.106 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-04 17:15 | 190 | 202 | 229.935 | 66.276 | 82.086 | 81.573 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-04 17:15 | 190 | 200 | 228.408 | 66.261 | 81.306 | 80.841 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-04 17:16 | 190 | 197 | 225.536 | 65.13 | 80.777 | 79.629 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 17:16 | 190 | 195 | 223.888 | 64.959 | 79.773 | 79.156 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 17:17 | 190 | 198 | 225.871 | 65.188 | 81.167 | 79.516 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 17:17 | 190 | 194 | 224.487 | 65.008 | 80.307 | 79.172 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 17:18 | 190 | 198 | 225.269 | 65.359 | 80.905 | 79.005 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 17:18 | 190 | 194 | 223.77 | 65.164 | 79.859 | 78.747 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 17:19 | 190 | 193 | 221.961 | 64.837 | 79.223 | 77.901 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 17:19 | 190 | 195 | 221.131 | 64.603 | 79.079 | 77.449 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 17:20 | 190 | 195 | 221.362 | 64.652 | 79.325 | 77.385 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 17:20 | 190 | 194 | 220.68 | 64.676 | 78.679 | 77.325 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 17:21 | 190 | 194 | 222.007 | 64.774 | 79.138 | 78.095 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 17:21 | 190 | 193 | 222.886 | 64.857 | 79.891 | 78.138 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 17:22 | 190 | 197 | 223.091 | 64.837 | 80.024 | 78.23 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 17:22 | 190 | 196 | 223.905 | 64.949 | 80.505 | 78.451 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 17:23 | 190 | 196 | 223.282 | 65.242 | 79.982 | 78.058 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 17:23 | 190 | 195 | 219.941 | 64.749 | 77.904 | 77.288 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 17:24 | 190 | 191 | 217.602 | 63.862 | 77.039 | 76.701 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 17:24 | 190 | 188 | 217.184 | 63.584 | 77.114 | 76.486 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 17:25 | 190 | 190 | 217.548 | 63.681 | 77.274 | 76.593 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 17:25 | 190 | 194 | 224.53 | 67.451 | 78.935 | 78.144 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 17:26 | 190 | 203 | 233.655 | 75.405 | 77.91 | 80.34 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-04 17:26 | 190 | 201 | 226.789 | 70.704 | 77.285 | 78.8 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-04 17:27 | 190 | 202 | 229.322 | 71.723 | 77.189 | 80.41 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-04 17:27 | 190 | 195 | 222.758 | 67.866 | 76.452 | 78.44 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 17:28 | 190 | 194 | 221.812 | 67.266 | 77.269 | 77.277 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 17:28 | 190 | 195 | 220.777 | 66.412 | 76.986 | 77.379 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 17:29 | 190 | 192 | 220.811 | 66.129 | 77.071 | 77.611 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 17:29 | 190 | 196 | 221.802 | 66.324 | 77.808 | 77.67 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 17:30 | 190 | 193 | 223.177 | 66.988 | 77.808 | 78.381 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 17:30 | 190 | 194 | 219.575 | 65.491 | 77.125 | 76.959 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 17:31 | 190 | 193 | 217.21 | 64.935 | 75.827 | 76.448 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 17:31 | 190 | 191 | 217.598 | 65.178 | 75.886 | 76.534 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 17:32 | 190 | 188 | 217.6 | 65.193 | 76.131 | 76.276 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 17:32 | 190 | 190 | 217.238 | 65.125 | 75.87 | 76.243 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 17:33 | 190 | 188 | 217.627 | 65.032 | 76.201 | 76.394 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 17:33 | 190 | 190 | 218.219 | 65.281 | 76.366 | 76.572 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 17:34 | 190 | 191 | 217.626 | 64.944 | 76.142 | 76.54 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 17:34 | 190 | 192 | 215.981 | 64.725 | 75.443 | 75.813 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 17:35 | 190 | 188 | 214.268 | 64.501 | 73.809 | 75.958 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 17:35 | 190 | 188 | 213.492 | 63.998 | 74.209 | 75.285 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 17:36 | 190 | 190 | 214.823 | 64.247 | 74.214 | 76.362 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 17:36 | 190 | 188 | 214.69 | 64.232 | 74.85 | 75.608 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 17:37 | 190 | 190 | 218.838 | 66.427 | 75.672 | 76.739 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 17:37 | 190 | 192 | 218.748 | 66.149 | 75.79 | 76.809 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 17:38 | 190 | 189 | 217.293 | 64.896 | 76.051 | 76.346 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-04 17:38 | 190 | 192 | 215.829 | 64.369 | 75.464 | 75.996 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 17:39 | 190 | 191 | 217.87 | 64.144 | 76.772 | 76.954 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 17:39 | 190 | 187 | 215.096 | 63.901 | 75.533 | 75.662 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 17:40 | 190 | 185 | 213.344 | 63.33 | 75.165 | 74.849 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-04 17:40 | 190 | 185 | 213.649 | 63.169 | 74.845 | 75.635 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-04 17:41 | 190 | 187 | 215.154 | 63.55 | 75.581 | 76.023 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 17:41 | 190 | 188 | 214.664 | 63.34 | 75.662 | 75.662 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 17:42 | 190 | 188 | 213.747 | 63.364 | 74.861 | 75.522 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 17:42 | 190 | 188 | 212.427 | 62.925 | 74.54 | 74.962 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 17:43 | 190 | 184 | 210.722 | 62.789 | 73.531 | 74.402 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-04 17:43 | 190 | 183 | 210.245 | 62.633 | 73.323 | 74.289 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-04 17:44 | 190 | 185 | 211 | 62.589 | 73.643 | 74.768 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-04 17:44 | 190 | 185 | 211.509 | 62.511 | 74.23 | 74.768 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-04 17:45 | 190 | 187 | 213.039 | 62.998 | 75.138 | 74.903 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 17:45 | 190 | 185 | 213.44 | 63.033 | 75.192 | 75.215 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-04 17:46 | 190 | 187 | 212.935 | 62.959 | 74.588 | 75.388 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 17:46 | 190 | 187 | 212.006 | 62.555 | 74.295 | 75.156 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 17:47 | 190 | 188 | 210.454 | 62.74 | 73.36 | 74.354 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 17:47 | 190 | 185 | 212.393 | 62.906 | 74.449 | 75.038 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-04 17:48 | 190 | 183 | 208.216 | 61.818 | 72.986 | 73.412 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-04 17:48 | 190 | 182 | 208.854 | 61.648 | 72.949 | 74.257 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-04 17:49 | 190 | 183 | 210.041 | 62.033 | 73.622 | 74.386 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-04 17:49 | 190 | 184 | 212.464 | 62.321 | 75.17 | 74.973 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-04 17:50 | 190 | 187 | 212.266 | 62.218 | 74.93 | 75.118 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 17:50 | 190 | 185 | 211.86 | 62.208 | 74.663 | 74.989 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-04 17:51 | 190 | 187 | 211.086 | 62.291 | 73.472 | 75.323 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 17:51 | 190 | 185 | 209.295 | 61.979 | 72.591 | 74.725 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-04 17:52 | 190 | 183 | 207.638 | 61.682 | 71.86 | 74.096 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-04 17:52 | 190 | 185 | 208.842 | 61.867 | 72.287 | 74.688 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-04 17:53 | 190 | 184 | 209.484 | 61.311 | 73.114 | 75.059 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-04 17:53 | 190 | 184 | 210.629 | 61.643 | 73.771 | 75.215 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-04 17:54 | 190 | 182 | 210.708 | 61.95 | 73.467 | 75.291 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-04 17:54 | 190 | 184 | 208.328 | 61.335 | 72.671 | 74.322 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-04 17:55 | 190 | 185 | 206.978 | 61.121 | 72.068 | 73.789 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-04 17:55 | 190 | 182 | 207.868 | 61.711 | 72.185 | 73.972 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-04 17:56 | 190 | 183 | 207.316 | 61.804 | 72.062 | 73.45 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-04 17:56 | 190 | 179 | 208.111 | 61.077 | 73.008 | 74.026 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-04 17:57 | 190 | 180 | 205.446 | 61.126 | 71.005 | 73.315 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-04 17:57 | 190 | 181 | 207.879 | 61.238 | 72.874 | 73.767 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-04 17:58 | 190 | 184 | 208.575 | 61.301 | 73.232 | 74.042 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-04 17:58 | 190 | 184 | 208.202 | 61.599 | 72.96 | 73.643 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-04 17:59 | 190 | 182 | 206.733 | 62.428 | 70.818 | 73.487 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-04 17:59 | 190 | 185 | 207.277 | 62.735 | 70.866 | 73.676 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-04 18:00 | 190 | 184 | 206.642 | 62.433 | 70.754 | 73.455 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-04 18:00 | 190 | 179 | 204.377 | 61.194 | 70.519 | 72.664 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-04 18:01 | 190 | 177 | 204.836 | 61.018 | 71.197 | 72.621 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 18:01 | 190 | 181 | 205.608 | 61.257 | 71.267 | 73.084 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-04 18:02 | 190 | 179 | 207.679 | 61.379 | 73.2 | 73.1 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-04 18:02 | 190 | 190 | 212.761 | 61.687 | 73.835 | 77.239 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 18:03 | 190 | 182 | 207.503 | 60.74 | 73.168 | 73.595 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-04 18:03 | 190 | 178 | 205.044 | 60.501 | 72.052 | 72.491 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-04 18:04 | 190 | 179 | 202.274 | 59.887 | 70.482 | 71.905 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-04 18:04 | 190 | 178 | 201.577 | 59.828 | 70.076 | 71.673 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-04 18:05 | 190 | 179 | 201.647 | 59.814 | 70.364 | 71.469 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-04 18:05 | 190 | 177 | 203.262 | 60.004 | 70.557 | 72.701 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 18:06 | 190 | 179 | 203.683 | 59.799 | 71.673 | 72.211 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-04 18:06 | 190 | 181 | 206.911 | 60.453 | 72.906 | 73.552 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-04 18:07 | 190 | 184 | 209.308 | 60.628 | 74.967 | 73.713 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-04 18:07 | 190 | 183 | 209.88 | 60.643 | 75.464 | 73.773 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-04 18:08 | 190 | 184 | 208.354 | 60.458 | 74.909 | 72.987 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-04 18:08 | 190 | 185 | 206.465 | 60.116 | 73.179 | 73.17 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-04 18:09 | 190 | 182 | 206.852 | 60.053 | 74.022 | 72.777 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-04 18:09 | 190 | 182 | 205.599 | 60.092 | 72.73 | 72.777 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-04 18:10 | 190 | 179 | 205.676 | 60.131 | 72.693 | 72.852 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-04 18:10 | 190 | 180 | 206.151 | 60.492 | 72.516 | 73.143 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-04 18:11 | 190 | 182 | 207.037 | 60.809 | 73.301 | 72.927 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-04 18:11 | 190 | 182 | 208.213 | 60.926 | 74.22 | 73.067 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-04 18:12 | 190 | 179 | 204.694 | 60.306 | 71.961 | 72.427 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-04 18:12 | 190 | 179 | 202.561 | 60.043 | 70.893 | 71.625 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-04 18:13 | 190 | 176 | 201.121 | 59.663 | 70.172 | 71.286 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:13 | 190 | 176 | 200.592 | 59.399 | 70.193 | 71 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:14 | 190 | 177 | 200.08 | 59.082 | 69.745 | 71.253 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 18:14 | 190 | 177 | 202.038 | 59.243 | 71.203 | 71.592 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 18:15 | 190 | 176 | 202.818 | 59.546 | 71.427 | 71.845 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:15 | 190 | 177 | 203.249 | 59.707 | 71.422 | 72.12 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 18:16 | 190 | 179 | 201.66 | 59.248 | 70.733 | 71.679 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-04 18:16 | 190 | 180 | 199.754 | 59.077 | 69.515 | 71.162 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-04 18:17 | 190 | 176 | 198.639 | 58.746 | 69.243 | 70.65 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:17 | 190 | 175 | 197.892 | 58.541 | 69.083 | 70.268 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 18:18 | 190 | 172 | 198.595 | 58.487 | 69.328 | 70.78 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 18:18 | 190 | 175 | 199.364 | 58.848 | 69.489 | 71.027 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 18:19 | 190 | 177 | 200.443 | 59.092 | 70.001 | 71.35 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 18:19 | 190 | 178 | 200.793 | 59.029 | 70.193 | 71.571 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-04 18:20 | 190 | 178 | 201.894 | 59.19 | 70.455 | 72.249 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-04 18:20 | 190 | 179 | 200.495 | 58.858 | 69.969 | 71.668 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-04 18:21 | 190 | 175 | 200.563 | 58.775 | 69.996 | 71.792 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 18:21 | 190 | 178 | 200.994 | 58.829 | 70.594 | 71.571 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-04 18:22 | 190 | 176 | 200.819 | 59.073 | 70.557 | 71.189 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:22 | 190 | 179 | 201.66 | 59.058 | 70.455 | 72.147 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-04 18:23 | 190 | 177 | 201.576 | 59.014 | 70.124 | 72.438 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 18:23 | 190 | 176 | 202.771 | 59.311 | 71.598 | 71.862 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:24 | 190 | 176 | 201.516 | 59.058 | 71.587 | 70.871 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:24 | 190 | 177 | 200.724 | 59.155 | 71.032 | 70.537 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 18:25 | 190 | 176 | 198.957 | 58.902 | 69.921 | 70.134 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:25 | 190 | 177 | 198.886 | 58.804 | 69.948 | 70.134 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 18:26 | 190 | 176 | 199.945 | 59.204 | 70.258 | 70.483 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:26 | 190 | 174 | 200.41 | 59.287 | 70.37 | 70.753 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 18:27 | 190 | 176 | 202.327 | 59.394 | 71.459 | 71.474 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:27 | 190 | 174 | 200.967 | 58.751 | 70.968 | 71.248 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 18:28 | 190 | 178 | 201.718 | 59.243 | 71.48 | 70.995 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-04 18:28 | 190 | 176 | 200.225 | 59.233 | 70.487 | 70.505 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:29 | 190 | 177 | 199.662 | 59.433 | 69.756 | 70.473 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 18:29 | 190 | 176 | 198.183 | 58.795 | 69.174 | 70.214 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:30 | 190 | 174 | 198.884 | 58.448 | 70.039 | 70.397 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 18:30 | 190 | 174 | 200.768 | 58.707 | 71.475 | 70.586 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 18:31 | 190 | 176 | 201.646 | 58.629 | 72.281 | 70.736 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:31 | 190 | 177 | 202.108 | 58.819 | 72.143 | 71.146 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 18:32 | 190 | 177 | 202.348 | 59.194 | 72.111 | 71.043 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 18:32 | 190 | 176 | 201.978 | 58.892 | 72.554 | 70.532 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:33 | 190 | 175 | 199.992 | 58.609 | 70.679 | 70.704 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 18:33 | 190 | 177 | 200.02 | 58.346 | 70.701 | 70.973 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 18:34 | 190 | 174 | 200.09 | 58.414 | 71.171 | 70.505 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 18:34 | 190 | 176 | 199.631 | 58.726 | 70.61 | 70.295 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:35 | 190 | 175 | 201.502 | 58.721 | 72.26 | 70.521 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 18:35 | 190 | 176 | 199.543 | 58.38 | 70.76 | 70.403 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:36 | 190 | 173 | 198.428 | 58.112 | 70.209 | 70.107 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 18:36 | 190 | 175 | 195.513 | 57.663 | 68.373 | 69.477 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 18:37 | 190 | 170 | 195.915 | 57.639 | 68.805 | 69.471 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.002
2003-08-04 18:37 | 190 | 173 | 196.248 | 57.761 | 68.65 | 69.837 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 18:38 | 190 | 172 | 198.227 | 57.98 | 70.092 | 70.155 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 18:38 | 190 | 176 | 200.061 | 58.414 | 70.679 | 70.968 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:39 | 190 | 175 | 198.795 | 58.214 | 70.044 | 70.537 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 18:39 | 190 | 175 | 196.053 | 57.863 | 68.175 | 70.015 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 18:40 | 190 | 177 | 198.536 | 57.907 | 69.376 | 71.253 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 18:40 | 190 | 177 | 197.107 | 57.824 | 68.041 | 71.242 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 18:41 | 190 | 174 | 198.987 | 58.097 | 69.238 | 71.652 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 18:41 | 190 | 176 | 199.24 | 57.79 | 69.841 | 71.609 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:42 | 190 | 176 | 201.243 | 58.219 | 70.85 | 72.174 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:42 | 190 | 176 | 199.45 | 58.204 | 69.051 | 72.195 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:43 | 190 | 175 | 201.897 | 58.429 | 71.133 | 72.335 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 18:43 | 190 | 178 | 200.257 | 58.053 | 70.316 | 71.888 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-04 18:44 | 190 | 176 | 199.088 | 57.99 | 69.473 | 71.625 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:44 | 190 | 176 | 200.814 | 58.029 | 71.171 | 71.614 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:45 | 190 | 176 | 196.718 | 58.278 | 67.192 | 71.248 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 18:45 | 190 | 175 | 198.63 | 57.897 | 69.243 | 71.49 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 18:46 | 190 | 175 | 199.312 | 58.029 | 69.174 | 72.109 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 18:46 | 190 | 174 | 200.552 | 58.453 | 70.081 | 72.018 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 18:47 | 190 | 174 | 200.457 | 58.458 | 69.777 | 72.222 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 18:47 | 190 | 174 | 197.997 | 57.868 | 68.725 | 71.404 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 18:48 | 190 | 171 | 197.613 | 58 | 68.618 | 70.995 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 18:48 | 190 | 173 | 196.933 | 57.956 | 68.154 | 70.823 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 18:49 | 190 | 174 | 198.872 | 58.195 | 69.537 | 71.14 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 18:49 | 190 | 172 | 198.17 | 58.19 | 69.061 | 70.919 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 18:50 | 190 | 172 | 197.781 | 58.273 | 68.901 | 70.607 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 18:50 | 190 | 172 | 198.078 | 58.126 | 68.666 | 71.286 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 18:51 | 190 | 172 | 197.909 | 58.097 | 68.613 | 71.199 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 18:51 | 190 | 173 | 198.199 | 58.219 | 68.49 | 71.49 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 18:52 | 190 | 174 | 196.971 | 58.053 | 68.02 | 70.898 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 18:52 | 190 | 172 | 196.313 | 57.883 | 67.79 | 70.64 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 18:53 | 190 | 173 | 196.552 | 57.848 | 67.903 | 70.801 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 18:53 | 190 | 174 | 196.617 | 57.692 | 67.828 | 71.097 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 18:54 | 190 | 170 | 197.504 | 57.902 | 68.666 | 70.936 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.002
2003-08-04 18:54 | 190 | 175 | 198.976 | 59.092 | 69.131 | 70.753 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 18:55 | 190 | 173 | 197.421 | 58.234 | 68.736 | 70.451 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 18:55 | 190 | 172 | 196.418 | 57.878 | 68.186 | 70.354 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 18:56 | 190 | 168 | 195.75 | 57.785 | 68.009 | 69.956 | 0.19 | 0.168 | 0.168 | -0.002
2003-08-04 18:56 | 190 | 174 | 195.953 | 57.97 | 67.887 | 70.096 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 18:57 | 190 | 171 | 195.861 | 57.868 | 67.935 | 70.058 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 18:57 | 190 | 170 | 197.119 | 58.014 | 68.842 | 70.263 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.002
2003-08-04 18:58 | 190 | 171 | 197.198 | 58.029 | 69.003 | 70.166 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 18:58 | 190 | 173 | 197.709 | 58.38 | 69.045 | 70.284 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 18:59 | 190 | 173 | 196.07 | 57.98 | 67.956 | 70.134 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 18:59 | 190 | 170 | 195.053 | 57.99 | 67.742 | 69.321 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.002
2003-08-04 19:00 | 190 | 173 | 194.977 | 57.78 | 67.844 | 69.353 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 19:00 | 190 | 171 | 195.49 | 58.058 | 68.004 | 69.428 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 19:01 | 190 | 173 | 198.703 | 58.258 | 70.258 | 70.187 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 19:01 | 190 | 174 | 198.666 | 58.229 | 69.814 | 70.623 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 19:02 | 190 | 172 | 198.343 | 58.107 | 69.553 | 70.683 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 19:02 | 190 | 176 | 198.666 | 58.424 | 69.36 | 70.882 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 19:03 | 190 | 174 | 197.421 | 58.331 | 68.773 | 70.317 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 19:03 | 190 | 174 | 195.887 | 58.126 | 67.924 | 69.837 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 19:04 | 190 | 170 | 195.11 | 58.078 | 67.566 | 69.466 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.002
2003-08-04 19:04 | 190 | 170 | 195.333 | 58.419 | 67.561 | 69.353 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.002
2003-08-04 19:05 | 190 | 171 | 195.752 | 57.819 | 67.961 | 69.972 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 19:05 | 190 | 173 | 197.398 | 58.287 | 68.757 | 70.354 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 19:06 | 190 | 171 | 198.135 | 58.326 | 68.997 | 70.812 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 19:06 | 190 | 183 | 203.05 | 58.643 | 70.941 | 73.466 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-04 19:07 | 190 | 177 | 201.865 | 58.37 | 71.117 | 72.378 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 19:07 | 190 | 175 | 199.127 | 58.185 | 69.409 | 71.533 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 19:08 | 190 | 176 | 198.433 | 58.122 | 68.896 | 71.415 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 19:08 | 190 | 176 | 200.08 | 58.161 | 69.772 | 72.147 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 19:09 | 190 | 175 | 199.842 | 58.073 | 69.622 | 72.147 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 19:09 | 190 | 175 | 199.646 | 58.122 | 70.039 | 71.485 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 19:10 | 190 | 175 | 200.962 | 58.507 | 70.637 | 71.818 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 19:10 | 190 | 176 | 200.726 | 58.463 | 70.412 | 71.851 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 19:11 | 190 | 175 | 200.858 | 58.999 | 70.428 | 71.431 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 19:11 | 190 | 172 | 196.642 | 57.946 | 68.143 | 70.553 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 19:12 | 190 | 174 | 195.698 | 57.766 | 67.556 | 70.376 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 19:12 | 190 | 170 | 195.27 | 57.605 | 67.951 | 69.714 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.002
2003-08-04 19:13 | 190 | 169 | 196.366 | 57.848 | 68.266 | 70.252 | 0.19 | 0.169 | 0.169 | -0.002
2003-08-04 19:13 | 190 | 170 | 196.742 | 58.243 | 67.897 | 70.602 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.002
2003-08-04 19:14 | 190 | 172 | 198.172 | 58.253 | 69.425 | 70.494 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 19:14 | 190 | 173 | 197.959 | 58.243 | 69.227 | 70.489 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 19:15 | 190 | 175 | 197.745 | 58.282 | 69.093 | 70.37 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 19:15 | 190 | 174 | 195.363 | 57.79 | 67.945 | 69.628 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 19:16 | 190 | 172 | 193.881 | 57.917 | 66.466 | 69.498 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 19:16 | 190 | 171 | 195.583 | 57.912 | 67.828 | 69.843 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 19:17 | 190 | 171 | 196.763 | 58.268 | 68.335 | 70.16 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 19:17 | 190 | 211 | 210.204 | 58.902 | 69.702 | 81.6 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-08-04 19:18 | 190 | 193 | 223.62 | 59.882 | 76.228 | 87.51 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 19:18 | 190 | 188 | 215.818 | 59.38 | 74.252 | 82.186 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-04 19:19 | 190 | 185 | 212.818 | 59.594 | 73.045 | 80.179 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-04 19:19 | 190 | 190 | 212.999 | 61.014 | 71.699 | 80.286 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 19:20 | 190 | 182 | 208.957 | 59.843 | 71.245 | 77.869 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-04 19:20 | 190 | 182 | 206.341 | 59.75 | 70.423 | 76.168 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-04 19:21 | 190 | 178 | 205.088 | 59.029 | 70.343 | 75.716 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-04 19:21 | 190 | 180 | 205.192 | 59.043 | 70.498 | 75.651 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-04 19:22 | 190 | 180 | 205.601 | 59.16 | 71.021 | 75.42 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-04 19:22 | 190 | 179 | 206.683 | 59.565 | 71.219 | 75.899 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-04 19:23 | 190 | 179 | 204.327 | 59.497 | 70.471 | 74.359 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-04 19:23 | 190 | 178 | 202.384 | 59.048 | 69.601 | 73.735 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-04 19:24 | 190 | 177 | 200.836 | 58.799 | 69.142 | 72.895 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 19:24 | 190 | 176 | 200.402 | 58.648 | 68.762 | 72.992 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 19:25 | 190 | 177 | 201.087 | 58.721 | 68.992 | 73.374 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 19:25 | 190 | 176 | 201.728 | 58.809 | 69.125 | 73.794 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 19:26 | 190 | 177 | 201.746 | 58.877 | 69.409 | 73.46 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 19:26 | 190 | 177 | 201.686 | 58.887 | 69.419 | 73.38 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 19:27 | 190 | 177 | 201.714 | 58.96 | 69.676 | 73.078 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 19:27 | 190 | 177 | 200.321 | 58.712 | 68.752 | 72.857 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 19:28 | 190 | 175 | 199.454 | 58.443 | 68.853 | 72.158 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 19:28 | 190 | 173 | 198.201 | 58.161 | 68.458 | 71.582 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 19:29 | 190 | 173 | 199.426 | 58.663 | 68.901 | 71.862 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 19:29 | 190 | 174 | 199.385 | 58.653 | 69.36 | 71.372 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 19:30 | 190 | 174 | 200.216 | 58.819 | 69.772 | 71.625 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 19:30 | 190 | 174 | 201.709 | 59.429 | 70.37 | 71.91 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 19:31 | 190 | 174 | 201.095 | 59.253 | 69.964 | 71.878 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 19:31 | 190 | 177 | 199.972 | 58.975 | 69.184 | 71.813 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 19:32 | 190 | 177 | 200.111 | 58.707 | 68.81 | 72.594 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 19:32 | 190 | 174 | 198.815 | 58.643 | 68.068 | 72.104 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 19:33 | 190 | 176 | 199.59 | 58.551 | 68.725 | 72.314 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 19:33 | 190 | 173 | 199.398 | 58.565 | 68.885 | 71.948 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 19:34 | 190 | 177 | 200.623 | 58.77 | 69.125 | 72.728 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 19:34 | 190 | 175 | 202.06 | 59.224 | 70.097 | 72.739 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 19:35 | 190 | 177 | 201.322 | 58.912 | 69.574 | 72.836 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 19:35 | 190 | 177 | 200.232 | 58.834 | 68.917 | 72.481 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 19:36 | 190 | 177 | 200.398 | 58.96 | 68.559 | 72.879 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 19:36 | 190 | 174 | 197.901 | 58.326 | 67.358 | 72.217 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 19:37 | 190 | 172 | 196.837 | 58.18 | 67.038 | 71.619 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 19:37 | 190 | 175 | 197.157 | 58.453 | 67.305 | 71.399 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 19:38 | 190 | 172 | 197.486 | 58.219 | 67.572 | 71.695 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 19:38 | 190 | 174 | 197.266 | 58.151 | 67.62 | 71.495 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 19:39 | 190 | 172 | 198.455 | 58.317 | 68.25 | 71.888 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 19:39 | 190 | 173 | 198.971 | 58.556 | 68.543 | 71.872 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 19:40 | 190 | 175 | 199.244 | 58.638 | 68.255 | 72.351 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 19:40 | 190 | 175 | 199.326 | 59.355 | 68.303 | 71.668 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 19:41 | 190 | 176 | 197.878 | 58.497 | 67.299 | 72.082 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 19:41 | 190 | 171 | 195.836 | 58.175 | 66.375 | 71.286 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 19:42 | 190 | 171 | 195.368 | 58.687 | 65.767 | 70.914 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 19:42 | 190 | 173 | 195.803 | 58.014 | 66.525 | 71.264 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 19:43 | 190 | 174 | 196.973 | 58.292 | 66.755 | 71.926 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 19:43 | 190 | 173 | 198.437 | 58.56 | 67.924 | 71.953 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 19:44 | 190 | 176 | 199.669 | 58.853 | 68.276 | 72.54 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 19:44 | 190 | 176 | 199.622 | 58.936 | 68.367 | 72.319 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 19:45 | 190 | 176 | 198.577 | 59.131 | 67.983 | 71.463 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 19:45 | 190 | 176 | 198.177 | 59.009 | 67.753 | 71.415 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 19:46 | 190 | 175 | 197.018 | 58.458 | 67.657 | 70.903 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 19:46 | 190 | 171 | 196.263 | 58.478 | 66.925 | 70.86 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 19:47 | 190 | 174 | 196.012 | 58.122 | 67.294 | 70.596 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 19:47 | 190 | 173 | 197.667 | 58.424 | 67.742 | 71.501 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 19:48 | 190 | 171 | 197.9 | 58.434 | 68.1 | 71.366 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 19:48 | 190 | 172 | 199.362 | 58.775 | 68.618 | 71.969 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 19:49 | 190 | 175 | 199.548 | 58.892 | 68.714 | 71.942 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 19:49 | 190 | 176 | 200.319 | 59.214 | 69.254 | 71.851 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 19:50 | 190 | 177 | 199.968 | 59.097 | 69.489 | 71.382 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 19:50 | 190 | 174 | 195.987 | 58.034 | 67.572 | 70.381 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 19:51 | 190 | 172 | 194.518 | 57.824 | 66.69 | 70.004 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 19:51 | 190 | 171 | 194.365 | 57.673 | 66.925 | 69.767 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 19:52 | 190 | 170 | 195.266 | 57.609 | 67.486 | 70.171 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.002
2003-08-04 19:52 | 190 | 172 | 196.474 | 58.351 | 67.774 | 70.349 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 19:53 | 190 | 171 | 197.815 | 58.668 | 68.357 | 70.79 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 19:53 | 190 | 176 | 199.118 | 59.697 | 68.367 | 71.054 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 19:54 | 190 | 175 | 197.58 | 58.512 | 68.095 | 70.973 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 19:54 | 190 | 174 | 196.903 | 58.414 | 67.796 | 70.693 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 19:55 | 190 | 171 | 195.401 | 58.092 | 67.224 | 70.085 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 19:55 | 190 | 172 | 194.232 | 57.936 | 66.755 | 69.541 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 19:56 | 190 | 169 | 193.533 | 57.697 | 66.445 | 69.391 | 0.19 | 0.169 | 0.169 | -0.002
2003-08-04 19:56 | 190 | 169 | 194.105 | 57.634 | 67.096 | 69.375 | 0.19 | 0.169 | 0.169 | -0.002
2003-08-04 19:57 | 190 | 170 | 194.402 | 57.507 | 67.257 | 69.638 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.002
2003-08-04 19:57 | 190 | 173 | 196.015 | 57.834 | 67.94 | 70.241 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 19:58 | 190 | 173 | 196.915 | 57.829 | 68.543 | 70.543 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 19:58 | 190 | 175 | 198.647 | 58.712 | 68.752 | 71.183 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 19:59 | 190 | 173 | 197.941 | 58.195 | 68.88 | 70.866 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 19:59 | 190 | 174 | 196.343 | 57.951 | 67.903 | 70.489 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 20:00 | 190 | 174 | 195.036 | 57.634 | 67.123 | 70.279 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 20:00 | 190 | 173 | 193.73 | 57.224 | 66.755 | 69.751 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 20:01 | 190 | 172 | 194.538 | 57.288 | 67.23 | 70.02 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:01 | 190 | 170 | 193.088 | 56.893 | 66.562 | 69.633 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.002
2003-08-04 20:02 | 190 | 167 | 194.119 | 57.014 | 67.187 | 69.918 | 0.19 | 0.167 | 0.167 | -0.002
2003-08-04 20:02 | 190 | 172 | 195.681 | 57.648 | 67.625 | 70.408 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:03 | 190 | 172 | 196.323 | 57.229 | 68.196 | 70.898 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:03 | 190 | 176 | 198.087 | 58.053 | 68.415 | 71.619 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 20:04 | 190 | 174 | 196.557 | 57.444 | 67.876 | 71.237 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 20:04 | 190 | 172 | 194.634 | 56.946 | 67.118 | 70.57 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:05 | 190 | 168 | 192.907 | 56.673 | 66.359 | 69.875 | 0.19 | 0.168 | 0.168 | -0.002
2003-08-04 20:05 | 190 | 171 | 193.171 | 56.756 | 66.626 | 69.789 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 20:06 | 190 | 168 | 193.527 | 57.073 | 66.509 | 69.945 | 0.19 | 0.168 | 0.168 | -0.002
2003-08-04 20:06 | 190 | 169 | 195.296 | 57.702 | 67.347 | 70.247 | 0.19 | 0.169 | 0.169 | -0.002
2003-08-04 20:07 | 190 | 170 | 196.221 | 57.741 | 67.614 | 70.866 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.002
2003-08-04 20:07 | 190 | 170 | 196.227 | 57.683 | 67.614 | 70.93 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.002
2003-08-04 20:08 | 190 | 170 | 195.794 | 57.57 | 67.337 | 70.887 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.002
2003-08-04 20:08 | 190 | 173 | 194.911 | 57.546 | 67.032 | 70.333 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 20:09 | 190 | 171 | 193.652 | 57.239 | 66.333 | 70.08 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 20:09 | 190 | 171 | 193.654 | 57.151 | 66.402 | 70.101 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 20:10 | 190 | 169 | 195.233 | 57.741 | 67.31 | 70.182 | 0.19 | 0.169 | 0.169 | -0.002
2003-08-04 20:10 | 190 | 172 | 195.234 | 57.619 | 67.385 | 70.23 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:11 | 190 | 171 | 195.877 | 57.244 | 67.94 | 70.693 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 20:11 | 190 | 172 | 196.607 | 57.746 | 67.812 | 71.049 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:12 | 190 | 171 | 196.939 | 57.527 | 68.1 | 71.312 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 20:12 | 190 | 174 | 195.995 | 57.312 | 67.726 | 70.957 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 20:13 | 190 | 169 | 194.909 | 57.214 | 67.411 | 70.284 | 0.19 | 0.169 | 0.169 | -0.002
2003-08-04 20:13 | 190 | 171 | 192.764 | 57.156 | 65.227 | 70.381 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 20:14 | 190 | 170 | 196.914 | 57.346 | 68.869 | 70.699 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.002
2003-08-04 20:14 | 190 | 172 | 194.686 | 57.629 | 65.868 | 71.189 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:15 | 190 | 172 | 195.622 | 57.317 | 65.841 | 72.464 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:15 | 190 | 173 | 200.02 | 57.931 | 69.355 | 72.734 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 20:16 | 190 | 187 | 206.38 | 58.2 | 69.681 | 78.499 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-04 20:16 | 190 | 176 | 205.448 | 58.468 | 70.204 | 76.776 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 20:17 | 190 | 178 | 205.433 | 58.024 | 72.361 | 75.048 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-04 20:17 | 190 | 176 | 198.579 | 57.902 | 65.51 | 75.167 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 20:18 | 190 | 173 | 198.955 | 57.458 | 66.723 | 74.774 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 20:18 | 190 | 171 | 196.283 | 57.38 | 65.217 | 73.686 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 20:19 | 190 | 172 | 196.332 | 57.18 | 65.751 | 73.401 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:19 | 190 | 169 | 195.559 | 57.312 | 65.131 | 73.116 | 0.19 | 0.169 | 0.169 | -0.002
2003-08-04 20:20 | 190 | 171 | 197.125 | 58.048 | 65.649 | 73.428 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 20:20 | 190 | 172 | 198.575 | 58.102 | 66.776 | 73.697 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:21 | 190 | 174 | 199.691 | 58.248 | 66.626 | 74.817 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 20:21 | 190 | 172 | 199.88 | 58.044 | 68.047 | 73.789 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:22 | 190 | 173 | 189.628 | 57.229 | 59.439 | 72.96 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 20:22 | 190 | 174 | 200.935 | 57.595 | 69.04 | 74.3 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 20:23 | 190 | 172 | 196.221 | 57.424 | 66.349 | 72.448 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:23 | 190 | 172 | 197.927 | 58.092 | 68.533 | 71.302 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:24 | 190 | 171 | 195.299 | 57.346 | 67.475 | 70.478 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 20:24 | 190 | 168 | 194.651 | 57.449 | 67.246 | 69.956 | 0.19 | 0.168 | 0.168 | -0.002
2003-08-04 20:25 | 190 | 168 | 195.412 | 57.541 | 67.63 | 70.241 | 0.19 | 0.168 | 0.168 | -0.002
2003-08-04 20:25 | 190 | 169 | 196.51 | 57.892 | 67.785 | 70.833 | 0.19 | 0.169 | 0.169 | -0.002
2003-08-04 20:26 | 190 | 172 | 197.708 | 58.356 | 68.341 | 71.011 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:26 | 190 | 173 | 198.804 | 58.292 | 68.618 | 71.894 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 20:27 | 190 | 171 | 197.086 | 58.102 | 67.262 | 71.722 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 20:27 | 190 | 172 | 197.66 | 58.019 | 67.187 | 72.454 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:28 | 190 | 172 | 200.658 | 58.258 | 70.065 | 72.335 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:28 | 190 | 168 | 194.214 | 57.39 | 66.723 | 70.101 | 0.19 | 0.168 | 0.168 | -0.002
2003-08-04 20:29 | 190 | 168 | 193.94 | 57.614 | 66.429 | 69.897 | 0.19 | 0.168 | 0.168 | -0.002
2003-08-04 20:29 | 190 | 170 | 195.455 | 57.912 | 67.006 | 70.537 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.002
2003-08-04 20:30 | 190 | 168 | 196.543 | 57.926 | 68.031 | 70.586 | 0.19 | 0.168 | 0.168 | -0.002
2003-08-04 20:30 | 190 | 169 | 191.268 | 57.746 | 62.312 | 71.21 | 0.19 | 0.169 | 0.169 | -0.002
2003-08-04 20:31 | 190 | 173 | 192.434 | 58.751 | 61.084 | 72.599 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 20:31 | 190 | 176 | 201.684 | 58.936 | 69.772 | 72.976 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 20:32 | 190 | 193 | 220.394 | 74.274 | 71.4 | 74.72 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 20:32 | 190 | 176 | 197.02 | 62.979 | 60.112 | 73.929 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 20:33 | 190 | 176 | 203.735 | 62.852 | 63.956 | 76.927 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 20:33 | 190 | 175 | 201.713 | 60.775 | 66.541 | 74.397 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 20:34 | 190 | 177 | 209.053 | 61.009 | 73.179 | 74.865 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 20:34 | 190 | 174 | 194.796 | 59.838 | 60.437 | 74.521 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 20:35 | 190 | 176 | 205.196 | 60.155 | 70.418 | 74.623 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 20:35 | 190 | 176 | 202.676 | 59.936 | 68.682 | 74.058 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 20:36 | 190 | 174 | 190.577 | 59.858 | 57.415 | 73.304 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 20:36 | 190 | 174 | 200.958 | 59.653 | 69.051 | 72.254 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 20:37 | 190 | 172 | 197.636 | 59.229 | 66.669 | 71.738 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:37 | 190 | 172 | 198.726 | 59.199 | 67.972 | 71.555 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:38 | 190 | 172 | 197.973 | 58.96 | 67.641 | 71.372 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:38 | 190 | 171 | 198.284 | 58.804 | 67.705 | 71.775 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 20:39 | 190 | 176 | 200.033 | 58.994 | 68.015 | 73.024 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 20:39 | 190 | 176 | 204.699 | 60.633 | 69.884 | 74.182 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 20:40 | 190 | 179 | 202.257 | 60.058 | 68.351 | 73.848 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-04 20:40 | 190 | 178 | 209.037 | 60.253 | 73.526 | 75.258 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-04 20:41 | 190 | 180 | 211.203 | 60.17 | 75.667 | 75.366 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-04 20:41 | 190 | 176 | 201.94 | 59.409 | 68.527 | 74.004 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 20:42 | 190 | 173 | 186.267 | 58.078 | 54.131 | 74.058 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 20:42 | 190 | 175 | 206.107 | 59.268 | 71.667 | 75.172 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 20:43 | 190 | 171 | 204.28 | 59.082 | 71.032 | 74.166 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 20:43 | 190 | 173 | 201.087 | 59.268 | 67.379 | 74.44 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 20:44 | 190 | 178 | 184.392 | 60.267 | 47.451 | 76.674 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-04 20:44 | 190 | 176 | 207.473 | 60.199 | 71.101 | 76.173 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 20:45 | 190 | 179 | 206.368 | 60.638 | 68.501 | 77.229 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-04 20:45 | 190 | 176 | 208.437 | 60.155 | 72.265 | 76.017 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 20:46 | 190 | 176 | 201.413 | 59.302 | 67.176 | 74.935 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 20:46 | 190 | 174 | 201.453 | 59.263 | 68.191 | 73.999 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 20:47 | 190 | 173 | 200.998 | 59.204 | 67.187 | 74.607 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 20:47 | 190 | 174 | 201.467 | 59.536 | 67.529 | 74.402 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 20:48 | 190 | 173 | 201.626 | 58.419 | 68.891 | 74.316 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 20:48 | 190 | 173 | 202.63 | 59.468 | 68.458 | 74.704 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 20:49 | 190 | 175 | 201.385 | 59.502 | 66.092 | 75.791 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 20:49 | 190 | 176 | 204.376 | 59.994 | 68.618 | 75.764 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 20:50 | 190 | 177 | 204.269 | 59.589 | 69.061 | 75.619 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 20:50 | 190 | 177 | 205.453 | 59.799 | 69.734 | 75.92 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 20:51 | 190 | 173 | 192.752 | 59.004 | 58.99 | 74.758 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 20:51 | 190 | 174 | 199.554 | 59.272 | 64.41 | 75.872 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 20:52 | 190 | 172 | 202.61 | 59.585 | 67.481 | 75.544 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:52 | 190 | 173 | 199.501 | 59.346 | 65.478 | 74.677 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 20:53 | 190 | 170 | 199.133 | 59.404 | 64.891 | 74.838 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.002
2003-08-04 20:53 | 190 | 182 | 212.441 | 60.755 | 76.751 | 74.935 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-04 20:54 | 190 | 178 | 206.995 | 60.331 | 72.062 | 74.602 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-04 20:54 | 190 | 177 | 204.383 | 59.955 | 70.268 | 74.16 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 20:55 | 190 | 178 | 183.516 | 59.38 | 49.987 | 74.149 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-04 20:55 | 190 | 177 | 194.404 | 59.316 | 58.446 | 76.642 | 0.19 | 0.177 | 0.177 | -0.002
2003-08-04 20:56 | 190 | 172 | 198.72 | 59.56 | 59.439 | 79.721 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:56 | 190 | 171 | 205.495 | 59.746 | 64.768 | 80.981 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 20:57 | 190 | 173 | 204.226 | 59.955 | 65.847 | 78.424 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 20:57 | 190 | 174 | 207.413 | 59.663 | 71.464 | 76.286 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 20:58 | 190 | 172 | 198.661 | 59.76 | 62.83 | 76.071 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 20:58 | 190 | 173 | 201.542 | 59.867 | 65.275 | 76.4 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 20:59 | 190 | 174 | 199.972 | 60.575 | 61.959 | 77.438 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 20:59 | 190 | 172 | 190.668 | 59.604 | 50.676 | 80.388 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 21:00 | 190 | 175 | 185.488 | 58.624 | 46.249 | 80.615 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 21:00 | 190 | 176 | 201.517 | 59.789 | 64.031 | 77.697 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 21:01 | 190 | 173 | 202.701 | 59.882 | 66.306 | 76.513 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 21:01 | 190 | 172 | 199.564 | 60.087 | 63.567 | 75.91 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 21:02 | 190 | 172 | 202.006 | 60.477 | 65.302 | 76.227 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 21:02 | 190 | 172 | 203.778 | 60.116 | 67.144 | 76.518 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 21:03 | 190 | 175 | 203.347 | 60.492 | 66.418 | 76.437 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 21:03 | 190 | 173 | 202.808 | 60.326 | 66.685 | 75.797 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 21:04 | 190 | 174 | 201.598 | 60.223 | 65.788 | 75.587 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 21:04 | 190 | 175 | 201.213 | 59.906 | 66.178 | 75.129 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 21:05 | 190 | 171 | 198.556 | 59.414 | 64.384 | 74.758 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 21:05 | 190 | 172 | 198.901 | 59.663 | 64.426 | 74.812 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 21:06 | 190 | 173 | 199.175 | 59.687 | 64.886 | 74.602 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 21:06 | 190 | 170 | 200.668 | 59.668 | 66.108 | 74.892 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.002
2003-08-04 21:07 | 190 | 174 | 200.368 | 59.624 | 65.836 | 74.908 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 21:07 | 190 | 174 | 201.566 | 59.926 | 66.156 | 75.484 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 21:08 | 190 | 172 | 203.611 | 60.438 | 67.059 | 76.114 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 21:08 | 190 | 176 | 203.139 | 60.37 | 67.198 | 75.571 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 21:09 | 190 | 173 | 201.62 | 60.267 | 66.488 | 74.865 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 21:09 | 190 | 174 | 201.815 | 60.258 | 66.541 | 75.016 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 21:10 | 190 | 173 | 200.843 | 60.072 | 65.959 | 74.812 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 21:10 | 190 | 174 | 200.581 | 59.96 | 65.745 | 74.876 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 21:11 | 190 | 173 | 200.659 | 59.809 | 66.012 | 74.838 | 0.19 | 0.173 | 0.173 | -0.002
2003-08-04 21:11 | 190 | 175 | 202.386 | 60.501 | 66.562 | 75.323 | 0.19 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-04 21:12 | 190 | 176 | 202.869 | 60.482 | 67.134 | 75.253 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 21:12 | 190 | 176 | 204.133 | 60.667 | 67.449 | 76.017 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 21:13 | 190 | 176 | 203.716 | 60.526 | 67.043 | 76.147 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 21:13 | 190 | 176 | 202.816 | 60.423 | 66.952 | 75.441 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 21:14 | 190 | 176 | 202.475 | 60.331 | 66.568 | 75.576 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 21:14 | 190 | 171 | 200.491 | 60.063 | 65.681 | 74.747 | 0.19 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-04 21:15 | 190 | 174 | 199.203 | 59.775 | 64.848 | 74.58 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 21:15 | 190 | 174 | 201.413 | 60.009 | 66.792 | 74.612 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 21:16 | 190 | 172 | 202.111 | 60.175 | 66.963 | 74.973 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 21:16 | 190 | 172 | 203.081 | 60.053 | 67.737 | 75.291 | 0.19 | 0.172 | 0.172 | -0.002
2003-08-04 21:17 | 190 | 176 | 204.16 | 60.462 | 68.095 | 75.603 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 21:17 | 190 | 176 | 204.888 | 60.653 | 68.282 | 75.953 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 21:18 | 190 | 174 | 205.424 | 61.15 | 68.009 | 76.265 | 0.19 | 0.174 | 0.174 | -0.002
2003-08-04 21:18 | 190 | 176 | 203.777 | 60.731 | 67.545 | 75.501 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 21:19 | 190 | 176 | 203.16 | 60.443 | 67.572 | 75.145 | 0.19 | 0.176 | 0.176 | -0.002
2003-08-04 21:19 | 193 | 193 | 347.028 | 116.469 | 132.083 | 98.476 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | -0.003
2003-08-04 21:20 | 199 | 210 | 308.6 | 85.208 | 127.059 | 96.333 | 0.199 | 0.21 | 0.21 | -0.002
2003-08-04 21:20 | 199 | 217 | 273.31 | 74.542 | 103.226 | 95.542 | 0.199 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-04 21:21 | 199 | 225 | 260.706 | 73.942 | 91.249 | 95.515 | 0.199 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-04 21:21 | 199 | 227 | 261.484 | 74.386 | 91.836 | 95.262 | 0.199 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-04 21:22 | 199 | 244 | 265.568 | 76.551 | 94.255 | 94.762 | 0.199 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-04 21:22 | 199 | 246 | 268.134 | 76.727 | 96.952 | 94.455 | 0.199 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-04 21:23 | 199 | 252 | 270.34 | 77.263 | 98.784 | 94.293 | 0.199 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-04 21:23 | 199 | 252 | 271.392 | 77.371 | 99.857 | 94.164 | 0.199 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-04 21:24 | 199 | 252 | 272.936 | 78.292 | 100.572 | 94.072 | 0.199 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-04 21:24 | 199 | 255 | 273.453 | 79.102 | 100.348 | 94.003 | 0.199 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-04 21:25 | 199 | 250 | 271.565 | 78.673 | 98.965 | 93.927 | 0.199 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-04 21:25 | 199 | 254 | 275.385 | 79.877 | 101.694 | 93.814 | 0.199 | 0.254 | 0.254 | -0.002
2003-08-04 21:26 | 199 | 255 | 275.668 | 79.814 | 102.11 | 93.744 | 0.199 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-04 21:26 | 199 | 259 | 278.065 | 80.663 | 103.776 | 93.626 | 0.199 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-04 21:27 | 199 | 267 | 280.873 | 82.009 | 105.362 | 93.502 | 0.199 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-04 21:27 | 199 | 270 | 281.732 | 82.399 | 105.912 | 93.421 | 0.199 | 0.27 | 0.27 | -0.002
2003-08-04 21:28 | 199 | 267 | 283.135 | 82.638 | 107.173 | 93.324 | 0.199 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-04 21:28 | 199 | 266 | 280.618 | 82.247 | 105.111 | 93.26 | 0.199 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-04 21:29 | 199 | 264 | 280.273 | 81.843 | 105.213 | 93.217 | 0.199 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-04 21:29 | 199 | 262 | 279.17 | 81.862 | 104.145 | 93.163 | 0.199 | 0.262 | 0.262 | -0.002
2003-08-04 21:30 | 199 | 269 | 281.713 | 82.516 | 106.099 | 93.098 | 0.199 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-04 21:30 | 199 | 269 | 282.863 | 82.486 | 107.333 | 93.044 | 0.199 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-04 21:31 | 199 | 272 | 285.094 | 83.857 | 108.257 | 92.98 | 0.199 | 0.272 | 0.272 | -0.002
2003-08-04 21:31 | 199 | 290 | 290.782 | 85.403 | 112.475 | 92.904 | 0.199 | 0.29 | 0.29 | -0.002
2003-08-04 21:32 | 199 | 285 | 291.235 | 85.135 | 113.239 | 92.861 | 0.199 | 0.285 | 0.285 | -0.002
2003-08-04 21:32 | 199 | 284 | 290.282 | 85.427 | 112.037 | 92.818 | 0.199 | 0.284 | 0.284 | -0.002
2003-08-04 21:33 | 199 | 284 | 288.933 | 85.93 | 110.222 | 92.781 | 0.199 | 0.284 | 0.284 | -0.002
2003-08-04 21:33 | 199 | 272 | 282.851 | 83.389 | 106.708 | 92.754 | 0.199 | 0.272 | 0.272 | -0.002
2003-08-04 21:34 | 199 | 273 | 285.121 | 84.037 | 108.363 | 92.721 | 0.199 | 0.273 | 0.273 | -0.002
2003-08-04 21:34 | 199 | 275 | 285.467 | 84.793 | 107.99 | 92.684 | 0.199 | 0.275 | 0.275 | -0.002
2003-08-04 21:35 | 199 | 280 | 288.596 | 85.803 | 110.158 | 92.635 | 0.199 | 0.28 | 0.28 | -0.002
2003-08-04 21:35 | 199 | 284 | 292.277 | 86.905 | 112.78 | 92.592 | 0.199 | 0.284 | 0.284 | -0.002
2003-08-04 21:36 | 199 | 287 | 293.089 | 87.173 | 113.372 | 92.544 | 0.199 | 0.287 | 0.287 | -0.002
2003-08-04 21:36 | 199 | 287 | 293.83 | 87.466 | 113.853 | 92.511 | 0.199 | 0.287 | 0.287 | -0.002
2003-08-04 21:37 | 199 | 291 | 294.454 | 88.095 | 113.88 | 92.479 | 0.199 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-04 21:37 | 199 | 284 | 291.736 | 86.739 | 112.55 | 92.447 | 0.199 | 0.284 | 0.284 | -0.002
2003-08-04 21:38 | 199 | 282 | 290.397 | 86.159 | 111.818 | 92.42 | 0.199 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-04 21:38 | 199 | 281 | 291.1 | 86.003 | 112.699 | 92.398 | 0.199 | 0.281 | 0.281 | -0.002
2003-08-04 21:39 | 199 | 282 | 290.438 | 85.432 | 112.635 | 92.371 | 0.199 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-04 21:39 | 199 | 282 | 291.446 | 85.895 | 113.207 | 92.344 | 0.199 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-04 21:40 | 199 | 293 | 295.978 | 88.11 | 115.556 | 92.312 | 0.199 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-04 21:40 | 199 | 290 | 297.599 | 87.68 | 117.639 | 92.28 | 0.199 | 0.29 | 0.29 | -0.002
2003-08-04 21:41 | 199 | 291 | 297.518 | 88.139 | 117.126 | 92.253 | 0.199 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-04 21:41 | 199 | 292 | 299.802 | 88.378 | 119.193 | 92.231 | 0.199 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-04 21:42 | 199 | 296 | 299.075 | 88.778 | 118.087 | 92.21 | 0.199 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-04 21:42 | 199 | 292 | 298.379 | 89.182 | 117.014 | 92.183 | 0.199 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-04 21:43 | 199 | 289 | 297.496 | 88.7 | 116.635 | 92.161 | 0.199 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-04 21:43 | 199 | 291 | 297.699 | 88.027 | 117.532 | 92.14 | 0.199 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-04 21:44 | 199 | 292 | 298.1 | 87.958 | 118.029 | 92.113 | 0.199 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-04 21:44 | 199 | 298 | 300.097 | 89.187 | 118.819 | 92.091 | 0.199 | 0.298 | 0.298 | -0.002
2003-08-04 21:45 | 199 | 301 | 301.256 | 90.158 | 119.033 | 92.065 | 0.199 | 0.301 | 0.301 | -0.002
2003-08-04 21:45 | 199 | 300 | 300.979 | 90.085 | 118.846 | 92.048 | 0.199 | 0.3 | 0.3 | -0.002
2003-08-04 21:46 | 199 | 303 | 302.004 | 91.265 | 118.712 | 92.027 | 0.199 | 0.303 | 0.303 | -0.002
2003-08-04 21:46 | 199 | 297 | 301.743 | 91.026 | 118.712 | 92.005 | 0.199 | 0.297 | 0.297 | -0.002
2003-08-04 21:47 | 199 | 293 | 297.54 | 88.734 | 116.822 | 91.984 | 0.199 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-04 21:47 | 199 | 293 | 296.915 | 88.227 | 116.726 | 91.962 | 0.199 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-04 21:48 | 199 | 293 | 297.965 | 88.022 | 118.002 | 91.941 | 0.199 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-04 21:48 | 199 | 293 | 298.505 | 88.178 | 118.408 | 91.919 | 0.199 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-04 21:49 | 199 | 297 | 299.126 | 88.724 | 118.499 | 91.903 | 0.199 | 0.297 | 0.297 | -0.002
2003-08-04 21:49 | 199 | 301 | 299.47 | 89.26 | 118.328 | 91.882 | 0.199 | 0.301 | 0.301 | -0.002
2003-08-04 21:50 | 199 | 300 | 299.89 | 89.831 | 118.194 | 91.865 | 0.199 | 0.3 | 0.3 | -0.002
2003-08-04 21:50 | 199 | 306 | 299.511 | 89.548 | 118.114 | 91.849 | 0.199 | 0.306 | 0.306 | -0.002
2003-08-04 21:51 | 199 | 299 | 298.79 | 88.875 | 118.082 | 91.833 | 0.199 | 0.299 | 0.299 | -0.002
2003-08-04 21:51 | 199 | 297 | 298.586 | 88.612 | 118.162 | 91.812 | 0.199 | 0.297 | 0.297 | -0.002
2003-08-04 21:52 | 199 | 294 | 298.221 | 88.392 | 118.034 | 91.795 | 0.199 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-04 21:52 | 199 | 294 | 297.448 | 87.88 | 117.794 | 91.774 | 0.199 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-04 21:53 | 199 | 295 | 298.366 | 88.563 | 118.045 | 91.758 | 0.199 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-04 21:53 | 199 | 299 | 299.352 | 89.587 | 118.029 | 91.736 | 0.199 | 0.299 | 0.299 | -0.002
2003-08-04 21:54 | 199 | 301 | 300.378 | 90.811 | 117.842 | 91.725 | 0.199 | 0.301 | 0.301 | -0.002
2003-08-04 21:54 | 199 | 301 | 300.544 | 91.084 | 117.751 | 91.709 | 0.199 | 0.301 | 0.301 | -0.002
2003-08-04 21:55 | 199 | 298 | 299.529 | 90.026 | 117.81 | 91.693 | 0.199 | 0.298 | 0.298 | -0.002
2003-08-04 21:55 | 199 | 299 | 298.374 | 88.856 | 117.836 | 91.682 | 0.199 | 0.299 | 0.299 | -0.002
2003-08-04 21:56 | 199 | 295 | 297.074 | 87.817 | 117.591 | 91.666 | 0.199 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-04 21:56 | 199 | 292 | 297.137 | 87.768 | 117.719 | 91.65 | 0.199 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-04 21:57 | 199 | 294 | 297.611 | 88.119 | 117.858 | 91.634 | 0.199 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-04 21:57 | 199 | 300 | 302.177 | 92.84 | 117.719 | 91.618 | 0.199 | 0.3 | 0.3 | -0.002
2003-08-04 21:58 | 199 | 302 | 299.938 | 90.724 | 117.612 | 91.602 | 0.199 | 0.302 | 0.302 | -0.002
2003-08-04 21:58 | 199 | 301 | 299.188 | 90.124 | 117.479 | 91.585 | 0.199 | 0.301 | 0.301 | -0.002
2003-08-04 21:59 | 199 | 305 | 300.107 | 91.236 | 117.302 | 91.569 | 0.199 | 0.305 | 0.305 | -0.003
2003-08-04 21:59 | 199 | 305 | 298.784 | 89.987 | 117.238 | 91.559 | 0.199 | 0.305 | 0.305 | -0.002
2003-08-04 22:00 | 199 | 296 | 297.397 | 88.509 | 117.34 | 91.548 | 0.199 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-04 22:00 | 199 | 295 | 297.012 | 88.007 | 117.473 | 91.532 | 0.199 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-04 22:01 | 199 | 293 | 296.846 | 87.846 | 117.479 | 91.521 | 0.199 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-04 22:01 | 199 | 292 | 297.032 | 88.027 | 117.495 | 91.51 | 0.199 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-04 22:02 | 199 | 291 | 296.873 | 87.885 | 117.489 | 91.499 | 0.199 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-04 22:02 | 199 | 291 | 297.523 | 88.641 | 117.399 | 91.483 | 0.199 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-04 22:03 | 199 | 296 | 297.124 | 88.387 | 117.265 | 91.472 | 0.199 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-04 22:03 | 199 | 299 | 297.031 | 88.427 | 117.142 | 91.462 | 0.199 | 0.299 | 0.299 | -0.002
2003-08-04 22:04 | 199 | 301 | 298.019 | 89.543 | 117.03 | 91.446 | 0.199 | 0.301 | 0.301 | -0.002
2003-08-04 22:04 | 199 | 298 | 296.873 | 88.392 | 117.046 | 91.435 | 0.199 | 0.298 | 0.298 | -0.002
2003-08-04 22:05 | 199 | 295 | 296.721 | 88.261 | 117.036 | 91.424 | 0.199 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-04 22:05 | 199 | 295 | 296.026 | 87.471 | 117.142 | 91.413 | 0.199 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-04 22:06 | 199 | 290 | 295.532 | 86.929 | 117.201 | 91.402 | 0.199 | 0.29 | 0.29 | -0.002
2003-08-04 22:06 | 199 | 289 | 295.306 | 86.729 | 117.185 | 91.392 | 0.199 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-04 22:07 | 199 | 292 | 295.733 | 87.188 | 117.164 | 91.381 | 0.199 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-04 22:07 | 199 | 297 | 296.818 | 88.461 | 116.987 | 91.37 | 0.199 | 0.297 | 0.297 | -0.002
2003-08-04 22:08 | 199 | 297 | 297.064 | 88.787 | 116.918 | 91.359 | 0.199 | 0.297 | 0.297 | -0.002
2003-08-04 22:08 | 199 | 297 | 297.526 | 89.329 | 116.843 | 91.354 | 0.199 | 0.297 | 0.297 | -0.002
2003-08-04 22:09 | 199 | 300 | 297.097 | 88.895 | 116.859 | 91.343 | 0.199 | 0.3 | 0.3 | -0.002
2003-08-04 22:09 | 199 | 295 | 297.009 | 88.802 | 116.875 | 91.332 | 0.199 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-04 22:10 | 199 | 293 | 295.468 | 87.159 | 116.982 | 91.327 | 0.199 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-04 22:10 | 199 | 291 | 296.02 | 87.69 | 117.014 | 91.316 | 0.199 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-04 22:11 | 199 | 292 | 296.049 | 87.734 | 117.009 | 91.306 | 0.199 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-04 22:11 | 199 | 294 | 296.233 | 87.988 | 116.95 | 91.295 | 0.199 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-04 22:12 | 199 | 294 | 296.174 | 88.031 | 116.859 | 91.284 | 0.199 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-04 22:12 | 199 | 296 | 296.567 | 88.563 | 116.731 | 91.273 | 0.199 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-04 22:13 | 199 | 298 | 296.728 | 88.836 | 116.63 | 91.262 | 0.199 | 0.298 | 0.298 | -0.002
2003-08-04 22:13 | 199 | 300 | 297.319 | 89.475 | 116.598 | 91.246 | 0.199 | 0.3 | 0.3 | -0.002
2003-08-04 22:14 | 199 | 304 | 297.105 | 89.309 | 116.56 | 91.236 | 0.199 | 0.304 | 0.304 | -0.002
2003-08-04 22:14 | 199 | 303 | 297.511 | 89.699 | 116.587 | 91.225 | 0.199 | 0.303 | 0.303 | -0.002
2003-08-04 22:15 | 199 | 296 | 296.349 | 88.431 | 116.704 | 91.214 | 0.199 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-04 22:15 | 199 | 291 | 296.542 | 88.544 | 116.795 | 91.203 | 0.199 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-04 22:16 | 199 | 290 | 295.66 | 87.661 | 116.806 | 91.193 | 0.199 | 0.29 | 0.29 | -0.002
2003-08-04 22:16 | 199 | 293 | 296.308 | 88.309 | 116.817 | 91.182 | 0.199 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-04 22:17 | 199 | 295 | 296.059 | 88.173 | 116.715 | 91.171 | 0.199 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-04 22:17 | 199 | 296 | 296.777 | 88.987 | 116.63 | 91.16 | 0.199 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-04 22:18 | 199 | 299 | 297.063 | 89.348 | 116.56 | 91.155 | 0.199 | 0.299 | 0.299 | -0.002
2003-08-04 22:18 | 199 | 304 | 298.196 | 90.577 | 116.475 | 91.144 | 0.199 | 0.304 | 0.304 | -0.002
2003-08-04 22:19 | 199 | 302 | 297.244 | 89.626 | 116.485 | 91.133 | 0.199 | 0.302 | 0.302 | -0.002
2003-08-04 22:19 | 199 | 296 | 296.78 | 89.119 | 116.528 | 91.133 | 0.199 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-04 22:20 | 199 | 289 | 295.055 | 87.217 | 116.71 | 91.128 | 0.199 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-04 22:20 | 199 | 293 | 295.03 | 87.139 | 116.774 | 91.117 | 0.199 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-04 22:21 | 199 | 290 | 294.456 | 86.559 | 116.785 | 91.112 | 0.199 | 0.29 | 0.29 | -0.002
2003-08-04 22:21 | 199 | 292 | 294.706 | 86.885 | 116.72 | 91.101 | 0.199 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-04 22:22 | 199 | 295 | 296.618 | 88.919 | 116.603 | 91.096 | 0.199 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-04 22:22 | 199 | 303 | 296.819 | 89.27 | 116.459 | 91.09 | 0.199 | 0.303 | 0.303 | -0.002
2003-08-04 22:23 | 199 | 300 | 296.948 | 89.48 | 116.389 | 91.079 | 0.199 | 0.3 | 0.3 | -0.002
2003-08-04 22:23 | 199 | 299 | 296.89 | 89.48 | 116.336 | 91.074 | 0.199 | 0.299 | 0.299 | -0.002
2003-08-04 22:24 | 199 | 298 | 296.103 | 88.607 | 116.427 | 91.069 | 0.199 | 0.298 | 0.298 | -0.002
2003-08-04 22:24 | 199 | 294 | 296.787 | 89.217 | 116.507 | 91.063 | 0.199 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-04 22:25 | 199 | 291 | 295.654 | 88.041 | 116.55 | 91.063 | 0.199 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-04 22:25 | 199 | 292 | 296.012 | 88.383 | 116.571 | 91.058 | 0.199 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-04 22:26 | 199 | 295 | 296.901 | 89.358 | 116.496 | 91.047 | 0.199 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-04 22:26 | 199 | 296 | 297.631 | 90.221 | 116.368 | 91.042 | 0.199 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-04 22:27 | 199 | 296 | 297.284 | 89.875 | 116.373 | 91.036 | 0.199 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-04 22:27 | 199 | 301 | 297.834 | 90.489 | 116.309 | 91.036 | 0.199 | 0.301 | 0.301 | -0.002
2003-08-04 22:28 | 199 | 305 | 299.38 | 92.045 | 116.309 | 91.026 | 0.199 | 0.305 | 0.305 | -0.002
2003-08-04 22:28 | 199 | 299 | 298.299 | 90.938 | 116.341 | 91.02 | 0.199 | 0.299 | 0.299 | -0.002
2003-08-04 22:29 | 199 | 296 | 297.018 | 89.587 | 116.411 | 91.02 | 0.199 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-04 22:29 | 199 | 292 | 296.604 | 89.061 | 116.528 | 91.015 | 0.199 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-04 22:30 | 199 | 294 | 297.345 | 89.802 | 116.528 | 91.015 | 0.199 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-04 22:30 | 199 | 294 | 297.648 | 90.143 | 116.496 | 91.009 | 0.199 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-04 22:31 | 199 | 295 | 297.179 | 89.69 | 116.485 | 91.004 | 0.199 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-04 22:31 | 199 | 298 | 297.269 | 89.875 | 116.395 | 90.999 | 0.199 | 0.298 | 0.298 | -0.002
2003-08-04 22:32 | 199 | 298 | 297.666 | 90.358 | 116.315 | 90.993 | 0.199 | 0.298 | 0.298 | -0.002
2003-08-04 22:32 | 199 | 299 | 298.351 | 91.123 | 116.24 | 90.988 | 0.199 | 0.299 | 0.299 | -0.002
2003-08-04 22:33 | 199 | 299 | 297.881 | 90.616 | 116.277 | 90.988 | 0.199 | 0.299 | 0.299 | -0.002
2003-08-04 22:33 | 199 | 299 | 297.439 | 90.163 | 116.293 | 90.983 | 0.199 | 0.299 | 0.299 | -0.002
2003-08-04 22:34 | 199 | 292 | 295.855 | 88.461 | 116.411 | 90.983 | 0.199 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-04 22:34 | 199 | 289 | 295.785 | 88.28 | 116.528 | 90.977 | 0.199 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-04 22:35 | 199 | 289 | 295.731 | 88.188 | 116.571 | 90.972 | 0.199 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-04 22:35 | 199 | 290 | 295.761 | 88.261 | 116.534 | 90.966 | 0.199 | 0.29 | 0.29 | -0.002
2003-08-04 22:36 | 199 | 292 | 295.587 | 88.183 | 116.443 | 90.961 | 0.199 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-04 22:36 | 199 | 294 | 295.403 | 88.095 | 116.352 | 90.956 | 0.199 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-04 22:37 | 199 | 294 | 295.896 | 88.641 | 116.299 | 90.956 | 0.199 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-04 22:37 | 199 | 299 | 296.572 | 89.446 | 116.176 | 90.95 | 0.199 | 0.299 | 0.299 | -0.002
2003-08-04 22:38 | 199 | 301 | 298.027 | 90.938 | 116.144 | 90.945 | 0.199 | 0.301 | 0.301 | -0.002
2003-08-04 22:38 | 199 | 296 | 296.962 | 89.841 | 116.176 | 90.945 | 0.199 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-04 22:39 | 199 | 296 | 296.865 | 89.675 | 116.251 | 90.939 | 0.199 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-04 22:39 | 199 | 296 | 296.253 | 88.978 | 116.341 | 90.934 | 0.199 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-04 22:40 | 199 | 296 | 297.076 | 89.758 | 116.389 | 90.929 | 0.199 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-04 22:40 | 199 | 291 | 296.571 | 89.231 | 116.411 | 90.929 | 0.199 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-04 22:41 | 199 | 289 | 296.232 | 88.856 | 116.453 | 90.923 | 0.199 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-04 22:41 | 199 | 292 | 296.76 | 89.421 | 116.421 | 90.918 | 0.199 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-04 22:42 | 199 | 298 | 297.916 | 90.704 | 116.299 | 90.913 | 0.199 | 0.298 | 0.298 | -0.002
2003-08-04 22:42 | 199 | 300 | 170.561 | 25.934 | 53.714 | 90.913 | 0.199 | 0.3 | 0.3 | -0.002
2003-08-04 22:43 | 192 | 251 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0.192 | 0.251 | 0.251 | -0.001
2003-08-04 22:43 | 190 | 237 | 154.354 | 67.929 | 40.381 | 46.044 | 0.19 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-04 22:44 | 190 | 230 | 252.698 | 72.274 | 91.078 | 89.346 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-04 22:44 | 190 | 226 | 260.205 | 72.065 | 93.508 | 94.632 | 0.19 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-04 22:45 | 190 | 221 | 257.823 | 71.655 | 91.783 | 94.385 | 0.19 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-04 22:45 | 190 | 220 | 258.152 | 71.265 | 93.417 | 93.47 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-04 22:46 | 190 | 216 | 255.08 | 70.918 | 90.945 | 93.217 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-08-04 22:46 | 190 | 217 | 255.771 | 70.914 | 92.125 | 92.732 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-04 22:47 | 190 | 216 | 255.4 | 71.036 | 91.863 | 92.501 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-08-04 22:47 | 190 | 218 | 256.167 | 70.772 | 92.803 | 92.592 | 0.19 | 0.218 | 0.218 | -0.002
2003-08-04 22:48 | 190 | 220 | 255.597 | 70.997 | 91.986 | 92.614 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-04 22:48 | 190 | 219 | 255.358 | 70.831 | 92.242 | 92.285 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-04 22:49 | 190 | 217 | 253.312 | 70.406 | 91.035 | 91.871 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-04 22:49 | 190 | 215 | 251.149 | 69.597 | 89.967 | 91.585 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.002
2003-08-04 22:50 | 190 | 213 | 250.107 | 69.226 | 89.866 | 91.015 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-04 22:50 | 190 | 214 | 250.361 | 69.353 | 90.122 | 90.886 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-08-04 22:51 | 190 | 209 | 249.645 | 69.48 | 89.188 | 90.977 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-08-04 22:51 | 190 | 211 | 249.258 | 69.299 | 89.273 | 90.686 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-08-04 22:52 | 190 | 212 | 251.042 | 69.626 | 90.202 | 91.214 | 0.19 | 0.212 | 0.212 | -0.002
2003-08-04 22:52 | 190 | 212 | 251.668 | 70.158 | 89.935 | 91.575 | 0.19 | 0.212 | 0.212 | -0.002
2003-08-04 22:53 | 190 | 213 | 252.725 | 70.567 | 90.411 | 91.747 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-04 22:53 | 190 | 213 | 252.046 | 69.768 | 90.736 | 91.542 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-04 22:54 | 190 | 213 | 249.599 | 69.373 | 89.583 | 90.643 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-04 22:54 | 190 | 210 | 247.83 | 69.29 | 88.333 | 90.207 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | -0.002
2003-08-04 22:55 | 190 | 208 | 245.364 | 68.753 | 87.265 | 89.346 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-08-04 22:55 | 190 | 206 | 244.142 | 68.441 | 87.249 | 88.452 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-04 22:56 | 190 | 205 | 243.783 | 68.314 | 87.345 | 88.124 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 22:56 | 190 | 205 | 244.273 | 68.778 | 86.843 | 88.652 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 22:57 | 190 | 206 | 244.706 | 68.836 | 87.041 | 88.829 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-04 22:57 | 190 | 208 | 246.552 | 68.997 | 88.408 | 89.147 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-08-04 22:58 | 190 | 230 | 257.776 | 69.748 | 94.768 | 93.26 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-04 22:58 | 190 | 224 | 260.137 | 69.811 | 97.475 | 92.851 | 0.19 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-04 22:59 | 190 | 225 | 259.112 | 69.807 | 96.621 | 92.684 | 0.19 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-04 22:59 | 190 | 220 | 257.693 | 69.558 | 95.505 | 92.63 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-04 23:00 | 190 | 215 | 252.357 | 68.992 | 90.8 | 92.565 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.002
2003-08-04 23:00 | 190 | 211 | 251.117 | 68.641 | 91.041 | 91.435 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.002
2003-08-04 23:01 | 190 | 206 | 247.571 | 68.519 | 89.06 | 89.992 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-04 23:01 | 190 | 209 | 248.064 | 68.743 | 89.076 | 90.245 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-08-04 23:02 | 190 | 205 | 247.102 | 68.768 | 88.536 | 89.798 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 23:02 | 190 | 208 | 248.514 | 69.041 | 88.937 | 90.536 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-08-04 23:03 | 190 | 208 | 249.197 | 69.07 | 89.914 | 90.213 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-08-04 23:03 | 190 | 206 | 246.818 | 69.07 | 87.751 | 89.997 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-04 23:04 | 190 | 208 | 246.797 | 68.953 | 87.997 | 89.847 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-08-04 23:04 | 190 | 207 | 246.34 | 68.836 | 87.458 | 90.046 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-08-04 23:05 | 190 | 202 | 245.226 | 68.436 | 87.132 | 89.658 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-04 23:05 | 190 | 203 | 245.215 | 68.441 | 87.191 | 89.583 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-04 23:06 | 190 | 201 | 244.454 | 68.168 | 86.929 | 89.357 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-04 23:06 | 190 | 205 | 245.296 | 68.412 | 87.495 | 89.389 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 23:07 | 190 | 205 | 246.472 | 68.436 | 88.082 | 89.954 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 23:07 | 190 | 204 | 248.553 | 68.938 | 89.289 | 90.326 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-04 23:08 | 190 | 207 | 249.353 | 68.88 | 89.679 | 90.794 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-08-04 23:08 | 190 | 206 | 249.151 | 68.87 | 89.551 | 90.73 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-04 23:09 | 190 | 206 | 248.206 | 68.948 | 88.259 | 90.999 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-04 23:09 | 190 | 207 | 247.959 | 68.753 | 88.67 | 90.536 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-08-04 23:10 | 190 | 202 | 246.03 | 68.436 | 87.543 | 90.051 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-04 23:10 | 190 | 205 | 244.299 | 68.436 | 85.968 | 89.895 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 23:11 | 190 | 201 | 245.052 | 68.139 | 87.126 | 89.787 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-04 23:11 | 190 | 204 | 245.541 | 68.578 | 87.041 | 89.922 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-04 23:12 | 190 | 204 | 246.221 | 68.851 | 86.71 | 90.66 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-04 23:12 | 190 | 205 | 248.481 | 68.651 | 87.981 | 91.849 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 23:13 | 190 | 207 | 249.45 | 69.275 | 87.922 | 92.253 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-08-04 23:13 | 190 | 205 | 249.48 | 69.412 | 87.826 | 92.242 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 23:14 | 190 | 206 | 250.42 | 69.221 | 89.716 | 91.483 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-04 23:14 | 190 | 207 | 248.867 | 69.358 | 88.995 | 90.514 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-08-04 23:15 | 190 | 204 | 248.733 | 69.314 | 88.21 | 91.209 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-04 23:15 | 190 | 205 | 247.787 | 68.875 | 87.73 | 91.182 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-04 23:16 | 190 | 204 | 246.289 | 68.495 | 87.436 | 90.358 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-04 23:16 | 190 | 199 | 243.187 | 67.7 | 85.791 | 89.696 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-04 23:17 | 190 | 201 | 242.818 | 67.612 | 85.898 | 89.308 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-04 23:17 | 190 | 200 | 242.441 | 67.695 | 85.055 | 89.691 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-04 23:18 | 190 | 202 | 243.724 | 68.343 | 85.642 | 89.739 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-04 23:18 | 190 | 202 | 245.18 | 68.148 | 86.566 | 90.466 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-04 23:19 | 190 | 203 | 245.707 | 68.187 | 87.34 | 90.18 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-04 23:19 | 190 | 204 | 246.303 | 68.212 | 88.013 | 90.078 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-04 23:20 | 190 | 203 | 245.599 | 68.641 | 86.993 | 89.965 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-04 23:20 | 190 | 201 | 244.714 | 68.163 | 86.667 | 89.884 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-04 23:21 | 190 | 204 | 245.675 | 68.246 | 87.281 | 90.148 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-04 23:21 | 190 | 201 | 243.325 | 67.885 | 86.368 | 89.072 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-04 23:22 | 190 | 201 | 242.12 | 67.544 | 85.375 | 89.201 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-04 23:22 | 190 | 198 | 241.356 | 67.368 | 85.503 | 88.485 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 23:23 | 190 | 197 | 240.865 | 67.212 | 84.942 | 88.711 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 23:23 | 190 | 198 | 241.839 | 67.524 | 85.701 | 88.614 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 23:24 | 190 | 197 | 242.534 | 67.612 | 85.877 | 89.045 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 23:24 | 190 | 200 | 244.205 | 67.631 | 87.228 | 89.346 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-04 23:25 | 190 | 202 | 244.717 | 67.851 | 87.052 | 89.814 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-04 23:25 | 190 | 203 | 245.587 | 67.905 | 88.061 | 89.621 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-04 23:26 | 190 | 203 | 245.273 | 68.051 | 87.591 | 89.631 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-04 23:26 | 190 | 201 | 243.913 | 67.978 | 86.379 | 89.556 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-04 23:27 | 190 | 200 | 244.459 | 67.739 | 87.18 | 89.54 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-04 23:27 | 190 | 200 | 243.011 | 67.402 | 86.091 | 89.518 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-04 23:28 | 190 | 198 | 240.105 | 66.856 | 84.953 | 88.296 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 23:28 | 190 | 200 | 240.099 | 66.637 | 85.209 | 88.253 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-04 23:29 | 190 | 194 | 238.602 | 66.656 | 84.387 | 87.559 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 23:29 | 190 | 195 | 239.523 | 66.69 | 85.204 | 87.629 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 23:30 | 190 | 197 | 239.463 | 66.944 | 84.793 | 87.726 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 23:30 | 190 | 198 | 241.075 | 66.983 | 85.941 | 88.151 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 23:31 | 190 | 199 | 241.655 | 66.915 | 86.39 | 88.35 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-04 23:31 | 190 | 196 | 241.876 | 66.988 | 86.785 | 88.103 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 23:32 | 190 | 199 | 240.941 | 67.032 | 85.973 | 87.936 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-04 23:32 | 190 | 196 | 241.744 | 67.173 | 86.598 | 87.973 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 23:33 | 190 | 197 | 239.233 | 66.481 | 85.204 | 87.548 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 23:33 | 190 | 197 | 238.107 | 66.159 | 84.12 | 87.828 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 23:34 | 190 | 196 | 237.91 | 66.022 | 84.932 | 86.956 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 23:34 | 190 | 195 | 235.778 | 65.91 | 83.1 | 86.768 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 23:35 | 190 | 192 | 235.931 | 65.851 | 83.463 | 86.617 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 23:35 | 190 | 193 | 236.907 | 65.886 | 84.232 | 86.789 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 23:36 | 190 | 191 | 237.145 | 66.003 | 83.901 | 87.241 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 23:36 | 190 | 195 | 239.837 | 66.315 | 85.786 | 87.736 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 23:37 | 190 | 193 | 239.915 | 66.344 | 85.813 | 87.758 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 23:37 | 190 | 198 | 241.611 | 66.69 | 86.619 | 88.302 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 23:38 | 190 | 198 | 242.187 | 66.807 | 87.164 | 88.216 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-04 23:38 | 190 | 196 | 241.169 | 66.671 | 86.363 | 88.135 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 23:39 | 190 | 195 | 240.69 | 66.442 | 85.973 | 88.275 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 23:39 | 190 | 195 | 240.182 | 66.232 | 85.578 | 88.372 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 23:40 | 190 | 194 | 238.069 | 65.905 | 84.702 | 87.462 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 23:40 | 190 | 195 | 237.192 | 65.559 | 84.494 | 87.139 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 23:41 | 190 | 191 | 234.364 | 65.276 | 82.929 | 86.159 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 23:41 | 190 | 190 | 235.048 | 65.344 | 83.351 | 86.353 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 23:42 | 190 | 191 | 235.061 | 65.325 | 83.388 | 86.348 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-04 23:42 | 190 | 192 | 236.328 | 65.481 | 83.762 | 87.085 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 23:43 | 190 | 196 | 240.954 | 65.793 | 86.272 | 88.889 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 23:43 | 190 | 195 | 241.487 | 66.154 | 86.854 | 88.479 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 23:44 | 190 | 196 | 242.786 | 66.515 | 87.313 | 88.958 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 23:44 | 190 | 197 | 243.846 | 66.895 | 87.906 | 89.045 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-04 23:45 | 190 | 199 | 243.069 | 66.661 | 87.821 | 88.587 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-04 23:45 | 190 | 196 | 239.748 | 66.505 | 85.135 | 88.108 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 23:46 | 190 | 194 | 239.562 | 66.164 | 85.225 | 88.173 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 23:46 | 190 | 196 | 239.482 | 66.027 | 85.498 | 87.957 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 23:47 | 190 | 195 | 238.336 | 65.69 | 85.087 | 87.559 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 23:47 | 190 | 194 | 235.715 | 65.349 | 83.41 | 86.956 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 23:48 | 190 | 190 | 235.135 | 65.305 | 83.116 | 86.714 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 23:48 | 190 | 193 | 235.357 | 65.247 | 83.127 | 86.983 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 23:49 | 190 | 192 | 236.027 | 65.276 | 83.623 | 87.128 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 23:49 | 190 | 192 | 236.735 | 65.544 | 83.88 | 87.311 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 23:50 | 190 | 193 | 238.286 | 65.661 | 84.958 | 87.667 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 23:50 | 190 | 194 | 239.522 | 66.046 | 85.46 | 88.016 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 23:51 | 190 | 193 | 241.13 | 66.29 | 85.957 | 88.883 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 23:51 | 190 | 196 | 241.2 | 66.242 | 86.037 | 88.921 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 23:52 | 190 | 196 | 240.955 | 66.125 | 85.925 | 88.905 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 23:52 | 190 | 195 | 240.147 | 65.905 | 85.423 | 88.819 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 23:53 | 190 | 195 | 237.295 | 65.593 | 83.314 | 88.388 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 23:53 | 190 | 192 | 239.412 | 65.539 | 85.647 | 88.226 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 23:54 | 190 | 193 | 236.699 | 65.135 | 83.591 | 87.973 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 23:54 | 190 | 192 | 237.226 | 65.061 | 83.955 | 88.21 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-04 23:55 | 190 | 190 | 237.671 | 65.149 | 83.698 | 88.824 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 23:55 | 190 | 190 | 238.065 | 65.1 | 84.195 | 88.77 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-04 23:56 | 190 | 193 | 239.244 | 65.305 | 84.884 | 89.055 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 23:56 | 190 | 193 | 242.764 | 65.827 | 87.02 | 89.917 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 23:57 | 190 | 193 | 243.581 | 66.071 | 87.26 | 90.25 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 23:57 | 190 | 196 | 243.977 | 66.222 | 87.548 | 90.207 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-04 23:58 | 190 | 194 | 243.826 | 66.563 | 87.255 | 90.008 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-04 23:58 | 190 | 193 | 242.539 | 66.032 | 86.929 | 89.578 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-04 23:59 | 190 | 195 | 241.722 | 66.398 | 86.064 | 89.26 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-04 23:59 | 190 | 194 | 242.072 | 66.285 | 86.715 | 89.072 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 | 190 | 191 | 241.379 | 65.929 | 86.384 | 89.066 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 | 190 | 192 | 239.89 | 65.793 | 85.3 | 88.797 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:01 | 190 | 191 | 239.253 | 65.608 | 85.3 | 88.345 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 00:01 | 190 | 199 | 238.648 | 65.442 | 84.248 | 88.958 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-05 00:02 | 190 | 191 | 243.006 | 65.812 | 86.491 | 90.703 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 00:02 | 190 | 194 | 242.904 | 65.861 | 86.48 | 90.563 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 00:03 | 190 | 193 | 244.532 | 66.442 | 87.463 | 90.627 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 00:03 | 190 | 193 | 243.298 | 66.261 | 87.319 | 89.718 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 00:04 | 190 | 192 | 244.177 | 66.568 | 87.676 | 89.933 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:04 | 190 | 195 | 243.395 | 66.549 | 86.908 | 89.938 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 00:05 | 190 | 195 | 243.225 | 66.539 | 86.662 | 90.024 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 00:05 | 190 | 196 | 243.671 | 66.398 | 87.233 | 90.04 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-05 00:06 | 190 | 192 | 242.367 | 66.198 | 86.753 | 89.416 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:06 | 190 | 191 | 240.315 | 65.978 | 84.916 | 89.421 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 00:07 | 190 | 190 | 239.048 | 65.744 | 84.825 | 88.479 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 00:07 | 190 | 192 | 238.801 | 65.886 | 85.028 | 87.887 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:08 | 190 | 188 | 237.078 | 65.856 | 83.41 | 87.812 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 00:08 | 190 | 188 | 237.526 | 65.861 | 83.912 | 87.753 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 00:09 | 190 | 190 | 238.079 | 65.973 | 83.826 | 88.28 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 00:09 | 190 | 192 | 240.663 | 66.168 | 86.032 | 88.463 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:10 | 190 | 191 | 241.849 | 66.617 | 86.16 | 89.072 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 00:10 | 190 | 195 | 243.456 | 66.719 | 87.1 | 89.637 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 00:11 | 190 | 193 | 243.758 | 66.915 | 86.598 | 90.245 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 00:11 | 190 | 195 | 244.586 | 66.812 | 87.917 | 89.857 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 00:12 | 190 | 195 | 244.201 | 66.768 | 87.511 | 89.922 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 00:12 | 190 | 195 | 244.622 | 66.495 | 88.307 | 89.82 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 00:13 | 190 | 193 | 242.04 | 66.29 | 86.592 | 89.158 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 00:13 | 190 | 192 | 241.243 | 65.915 | 86.283 | 89.045 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:14 | 190 | 192 | 239.195 | 65.598 | 84.617 | 88.98 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:14 | 190 | 188 | 238.195 | 65.622 | 83.981 | 88.592 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 00:15 | 190 | 190 | 239.2 | 65.754 | 84.579 | 88.867 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 00:15 | 190 | 189 | 239.492 | 65.822 | 84.873 | 88.797 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 00:16 | 190 | 192 | 240.47 | 66.329 | 85.252 | 88.889 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:16 | 190 | 190 | 242.146 | 66.334 | 86.245 | 89.567 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 00:17 | 190 | 193 | 243.31 | 66.744 | 86.267 | 90.299 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 00:17 | 190 | 193 | 245.115 | 66.924 | 87.628 | 90.563 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 00:18 | 190 | 195 | 246.211 | 67.158 | 87.634 | 91.419 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 00:18 | 190 | 193 | 244.805 | 66.807 | 86.972 | 91.026 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 00:19 | 190 | 195 | 244.22 | 66.802 | 86.753 | 90.665 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 00:19 | 190 | 195 | 242.817 | 66.583 | 85.994 | 90.24 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 00:20 | 190 | 193 | 240.985 | 66.037 | 85.306 | 89.642 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 00:20 | 190 | 192 | 239.731 | 65.988 | 84.51 | 89.233 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:21 | 190 | 192 | 238.04 | 65.52 | 83.89 | 88.63 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:21 | 190 | 188 | 239.082 | 66.281 | 84.451 | 88.35 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 00:22 | 190 | 189 | 238.641 | 65.968 | 84.366 | 88.307 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 00:22 | 190 | 190 | 240.711 | 66.232 | 85.407 | 89.072 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 00:23 | 190 | 189 | 241.166 | 66.495 | 85.594 | 89.077 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 00:23 | 190 | 191 | 241.633 | 66.271 | 85.989 | 89.373 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 00:24 | 190 | 192 | 242.866 | 66.583 | 86.496 | 89.787 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:24 | 190 | 195 | 245.21 | 67.178 | 87.986 | 90.046 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 00:25 | 190 | 197 | 245.908 | 67.319 | 87.746 | 90.843 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-05 00:25 | 190 | 196 | 245.747 | 66.763 | 88.077 | 90.907 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-05 00:26 | 190 | 195 | 244.475 | 66.583 | 87.351 | 90.541 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 00:26 | 190 | 192 | 243.322 | 66.437 | 87.297 | 89.588 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:27 | 190 | 191 | 240.304 | 65.676 | 85.653 | 88.975 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 00:27 | 190 | 189 | 239.779 | 65.554 | 85.476 | 88.749 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 00:28 | 190 | 188 | 240.226 | 65.72 | 85.957 | 88.549 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 00:28 | 190 | 189 | 240.428 | 65.788 | 86.042 | 88.598 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 00:29 | 190 | 191 | 241.765 | 66.139 | 86.624 | 89.002 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 00:29 | 190 | 192 | 243.026 | 66.627 | 86.881 | 89.518 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:30 | 190 | 192 | 244.748 | 66.578 | 88.205 | 89.965 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:30 | 190 | 196 | 244.18 | 66.822 | 87.393 | 89.965 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-05 00:31 | 190 | 193 | 243.967 | 66.354 | 87.906 | 89.707 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 00:31 | 190 | 193 | 243.229 | 66.588 | 86.945 | 89.696 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 00:32 | 190 | 194 | 242.023 | 65.876 | 86.726 | 89.421 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 00:32 | 190 | 190 | 240.205 | 65.69 | 85.46 | 89.055 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 00:33 | 190 | 191 | 240.218 | 65.495 | 85.802 | 88.921 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 00:33 | 190 | 187 | 238.266 | 65.222 | 84.505 | 88.539 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 00:34 | 190 | 189 | 239.785 | 65.564 | 85.263 | 88.958 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 00:34 | 190 | 188 | 239.834 | 65.559 | 85.354 | 88.921 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 00:35 | 190 | 187 | 241.816 | 65.851 | 86.614 | 89.351 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 00:35 | 190 | 188 | 242.532 | 65.993 | 86.902 | 89.637 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 00:36 | 190 | 191 | 243.328 | 66.422 | 86.758 | 90.148 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 00:36 | 190 | 193 | 243.316 | 66.344 | 86.678 | 90.294 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 00:37 | 190 | 194 | 244.329 | 66.539 | 87.351 | 90.439 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 00:37 | 190 | 196 | 244.856 | 66.583 | 87.495 | 90.778 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-05 00:38 | 190 | 192 | 244.069 | 66.329 | 87.42 | 90.32 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:38 | 190 | 191 | 242.713 | 66.154 | 86.443 | 90.116 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 00:39 | 190 | 192 | 242.864 | 65.929 | 87.191 | 89.744 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:39 | 190 | 190 | 242.258 | 66.861 | 85.733 | 89.664 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 00:40 | 190 | 188 | 241.622 | 65.954 | 86.085 | 89.583 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 00:40 | 190 | 187 | 241.835 | 66.027 | 86.16 | 89.648 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 00:41 | 190 | 189 | 242.019 | 65.895 | 86.24 | 89.884 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 00:41 | 190 | 187 | 242.894 | 66.11 | 86.657 | 90.127 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 00:42 | 190 | 189 | 244.638 | 66.412 | 87.217 | 91.009 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 00:42 | 190 | 191 | 247.268 | 66.622 | 88.851 | 91.795 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 00:43 | 190 | 192 | 246.957 | 66.719 | 88.728 | 91.51 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:43 | 190 | 193 | 246.145 | 66.715 | 88.264 | 91.166 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 00:44 | 190 | 190 | 247.364 | 67.017 | 88.595 | 91.752 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 00:44 | 190 | 189 | 246.119 | 66.837 | 87.853 | 91.429 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 00:45 | 190 | 189 | 245.797 | 66.559 | 87.97 | 91.268 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 00:45 | 190 | 191 | 244.046 | 66.359 | 86.721 | 90.966 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 00:46 | 190 | 190 | 243.653 | 66.383 | 86.427 | 90.843 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 00:46 | 190 | 186 | 243.305 | 66.383 | 86.171 | 90.751 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 00:47 | 190 | 189 | 243.451 | 66.134 | 86.587 | 90.73 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 00:47 | 190 | 187 | 244.175 | 66.29 | 86.811 | 91.074 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 00:48 | 190 | 191 | 246.247 | 66.641 | 87.671 | 91.935 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 00:48 | 190 | 188 | 248.365 | 66.934 | 89.092 | 92.339 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 00:49 | 190 | 192 | 248.74 | 66.939 | 89.166 | 92.635 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:49 | 190 | 190 | 248.271 | 67.105 | 88.536 | 92.63 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 00:50 | 190 | 193 | 248.703 | 67.041 | 89.113 | 92.549 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 00:50 | 190 | 191 | 249.062 | 66.973 | 89.497 | 92.592 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 00:51 | 190 | 193 | 248.568 | 67.119 | 88.798 | 92.651 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 00:51 | 190 | 191 | 248.647 | 66.949 | 89.246 | 92.452 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 00:52 | 190 | 189 | 246.383 | 66.607 | 87.356 | 92.42 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 00:52 | 190 | 191 | 246.353 | 66.476 | 86.913 | 92.964 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 00:53 | 190 | 192 | 247.891 | 66.695 | 88.189 | 93.007 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:53 | 190 | 191 | 248.456 | 66.705 | 88.691 | 93.06 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 00:54 | 190 | 189 | 249.111 | 67.012 | 88.947 | 93.152 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 00:54 | 190 | 192 | 251.497 | 67.256 | 91.057 | 93.184 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:55 | 190 | 193 | 252.713 | 67.709 | 91.879 | 93.125 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 00:55 | 190 | 195 | 253.36 | 67.924 | 92.354 | 93.082 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 00:56 | 190 | 193 | 252.478 | 67.817 | 91.601 | 93.06 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 00:56 | 190 | 196 | 252.9 | 68.041 | 91.804 | 93.055 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-05 00:57 | 190 | 195 | 251.776 | 67.963 | 90.758 | 93.055 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 00:57 | 190 | 196 | 254.734 | 69.587 | 92.103 | 93.044 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-05 00:58 | 190 | 193 | 252.362 | 68.373 | 90.95 | 93.039 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 00:58 | 190 | 192 | 251.163 | 67.719 | 90.4 | 93.044 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 00:59 | 190 | 191 | 250.756 | 67.846 | 89.855 | 93.055 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 00:59 | 190 | 193 | 250.961 | 68.056 | 89.861 | 93.044 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 01:00 | 190 | 190 | 250.411 | 68.046 | 89.305 | 93.06 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 01:00 | 190 | 190 | 250.321 | 67.827 | 89.439 | 93.055 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 01:01 | 190 | 190 | 250.65 | 67.895 | 89.716 | 93.039 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 01:01 | 190 | 191 | 250.555 | 68.046 | 89.492 | 93.017 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 01:02 | 190 | 193 | 250.736 | 68.168 | 89.572 | 92.996 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 01:02 | 190 | 193 | 251.103 | 68.29 | 89.855 | 92.958 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 01:03 | 190 | 191 | 250.685 | 68.075 | 89.636 | 92.974 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 01:03 | 190 | 194 | 250.051 | 68.119 | 88.963 | 92.969 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 01:04 | 190 | 191 | 249.717 | 67.758 | 88.985 | 92.974 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 01:04 | 190 | 191 | 249.296 | 67.705 | 88.611 | 92.98 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 01:05 | 190 | 189 | 248.116 | 67.3 | 87.847 | 92.969 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 01:05 | 190 | 191 | 248.131 | 67.08 | 88.061 | 92.99 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 01:06 | 190 | 192 | 247.793 | 67.046 | 87.751 | 92.996 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 01:06 | 190 | 190 | 249.148 | 67.285 | 88.873 | 92.99 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 01:07 | 190 | 188 | 249.235 | 67.436 | 88.814 | 92.985 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 01:07 | 190 | 189 | 249.525 | 67.368 | 89.161 | 92.996 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 01:08 | 190 | 193 | 251.248 | 67.778 | 90.496 | 92.974 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 01:08 | 190 | 195 | 250.606 | 68.012 | 89.668 | 92.926 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 01:09 | 190 | 195 | 252.005 | 68.022 | 91.073 | 92.91 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 01:09 | 190 | 192 | 250.411 | 67.544 | 89.93 | 92.937 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 01:10 | 190 | 192 | 251.453 | 68.09 | 90.432 | 92.931 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 01:10 | 190 | 202 | 252.271 | 68.187 | 91.212 | 92.872 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-05 01:11 | 190 | 202 | 252.236 | 67.812 | 91.713 | 92.711 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-05 01:11 | 190 | 196 | 251.717 | 67.549 | 91.495 | 92.673 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-05 01:12 | 190 | 194 | 251.561 | 67.5 | 91.361 | 92.7 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 01:12 | 190 | 192 | 249.463 | 67.1 | 89.626 | 92.737 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 01:13 | 190 | 193 | 249.397 | 67.071 | 89.54 | 92.786 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 01:13 | 190 | 191 | 250.209 | 67.28 | 90.154 | 92.775 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 01:14 | 190 | 193 | 251.637 | 67.48 | 91.382 | 92.775 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 01:14 | 190 | 195 | 252.449 | 68.041 | 91.66 | 92.748 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 01:15 | 190 | 193 | 253.483 | 68.066 | 92.68 | 92.737 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 01:15 | 190 | 193 | 253.633 | 68.797 | 92.093 | 92.743 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 01:16 | 190 | 197 | 252.352 | 68.007 | 91.591 | 92.754 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-05 01:16 | 190 | 196 | 251.573 | 67.992 | 90.827 | 92.754 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-05 01:17 | 190 | 195 | 251.637 | 67.88 | 91.003 | 92.754 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 01:17 | 190 | 193 | 251.555 | 67.846 | 90.95 | 92.759 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 01:18 | 190 | 189 | 251.081 | 67.714 | 90.576 | 92.791 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 01:18 | 190 | 190 | 250.898 | 67.236 | 90.811 | 92.851 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 01:19 | 190 | 192 | 249.126 | 67.041 | 89.31 | 92.775 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 01:19 | 190 | 192 | 249.878 | 67.061 | 90.085 | 92.732 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 01:20 | 190 | 190 | 250.51 | 67.368 | 90.405 | 92.737 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 01:20 | 190 | 193 | 250.732 | 67.402 | 90.603 | 92.727 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 01:21 | 190 | 191 | 251.538 | 67.968 | 90.854 | 92.716 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 01:21 | 190 | 192 | 253.074 | 68.378 | 92.029 | 92.667 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 01:22 | 190 | 196 | 254.059 | 68.387 | 93.048 | 92.624 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-05 01:22 | 190 | 195 | 253.601 | 68.826 | 92.183 | 92.592 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 01:23 | 190 | 196 | 254.691 | 68.607 | 93.497 | 92.587 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-05 01:23 | 190 | 194 | 254.636 | 68.461 | 93.545 | 92.63 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 01:24 | 190 | 195 | 252.736 | 67.992 | 92.077 | 92.667 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 01:24 | 190 | 193 | 252.372 | 67.948 | 91.719 | 92.705 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 01:25 | 190 | 192 | 251.799 | 67.69 | 91.388 | 92.721 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 01:25 | 190 | 192 | 250.595 | 67.485 | 90.389 | 92.721 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 01:26 | 190 | 194 | 251.042 | 67.563 | 90.768 | 92.711 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 01:26 | 190 | 195 | 251.639 | 67.685 | 91.249 | 92.705 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 01:27 | 190 | 192 | 251.848 | 67.627 | 91.516 | 92.705 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 01:27 | 190 | 194 | 251.163 | 67.641 | 90.822 | 92.7 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 01:28 | 190 | 193 | 251.855 | 67.88 | 91.297 | 92.678 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 01:28 | 190 | 196 | 252.748 | 67.929 | 92.146 | 92.673 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-05 01:29 | 190 | 195 | 253.196 | 68.105 | 92.429 | 92.662 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 01:29 | 190 | 193 | 253.683 | 68.304 | 92.701 | 92.678 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 01:30 | 190 | 194 | 253.556 | 68.08 | 92.792 | 92.684 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 01:30 | 190 | 193 | 252.418 | 68.026 | 91.681 | 92.711 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 01:31 | 190 | 191 | 251.896 | 67.963 | 91.206 | 92.727 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 01:31 | 190 | 195 | 250.179 | 68.1 | 89.385 | 92.694 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 01:32 | 190 | 193 | 250.391 | 67.783 | 89.935 | 92.673 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 01:32 | 190 | 190 | 249.086 | 67.412 | 88.947 | 92.727 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 01:33 | 190 | 189 | 247.474 | 67.017 | 87.709 | 92.748 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 01:33 | 190 | 188 | 248.81 | 67.071 | 88.958 | 92.781 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 01:34 | 190 | 187 | 249.091 | 67.032 | 89.257 | 92.802 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 01:34 | 190 | 190 | 249.261 | 67.207 | 89.236 | 92.818 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 01:35 | 190 | 188 | 249.786 | 67.358 | 89.604 | 92.824 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 01:35 | 190 | 192 | 250.704 | 67.534 | 90.352 | 92.818 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 01:36 | 190 | 191 | 250.066 | 67.441 | 89.807 | 92.818 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 01:36 | 190 | 192 | 250.578 | 67.568 | 90.186 | 92.824 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 01:37 | 190 | 192 | 249.589 | 67.236 | 89.519 | 92.834 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 01:37 | 190 | 190 | 248.615 | 67.095 | 88.68 | 92.84 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 01:38 | 190 | 188 | 247.873 | 66.963 | 88.221 | 92.689 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 01:38 | 190 | 190 | 247.545 | 66.71 | 88.178 | 92.657 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 01:39 | 190 | 189 | 246.318 | 66.476 | 87.169 | 92.673 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 01:39 | 190 | 188 | 246.389 | 66.427 | 87.628 | 92.334 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 01:40 | 190 | 186 | 246.585 | 66.549 | 87.778 | 92.258 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 01:40 | 190 | 188 | 247.314 | 66.71 | 88.13 | 92.474 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 01:41 | 190 | 189 | 248.823 | 67.412 | 88.894 | 92.517 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 01:41 | 190 | 190 | 249.746 | 67.461 | 89.391 | 92.894 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 01:42 | 190 | 190 | 250.133 | 67.475 | 89.775 | 92.883 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 01:42 | 190 | 192 | 250.825 | 67.505 | 90.443 | 92.877 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 01:43 | 190 | 190 | 250.534 | 67.807 | 89.855 | 92.872 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 01:43 | 190 | 194 | 250.558 | 67.734 | 89.957 | 92.867 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 01:44 | 190 | 192 | 249.388 | 67.163 | 89.428 | 92.797 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 01:44 | 190 | 190 | 249.002 | 67.051 | 89.38 | 92.571 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 01:45 | 190 | 190 | 249.056 | 67.012 | 89.22 | 92.824 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 01:45 | 190 | 190 | 247.584 | 66.563 | 88.461 | 92.56 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 01:46 | 190 | 185 | 245.772 | 66.568 | 86.881 | 92.323 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 01:46 | 190 | 188 | 246.876 | 66.846 | 87.842 | 92.188 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 01:47 | 190 | 188 | 246.202 | 66.68 | 87.506 | 92.016 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 01:47 | 190 | 188 | 248.067 | 67.095 | 88.547 | 92.425 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 01:48 | 190 | 187 | 248.476 | 67.144 | 88.691 | 92.641 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 01:48 | 190 | 188 | 249.87 | 67.319 | 89.652 | 92.899 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 01:49 | 190 | 188 | 249.906 | 67.622 | 89.46 | 92.824 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 01:49 | 190 | 191 | 250.216 | 67.602 | 89.941 | 92.673 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 01:50 | 190 | 190 | 249.44 | 67.378 | 89.658 | 92.404 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 01:50 | 190 | 188 | 248.255 | 67.129 | 88.771 | 92.355 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 01:51 | 190 | 189 | 247.604 | 66.939 | 88.504 | 92.161 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 01:51 | 190 | 189 | 245.456 | 66.485 | 87.068 | 91.903 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 01:52 | 190 | 188 | 245.855 | 66.607 | 87.458 | 91.79 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 01:52 | 190 | 188 | 245.573 | 67.173 | 87.121 | 91.279 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 01:53 | 190 | 185 | 245.839 | 67.1 | 87.073 | 91.666 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 01:53 | 190 | 185 | 246.528 | 67.28 | 87.431 | 91.817 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 01:54 | 190 | 187 | 247.372 | 67.656 | 87.474 | 92.242 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 01:54 | 190 | 190 | 249.218 | 67.953 | 88.915 | 92.35 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 01:55 | 190 | 190 | 250.606 | 68.095 | 89.957 | 92.554 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 01:55 | 190 | 189 | 249.133 | 67.992 | 88.974 | 92.167 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 01:56 | 190 | 190 | 247.705 | 67.461 | 88.659 | 91.585 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 01:56 | 190 | 187 | 247.651 | 67.461 | 88.675 | 91.515 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 01:57 | 190 | 187 | 247.384 | 67.563 | 88.456 | 91.365 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 01:57 | 190 | 187 | 246.396 | 67.3 | 87.634 | 91.462 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 01:58 | 190 | 185 | 244.648 | 66.9 | 86.555 | 91.193 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 01:58 | 190 | 188 | 245.558 | 67.115 | 87.757 | 90.686 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 01:59 | 190 | 187 | 246.73 | 67.256 | 88.136 | 91.338 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 01:59 | 190 | 188 | 247.738 | 67.212 | 88.451 | 92.075 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 02:00 | 190 | 189 | 249.306 | 67.846 | 89.46 | 92 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 02:00 | 190 | 188 | 249.396 | 67.519 | 89.716 | 92.161 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 02:01 | 190 | 190 | 249.908 | 67.861 | 89.428 | 92.619 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:01 | 190 | 193 | 249.929 | 67.831 | 89.759 | 92.339 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 02:02 | 190 | 190 | 250.527 | 67.783 | 90.421 | 92.323 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:02 | 190 | 190 | 249.239 | 67.783 | 89.321 | 92.135 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:03 | 190 | 191 | 248.014 | 67.29 | 88.584 | 92.14 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 02:03 | 190 | 189 | 247.873 | 66.915 | 88.985 | 91.973 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 02:04 | 190 | 187 | 246.026 | 66.554 | 87.773 | 91.699 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 02:04 | 190 | 188 | 246.894 | 67.183 | 88.152 | 91.559 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 02:05 | 190 | 186 | 246.169 | 66.851 | 88.034 | 91.284 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 02:05 | 190 | 187 | 245.129 | 66.666 | 87.244 | 91.219 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 02:06 | 190 | 188 | 247.103 | 66.876 | 88.141 | 92.086 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 02:06 | 190 | 188 | 248.609 | 67.29 | 88.985 | 92.334 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 02:07 | 190 | 192 | 249.208 | 67.344 | 89.417 | 92.447 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 02:07 | 190 | 190 | 249.942 | 67.617 | 89.684 | 92.641 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:08 | 190 | 193 | 249.782 | 67.68 | 89.182 | 92.92 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 02:08 | 190 | 191 | 250.18 | 67.602 | 89.679 | 92.899 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 02:09 | 190 | 190 | 249.349 | 67.588 | 88.841 | 92.92 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:09 | 190 | 193 | 248.622 | 67.48 | 88.168 | 92.974 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 02:10 | 190 | 189 | 247.46 | 67.329 | 88.066 | 92.065 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 02:10 | 190 | 190 | 245.646 | 66.671 | 87.228 | 91.747 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:11 | 190 | 189 | 245.961 | 66.793 | 87.965 | 91.203 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 02:11 | 190 | 188 | 246.598 | 66.924 | 88.024 | 91.65 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 02:12 | 190 | 187 | 246.465 | 66.827 | 87.81 | 91.828 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 02:12 | 190 | 188 | 248.848 | 67.236 | 89.273 | 92.339 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 02:13 | 190 | 190 | 249.805 | 67.549 | 89.61 | 92.646 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:13 | 190 | 189 | 249.173 | 67.534 | 89.321 | 92.318 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 02:14 | 190 | 191 | 249.502 | 67.709 | 89.615 | 92.178 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 02:14 | 190 | 188 | 247.908 | 67.446 | 88.419 | 92.043 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 02:15 | 190 | 191 | 247.526 | 67.544 | 87.799 | 92.183 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 02:15 | 190 | 192 | 248.69 | 67.602 | 88.905 | 92.183 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 02:16 | 190 | 186 | 245.263 | 66.968 | 86.785 | 91.51 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 02:16 | 190 | 188 | 246.15 | 67.139 | 87.42 | 91.591 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 02:17 | 190 | 187 | 245.182 | 66.651 | 86.87 | 91.661 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 02:17 | 190 | 187 | 245.489 | 66.632 | 87.094 | 91.763 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 02:18 | 190 | 188 | 245.51 | 66.866 | 86.956 | 91.688 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 02:18 | 190 | 189 | 245.557 | 66.851 | 87.244 | 91.462 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 02:19 | 190 | 190 | 248.06 | 67.334 | 88.365 | 92.361 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:19 | 190 | 189 | 247.418 | 67.202 | 88.162 | 92.054 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 02:20 | 190 | 190 | 248.726 | 67.353 | 88.899 | 92.474 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:20 | 190 | 193 | 249.58 | 68.236 | 89.113 | 92.231 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 02:21 | 190 | 192 | 251.534 | 69.134 | 90.346 | 92.054 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 02:21 | 190 | 193 | 249.579 | 68.241 | 89.166 | 92.172 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 02:22 | 190 | 190 | 249.643 | 68.383 | 88.921 | 92.339 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:22 | 190 | 189 | 247.326 | 68.007 | 87.917 | 91.402 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 02:23 | 190 | 190 | 244.255 | 67.241 | 86.037 | 90.977 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:23 | 190 | 189 | 245.66 | 67.266 | 87.175 | 91.219 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 02:24 | 190 | 188 | 245.986 | 67.3 | 87.671 | 91.015 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 02:24 | 190 | 190 | 246.109 | 67.422 | 87.5 | 91.187 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:25 | 190 | 191 | 247.602 | 67.612 | 88.141 | 91.849 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 02:25 | 190 | 192 | 248.711 | 68.036 | 88.718 | 91.957 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 02:26 | 190 | 192 | 248.052 | 67.827 | 88.44 | 91.785 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 02:26 | 190 | 192 | 247.684 | 67.788 | 88.424 | 91.472 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 02:27 | 190 | 190 | 246.978 | 67.549 | 87.714 | 91.715 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:27 | 190 | 192 | 247.039 | 67.719 | 87.837 | 91.483 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 02:28 | 190 | 190 | 246.036 | 67.178 | 87.703 | 91.155 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:28 | 190 | 188 | 244.428 | 67.105 | 86.416 | 90.907 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 02:29 | 190 | 187 | 243.694 | 66.729 | 86.235 | 90.73 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 02:29 | 190 | 187 | 243.434 | 67.041 | 85.54 | 90.853 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 02:30 | 190 | 192 | 245.821 | 66.963 | 87.789 | 91.069 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 02:30 | 190 | 190 | 245.862 | 67.217 | 87.372 | 91.273 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:31 | 190 | 192 | 246.936 | 67.334 | 88.21 | 91.392 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 02:31 | 190 | 192 | 248.391 | 67.49 | 88.723 | 92.178 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 02:32 | 190 | 199 | 252.988 | 67.856 | 92.055 | 93.077 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-05 02:32 | 190 | 198 | 252.773 | 68.304 | 91.505 | 92.964 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-05 02:33 | 190 | 195 | 251.417 | 67.792 | 90.645 | 92.98 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 02:33 | 190 | 193 | 250.286 | 67.88 | 89.647 | 92.759 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 02:34 | 190 | 194 | 248.76 | 67.617 | 88.809 | 92.334 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 02:34 | 190 | 193 | 247.366 | 67.539 | 87.73 | 92.097 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 02:35 | 190 | 191 | 246.29 | 67.188 | 87.436 | 91.666 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 02:35 | 190 | 192 | 245.9 | 67.383 | 87.158 | 91.359 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 02:36 | 190 | 189 | 245.239 | 68.022 | 86.299 | 90.918 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 02:36 | 190 | 189 | 244.108 | 67.149 | 86.224 | 90.735 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 02:37 | 190 | 191 | 245.761 | 67.524 | 87.351 | 90.886 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 02:37 | 190 | 188 | 245.859 | 67.578 | 87.239 | 91.042 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 02:38 | 190 | 189 | 247.272 | 67.778 | 88.253 | 91.241 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 02:38 | 190 | 239 | 248.992 | 68.095 | 88.499 | 92.398 | 0.19 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 02:39 | 190 | 198 | 251.891 | 68.831 | 89.978 | 93.082 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-05 02:39 | 190 | 195 | 251.746 | 69.212 | 89.77 | 92.764 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 02:40 | 190 | 194 | 251.474 | 69.124 | 89.855 | 92.495 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 02:40 | 190 | 193 | 249.14 | 68.329 | 88.488 | 92.323 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 02:41 | 190 | 195 | 249.748 | 68.739 | 88.659 | 92.35 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-05 02:41 | 190 | 197 | 248.86 | 68.187 | 88.189 | 92.484 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-05 02:42 | 190 | 192 | 248.508 | 68.173 | 88.104 | 92.231 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 02:42 | 190 | 194 | 246.614 | 67.461 | 87.153 | 92 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 02:43 | 190 | 193 | 245.09 | 67.261 | 86.47 | 91.359 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 02:43 | 190 | 189 | 245.383 | 67.378 | 86.662 | 91.343 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 02:44 | 190 | 190 | 244.503 | 67.285 | 86.149 | 91.069 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:44 | 190 | 188 | 245.8 | 67.31 | 87.158 | 91.332 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 02:45 | 190 | 190 | 246.227 | 67.875 | 87.057 | 91.295 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:45 | 190 | 192 | 245.601 | 67.266 | 87.212 | 91.123 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 02:46 | 190 | 192 | 245.745 | 67.314 | 87.217 | 91.214 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 02:46 | 190 | 190 | 244.504 | 67.236 | 86.598 | 90.67 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:47 | 190 | 192 | 244.309 | 67.149 | 86.705 | 90.455 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 02:47 | 190 | 190 | 244.005 | 67.261 | 86.219 | 90.525 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:48 | 190 | 189 | 242.101 | 66.832 | 85.412 | 89.857 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 02:48 | 190 | 189 | 241.959 | 66.924 | 85.156 | 89.879 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 02:49 | 190 | 190 | 240.418 | 66.446 | 84.857 | 89.115 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:49 | 190 | 188 | 240.575 | 66.666 | 84.649 | 89.26 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 02:50 | 190 | 187 | 241.543 | 66.832 | 85.273 | 89.438 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 02:50 | 190 | 190 | 242.937 | 67.119 | 86.149 | 89.669 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:51 | 190 | 191 | 242.706 | 67.319 | 85.508 | 89.879 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 02:51 | 190 | 198 | 249.763 | 67.948 | 88.76 | 93.055 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-05 02:52 | 190 | 194 | 249.841 | 68.168 | 89.097 | 92.576 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 02:52 | 190 | 194 | 246.409 | 67.495 | 87.442 | 91.472 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 02:53 | 190 | 193 | 244.378 | 67.212 | 86.576 | 90.59 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 02:53 | 190 | 192 | 243.888 | 67.115 | 86.63 | 90.143 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 02:54 | 190 | 192 | 242.974 | 67.066 | 85.781 | 90.127 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 02:54 | 190 | 190 | 243.423 | 67.758 | 85.888 | 89.777 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:55 | 190 | 188 | 241.576 | 67.036 | 85.119 | 89.421 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 02:55 | 190 | 186 | 239.964 | 66.417 | 84.675 | 88.872 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 02:56 | 190 | 187 | 240.384 | 66.69 | 84.499 | 89.195 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 02:56 | 190 | 188 | 240.986 | 66.837 | 84.841 | 89.308 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 02:57 | 190 | 190 | 241.71 | 66.749 | 85.69 | 89.271 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:57 | 190 | 191 | 242.364 | 66.695 | 86.021 | 89.648 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 02:58 | 190 | 191 | 243.586 | 67.202 | 85.994 | 90.39 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 02:58 | 190 | 190 | 244.444 | 67.183 | 86.758 | 90.503 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:59 | 190 | 190 | 244.613 | 67.5 | 86.357 | 90.756 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 02:59 | 190 | 192 | 244.12 | 67.373 | 86.464 | 90.283 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 03:00 | 190 | 192 | 243.449 | 67.207 | 86.315 | 89.927 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 03:00 | 190 | 188 | 241.43 | 67.017 | 84.916 | 89.497 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:01 | 190 | 189 | 240.105 | 66.529 | 84.44 | 89.136 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 03:01 | 190 | 187 | 240.072 | 66.466 | 84.739 | 88.867 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 03:02 | 190 | 187 | 238.618 | 66.188 | 83.864 | 88.566 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 03:02 | 190 | 186 | 239.412 | 66.559 | 84.099 | 88.754 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 03:03 | 190 | 186 | 240.891 | 67.002 | 84.974 | 88.915 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 03:03 | 190 | 188 | 241.115 | 66.924 | 84.98 | 89.211 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:04 | 190 | 189 | 242.504 | 67.032 | 85.615 | 89.857 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 03:04 | 190 | 188 | 243.659 | 67.349 | 86.571 | 89.739 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:05 | 190 | 190 | 242.802 | 67.241 | 86.08 | 89.481 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:05 | 190 | 189 | 243.234 | 67.49 | 85.973 | 89.771 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 03:06 | 190 | 190 | 243.122 | 67.783 | 85.503 | 89.836 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:06 | 190 | 188 | 241.332 | 67.456 | 84.675 | 89.201 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:07 | 190 | 191 | 241.018 | 67.319 | 84.579 | 89.12 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 03:07 | 190 | 189 | 240.133 | 67.032 | 84.083 | 89.018 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 03:08 | 190 | 191 | 240.152 | 67.271 | 83.976 | 88.905 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 03:08 | 190 | 188 | 240.438 | 67.241 | 84.072 | 89.125 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:09 | 190 | 187 | 240.708 | 67.056 | 84.489 | 89.163 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 03:09 | 190 | 189 | 241.7 | 67.202 | 85.06 | 89.438 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 03:10 | 190 | 190 | 242.162 | 67.344 | 85.257 | 89.561 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:10 | 190 | 191 | 243.084 | 67.51 | 85.69 | 89.884 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 03:11 | 190 | 192 | 244.373 | 67.661 | 86.801 | 89.911 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 03:11 | 190 | 190 | 242.755 | 67.266 | 85.578 | 89.911 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:12 | 190 | 190 | 244.633 | 67.646 | 86.71 | 90.277 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:12 | 190 | 190 | 244.304 | 67.568 | 85.904 | 90.832 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:13 | 190 | 190 | 243.078 | 67.783 | 85.055 | 90.24 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:13 | 190 | 191 | 241.839 | 67.002 | 85.071 | 89.766 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 03:14 | 190 | 187 | 241.587 | 67.402 | 84.376 | 89.809 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 03:14 | 190 | 190 | 240.079 | 66.885 | 83.837 | 89.357 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:15 | 190 | 185 | 239.438 | 66.763 | 83.394 | 89.281 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 03:15 | 190 | 186 | 241.48 | 66.754 | 84.804 | 89.922 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 03:16 | 190 | 187 | 241.201 | 66.822 | 84.371 | 90.008 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 03:16 | 190 | 189 | 242.315 | 66.739 | 84.873 | 90.703 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 03:17 | 190 | 190 | 243.21 | 67.305 | 85.428 | 90.477 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:17 | 190 | 189 | 244.054 | 67.597 | 85.631 | 90.826 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 03:18 | 190 | 191 | 244.715 | 67.739 | 86.715 | 90.261 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 03:18 | 190 | 190 | 243.223 | 67.631 | 85.498 | 90.094 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:19 | 190 | 191 | 243.31 | 67.539 | 86.032 | 89.739 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 03:19 | 190 | 188 | 242.35 | 67.105 | 85.791 | 89.454 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:20 | 190 | 189 | 241.56 | 66.91 | 85.498 | 89.152 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 03:20 | 190 | 190 | 240.542 | 66.934 | 84.563 | 89.045 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:21 | 190 | 188 | 239.158 | 66.578 | 83.869 | 88.711 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:21 | 190 | 186 | 240.782 | 66.807 | 85.033 | 88.942 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 03:22 | 190 | 185 | 239.351 | 66.71 | 83.704 | 88.937 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 03:22 | 190 | 188 | 241.355 | 67.456 | 84.531 | 89.368 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:23 | 190 | 188 | 242.884 | 67.69 | 85.487 | 89.707 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:23 | 190 | 189 | 244.741 | 68.29 | 86.4 | 90.051 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 03:24 | 190 | 193 | 244.911 | 68.095 | 86.641 | 90.175 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 03:24 | 190 | 188 | 245.227 | 67.856 | 87.271 | 90.1 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:25 | 190 | 190 | 245.701 | 68.026 | 87.575 | 90.1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:25 | 190 | 192 | 244.729 | 68.017 | 86.79 | 89.922 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 03:26 | 190 | 191 | 243.332 | 67.636 | 86.016 | 89.68 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 03:26 | 190 | 190 | 242.424 | 67.592 | 85.54 | 89.292 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:27 | 190 | 190 | 243.887 | 67.719 | 86.843 | 89.325 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:27 | 190 | 188 | 241.61 | 67.119 | 85.204 | 89.287 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:28 | 190 | 189 | 240.693 | 66.802 | 84.798 | 89.093 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 03:28 | 190 | 189 | 240.159 | 66.666 | 84.852 | 88.641 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 03:29 | 190 | 188 | 240.358 | 66.954 | 84.521 | 88.883 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:29 | 190 | 186 | 240.584 | 67.168 | 84.334 | 89.082 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 03:30 | 190 | 186 | 242.781 | 67.514 | 85.738 | 89.529 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 03:30 | 190 | 188 | 245.512 | 67.831 | 86.811 | 90.87 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:31 | 190 | 191 | 244.151 | 67.778 | 86.085 | 90.288 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 03:31 | 190 | 191 | 245.368 | 68.012 | 87.068 | 90.288 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 03:32 | 190 | 188 | 245.793 | 67.958 | 87.762 | 90.073 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:32 | 190 | 191 | 244.969 | 67.5 | 87.612 | 89.857 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 03:33 | 190 | 192 | 243.735 | 67.436 | 86.657 | 89.642 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 03:33 | 190 | 188 | 242.872 | 67.344 | 86.101 | 89.427 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:34 | 190 | 189 | 242.839 | 67.163 | 86.4 | 89.276 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 03:34 | 190 | 189 | 240.694 | 66.783 | 85.044 | 88.867 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 03:35 | 190 | 187 | 240.149 | 66.559 | 84.836 | 88.754 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 03:35 | 190 | 188 | 240.103 | 66.705 | 84.456 | 88.942 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:36 | 190 | 187 | 241.147 | 66.656 | 85.145 | 89.346 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 03:36 | 190 | 190 | 241.639 | 67.002 | 85.097 | 89.54 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:37 | 190 | 190 | 245.166 | 67.173 | 88.157 | 89.836 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:37 | 190 | 187 | 244.908 | 67.393 | 87.415 | 90.1 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 03:38 | 190 | 188 | 244.485 | 67.778 | 86.79 | 89.917 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:38 | 190 | 190 | 245.355 | 67.622 | 87.612 | 90.121 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:39 | 190 | 190 | 245.495 | 68.007 | 87.388 | 90.1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:39 | 190 | 192 | 244.773 | 67.88 | 87.009 | 89.884 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 03:40 | 190 | 192 | 245.207 | 68.28 | 86.956 | 89.971 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 03:40 | 190 | 192 | 244.004 | 67.656 | 86.566 | 89.782 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 03:41 | 190 | 190 | 242.72 | 67.329 | 85.711 | 89.68 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:41 | 190 | 187 | 242.967 | 67.344 | 85.583 | 90.04 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 03:42 | 190 | 191 | 243 | 67.241 | 85.476 | 90.283 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 03:42 | 190 | 189 | 242.779 | 67.266 | 85.279 | 90.234 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 03:43 | 190 | 188 | 244.016 | 67.475 | 86.667 | 89.874 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:43 | 190 | 187 | 244.113 | 67.705 | 86.534 | 89.874 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 03:44 | 190 | 191 | 245.739 | 67.778 | 87.409 | 90.552 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 03:44 | 190 | 193 | 246.788 | 68.041 | 88.12 | 90.627 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 03:45 | 190 | 193 | 247.443 | 68.08 | 88.445 | 90.918 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 03:45 | 190 | 190 | 246.363 | 68.256 | 87.458 | 90.649 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:46 | 190 | 190 | 246.511 | 68.246 | 87.18 | 91.085 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:46 | 190 | 193 | 247.05 | 69.007 | 87.287 | 90.756 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 03:47 | 190 | 193 | 246.404 | 68.109 | 87.479 | 90.816 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 03:47 | 190 | 191 | 245.522 | 67.939 | 86.875 | 90.708 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 03:48 | 190 | 196 | 251.048 | 73.142 | 86.827 | 91.079 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-05 03:48 | 190 | 193 | 246.361 | 70.299 | 86.005 | 90.057 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 03:49 | 190 | 189 | 245.296 | 69.655 | 86.112 | 89.529 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 03:49 | 190 | 189 | 243.978 | 68.573 | 85.93 | 89.475 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 03:50 | 190 | 189 | 245.549 | 69.231 | 86.245 | 90.073 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 03:50 | 190 | 188 | 247.763 | 69.397 | 87.959 | 90.407 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:51 | 190 | 191 | 248.434 | 69.748 | 87.666 | 91.02 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 03:51 | 190 | 194 | 248.828 | 69.509 | 88.04 | 91.279 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 03:52 | 190 | 193 | 249.363 | 69.694 | 87.992 | 91.677 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 03:52 | 190 | 192 | 249.789 | 69.602 | 88.435 | 91.752 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 03:53 | 190 | 192 | 247.345 | 69.007 | 87.42 | 90.918 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 03:53 | 190 | 191 | 246.43 | 68.68 | 86.934 | 90.816 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 03:54 | 190 | 192 | 246.057 | 68.558 | 86.769 | 90.73 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 03:54 | 190 | 189 | 244.142 | 68.236 | 85.386 | 90.52 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 03:55 | 190 | 191 | 243.446 | 67.666 | 85.524 | 90.256 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 03:55 | 190 | 190 | 243.382 | 67.768 | 85.412 | 90.202 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:56 | 190 | 188 | 244.302 | 67.656 | 86.336 | 90.31 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:56 | 190 | 188 | 243.589 | 67.744 | 85.444 | 90.401 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 03:57 | 190 | 190 | 246.017 | 68.183 | 87.158 | 90.676 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:57 | 190 | 190 | 247.235 | 68.636 | 87.692 | 90.907 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:58 | 190 | 190 | 247.219 | 68.573 | 87.367 | 91.279 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:58 | 190 | 190 | 247.532 | 68.778 | 87.185 | 91.569 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 03:59 | 190 | 193 | 247.124 | 68.704 | 87.319 | 91.101 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 03:59 | 190 | 193 | 249.185 | 69.177 | 88.552 | 91.456 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 04:00 | 190 | 190 | 246.968 | 68.387 | 87.388 | 91.193 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:00 | 190 | 190 | 245.274 | 68.041 | 86.843 | 90.39 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:01 | 190 | 190 | 244.323 | 67.641 | 86.502 | 90.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:01 | 190 | 190 | 242.959 | 67.417 | 85.824 | 89.718 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:02 | 190 | 187 | 242.414 | 67.441 | 85.487 | 89.486 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 04:02 | 190 | 188 | 241.202 | 66.793 | 85.348 | 89.061 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:03 | 190 | 188 | 241.77 | 66.988 | 85.904 | 88.878 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:03 | 190 | 188 | 242.487 | 67.544 | 85.85 | 89.093 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:04 | 190 | 187 | 244.267 | 67.397 | 87.276 | 89.594 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 04:04 | 190 | 188 | 245.678 | 67.622 | 87.773 | 90.283 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:05 | 190 | 190 | 247.94 | 68.422 | 88.056 | 91.462 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:05 | 190 | 192 | 248.179 | 68.348 | 88.531 | 91.3 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 04:06 | 190 | 189 | 247.877 | 68.139 | 88.75 | 90.988 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 04:06 | 190 | 192 | 247.308 | 67.875 | 88.456 | 90.977 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 04:07 | 190 | 192 | 246.311 | 67.89 | 87.837 | 90.584 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 04:07 | 190 | 189 | 245.505 | 67.641 | 87.361 | 90.503 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 04:08 | 190 | 188 | 244.656 | 67.471 | 86.924 | 90.261 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:08 | 190 | 190 | 244.254 | 67.349 | 86.838 | 90.067 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:09 | 190 | 187 | 241.974 | 66.929 | 85.236 | 89.809 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 04:09 | 190 | 185 | 242.877 | 67.139 | 86.107 | 89.631 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 04:10 | 190 | 189 | 242.892 | 66.929 | 86.149 | 89.814 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 04:10 | 190 | 185 | 242.765 | 66.88 | 85.888 | 89.997 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 04:11 | 190 | 189 | 244.44 | 67.412 | 86.374 | 90.654 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 04:11 | 190 | 189 | 246.055 | 67.636 | 87.345 | 91.074 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 04:12 | 190 | 191 | 246.697 | 67.758 | 87.682 | 91.257 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 04:12 | 190 | 190 | 246.316 | 67.641 | 87.655 | 91.02 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:13 | 190 | 190 | 246.48 | 67.651 | 87.954 | 90.875 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:13 | 190 | 188 | 245.329 | 67.553 | 87.1 | 90.676 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:14 | 190 | 192 | 245.235 | 67.651 | 86.806 | 90.778 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 04:14 | 190 | 188 | 244.106 | 67.51 | 85.92 | 90.676 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:15 | 190 | 189 | 243.309 | 67.178 | 86.091 | 90.04 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 04:15 | 190 | 186 | 241.824 | 66.929 | 85.161 | 89.734 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 04:16 | 190 | 187 | 242.184 | 67.305 | 85.097 | 89.782 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 04:16 | 190 | 188 | 241.135 | 67.007 | 84.739 | 89.389 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:17 | 190 | 188 | 243.1 | 67.11 | 86.197 | 89.793 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:17 | 190 | 186 | 243.847 | 67.358 | 86.357 | 90.132 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 04:18 | 190 | 191 | 244.896 | 67.373 | 87.025 | 90.498 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 04:18 | 190 | 194 | 248.312 | 68.904 | 88.232 | 91.176 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 04:19 | 190 | 191 | 245.568 | 67.983 | 86.699 | 90.886 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 04:19 | 190 | 192 | 246.729 | 67.978 | 87.709 | 91.042 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 04:20 | 190 | 189 | 246.412 | 68.139 | 87.42 | 90.853 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 04:20 | 190 | 191 | 246.406 | 68.222 | 87.228 | 90.956 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 04:21 | 190 | 192 | 245.132 | 67.783 | 86.63 | 90.719 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 04:21 | 190 | 191 | 244.481 | 67.636 | 86.368 | 90.477 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 04:22 | 190 | 188 | 242.147 | 67.163 | 84.884 | 90.1 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:22 | 190 | 191 | 243.619 | 67.232 | 86.277 | 90.11 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 04:23 | 190 | 192 | 246.134 | 67.846 | 88.264 | 90.024 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 04:23 | 190 | 190 | 246.117 | 67.807 | 88.248 | 90.062 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:24 | 190 | 188 | 245.495 | 67.573 | 87.602 | 90.32 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:24 | 190 | 189 | 246.11 | 67.851 | 87.874 | 90.385 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 04:25 | 190 | 190 | 246.879 | 67.934 | 88.21 | 90.735 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:25 | 190 | 193 | 247.887 | 67.973 | 88.91 | 91.004 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 04:26 | 190 | 191 | 248.372 | 68.187 | 89.348 | 90.837 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 04:26 | 190 | 190 | 247.184 | 68.114 | 88.157 | 90.913 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:27 | 190 | 189 | 247.311 | 68.012 | 88.365 | 90.934 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 04:27 | 190 | 192 | 245.978 | 67.973 | 87.297 | 90.708 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 04:28 | 190 | 191 | 245.659 | 67.909 | 86.94 | 90.81 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 04:28 | 190 | 188 | 244.709 | 67.505 | 86.614 | 90.59 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:29 | 190 | 187 | 242.863 | 67.178 | 85.386 | 90.299 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 04:29 | 190 | 188 | 242.552 | 67.144 | 85.642 | 89.766 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:30 | 190 | 187 | 241.499 | 66.978 | 84.83 | 89.691 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 04:30 | 190 | 187 | 241.333 | 66.851 | 84.937 | 89.545 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 04:31 | 190 | 185 | 242.439 | 67.095 | 85.621 | 89.723 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 04:31 | 190 | 188 | 243.915 | 67.485 | 86.293 | 90.137 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:32 | 190 | 189 | 245.421 | 67.646 | 87.207 | 90.568 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 04:32 | 190 | 190 | 246.576 | 67.875 | 87.751 | 90.95 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:33 | 190 | 189 | 246.268 | 67.792 | 87.741 | 90.735 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 04:33 | 190 | 189 | 246.016 | 67.924 | 87.26 | 90.832 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 04:34 | 190 | 192 | 245.767 | 67.89 | 87.26 | 90.617 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 04:34 | 190 | 188 | 245.456 | 67.666 | 87.367 | 90.423 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:35 | 190 | 192 | 244.76 | 67.51 | 86.924 | 90.326 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 04:35 | 190 | 190 | 243.841 | 67.149 | 86.673 | 90.019 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:36 | 190 | 186 | 242.868 | 67.027 | 85.989 | 89.852 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 04:36 | 190 | 188 | 241.514 | 66.685 | 85.391 | 89.438 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:37 | 190 | 185 | 241.503 | 66.798 | 85.364 | 89.341 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 04:37 | 190 | 189 | 241.985 | 66.997 | 85.642 | 89.346 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 04:38 | 190 | 185 | 242.641 | 67.105 | 85.765 | 89.771 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 04:38 | 190 | 190 | 244.993 | 67.568 | 87.126 | 90.299 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:39 | 190 | 189 | 244.549 | 67.456 | 86.886 | 90.207 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 04:39 | 190 | 188 | 245.954 | 67.783 | 87.452 | 90.719 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:40 | 190 | 193 | 246.227 | 67.963 | 87.308 | 90.956 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 04:40 | 190 | 190 | 247.33 | 68.036 | 87.746 | 91.548 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:41 | 190 | 192 | 246.769 | 68.031 | 87.815 | 90.923 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 04:41 | 190 | 191 | 246.404 | 68.031 | 87.853 | 90.52 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 04:42 | 190 | 188 | 245.56 | 67.9 | 87.377 | 90.283 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:42 | 190 | 189 | 243.935 | 67.788 | 86.08 | 90.067 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 04:43 | 190 | 188 | 244.079 | 67.349 | 86.571 | 90.159 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:43 | 190 | 188 | 242.299 | 67.095 | 85.589 | 89.615 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:44 | 190 | 190 | 242.212 | 66.759 | 86.032 | 89.421 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:44 | 190 | 187 | 243.835 | 66.91 | 87.105 | 89.82 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 04:45 | 190 | 188 | 242.31 | 66.924 | 85.717 | 89.669 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:45 | 190 | 188 | 243.466 | 67.085 | 86.502 | 89.879 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:46 | 190 | 189 | 246.032 | 67.422 | 87.762 | 90.848 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 04:46 | 190 | 188 | 247.115 | 67.592 | 88.718 | 90.805 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:47 | 190 | 190 | 246.186 | 67.744 | 87.965 | 90.477 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:47 | 190 | 188 | 245.88 | 67.588 | 87.869 | 90.423 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:48 | 190 | 191 | 245.489 | 67.568 | 87.644 | 90.277 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 04:48 | 190 | 194 | 246.254 | 67.69 | 88.141 | 90.423 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 04:49 | 190 | 192 | 247.142 | 67.651 | 88.632 | 90.859 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 04:49 | 190 | 189 | 245.458 | 67.363 | 87.452 | 90.643 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 04:50 | 190 | 191 | 245.14 | 67.115 | 87.548 | 90.477 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 04:50 | 190 | 193 | 243.572 | 66.851 | 86.336 | 90.385 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 04:51 | 190 | 190 | 242.507 | 66.602 | 86.091 | 89.814 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:51 | 190 | 191 | 243.195 | 66.866 | 86.235 | 90.094 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 04:52 | 190 | 188 | 242.111 | 66.734 | 85.53 | 89.847 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:52 | 190 | 187 | 243.576 | 67.027 | 86.304 | 90.245 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 04:53 | 190 | 190 | 244.945 | 67.5 | 87.345 | 90.1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:53 | 190 | 190 | 246.571 | 67.661 | 87.906 | 91.004 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:54 | 190 | 190 | 246.717 | 67.661 | 87.831 | 91.225 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:54 | 190 | 190 | 248.138 | 67.709 | 89.134 | 91.295 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:55 | 190 | 194 | 248.386 | 67.797 | 88.675 | 91.914 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 04:55 | 190 | 189 | 246.141 | 67.383 | 87.447 | 91.311 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 04:56 | 190 | 190 | 246.281 | 67.597 | 87.906 | 90.778 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:56 | 190 | 189 | 243.751 | 67.28 | 86.016 | 90.455 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 04:57 | 190 | 188 | 243.36 | 66.924 | 86.293 | 90.143 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:57 | 190 | 190 | 242.436 | 67.105 | 85.936 | 89.395 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 04:58 | 190 | 186 | 239.696 | 66.359 | 84.798 | 88.539 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 04:58 | 190 | 188 | 241.458 | 66.968 | 85.941 | 88.549 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 04:59 | 190 | 186 | 239.163 | 66.432 | 84.483 | 88.248 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 04:59 | 190 | 185 | 239.672 | 66.554 | 84.59 | 88.528 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 05:00 | 190 | 187 | 241.869 | 66.871 | 85.824 | 89.174 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:00 | 190 | 189 | 243.691 | 67.324 | 86.929 | 89.438 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 05:01 | 190 | 192 | 245.119 | 67.729 | 87.436 | 89.954 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 05:01 | 190 | 189 | 243.492 | 67.383 | 86.144 | 89.965 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 05:02 | 190 | 191 | 243.664 | 67.646 | 86.683 | 89.335 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 05:02 | 190 | 188 | 243.174 | 67.622 | 86.502 | 89.05 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 05:03 | 190 | 187 | 242.144 | 67.11 | 85.882 | 89.152 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:03 | 190 | 186 | 241.715 | 66.958 | 85.615 | 89.142 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 05:04 | 190 | 190 | 241.102 | 67.012 | 84.905 | 89.185 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 05:04 | 190 | 186 | 240.878 | 66.817 | 85.199 | 88.862 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 05:05 | 190 | 219 | 248.203 | 67.397 | 91.874 | 88.932 | 0.19 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-05 05:05 | 190 | 193 | 245.115 | 66.993 | 89.519 | 88.603 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-05 05:06 | 190 | 189 | 243.307 | 66.841 | 87.863 | 88.603 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 05:06 | 190 | 188 | 243.411 | 66.851 | 88.178 | 88.382 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 05:07 | 190 | 188 | 242.432 | 66.846 | 86.934 | 88.652 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 05:07 | 190 | 186 | 243.073 | 67.246 | 87.057 | 88.77 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 05:08 | 190 | 192 | 245.786 | 67.534 | 87.361 | 90.891 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 05:08 | 190 | 192 | 248.52 | 68.241 | 88.397 | 91.882 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 05:09 | 190 | 194 | 249.543 | 69.226 | 88.328 | 91.989 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 05:09 | 190 | 190 | 246.062 | 67.622 | 87.511 | 90.929 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 05:10 | 190 | 188 | 244.716 | 67.553 | 86.843 | 90.32 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 05:10 | 190 | 189 | 244.488 | 67.436 | 86.742 | 90.31 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 05:11 | 190 | 190 | 243.502 | 67.441 | 86.107 | 89.954 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 05:11 | 190 | 190 | 242.541 | 67.295 | 85.674 | 89.572 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 05:12 | 190 | 187 | 241.43 | 67.271 | 84.942 | 89.217 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:12 | 190 | 190 | 240.637 | 67.066 | 84.521 | 89.05 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 05:13 | 190 | 185 | 239.828 | 66.676 | 84.323 | 88.829 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 05:13 | 190 | 188 | 239.918 | 66.7 | 84.739 | 88.479 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 05:14 | 190 | 188 | 240.765 | 67.007 | 84.606 | 89.152 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 05:14 | 190 | 187 | 242.879 | 67.378 | 86.128 | 89.373 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:15 | 190 | 191 | 244.547 | 68.183 | 86.496 | 89.868 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 05:15 | 190 | 191 | 244.369 | 67.895 | 86.843 | 89.631 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 05:16 | 190 | 190 | 243.504 | 67.763 | 86.406 | 89.335 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 05:16 | 190 | 191 | 243.267 | 67.612 | 86.32 | 89.335 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 05:17 | 190 | 189 | 244.039 | 67.729 | 87.303 | 89.007 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 05:17 | 190 | 188 | 242.26 | 67.641 | 85.957 | 88.662 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 05:18 | 190 | 192 | 241.892 | 67.3 | 85.994 | 88.598 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 05:18 | 190 | 189 | 242.069 | 67.202 | 86.571 | 88.296 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 05:19 | 190 | 187 | 240.081 | 67.002 | 84.745 | 88.334 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:19 | 190 | 188 | 238.548 | 66.598 | 83.912 | 88.038 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 05:20 | 190 | 188 | 238.022 | 66.661 | 83.581 | 87.78 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 05:20 | 190 | 185 | 238.279 | 66.802 | 83.757 | 87.72 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 05:21 | 190 | 184 | 237.7 | 66.666 | 83.421 | 87.613 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 05:21 | 190 | 187 | 238.792 | 66.754 | 84.35 | 87.688 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:22 | 190 | 185 | 240.817 | 67.061 | 84.964 | 88.792 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 05:22 | 190 | 191 | 242.225 | 67.271 | 85.845 | 89.109 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 05:23 | 190 | 188 | 242.97 | 67.193 | 86.598 | 89.179 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 05:23 | 190 | 190 | 241.781 | 67.08 | 85.834 | 88.867 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 05:24 | 190 | 192 | 243.439 | 67.393 | 86.721 | 89.325 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 05:25 | 190 | 187 | 240.98 | 67.056 | 85.402 | 88.522 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:26 | 190 | 188 | 240.085 | 66.9 | 84.948 | 88.237 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 05:26 | 190 | 186 | 238.968 | 66.778 | 84.077 | 88.113 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 05:27 | 190 | 186 | 238.944 | 66.939 | 84.382 | 87.623 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 05:27 | 190 | 185 | 237.682 | 66.432 | 83.987 | 87.263 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 05:28 | 190 | 187 | 236.432 | 66.412 | 82.881 | 87.139 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:28 | 190 | 186 | 237.906 | 67.139 | 83.768 | 86.999 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 05:29 | 190 | 185 | 237.892 | 66.656 | 84.291 | 86.945 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 05:29 | 190 | 185 | 238.7 | 66.402 | 84.836 | 87.462 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 05:30 | 190 | 184 | 238.383 | 66.471 | 84.558 | 87.354 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 05:30 | 190 | 187 | 239.66 | 66.827 | 85.161 | 87.672 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:31 | 190 | 187 | 239.992 | 66.939 | 85.252 | 87.801 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:31 | 190 | 187 | 239.333 | 67.012 | 84.606 | 87.715 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:32 | 190 | 188 | 239.428 | 66.885 | 85.113 | 87.43 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 05:32 | 190 | 190 | 238.936 | 67.017 | 84.366 | 87.553 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 05:33 | 190 | 185 | 238.045 | 66.544 | 84.077 | 87.424 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 05:33 | 190 | 186 | 236.941 | 66.456 | 83.303 | 87.182 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 05:34 | 190 | 186 | 236.217 | 66.305 | 82.94 | 86.972 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 05:34 | 190 | 187 | 236.64 | 66.261 | 83.089 | 87.29 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:35 | 190 | 184 | 236.564 | 66.149 | 83.394 | 87.021 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 05:35 | 190 | 185 | 235.991 | 66.242 | 82.465 | 87.284 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 05:36 | 190 | 184 | 237.372 | 66.476 | 83.041 | 87.855 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 05:36 | 190 | 187 | 238.66 | 66.7 | 83.922 | 88.038 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:37 | 190 | 187 | 236.979 | 66.641 | 82.139 | 88.199 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:37 | 190 | 185 | 239.169 | 66.763 | 83.997 | 88.409 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 05:38 | 190 | 187 | 239.598 | 66.885 | 84.734 | 87.979 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:38 | 190 | 186 | 237.71 | 66.666 | 83.41 | 87.634 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 05:39 | 190 | 186 | 237.635 | 66.749 | 83.629 | 87.257 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 05:39 | 190 | 187 | 236.955 | 66.446 | 83.575 | 86.934 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:40 | 190 | 185 | 236.911 | 66.295 | 83.752 | 86.864 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 05:40 | 190 | 186 | 236.225 | 66.344 | 82.812 | 87.069 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 05:41 | 190 | 187 | 236.206 | 66.451 | 82.438 | 87.317 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:41 | 190 | 183 | 235.861 | 66.3 | 82.47 | 87.091 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 05:42 | 190 | 184 | 236.231 | 66.378 | 82.924 | 86.929 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 05:42 | 190 | 184 | 236.301 | 66.256 | 83.175 | 86.87 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 05:43 | 190 | 187 | 236.945 | 66.407 | 83.367 | 87.171 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:43 | 190 | 187 | 238.041 | 66.778 | 83.736 | 87.527 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:44 | 190 | 188 | 238.752 | 66.656 | 84.462 | 87.634 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 05:44 | 190 | 187 | 237.386 | 66.563 | 82.796 | 88.027 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:45 | 190 | 187 | 237.725 | 66.69 | 83.121 | 87.914 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:45 | 190 | 184 | 237.009 | 66.466 | 83.442 | 87.101 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 05:46 | 190 | 186 | 236.197 | 66.227 | 83.143 | 86.827 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 05:46 | 190 | 187 | 235.151 | 66.188 | 82.438 | 86.525 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:47 | 190 | 185 | 235.397 | 65.798 | 82.988 | 86.611 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 05:47 | 190 | 182 | 234.527 | 65.778 | 82.299 | 86.45 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 05:48 | 190 | 186 | 234.709 | 65.812 | 82.668 | 86.229 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 05:48 | 190 | 187 | 232.847 | 65.373 | 81.541 | 85.933 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:49 | 190 | 185 | 240.993 | 66.027 | 85.824 | 89.142 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 05:49 | 190 | 185 | 235.132 | 65.442 | 82.497 | 87.193 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 05:50 | 190 | 185 | 235.431 | 65.5 | 83.239 | 86.692 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 05:50 | 190 | 187 | 236.828 | 65.856 | 83.65 | 87.322 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:51 | 190 | 186 | 238.46 | 66.324 | 84.27 | 87.866 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 05:51 | 190 | 188 | 239.115 | 66.68 | 84.467 | 87.968 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 05:52 | 190 | 187 | 239.36 | 66.89 | 84.809 | 87.661 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:52 | 190 | 188 | 238.914 | 66.895 | 84.649 | 87.37 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 05:53 | 190 | 190 | 238.589 | 67.105 | 84.189 | 87.295 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 05:53 | 190 | 190 | 240.19 | 67.422 | 85.247 | 87.521 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 05:54 | 190 | 187 | 238.367 | 67.349 | 83.917 | 87.101 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:54 | 190 | 188 | 237.195 | 67.056 | 83.447 | 86.692 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 05:55 | 190 | 188 | 235.376 | 66.476 | 82.262 | 86.638 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 05:55 | 190 | 185 | 235.17 | 66.602 | 82.107 | 86.461 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 05:56 | 190 | 183 | 233.295 | 65.661 | 81.674 | 85.96 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 05:56 | 190 | 186 | 233.888 | 65.7 | 81.808 | 86.38 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 05:57 | 190 | 187 | 234.849 | 65.749 | 82.865 | 86.235 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:57 | 190 | 187 | 235.55 | 66.056 | 83.324 | 86.17 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:58 | 190 | 185 | 236.344 | 66.129 | 83.469 | 86.746 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 05:58 | 190 | 187 | 238.327 | 66.134 | 85.135 | 87.058 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 05:59 | 190 | 188 | 238.141 | 66.3 | 84.697 | 87.144 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 05:59 | 190 | 187 | 238.355 | 66.393 | 84.446 | 87.516 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:00 | 190 | 187 | 237.946 | 66.573 | 83.997 | 87.376 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:00 | 190 | 185 | 236.281 | 66.198 | 83.143 | 86.94 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 06:01 | 190 | 185 | 236.145 | 66.188 | 83.308 | 86.649 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 06:01 | 190 | 186 | 237.557 | 66.958 | 83.778 | 86.821 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 06:02 | 190 | 188 | 235.76 | 66.363 | 82.737 | 86.66 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 06:02 | 190 | 185 | 235.932 | 66.593 | 82.534 | 86.805 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 06:03 | 190 | 187 | 233.103 | 65.861 | 80.884 | 86.358 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:03 | 190 | 185 | 233.607 | 65.564 | 81.851 | 86.192 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 06:04 | 190 | 182 | 232.736 | 65.968 | 81.007 | 85.761 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 06:04 | 190 | 184 | 233.479 | 65.808 | 81.819 | 85.852 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 06:05 | 190 | 182 | 232.92 | 65.783 | 81.29 | 85.847 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 06:05 | 190 | 186 | 236.309 | 66.334 | 83.111 | 86.864 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 06:06 | 190 | 187 | 236.883 | 66.378 | 83.517 | 86.988 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:06 | 190 | 185 | 236.746 | 66.524 | 83.164 | 87.058 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 06:07 | 190 | 187 | 235.776 | 66.305 | 82.924 | 86.547 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:07 | 190 | 188 | 236.68 | 66.446 | 83.073 | 87.161 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 06:08 | 190 | 187 | 237.988 | 66.437 | 83.917 | 87.634 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:08 | 190 | 187 | 237.811 | 66.212 | 83.965 | 87.634 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:09 | 190 | 187 | 236.891 | 65.89 | 83.351 | 87.65 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:09 | 190 | 186 | 236.428 | 65.764 | 83.186 | 87.478 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 06:10 | 190 | 186 | 235.89 | 66.022 | 82.315 | 87.553 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 06:10 | 190 | 188 | 235.028 | 66.071 | 81.947 | 87.01 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 06:11 | 190 | 187 | 239.065 | 67.295 | 82.871 | 88.899 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:11 | 190 | 188 | 238.964 | 67.656 | 82.71 | 88.598 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 06:12 | 190 | 190 | 240.502 | 68.348 | 83.335 | 88.819 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 06:12 | 190 | 189 | 242.182 | 68.636 | 84.232 | 89.314 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 06:13 | 190 | 191 | 242.914 | 68.753 | 84.659 | 89.502 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 06:13 | 190 | 189 | 242.025 | 68.67 | 84.558 | 88.797 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 06:14 | 190 | 190 | 241.398 | 68.236 | 84.537 | 88.625 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 06:14 | 190 | 188 | 239.527 | 67.822 | 83.57 | 88.135 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 06:15 | 190 | 188 | 239.604 | 67.734 | 83.805 | 88.065 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 06:15 | 190 | 188 | 237.999 | 66.778 | 83.479 | 87.742 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 06:16 | 190 | 187 | 236.748 | 67.11 | 82.144 | 87.494 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:16 | 190 | 186 | 236.404 | 67.071 | 82 | 87.333 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 06:17 | 190 | 186 | 235.587 | 66.88 | 82.053 | 86.654 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 06:17 | 190 | 186 | 234.765 | 66.739 | 81.269 | 86.757 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 06:18 | 190 | 184 | 236.434 | 66.9 | 82.449 | 87.085 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 06:18 | 190 | 184 | 236.564 | 66.988 | 82.625 | 86.951 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 06:19 | 190 | 186 | 238.085 | 66.778 | 84.093 | 87.214 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 06:19 | 190 | 187 | 238.267 | 67.036 | 83.613 | 87.618 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:20 | 190 | 187 | 238.847 | 67.236 | 83.842 | 87.769 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:20 | 190 | 191 | 241.232 | 67.071 | 86.085 | 88.076 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 06:21 | 190 | 190 | 240.57 | 67.261 | 85.551 | 87.758 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 06:21 | 190 | 192 | 239.073 | 67.09 | 84.526 | 87.457 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 06:22 | 190 | 186 | 237.381 | 66.676 | 84.056 | 86.649 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 06:22 | 190 | 201 | 253.441 | 68.568 | 92.13 | 92.743 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-05 06:23 | 190 | 196 | 247.445 | 67.617 | 88.883 | 90.945 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-05 06:23 | 190 | 194 | 242.455 | 67.466 | 86.117 | 88.872 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-05 06:24 | 190 | 187 | 239.441 | 66.866 | 85.124 | 87.451 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:24 | 190 | 187 | 238.344 | 66.895 | 83.949 | 87.5 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:25 | 190 | 185 | 237.824 | 66.71 | 84.013 | 87.101 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 06:25 | 190 | 186 | 238.164 | 67.188 | 83.848 | 87.128 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 06:26 | 190 | 190 | 240.65 | 67.948 | 84.756 | 87.946 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 06:26 | 190 | 190 | 241.38 | 68.085 | 85.359 | 87.936 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 06:27 | 190 | 189 | 241.914 | 68.49 | 85.386 | 88.038 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 06:27 | 190 | 190 | 242.978 | 69.138 | 85.797 | 88.043 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 06:28 | 190 | 190 | 241.231 | 68.656 | 85.167 | 87.408 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 06:28 | 190 | 190 | 240.213 | 68.026 | 84.601 | 87.586 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 06:29 | 190 | 188 | 239.777 | 67.968 | 84.702 | 87.107 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 06:29 | 190 | 189 | 239.517 | 68.246 | 84.003 | 87.268 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 06:30 | 190 | 186 | 238.916 | 67.953 | 84.029 | 86.934 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 06:30 | 190 | 188 | 237.742 | 67.549 | 83.447 | 86.746 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 06:31 | 190 | 185 | 236.165 | 66.915 | 82.849 | 86.401 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 06:31 | 190 | 185 | 234.844 | 66.759 | 81.915 | 86.17 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 06:32 | 190 | 187 | 234.11 | 66.173 | 81.573 | 86.364 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:32 | 190 | 184 | 234.739 | 66.349 | 82.107 | 86.283 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 06:33 | 190 | 183 | 235.033 | 66.183 | 82.459 | 86.391 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 06:33 | 190 | 184 | 236.051 | 66.617 | 82.817 | 86.617 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 06:34 | 190 | 185 | 236.289 | 66.7 | 82.924 | 86.665 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 06:34 | 190 | 187 | 237.778 | 66.71 | 83.778 | 87.29 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:35 | 190 | 189 | 238.689 | 66.802 | 84.339 | 87.548 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 06:35 | 190 | 188 | 239.716 | 67.319 | 84.494 | 87.903 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 06:36 | 190 | 185 | 238.711 | 66.958 | 84.173 | 87.58 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 06:36 | 190 | 187 | 237.903 | 66.846 | 83.773 | 87.284 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:37 | 190 | 188 | 237.506 | 66.632 | 83.821 | 87.053 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 06:37 | 190 | 184 | 235.744 | 66.305 | 82.785 | 86.654 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 06:38 | 190 | 185 | 235.342 | 66.105 | 82.62 | 86.617 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 06:38 | 190 | 185 | 235.847 | 66.105 | 83.362 | 86.38 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 06:39 | 190 | 185 | 234.065 | 65.681 | 82.171 | 86.213 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 06:39 | 190 | 184 | 234.251 | 65.627 | 82.481 | 86.143 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 06:40 | 190 | 184 | 233.488 | 65.432 | 82.187 | 85.869 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 06:40 | 190 | 186 | 234.38 | 65.949 | 82.374 | 86.057 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 06:41 | 190 | 181 | 234.348 | 65.715 | 82.694 | 85.939 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-05 06:41 | 190 | 185 | 235.621 | 66.271 | 82.609 | 86.741 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 06:42 | 190 | 188 | 238.32 | 67.275 | 84.024 | 87.021 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 06:42 | 190 | 188 | 239.685 | 67.222 | 85.001 | 87.462 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 06:43 | 190 | 187 | 239.241 | 67.373 | 83.992 | 87.876 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:43 | 190 | 188 | 239.701 | 67.29 | 84.777 | 87.634 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 06:44 | 190 | 188 | 238.306 | 67.193 | 83.586 | 87.527 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 06:44 | 190 | 187 | 237.552 | 66.876 | 83.618 | 87.058 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:45 | 190 | 187 | 236.944 | 66.861 | 83.132 | 86.951 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:45 | 190 | 185 | 237.057 | 66.783 | 83.415 | 86.859 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 06:46 | 190 | 185 | 235.463 | 66.442 | 81.947 | 87.074 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 06:46 | 190 | 187 | 234.766 | 66.046 | 81.947 | 86.773 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:47 | 190 | 183 | 234.877 | 66.222 | 81.984 | 86.671 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 06:47 | 190 | 183 | 235.091 | 66.003 | 82.358 | 86.73 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 06:48 | 190 | 185 | 233.316 | 65.812 | 81.269 | 86.235 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 06:48 | 190 | 180 | 233.488 | 65.651 | 81.317 | 86.52 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-05 06:49 | 190 | 182 | 234.029 | 65.744 | 81.69 | 86.595 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 06:49 | 190 | 182 | 236.039 | 66.095 | 83.015 | 86.929 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 06:50 | 190 | 186 | 237.081 | 66.471 | 83.121 | 87.489 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 06:50 | 190 | 184 | 236.848 | 66.446 | 83.015 | 87.387 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 06:51 | 190 | 186 | 236.452 | 66.339 | 82.78 | 87.333 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 06:51 | 190 | 187 | 236.298 | 66.261 | 82.774 | 87.263 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:52 | 190 | 186 | 235.133 | 66.363 | 81.69 | 87.08 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 06:52 | 190 | 187 | 236.178 | 66.29 | 82.684 | 87.204 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:53 | 190 | 184 | 236.854 | 66.134 | 83.57 | 87.15 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 06:53 | 190 | 187 | 234.647 | 65.964 | 81.819 | 86.864 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:54 | 190 | 183 | 232.598 | 65.754 | 80.313 | 86.531 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 06:54 | 190 | 182 | 232.918 | 65.627 | 80.9 | 86.391 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 06:55 | 190 | 181 | 233.268 | 65.822 | 80.905 | 86.541 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-05 06:55 | 190 | 188 | 237.206 | 66.997 | 81.439 | 88.77 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 06:56 | 190 | 184 | 236.284 | 66.71 | 80.879 | 88.695 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 06:56 | 190 | 185 | 239.083 | 67.036 | 83.228 | 88.819 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 06:57 | 190 | 188 | 239.117 | 66.89 | 82.983 | 89.244 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 06:57 | 190 | 186 | 239.505 | 67.358 | 83.474 | 88.673 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 06:58 | 190 | 186 | 238.866 | 67.178 | 83.02 | 88.668 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 06:58 | 190 | 187 | 239.13 | 66.954 | 83.853 | 88.323 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:59 | 190 | 187 | 238.68 | 66.963 | 83.437 | 88.28 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 06:59 | 190 | 187 | 235.438 | 66.393 | 81.578 | 87.467 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 07:00 | 190 | 187 | 235.514 | 66.363 | 81.888 | 87.263 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 07:00 | 190 | 184 | 236.462 | 66.729 | 82.449 | 87.284 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 07:01 | 190 | 187 | 236.861 | 66.451 | 83.239 | 87.171 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 07:01 | 190 | 185 | 235.518 | 66.207 | 82.102 | 87.209 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 07:02 | 190 | 182 | 233.175 | 65.705 | 80.719 | 86.751 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 07:02 | 190 | 185 | 234.257 | 65.764 | 81.386 | 87.107 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 07:03 | 190 | 186 | 233.62 | 65.788 | 81.178 | 86.654 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 07:03 | 190 | 184 | 235.508 | 65.959 | 82.534 | 87.015 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 07:04 | 190 | 186 | 236.796 | 66.837 | 82.497 | 87.462 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 07:04 | 190 | 188 | 238.255 | 66.924 | 83.266 | 88.065 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 07:05 | 190 | 186 | 237.883 | 66.905 | 82.865 | 88.113 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 07:05 | 190 | 184 | 237.94 | 66.851 | 83.089 | 88 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 07:06 | 190 | 183 | 237.5 | 66.466 | 83.362 | 87.672 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 07:06 | 190 | 188 | 237.422 | 66.437 | 83.405 | 87.58 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 07:07 | 190 | 186 | 237.312 | 66.49 | 82.967 | 87.855 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 07:07 | 190 | 187 | 238.157 | 67.012 | 82.892 | 88.253 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 07:08 | 190 | 185 | 236.939 | 66.666 | 82.278 | 87.995 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 07:08 | 190 | 185 | 236.096 | 66.583 | 81.76 | 87.753 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 07:09 | 190 | 184 | 235.034 | 66.149 | 81.466 | 87.419 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 07:09 | 190 | 183 | 234.532 | 66.017 | 81.204 | 87.311 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 07:10 | 190 | 182 | 233.541 | 65.817 | 80.59 | 87.134 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 07:10 | 190 | 182 | 234.446 | 65.861 | 81.306 | 87.279 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 07:11 | 190 | 183 | 235.453 | 65.934 | 81.664 | 87.855 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 07:11 | 190 | 185 | 236.262 | 66.203 | 82 | 88.059 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 07:12 | 190 | 185 | 238.88 | 67.022 | 83.319 | 88.539 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 07:12 | 190 | 187 | 240.444 | 67.256 | 83.987 | 89.201 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 07:13 | 190 | 188 | 239.937 | 67.383 | 83.057 | 89.497 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 07:13 | 190 | 190 | 240.483 | 67.08 | 83.901 | 89.502 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 07:14 | 190 | 188 | 240.769 | 67.31 | 84.323 | 89.136 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 07:14 | 190 | 187 | 239.876 | 67.31 | 83.704 | 88.862 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 07:15 | 190 | 190 | 239.033 | 67.232 | 83.736 | 88.065 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 07:15 | 190 | 185 | 238.176 | 66.983 | 82.913 | 88.28 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 07:16 | 190 | 184 | 236.834 | 66.637 | 82.385 | 87.812 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 07:16 | 190 | 186 | 236.783 | 66.539 | 82.604 | 87.64 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 07:17 | 190 | 182 | 235.196 | 66.471 | 81.333 | 87.392 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 07:17 | 190 | 182 | 236.034 | 66.583 | 82.011 | 87.44 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 07:18 | 190 | 187 | 237.4 | 66.988 | 82.401 | 88.011 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 07:18 | 190 | 185 | 238.895 | 67.188 | 83.26 | 88.447 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 07:19 | 190 | 187 | 239.873 | 67.466 | 83.922 | 88.485 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 07:19 | 190 | 185 | 239.064 | 66.929 | 83.063 | 89.072 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 07:20 | 190 | 188 | 240.143 | 67.08 | 84.067 | 88.996 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 07:20 | 190 | 188 | 241.371 | 67.661 | 84.547 | 89.163 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 07:21 | 190 | 190 | 241.166 | 67.622 | 84.494 | 89.05 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 07:21 | 190 | 191 | 242.575 | 68.134 | 85.343 | 89.098 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 07:22 | 190 | 189 | 241.41 | 67.271 | 85.38 | 88.759 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 07:22 | 190 | 189 | 241.344 | 67.456 | 85.145 | 88.743 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 07:23 | 190 | 187 | 241.156 | 67.705 | 84.729 | 88.722 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 07:23 | 190 | 187 | 240.145 | 67.212 | 84.766 | 88.167 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 07:24 | 190 | 185 | 236.554 | 66.066 | 82.854 | 87.634 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 07:24 | 190 | 184 | 235.944 | 66.032 | 82.299 | 87.613 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 07:25 | 190 | 203 | 243.755 | 67.861 | 82.214 | 93.68 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-05 07:25 | 190 | 191 | 243.139 | 66.846 | 82.753 | 93.54 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 07:26 | 190 | 189 | 243.843 | 66.944 | 83.586 | 93.313 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 07:26 | 190 | 192 | 243.324 | 66.841 | 83.81 | 92.673 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 07:27 | 190 | 192 | 243.636 | 66.934 | 84.013 | 92.689 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 07:27 | 190 | 190 | 243.989 | 66.983 | 84.478 | 92.528 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 07:28 | 190 | 189 | 244.54 | 67.236 | 84.846 | 92.458 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 07:28 | 190 | 191 | 244.886 | 67.314 | 84.98 | 92.592 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 07:29 | 190 | 188 | 242.165 | 66.895 | 84.067 | 91.203 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 07:29 | 190 | 188 | 242.749 | 66.924 | 84.019 | 91.806 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 07:30 | 190 | 191 | 242.707 | 66.598 | 84.211 | 91.898 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 07:30 | 190 | 188 | 241.376 | 66.251 | 83.437 | 91.688 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 07:31 | 190 | 189 | 240.69 | 66.042 | 83.111 | 91.537 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 07:31 | 190 | 187 | 240.836 | 65.871 | 83.175 | 91.79 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 07:32 | 190 | 187 | 239.828 | 65.964 | 82.198 | 91.666 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 07:32 | 190 | 186 | 241.641 | 65.812 | 84.125 | 91.704 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 07:33 | 190 | 186 | 241.643 | 66.11 | 83.372 | 92.161 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 07:33 | 190 | 188 | 244.065 | 66.407 | 85.06 | 92.598 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 07:34 | 190 | 189 | 244.107 | 66.544 | 84.809 | 92.754 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 07:34 | 190 | 192 | 244.43 | 66.51 | 85.193 | 92.727 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 07:35 | 190 | 188 | 243.81 | 66.729 | 84.435 | 92.646 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 07:35 | 190 | 187 | 244.662 | 66.841 | 85.45 | 92.371 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 07:36 | 190 | 189 | 241.995 | 66.885 | 84.531 | 90.579 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 07:36 | 190 | 188 | 241.244 | 66.671 | 83.757 | 90.816 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 07:37 | 190 | 185 | 242.032 | 66.471 | 84.029 | 91.532 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 07:37 | 190 | 185 | 240.725 | 66.393 | 83.554 | 90.778 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 07:38 | 190 | 187 | 239.45 | 66.027 | 83.356 | 90.067 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 07:38 | 190 | 183 | 237.763 | 65.53 | 82.86 | 89.373 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 07:39 | 190 | 183 | 235.612 | 65.174 | 81.813 | 88.625 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 07:39 | 190 | 184 | 235.729 | 65.144 | 82.246 | 88.339 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 07:40 | 190 | 182 | 235.524 | 65.227 | 81.888 | 88.409 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 07:40 | 190 | 180 | 237.813 | 65.369 | 83.442 | 89.002 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-05 07:41 | 190 | 184 | 239.303 | 65.812 | 83.666 | 89.825 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 07:41 | 190 | 182 | 240.379 | 66.315 | 84.12 | 89.944 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 07:42 | 190 | 186 | 241.103 | 66.5 | 84.638 | 89.965 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 07:42 | 190 | 187 | 241.232 | 66.622 | 84.403 | 90.207 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 07:43 | 190 | 186 | 241.741 | 66.719 | 84.75 | 90.272 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 07:43 | 190 | 183 | 240.979 | 66.729 | 84.344 | 89.906 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 07:44 | 190 | 185 | 240.665 | 66.412 | 84.665 | 89.588 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 07:44 | 190 | 182 | 239.235 | 66.042 | 83.987 | 89.206 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 07:45 | 190 | 182 | 238.522 | 65.89 | 83.367 | 89.265 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 07:45 | 190 | 182 | 238.762 | 66.183 | 83.362 | 89.217 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 07:46 | 190 | 182 | 237.659 | 65.647 | 82.892 | 89.12 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 07:46 | 190 | 181 | 236.786 | 65.651 | 82.08 | 89.055 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-05 07:47 | 190 | 184 | 237.732 | 66.115 | 82.513 | 89.104 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 07:47 | 190 | 183 | 239.003 | 66.183 | 83.495 | 89.325 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 07:48 | 190 | 183 | 240.534 | 66.427 | 84.131 | 89.976 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 07:48 | 190 | 187 | 242.449 | 67.051 | 84.846 | 90.552 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 07:49 | 190 | 184 | 242.919 | 67.036 | 84.9 | 90.983 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 07:49 | 190 | 185 | 243.155 | 67.3 | 84.894 | 90.961 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 07:50 | 190 | 186 | 243.559 | 67.275 | 85.14 | 91.144 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 07:50 | 190 | 188 | 243.069 | 66.861 | 85.129 | 91.079 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 07:51 | 190 | 187 | 242.12 | 66.602 | 84.745 | 90.773 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 07:51 | 190 | 185 | 243.097 | 66.607 | 85.637 | 90.853 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 07:52 | 190 | 184 | 242.178 | 66.588 | 85.065 | 90.525 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 07:52 | 190 | 184 | 241.124 | 66.554 | 83.997 | 90.573 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 07:53 | 190 | 184 | 241.432 | 66.412 | 84.339 | 90.681 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 07:53 | 190 | 183 | 240.807 | 66.12 | 83.586 | 91.101 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 07:54 | 190 | 183 | 240.766 | 66.217 | 83.949 | 90.6 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 07:54 | 190 | 182 | 239.729 | 65.968 | 83.634 | 90.127 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 07:55 | 190 | 183 | 242.19 | 66.349 | 85.354 | 90.487 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 07:55 | 190 | 181 | 241.147 | 66.373 | 84.131 | 90.643 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-05 07:56 | 190 | 184 | 242.3 | 66.52 | 84.814 | 90.966 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 07:56 | 190 | 183 | 242.527 | 66.485 | 85.14 | 90.902 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 07:57 | 190 | 182 | 242.237 | 66.432 | 85.065 | 90.74 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 07:57 | 190 | 183 | 242.982 | 66.539 | 85.407 | 91.036 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 07:58 | 190 | 185 | 242.341 | 66.378 | 84.948 | 91.015 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 07:58 | 190 | 184 | 241.984 | 66.349 | 84.782 | 90.853 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 07:59 | 190 | 182 | 241.715 | 66.144 | 84.718 | 90.853 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 07:59 | 190 | 185 | 240.189 | 65.876 | 83.96 | 90.353 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 08:00 | 190 | 184 | 239.192 | 65.539 | 83.682 | 89.971 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 08:00 | 190 | 179 | 239.279 | 65.583 | 83.672 | 90.024 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-05 08:01 | 190 | 180 | 240.439 | 65.705 | 84.371 | 90.363 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-05 08:01 | 190 | 182 | 241.19 | 65.993 | 84.537 | 90.66 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:02 | 190 | 183 | 242.494 | 66.549 | 85.135 | 90.81 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 08:02 | 190 | 184 | 243.071 | 66.685 | 85.172 | 91.214 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 08:03 | 190 | 184 | 245.416 | 67.261 | 86.203 | 91.952 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 08:03 | 190 | 187 | 245.542 | 67.041 | 86.614 | 91.887 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 08:04 | 190 | 185 | 245.683 | 67.695 | 86.058 | 91.93 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 08:04 | 190 | 184 | 245.031 | 66.954 | 86.47 | 91.607 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 08:05 | 190 | 186 | 244.004 | 67.188 | 85.209 | 91.607 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 08:05 | 190 | 184 | 244.491 | 67.095 | 86.037 | 91.359 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 08:06 | 190 | 182 | 242.818 | 66.578 | 85.225 | 91.015 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:06 | 190 | 183 | 242.526 | 66.398 | 85.108 | 91.02 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 08:07 | 190 | 182 | 241.309 | 66.042 | 84.43 | 90.837 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:07 | 190 | 180 | 240.215 | 65.915 | 83.49 | 90.81 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-05 08:08 | 190 | 180 | 241.426 | 65.856 | 84.275 | 91.295 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-05 08:08 | 190 | 182 | 240.962 | 65.803 | 83.73 | 91.429 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:09 | 190 | 182 | 241.074 | 65.764 | 84.505 | 90.805 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:09 | 190 | 184 | 243.167 | 66.324 | 85.295 | 91.548 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 08:10 | 190 | 183 | 244.25 | 66.402 | 86.069 | 91.779 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 08:10 | 190 | 185 | 245.32 | 66.671 | 86.374 | 92.275 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 08:11 | 190 | 182 | 244.689 | 66.817 | 85.856 | 92.016 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:11 | 190 | 185 | 244.072 | 66.617 | 85.412 | 92.043 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 08:12 | 190 | 185 | 244.419 | 66.51 | 85.882 | 92.027 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 08:12 | 190 | 184 | 244.526 | 66.788 | 85.781 | 91.957 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 08:13 | 190 | 185 | 244.394 | 66.437 | 85.882 | 92.075 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 08:13 | 190 | 184 | 244.317 | 66.724 | 85.706 | 91.887 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 08:14 | 190 | 182 | 242.849 | 66.017 | 85.386 | 91.446 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:14 | 190 | 183 | 242.261 | 66.105 | 84.953 | 91.203 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 08:15 | 190 | 182 | 241.768 | 66.271 | 84.547 | 90.95 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:15 | 190 | 183 | 241.282 | 66.051 | 84.168 | 91.063 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 08:16 | 190 | 182 | 242.858 | 66.266 | 84.974 | 91.618 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:16 | 190 | 185 | 244.255 | 66.422 | 86 | 91.833 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 08:17 | 190 | 182 | 245.932 | 67.236 | 86.438 | 92.258 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:17 | 190 | 182 | 245.767 | 66.793 | 86.683 | 92.291 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:18 | 190 | 183 | 245.942 | 67.236 | 86.523 | 92.183 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 08:18 | 190 | 184 | 247.564 | 67.51 | 87.586 | 92.468 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 08:19 | 190 | 184 | 245.772 | 67.183 | 86.331 | 92.258 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 08:19 | 190 | 183 | 244.553 | 66.788 | 85.797 | 91.968 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 08:20 | 190 | 182 | 244.664 | 66.846 | 85.743 | 92.075 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:20 | 190 | 182 | 244.502 | 66.437 | 85.957 | 92.108 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:21 | 190 | 184 | 242.025 | 66.134 | 83.864 | 92.027 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 08:21 | 190 | 183 | 242.257 | 66.285 | 84.36 | 91.612 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 08:22 | 190 | 182 | 242.864 | 65.959 | 85.476 | 91.429 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:22 | 190 | 181 | 242.804 | 66.115 | 85.044 | 91.645 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-05 08:23 | 190 | 180 | 243.599 | 66.412 | 85.3 | 91.887 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-05 08:23 | 190 | 181 | 244.617 | 66.476 | 85.877 | 92.264 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-05 08:24 | 190 | 185 | 244.431 | 66.466 | 85.701 | 92.264 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 08:24 | 190 | 183 | 245.355 | 66.627 | 86.448 | 92.28 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 08:25 | 190 | 186 | 246.143 | 66.973 | 86.47 | 92.7 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 08:25 | 190 | 183 | 245.788 | 66.973 | 86.293 | 92.522 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 08:26 | 190 | 184 | 244.915 | 66.822 | 85.775 | 92.318 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 08:26 | 190 | 184 | 244.579 | 66.524 | 85.845 | 92.21 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 08:27 | 190 | 184 | 243.648 | 66.363 | 85.172 | 92.113 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 08:27 | 190 | 180 | 244.123 | 66.315 | 85.695 | 92.113 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-05 08:28 | 190 | 181 | 243.535 | 66.437 | 85.001 | 92.097 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-05 08:28 | 190 | 182 | 243.206 | 66.719 | 84.681 | 91.806 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:29 | 190 | 181 | 243.387 | 66.5 | 85.167 | 91.72 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-05 08:29 | 190 | 182 | 243.779 | 66.422 | 85.589 | 91.768 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:30 | 190 | 183 | 245.434 | 66.915 | 86.304 | 92.215 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 08:30 | 190 | 184 | 246.628 | 67.09 | 86.881 | 92.657 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 08:31 | 190 | 182 | 246.228 | 67.017 | 86.753 | 92.458 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:31 | 190 | 181 | 245.745 | 67.1 | 86.187 | 92.458 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-05 08:32 | 190 | 183 | 246.398 | 67.31 | 86.614 | 92.474 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 08:32 | 190 | 183 | 245.783 | 67.002 | 86.582 | 92.199 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 08:33 | 190 | 182 | 247 | 67.027 | 87.666 | 92.307 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:33 | 190 | 182 | 244.818 | 66.695 | 86.08 | 92.043 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:34 | 190 | 184 | 243.737 | 66.495 | 85.113 | 92.129 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 08:34 | 190 | 182 | 242.563 | 66.256 | 84.878 | 91.429 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:35 | 190 | 182 | 243.037 | 66.407 | 85.039 | 91.591 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:35 | 190 | 179 | 242.675 | 66.232 | 84.814 | 91.629 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-05 08:36 | 190 | 182 | 244.043 | 66.456 | 85.679 | 91.908 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:36 | 190 | 180 | 245.06 | 66.456 | 86.502 | 92.102 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-05 08:37 | 190 | 182 | 245.553 | 66.973 | 86.058 | 92.522 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:37 | 190 | 182 | 245.323 | 67.119 | 85.434 | 92.77 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:38 | 190 | 185 | 248.063 | 67.861 | 87.303 | 92.899 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 08:38 | 190 | 185 | 248.774 | 68.012 | 87.911 | 92.851 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 08:39 | 190 | 186 | 247.423 | 67.217 | 87.377 | 92.829 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 08:39 | 190 | 184 | 245.683 | 67.071 | 86.144 | 92.468 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 08:40 | 190 | 182 | 244.98 | 66.968 | 85.797 | 92.215 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:40 | 190 | 182 | 244.286 | 66.627 | 85.428 | 92.231 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:41 | 190 | 183 | 243.066 | 66.52 | 84.067 | 92.479 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 08:41 | 190 | 181 | 241.583 | 65.895 | 83.591 | 92.097 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-05 08:42 | 190 | 180 | 243.573 | 66.373 | 85.065 | 92.135 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-05 08:42 | 190 | 179 | 245.358 | 66.363 | 86.71 | 92.285 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-05 08:43 | 190 | 182 | 245.789 | 66.671 | 86.817 | 92.301 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 08:43 | 190 | 181 | 244.145 | 66.715 | 85.161 | 92.269 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-05 08:44 | 190 | 186 | 249.954 | 67.836 | 89.241 | 92.877 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 08:44 | 190 | 187 | 249.094 | 67.563 | 88.75 | 92.781 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 08:45 | 190 | 187 | 249.614 | 67.87 | 88.942 | 92.802 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 08:45 | 190 | 184 | 248.736 | 67.778 | 88.194 | 92.764 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 08:46 | 190 | 188 | 249.544 | 68.334 | 88.419 | 92.791 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 08:46 | 190 | 185 | 248.349 | 67.646 | 87.901 | 92.802 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 08:47 | 190 | 186 | 248.063 | 67.173 | 88.093 | 92.797 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 08:47 | 190 | 185 | 248.073 | 67.28 | 88.029 | 92.764 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 08:48 | 190 | 185 | 247.37 | 66.978 | 87.789 | 92.603 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 08:48 | 190 | 187 | 247.465 | 67.393 | 87.324 | 92.748 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 08:49 | 190 | 185 | 247.988 | 67.061 | 88.146 | 92.781 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 08:49 | 190 | 187 | 247.352 | 67.227 | 87.361 | 92.764 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 08:50 | 190 | 186 | 247.094 | 67.241 | 87.089 | 92.764 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 08:50 | 190 | 200 | 248.811 | 68.426 | 87.874 | 92.511 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-05 08:51 | 190 | 189 | 251.096 | 68.431 | 90.261 | 92.404 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 08:51 | 190 | 189 | 250.087 | 68.041 | 89.588 | 92.458 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 08:52 | 190 | 190 | 250.106 | 68.07 | 89.535 | 92.501 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 08:52 | 190 | 192 | 250.434 | 68.602 | 89.348 | 92.484 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 08:53 | 190 | 190 | 250.973 | 68.27 | 90.186 | 92.517 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 08:53 | 190 | 190 | 251.237 | 68.48 | 90.197 | 92.56 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 08:54 | 190 | 189 | 250.383 | 68.304 | 89.487 | 92.592 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 08:54 | 190 | 192 | 250.207 | 67.866 | 89.706 | 92.635 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-05 08:55 | 190 | 189 | 249.826 | 67.934 | 89.278 | 92.614 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 08:55 | 190 | 190 | 250.458 | 68.529 | 89.321 | 92.608 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 08:56 | 190 | 188 | 250.962 | 68.856 | 89.487 | 92.619 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 08:56 | 190 | 185 | 250.057 | 67.983 | 89.407 | 92.667 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 08:57 | 190 | 185 | 250.496 | 67.963 | 89.866 | 92.667 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 08:57 | 190 | 187 | 251.211 | 68.192 | 90.378 | 92.641 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 08:58 | 190 | 189 | 251.883 | 68.256 | 91.046 | 92.581 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 08:58 | 190 | 189 | 251.23 | 68.27 | 90.384 | 92.576 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 08:59 | 190 | 191 | 251.035 | 68.134 | 90.325 | 92.576 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 08:59 | 190 | 188 | 251.245 | 67.895 | 90.758 | 92.592 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 09:00 | 190 | 187 | 250.856 | 67.885 | 90.33 | 92.641 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 09:00 | 190 | 188 | 249.952 | 67.841 | 89.465 | 92.646 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 09:01 | 190 | 187 | 248.592 | 67.319 | 88.606 | 92.667 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 09:01 | 190 | 184 | 248.502 | 67.212 | 88.606 | 92.684 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 09:02 | 190 | 183 | 247.347 | 67.051 | 87.607 | 92.689 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 09:02 | 190 | 183 | 247.706 | 66.919 | 88.141 | 92.646 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 09:03 | 190 | 183 | 247.514 | 67.154 | 87.676 | 92.684 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 09:03 | 190 | 181 | 247.723 | 66.919 | 88.104 | 92.7 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-05 09:04 | 190 | 186 | 248.2 | 67.012 | 88.499 | 92.689 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 09:04 | 190 | 185 | 249.784 | 67.368 | 89.759 | 92.657 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 09:05 | 190 | 187 | 251.155 | 67.778 | 90.763 | 92.614 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 09:05 | 190 | 187 | 252.003 | 68.007 | 91.382 | 92.614 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 09:06 | 190 | 187 | 252.351 | 67.997 | 91.746 | 92.608 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 09:06 | 190 | 189 | 252.691 | 67.739 | 92.328 | 92.624 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 09:07 | 190 | 187 | 250.591 | 67.31 | 90.619 | 92.662 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 09:07 | 190 | 187 | 248.29 | 67.178 | 88.445 | 92.667 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 09:08 | 190 | 183 | 246.971 | 66.793 | 87.602 | 92.576 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 09:08 | 190 | 184 | 248.122 | 66.68 | 89.006 | 92.436 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 09:09 | 190 | 182 | 248.723 | 66.934 | 89.353 | 92.436 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 09:09 | 190 | 180 | 249.061 | 66.832 | 89.529 | 92.7 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-05 09:10 | 190 | 184 | 248.717 | 66.963 | 89.043 | 92.711 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 09:10 | 190 | 181 | 249.045 | 67.173 | 89.188 | 92.684 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-05 09:11 | 190 | 185 | 249.908 | 67.402 | 89.887 | 92.619 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 09:11 | 190 | 187 | 249.619 | 67.3 | 89.695 | 92.624 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 09:12 | 190 | 186 | 251.402 | 67.631 | 91.179 | 92.592 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 09:12 | 190 | 185 | 251.966 | 67.666 | 91.746 | 92.554 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 09:13 | 190 | 186 | 250.019 | 67.539 | 89.909 | 92.571 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 09:13 | 190 | 185 | 249.933 | 67.422 | 89.919 | 92.592 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 09:14 | 190 | 184 | 249.309 | 67.422 | 89.268 | 92.619 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 09:14 | 190 | 182 | 248.825 | 67.173 | 89.017 | 92.635 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 09:15 | 190 | 184 | 248.227 | 67.183 | 88.387 | 92.657 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 09:15 | 190 | 184 | 249.038 | 67.295 | 89.092 | 92.651 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 09:16 | 190 | 182 | 249.625 | 67.461 | 89.513 | 92.651 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 09:16 | 190 | 186 | 250.866 | 67.275 | 90.977 | 92.614 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 09:17 | 190 | 185 | 250.805 | 67.471 | 90.758 | 92.576 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 09:17 | 190 | 183 | 250.961 | 67.622 | 90.779 | 92.56 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 09:18 | 190 | 186 | 250.68 | 67.661 | 90.475 | 92.544 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 09:18 | 190 | 183 | 249.98 | 67.602 | 89.834 | 92.544 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 09:19 | 190 | 186 | 250.213 | 67.51 | 90.17 | 92.533 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 09:19 | 190 | 186 | 248.78 | 67.193 | 89.038 | 92.549 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 09:20 | 190 | 182 | 249.415 | 67.193 | 89.684 | 92.538 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 09:20 | 190 | 185 | 248.509 | 66.997 | 88.963 | 92.549 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 09:21 | 190 | 182 | 246.722 | 66.822 | 87.367 | 92.533 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 09:21 | 190 | 182 | 246.149 | 66.602 | 87.009 | 92.538 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 09:22 | 190 | 180 | 249.8 | 66.963 | 90.304 | 92.533 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-05 09:22 | 190 | 180 | 249.306 | 66.944 | 89.791 | 92.571 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-05 09:23 | 190 | 182 | 249.478 | 67.436 | 89.444 | 92.598 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 09:23 | 190 | 185 | 249.725 | 67.588 | 89.572 | 92.565 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 09:24 | 190 | 182 | 250.808 | 67.656 | 90.619 | 92.533 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 09:24 | 190 | 184 | 250.909 | 67.661 | 90.71 | 92.538 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 09:25 | 190 | 185 | 251.224 | 67.885 | 90.795 | 92.544 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 09:25 | 190 | 185 | 250.77 | 68.168 | 90.074 | 92.528 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 09:26 | 190 | 187 | 251.721 | 68.105 | 91.094 | 92.522 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 09:26 | 190 | 187 | 249.798 | 67.719 | 89.535 | 92.544 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 09:27 | 190 | 187 | 249.157 | 67.714 | 88.878 | 92.565 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 09:27 | 190 | 184 | 249.644 | 67.261 | 89.818 | 92.565 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 09:28 | 190 | 184 | 247.368 | 67.046 | 87.735 | 92.587 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 09:28 | 190 | 180 | 248.527 | 67.163 | 88.766 | 92.598 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-05 09:29 | 190 | 180 | 248.541 | 67.188 | 88.75 | 92.603 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-05 09:29 | 190 | 182 | 249.05 | 67.329 | 89.097 | 92.624 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 09:30 | 190 | 182 | 248.783 | 67.617 | 88.558 | 92.608 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 09:30 | 190 | 187 | 251.347 | 67.997 | 90.779 | 92.571 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 09:31 | 190 | 185 | 252.422 | 68.026 | 91.868 | 92.528 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 09:31 | 190 | 187 | 252.832 | 68.383 | 91.938 | 92.511 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 09:32 | 190 | 187 | 251.311 | 67.983 | 90.811 | 92.517 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 09:32 | 190 | 188 | 251.677 | 68.002 | 91.169 | 92.506 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 09:33 | 190 | 186 | 250.849 | 67.778 | 90.565 | 92.506 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 09:33 | 190 | 185 | 251.077 | 67.802 | 90.774 | 92.501 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 09:34 | 190 | 186 | 250.522 | 67.461 | 90.555 | 92.506 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 09:34 | 190 | 188 | 251.601 | 67.948 | 91.147 | 92.506 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 09:35 | 190 | 186 | 250.306 | 67.763 | 90.015 | 92.528 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 09:35 | 190 | 185 | 250.538 | 67.797 | 90.224 | 92.517 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 09:36 | 190 | 184 | 251.25 | 67.773 | 90.939 | 92.538 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 09:36 | 190 | 184 | 251.37 | 68.475 | 90.357 | 92.538 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 09:37 | 190 | 188 | 254.97 | 69.704 | 92.765 | 92.501 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-05 09:37 | 190 | 189 | 254.96 | 69.294 | 93.198 | 92.468 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 09:38 | 190 | 187 | 255.703 | 69.914 | 93.364 | 92.425 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 09:38 | 190 | 189 | 255.171 | 69.943 | 92.792 | 92.436 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-05 09:39 | 190 | 191 | 256.414 | 71.143 | 92.883 | 92.388 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-05 09:39 | 190 | 190 | 256.413 | 70.587 | 93.422 | 92.404 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-05 09:40 | 190 | 186 | 253.282 | 69.982 | 90.875 | 92.425 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 09:40 | 190 | 187 | 253.905 | 69.285 | 92.189 | 92.431 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-05 09:41 | 190 | 185 | 252.663 | 68.573 | 91.649 | 92.441 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 09:41 | 190 | 184 | 252.376 | 68.67 | 91.265 | 92.441 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 09:42 | 190 | 183 | 250.751 | 68.07 | 90.197 | 92.484 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-05 09:42 | 190 | 186 | 252.116 | 68.217 | 91.382 | 92.517 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 09:43 | 190 | 185 | 251.405 | 68.119 | 90.758 | 92.528 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 09:43 | 190 | 185 | 251.062 | 68.124 | 90.4 | 92.538 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 09:44 | 190 | 185 | 251.039 | 68.314 | 90.181 | 92.544 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 09:44 | 190 | 185 | 251.834 | 68.261 | 91.051 | 92.522 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 09:45 | 190 | 182 | 251.592 | 68.109 | 90.961 | 92.522 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 09:45 | 190 | 185 | 252.562 | 68.743 | 91.313 | 92.506 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-05 09:46 | 190 | 184 | 251.797 | 68.314 | 90.966 | 92.517 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 09:46 | 190 | 186 | 251.263 | 67.914 | 90.811 | 92.538 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 09:47 | 190 | 184 | 250.825 | 67.914 | 90.357 | 92.554 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 09:47 | 190 | 184 | 249.053 | 67.417 | 89.065 | 92.571 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 09:48 | 190 | 184 | 250.725 | 67.471 | 90.694 | 92.56 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-05 09:48 | 190 | 182 | 250.777 | 67.963 | 90.389 | 92.425 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 09:49 | 190 | 182 | 250.005 | 67.831 | 89.738 | 92.436 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 09:49 | 190 | 182 | 250.974 | 67.812 | 90.694 | 92.468 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-05 09:50 | 190 | 186 | 279.624 | 82.838 | 103.392 | 93.394 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-05 09:50 | 200 | 230 | 325.21 | 110.919 | 122.151 | 92.14 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 09:51 | 200 | 235 | 300.989 | 88.495 | 120.629 | 91.865 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 09:51 | 157 | 3 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.157 | 0.003 | 0.003 | -0.001
2003-08-05 09:52 | 76 | 19 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.076 | 0.019 | 0.019 | -0.001
2003-08-05 09:52 | 70 | 71 | 366.353 | 122.126 | 134.705 | 109.522 | 0.07 | 0.071 | 0.071 | -0.003
2003-08-05 09:53 | 99 | 79 | 288.533 | 63.262 | 127.059 | 98.212 | 0.099 | 0.079 | 0.079 | -0.002
2003-08-05 09:53 | 99 | 75 | 255.918 | 36.488 | 123.753 | 95.677 | 0.099 | 0.075 | 0.075 | -0.002
2003-08-05 09:54 | 119 | 94 | 285.257 | 69.207 | 121.681 | 94.369 | 0.119 | 0.094 | 0.094 | -0.002
2003-08-05 09:54 | 139 | 113 | 297.366 | 83.208 | 120.581 | 93.577 | 0.139 | 0.113 | 0.113 | -0.002
2003-08-05 09:55 | 160 | 142 | 324.247 | 111.309 | 119.834 | 93.104 | 0.16 | 0.142 | 0.142 | -0.002
2003-08-05 09:55 | 180 | 170 | 321.599 | 109.514 | 119.321 | 92.764 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | -0.002
2003-08-05 09:56 | 200 | 220 | 320.416 | 108.963 | 118.947 | 92.506 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-05 09:56 | 200 | 236 | 310.957 | 99.97 | 118.653 | 92.334 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-05 09:57 | 200 | 240 | 298.602 | 87.968 | 118.424 | 92.21 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 09:57 | 200 | 248 | 297.432 | 86.612 | 118.723 | 92.097 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 09:58 | 200 | 251 | 296.998 | 86.446 | 118.536 | 92.016 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 09:58 | 200 | 254 | 298.105 | 87.719 | 118.451 | 91.935 | 0.2 | 0.254 | 0.254 | -0.002
2003-08-05 09:59 | 200 | 255 | 298.052 | 87.773 | 118.403 | 91.876 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-05 09:59 | 200 | 258 | 298.403 | 88.28 | 118.301 | 91.822 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-05 10:00 | 200 | 257 | 297.357 | 87.378 | 118.205 | 91.774 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-05 10:00 | 200 | 257 | 297.601 | 87.734 | 118.136 | 91.731 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-05 10:01 | 200 | 258 | 298.805 | 88.982 | 118.13 | 91.693 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-05 10:01 | 200 | 260 | 299.153 | 89.485 | 118.013 | 91.655 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | -0.002
2003-08-05 10:02 | 200 | 265 | 298.974 | 89.514 | 117.842 | 91.618 | 0.2 | 0.265 | 0.265 | -0.002
2003-08-05 10:02 | 200 | 271 | 300.301 | 91.109 | 117.607 | 91.585 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-05 10:03 | 200 | 273 | 300.631 | 91.631 | 117.441 | 91.559 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | -0.002
2003-08-05 10:03 | 200 | 277 | 301.009 | 92.191 | 117.286 | 91.532 | 0.2 | 0.277 | 0.277 | -0.002
2003-08-05 10:04 | 200 | 275 | 302.013 | 93.323 | 117.18 | 91.51 | 0.2 | 0.275 | 0.275 | -0.002
2003-08-05 10:04 | 200 | 276 | 301.479 | 92.874 | 117.116 | 91.489 | 0.2 | 0.276 | 0.276 | -0.002
2003-08-05 10:05 | 200 | 275 | 301.388 | 92.816 | 117.11 | 91.462 | 0.2 | 0.275 | 0.275 | -0.002
2003-08-05 10:05 | 200 | 273 | 300.904 | 92.343 | 117.121 | 91.44 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | -0.003
2003-08-05 10:06 | 200 | 273 | 300.572 | 92.006 | 117.153 | 91.413 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | -0.002
2003-08-05 10:06 | 200 | 271 | 300.584 | 92.226 | 116.961 | 91.397 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-05 10:07 | 200 | 274 | 300.044 | 91.606 | 117.062 | 91.376 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.002
2003-08-05 10:07 | 200 | 277 | 301.022 | 92.718 | 116.95 | 91.354 | 0.2 | 0.277 | 0.277 | -0.002
2003-08-05 10:08 | 200 | 276 | 300.684 | 92.508 | 116.838 | 91.338 | 0.2 | 0.276 | 0.276 | -0.002
2003-08-05 10:08 | 200 | 282 | 302.54 | 94.498 | 116.715 | 91.327 | 0.2 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-05 10:09 | 200 | 288 | 302.924 | 95.01 | 116.608 | 91.306 | 0.2 | 0.288 | 0.288 | -0.002
2003-08-05 10:09 | 200 | 295 | 303.974 | 96.156 | 116.534 | 91.284 | 0.2 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-05 10:10 | 200 | 294 | 302.646 | 94.893 | 116.485 | 91.268 | 0.2 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-05 10:10 | 200 | 296 | 303.343 | 95.659 | 116.443 | 91.241 | 0.2 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-05 10:11 | 200 | 290 | 303.102 | 95.483 | 116.4 | 91.219 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | -0.002
2003-08-05 10:11 | 200 | 290 | 303.941 | 96.386 | 116.357 | 91.198 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | -0.002
2003-08-05 10:12 | 200 | 289 | 302.878 | 95.371 | 116.331 | 91.176 | 0.2 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-05 10:12 | 200 | 288 | 303.415 | 95.908 | 116.347 | 91.16 | 0.2 | 0.288 | 0.288 | -0.002
2003-08-05 10:13 | 200 | 286 | 301.378 | 93.962 | 116.272 | 91.144 | 0.2 | 0.286 | 0.286 | -0.002
2003-08-05 10:13 | 200 | 286 | 302.127 | 94.781 | 116.218 | 91.128 | 0.2 | 0.286 | 0.286 | -0.003
2003-08-05 10:14 | 200 | 290 | 302.858 | 95.581 | 116.165 | 91.112 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | -0.002
2003-08-05 10:14 | 200 | 295 | 303.594 | 96.381 | 116.117 | 91.096 | 0.2 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-05 10:15 | 200 | 295 | 303.535 | 96.371 | 116.085 | 91.079 | 0.2 | 0.295 | 0.295 | -0.003
2003-08-05 10:15 | 200 | 296 | 303.142 | 96.02 | 116.053 | 91.069 | 0.2 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-05 10:16 | 200 | 296 | 303.645 | 96.566 | 116.021 | 91.058 | 0.2 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-05 10:16 | 200 | 293 | 302.886 | 95.839 | 116 | 91.047 | 0.2 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-05 10:17 | 200 | 287 | 301.888 | 94.879 | 115.973 | 91.036 | 0.2 | 0.287 | 0.287 | -0.002
2003-08-05 10:17 | 200 | 288 | 301.317 | 94.323 | 115.968 | 91.026 | 0.2 | 0.288 | 0.288 | -0.002
2003-08-05 10:18 | 200 | 287 | 301.193 | 94.21 | 115.968 | 91.015 | 0.2 | 0.287 | 0.287 | -0.002
2003-08-05 10:18 | 200 | 289 | 301.193 | 94.259 | 115.93 | 91.004 | 0.2 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-05 10:19 | 200 | 290 | 301.429 | 94.527 | 115.909 | 90.993 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | -0.002
2003-08-05 10:19 | 200 | 290 | 302.828 | 96 | 115.845 | 90.983 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | -0.002
2003-08-05 10:20 | 200 | 297 | 303.327 | 96.532 | 115.823 | 90.972 | 0.2 | 0.297 | 0.297 | -0.002
2003-08-05 10:20 | 200 | 300 | 302.715 | 95.952 | 115.802 | 90.961 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.002
2003-08-05 10:21 | 200 | 302 | 303.579 | 96.854 | 115.775 | 90.95 | 0.2 | 0.302 | 0.302 | -0.003
2003-08-05 10:21 | 200 | 302 | 304.234 | 97.541 | 115.754 | 90.939 | 0.2 | 0.302 | 0.302 | -0.002
2003-08-05 10:22 | 200 | 298 | 303.404 | 96.732 | 115.738 | 90.934 | 0.2 | 0.298 | 0.298 | -0.002
2003-08-05 10:22 | 200 | 294 | 303.128 | 96.488 | 115.717 | 90.923 | 0.2 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-05 10:23 | 200 | 292 | 302.101 | 95.493 | 115.695 | 90.913 | 0.2 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-05 10:23 | 200 | 291 | 301.542 | 94.966 | 115.674 | 90.902 | 0.2 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-05 10:24 | 200 | 292 | 301.915 | 95.361 | 115.658 | 90.896 | 0.2 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-05 10:24 | 200 | 296 | 302.454 | 95.932 | 115.636 | 90.886 | 0.2 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-05 10:25 | 200 | 298 | 302.408 | 95.908 | 115.62 | 90.88 | 0.2 | 0.298 | 0.298 | -0.002
2003-08-05 10:25 | 200 | 297 | 303.757 | 97.288 | 115.599 | 90.87 | 0.2 | 0.297 | 0.297 | -0.002
2003-08-05 10:26 | 200 | 301 | 304.813 | 98.366 | 115.583 | 90.864 | 0.2 | 0.301 | 0.301 | -0.002
2003-08-05 10:26 | 200 | 303 | 303.693 | 97.278 | 115.562 | 90.853 | 0.2 | 0.303 | 0.303 | -0.002
2003-08-05 10:27 | 200 | 298 | 303.256 | 96.868 | 115.54 | 90.848 | 0.2 | 0.298 | 0.298 | -0.003
2003-08-05 10:27 | 200 | 296 | 301.987 | 95.62 | 115.524 | 90.843 | 0.2 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-05 10:28 | 200 | 295 | 302.55 | 96.205 | 115.508 | 90.837 | 0.2 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-05 10:28 | 200 | 295 | 302.313 | 95.995 | 115.492 | 90.826 | 0.2 | 0.295 | 0.295 | -0.003
2003-08-05 10:29 | 200 | 293 | 302.717 | 96.42 | 115.476 | 90.821 | 0.2 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-05 10:29 | 200 | 292 | 302.203 | 95.927 | 115.46 | 90.816 | 0.2 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-05 10:30 | 200 | 299 | 302.402 | 96.147 | 115.45 | 90.805 | 0.2 | 0.299 | 0.299 | -0.002
2003-08-05 10:30 | 200 | 300 | 303.18 | 96.946 | 115.434 | 90.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.002
2003-08-05 10:31 | 200 | 304 | 303.201 | 96.99 | 115.417 | 90.794 | 0.2 | 0.304 | 0.304 | -0.002
2003-08-05 10:31 | 200 | 302 | 303.907 | 97.712 | 115.412 | 90.783 | 0.2 | 0.302 | 0.302 | -0.002
2003-08-05 10:32 | 200 | 297 | 303.515 | 97.346 | 115.391 | 90.778 | 0.2 | 0.297 | 0.297 | -0.002
2003-08-05 10:32 | 200 | 300 | 303.295 | 97.142 | 115.38 | 90.773 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.002
2003-08-05 10:33 | 200 | 296 | 302.517 | 96.381 | 115.369 | 90.767 | 0.2 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-05 10:33 | 200 | 291 | 302.282 | 96.161 | 115.359 | 90.762 | 0.2 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-05 10:34 | 200 | 295 | 302.816 | 96.712 | 115.348 | 90.756 | 0.2 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-05 10:34 | 200 | 289 | 302.478 | 96.39 | 115.337 | 90.751 | 0.2 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-05 10:35 | 200 | 294 | 302.759 | 96.698 | 115.321 | 90.74 | 0.2 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-05 10:35 | 200 | 291 | 302.402 | 96.298 | 115.369 | 90.735 | 0.2 | 0.291 | 0.291 | -0.003
2003-08-05 10:36 | 200 | 297 | 303.792 | 97.751 | 115.311 | 90.73 | 0.2 | 0.297 | 0.297 | -0.002
2003-08-05 10:36 | 200 | 301 | 304.077 | 98.058 | 115.295 | 90.724 | 0.2 | 0.301 | 0.301 | -0.002
2003-08-05 10:37 | 200 | 297 | 303.808 | 97.805 | 115.284 | 90.719 | 0.2 | 0.297 | 0.297 | -0.002
2003-08-05 10:37 | 200 | 300 | 303.918 | 97.932 | 115.273 | 90.713 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.003
2003-08-05 10:38 | 200 | 299 | 303.215 | 97.244 | 115.263 | 90.708 | 0.2 | 0.299 | 0.299 | -0.002
2003-08-05 10:38 | 200 | 297 | 302.799 | 96.839 | 115.257 | 90.703 | 0.2 | 0.297 | 0.297 | -0.002
2003-08-05 10:39 | 200 | 296 | 302.769 | 96.825 | 115.241 | 90.703 | 0.2 | 0.296 | 0.296 | -0.003
2003-08-05 10:39 | 200 | 295 | 302.762 | 96.829 | 115.236 | 90.697 | 0.2 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-05 10:40 | 200 | 293 | 302.278 | 96.366 | 115.22 | 90.692 | 0.2 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-05 10:40 | 200 | 293 | 302.048 | 96.147 | 115.215 | 90.686 | 0.2 | 0.293 | 0.293 | -0.003
2003-08-05 10:41 | 200 | 296 | 303.345 | 97.444 | 115.22 | 90.681 | 0.2 | 0.296 | 0.296 | -0.003
2003-08-05 10:41 | 200 | 304 | 304.114 | 98.239 | 115.199 | 90.676 | 0.2 | 0.304 | 0.304 | -0.002
2003-08-05 10:42 | 200 | 300 | 304.917 | 99.053 | 115.188 | 90.676 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.003
2003-08-05 10:42 | 200 | 305 | 305.29 | 99.443 | 115.177 | 90.67 | 0.2 | 0.305 | 0.305 | -0.002
2003-08-05 10:43 | 200 | 307 | 304.982 | 99.156 | 115.161 | 90.665 | 0.2 | 0.307 | 0.307 | -0.002
2003-08-05 10:43 | 200 | 305 | 304.977 | 99.161 | 115.156 | 90.66 | 0.2 | 0.305 | 0.305 | -0.002
2003-08-05 10:44 | 200 | 301 | 304.624 | 98.819 | 115.145 | 90.66 | 0.2 | 0.301 | 0.301 | -0.002
2003-08-05 10:44 | 200 | 311 | 304.314 | 98.531 | 115.134 | 90.649 | 0.2 | 0.311 | 0.311 | -0.002
2003-08-05 10:45 | 200 | 306 | 304.69 | 98.917 | 115.124 | 90.649 | 0.2 | 0.306 | 0.306 | -0.002
2003-08-05 10:45 | 200 | 304 | 305.292 | 99.531 | 115.118 | 90.643 | 0.2 | 0.304 | 0.304 | -0.002
2003-08-05 10:46 | 200 | 304 | 305.375 | 99.629 | 115.108 | 90.638 | 0.2 | 0.304 | 0.304 | -0.002
2003-08-05 10:46 | 200 | 308 | 306.51 | 100.775 | 115.102 | 90.633 | 0.2 | 0.308 | 0.308 | -0.002
2003-08-05 10:47 | 200 | 307 | 306.534 | 100.809 | 115.092 | 90.633 | 0.2 | 0.307 | 0.307 | -0.002
2003-08-05 10:47 | 200 | 307 | 306.093 | 100.385 | 115.081 | 90.627 | 0.2 | 0.307 | 0.307 | -0.003
2003-08-05 10:48 | 200 | 302 | 305.239 | 99.541 | 115.076 | 90.622 | 0.2 | 0.302 | 0.302 | -0.002
2003-08-05 10:48 | 200 | 301 | 305.872 | 100.19 | 115.065 | 90.617 | 0.2 | 0.301 | 0.301 | -0.002
2003-08-05 10:49 | 200 | 298 | 305.431 | 99.76 | 115.06 | 90.611 | 0.2 | 0.298 | 0.298 | -0.003
2003-08-05 10:49 | 200 | 300 | 305.196 | 99.531 | 115.054 | 90.611 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.002
2003-08-05 10:50 | 200 | 299 | 304.772 | 99.122 | 115.044 | 90.606 | 0.2 | 0.299 | 0.299 | -0.002
2003-08-05 10:50 | 200 | 298 | 304.345 | 98.717 | 115.033 | 90.595 | 0.2 | 0.298 | 0.298 | -0.002
2003-08-05 10:51 | 200 | 300 | 305.017 | 99.4 | 115.022 | 90.595 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.003
2003-08-05 10:51 | 200 | 303 | 305.933 | 100.326 | 115.017 | 90.59 | 0.2 | 0.303 | 0.303 | -0.002
2003-08-05 10:52 | 200 | 307 | 306.321 | 100.736 | 115.001 | 90.584 | 0.2 | 0.307 | 0.307 | -0.002
2003-08-05 10:52 | 200 | 307 | 306.496 | 100.916 | 115.001 | 90.579 | 0.2 | 0.307 | 0.307 | -0.002
2003-08-05 10:53 | 200 | 302 | 305.606 | 100.043 | 114.99 | 90.573 | 0.2 | 0.302 | 0.302 | -0.003
2003-08-05 10:53 | 200 | 298 | 305.133 | 99.575 | 114.985 | 90.573 | 0.2 | 0.298 | 0.298 | -0.002
2003-08-05 10:54 | 200 | 298 | 304.162 | 98.614 | 114.98 | 90.568 | 0.2 | 0.298 | 0.298 | -0.002
2003-08-05 10:54 | 200 | 297 | 304.219 | 98.687 | 114.969 | 90.563 | 0.2 | 0.297 | 0.297 | -0.003
2003-08-05 10:55 | 200 | 291 | 303.785 | 98.253 | 114.969 | 90.563 | 0.2 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-05 10:55 | 200 | 294 | 304.354 | 98.839 | 114.958 | 90.557 | 0.2 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-05 10:56 | 200 | 295 | 304.334 | 98.834 | 114.948 | 90.552 | 0.2 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-05 10:56 | 200 | 303 | 306.976 | 101.487 | 114.942 | 90.547 | 0.2 | 0.303 | 0.303 | -0.002
2003-08-05 10:57 | 200 | 304 | 306.371 | 100.887 | 114.937 | 90.547 | 0.2 | 0.304 | 0.304 | -0.002
2003-08-05 10:57 | 200 | 300 | 304.794 | 99.321 | 114.932 | 90.541 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.003
2003-08-05 10:58 | 200 | 300 | 304.398 | 98.931 | 114.926 | 90.541 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.002
2003-08-05 10:58 | 200 | 295 | 304.223 | 98.761 | 114.921 | 90.541 | 0.2 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-05 10:59 | 200 | 298 | 305.456 | 99.999 | 114.921 | 90.536 | 0.2 | 0.298 | 0.298 | -0.002
2003-08-05 10:59 | 200 | 292 | 304.83 | 99.39 | 114.91 | 90.53 | 0.2 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-05 11:00 | 200 | 294 | 304.43 | 98.995 | 114.905 | 90.53 | 0.2 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-05 11:00 | 200 | 296 | 304.903 | 99.473 | 114.905 | 90.525 | 0.2 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-05 11:01 | 200 | 298 | 304.698 | 99.273 | 114.9 | 90.525 | 0.2 | 0.298 | 0.298 | -0.002
2003-08-05 11:01 | 200 | 303 | 305.033 | 99.614 | 114.894 | 90.525 | 0.2 | 0.303 | 0.303 | -0.002
2003-08-05 11:02 | 200 | 301 | 305.15 | 99.736 | 114.889 | 90.525 | 0.2 | 0.301 | 0.301 | -0.003
2003-08-05 11:02 | 200 | 298 | 305.608 | 100.199 | 114.889 | 90.52 | 0.2 | 0.298 | 0.298 | -0.002
2003-08-05 11:03 | 200 | 294 | 303.695 | 98.292 | 114.883 | 90.52 | 0.2 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-05 11:03 | 200 | 294 | 303.359 | 97.961 | 114.878 | 90.52 | 0.2 | 0.294 | 0.294 | -0.003
2003-08-05 11:04 | 200 | 292 | 302.681 | 97.288 | 114.873 | 90.52 | 0.2 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-05 11:04 | 200 | 289 | 302.63 | 97.249 | 114.867 | 90.514 | 0.2 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-05 11:05 | 200 | 291 | 302.898 | 97.522 | 114.862 | 90.514 | 0.2 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-05 11:05 | 200 | 291 | 303.057 | 97.697 | 114.851 | 90.509 | 0.2 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-05 11:06 | 200 | 292 | 303.691 | 98.336 | 114.846 | 90.509 | 0.2 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-05 11:06 | 200 | 296 | 304.183 | 98.839 | 114.841 | 90.503 | 0.2 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-05 11:07 | 200 | 293 | 303.972 | 98.634 | 114.835 | 90.503 | 0.2 | 0.293 | 0.293 | -0.003
2003-08-05 11:07 | 200 | 290 | 303.533 | 98.195 | 114.835 | 90.503 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | -0.002
2003-08-05 11:08 | 200 | 290 | 302.933 | 97.6 | 114.83 | 90.503 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | -0.002
2003-08-05 11:08 | 200 | 291 | 302.991 | 97.668 | 114.825 | 90.498 | 0.2 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-05 11:09 | 200 | 289 | 302.371 | 97.054 | 114.819 | 90.498 | 0.2 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-05 11:09 | 200 | 289 | 302.219 | 96.907 | 114.814 | 90.498 | 0.2 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-05 11:10 | 200 | 289 | 303.429 | 98.127 | 114.809 | 90.493 | 0.2 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-05 11:10 | 200 | 293 | 303.458 | 98.156 | 114.809 | 90.493 | 0.2 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-05 11:11 | 200 | 295 | 304.149 | 98.853 | 114.803 | 90.493 | 0.2 | 0.295 | 0.295 | -0.003
2003-08-05 11:11 | 200 | 290 | 303.496 | 98.2 | 114.803 | 90.493 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | -0.003
2003-08-05 11:12 | 200 | 289 | 303.262 | 97.966 | 114.803 | 90.493 | 0.2 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-05 11:12 | 200 | 288 | 302.194 | 96.903 | 114.798 | 90.493 | 0.2 | 0.288 | 0.288 | -0.002
2003-08-05 11:13 | 200 | 286 | 302.934 | 97.649 | 114.798 | 90.487 | 0.2 | 0.286 | 0.286 | -0.002
2003-08-05 11:13 | 200 | 285 | 301.69 | 96.405 | 114.798 | 90.487 | 0.2 | 0.285 | 0.285 | -0.003
2003-08-05 11:14 | 200 | 294 | 303.397 | 98.117 | 114.793 | 90.487 | 0.2 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-05 11:14 | 200 | 280 | 303.66 | 98.38 | 114.793 | 90.487 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | -0.002
2003-08-05 11:15 | 200 | 278 | 301.104 | 95.83 | 114.787 | 90.487 | 0.2 | 0.278 | 0.278 | -0.003
2003-08-05 11:15 | 200 | 292 | 302.903 | 97.634 | 114.787 | 90.482 | 0.2 | 0.292 | 0.292 | -0.003
2003-08-05 11:16 | 200 | 289 | 303.088 | 97.824 | 114.782 | 90.482 | 0.2 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-05 11:16 | 200 | 317 | 309.857 | 104.603 | 114.777 | 90.477 | 0.2 | 0.317 | 0.317 | -0.002
2003-08-05 11:17 | 200 | 311 | 304.088 | 98.834 | 114.777 | 90.477 | 0.2 | 0.311 | 0.311 | -0.002
2003-08-05 11:17 | 200 | 308 | 309.155 | 103.901 | 114.777 | 90.477 | 0.2 | 0.308 | 0.308 | -0.002
2003-08-05 11:18 | 200 | 311 | 306.231 | 100.989 | 114.771 | 90.471 | 0.2 | 0.311 | 0.311 | -0.003
2003-08-05 11:18 | 200 | 291 | 301.988 | 96.746 | 114.771 | 90.471 | 0.2 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-05 11:19 | 200 | 306 | 303.939 | 98.697 | 114.771 | 90.471 | 0.2 | 0.306 | 0.306 | -0.002
2003-08-05 11:19 | 200 | 292 | 302.725 | 97.498 | 114.761 | 90.466 | 0.2 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-05 11:20 | 200 | 293 | 304.415 | 99.2 | 114.755 | 90.46 | 0.2 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-05 11:20 | 200 | 294 | 302.181 | 96.971 | 114.75 | 90.46 | 0.2 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-05 11:21 | 200 | 289 | 302.283 | 97.083 | 114.745 | 90.455 | 0.2 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-05 11:21 | 200 | 293 | 302.262 | 97.068 | 114.739 | 90.455 | 0.2 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-05 11:22 | 200 | 292 | 301.77 | 96.576 | 114.739 | 90.455 | 0.2 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-05 11:22 | 200 | 296 | 305.144 | 99.955 | 114.739 | 90.45 | 0.2 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-05 11:23 | 200 | 288 | 302.511 | 97.327 | 114.734 | 90.45 | 0.2 | 0.288 | 0.288 | -0.002
2003-08-05 11:23 | 200 | 287 | 302.579 | 97.395 | 114.734 | 90.45 | 0.2 | 0.287 | 0.287 | -0.002
2003-08-05 11:24 | 200 | 286 | 301.086 | 95.908 | 114.734 | 90.444 | 0.2 | 0.286 | 0.286 | -0.002
2003-08-05 11:24 | 200 | 286 | 301.105 | 95.927 | 114.734 | 90.444 | 0.2 | 0.286 | 0.286 | -0.002
2003-08-05 11:25 | 200 | 288 | 300.803 | 95.63 | 114.729 | 90.444 | 0.2 | 0.288 | 0.288 | -0.002
2003-08-05 11:25 | 200 | 291 | 301.281 | 96.108 | 114.729 | 90.444 | 0.2 | 0.291 | 0.291 | -0.003
2003-08-05 11:26 | 200 | 292 | 301.777 | 96.61 | 114.723 | 90.444 | 0.2 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-05 11:26 | 200 | 291 | 301.929 | 96.756 | 114.729 | 90.444 | 0.2 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-05 11:27 | 200 | 287 | 301.573 | 96.4 | 114.729 | 90.444 | 0.2 | 0.287 | 0.287 | -0.002
2003-08-05 11:27 | 200 | 286 | 301.49 | 96.317 | 114.729 | 90.444 | 0.2 | 0.286 | 0.286 | -0.002
2003-08-05 11:28 | 200 | 284 | 300.608 | 95.435 | 114.729 | 90.444 | 0.2 | 0.284 | 0.284 | -0.002
2003-08-05 11:28 | 200 | 282 | 300.217 | 95.044 | 114.729 | 90.444 | 0.2 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-05 11:29 | 200 | 282 | 299.891 | 94.713 | 114.734 | 90.444 | 0.2 | 0.282 | 0.282 | -0.003
2003-08-05 11:29 | 200 | 283 | 300.344 | 95.166 | 114.734 | 90.444 | 0.2 | 0.283 | 0.283 | -0.002
2003-08-05 11:30 | 200 | 287 | 302.797 | 97.619 | 114.734 | 90.444 | 0.2 | 0.287 | 0.287 | -0.002
2003-08-05 11:30 | 200 | 290 | 303.036 | 97.858 | 114.734 | 90.444 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | -0.003
2003-08-05 11:31 | 200 | 290 | 303.519 | 98.341 | 114.734 | 90.444 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | -0.003
2003-08-05 11:31 | 200 | 291 | 303.163 | 97.98 | 114.739 | 90.444 | 0.2 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-05 11:32 | 200 | 290 | 302.443 | 97.254 | 114.739 | 90.45 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | -0.002
2003-08-05 11:32 | 200 | 293 | 302.145 | 96.956 | 114.739 | 90.45 | 0.2 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-05 11:33 | 200 | 287 | 301.405 | 96.21 | 114.745 | 90.45 | 0.2 | 0.287 | 0.287 | -0.003
2003-08-05 11:33 | 200 | 283 | 300.483 | 95.283 | 114.75 | 90.45 | 0.2 | 0.283 | 0.283 | -0.002
2003-08-05 11:34 | 200 | 284 | 301.039 | 95.839 | 114.75 | 90.45 | 0.2 | 0.284 | 0.284 | -0.002
2003-08-05 11:34 | 200 | 286 | 300.981 | 95.781 | 114.75 | 90.45 | 0.2 | 0.286 | 0.286 | -0.002
2003-08-05 11:35 | 200 | 287 | 301.288 | 96.083 | 114.75 | 90.455 | 0.2 | 0.287 | 0.287 | -0.002
2003-08-05 11:35 | 200 | 290 | 301.834 | 96.629 | 114.755 | 90.45 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | -0.002
2003-08-05 11:36 | 200 | 293 | 302.093 | 96.888 | 114.755 | 90.45 | 0.2 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-05 11:36 | 200 | 292 | 301.991 | 96.781 | 114.755 | 90.455 | 0.2 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-05 11:37 | 200 | 287 | 301.275 | 96.059 | 114.761 | 90.455 | 0.2 | 0.287 | 0.287 | -0.003
2003-08-05 11:37 | 200 | 287 | 300.914 | 95.693 | 114.766 | 90.455 | 0.2 | 0.287 | 0.287 | -0.002
2003-08-05 11:38 | 200 | 282 | 300.246 | 95.025 | 114.766 | 90.455 | 0.2 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-05 11:38 | 200 | 283 | 299.948 | 94.727 | 114.766 | 90.455 | 0.2 | 0.283 | 0.283 | -0.002
2003-08-05 11:39 | 200 | 281 | 299.427 | 94.201 | 114.771 | 90.455 | 0.2 | 0.281 | 0.281 | -0.003
2003-08-05 11:39 | 200 | 282 | 300.407 | 95.181 | 114.771 | 90.455 | 0.2 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-05 11:40 | 200 | 278 | 299.768 | 94.537 | 114.771 | 90.46 | 0.2 | 0.278 | 0.278 | -0.002
2003-08-05 11:40 | 200 | 282 | 300.241 | 95.01 | 114.771 | 90.46 | 0.2 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-05 11:41 | 200 | 282 | 301.12 | 95.883 | 114.777 | 90.46 | 0.2 | 0.282 | 0.282 | -0.003
2003-08-05 11:41 | 200 | 284 | 300.233 | 94.996 | 114.777 | 90.46 | 0.2 | 0.284 | 0.284 | -0.002
2003-08-05 11:42 | 200 | 289 | 300.306 | 95.064 | 114.782 | 90.46 | 0.2 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-05 11:42 | 200 | 280 | 299.57 | 94.323 | 114.787 | 90.46 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | -0.002
2003-08-05 11:43 | 200 | 282 | 299.083 | 93.83 | 114.793 | 90.46 | 0.2 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-05 11:43 | 200 | 284 | 299.088 | 93.835 | 114.787 | 90.466 | 0.2 | 0.284 | 0.284 | -0.003
2003-08-05 11:44 | 200 | 282 | 298.304 | 93.045 | 114.793 | 90.466 | 0.2 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-05 11:44 | 200 | 281 | 298.372 | 93.108 | 114.798 | 90.466 | 0.2 | 0.281 | 0.281 | -0.002
2003-08-05 11:45 | 200 | 281 | 298.25 | 92.986 | 114.798 | 90.466 | 0.2 | 0.281 | 0.281 | -0.002
2003-08-05 11:45 | 200 | 285 | 299.255 | 93.991 | 114.798 | 90.466 | 0.2 | 0.285 | 0.285 | -0.002
2003-08-05 11:46 | 200 | 288 | 300.172 | 94.903 | 114.803 | 90.466 | 0.2 | 0.288 | 0.288 | -0.002
2003-08-05 11:46 | 200 | 286 | 299.603 | 94.328 | 114.809 | 90.466 | 0.2 | 0.286 | 0.286 | -0.002
2003-08-05 11:47 | 200 | 279 | 298.959 | 93.684 | 114.809 | 90.466 | 0.2 | 0.279 | 0.279 | -0.002
2003-08-05 11:47 | 200 | 277 | 298.252 | 92.972 | 114.814 | 90.466 | 0.2 | 0.277 | 0.277 | -0.003
2003-08-05 11:48 | 200 | 274 | 297.691 | 92.406 | 114.814 | 90.471 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.003
2003-08-05 11:48 | 200 | 278 | 297.886 | 92.601 | 114.819 | 90.466 | 0.2 | 0.278 | 0.278 | -0.002
2003-08-05 11:49 | 200 | 275 | 297.584 | 92.299 | 114.819 | 90.466 | 0.2 | 0.275 | 0.275 | -0.002
2003-08-05 11:49 | 200 | 278 | 297.618 | 92.328 | 114.819 | 90.471 | 0.2 | 0.278 | 0.278 | -0.002
2003-08-05 11:50 | 200 | 280 | 298.164 | 92.874 | 114.819 | 90.471 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | -0.002
2003-08-05 11:50 | 200 | 279 | 299.058 | 93.762 | 114.825 | 90.471 | 0.2 | 0.279 | 0.279 | -0.003
2003-08-05 11:51 | 200 | 279 | 299.029 | 93.728 | 114.83 | 90.471 | 0.2 | 0.279 | 0.279 | -0.002
2003-08-05 11:51 | 200 | 279 | 299.18 | 93.874 | 114.835 | 90.471 | 0.2 | 0.279 | 0.279 | -0.002
2003-08-05 11:52 | 200 | 278 | 299.556 | 94.25 | 114.835 | 90.471 | 0.2 | 0.278 | 0.278 | -0.002
2003-08-05 11:52 | 200 | 278 | 299.152 | 93.84 | 114.841 | 90.471 | 0.2 | 0.278 | 0.278 | -0.002
2003-08-05 11:53 | 200 | 277 | 299.104 | 93.786 | 114.841 | 90.477 | 0.2 | 0.277 | 0.277 | -0.002
2003-08-05 11:53 | 200 | 278 | 298.264 | 92.952 | 114.841 | 90.471 | 0.2 | 0.278 | 0.278 | -0.002
2003-08-05 11:54 | 200 | 279 | 298.7 | 93.377 | 114.846 | 90.477 | 0.2 | 0.279 | 0.279 | -0.002
2003-08-05 11:54 | 200 | 281 | 299.309 | 93.981 | 114.851 | 90.477 | 0.2 | 0.281 | 0.281 | -0.002
2003-08-05 11:55 | 200 | 278 | 299.865 | 94.537 | 114.851 | 90.477 | 0.2 | 0.278 | 0.278 | -0.002
2003-08-05 11:55 | 200 | 280 | 299.564 | 94.23 | 114.857 | 90.477 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | -0.002
2003-08-05 11:56 | 200 | 281 | 299.545 | 94.206 | 114.862 | 90.477 | 0.2 | 0.281 | 0.281 | -0.002
2003-08-05 11:56 | 200 | 278 | 298.038 | 92.694 | 114.867 | 90.477 | 0.2 | 0.278 | 0.278 | -0.002
2003-08-05 11:57 | 200 | 273 | 298.101 | 92.752 | 114.867 | 90.482 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | -0.002
2003-08-05 11:57 | 200 | 271 | 297.79 | 92.435 | 114.873 | 90.482 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-05 11:58 | 200 | 273 | 297.571 | 92.211 | 114.878 | 90.482 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | -0.002
2003-08-05 11:58 | 200 | 285 | 298.517 | 93.162 | 114.873 | 90.482 | 0.2 | 0.285 | 0.285 | -0.002
2003-08-05 11:59 | 200 | 282 | 298.229 | 92.869 | 114.878 | 90.482 | 0.2 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-05 11:59 | 200 | 287 | 299.395 | 94.03 | 114.883 | 90.482 | 0.2 | 0.287 | 0.287 | -0.002
2003-08-05 12:00 | 200 | 284 | 299.454 | 94.089 | 114.883 | 90.482 | 0.2 | 0.284 | 0.284 | -0.002
2003-08-05 12:00 | 200 | 286 | 299.069 | 93.698 | 114.889 | 90.482 | 0.2 | 0.286 | 0.286 | -0.002
2003-08-05 12:01 | 200 | 284 | 299.265 | 93.884 | 114.894 | 90.487 | 0.2 | 0.284 | 0.284 | -0.002
2003-08-05 12:01 | 200 | 282 | 298.967 | 93.586 | 114.894 | 90.487 | 0.2 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-05 12:02 | 200 | 279 | 298.924 | 93.537 | 114.9 | 90.487 | 0.2 | 0.279 | 0.279 | -0.002
2003-08-05 12:02 | 200 | 277 | 297.706 | 92.313 | 114.9 | 90.493 | 0.2 | 0.277 | 0.277 | -0.002
2003-08-05 12:03 | 200 | 274 | 297.589 | 92.191 | 114.905 | 90.493 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.002
2003-08-05 12:03 | 200 | 274 | 297.721 | 92.318 | 114.91 | 90.493 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.002
2003-08-05 12:04 | 200 | 277 | 298.272 | 92.874 | 114.905 | 90.493 | 0.2 | 0.277 | 0.277 | -0.002
2003-08-05 12:04 | 200 | 279 | 299.326 | 93.923 | 114.91 | 90.493 | 0.2 | 0.279 | 0.279 | -0.002
2003-08-05 12:05 | 200 | 279 | 299.579 | 94.176 | 114.91 | 90.493 | 0.2 | 0.279 | 0.279 | -0.002
2003-08-05 12:05 | 200 | 282 | 300.277 | 94.874 | 114.91 | 90.493 | 0.2 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-05 12:06 | 200 | 282 | 299.522 | 94.113 | 114.916 | 90.493 | 0.2 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-05 12:06 | 200 | 279 | 299.566 | 94.147 | 114.921 | 90.498 | 0.2 | 0.279 | 0.279 | -0.002
2003-08-05 12:07 | 200 | 274 | 299.176 | 93.757 | 114.921 | 90.498 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.002
2003-08-05 12:07 | 200 | 271 | 298.367 | 92.943 | 114.926 | 90.498 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-05 12:08 | 200 | 274 | 298.21 | 92.786 | 114.926 | 90.498 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.002
2003-08-05 12:08 | 200 | 272 | 298.688 | 93.264 | 114.926 | 90.498 | 0.2 | 0.272 | 0.272 | -0.002
2003-08-05 12:09 | 200 | 269 | 298.519 | 93.084 | 114.932 | 90.503 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-05 12:09 | 200 | 272 | 298.529 | 93.094 | 114.932 | 90.503 | 0.2 | 0.272 | 0.272 | -0.003
2003-08-05 12:10 | 200 | 272 | 298.68 | 93.245 | 114.932 | 90.503 | 0.2 | 0.272 | 0.272 | -0.002
2003-08-05 12:10 | 200 | 274 | 299.441 | 94.006 | 114.932 | 90.503 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.002
2003-08-05 12:11 | 200 | 274 | 298.773 | 93.333 | 114.937 | 90.503 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.002
2003-08-05 12:11 | 200 | 274 | 298.812 | 93.372 | 114.937 | 90.503 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.002
2003-08-05 12:12 | 200 | 275 | 299.808 | 94.357 | 114.942 | 90.509 | 0.2 | 0.275 | 0.275 | -0.002
2003-08-05 12:12 | 200 | 275 | 301.421 | 95.976 | 114.942 | 90.503 | 0.2 | 0.275 | 0.275 | -0.002
2003-08-05 12:13 | 200 | 273 | 300.73 | 95.279 | 114.942 | 90.509 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | -0.002
2003-08-05 12:13 | 200 | 274 | 300.672 | 95.215 | 114.948 | 90.509 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.002
2003-08-05 12:14 | 200 | 274 | 300.092 | 94.635 | 114.948 | 90.509 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.003
2003-08-05 12:14 | 200 | 273 | 299.492 | 94.035 | 114.948 | 90.509 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | -0.002
2003-08-05 12:15 | 200 | 275 | 299.677 | 94.22 | 114.948 | 90.509 | 0.2 | 0.275 | 0.275 | -0.002
2003-08-05 12:15 | 200 | 279 | 300.277 | 94.815 | 114.953 | 90.509 | 0.2 | 0.279 | 0.279 | -0.002
2003-08-05 12:16 | 200 | 278 | 299.965 | 94.503 | 114.953 | 90.509 | 0.2 | 0.278 | 0.278 | -0.002
2003-08-05 12:16 | 200 | 278 | 300.736 | 95.269 | 114.958 | 90.509 | 0.2 | 0.278 | 0.278 | -0.002
2003-08-05 12:17 | 200 | 276 | 299.951 | 94.479 | 114.958 | 90.514 | 0.2 | 0.276 | 0.276 | -0.002
2003-08-05 12:17 | 200 | 274 | 299.4 | 93.928 | 114.958 | 90.514 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.002
2003-08-05 12:18 | 200 | 271 | 299.025 | 93.547 | 114.964 | 90.514 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-05 12:18 | 200 | 273 | 298.865 | 93.381 | 114.964 | 90.52 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | -0.003
2003-08-05 12:19 | 200 | 271 | 298.417 | 92.933 | 114.964 | 90.52 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-05 12:19 | 200 | 270 | 298.528 | 93.05 | 114.964 | 90.514 | 0.2 | 0.27 | 0.27 | -0.002
2003-08-05 12:20 | 200 | 271 | 298.592 | 93.108 | 114.964 | 90.52 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-05 12:20 | 200 | 273 | 298.665 | 93.181 | 114.964 | 90.52 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | -0.002
2003-08-05 12:21 | 200 | 273 | 300.016 | 94.532 | 114.964 | 90.52 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | -0.003
2003-08-05 12:21 | 200 | 275 | 300.114 | 94.625 | 114.969 | 90.52 | 0.2 | 0.275 | 0.275 | -0.002
2003-08-05 12:22 | 200 | 271 | 300.158 | 94.669 | 114.969 | 90.52 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-05 12:22 | 200 | 269 | 300.031 | 94.542 | 114.969 | 90.52 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-05 12:23 | 200 | 273 | 301.031 | 95.537 | 114.969 | 90.525 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | -0.002
2003-08-05 12:23 | 200 | 272 | 301.119 | 95.62 | 114.974 | 90.525 | 0.2 | 0.272 | 0.272 | -0.002
2003-08-05 12:24 | 200 | 271 | 300.348 | 94.849 | 114.974 | 90.525 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-05 12:24 | 200 | 272 | 299.134 | 93.635 | 114.974 | 90.525 | 0.2 | 0.272 | 0.272 | -0.002
2003-08-05 12:25 | 200 | 271 | 299.432 | 93.933 | 114.974 | 90.525 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-05 12:25 | 200 | 271 | 299.68 | 94.181 | 114.974 | 90.525 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-05 12:26 | 200 | 274 | 300.451 | 94.952 | 114.974 | 90.525 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.002
2003-08-05 12:26 | 200 | 285 | 300.553 | 95.059 | 114.974 | 90.52 | 0.2 | 0.285 | 0.285 | -0.002
2003-08-05 12:27 | 200 | 275 | 299.675 | 94.176 | 114.974 | 90.525 | 0.2 | 0.275 | 0.275 | -0.002
2003-08-05 12:27 | 200 | 272 | 298.638 | 93.133 | 114.98 | 90.525 | 0.2 | 0.272 | 0.272 | -0.002
2003-08-05 12:28 | 200 | 268 | 297.809 | 92.299 | 114.98 | 90.53 | 0.2 | 0.268 | 0.268 | -0.002
2003-08-05 12:28 | 200 | 269 | 297.297 | 91.787 | 114.98 | 90.53 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-05 12:29 | 200 | 265 | 297.082 | 91.572 | 114.98 | 90.53 | 0.2 | 0.265 | 0.265 | -0.002
2003-08-05 12:29 | 200 | 267 | 297.608 | 92.104 | 114.974 | 90.53 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-05 12:30 | 200 | 269 | 297.417 | 91.913 | 114.974 | 90.53 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-05 12:30 | 200 | 269 | 297.619 | 92.109 | 114.98 | 90.53 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-05 12:31 | 200 | 272 | 297.838 | 92.328 | 114.98 | 90.53 | 0.2 | 0.272 | 0.272 | -0.002
2003-08-05 12:31 | 200 | 272 | 298.248 | 92.738 | 114.98 | 90.53 | 0.2 | 0.272 | 0.272 | -0.002
2003-08-05 12:32 | 200 | 273 | 298.867 | 93.357 | 114.98 | 90.53 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | -0.002
2003-08-05 12:32 | 200 | 271 | 298.501 | 92.986 | 114.985 | 90.53 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-05 12:33 | 200 | 271 | 298.623 | 93.108 | 114.985 | 90.53 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-05 12:33 | 200 | 268 | 299.307 | 93.781 | 114.99 | 90.536 | 0.2 | 0.268 | 0.268 | -0.002
2003-08-05 12:34 | 200 | 268 | 298.108 | 92.582 | 114.99 | 90.536 | 0.2 | 0.268 | 0.268 | -0.002
2003-08-05 12:34 | 200 | 268 | 298.317 | 92.791 | 114.99 | 90.536 | 0.2 | 0.268 | 0.268 | -0.002
2003-08-05 12:35 | 200 | 269 | 297.903 | 92.382 | 114.985 | 90.536 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-05 12:35 | 200 | 272 | 298.834 | 93.313 | 114.985 | 90.536 | 0.2 | 0.272 | 0.272 | -0.003
2003-08-05 12:36 | 200 | 268 | 298.922 | 93.396 | 114.99 | 90.536 | 0.2 | 0.268 | 0.268 | -0.002
2003-08-05 12:36 | 200 | 269 | 298.712 | 93.186 | 114.99 | 90.536 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-05 12:37 | 200 | 270 | 298.923 | 93.391 | 114.996 | 90.536 | 0.2 | 0.27 | 0.27 | -0.002
2003-08-05 12:37 | 200 | 266 | 298.356 | 92.83 | 114.99 | 90.536 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-05 12:38 | 200 | 267 | 298.923 | 93.391 | 114.996 | 90.536 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-05 12:38 | 200 | 268 | 301.17 | 95.644 | 114.99 | 90.536 | 0.2 | 0.268 | 0.268 | -0.002
2003-08-05 12:39 | 200 | 267 | 299.274 | 93.742 | 114.996 | 90.536 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-05 12:39 | 200 | 264 | 298.318 | 92.786 | 114.996 | 90.536 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-05 12:40 | 200 | 267 | 298.41 | 92.884 | 114.99 | 90.536 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-05 12:40 | 200 | 266 | 298.942 | 93.416 | 114.99 | 90.536 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-05 12:41 | 200 | 269 | 299.101 | 93.581 | 114.99 | 90.53 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-05 12:41 | 200 | 272 | 299.735 | 94.22 | 114.985 | 90.53 | 0.2 | 0.272 | 0.272 | -0.002
2003-08-05 12:42 | 200 | 274 | 299.896 | 94.381 | 114.985 | 90.53 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.002
2003-08-05 12:42 | 200 | 271 | 299.496 | 93.976 | 114.99 | 90.53 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-05 12:43 | 200 | 266 | 299.277 | 93.757 | 114.99 | 90.53 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-05 12:43 | 200 | 267 | 299.121 | 93.601 | 114.99 | 90.53 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-05 12:44 | 200 | 264 | 299.643 | 94.128 | 114.985 | 90.53 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-05 12:44 | 200 | 269 | 300.925 | 95.415 | 114.985 | 90.525 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-05 12:45 | 200 | 268 | 301.101 | 95.596 | 114.98 | 90.525 | 0.2 | 0.268 | 0.268 | -0.002
2003-08-05 12:45 | 200 | 268 | 300.896 | 95.386 | 114.985 | 90.525 | 0.2 | 0.268 | 0.268 | -0.002
2003-08-05 12:46 | 200 | 267 | 301.481 | 95.981 | 114.98 | 90.52 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-05 12:46 | 200 | 266 | 302.832 | 97.332 | 114.98 | 90.52 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-05 12:47 | 200 | 269 | 303.51 | 98.01 | 114.98 | 90.52 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-05 12:47 | 200 | 264 | 302.783 | 97.283 | 114.98 | 90.52 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-05 12:48 | 200 | 265 | 302.114 | 96.62 | 114.974 | 90.52 | 0.2 | 0.265 | 0.265 | -0.002
2003-08-05 12:48 | 200 | 262 | 300.363 | 94.869 | 114.974 | 90.52 | 0.2 | 0.262 | 0.262 | -0.002
2003-08-05 12:49 | 200 | 262 | 300.162 | 94.674 | 114.974 | 90.514 | 0.2 | 0.262 | 0.262 | -0.002
2003-08-05 12:49 | 200 | 260 | 300.054 | 94.571 | 114.969 | 90.514 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | -0.002
2003-08-05 12:50 | 200 | 265 | 300.001 | 94.518 | 114.969 | 90.514 | 0.2 | 0.265 | 0.265 | -0.002
2003-08-05 12:50 | 200 | 264 | 299.532 | 94.054 | 114.964 | 90.514 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-05 12:51 | 200 | 267 | 301.425 | 95.952 | 114.964 | 90.509 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-05 12:51 | 200 | 270 | 302.54 | 97.073 | 114.958 | 90.509 | 0.2 | 0.27 | 0.27 | -0.002
2003-08-05 12:52 | 200 | 272 | 303.618 | 98.151 | 114.958 | 90.509 | 0.2 | 0.272 | 0.272 | -0.002
2003-08-05 12:52 | 200 | 271 | 304.08 | 98.619 | 114.958 | 90.503 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-05 12:53 | 200 | 269 | 303.383 | 97.927 | 114.953 | 90.503 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-05 12:53 | 200 | 269 | 302.607 | 97.151 | 114.953 | 90.503 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-05 12:54 | 200 | 266 | 302.929 | 97.473 | 114.953 | 90.503 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-05 12:54 | 200 | 265 | 302.797 | 97.341 | 114.953 | 90.503 | 0.2 | 0.265 | 0.265 | -0.002
2003-08-05 12:55 | 200 | 264 | 303.036 | 97.585 | 114.948 | 90.503 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-05 12:55 | 200 | 264 | 302.48 | 97.034 | 114.948 | 90.498 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-05 12:56 | 200 | 265 | 302.269 | 96.829 | 114.942 | 90.498 | 0.2 | 0.265 | 0.265 | -0.002
2003-08-05 12:56 | 200 | 267 | 302.899 | 97.459 | 114.942 | 90.498 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-05 12:57 | 200 | 271 | 302.967 | 97.532 | 114.937 | 90.498 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-05 12:57 | 200 | 269 | 302.338 | 96.903 | 114.937 | 90.498 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-05 12:58 | 200 | 265 | 302.293 | 96.868 | 114.932 | 90.493 | 0.2 | 0.265 | 0.265 | -0.002
2003-08-05 12:58 | 200 | 260 | 300.743 | 95.318 | 114.932 | 90.493 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | -0.002
2003-08-05 12:59 | 200 | 259 | 300.463 | 95.044 | 114.926 | 90.493 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-05 12:59 | 200 | 262 | 300.575 | 95.161 | 114.921 | 90.493 | 0.2 | 0.262 | 0.262 | -0.002
2003-08-05 13:00 | 200 | 263 | 300.331 | 94.923 | 114.921 | 90.487 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-05 13:00 | 200 | 264 | 299.999 | 94.596 | 114.916 | 90.487 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.003
2003-08-05 13:01 | 200 | 264 | 301.194 | 95.791 | 114.916 | 90.487 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.003
2003-08-05 13:01 | 200 | 266 | 301.476 | 96.073 | 114.916 | 90.487 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-05 13:02 | 200 | 266 | 302.149 | 96.746 | 114.916 | 90.487 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-05 13:02 | 200 | 267 | 304.46 | 99.063 | 114.91 | 90.487 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-05 13:03 | 200 | 262 | 302.032 | 96.629 | 114.916 | 90.487 | 0.2 | 0.262 | 0.262 | -0.002
2003-08-05 13:03 | 200 | 264 | 301.969 | 96.566 | 114.916 | 90.487 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-05 13:04 | 200 | 261 | 301.968 | 96.571 | 114.91 | 90.487 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-05 13:04 | 200 | 261 | 300.68 | 95.283 | 114.91 | 90.487 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-05 13:05 | 200 | 263 | 300.807 | 95.41 | 114.91 | 90.487 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-05 13:05 | 200 | 262 | 300.739 | 95.342 | 114.91 | 90.487 | 0.2 | 0.262 | 0.262 | -0.002
2003-08-05 13:06 | 200 | 266 | 301.968 | 96.576 | 114.905 | 90.487 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-05 13:06 | 200 | 266 | 302.807 | 97.41 | 114.91 | 90.487 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-05 13:07 | 200 | 266 | 302.68 | 97.288 | 114.905 | 90.487 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-05 13:07 | 200 | 266 | 302.017 | 96.62 | 114.91 | 90.487 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-05 13:08 | 200 | 265 | 301.856 | 96.459 | 114.91 | 90.487 | 0.2 | 0.265 | 0.265 | -0.002
2003-08-05 13:08 | 200 | 261 | 304.856 | 99.453 | 114.91 | 90.493 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-05 13:09 | 200 | 260 | 310.484 | 105.076 | 114.921 | 90.487 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | -0.002
2003-08-05 13:09 | 200 | 257 | 310.983 | 105.554 | 114.942 | 90.487 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-05 13:10 | 200 | 259 | 308.018 | 102.599 | 114.932 | 90.487 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-05 13:10 | 200 | 261 | 307.993 | 102.569 | 114.937 | 90.487 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.003
2003-08-05 13:11 | 200 | 261 | 310.065 | 104.662 | 114.921 | 90.482 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-05 13:11 | 200 | 265 | 309.898 | 104.501 | 114.91 | 90.487 | 0.2 | 0.265 | 0.265 | -0.002
2003-08-05 13:12 | 200 | 266 | 309.405 | 104.013 | 114.905 | 90.487 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-05 13:12 | 200 | 264 | 309.289 | 103.891 | 114.905 | 90.493 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.003
2003-08-05 13:13 | 200 | 263 | 309.249 | 103.852 | 114.91 | 90.487 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-05 13:13 | 200 | 260 | 309.688 | 104.237 | 114.964 | 90.487 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | -0.002
2003-08-05 13:14 | 200 | 261 | 309.028 | 103.535 | 115.006 | 90.487 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-05 13:14 | 200 | 257 | 307.98 | 102.433 | 115.06 | 90.487 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-05 13:15 | 200 | 255 | 307.366 | 101.809 | 115.07 | 90.487 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-05 13:15 | 200 | 258 | 309.251 | 103.72 | 115.044 | 90.487 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-05 13:16 | 200 | 267 | 309.823 | 104.34 | 114.996 | 90.487 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-05 13:16 | 200 | 261 | 308.473 | 102.984 | 114.996 | 90.493 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-05 13:17 | 200 | 263 | 307.669 | 102.17 | 115.006 | 90.493 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-05 13:17 | 200 | 263 | 309.18 | 103.638 | 115.049 | 90.493 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-05 13:18 | 200 | 261 | 309.827 | 104.242 | 115.092 | 90.493 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.003
2003-08-05 13:18 | 200 | 259 | 309.34 | 103.755 | 115.092 | 90.493 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-05 13:19 | 200 | 259 | 309.39 | 103.779 | 115.124 | 90.487 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-05 13:19 | 200 | 261 | 309.468 | 103.862 | 115.113 | 90.493 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-05 13:20 | 200 | 263 | 309.431 | 103.847 | 115.097 | 90.487 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.003
2003-08-05 13:20 | 200 | 260 | 309.475 | 103.901 | 115.081 | 90.493 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | -0.003
2003-08-05 13:21 | 200 | 265 | 308.958 | 103.438 | 115.033 | 90.487 | 0.2 | 0.265 | 0.265 | -0.003
2003-08-05 13:21 | 200 | 263 | 308.794 | 103.306 | 115.001 | 90.487 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.003
2003-08-05 13:22 | 200 | 263 | 308.744 | 103.218 | 115.033 | 90.493 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.003
2003-08-05 13:22 | 200 | 261 | 308.753 | 103.179 | 115.081 | 90.493 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-05 13:23 | 200 | 258 | 308.826 | 103.199 | 115.134 | 90.493 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-05 13:23 | 200 | 259 | 308.837 | 103.194 | 115.15 | 90.493 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.003
2003-08-05 13:24 | 200 | 259 | 308.922 | 103.262 | 115.167 | 90.493 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.003
2003-08-05 13:24 | 200 | 259 | 309.047 | 103.345 | 115.209 | 90.493 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-05 13:25 | 200 | 259 | 308.856 | 103.223 | 115.14 | 90.493 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-05 13:25 | 200 | 263 | 309.06 | 103.438 | 115.129 | 90.493 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-05 13:26 | 200 | 264 | 308.664 | 103.106 | 115.065 | 90.493 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-05 13:26 | 200 | 263 | 308.929 | 103.355 | 115.076 | 90.498 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-05 13:27 | 200 | 264 | 308.94 | 103.34 | 115.102 | 90.498 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-05 13:27 | 200 | 259 | 308.896 | 103.242 | 115.156 | 90.498 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-05 13:28 | 200 | 260 | 309.383 | 103.638 | 115.247 | 90.498 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | -0.003
2003-08-05 13:28 | 200 | 261 | 309.499 | 103.696 | 115.305 | 90.498 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-05 13:29 | 200 | 260 | 309.421 | 103.628 | 115.295 | 90.498 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | -0.002
2003-08-05 13:29 | 200 | 260 | 308.994 | 103.233 | 115.268 | 90.493 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | -0.003
2003-08-05 13:30 | 200 | 263 | 309.038 | 103.272 | 115.268 | 90.498 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.003
2003-08-05 13:30 | 200 | 259 | 309.549 | 103.735 | 115.316 | 90.498 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-05 13:31 | 200 | 259 | 309.529 | 103.667 | 115.364 | 90.498 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-05 13:31 | 200 | 257 | 309.704 | 103.735 | 115.471 | 90.498 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-05 13:32 | 200 | 258 | 308.251 | 102.218 | 115.535 | 90.498 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-05 13:32 | 200 | 256 | 307.442 | 101.414 | 115.53 | 90.498 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-05 13:33 | 200 | 258 | 309.116 | 103.121 | 115.492 | 90.503 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-05 13:33 | 200 | 271 | 308.61 | 102.769 | 115.343 | 90.498 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-05 13:34 | 200 | 269 | 308.33 | 102.511 | 115.316 | 90.503 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.003
2003-08-05 13:34 | 200 | 268 | 309.031 | 103.223 | 115.305 | 90.503 | 0.2 | 0.268 | 0.268 | -0.002
2003-08-05 13:35 | 200 | 264 | 307.787 | 101.877 | 115.407 | 90.503 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-05 13:35 | 200 | 264 | 304.829 | 98.775 | 115.551 | 90.503 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-05 13:36 | 200 | 262 | 303.34 | 97.195 | 115.642 | 90.503 | 0.2 | 0.262 | 0.262 | -0.002
2003-08-05 13:36 | 200 | 259 | 303.817 | 97.571 | 115.743 | 90.503 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-05 13:37 | 200 | 259 | 304.258 | 97.98 | 115.775 | 90.503 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-05 13:37 | 200 | 260 | 307.09 | 100.838 | 115.749 | 90.503 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | -0.002
2003-08-05 13:38 | 200 | 262 | 310.469 | 104.169 | 115.797 | 90.503 | 0.2 | 0.262 | 0.262 | -0.002
2003-08-05 13:38 | 200 | 259 | 307.441 | 101.131 | 115.807 | 90.503 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.003
2003-08-05 13:39 | 200 | 263 | 310.712 | 104.476 | 115.733 | 90.503 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-05 13:39 | 200 | 262 | 307.956 | 101.731 | 115.722 | 90.503 | 0.2 | 0.262 | 0.262 | -0.002
2003-08-05 13:40 | 200 | 260 | 310.543 | 104.237 | 115.797 | 90.509 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | -0.002
2003-08-05 13:40 | 200 | 258 | 307.319 | 101.019 | 115.786 | 90.514 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-05 13:41 | 200 | 254 | 308.706 | 102.828 | 115.364 | 90.514 | 0.2 | 0.254 | 0.254 | -0.002
2003-08-05 13:41 | 200 | 254 | 302.812 | 97.419 | 114.873 | 90.52 | 0.2 | 0.254 | 0.254 | -0.002
2003-08-05 13:42 | 200 | 257 | 301.907 | 95.644 | 115.738 | 90.525 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-05 13:42 | 200 | 257 | 304.101 | 98.073 | 115.498 | 90.53 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-05 13:43 | 200 | 263 | 301.627 | 95.274 | 115.823 | 90.53 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-05 13:43 | 200 | 261 | 300.602 | 94.147 | 115.93 | 90.525 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-05 13:44 | 200 | 271 | 300.841 | 94.493 | 115.823 | 90.525 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.003
2003-08-05 13:44 | 200 | 268 | 299.831 | 93.445 | 115.866 | 90.52 | 0.2 | 0.268 | 0.268 | -0.002
2003-08-05 13:45 | 200 | 259 | 297.615 | 91.299 | 115.791 | 90.525 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-05 13:45 | 200 | 259 | 297.98 | 91.679 | 115.765 | 90.536 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-05 13:46 | 200 | 257 | 297.836 | 91.792 | 115.508 | 90.536 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-05 13:46 | 200 | 256 | 297.041 | 90.714 | 115.775 | 90.552 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-05 13:47 | 200 | 259 | 299.346 | 93.542 | 115.252 | 90.552 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-05 13:47 | 200 | 258 | 296.078 | 90.904 | 114.622 | 90.552 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-05 13:48 | 200 | 260 | 297.126 | 91.723 | 114.851 | 90.552 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | -0.002
2003-08-05 13:48 | 200 | 257 | 293.809 | 89.66 | 113.586 | 90.563 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-05 13:49 | 200 | 254 | 291.3 | 88.475 | 112.246 | 90.579 | 0.2 | 0.254 | 0.254 | -0.002
2003-08-05 13:49 | 200 | 257 | 295.228 | 91.148 | 113.49 | 90.59 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-05 13:50 | 200 | 257 | 294.041 | 91.158 | 112.288 | 90.595 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-05 13:50 | 200 | 255 | 295.858 | 92.611 | 112.641 | 90.606 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-05 13:51 | 200 | 256 | 292.873 | 89.007 | 113.26 | 90.606 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-05 13:51 | 200 | 256 | 294.582 | 89.392 | 114.59 | 90.6 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-05 13:52 | 200 | 261 | 295.59 | 89.86 | 115.14 | 90.59 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-05 13:52 | 200 | 259 | 295.528 | 89.334 | 115.594 | 90.6 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-05 13:53 | 200 | 258 | 294.631 | 88.495 | 115.519 | 90.617 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-05 13:53 | 200 | 259 | 294.895 | 88.417 | 115.845 | 90.633 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-05 13:54 | 200 | 257 | 291.549 | 87.763 | 113.143 | 90.643 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-05 13:54 | 200 | 266 | 298.182 | 91.245 | 116.299 | 90.638 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-05 13:55 | 200 | 256 | 292.846 | 87.944 | 114.248 | 90.654 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-05 13:55 | 200 | 257 | 293.646 | 87.617 | 115.375 | 90.654 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-05 13:56 | 200 | 258 | 292.109 | 87.724 | 113.725 | 90.66 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-05 13:56 | 200 | 257 | 293.488 | 87.827 | 114.996 | 90.665 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-05 13:57 | 200 | 259 | 291.816 | 86.807 | 114.344 | 90.665 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-05 13:57 | 200 | 255 | 290.343 | 86.466 | 113.201 | 90.676 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-05 13:58 | 200 | 256 | 287.867 | 85.613 | 111.551 | 90.703 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-05 13:58 | 200 | 251 | 289.456 | 87.432 | 111.316 | 90.708 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 13:59 | 200 | 252 | 288.692 | 86.705 | 111.268 | 90.719 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-05 13:59 | 200 | 254 | 287.812 | 84.896 | 112.197 | 90.719 | 0.2 | 0.254 | 0.254 | -0.002
2003-08-05 14:00 | 200 | 251 | 287.257 | 85.222 | 111.322 | 90.713 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 14:00 | 200 | 251 | 287.044 | 85.008 | 111.306 | 90.73 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 14:01 | 200 | 252 | 288.244 | 85.242 | 112.272 | 90.73 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-05 14:01 | 200 | 255 | 288.165 | 84.998 | 112.443 | 90.724 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-05 14:02 | 200 | 257 | 287.994 | 84.827 | 112.427 | 90.74 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-05 14:02 | 200 | 251 | 285.238 | 84.457 | 110.003 | 90.778 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 14:03 | 200 | 255 | 285.442 | 84.832 | 109.832 | 90.778 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-05 14:03 | 200 | 252 | 286.432 | 85.042 | 110.612 | 90.778 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-05 14:04 | 200 | 251 | 285.861 | 84.076 | 110.985 | 90.8 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 14:04 | 200 | 255 | 286.884 | 85.734 | 110.35 | 90.8 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-05 14:05 | 200 | 256 | 286.059 | 83.901 | 111.364 | 90.794 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-05 14:05 | 200 | 254 | 285.601 | 83.72 | 111.087 | 90.794 | 0.2 | 0.254 | 0.254 | -0.002
2003-08-05 14:06 | 200 | 255 | 285.711 | 84.354 | 110.563 | 90.794 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-05 14:06 | 200 | 254 | 288.117 | 84.003 | 113.298 | 90.816 | 0.2 | 0.254 | 0.254 | -0.002
2003-08-05 14:07 | 200 | 255 | 284.911 | 83.067 | 111.012 | 90.832 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-05 14:07 | 200 | 251 | 288.242 | 82.628 | 114.771 | 90.843 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 14:08 | 200 | 251 | 283.643 | 82.413 | 110.366 | 90.864 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 14:08 | 200 | 252 | 283.956 | 83.345 | 109.736 | 90.875 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-05 14:09 | 200 | 257 | 286.14 | 83.228 | 112.069 | 90.843 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-05 14:09 | 200 | 259 | 286.813 | 83.779 | 112.208 | 90.826 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-05 14:10 | 200 | 258 | 290.424 | 83.881 | 115.727 | 90.816 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-05 14:10 | 200 | 259 | 289.038 | 83.798 | 114.419 | 90.821 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-05 14:11 | 200 | 258 | 287.73 | 83.345 | 113.532 | 90.853 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-05 14:11 | 200 | 252 | 282.813 | 83.398 | 108.529 | 90.886 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-05 14:12 | 200 | 251 | 278.759 | 82.564 | 105.272 | 90.923 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 14:12 | 200 | 253 | 284.345 | 82.799 | 110.628 | 90.918 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-05 14:13 | 200 | 251 | 284.982 | 83.228 | 110.841 | 90.913 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 14:13 | 200 | 252 | 283.985 | 82.306 | 110.761 | 90.918 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-05 14:14 | 200 | 253 | 280.431 | 82.218 | 107.29 | 90.923 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-05 14:14 | 200 | 251 | 281.608 | 81.862 | 108.801 | 90.945 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 14:15 | 200 | 249 | 284.37 | 82.365 | 111.012 | 90.993 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 14:15 | 200 | 249 | 280.938 | 81.116 | 108.796 | 91.026 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 14:16 | 200 | 249 | 280.648 | 80.97 | 108.636 | 91.042 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 14:16 | 200 | 243 | 276.801 | 80.653 | 105.074 | 91.074 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 14:17 | 200 | 244 | 279.574 | 80.687 | 107.824 | 91.063 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 14:17 | 200 | 245 | 280.952 | 81.199 | 108.684 | 91.069 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 14:18 | 200 | 248 | 281.517 | 81.262 | 109.202 | 91.053 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 14:18 | 200 | 250 | 281.55 | 81.199 | 109.293 | 91.058 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 14:19 | 200 | 250 | 281.728 | 81.111 | 109.538 | 91.079 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 14:19 | 200 | 252 | 281.191 | 80.638 | 109.479 | 91.074 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-05 14:20 | 200 | 248 | 279.888 | 80.536 | 108.246 | 91.106 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 14:20 | 200 | 245 | 279.27 | 80.35 | 107.771 | 91.149 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 14:21 | 200 | 249 | 279.79 | 80.726 | 107.904 | 91.16 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 14:21 | 200 | 248 | 277.824 | 80.346 | 106.318 | 91.16 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 14:22 | 200 | 248 | 280.882 | 80.926 | 108.823 | 91.133 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 14:22 | 200 | 251 | 282.676 | 81.877 | 109.741 | 91.058 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 14:23 | 200 | 249 | 282.003 | 81.716 | 109.202 | 91.085 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 14:23 | 200 | 249 | 282.515 | 81.55 | 109.859 | 91.106 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 14:24 | 200 | 251 | 281.906 | 81.55 | 109.207 | 91.149 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 14:24 | 200 | 248 | 278.936 | 80.502 | 107.263 | 91.171 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 14:25 | 200 | 245 | 279.146 | 79.931 | 108.006 | 91.209 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 14:25 | 200 | 248 | 280.886 | 80.433 | 109.25 | 91.203 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 14:26 | 200 | 248 | 280.1 | 80.545 | 108.395 | 91.16 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 14:26 | 200 | 250 | 281.715 | 80.541 | 110.019 | 91.155 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 14:27 | 200 | 249 | 281.116 | 81.17 | 108.823 | 91.123 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 14:27 | 200 | 255 | 283.589 | 82.106 | 110.377 | 91.106 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-05 14:28 | 200 | 253 | 284.786 | 82.096 | 111.567 | 91.123 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-05 14:28 | 200 | 253 | 283.704 | 82.365 | 110.206 | 91.133 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-05 14:29 | 200 | 255 | 283.766 | 82.389 | 110.222 | 91.155 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-05 14:29 | 200 | 251 | 283.688 | 82.135 | 110.355 | 91.198 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 14:30 | 200 | 249 | 279.175 | 81.696 | 106.211 | 91.268 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 14:30 | 200 | 247 | 276.955 | 82.023 | 103.68 | 91.252 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 14:31 | 200 | 247 | 278.015 | 80.316 | 106.42 | 91.279 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 14:31 | 200 | 248 | 277.944 | 80.784 | 105.838 | 91.322 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 14:32 | 200 | 248 | 278.883 | 80.682 | 106.89 | 91.311 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 14:32 | 200 | 248 | 282.869 | 82.009 | 109.608 | 91.252 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 14:33 | 200 | 253 | 283.487 | 82.574 | 109.634 | 91.279 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-05 14:33 | 200 | 250 | 280.659 | 80.862 | 108.502 | 91.295 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 14:34 | 200 | 251 | 283.684 | 81.399 | 111.001 | 91.284 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 14:34 | 200 | 251 | 281.7 | 80.936 | 109.442 | 91.322 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 14:35 | 200 | 246 | 280.118 | 80.619 | 108.134 | 91.365 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 14:35 | 200 | 248 | 280.566 | 81.019 | 108.177 | 91.37 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 14:36 | 200 | 246 | 278.86 | 80.199 | 107.242 | 91.419 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 14:36 | 200 | 245 | 276.313 | 81.038 | 103.851 | 91.424 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 14:37 | 200 | 244 | 278.335 | 81.779 | 105.154 | 91.402 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 14:37 | 200 | 245 | 281.067 | 81.472 | 108.225 | 91.37 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 14:38 | 200 | 247 | 281.85 | 82.282 | 108.182 | 91.386 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 14:38 | 200 | 251 | 279.964 | 82.291 | 106.292 | 91.381 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 14:39 | 200 | 245 | 279.559 | 82.057 | 106.089 | 91.413 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 14:39 | 200 | 249 | 280.719 | 81.916 | 107.546 | 91.257 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 14:40 | 200 | 246 | 280.492 | 81.565 | 107.605 | 91.322 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 14:40 | 200 | 245 | 279.223 | 81.438 | 106.409 | 91.376 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 14:41 | 200 | 243 | 277.404 | 80.858 | 105.149 | 91.397 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 14:41 | 200 | 248 | 278.817 | 81.721 | 105.715 | 91.381 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 14:42 | 200 | 248 | 282.216 | 82.701 | 108.161 | 91.354 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 14:42 | 200 | 249 | 281.913 | 82.964 | 107.584 | 91.365 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 14:43 | 200 | 248 | 280.96 | 82.043 | 107.52 | 91.397 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 14:43 | 200 | 251 | 279.638 | 82.345 | 105.923 | 91.37 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 14:44 | 200 | 248 | 280.178 | 81.56 | 107.226 | 91.392 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 14:44 | 200 | 251 | 278.056 | 82.408 | 104.246 | 91.402 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 14:45 | 200 | 245 | 279.419 | 81.794 | 106.19 | 91.435 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 14:45 | 200 | 246 | 277.301 | 81.316 | 104.529 | 91.456 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 14:46 | 200 | 244 | 279.806 | 80.76 | 107.568 | 91.478 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 14:46 | 200 | 245 | 277.533 | 81.37 | 104.674 | 91.489 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 14:47 | 200 | 248 | 281.205 | 81.818 | 107.931 | 91.456 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 14:47 | 200 | 251 | 281.985 | 82.155 | 108.39 | 91.44 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 14:48 | 200 | 249 | 279.556 | 82.711 | 105.362 | 91.483 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 14:48 | 200 | 250 | 281.259 | 81.482 | 108.262 | 91.515 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 14:49 | 200 | 249 | 280.136 | 80.999 | 107.6 | 91.537 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 14:49 | 200 | 245 | 278.518 | 80.95 | 106.009 | 91.559 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 14:50 | 200 | 248 | 278.463 | 81.253 | 105.635 | 91.575 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 14:50 | 200 | 248 | 280.38 | 81.974 | 106.858 | 91.548 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 14:51 | 200 | 246 | 280.157 | 81.613 | 106.991 | 91.553 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 14:51 | 200 | 251 | 282.661 | 80.945 | 110.152 | 91.564 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 14:52 | 200 | 249 | 280.611 | 81.901 | 107.146 | 91.564 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 14:52 | 200 | 247 | 279.411 | 81.272 | 106.575 | 91.564 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 14:53 | 200 | 247 | 278.602 | 80.692 | 106.308 | 91.602 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 14:53 | 200 | 249 | 278.541 | 80.36 | 106.569 | 91.612 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 14:54 | 200 | 247 | 279.21 | 81.082 | 106.489 | 91.639 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 14:54 | 200 | 246 | 279.897 | 80.775 | 107.493 | 91.629 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 14:55 | 200 | 248 | 279.831 | 81.179 | 107.034 | 91.618 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 14:55 | 200 | 245 | 278.585 | 80.921 | 106.057 | 91.607 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 14:56 | 200 | 250 | 279.025 | 80.887 | 106.553 | 91.585 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 14:56 | 200 | 249 | 278.256 | 80.721 | 105.912 | 91.623 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 14:57 | 200 | 246 | 277.389 | 80.248 | 105.464 | 91.677 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 14:57 | 200 | 245 | 275.442 | 79.838 | 103.857 | 91.747 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 14:58 | 200 | 247 | 277.525 | 79.77 | 106.035 | 91.72 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 14:58 | 200 | 243 | 279.428 | 79.419 | 108.278 | 91.731 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 14:59 | 200 | 247 | 277.927 | 79.76 | 106.425 | 91.742 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 14:59 | 200 | 246 | 277.816 | 79.848 | 106.243 | 91.725 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 15:00 | 200 | 248 | 279.376 | 79.902 | 107.781 | 91.693 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 15:00 | 200 | 246 | 280.49 | 80.033 | 108.737 | 91.72 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 15:01 | 200 | 248 | 278.787 | 79.809 | 107.274 | 91.704 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 15:01 | 200 | 249 | 278.173 | 79.809 | 106.655 | 91.709 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 15:02 | 200 | 245 | 276.465 | 78.892 | 105.848 | 91.725 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 15:02 | 200 | 244 | 275.31 | 78.478 | 105.09 | 91.742 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 15:03 | 200 | 246 | 273.906 | 78.185 | 103.947 | 91.774 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 15:03 | 200 | 241 | 274.232 | 78.356 | 104.129 | 91.747 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-05 15:04 | 200 | 242 | 272.468 | 78.248 | 102.441 | 91.779 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 15:04 | 200 | 243 | 272.738 | 78.063 | 102.885 | 91.79 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 15:05 | 200 | 246 | 274.024 | 78.287 | 103.969 | 91.768 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 15:05 | 200 | 242 | 273.745 | 78.463 | 103.557 | 91.725 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 15:06 | 200 | 246 | 275.998 | 78.531 | 105.763 | 91.704 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 15:06 | 200 | 248 | 276.397 | 78.658 | 106.03 | 91.709 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 15:07 | 200 | 246 | 273.224 | 78.331 | 103.141 | 91.752 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 15:07 | 200 | 244 | 275.107 | 78.97 | 104.358 | 91.779 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 15:08 | 200 | 242 | 274.449 | 77.985 | 104.631 | 91.833 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 15:08 | 200 | 244 | 274.792 | 78.429 | 104.551 | 91.812 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 15:09 | 200 | 246 | 276.071 | 79.063 | 105.25 | 91.758 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 15:09 | 200 | 246 | 277.432 | 79.121 | 106.58 | 91.731 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 15:10 | 200 | 246 | 272.057 | 78.429 | 101.87 | 91.758 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 15:10 | 200 | 247 | 274.864 | 78.497 | 104.561 | 91.806 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 15:11 | 200 | 247 | 274.202 | 78.336 | 104.038 | 91.828 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 15:11 | 200 | 243 | 274.196 | 78.224 | 104.107 | 91.865 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 15:12 | 200 | 243 | 270.803 | 77.473 | 101.454 | 91.876 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 15:12 | 200 | 245 | 270.754 | 77.312 | 101.539 | 91.903 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 15:13 | 200 | 240 | 269.88 | 77.575 | 100.407 | 91.898 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 15:13 | 200 | 240 | 269.998 | 77.341 | 100.765 | 91.892 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 15:14 | 200 | 243 | 274.149 | 77.941 | 104.321 | 91.887 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 15:14 | 200 | 244 | 275.448 | 78.263 | 105.32 | 91.865 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 15:15 | 200 | 248 | 275.124 | 78.351 | 104.951 | 91.822 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 15:15 | 200 | 249 | 273.326 | 78.224 | 103.285 | 91.817 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 15:16 | 200 | 245 | 270.966 | 77.61 | 101.512 | 91.844 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 15:16 | 200 | 240 | 271.952 | 77.795 | 102.281 | 91.876 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 15:17 | 200 | 242 | 271.426 | 76.937 | 102.618 | 91.871 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 15:17 | 200 | 240 | 269.717 | 76.932 | 100.909 | 91.876 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 15:18 | 200 | 239 | 269.845 | 76.771 | 101.203 | 91.871 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 15:18 | 200 | 242 | 269.455 | 77.044 | 100.54 | 91.871 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 15:19 | 200 | 243 | 272.023 | 77.215 | 102.975 | 91.833 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 15:19 | 200 | 243 | 272.16 | 77.058 | 103.258 | 91.844 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 15:20 | 200 | 243 | 273.845 | 77.478 | 104.529 | 91.838 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 15:20 | 200 | 241 | 270.816 | 76.776 | 102.153 | 91.887 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-05 15:21 | 200 | 241 | 270.053 | 77.054 | 101.074 | 91.925 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-05 15:21 | 200 | 242 | 271.187 | 77.029 | 102.212 | 91.946 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 15:22 | 200 | 243 | 270.625 | 77.054 | 101.619 | 91.952 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 15:22 | 200 | 243 | 272.419 | 77.385 | 103.093 | 91.941 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 15:23 | 200 | 241 | 270.764 | 77.317 | 101.528 | 91.919 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-05 15:23 | 200 | 244 | 271.273 | 77.97 | 101.395 | 91.908 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 15:24 | 200 | 246 | 272.991 | 78.785 | 102.324 | 91.882 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 15:24 | 200 | 243 | 272.611 | 78.448 | 102.26 | 91.903 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 15:25 | 200 | 246 | 272.18 | 77.59 | 102.692 | 91.898 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 15:25 | 200 | 243 | 269.768 | 76.732 | 101.101 | 91.935 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 15:26 | 200 | 240 | 268.457 | 76.59 | 99.91 | 91.957 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 15:26 | 200 | 250 | 270.939 | 76.776 | 102.222 | 91.941 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 15:27 | 200 | 252 | 278.903 | 77.195 | 109.88 | 91.828 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-05 15:27 | 200 | 246 | 275.598 | 76.581 | 107.205 | 91.812 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 15:28 | 200 | 248 | 273.908 | 76.488 | 105.587 | 91.833 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 15:28 | 200 | 247 | 272.716 | 76.327 | 104.529 | 91.86 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 15:29 | 200 | 247 | 271.895 | 76.654 | 103.376 | 91.865 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 15:29 | 200 | 248 | 271.552 | 76.22 | 103.472 | 91.86 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 15:30 | 200 | 242 | 270.511 | 75.873 | 102.719 | 91.919 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 15:30 | 200 | 240 | 266.484 | 75.049 | 99.446 | 91.989 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 15:31 | 200 | 238 | 267.399 | 74.747 | 100.62 | 92.032 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 15:31 | 200 | 238 | 266.902 | 74.479 | 100.375 | 92.048 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 15:32 | 200 | 237 | 265.802 | 74.201 | 99.52 | 92.081 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 15:32 | 200 | 240 | 269.192 | 75.113 | 101.993 | 92.086 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 15:33 | 200 | 238 | 268.602 | 75.03 | 101.486 | 92.086 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 15:33 | 200 | 242 | 271.407 | 75.727 | 103.632 | 92.048 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 15:34 | 200 | 244 | 270.55 | 75.313 | 103.189 | 92.048 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 15:34 | 200 | 242 | 267.918 | 74.961 | 100.882 | 92.075 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 15:35 | 200 | 240 | 267.765 | 74.957 | 100.69 | 92.118 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 15:35 | 200 | 238 | 267.087 | 74.727 | 100.22 | 92.14 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 15:36 | 200 | 239 | 266.915 | 74.62 | 100.177 | 92.118 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 15:36 | 200 | 238 | 269.279 | 74.986 | 102.158 | 92.135 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 15:37 | 200 | 236 | 268.373 | 74.747 | 101.486 | 92.14 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-05 15:37 | 200 | 239 | 267.588 | 74.523 | 100.898 | 92.167 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 15:38 | 200 | 238 | 267.823 | 74.683 | 101.005 | 92.135 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 15:38 | 200 | 240 | 269.415 | 75.02 | 102.271 | 92.124 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 15:39 | 200 | 241 | 266.81 | 74.21 | 100.46 | 92.14 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-05 15:39 | 200 | 237 | 265.651 | 74.113 | 99.355 | 92.183 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 15:40 | 200 | 235 | 264.184 | 73.484 | 98.522 | 92.178 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 15:40 | 200 | 235 | 264.136 | 73.65 | 98.287 | 92.199 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 15:41 | 200 | 237 | 264.654 | 73.864 | 98.602 | 92.188 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 15:41 | 200 | 236 | 264.795 | 73.796 | 98.821 | 92.178 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-05 15:42 | 200 | 239 | 264.976 | 73.967 | 98.837 | 92.172 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 15:42 | 200 | 238 | 266.059 | 73.645 | 100.22 | 92.194 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 15:43 | 200 | 239 | 267.435 | 74.376 | 100.898 | 92.161 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 15:43 | 200 | 240 | 267.343 | 74.61 | 100.572 | 92.161 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 15:44 | 200 | 241 | 266.189 | 74.449 | 99.595 | 92.145 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-05 15:44 | 200 | 238 | 265.521 | 74.571 | 98.762 | 92.188 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 15:45 | 200 | 237 | 265.271 | 74.64 | 98.426 | 92.205 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 15:45 | 200 | 237 | 266.005 | 74.547 | 99.237 | 92.221 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 15:46 | 200 | 237 | 267 | 75.371 | 99.398 | 92.231 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 15:46 | 200 | 237 | 264.144 | 74.01 | 97.892 | 92.242 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 15:47 | 200 | 235 | 264.148 | 73.303 | 98.581 | 92.264 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 15:47 | 200 | 234 | 264.403 | 73.255 | 98.938 | 92.21 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 15:48 | 200 | 238 | 263.995 | 73.284 | 98.506 | 92.205 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 15:48 | 200 | 240 | 263.815 | 73.328 | 98.282 | 92.205 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 15:49 | 200 | 239 | 262.824 | 73.128 | 97.465 | 92.231 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 15:49 | 200 | 235 | 261.98 | 72.733 | 97.005 | 92.242 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 15:50 | 200 | 234 | 261.672 | 72.894 | 96.493 | 92.285 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 15:50 | 200 | 238 | 266.005 | 74.269 | 99.456 | 92.28 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 15:51 | 200 | 234 | 264.546 | 73.947 | 98.308 | 92.291 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 15:51 | 200 | 238 | 266.415 | 74.903 | 99.227 | 92.285 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 15:52 | 200 | 236 | 264.112 | 74.191 | 97.593 | 92.328 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-05 15:52 | 200 | 235 | 263.275 | 74.054 | 96.877 | 92.344 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 15:53 | 200 | 233 | 263.011 | 74.698 | 95.969 | 92.344 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 15:53 | 200 | 238 | 262.169 | 74.127 | 95.665 | 92.377 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 15:54 | 200 | 235 | 262.965 | 73.567 | 97.027 | 92.371 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 15:54 | 200 | 233 | 261.551 | 73.147 | 96.033 | 92.371 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 15:55 | 200 | 235 | 263.07 | 74.147 | 96.589 | 92.334 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 15:55 | 200 | 237 | 262.411 | 73.318 | 96.754 | 92.339 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 15:56 | 200 | 233 | 261.742 | 72.83 | 96.546 | 92.366 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 15:56 | 200 | 234 | 261.277 | 72.445 | 96.471 | 92.361 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 15:57 | 200 | 235 | 260.782 | 72.201 | 96.21 | 92.371 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 15:57 | 200 | 234 | 260.442 | 72.177 | 95.937 | 92.328 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 15:58 | 200 | 233 | 259.895 | 72.586 | 95.04 | 92.269 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 15:58 | 200 | 230 | 260.439 | 72.055 | 95.975 | 92.409 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 15:59 | 200 | 230 | 260.052 | 71.791 | 95.852 | 92.409 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 15:59 | 200 | 234 | 261.196 | 72.294 | 96.493 | 92.409 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 16:00 | 200 | 231 | 260.608 | 72.396 | 95.964 | 92.248 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 16:00 | 200 | 232 | 258.266 | 71.826 | 94.634 | 91.806 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 16:01 | 200 | 232 | 258.222 | 71.84 | 94.597 | 91.785 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 16:01 | 200 | 225 | 256.107 | 71.411 | 93.299 | 91.397 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 16:02 | 200 | 227 | 257.226 | 71.694 | 93.823 | 91.709 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 16:02 | 200 | 227 | 258.261 | 71.04 | 95.291 | 91.93 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 16:03 | 200 | 229 | 257.156 | 71.304 | 94.234 | 91.618 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 16:03 | 200 | 228 | 257.868 | 71.47 | 94.576 | 91.822 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 16:04 | 200 | 230 | 260.784 | 72.196 | 96.61 | 91.978 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 16:04 | 200 | 230 | 258.779 | 72.289 | 94.485 | 92.005 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 16:05 | 200 | 227 | 257.477 | 71.699 | 94.72 | 91.058 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 16:05 | 200 | 228 | 256.193 | 71.811 | 93.518 | 90.864 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 16:06 | 200 | 227 | 257.911 | 71.65 | 94.789 | 91.472 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 16:06 | 200 | 225 | 256.789 | 71.421 | 94.132 | 91.236 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 16:07 | 200 | 229 | 259.157 | 72.026 | 95.174 | 91.957 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 16:07 | 200 | 232 | 261.104 | 72.26 | 97.059 | 91.785 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 16:08 | 200 | 235 | 261.614 | 73.006 | 96.802 | 91.806 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 16:08 | 200 | 233 | 259.163 | 72.382 | 95.19 | 91.591 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 16:09 | 200 | 230 | 256.584 | 72.069 | 93.091 | 91.424 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 16:09 | 200 | 224 | 253.816 | 71.548 | 92.061 | 90.207 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 16:10 | 200 | 225 | 254.861 | 71.006 | 92.878 | 90.977 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 16:10 | 200 | 224 | 255.374 | 71.518 | 92.739 | 91.117 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 16:11 | 200 | 229 | 257.921 | 72.035 | 93.988 | 91.898 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 16:11 | 200 | 225 | 256.161 | 71.474 | 93.193 | 91.494 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 16:12 | 200 | 229 | 255.768 | 71.226 | 93.732 | 90.81 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 16:12 | 200 | 224 | 255.059 | 70.933 | 93.273 | 90.853 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 16:13 | 200 | 226 | 255.748 | 71.216 | 93.598 | 90.934 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 16:13 | 200 | 228 | 256.114 | 71.47 | 93.785 | 90.859 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 16:14 | 200 | 229 | 257.68 | 71.743 | 93.668 | 92.269 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 16:14 | 200 | 229 | 259.904 | 72.733 | 94.843 | 92.328 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 16:15 | 200 | 231 | 258.949 | 71.767 | 94.816 | 92.366 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 16:15 | 200 | 232 | 257.618 | 71.426 | 94.047 | 92.145 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 16:16 | 200 | 229 | 258.608 | 71.787 | 94.832 | 91.989 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 16:16 | 200 | 230 | 256.559 | 71.474 | 93.166 | 91.919 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 16:17 | 200 | 227 | 256.012 | 70.923 | 93.401 | 91.688 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 16:17 | 200 | 226 | 256.373 | 71.036 | 93.299 | 92.038 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 16:18 | 200 | 233 | 259.025 | 72.625 | 93.716 | 92.684 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 16:18 | 200 | 232 | 259.396 | 72.66 | 94.122 | 92.614 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 16:19 | 200 | 234 | 259.82 | 72.664 | 94.661 | 92.495 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 16:19 | 200 | 235 | 260.326 | 72.684 | 95.158 | 92.484 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 16:20 | 200 | 234 | 259.111 | 72.825 | 93.791 | 92.495 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 16:20 | 200 | 234 | 259.296 | 73.235 | 93.577 | 92.484 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 16:21 | 200 | 234 | 258.35 | 72.464 | 93.369 | 92.517 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 16:21 | 200 | 243 | 266.338 | 73.372 | 100.578 | 92.388 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 16:22 | 200 | 239 | 264.322 | 72.82 | 99.147 | 92.355 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 16:22 | 200 | 235 | 261.699 | 72.435 | 96.92 | 92.344 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 16:23 | 200 | 234 | 261.634 | 72.113 | 97.15 | 92.371 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 16:23 | 200 | 236 | 261.083 | 72.401 | 96.311 | 92.371 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-05 16:24 | 200 | 232 | 259.462 | 71.543 | 95.494 | 92.425 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 16:24 | 200 | 232 | 259.868 | 71.548 | 95.889 | 92.431 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 16:25 | 200 | 235 | 259.963 | 71.616 | 95.889 | 92.458 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 16:25 | 200 | 231 | 260.211 | 71.25 | 96.498 | 92.463 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 16:26 | 200 | 235 | 260.479 | 72.079 | 95.948 | 92.452 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 16:26 | 200 | 238 | 260.643 | 71.538 | 96.685 | 92.42 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 16:27 | 200 | 234 | 260.609 | 71.611 | 96.6 | 92.398 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 16:27 | 200 | 236 | 261.283 | 71.757 | 97.155 | 92.371 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-05 16:28 | 200 | 232 | 259.034 | 70.933 | 95.66 | 92.441 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 16:28 | 200 | 230 | 258.455 | 70.567 | 95.393 | 92.495 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 16:29 | 200 | 230 | 257.192 | 70.26 | 94.426 | 92.506 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 16:29 | 200 | 230 | 257.964 | 70.631 | 94.811 | 92.522 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 16:30 | 200 | 231 | 257.233 | 70.68 | 94.02 | 92.533 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 16:30 | 200 | 232 | 258.787 | 70.904 | 95.355 | 92.528 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 16:31 | 200 | 229 | 258.489 | 71.05 | 94.949 | 92.49 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 16:31 | 200 | 230 | 257.069 | 70.933 | 93.695 | 92.441 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 16:32 | 200 | 231 | 256.593 | 70.909 | 93.593 | 92.091 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 16:32 | 200 | 226 | 256.399 | 70.738 | 93.833 | 91.828 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 16:33 | 200 | 228 | 259.972 | 71.811 | 95.596 | 92.565 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 16:33 | 200 | 231 | 259.998 | 72.045 | 95.382 | 92.571 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 16:34 | 200 | 234 | 260.563 | 72.338 | 95.649 | 92.576 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 16:34 | 200 | 234 | 261.277 | 72.401 | 96.327 | 92.549 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 16:35 | 200 | 235 | 262.32 | 72.616 | 97.203 | 92.501 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 16:35 | 200 | 232 | 262.517 | 72.567 | 97.422 | 92.528 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 16:36 | 200 | 234 | 262.684 | 72.421 | 97.865 | 92.398 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 16:36 | 200 | 235 | 261.546 | 72.645 | 96.53 | 92.371 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 16:37 | 200 | 234 | 262.596 | 72.503 | 97.587 | 92.506 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 16:37 | 200 | 233 | 262.804 | 72.572 | 97.737 | 92.495 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 16:38 | 200 | 231 | 261.504 | 72.04 | 96.893 | 92.571 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 16:38 | 200 | 235 | 263.732 | 72.938 | 98.202 | 92.592 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 16:39 | 200 | 235 | 263.602 | 72.986 | 98.18 | 92.436 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 16:39 | 200 | 236 | 261.939 | 72.713 | 97.011 | 92.215 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-05 16:40 | 200 | 237 | 262.272 | 72.811 | 97.235 | 92.226 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 16:40 | 200 | 233 | 260.907 | 72.299 | 96.242 | 92.366 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 16:41 | 200 | 233 | 260.692 | 72.294 | 96.215 | 92.183 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 16:41 | 200 | 235 | 259.863 | 71.601 | 95.734 | 92.528 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 16:42 | 200 | 234 | 260.826 | 71.918 | 96.3 | 92.608 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 16:42 | 200 | 235 | 262.299 | 72.274 | 97.438 | 92.587 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 16:43 | 200 | 237 | 263.636 | 72.864 | 98.191 | 92.581 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 16:43 | 200 | 231 | 261.317 | 71.64 | 97.101 | 92.576 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 16:44 | 200 | 234 | 259.653 | 71.353 | 95.74 | 92.56 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 16:44 | 200 | 232 | 260.567 | 71.723 | 96.268 | 92.576 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 16:45 | 200 | 230 | 259.448 | 71.479 | 95.377 | 92.592 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 16:45 | 200 | 232 | 260.23 | 71.294 | 96.349 | 92.587 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 16:46 | 200 | 235 | 261.382 | 71.577 | 97.24 | 92.565 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 16:46 | 200 | 236 | 261.029 | 71.304 | 97.171 | 92.554 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-05 16:47 | 200 | 238 | 261.973 | 71.094 | 98.378 | 92.501 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 16:47 | 200 | 232 | 261.928 | 71.562 | 97.838 | 92.528 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 16:48 | 200 | 234 | 262.002 | 71.455 | 97.993 | 92.554 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 16:48 | 200 | 237 | 262.303 | 71.543 | 98.276 | 92.484 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 16:49 | 200 | 235 | 261.969 | 71.299 | 98.105 | 92.565 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 16:49 | 200 | 238 | 260.9 | 71.543 | 96.797 | 92.56 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 16:50 | 200 | 232 | 261.509 | 71.421 | 97.571 | 92.517 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 16:50 | 200 | 238 | 263.004 | 71.587 | 98.906 | 92.511 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 16:51 | 200 | 237 | 274.195 | 71.494 | 110.19 | 92.511 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 16:51 | 200 | 236 | 268.602 | 72.742 | 103.376 | 92.484 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-05 16:52 | 200 | 238 | 264.003 | 72.094 | 99.376 | 92.533 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 16:52 | 200 | 238 | 264.935 | 72.011 | 100.402 | 92.522 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 16:53 | 200 | 234 | 265.142 | 71.855 | 100.77 | 92.517 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 16:53 | 200 | 239 | 265.579 | 71.806 | 101.219 | 92.554 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 16:54 | 200 | 233 | 263.011 | 71.523 | 98.896 | 92.592 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 16:54 | 200 | 237 | 260.948 | 71.596 | 96.808 | 92.544 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 16:55 | 200 | 238 | 263.937 | 72.172 | 99.334 | 92.431 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 16:55 | 200 | 235 | 263.477 | 71.894 | 99.109 | 92.474 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 16:56 | 200 | 234 | 262.214 | 71.47 | 98.26 | 92.484 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 16:56 | 200 | 234 | 261.127 | 71.162 | 97.443 | 92.522 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 16:57 | 200 | 234 | 259.558 | 70.714 | 96.316 | 92.528 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 16:57 | 200 | 230 | 258.962 | 70.45 | 96.071 | 92.441 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 16:58 | 200 | 229 | 257.852 | 70.372 | 95.238 | 92.242 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 16:58 | 200 | 229 | 258.53 | 70.221 | 95.884 | 92.425 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 16:59 | 200 | 231 | 260.121 | 70.879 | 96.973 | 92.269 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 16:59 | 200 | 232 | 259.687 | 71.079 | 96.172 | 92.436 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 17:00 | 200 | 233 | 260.548 | 71.148 | 96.872 | 92.528 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 17:00 | 200 | 233 | 258.872 | 70.923 | 95.852 | 92.097 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 17:01 | 200 | 231 | 257.602 | 70.611 | 95.083 | 91.908 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:01 | 200 | 229 | 257.019 | 70.494 | 94.8 | 91.725 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 17:02 | 200 | 231 | 258.944 | 70.645 | 95.911 | 92.388 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:02 | 200 | 229 | 259.547 | 70.494 | 96.461 | 92.592 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 17:03 | 200 | 234 | 260.562 | 70.762 | 97.176 | 92.624 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 17:03 | 200 | 232 | 260.762 | 70.977 | 97.187 | 92.598 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 17:04 | 200 | 229 | 260.551 | 70.689 | 97.598 | 92.264 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 17:04 | 200 | 229 | 260.016 | 70.67 | 97.427 | 91.919 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 17:05 | 200 | 229 | 257.695 | 70.211 | 96.071 | 91.413 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 17:05 | 200 | 227 | 256.384 | 70.143 | 94.656 | 91.585 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 17:06 | 200 | 229 | 256.691 | 70.582 | 94.341 | 91.768 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 17:06 | 200 | 226 | 255.987 | 70.284 | 93.972 | 91.731 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 17:07 | 200 | 225 | 256.035 | 70.153 | 93.737 | 92.145 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 17:07 | 200 | 228 | 258.457 | 70.914 | 95.398 | 92.145 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 17:08 | 200 | 230 | 256.907 | 70.684 | 94.175 | 92.048 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 17:08 | 200 | 227 | 255.276 | 70.402 | 92.723 | 92.151 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 17:09 | 200 | 226 | 255.59 | 70.65 | 93.064 | 91.876 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 17:09 | 200 | 229 | 254.317 | 69.933 | 92.68 | 91.704 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 17:10 | 200 | 225 | 254.252 | 69.972 | 92.189 | 92.091 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 17:10 | 200 | 223 | 255.008 | 70.26 | 92.856 | 91.892 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-05 17:11 | 200 | 227 | 255.015 | 70.06 | 93.219 | 91.736 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 17:11 | 200 | 226 | 255.698 | 70.319 | 93.465 | 91.914 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 17:12 | 200 | 226 | 256.153 | 70.816 | 93.326 | 92.011 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 17:12 | 200 | 227 | 254.565 | 70.358 | 91.954 | 92.253 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 17:13 | 200 | 227 | 256.165 | 70.236 | 93.951 | 91.978 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 17:13 | 200 | 231 | 256.465 | 70.436 | 93.609 | 92.42 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:14 | 200 | 229 | 257.607 | 70.348 | 94.688 | 92.571 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 17:14 | 200 | 231 | 258.011 | 70.367 | 94.939 | 92.705 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:15 | 200 | 231 | 259.4 | 70.523 | 96.188 | 92.689 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:15 | 200 | 231 | 258.373 | 70.211 | 95.489 | 92.673 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:16 | 200 | 226 | 257.36 | 70.284 | 94.602 | 92.474 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 17:16 | 200 | 229 | 256.054 | 70.275 | 93.801 | 91.978 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 17:17 | 200 | 227 | 254.429 | 69.807 | 92.536 | 92.086 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 17:17 | 200 | 226 | 256.274 | 70.041 | 93.673 | 92.56 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 17:18 | 200 | 226 | 256.58 | 69.919 | 93.994 | 92.667 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 17:18 | 200 | 227 | 257.35 | 70.182 | 94.517 | 92.651 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 17:19 | 200 | 231 | 257.438 | 70.211 | 94.608 | 92.619 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:19 | 200 | 227 | 257.514 | 70.143 | 94.741 | 92.63 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 17:20 | 200 | 229 | 257.627 | 70.241 | 94.821 | 92.565 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 17:20 | 200 | 230 | 256.919 | 70.333 | 93.94 | 92.646 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 17:21 | 200 | 233 | 258.895 | 70.328 | 95.975 | 92.592 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 17:21 | 200 | 229 | 257.11 | 70.167 | 94.367 | 92.576 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 17:22 | 200 | 231 | 258.007 | 70.231 | 95.211 | 92.565 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:22 | 200 | 234 | 258.126 | 70.28 | 95.286 | 92.56 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 17:23 | 200 | 233 | 259.883 | 70.831 | 96.562 | 92.49 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 17:23 | 200 | 234 | 259.426 | 70.753 | 96.226 | 92.447 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 17:24 | 200 | 234 | 259.447 | 71.031 | 95.953 | 92.463 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 17:24 | 200 | 231 | 257.993 | 70.762 | 94.768 | 92.463 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:25 | 200 | 230 | 257.155 | 70.719 | 93.903 | 92.533 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 17:25 | 200 | 231 | 256.881 | 70.509 | 93.812 | 92.56 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:26 | 200 | 229 | 256.526 | 70.48 | 93.492 | 92.554 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 17:26 | 200 | 231 | 257.485 | 70.894 | 94.042 | 92.549 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:27 | 200 | 234 | 258.302 | 70.889 | 94.88 | 92.533 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 17:27 | 200 | 230 | 257.868 | 70.402 | 94.96 | 92.506 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 17:28 | 200 | 235 | 257.672 | 70.543 | 94.677 | 92.452 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 17:28 | 200 | 233 | 257.387 | 70.84 | 94.111 | 92.436 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 17:29 | 200 | 235 | 257.174 | 70.719 | 94.084 | 92.371 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 17:29 | 200 | 230 | 255.886 | 70.45 | 93.011 | 92.425 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 17:30 | 200 | 230 | 256.761 | 70.582 | 93.743 | 92.436 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 17:30 | 200 | 231 | 257.05 | 70.46 | 94.165 | 92.425 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:31 | 200 | 234 | 257.869 | 70.665 | 94.795 | 92.409 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 17:31 | 200 | 233 | 258.959 | 71.392 | 95.179 | 92.388 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 17:32 | 200 | 238 | 259.916 | 71.143 | 96.418 | 92.355 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 17:32 | 200 | 234 | 258.739 | 70.772 | 95.596 | 92.371 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 17:33 | 200 | 230 | 257.867 | 70.792 | 94.72 | 92.355 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 17:33 | 200 | 232 | 257.149 | 70.538 | 94.223 | 92.388 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 17:34 | 200 | 232 | 258.292 | 70.694 | 95.243 | 92.355 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 17:34 | 200 | 234 | 258.115 | 70.762 | 94.992 | 92.361 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 17:35 | 200 | 231 | 257.646 | 70.704 | 94.581 | 92.361 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:35 | 200 | 231 | 256.596 | 70.914 | 93.294 | 92.388 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:36 | 200 | 231 | 256.869 | 70.733 | 93.684 | 92.452 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:36 | 200 | 230 | 255.395 | 70.577 | 92.317 | 92.501 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 17:37 | 200 | 229 | 256.361 | 70.801 | 93.027 | 92.533 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 17:37 | 200 | 229 | 257.477 | 71.533 | 93.422 | 92.522 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 17:38 | 200 | 229 | 258.043 | 71.201 | 94.325 | 92.517 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 17:38 | 200 | 235 | 259.098 | 71.665 | 94.949 | 92.484 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 17:39 | 200 | 233 | 259.055 | 71.899 | 94.65 | 92.506 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 17:39 | 200 | 232 | 257.952 | 71.318 | 94.074 | 92.56 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 17:40 | 200 | 231 | 258.773 | 73.02 | 93.209 | 92.544 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:40 | 200 | 231 | 256.798 | 71.772 | 92.498 | 92.528 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:41 | 200 | 230 | 256.766 | 71.479 | 92.749 | 92.538 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 17:41 | 200 | 230 | 257.442 | 71.684 | 93.214 | 92.544 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 17:42 | 200 | 231 | 257.457 | 71.25 | 93.647 | 92.56 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:42 | 200 | 231 | 257.699 | 71.221 | 93.924 | 92.554 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:43 | 200 | 231 | 259.085 | 71.918 | 94.629 | 92.538 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:43 | 200 | 229 | 256.172 | 71.109 | 92.482 | 92.581 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 17:44 | 200 | 228 | 254.647 | 70.055 | 92.258 | 92.334 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 17:44 | 200 | 226 | 254.778 | 70.153 | 92.146 | 92.479 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 17:45 | 200 | 224 | 253.907 | 69.758 | 91.697 | 92.452 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 17:45 | 200 | 229 | 256.983 | 69.997 | 94.351 | 92.635 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 17:46 | 200 | 233 | 257.107 | 69.875 | 94.634 | 92.598 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 17:46 | 200 | 230 | 258.071 | 70.236 | 95.275 | 92.56 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 17:47 | 200 | 233 | 260.176 | 70.777 | 96.877 | 92.522 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 17:47 | 200 | 229 | 256.874 | 70.07 | 94.25 | 92.554 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 17:48 | 200 | 229 | 256.066 | 69.982 | 93.465 | 92.619 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 17:48 | 200 | 228 | 256.156 | 70.333 | 93.193 | 92.63 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 17:49 | 200 | 230 | 256.359 | 70.328 | 93.401 | 92.63 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 17:49 | 200 | 232 | 256.805 | 70.582 | 93.572 | 92.651 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 17:50 | 200 | 227 | 257.464 | 70.777 | 94.036 | 92.651 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 17:50 | 200 | 228 | 255.781 | 70.333 | 92.894 | 92.554 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 17:51 | 200 | 230 | 255.479 | 70.202 | 92.755 | 92.522 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 17:51 | 200 | 226 | 255.994 | 70.504 | 93 | 92.49 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 17:52 | 200 | 225 | 255.038 | 70.548 | 92.135 | 92.355 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 17:52 | 200 | 227 | 255.791 | 70.436 | 93.145 | 92.21 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 17:53 | 200 | 227 | 256.443 | 71.006 | 92.931 | 92.506 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 17:53 | 200 | 227 | 258.061 | 71.192 | 94.148 | 92.721 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 17:54 | 200 | 231 | 257.416 | 71.075 | 93.636 | 92.705 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:54 | 200 | 231 | 258.398 | 71.011 | 94.698 | 92.689 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 17:55 | 200 | 230 | 256.007 | 70.128 | 93.486 | 92.393 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 17:55 | 200 | 226 | 253.516 | 70.065 | 91.548 | 91.903 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 17:56 | 200 | 225 | 251.694 | 69.421 | 90.747 | 91.526 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 17:56 | 200 | 222 | 252.488 | 69.368 | 91.222 | 91.898 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 17:57 | 200 | 225 | 253.23 | 69.563 | 91.543 | 92.124 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 17:57 | 200 | 225 | 254.404 | 69.748 | 92.312 | 92.344 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 17:58 | 200 | 225 | 253.917 | 70.016 | 91.863 | 92.038 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 17:58 | 200 | 229 | 255.12 | 70.509 | 92.498 | 92.113 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 17:59 | 200 | 224 | 252.942 | 69.621 | 91.639 | 91.682 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 17:59 | 200 | 225 | 252.181 | 69.807 | 90.945 | 91.429 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 18:00 | 200 | 223 | 250.946 | 69.563 | 90.314 | 91.069 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-05 18:00 | 200 | 225 | 252.2 | 69.924 | 91.003 | 91.273 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 18:01 | 200 | 223 | 252.652 | 69.592 | 91.222 | 91.838 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-05 18:01 | 200 | 224 | 252.965 | 69.338 | 91.799 | 91.828 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 18:02 | 200 | 223 | 254.236 | 69.607 | 92.424 | 92.205 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-05 18:02 | 200 | 230 | 257.791 | 70.606 | 94.421 | 92.764 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 18:03 | 200 | 230 | 256.66 | 70.148 | 93.705 | 92.807 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 18:03 | 200 | 228 | 255.971 | 69.987 | 93.198 | 92.786 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 18:04 | 200 | 228 | 255.275 | 69.914 | 92.936 | 92.425 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 18:04 | 200 | 229 | 254.998 | 69.563 | 93.187 | 92.248 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 18:05 | 200 | 225 | 253.829 | 69.095 | 92.68 | 92.054 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 18:05 | 200 | 227 | 254.144 | 69.031 | 93.07 | 92.043 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 18:06 | 200 | 228 | 255.038 | 69.319 | 93.31 | 92.409 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 18:06 | 200 | 228 | 255.948 | 69.148 | 94.122 | 92.678 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 18:07 | 200 | 227 | 254.051 | 69.002 | 92.974 | 92.075 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 18:07 | 200 | 225 | 254.363 | 68.914 | 93.449 | 92 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 18:08 | 200 | 227 | 253.641 | 68.958 | 92.888 | 91.795 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 18:08 | 200 | 222 | 251.103 | 68.5 | 91.238 | 91.365 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 18:09 | 200 | 218 | 248.704 | 68.261 | 89.999 | 90.444 | 0.2 | 0.218 | 0.218 | -0.002
2003-08-05 18:09 | 200 | 217 | 248.9 | 68.222 | 90.325 | 90.353 | 0.2 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-05 18:10 | 200 | 222 | 250.264 | 68.407 | 90.971 | 90.886 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 18:10 | 200 | 225 | 251.981 | 68.836 | 91.425 | 91.72 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 18:11 | 200 | 229 | 258.801 | 69.597 | 96.37 | 92.834 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 18:11 | 200 | 228 | 257.823 | 70.055 | 94.848 | 92.92 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 18:12 | 200 | 229 | 257.276 | 70.021 | 94.426 | 92.829 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 18:12 | 200 | 229 | 256.237 | 69.919 | 93.86 | 92.458 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 18:13 | 200 | 223 | 251.916 | 69.051 | 90.784 | 92.081 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-05 18:13 | 200 | 226 | 253.359 | 69.168 | 91.276 | 92.915 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 18:14 | 200 | 230 | 253.706 | 69.148 | 91.767 | 92.791 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 18:14 | 200 | 241 | 257.37 | 69.948 | 95.078 | 92.344 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-05 18:15 | 200 | 231 | 256.53 | 70.128 | 94.02 | 92.382 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 18:15 | 200 | 235 | 256.458 | 70.221 | 93.785 | 92.452 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 18:16 | 200 | 229 | 257.169 | 70.68 | 93.94 | 92.549 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 18:16 | 200 | 230 | 254.261 | 69.972 | 91.729 | 92.56 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 18:17 | 200 | 232 | 254.132 | 70.104 | 91.43 | 92.598 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 18:17 | 200 | 229 | 252.717 | 69.719 | 90.336 | 92.662 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 18:18 | 200 | 224 | 251.982 | 69.304 | 89.967 | 92.711 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 18:18 | 200 | 225 | 252.5 | 69.021 | 90.774 | 92.705 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 18:19 | 200 | 224 | 252.298 | 69.075 | 90.496 | 92.727 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 18:19 | 200 | 225 | 253.066 | 69.085 | 91.27 | 92.711 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 18:20 | 200 | 230 | 253.382 | 69.134 | 91.537 | 92.711 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 18:20 | 200 | 227 | 253.053 | 68.938 | 91.388 | 92.727 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 18:21 | 200 | 224 | 251.452 | 68.934 | 89.877 | 92.641 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 18:21 | 200 | 225 | 250.744 | 68.441 | 89.679 | 92.624 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 18:22 | 200 | 224 | 250.815 | 68.568 | 89.978 | 92.269 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 18:22 | 200 | 221 | 250.114 | 68.222 | 89.951 | 91.941 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 18:23 | 200 | 221 | 250.692 | 68.334 | 90.234 | 92.124 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 18:23 | 200 | 222 | 251.042 | 68.387 | 90.811 | 91.844 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 18:24 | 200 | 222 | 252.073 | 68.685 | 91.393 | 91.995 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 18:24 | 200 | 225 | 251.435 | 68.646 | 90.886 | 91.903 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 18:25 | 200 | 225 | 251.18 | 68.095 | 91.553 | 91.532 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 18:25 | 200 | 229 | 253.476 | 68.49 | 92.071 | 92.915 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 18:26 | 200 | 226 | 252.534 | 68.173 | 91.516 | 92.845 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 18:26 | 200 | 224 | 250.546 | 67.866 | 90.362 | 92.318 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 18:27 | 200 | 225 | 251.85 | 68.275 | 90.816 | 92.759 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 18:27 | 200 | 221 | 252.253 | 68.066 | 91.74 | 92.447 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 18:28 | 200 | 224 | 252.649 | 68.563 | 91.591 | 92.495 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 18:28 | 200 | 224 | 252.217 | 68.543 | 91.281 | 92.393 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 18:29 | 200 | 225 | 251.664 | 68.69 | 90.608 | 92.366 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 18:29 | 200 | 226 | 249.574 | 68.075 | 89.305 | 92.194 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 18:30 | 200 | 225 | 251.321 | 68.183 | 90.928 | 92.21 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 18:30 | 200 | 224 | 250.692 | 67.87 | 90.661 | 92.161 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 18:31 | 200 | 221 | 248.939 | 67.744 | 89.513 | 91.682 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 18:31 | 200 | 224 | 250.375 | 67.851 | 90.459 | 92.065 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 18:32 | 200 | 226 | 252.139 | 68.475 | 91.19 | 92.474 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 18:32 | 200 | 230 | 258.026 | 71.348 | 93.801 | 92.877 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 18:33 | 200 | 242 | 259.16 | 71.611 | 94.715 | 92.834 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 18:33 | 200 | 234 | 258.516 | 70.738 | 94.992 | 92.786 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 18:34 | 200 | 228 | 256.313 | 70.148 | 93.358 | 92.807 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 18:34 | 200 | 227 | 252.987 | 69.221 | 91.249 | 92.517 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 18:35 | 200 | 225 | 251.942 | 68.724 | 91.11 | 92.108 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 18:35 | 200 | 223 | 250.687 | 68.529 | 90.325 | 91.833 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-05 18:36 | 200 | 221 | 250.825 | 68.436 | 90.33 | 92.059 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 18:36 | 200 | 222 | 251.664 | 68.651 | 90.464 | 92.549 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 18:37 | 200 | 223 | 251.27 | 68.539 | 90.64 | 92.091 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-05 18:37 | 200 | 224 | 251.939 | 68.899 | 90.523 | 92.517 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 18:38 | 200 | 226 | 251.195 | 68.665 | 90.288 | 92.242 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 18:38 | 200 | 222 | 248.149 | 67.812 | 88.488 | 91.849 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 18:39 | 200 | 221 | 247.398 | 67.378 | 88.445 | 91.575 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 18:39 | 200 | 218 | 247.397 | 67.729 | 88.712 | 90.956 | 0.2 | 0.218 | 0.218 | -0.002
2003-08-05 18:40 | 200 | 219 | 248.214 | 67.846 | 88.648 | 91.72 | 0.2 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-05 18:40 | 200 | 221 | 250.669 | 68.192 | 90.079 | 92.398 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 18:41 | 200 | 221 | 250.886 | 68.304 | 90.485 | 92.097 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 18:41 | 200 | 221 | 250.588 | 68.27 | 89.941 | 92.377 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 18:42 | 200 | 223 | 250.089 | 68.334 | 89.642 | 92.113 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-05 18:42 | 200 | 224 | 249.593 | 68.7 | 88.985 | 91.908 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 18:43 | 200 | 225 | 250.473 | 69.787 | 89.23 | 91.456 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 18:43 | 200 | 219 | 247.627 | 68.387 | 88.392 | 90.848 | 0.2 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-05 18:44 | 200 | 217 | 246.133 | 67.612 | 88.136 | 90.385 | 0.2 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-05 18:44 | 200 | 220 | 248.83 | 68.475 | 89.06 | 91.295 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-05 18:45 | 200 | 221 | 250.707 | 68.563 | 90.747 | 91.397 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 18:45 | 200 | 223 | 250.707 | 68.524 | 90.624 | 91.559 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-05 18:46 | 200 | 224 | 251.434 | 68.636 | 91.019 | 91.779 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 18:46 | 200 | 224 | 250.763 | 68.743 | 90.122 | 91.898 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 18:47 | 200 | 222 | 249.416 | 68.304 | 89.898 | 91.214 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 18:47 | 200 | 222 | 246.376 | 67.861 | 88.162 | 90.353 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 18:48 | 200 | 222 | 246.128 | 67.875 | 87.938 | 90.315 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 18:48 | 200 | 217 | 246.806 | 68.075 | 88.664 | 90.067 | 0.2 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-05 18:49 | 200 | 216 | 246.384 | 67.685 | 88.718 | 89.981 | 0.2 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-08-05 18:49 | 200 | 219 | 248.087 | 67.866 | 89.567 | 90.654 | 0.2 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-05 18:50 | 200 | 221 | 249.723 | 67.948 | 90.523 | 91.252 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 18:50 | 200 | 222 | 250.892 | 68.1 | 91.115 | 91.677 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 18:51 | 200 | 225 | 253.218 | 68.743 | 91.441 | 93.034 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 18:51 | 200 | 225 | 250.953 | 67.646 | 90.779 | 92.528 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 18:52 | 200 | 224 | 249.764 | 67.656 | 89.877 | 92.231 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 18:52 | 200 | 220 | 247.585 | 67.036 | 89.001 | 91.548 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-05 18:53 | 200 | 220 | 247.037 | 66.91 | 89.204 | 90.923 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-05 18:53 | 200 | 224 | 248.203 | 67.066 | 89.487 | 91.65 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 18:54 | 200 | 219 | 249.251 | 67.363 | 89.743 | 92.145 | 0.2 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-05 18:54 | 200 | 225 | 250.516 | 67.724 | 89.839 | 92.953 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 18:55 | 200 | 222 | 251.4 | 67.792 | 90.779 | 92.829 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 18:55 | 200 | 224 | 250.117 | 67.817 | 90.736 | 91.564 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 18:56 | 200 | 224 | 248.822 | 67.656 | 90.469 | 90.697 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 18:56 | 200 | 221 | 249.2 | 68.056 | 89.946 | 91.198 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 18:57 | 200 | 222 | 251.051 | 68.485 | 91.137 | 91.429 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 18:57 | 200 | 224 | 250.652 | 67.851 | 90.731 | 92.07 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 18:58 | 200 | 224 | 253.005 | 68.509 | 92.082 | 92.414 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 18:58 | 200 | 225 | 253.049 | 68.324 | 92.45 | 92.275 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 18:59 | 200 | 227 | 252.833 | 68.261 | 92.007 | 92.565 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 18:59 | 200 | 225 | 251.11 | 68.178 | 90.528 | 92.404 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 19:00 | 200 | 221 | 249.96 | 67.851 | 89.791 | 92.318 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 19:00 | 200 | 222 | 249.739 | 67.753 | 90.298 | 91.688 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 19:01 | 200 | 222 | 248.673 | 67.607 | 88.905 | 92.161 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 19:01 | 200 | 222 | 250.156 | 67.919 | 89.844 | 92.393 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 19:02 | 200 | 226 | 251.195 | 67.983 | 90.491 | 92.721 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 19:02 | 200 | 225 | 252.251 | 68.231 | 91.067 | 92.953 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 19:03 | 200 | 225 | 252.077 | 68.319 | 90.859 | 92.899 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 19:03 | 200 | 226 | 252.016 | 67.948 | 91.137 | 92.931 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 19:04 | 200 | 222 | 250.563 | 67.592 | 90.352 | 92.619 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 19:04 | 200 | 220 | 249.049 | 68.441 | 89.06 | 91.548 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-05 19:05 | 200 | 223 | 249.104 | 69.738 | 88.082 | 91.284 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-05 19:05 | 200 | 219 | 247.066 | 67.222 | 88.296 | 91.548 | 0.2 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-05 19:06 | 200 | 222 | 249.821 | 67.68 | 89.866 | 92.275 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 19:06 | 200 | 223 | 250.162 | 67.948 | 90.063 | 92.151 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-05 19:07 | 200 | 220 | 249.408 | 67.749 | 89.428 | 92.231 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-05 19:07 | 200 | 223 | 248.277 | 67.578 | 89.124 | 91.575 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-05 19:08 | 200 | 222 | 248.477 | 68.046 | 88.883 | 91.548 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 19:08 | 200 | 222 | 245.498 | 67.178 | 87.612 | 90.708 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 19:09 | 200 | 220 | 246.559 | 67.432 | 88.408 | 90.719 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-05 19:09 | 200 | 216 | 245.634 | 67.241 | 87.938 | 90.455 | 0.2 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-08-05 19:10 | 200 | 219 | 246.653 | 67.373 | 88.755 | 90.525 | 0.2 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-05 19:10 | 200 | 219 | 249.369 | 68.041 | 89.802 | 91.526 | 0.2 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-05 19:11 | 200 | 222 | 250.059 | 68.07 | 89.957 | 92.032 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 19:11 | 200 | 224 | 249.704 | 68.226 | 89.823 | 91.655 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 19:12 | 200 | 224 | 250.705 | 68.753 | 89.914 | 92.038 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 19:12 | 200 | 224 | 249.434 | 68.392 | 89.257 | 91.785 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 19:13 | 200 | 220 | 247.751 | 67.948 | 88.734 | 91.069 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-05 19:13 | 200 | 219 | 247.061 | 67.661 | 88.477 | 90.923 | 0.2 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-05 19:14 | 200 | 217 | 245.856 | 67.358 | 88.237 | 90.261 | 0.2 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-05 19:14 | 200 | 216 | 246.927 | 67.675 | 88.237 | 91.015 | 0.2 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-08-05 19:15 | 200 | 217 | 248.893 | 67.87 | 89.615 | 91.408 | 0.2 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-05 19:15 | 200 | 221 | 249.644 | 67.929 | 90.469 | 91.246 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 19:16 | 200 | 223 | 249.311 | 67.939 | 89.7 | 91.672 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-05 19:16 | 200 | 224 | 249.237 | 68.534 | 89.252 | 91.451 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 19:17 | 200 | 222 | 248.029 | 68.295 | 88.461 | 91.273 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 19:17 | 200 | 218 | 248.112 | 68.275 | 89.07 | 90.767 | 0.2 | 0.218 | 0.218 | -0.002
2003-08-05 19:18 | 200 | 218 | 247.359 | 68.563 | 87.986 | 90.81 | 0.2 | 0.218 | 0.218 | -0.002
2003-08-05 19:18 | 200 | 220 | 248.204 | 68.69 | 88.424 | 91.09 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-05 19:19 | 200 | 217 | 247.123 | 67.797 | 88.526 | 90.8 | 0.2 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-05 19:19 | 200 | 219 | 249.033 | 68.095 | 89.492 | 91.446 | 0.2 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-05 19:20 | 200 | 221 | 250.539 | 68.739 | 90.629 | 91.171 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 19:20 | 200 | 221 | 249.646 | 68.543 | 90.352 | 90.751 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 19:21 | 200 | 223 | 249.44 | 68.5 | 89.807 | 91.133 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-05 19:21 | 200 | 217 | 247.352 | 67.87 | 89.097 | 90.385 | 0.2 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-05 19:22 | 200 | 216 | 246.82 | 67.734 | 88.846 | 90.24 | 0.2 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-08-05 19:22 | 200 | 217 | 245.432 | 67.705 | 87.735 | 89.992 | 0.2 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-05 19:23 | 200 | 217 | 247.582 | 67.807 | 88.755 | 91.02 | 0.2 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-05 19:23 | 200 | 218 | 249.63 | 68.587 | 89.7 | 91.343 | 0.2 | 0.218 | 0.218 | -0.002
2003-08-05 19:24 | 200 | 223 | 250.277 | 68.446 | 89.551 | 92.28 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-05 19:24 | 200 | 219 | 251.354 | 68.792 | 90.218 | 92.344 | 0.2 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-05 19:25 | 200 | 220 | 250.109 | 68.334 | 89.818 | 91.957 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-05 19:25 | 200 | 222 | 249.682 | 68.207 | 89.545 | 91.93 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 19:26 | 200 | 220 | 248.587 | 67.802 | 89.108 | 91.677 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-05 19:26 | 200 | 220 | 248.648 | 68.153 | 88.91 | 91.585 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-05 19:27 | 200 | 219 | 247.758 | 68.1 | 88.632 | 91.026 | 0.2 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-05 19:27 | 200 | 218 | 247.688 | 68.012 | 88.467 | 91.209 | 0.2 | 0.218 | 0.218 | -0.002
2003-08-05 19:28 | 200 | 221 | 250.406 | 68.417 | 89.93 | 92.059 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 19:28 | 200 | 222 | 251.899 | 68.982 | 90.293 | 92.624 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 19:29 | 200 | 225 | 252.201 | 68.904 | 90.683 | 92.614 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 19:29 | 200 | 223 | 252.346 | 69.119 | 90.64 | 92.587 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-05 19:30 | 200 | 220 | 251.267 | 68.763 | 90.122 | 92.382 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-05 19:30 | 200 | 219 | 248.682 | 68.441 | 88.499 | 91.742 | 0.2 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-05 19:31 | 200 | 217 | 246.95 | 68.139 | 88.216 | 90.595 | 0.2 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-05 19:31 | 200 | 216 | 246.412 | 68.27 | 87.698 | 90.444 | 0.2 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-08-05 19:32 | 200 | 216 | 246.541 | 67.861 | 88.435 | 90.245 | 0.2 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-08-05 19:32 | 200 | 221 | 249.898 | 68.358 | 90.88 | 90.66 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 19:33 | 200 | 220 | 252.575 | 68.875 | 92.007 | 91.693 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-05 19:33 | 200 | 220 | 252.776 | 68.963 | 92.082 | 91.731 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-05 19:34 | 200 | 224 | 252.433 | 68.909 | 91.276 | 92.248 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 19:34 | 200 | 226 | 253.534 | 69.109 | 91.521 | 92.904 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 19:35 | 200 | 221 | 249.079 | 68.797 | 87.442 | 92.84 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 19:35 | 200 | 222 | 253.094 | 69.324 | 90.645 | 93.125 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 19:36 | 200 | 223 | 252.987 | 69.265 | 90.71 | 93.012 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-05 19:36 | 200 | 221 | 252.338 | 69.148 | 90.512 | 92.678 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 19:37 | 200 | 222 | 252.535 | 69.353 | 90.8 | 92.382 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 19:37 | 200 | 219 | 253.734 | 69.768 | 91.094 | 92.872 | 0.2 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-05 19:38 | 200 | 223 | 252.118 | 70.367 | 88.771 | 92.98 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-05 19:38 | 200 | 225 | 252.848 | 70.221 | 89.647 | 92.98 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 19:39 | 200 | 226 | 254.705 | 70.845 | 90.934 | 92.926 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 19:39 | 200 | 222 | 254.97 | 71.426 | 90.629 | 92.915 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 19:40 | 200 | 221 | 254.191 | 71.133 | 90.24 | 92.818 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 19:40 | 200 | 221 | 253.215 | 70.889 | 89.54 | 92.786 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 19:41 | 200 | 219 | 254.657 | 70.894 | 90.832 | 92.931 | 0.2 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-05 19:41 | 200 | 222 | 252.76 | 70.294 | 89.54 | 92.926 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 19:42 | 200 | 225 | 255.753 | 70.484 | 92.397 | 92.872 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 19:42 | 200 | 222 | 254.777 | 70.597 | 91.329 | 92.851 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 19:43 | 200 | 222 | 254.926 | 71.104 | 90.993 | 92.829 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 19:43 | 200 | 220 | 243.362 | 70.465 | 80.03 | 92.867 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-05 19:44 | 200 | 220 | 239.118 | 69.997 | 76.292 | 92.829 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-05 19:44 | 200 | 218 | 253.764 | 71.133 | 89.818 | 92.813 | 0.2 | 0.218 | 0.218 | -0.002
2003-08-05 19:45 | 200 | 219 | 252.047 | 70.148 | 89.038 | 92.861 | 0.2 | 0.219 | 0.219 | -0.002
2003-08-05 19:45 | 200 | 221 | 252.699 | 70.592 | 89.343 | 92.764 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 19:46 | 200 | 225 | 253.877 | 70.553 | 90.592 | 92.732 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 19:46 | 200 | 222 | 255.667 | 70.767 | 92.173 | 92.727 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 19:47 | 200 | 229 | 259.961 | 71.938 | 95.307 | 92.716 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 19:47 | 200 | 232 | 269.877 | 73.284 | 103.963 | 92.63 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 19:48 | 200 | 234 | 263.111 | 72.835 | 97.678 | 92.598 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 19:48 | 200 | 230 | 260.78 | 71.791 | 96.381 | 92.608 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 19:49 | 200 | 229 | 256.017 | 72.289 | 91.163 | 92.565 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 19:49 | 200 | 226 | 256.169 | 71.987 | 91.628 | 92.554 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 19:50 | 200 | 231 | 258.107 | 72.035 | 93.534 | 92.538 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 19:50 | 200 | 237 | 267.648 | 72.445 | 102.81 | 92.393 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 19:51 | 200 | 235 | 262.512 | 72.64 | 97.603 | 92.269 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 19:51 | 200 | 233 | 261.58 | 72.23 | 97.032 | 92.318 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 19:52 | 200 | 234 | 262.764 | 71.957 | 98.452 | 92.355 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 19:52 | 200 | 231 | 264.093 | 72.64 | 99.157 | 92.296 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 19:53 | 200 | 228 | 255.564 | 72.265 | 90.955 | 92.344 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 19:53 | 200 | 230 | 260.554 | 71.791 | 96.386 | 92.377 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 19:54 | 200 | 225 | 251.255 | 71.474 | 87.383 | 92.398 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 19:54 | 200 | 226 | 257.234 | 71.713 | 93.15 | 92.371 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 19:55 | 200 | 227 | 254.519 | 71.47 | 90.624 | 92.425 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 19:55 | 200 | 226 | 255.421 | 72.04 | 90.934 | 92.447 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 19:56 | 200 | 226 | 258.377 | 72.279 | 93.7 | 92.398 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 19:56 | 200 | 233 | 260.534 | 73.074 | 95.099 | 92.361 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 19:57 | 200 | 232 | 260.852 | 73.318 | 95.227 | 92.307 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 19:57 | 200 | 232 | 258.321 | 73.079 | 93 | 92.242 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 19:58 | 200 | 232 | 266.175 | 73.147 | 100.813 | 92.215 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 19:58 | 200 | 228 | 256.054 | 72.338 | 91.425 | 92.291 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 19:59 | 200 | 229 | 256.813 | 71.767 | 92.728 | 92.318 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 19:59 | 200 | 227 | 257.697 | 72.24 | 93.139 | 92.318 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 20:00 | 200 | 230 | 257.939 | 72.104 | 93.534 | 92.301 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 20:00 | 200 | 229 | 256.136 | 72.191 | 91.703 | 92.242 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 20:01 | 200 | 228 | 260.624 | 72.616 | 95.766 | 92.242 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 20:01 | 200 | 229 | 249.961 | 72.216 | 85.519 | 92.226 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 20:02 | 200 | 229 | 250.707 | 73.064 | 85.53 | 92.113 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 20:02 | 200 | 229 | 256.472 | 72.528 | 91.826 | 92.118 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 20:03 | 200 | 227 | 254.577 | 72.186 | 90.17 | 92.221 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 20:03 | 200 | 224 | 249.763 | 71.494 | 85.984 | 92.285 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 20:04 | 200 | 221 | 254.703 | 71.713 | 90.694 | 92.296 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.002
2003-08-05 20:04 | 200 | 223 | 228.575 | 70.972 | 65.404 | 92.199 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-05 20:05 | 200 | 228 | 245.522 | 74.254 | 79.133 | 92.135 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 20:05 | 200 | 235 | 237.514 | 72.542 | 72.805 | 92.167 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 20:06 | 200 | 235 | 249.499 | 74.249 | 83.202 | 92.048 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 20:06 | 200 | 231 | 260.704 | 73.845 | 94.832 | 92.027 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 20:07 | 200 | 231 | 254.491 | 73.586 | 88.862 | 92.043 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 20:07 | 200 | 230 | 252.667 | 73.284 | 87.308 | 92.075 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 20:08 | 200 | 226 | 253.328 | 73.464 | 87.799 | 92.065 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 20:08 | 200 | 224 | 251.967 | 72.499 | 87.42 | 92.048 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 20:09 | 200 | 226 | 261.245 | 72.928 | 96.29 | 92.027 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 20:09 | 200 | 224 | 258.225 | 72.508 | 93.636 | 92.081 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 20:10 | 200 | 227 | 255.82 | 72.528 | 91.195 | 92.097 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 20:10 | 200 | 227 | 252.861 | 72.65 | 88.109 | 92.102 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 20:11 | 200 | 230 | 255.105 | 73.142 | 89.909 | 92.054 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 20:11 | 200 | 230 | 252.809 | 72.908 | 87.863 | 92.038 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 20:12 | 200 | 225 | 253.997 | 72.606 | 89.343 | 92.048 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-05 20:12 | 200 | 223 | 254.657 | 72.23 | 90.384 | 92.043 | 0.2 | 0.223 | 0.223 | -0.002
2003-08-05 20:13 | 200 | 222 | 253.248 | 72.162 | 89.043 | 92.043 | 0.2 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-05 20:13 | 200 | 226 | 253.851 | 72.289 | 89.551 | 92.011 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 20:14 | 200 | 228 | 255.089 | 73.084 | 90.053 | 91.952 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 20:14 | 200 | 227 | 254.37 | 72.723 | 89.674 | 91.973 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 20:15 | 200 | 229 | 258.543 | 72.523 | 94.079 | 91.941 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 20:15 | 200 | 230 | 257.583 | 72.835 | 92.813 | 91.935 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 20:16 | 200 | 234 | 256.588 | 72.645 | 92.029 | 91.914 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 20:16 | 200 | 233 | 256.537 | 72.547 | 92.082 | 91.908 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 20:17 | 200 | 229 | 254.124 | 72.035 | 90.154 | 91.935 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 20:17 | 200 | 229 | 250.46 | 71.879 | 86.646 | 91.935 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 20:18 | 200 | 226 | 250.323 | 71.908 | 86.507 | 91.908 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 20:18 | 200 | 224 | 252.991 | 72.323 | 88.76 | 91.908 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 20:19 | 200 | 227 | 256.775 | 72.304 | 92.6 | 91.871 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 20:19 | 200 | 228 | 256.565 | 72.586 | 92.103 | 91.876 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 20:20 | 200 | 231 | 255.47 | 72.586 | 91.019 | 91.865 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 20:20 | 200 | 232 | 258.308 | 72.796 | 93.62 | 91.892 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 20:21 | 200 | 233 | 257.011 | 72.572 | 92.563 | 91.876 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 20:21 | 200 | 231 | 251.925 | 72.591 | 87.479 | 91.855 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 20:22 | 200 | 228 | 253.807 | 72.177 | 89.77 | 91.86 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 20:22 | 200 | 228 | 254.48 | 72.055 | 90.56 | 91.865 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 20:23 | 200 | 226 | 253.946 | 72.279 | 89.802 | 91.865 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 20:23 | 200 | 227 | 253.833 | 72.299 | 89.658 | 91.876 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 20:24 | 200 | 227 | 255.087 | 72.474 | 90.731 | 91.882 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 20:24 | 200 | 231 | 258.744 | 73.42 | 93.502 | 91.822 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 20:25 | 200 | 230 | 258.117 | 73.567 | 92.717 | 91.833 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 20:25 | 200 | 227 | 256.383 | 73.333 | 91.222 | 91.828 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 20:26 | 200 | 227 | 260.146 | 73.176 | 95.158 | 91.812 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 20:26 | 200 | 230 | 258.099 | 73.469 | 92.84 | 91.79 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 20:27 | 200 | 227 | 252.167 | 72.972 | 87.383 | 91.812 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 20:27 | 200 | 228 | 254.143 | 73.064 | 89.278 | 91.801 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 20:28 | 200 | 226 | 255.922 | 73.055 | 91.099 | 91.768 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-05 20:28 | 200 | 231 | 258.682 | 73.454 | 93.486 | 91.742 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 20:29 | 200 | 230 | 261.689 | 73.679 | 96.268 | 91.742 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 20:29 | 200 | 232 | 261.162 | 73.703 | 95.75 | 91.709 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 20:30 | 200 | 232 | 258.272 | 73.781 | 92.771 | 91.72 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 20:30 | 200 | 234 | 258.76 | 73.864 | 93.171 | 91.725 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 20:31 | 200 | 234 | 254.676 | 74.02 | 88.947 | 91.709 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 20:31 | 200 | 233 | 257.804 | 74.264 | 91.852 | 91.688 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 20:32 | 200 | 231 | 257.42 | 73.747 | 91.98 | 91.693 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 20:32 | 200 | 229 | 255.105 | 73.845 | 89.561 | 91.699 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 20:33 | 200 | 227 | 259.912 | 77.034 | 91.206 | 91.672 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 20:33 | 200 | 228 | 257.592 | 74.079 | 91.858 | 91.655 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 20:34 | 200 | 229 | 260.2 | 74.166 | 94.357 | 91.677 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 20:34 | 200 | 232 | 258.367 | 74.245 | 92.418 | 91.704 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 20:35 | 200 | 232 | 256.372 | 74.391 | 90.304 | 91.677 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 20:35 | 200 | 231 | 259.144 | 74.888 | 92.595 | 91.661 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 20:36 | 200 | 232 | 256.275 | 74.279 | 90.346 | 91.65 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 20:36 | 200 | 231 | 264.447 | 74.42 | 98.42 | 91.607 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 20:37 | 200 | 229 | 261.136 | 74.318 | 95.168 | 91.65 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 20:37 | 200 | 224 | 262.873 | 74.81 | 96.338 | 91.725 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 20:38 | 200 | 227 | 254.339 | 73.415 | 89.156 | 91.768 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 20:38 | 200 | 224 | 258.988 | 73.269 | 93.967 | 91.752 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-05 20:39 | 200 | 231 | 260.862 | 74.357 | 94.747 | 91.758 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 20:39 | 200 | 234 | 262.413 | 75.059 | 95.612 | 91.742 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 20:40 | 200 | 230 | 265.736 | 74.971 | 99.045 | 91.72 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 20:40 | 200 | 234 | 264.76 | 74.908 | 98.175 | 91.677 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 20:41 | 200 | 233 | 267.295 | 75.035 | 100.551 | 91.709 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 20:41 | 200 | 234 | 266.308 | 74.352 | 100.231 | 91.725 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 20:42 | 200 | 235 | 267.272 | 74.83 | 100.722 | 91.72 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 20:42 | 200 | 235 | 265.837 | 74.591 | 99.542 | 91.704 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 20:43 | 200 | 235 | 271.626 | 74.63 | 105.346 | 91.65 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 20:43 | 200 | 234 | 259.903 | 74.323 | 93.908 | 91.672 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 20:44 | 200 | 234 | 268.727 | 75.01 | 102.078 | 91.639 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 20:44 | 200 | 236 | 262.346 | 75.244 | 95.457 | 91.645 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-05 20:45 | 200 | 237 | 265.49 | 75.756 | 98.132 | 91.602 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 20:45 | 200 | 237 | 264.377 | 76.176 | 96.621 | 91.58 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 20:46 | 200 | 234 | 276.608 | 76.585 | 108.454 | 91.569 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 20:46 | 200 | 233 | 267.797 | 75.756 | 100.386 | 91.655 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 20:47 | 200 | 231 | 264.13 | 75.127 | 97.331 | 91.672 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 20:47 | 200 | 230 | 260.703 | 74.557 | 94.437 | 91.709 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 20:48 | 200 | 228 | 264.639 | 74.957 | 97.983 | 91.699 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 20:48 | 200 | 227 | 261.294 | 75.127 | 94.485 | 91.682 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 20:49 | 200 | 229 | 261.579 | 74.713 | 95.216 | 91.65 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 20:49 | 200 | 235 | 264.259 | 75.278 | 97.342 | 91.639 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 20:50 | 200 | 238 | 265.525 | 75.22 | 98.687 | 91.618 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 20:50 | 200 | 234 | 267.661 | 75.61 | 100.444 | 91.607 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 20:51 | 200 | 232 | 262.112 | 75.576 | 94.907 | 91.629 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 20:51 | 200 | 228 | 275.25 | 86.125 | 97.486 | 91.639 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-05 20:52 | 200 | 230 | 270.456 | 81.843 | 96.968 | 91.645 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 20:52 | 200 | 227 | 273.823 | 87.154 | 95.04 | 91.629 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 20:53 | 200 | 227 | 275.919 | 89.031 | 95.259 | 91.629 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-05 20:53 | 200 | 231 | 270.276 | 84.462 | 94.207 | 91.607 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 20:54 | 200 | 231 | 274.903 | 83.706 | 99.617 | 91.58 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 20:54 | 200 | 232 | 273.934 | 80.911 | 101.454 | 91.569 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 20:55 | 200 | 233 | 276.334 | 83.754 | 101.021 | 91.559 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 20:55 | 200 | 236 | 282.174 | 89.124 | 101.502 | 91.548 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-05 20:56 | 200 | 237 | 278.107 | 85.549 | 101.01 | 91.548 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 20:56 | 200 | 237 | 276.186 | 83.564 | 101.074 | 91.548 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 20:57 | 200 | 231 | 283.635 | 93.191 | 98.896 | 91.548 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 20:57 | 200 | 229 | 277.246 | 85.964 | 99.729 | 91.553 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 20:58 | 200 | 229 | 272.289 | 82.55 | 98.18 | 91.559 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 20:58 | 200 | 234 | 284.142 | 93.186 | 99.446 | 91.51 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 20:59 | 200 | 232 | 275.312 | 84.554 | 99.253 | 91.505 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 20:59 | 200 | 235 | 281.663 | 87.344 | 102.847 | 91.472 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 21:00 | 200 | 234 | 285.545 | 92.187 | 101.902 | 91.456 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 21:00 | 200 | 235 | 294.53 | 99.677 | 103.413 | 91.44 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 21:01 | 200 | 238 | 304.681 | 108.241 | 105.021 | 91.419 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 21:01 | 200 | 235 | 302.292 | 106.793 | 104.113 | 91.386 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 21:02 | 200 | 232 | 301.616 | 106.213 | 104.017 | 91.386 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 21:02 | 200 | 234 | 299.318 | 105.832 | 102.105 | 91.381 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 21:03 | 200 | 230 | 300.152 | 105.539 | 103.237 | 91.376 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 21:03 | 200 | 232 | 296.62 | 105.574 | 99.665 | 91.381 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 21:04 | 200 | 232 | 293.139 | 101.409 | 100.354 | 91.376 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 21:04 | 200 | 234 | 300.357 | 105.959 | 103.039 | 91.359 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 21:05 | 200 | 234 | 298.878 | 105.574 | 101.955 | 91.349 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 21:05 | 200 | 236 | 301.422 | 102.009 | 108.075 | 91.338 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-05 21:06 | 200 | 236 | 296.858 | 104.852 | 100.663 | 91.343 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-05 21:06 | 200 | 235 | 301.986 | 105.115 | 105.533 | 91.338 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 21:07 | 200 | 229 | 290.067 | 98.546 | 100.167 | 91.354 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 21:07 | 200 | 229 | 297.355 | 105.652 | 100.354 | 91.349 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-05 21:08 | 200 | 235 | 298.319 | 105.603 | 101.384 | 91.332 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 21:08 | 200 | 234 | 299.198 | 104.335 | 103.547 | 91.316 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 21:09 | 200 | 233 | 293.953 | 98.278 | 104.364 | 91.311 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 21:09 | 200 | 237 | 301.476 | 105.096 | 105.074 | 91.306 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 21:10 | 200 | 234 | 301.603 | 105.437 | 104.882 | 91.284 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 21:10 | 200 | 235 | 289.356 | 95.839 | 102.238 | 91.279 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 21:11 | 200 | 235 | 292.174 | 97.717 | 103.184 | 91.273 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 21:11 | 200 | 235 | 295.628 | 99.687 | 104.668 | 91.273 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 21:12 | 200 | 233 | 301.118 | 105.081 | 104.775 | 91.262 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 21:12 | 200 | 231 | 299.038 | 104.432 | 103.333 | 91.273 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 21:13 | 200 | 231 | 301.25 | 104.657 | 105.32 | 91.273 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 21:13 | 200 | 230 | 300.068 | 102.979 | 105.832 | 91.257 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-05 21:14 | 200 | 235 | 298.811 | 104.798 | 102.767 | 91.246 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 21:14 | 200 | 235 | 298.791 | 104.735 | 102.831 | 91.225 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 21:15 | 200 | 240 | 301.389 | 104.423 | 105.768 | 91.198 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 21:15 | 200 | 241 | 303.183 | 104.647 | 107.349 | 91.187 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-05 21:16 | 200 | 237 | 303.748 | 102.34 | 110.232 | 91.176 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 21:16 | 200 | 236 | 298.442 | 99.453 | 107.813 | 91.176 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-05 21:17 | 200 | 234 | 290.91 | 96.966 | 102.762 | 91.182 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 21:17 | 200 | 231 | 288.64 | 92.747 | 104.706 | 91.187 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-05 21:18 | 200 | 233 | 282.713 | 90.489 | 101.037 | 91.187 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 21:18 | 200 | 233 | 283.886 | 89.782 | 102.933 | 91.171 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 21:19 | 200 | 232 | 285.077 | 91.572 | 102.345 | 91.16 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-05 21:19 | 200 | 233 | 284.611 | 88.612 | 104.844 | 91.155 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 21:20 | 200 | 237 | 285.173 | 89.836 | 104.198 | 91.139 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 21:20 | 200 | 242 | 287.938 | 90.129 | 106.676 | 91.133 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 21:21 | 200 | 238 | 289.02 | 89.529 | 108.363 | 91.128 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 21:21 | 200 | 239 | 286.866 | 88.602 | 107.141 | 91.123 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 21:22 | 200 | 237 | 286.577 | 88.612 | 106.842 | 91.123 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 21:22 | 200 | 237 | 284.376 | 87.095 | 106.158 | 91.123 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 21:23 | 200 | 238 | 294.65 | 94.918 | 108.62 | 91.112 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 21:23 | 200 | 236 | 287.578 | 88.344 | 108.128 | 91.106 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-05 21:24 | 200 | 236 | 287.03 | 88.948 | 106.986 | 91.096 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-05 21:24 | 200 | 238 | 294.459 | 95.166 | 108.203 | 91.09 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 21:25 | 200 | 240 | 290.78 | 91.738 | 107.963 | 91.079 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 21:25 | 200 | 239 | 291.645 | 91.45 | 109.116 | 91.079 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 21:26 | 200 | 238 | 295.068 | 91.562 | 112.432 | 91.074 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 21:26 | 200 | 240 | 295.398 | 92.148 | 112.181 | 91.069 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 21:27 | 200 | 243 | 294.491 | 92.806 | 110.622 | 91.063 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 21:27 | 200 | 242 | 291.427 | 92.006 | 108.363 | 91.058 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 21:28 | 200 | 240 | 294.09 | 93.996 | 109.036 | 91.058 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 21:28 | 200 | 238 | 299.674 | 100.882 | 107.739 | 91.053 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 21:29 | 200 | 237 | 291.041 | 93.825 | 106.169 | 91.047 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 21:29 | 200 | 233 | 291.59 | 92.66 | 107.888 | 91.042 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-05 21:30 | 200 | 236 | 292.067 | 91.84 | 109.191 | 91.036 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-05 21:30 | 200 | 239 | 293.192 | 91.08 | 111.081 | 91.031 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 21:31 | 200 | 244 | 292.546 | 90.567 | 110.953 | 91.026 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 21:31 | 200 | 245 | 297.055 | 93.655 | 112.374 | 91.026 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 21:32 | 200 | 243 | 294.901 | 93.211 | 110.67 | 91.02 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 21:32 | 200 | 241 | 293.777 | 91.616 | 111.146 | 91.015 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-05 21:33 | 200 | 238 | 294.182 | 92.791 | 110.382 | 91.009 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 21:33 | 200 | 240 | 296.109 | 95.669 | 109.431 | 91.009 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 21:34 | 200 | 234 | 305.943 | 104.52 | 110.419 | 91.004 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 21:34 | 200 | 234 | 296.315 | 97.444 | 107.872 | 90.999 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-05 21:35 | 200 | 237 | 295.388 | 95.444 | 108.951 | 90.993 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 21:35 | 200 | 235 | 294.709 | 93.825 | 109.896 | 90.988 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 21:36 | 200 | 237 | 297.922 | 94.688 | 112.251 | 90.983 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 21:36 | 200 | 240 | 294.819 | 93.23 | 110.612 | 90.977 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 21:37 | 200 | 240 | 295.324 | 92.577 | 111.77 | 90.977 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 21:37 | 200 | 242 | 298.597 | 93.82 | 113.805 | 90.972 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 21:38 | 200 | 243 | 299.221 | 93.767 | 114.488 | 90.966 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 21:38 | 200 | 240 | 309.194 | 105.993 | 112.24 | 90.961 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 21:39 | 200 | 237 | 304.732 | 102.321 | 111.455 | 90.956 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 21:39 | 200 | 238 | 304.423 | 101.233 | 112.24 | 90.95 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 21:40 | 200 | 237 | 308.662 | 105.52 | 112.197 | 90.945 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 21:40 | 200 | 239 | 305.017 | 103.033 | 111.039 | 90.945 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 21:41 | 200 | 237 | 305.003 | 101.701 | 112.363 | 90.939 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 21:41 | 200 | 241 | 301.289 | 97.068 | 113.287 | 90.934 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-05 21:42 | 200 | 243 | 301.117 | 96.405 | 113.783 | 90.929 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 21:42 | 200 | 244 | 297.87 | 93.767 | 113.185 | 90.918 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 21:43 | 200 | 245 | 297.021 | 92.645 | 113.458 | 90.918 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 21:43 | 200 | 246 | 301.408 | 95.483 | 115.012 | 90.913 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 21:44 | 200 | 243 | 300.749 | 96.064 | 113.778 | 90.907 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 21:44 | 200 | 245 | 298.83 | 94.791 | 113.132 | 90.907 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 21:45 | 200 | 248 | 304.799 | 97.566 | 116.331 | 90.902 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 21:45 | 200 | 248 | 300.031 | 94.396 | 114.739 | 90.896 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 21:46 | 200 | 246 | 297.827 | 93.142 | 113.794 | 90.891 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 21:46 | 200 | 243 | 298.58 | 92.933 | 114.761 | 90.886 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 21:47 | 200 | 244 | 299.101 | 92.894 | 115.327 | 90.88 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 21:47 | 200 | 244 | 297.313 | 91.138 | 115.3 | 90.875 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 21:48 | 200 | 242 | 296.582 | 90.845 | 114.862 | 90.875 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 21:48 | 200 | 244 | 296.955 | 90.011 | 116.074 | 90.87 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 21:49 | 200 | 242 | 294.354 | 88.724 | 114.766 | 90.864 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 21:49 | 200 | 246 | 294.271 | 88.134 | 115.273 | 90.864 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 21:50 | 200 | 240 | 291.951 | 86.876 | 114.216 | 90.859 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 21:50 | 200 | 242 | 290.883 | 86.754 | 113.276 | 90.853 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 21:51 | 200 | 240 | 288.81 | 84.574 | 113.388 | 90.848 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 21:51 | 200 | 242 | 290.488 | 85.344 | 114.301 | 90.843 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 21:52 | 200 | 244 | 299.234 | 91.431 | 116.966 | 90.837 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 21:52 | 200 | 248 | 303.106 | 95.308 | 116.961 | 90.837 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 21:53 | 200 | 247 | 306.792 | 98.951 | 117.009 | 90.832 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 21:53 | 200 | 250 | 311.446 | 103.755 | 116.859 | 90.832 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 21:54 | 200 | 245 | 312.917 | 105.301 | 116.79 | 90.826 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 21:54 | 200 | 250 | 312.894 | 105.481 | 116.587 | 90.826 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 21:55 | 200 | 246 | 312.519 | 105.052 | 116.646 | 90.821 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 21:55 | 200 | 243 | 310.214 | 102.784 | 116.614 | 90.816 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 21:56 | 200 | 242 | 304.627 | 98.175 | 115.642 | 90.81 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 21:56 | 200 | 239 | 302.112 | 94.913 | 116.389 | 90.81 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 21:57 | 200 | 240 | 300.272 | 92.528 | 116.939 | 90.805 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 21:57 | 200 | 243 | 299.134 | 91.918 | 116.416 | 90.8 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 21:58 | 200 | 242 | 298.083 | 90.782 | 116.507 | 90.794 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 21:58 | 200 | 243 | 298.599 | 91.197 | 116.608 | 90.794 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 21:59 | 200 | 248 | 299.369 | 92.089 | 116.491 | 90.789 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 21:59 | 200 | 248 | 298.247 | 91.011 | 116.453 | 90.783 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 22:00 | 200 | 249 | 298.831 | 91.616 | 116.437 | 90.778 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 22:00 | 200 | 246 | 298.228 | 91.055 | 116.395 | 90.778 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 22:01 | 200 | 244 | 296.716 | 89.49 | 116.453 | 90.773 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 22:01 | 200 | 240 | 295.566 | 88.27 | 116.523 | 90.773 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 22:02 | 200 | 240 | 297.242 | 89.968 | 116.507 | 90.767 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 22:02 | 200 | 240 | 295.965 | 88.958 | 116.245 | 90.762 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 22:03 | 200 | 240 | 296.06 | 89.139 | 116.165 | 90.756 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 22:03 | 200 | 240 | 296.282 | 88.939 | 116.592 | 90.751 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 22:04 | 200 | 243 | 297.355 | 90.236 | 116.373 | 90.746 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 22:04 | 200 | 245 | 296.493 | 89.475 | 116.272 | 90.746 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 22:05 | 200 | 243 | 296.333 | 89.353 | 116.24 | 90.74 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 22:05 | 200 | 243 | 296.582 | 89.602 | 116.245 | 90.735 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 22:06 | 200 | 243 | 296.983 | 89.987 | 116.261 | 90.735 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 22:06 | 200 | 242 | 297.454 | 90.431 | 116.288 | 90.735 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 22:07 | 200 | 239 | 296.648 | 89.587 | 116.331 | 90.73 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 22:07 | 200 | 238 | 296.953 | 89.855 | 116.368 | 90.73 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 22:08 | 200 | 235 | 296.226 | 89.139 | 116.368 | 90.719 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 22:08 | 200 | 235 | 296.588 | 89.88 | 115.989 | 90.719 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-05 22:09 | 200 | 237 | 296.04 | 88.943 | 116.384 | 90.713 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 22:09 | 200 | 237 | 295.753 | 88.709 | 116.336 | 90.708 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 22:10 | 200 | 240 | 296.134 | 89.256 | 116.17 | 90.708 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 22:10 | 200 | 245 | 296.524 | 89.821 | 116 | 90.703 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 22:11 | 200 | 242 | 296.457 | 89.792 | 115.962 | 90.703 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 22:11 | 200 | 240 | 296.242 | 89.534 | 116.005 | 90.703 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 22:12 | 200 | 242 | 296.486 | 89.773 | 116.016 | 90.697 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 22:12 | 200 | 237 | 296.329 | 89.563 | 116.069 | 90.697 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 22:13 | 200 | 238 | 296.515 | 89.738 | 116.085 | 90.692 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 22:13 | 200 | 237 | 295.973 | 89.207 | 116.074 | 90.692 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 22:14 | 200 | 239 | 296.632 | 89.792 | 116.154 | 90.686 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 22:14 | 200 | 238 | 297.159 | 90.255 | 116.218 | 90.686 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 22:15 | 200 | 240 | 296.692 | 89.958 | 116.053 | 90.681 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 22:15 | 200 | 240 | 297.875 | 91.333 | 115.861 | 90.681 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 22:16 | 200 | 245 | 298.974 | 92.523 | 115.775 | 90.676 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 22:16 | 200 | 245 | 299.089 | 92.718 | 115.701 | 90.67 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 22:17 | 200 | 245 | 300.316 | 93.962 | 115.684 | 90.67 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 22:17 | 200 | 243 | 301.618 | 95.269 | 115.679 | 90.67 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 22:18 | 200 | 244 | 300.954 | 94.61 | 115.674 | 90.67 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 22:18 | 200 | 242 | 301.189 | 94.84 | 115.684 | 90.665 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 22:19 | 200 | 241 | 300.955 | 94.557 | 115.733 | 90.665 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-05 22:19 | 200 | 239 | 300.587 | 94.162 | 115.765 | 90.66 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 22:20 | 200 | 239 | 300.715 | 94.264 | 115.791 | 90.66 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 22:20 | 200 | 243 | 301.807 | 95.469 | 115.684 | 90.654 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 22:21 | 200 | 245 | 303.466 | 97.234 | 115.578 | 90.654 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 22:21 | 200 | 242 | 308.021 | 101.906 | 115.466 | 90.649 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 22:22 | 200 | 242 | 306.185 | 100.097 | 115.439 | 90.649 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 22:22 | 200 | 243 | 305.335 | 99.258 | 115.428 | 90.649 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 22:23 | 200 | 242 | 305.454 | 99.404 | 115.407 | 90.643 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 22:23 | 200 | 242 | 301.265 | 95.205 | 115.417 | 90.643 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 22:24 | 200 | 242 | 302.007 | 95.947 | 115.417 | 90.643 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 22:24 | 200 | 239 | 298.735 | 92.621 | 115.476 | 90.638 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 22:25 | 200 | 240 | 298.304 | 92.094 | 115.572 | 90.638 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 22:25 | 200 | 238 | 298.336 | 92.152 | 115.551 | 90.633 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 22:26 | 200 | 238 | 298.077 | 91.909 | 115.535 | 90.633 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 22:26 | 200 | 243 | 298.241 | 92.143 | 115.471 | 90.627 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 22:27 | 200 | 243 | 299.476 | 93.528 | 115.321 | 90.627 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 22:27 | 200 | 245 | 300.135 | 94.245 | 115.268 | 90.622 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 22:28 | 200 | 246 | 300.518 | 94.649 | 115.247 | 90.622 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 22:28 | 200 | 244 | 300.86 | 94.991 | 115.247 | 90.622 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 22:29 | 200 | 242 | 300.013 | 94.176 | 115.22 | 90.617 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 22:29 | 200 | 242 | 299.301 | 93.459 | 115.225 | 90.617 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 22:30 | 200 | 242 | 299.285 | 93.411 | 115.257 | 90.617 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 22:30 | 200 | 239 | 299.017 | 93.133 | 115.273 | 90.611 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 22:31 | 200 | 237 | 298.282 | 92.328 | 115.343 | 90.611 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-05 22:31 | 200 | 239 | 298.299 | 92.372 | 115.321 | 90.606 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 22:32 | 200 | 242 | 297.994 | 92.094 | 115.3 | 90.6 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 22:32 | 200 | 243 | 298.112 | 92.265 | 115.247 | 90.6 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 22:33 | 200 | 244 | 298.263 | 92.518 | 115.15 | 90.595 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 22:33 | 200 | 246 | 298.626 | 92.923 | 115.113 | 90.59 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 22:34 | 200 | 245 | 298.371 | 92.684 | 115.097 | 90.59 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 22:34 | 200 | 246 | 299.525 | 93.854 | 115.081 | 90.59 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 22:35 | 200 | 246 | 299.212 | 93.552 | 115.076 | 90.584 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 22:35 | 200 | 248 | 298.24 | 92.591 | 115.065 | 90.584 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 22:36 | 200 | 246 | 297.996 | 92.352 | 115.065 | 90.579 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 22:36 | 200 | 242 | 298.318 | 92.674 | 115.065 | 90.579 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 22:37 | 200 | 242 | 297.021 | 91.372 | 115.076 | 90.573 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 22:37 | 200 | 240 | 297.668 | 91.987 | 115.108 | 90.573 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 22:38 | 200 | 240 | 296.847 | 91.187 | 115.092 | 90.568 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-05 22:38 | 200 | 245 | 296.47 | 90.821 | 115.081 | 90.568 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 22:39 | 200 | 249 | 297.368 | 91.772 | 115.033 | 90.563 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 22:39 | 200 | 249 | 298.323 | 92.738 | 115.022 | 90.563 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 22:40 | 200 | 250 | 298.395 | 92.821 | 115.017 | 90.557 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 22:40 | 200 | 248 | 298.164 | 92.601 | 115.006 | 90.557 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 22:41 | 200 | 248 | 298.725 | 93.167 | 115.001 | 90.557 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 22:41 | 200 | 245 | 298.105 | 92.547 | 115.001 | 90.557 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 22:42 | 200 | 244 | 297.505 | 91.957 | 114.996 | 90.552 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 22:42 | 200 | 242 | 297.007 | 91.465 | 114.99 | 90.552 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 22:43 | 200 | 241 | 297.119 | 91.582 | 114.985 | 90.552 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-05 22:43 | 200 | 238 | 296.139 | 90.602 | 114.985 | 90.552 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-05 22:44 | 200 | 242 | 297.123 | 91.596 | 114.98 | 90.547 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.003
2003-08-05 22:44 | 200 | 243 | 296.493 | 90.972 | 114.974 | 90.547 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 22:45 | 200 | 245 | 298.838 | 93.323 | 114.974 | 90.541 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 22:45 | 200 | 248 | 299.038 | 93.528 | 114.969 | 90.541 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 22:46 | 200 | 251 | 299.145 | 93.635 | 114.969 | 90.541 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 22:46 | 200 | 251 | 301.115 | 95.61 | 114.964 | 90.541 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 22:47 | 200 | 248 | 300.647 | 95.147 | 114.964 | 90.536 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 22:47 | 200 | 246 | 301.559 | 96.059 | 114.964 | 90.536 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 22:48 | 200 | 242 | 300.554 | 95.054 | 114.964 | 90.536 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 22:48 | 200 | 247 | 301.572 | 96.078 | 114.958 | 90.536 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 22:49 | 200 | 245 | 301.007 | 95.513 | 114.958 | 90.536 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 22:49 | 200 | 242 | 300.279 | 94.796 | 114.953 | 90.53 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 22:50 | 200 | 243 | 300.557 | 95.074 | 114.953 | 90.53 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 22:50 | 200 | 244 | 301.234 | 95.756 | 114.948 | 90.53 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 22:51 | 200 | 248 | 302.652 | 97.185 | 114.942 | 90.525 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 22:51 | 200 | 251 | 304.671 | 99.204 | 114.942 | 90.525 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 22:52 | 200 | 250 | 305.774 | 100.307 | 114.942 | 90.525 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 22:52 | 200 | 251 | 305.661 | 100.194 | 114.942 | 90.525 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 22:53 | 200 | 250 | 305.759 | 100.297 | 114.942 | 90.52 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.003
2003-08-05 22:53 | 200 | 248 | 305.334 | 99.877 | 114.937 | 90.52 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 22:54 | 200 | 246 | 305.544 | 100.087 | 114.937 | 90.52 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 22:54 | 200 | 243 | 304.813 | 99.356 | 114.937 | 90.52 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 22:55 | 200 | 241 | 303.935 | 98.478 | 114.937 | 90.52 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-05 22:55 | 200 | 241 | 302.64 | 97.2 | 114.926 | 90.514 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-05 22:56 | 200 | 242 | 302.582 | 97.142 | 114.926 | 90.514 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 22:56 | 200 | 242 | 301.85 | 96.415 | 114.921 | 90.514 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 22:57 | 200 | 246 | 303.444 | 98.014 | 114.921 | 90.509 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 22:57 | 200 | 249 | 304.308 | 98.883 | 114.916 | 90.509 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 22:58 | 200 | 249 | 303.653 | 98.234 | 114.91 | 90.509 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 22:58 | 200 | 251 | 304.199 | 98.78 | 114.91 | 90.509 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 22:59 | 200 | 250 | 304.814 | 99.395 | 114.91 | 90.509 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 22:59 | 200 | 251 | 304.661 | 99.253 | 114.905 | 90.503 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 23:00 | 200 | 252 | 304.437 | 99.029 | 114.905 | 90.503 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-05 23:00 | 200 | 249 | 304.583 | 99.18 | 114.9 | 90.503 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 23:01 | 200 | 247 | 304.148 | 98.751 | 114.894 | 90.503 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 23:01 | 200 | 248 | 303.475 | 98.083 | 114.889 | 90.503 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 23:02 | 200 | 244 | 302.377 | 96.985 | 114.889 | 90.503 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 23:02 | 200 | 247 | 302.893 | 97.507 | 114.883 | 90.503 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 23:03 | 200 | 246 | 302.698 | 97.322 | 114.878 | 90.498 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 23:03 | 200 | 248 | 304.488 | 99.117 | 114.873 | 90.498 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 23:04 | 200 | 250 | 307.37 | 101.999 | 114.873 | 90.498 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 23:04 | 200 | 250 | 307.467 | 102.101 | 114.873 | 90.493 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 23:05 | 200 | 249 | 307.408 | 102.043 | 114.867 | 90.498 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 23:05 | 200 | 249 | 307.393 | 102.038 | 114.862 | 90.493 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 23:06 | 200 | 247 | 306.179 | 100.819 | 114.862 | 90.498 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 23:06 | 200 | 246 | 305.51 | 100.16 | 114.857 | 90.493 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 23:07 | 200 | 241 | 303.934 | 98.59 | 114.851 | 90.493 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-05 23:07 | 200 | 239 | 303.627 | 98.288 | 114.846 | 90.493 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 23:08 | 200 | 239 | 303.212 | 97.878 | 114.841 | 90.493 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-05 23:08 | 200 | 241 | 302.381 | 97.059 | 114.835 | 90.487 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-05 23:09 | 200 | 244 | 302.772 | 97.449 | 114.83 | 90.493 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 23:09 | 200 | 246 | 303.365 | 98.053 | 114.825 | 90.487 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 23:10 | 200 | 249 | 304.681 | 99.375 | 114.819 | 90.487 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 23:10 | 200 | 250 | 305.959 | 100.658 | 114.814 | 90.487 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 23:11 | 200 | 248 | 307.002 | 101.706 | 114.809 | 90.487 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 23:11 | 200 | 249 | 306.836 | 101.545 | 114.809 | 90.482 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 23:12 | 200 | 245 | 307.908 | 102.623 | 114.803 | 90.482 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 23:12 | 200 | 246 | 308.405 | 103.125 | 114.798 | 90.482 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 23:13 | 200 | 245 | 309.532 | 104.257 | 114.793 | 90.482 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 23:13 | 200 | 242 | 309.467 | 104.203 | 114.787 | 90.477 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 23:14 | 200 | 242 | 309.472 | 104.208 | 114.787 | 90.477 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-05 23:14 | 200 | 245 | 309.496 | 104.237 | 114.782 | 90.477 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 23:15 | 200 | 247 | 309.189 | 103.935 | 114.777 | 90.477 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 23:15 | 200 | 248 | 309.455 | 104.213 | 114.771 | 90.471 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 23:16 | 200 | 249 | 309.372 | 104.135 | 114.766 | 90.471 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 23:16 | 200 | 251 | 308.923 | 103.686 | 114.766 | 90.471 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 23:17 | 200 | 250 | 309.216 | 103.984 | 114.761 | 90.471 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 23:17 | 200 | 247 | 309.104 | 103.872 | 114.761 | 90.471 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 23:18 | 200 | 251 | 309.298 | 104.072 | 114.755 | 90.471 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 23:18 | 200 | 250 | 309.229 | 104.008 | 114.75 | 90.471 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 23:19 | 200 | 247 | 309.092 | 103.876 | 114.745 | 90.471 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 23:19 | 200 | 248 | 308.902 | 103.691 | 114.745 | 90.466 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 23:20 | 200 | 246 | 308.935 | 103.735 | 114.734 | 90.466 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 23:20 | 200 | 246 | 309.091 | 103.891 | 114.734 | 90.466 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 23:21 | 200 | 249 | 308.572 | 103.389 | 114.723 | 90.46 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 23:21 | 200 | 248 | 308.937 | 103.759 | 114.718 | 90.46 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.003
2003-08-05 23:22 | 200 | 250 | 309.05 | 103.872 | 114.718 | 90.46 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 23:22 | 200 | 250 | 308.951 | 103.789 | 114.707 | 90.455 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 23:23 | 200 | 252 | 308.878 | 103.716 | 114.707 | 90.455 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-05 23:23 | 200 | 250 | 308.751 | 103.594 | 114.702 | 90.455 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 23:24 | 200 | 248 | 308.638 | 103.486 | 114.697 | 90.455 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 23:24 | 200 | 247 | 308.638 | 103.486 | 114.697 | 90.455 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 23:25 | 200 | 244 | 308.622 | 103.481 | 114.691 | 90.45 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 23:25 | 200 | 245 | 308.72 | 103.579 | 114.686 | 90.455 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 23:26 | 200 | 243 | 308.769 | 103.638 | 114.681 | 90.45 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 23:26 | 200 | 248 | 308.753 | 103.628 | 114.675 | 90.45 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 23:27 | 200 | 248 | 308.738 | 103.618 | 114.67 | 90.45 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 23:27 | 200 | 250 | 308.638 | 103.535 | 114.659 | 90.444 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 23:28 | 200 | 254 | 308.555 | 103.457 | 114.654 | 90.444 | 0.2 | 0.254 | 0.254 | -0.002
2003-08-05 23:28 | 200 | 252 | 308.458 | 103.36 | 114.654 | 90.444 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-05 23:29 | 200 | 250 | 308.443 | 103.35 | 114.649 | 90.444 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 23:29 | 200 | 250 | 308.472 | 103.379 | 114.649 | 90.444 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 23:30 | 200 | 251 | 308.466 | 103.379 | 114.643 | 90.444 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 23:30 | 200 | 251 | 308.461 | 103.379 | 114.643 | 90.439 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 23:31 | 200 | 246 | 308.451 | 103.374 | 114.638 | 90.439 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 23:31 | 200 | 243 | 308.456 | 103.384 | 114.633 | 90.439 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 23:32 | 200 | 245 | 308.465 | 103.399 | 114.627 | 90.439 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 23:32 | 200 | 246 | 308.557 | 103.491 | 114.627 | 90.439 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.003
2003-08-05 23:33 | 200 | 246 | 308.547 | 103.486 | 114.622 | 90.439 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 23:33 | 200 | 250 | 308.443 | 103.399 | 114.611 | 90.433 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 23:34 | 200 | 248 | 308.238 | 103.199 | 114.611 | 90.428 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 23:34 | 200 | 252 | 308.116 | 103.082 | 114.606 | 90.428 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-05 23:35 | 200 | 251 | 308.032 | 103.004 | 114.6 | 90.428 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 23:35 | 200 | 252 | 307.939 | 102.916 | 114.6 | 90.423 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-05 23:36 | 200 | 248 | 307.885 | 102.867 | 114.595 | 90.423 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.003
2003-08-05 23:36 | 200 | 245 | 307.866 | 102.843 | 114.595 | 90.428 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 23:37 | 200 | 249 | 307.792 | 102.774 | 114.595 | 90.423 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 23:37 | 200 | 247 | 307.758 | 102.745 | 114.59 | 90.423 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 23:38 | 200 | 245 | 307.736 | 102.735 | 114.584 | 90.417 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 23:38 | 200 | 243 | 307.692 | 102.696 | 114.579 | 90.417 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 23:39 | 200 | 245 | 307.668 | 102.677 | 114.574 | 90.417 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 23:39 | 200 | 248 | 307.632 | 102.652 | 114.568 | 90.412 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 23:40 | 200 | 248 | 307.613 | 102.638 | 114.563 | 90.412 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 23:40 | 200 | 248 | 307.593 | 102.623 | 114.563 | 90.407 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 23:41 | 200 | 248 | 307.578 | 102.613 | 114.558 | 90.407 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 23:41 | 200 | 250 | 307.563 | 102.604 | 114.552 | 90.407 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 23:42 | 200 | 247 | 307.563 | 102.604 | 114.552 | 90.407 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 23:42 | 200 | 248 | 307.548 | 102.594 | 114.547 | 90.407 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 23:43 | 200 | 245 | 307.538 | 102.589 | 114.542 | 90.407 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.003
2003-08-05 23:43 | 200 | 245 | 307.516 | 102.579 | 114.536 | 90.401 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 23:44 | 200 | 245 | 307.511 | 102.574 | 114.536 | 90.401 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 23:44 | 200 | 244 | 307.492 | 102.565 | 114.531 | 90.396 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 23:45 | 200 | 246 | 307.477 | 102.555 | 114.526 | 90.396 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 23:45 | 200 | 248 | 307.476 | 102.56 | 114.52 | 90.396 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 23:46 | 200 | 249 | 307.466 | 102.555 | 114.515 | 90.396 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 23:46 | 200 | 251 | 307.435 | 102.535 | 114.51 | 90.39 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 23:47 | 200 | 252 | 307.424 | 102.53 | 114.504 | 90.39 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-05 23:47 | 200 | 250 | 307.41 | 102.521 | 114.499 | 90.39 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 23:48 | 200 | 248 | 307.405 | 102.521 | 114.499 | 90.385 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 23:48 | 200 | 247 | 307.405 | 102.526 | 114.494 | 90.385 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 23:49 | 200 | 246 | 307.414 | 102.535 | 114.494 | 90.385 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 23:49 | 200 | 245 | 307.418 | 102.545 | 114.488 | 90.385 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 23:50 | 200 | 243 | 307.418 | 102.55 | 114.483 | 90.385 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-05 23:50 | 200 | 244 | 307.403 | 102.54 | 114.478 | 90.385 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-05 23:51 | 200 | 246 | 307.403 | 102.545 | 114.478 | 90.38 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.003
2003-08-05 23:51 | 200 | 246 | 307.392 | 102.54 | 114.472 | 90.38 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 23:52 | 200 | 245 | 307.382 | 102.535 | 114.467 | 90.38 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 23:52 | 200 | 250 | 307.348 | 102.506 | 114.462 | 90.38 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.003
2003-08-05 23:53 | 200 | 246 | 307.332 | 102.496 | 114.462 | 90.374 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 23:53 | 200 | 247 | 307.327 | 102.491 | 114.462 | 90.374 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-05 23:54 | 200 | 248 | 307.312 | 102.482 | 114.456 | 90.374 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.003
2003-08-05 23:54 | 200 | 248 | 307.312 | 102.482 | 114.456 | 90.374 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.003
2003-08-05 23:55 | 200 | 248 | 307.307 | 102.477 | 114.456 | 90.374 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 23:55 | 200 | 246 | 307.292 | 102.472 | 114.451 | 90.369 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 23:56 | 200 | 245 | 307.292 | 102.472 | 114.451 | 90.369 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-05 23:56 | 200 | 246 | 307.282 | 102.467 | 114.446 | 90.369 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-05 23:57 | 200 | 243 | 307.271 | 102.462 | 114.44 | 90.369 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.003
2003-08-05 23:57 | 200 | 249 | 307.271 | 102.462 | 114.44 | 90.369 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-05 23:58 | 200 | 248 | 307.25 | 102.452 | 114.435 | 90.363 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-05 23:58 | 200 | 251 | 307.241 | 102.448 | 114.43 | 90.363 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-05 23:59 | 200 | 250 | 307.231 | 102.443 | 114.43 | 90.358 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-05 23:59 | 200 | 253 | 307.22 | 102.438 | 114.424 | 90.358 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.003
2003-08-06 | 200 | 255 | 307.225 | 102.443 | 114.424 | 90.358 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-06 | 200 | 250 | 307.23 | 102.448 | 114.424 | 90.358 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 00:01 | 200 | 250 | 307.225 | 102.448 | 114.419 | 90.358 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 00:01 | 200 | 245 | 307.225 | 102.448 | 114.419 | 90.358 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-06 00:02 | 200 | 247 | 307.22 | 102.448 | 114.419 | 90.353 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 00:02 | 200 | 246 | 307.215 | 102.443 | 114.414 | 90.358 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 00:03 | 200 | 246 | 307.205 | 102.438 | 114.414 | 90.353 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 00:03 | 200 | 244 | 307.199 | 102.438 | 114.408 | 90.353 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-06 00:04 | 200 | 249 | 307.189 | 102.428 | 114.408 | 90.353 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 00:04 | 200 | 249 | 307.184 | 102.428 | 114.403 | 90.353 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 00:05 | 200 | 251 | 307.163 | 102.418 | 114.398 | 90.347 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-06 00:05 | 200 | 252 | 307.163 | 102.418 | 114.398 | 90.347 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-06 00:06 | 200 | 252 | 307.163 | 102.418 | 114.398 | 90.347 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-06 00:06 | 200 | 254 | 307.168 | 102.423 | 114.398 | 90.347 | 0.2 | 0.254 | 0.254 | -0.002
2003-08-06 00:07 | 200 | 249 | 307.168 | 102.423 | 114.398 | 90.347 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 00:07 | 200 | 248 | 307.168 | 102.428 | 114.398 | 90.342 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 00:08 | 200 | 247 | 307.162 | 102.428 | 114.392 | 90.342 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 00:08 | 200 | 244 | 307.162 | 102.428 | 114.392 | 90.342 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-06 00:09 | 200 | 246 | 307.162 | 102.423 | 114.392 | 90.347 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 00:09 | 200 | 246 | 307.147 | 102.418 | 114.387 | 90.342 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 00:10 | 200 | 243 | 307.147 | 102.418 | 114.387 | 90.342 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.003
2003-08-06 00:10 | 200 | 244 | 307.137 | 102.413 | 114.382 | 90.342 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-06 00:11 | 200 | 245 | 307.137 | 102.413 | 114.382 | 90.342 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.003
2003-08-06 00:11 | 200 | 247 | 307.132 | 102.413 | 114.382 | 90.337 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 00:12 | 200 | 250 | 307.128 | 102.409 | 114.382 | 90.337 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 00:12 | 200 | 250 | 307.122 | 102.409 | 114.376 | 90.337 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 00:13 | 200 | 246 | 307.122 | 102.409 | 114.376 | 90.337 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.003
2003-08-06 00:13 | 200 | 246 | 307.112 | 102.399 | 114.376 | 90.337 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 00:14 | 200 | 246 | 307.107 | 102.394 | 114.376 | 90.337 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 00:14 | 200 | 244 | 307.102 | 102.389 | 114.376 | 90.337 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.003
2003-08-06 00:15 | 200 | 242 | 307.102 | 102.394 | 114.371 | 90.337 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 00:15 | 200 | 241 | 307.092 | 102.384 | 114.371 | 90.337 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 00:16 | 200 | 244 | 307.102 | 102.394 | 114.371 | 90.337 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-06 00:16 | 200 | 240 | 307.092 | 102.389 | 114.366 | 90.337 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 00:17 | 200 | 243 | 307.092 | 102.389 | 114.366 | 90.337 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.003
2003-08-06 00:17 | 200 | 246 | 307.075 | 102.384 | 114.36 | 90.331 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 00:18 | 200 | 248 | 307.08 | 102.389 | 114.36 | 90.331 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.003
2003-08-06 00:18 | 200 | 248 | 307.08 | 102.389 | 114.36 | 90.331 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 00:19 | 200 | 248 | 307.08 | 102.389 | 114.36 | 90.331 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 00:19 | 200 | 244 | 307.08 | 102.389 | 114.36 | 90.331 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-06 00:20 | 200 | 248 | 307.085 | 102.394 | 114.36 | 90.331 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 00:20 | 200 | 244 | 307.085 | 102.394 | 114.36 | 90.331 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-06 00:21 | 200 | 244 | 307.08 | 102.394 | 114.355 | 90.331 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-06 00:21 | 200 | 243 | 307.08 | 102.394 | 114.355 | 90.331 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 00:22 | 200 | 241 | 307.075 | 102.389 | 114.355 | 90.331 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 00:22 | 200 | 243 | 307.07 | 102.389 | 114.35 | 90.331 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 00:23 | 200 | 243 | 307.065 | 102.384 | 114.35 | 90.331 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 00:23 | 200 | 246 | 307.065 | 102.384 | 114.35 | 90.331 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 00:24 | 200 | 249 | 307.054 | 102.384 | 114.344 | 90.326 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 00:24 | 200 | 255 | 307.07 | 102.394 | 114.35 | 90.326 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-06 00:25 | 200 | 253 | 307.064 | 102.394 | 114.344 | 90.326 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 00:25 | 200 | 250 | 307.064 | 102.394 | 114.344 | 90.326 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 00:26 | 200 | 248 | 307.069 | 102.399 | 114.344 | 90.326 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 00:26 | 200 | 245 | 307.069 | 102.399 | 114.344 | 90.326 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-06 00:27 | 200 | 248 | 307.069 | 102.399 | 114.344 | 90.326 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 00:27 | 200 | 244 | 307.069 | 102.399 | 114.344 | 90.326 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-06 00:28 | 200 | 245 | 307.064 | 102.399 | 114.339 | 90.326 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-06 00:28 | 200 | 243 | 307.059 | 102.394 | 114.339 | 90.326 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.003
2003-08-06 00:29 | 200 | 250 | 307.058 | 102.399 | 114.339 | 90.32 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 00:29 | 200 | 248 | 307.066 | 102.413 | 114.333 | 90.32 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 00:30 | 200 | 246 | 307.071 | 102.418 | 114.333 | 90.32 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 00:30 | 200 | 249 | 307.052 | 102.404 | 114.328 | 90.32 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 00:31 | 200 | 248 | 307.032 | 102.389 | 114.328 | 90.315 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 00:31 | 200 | 248 | 307.032 | 102.389 | 114.328 | 90.315 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 00:32 | 200 | 246 | 307.027 | 102.384 | 114.328 | 90.315 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 00:32 | 200 | 249 | 307.032 | 102.389 | 114.328 | 90.315 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 00:33 | 200 | 244 | 307.022 | 102.384 | 114.323 | 90.315 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.003
2003-08-06 00:33 | 200 | 243 | 307.032 | 102.389 | 114.328 | 90.315 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 00:34 | 200 | 243 | 307.022 | 102.384 | 114.323 | 90.315 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 00:34 | 200 | 243 | 307.022 | 102.384 | 114.323 | 90.315 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 00:35 | 200 | 244 | 307.016 | 102.389 | 114.317 | 90.31 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-06 00:35 | 200 | 242 | 307.011 | 102.384 | 114.317 | 90.31 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 00:36 | 200 | 243 | 307.006 | 102.379 | 114.317 | 90.31 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 00:36 | 200 | 244 | 306.986 | 102.37 | 114.312 | 90.304 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-06 00:37 | 200 | 247 | 306.981 | 102.365 | 114.312 | 90.304 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 00:37 | 200 | 246 | 306.986 | 102.37 | 114.312 | 90.304 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 00:38 | 200 | 243 | 307 | 102.379 | 114.317 | 90.304 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 00:38 | 200 | 243 | 306.995 | 102.379 | 114.312 | 90.304 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 00:39 | 200 | 243 | 306.995 | 102.379 | 114.312 | 90.304 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 00:39 | 200 | 242 | 307.01 | 102.394 | 114.312 | 90.304 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 00:40 | 200 | 243 | 307.02 | 102.409 | 114.307 | 90.304 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 00:40 | 200 | 243 | 307.029 | 102.418 | 114.307 | 90.304 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 00:41 | 200 | 247 | 307.034 | 102.428 | 114.307 | 90.299 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 00:41 | 200 | 250 | 307.01 | 102.404 | 114.307 | 90.299 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 00:42 | 200 | 250 | 306.984 | 102.389 | 114.301 | 90.294 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 00:42 | 200 | 256 | 306.974 | 102.379 | 114.301 | 90.294 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-06 00:43 | 200 | 248 | 306.974 | 102.379 | 114.301 | 90.294 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 00:43 | 200 | 247 | 306.974 | 102.374 | 114.301 | 90.299 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 00:44 | 200 | 248 | 306.974 | 102.379 | 114.301 | 90.294 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 00:44 | 200 | 246 | 306.984 | 102.389 | 114.301 | 90.294 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 00:45 | 200 | 243 | 307.008 | 102.413 | 114.301 | 90.294 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 00:45 | 200 | 248 | 307.023 | 102.433 | 114.296 | 90.294 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 00:46 | 200 | 250 | 307.023 | 102.433 | 114.296 | 90.294 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 00:46 | 200 | 249 | 307.013 | 102.423 | 114.296 | 90.294 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 00:47 | 200 | 253 | 307.002 | 102.418 | 114.296 | 90.288 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 00:47 | 200 | 255 | 306.983 | 102.399 | 114.296 | 90.288 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-06 00:48 | 200 | 253 | 306.968 | 102.389 | 114.291 | 90.288 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 00:48 | 200 | 254 | 306.973 | 102.389 | 114.296 | 90.288 | 0.2 | 0.254 | 0.254 | -0.002
2003-08-06 00:49 | 200 | 251 | 306.958 | 102.379 | 114.291 | 90.288 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-06 00:49 | 200 | 252 | 306.949 | 102.37 | 114.291 | 90.288 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-06 00:50 | 200 | 249 | 306.958 | 102.379 | 114.291 | 90.288 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 00:50 | 200 | 248 | 306.973 | 102.389 | 114.296 | 90.288 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 00:51 | 200 | 250 | 306.988 | 102.409 | 114.291 | 90.288 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 00:51 | 200 | 251 | 306.997 | 102.418 | 114.291 | 90.288 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-06 00:52 | 200 | 252 | 306.986 | 102.413 | 114.285 | 90.288 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-06 00:52 | 200 | 256 | 306.952 | 102.384 | 114.285 | 90.283 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-06 00:53 | 200 | 256 | 306.942 | 102.374 | 114.285 | 90.283 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-06 00:53 | 200 | 257 | 306.928 | 102.36 | 114.285 | 90.283 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-06 00:54 | 200 | 253 | 306.928 | 102.36 | 114.285 | 90.283 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 00:54 | 200 | 253 | 306.938 | 102.37 | 114.285 | 90.283 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 00:55 | 200 | 247 | 306.942 | 102.374 | 114.285 | 90.283 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 00:55 | 200 | 251 | 306.957 | 102.389 | 114.285 | 90.283 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-06 00:56 | 200 | 248 | 306.977 | 102.409 | 114.285 | 90.283 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 00:56 | 200 | 249 | 306.977 | 102.409 | 114.285 | 90.283 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.003
2003-08-06 00:57 | 200 | 249 | 306.991 | 102.423 | 114.285 | 90.283 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 00:57 | 200 | 252 | 306.966 | 102.409 | 114.28 | 90.277 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-06 00:58 | 200 | 249 | 306.966 | 102.409 | 114.28 | 90.277 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 00:58 | 200 | 253 | 306.961 | 102.404 | 114.28 | 90.277 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 00:59 | 200 | 251 | 306.961 | 102.399 | 114.285 | 90.277 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.003
2003-08-06 00:59 | 200 | 253 | 306.961 | 102.404 | 114.28 | 90.277 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 01:00 | 200 | 249 | 306.966 | 102.409 | 114.28 | 90.277 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 01:00 | 200 | 247 | 306.975 | 102.418 | 114.28 | 90.277 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 01:01 | 200 | 250 | 306.975 | 102.418 | 114.28 | 90.277 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.003
2003-08-06 01:01 | 200 | 248 | 306.995 | 102.438 | 114.28 | 90.277 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 01:02 | 200 | 250 | 306.995 | 102.438 | 114.28 | 90.277 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 01:02 | 200 | 251 | 306.99 | 102.433 | 114.28 | 90.277 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-06 01:03 | 200 | 257 | 306.975 | 102.418 | 114.28 | 90.277 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-06 01:03 | 200 | 256 | 306.966 | 102.409 | 114.28 | 90.277 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-06 01:04 | 200 | 259 | 306.961 | 102.404 | 114.28 | 90.277 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-06 01:04 | 200 | 258 | 306.966 | 102.409 | 114.28 | 90.277 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-06 01:05 | 200 | 256 | 306.961 | 102.404 | 114.28 | 90.277 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-06 01:05 | 200 | 253 | 306.975 | 102.418 | 114.28 | 90.277 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 01:06 | 200 | 255 | 306.98 | 102.423 | 114.28 | 90.277 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-06 01:06 | 200 | 252 | 306.985 | 102.428 | 114.28 | 90.277 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-06 01:07 | 200 | 254 | 306.975 | 102.418 | 114.28 | 90.277 | 0.2 | 0.254 | 0.254 | -0.002
2003-08-06 01:07 | 200 | 258 | 306.946 | 102.394 | 114.275 | 90.277 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-06 01:08 | 200 | 259 | 306.912 | 102.365 | 114.275 | 90.272 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-06 01:08 | 200 | 259 | 306.907 | 102.36 | 114.275 | 90.272 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-06 01:09 | 200 | 257 | 306.907 | 102.355 | 114.28 | 90.272 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-06 01:09 | 200 | 259 | 306.907 | 102.36 | 114.275 | 90.272 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-06 01:10 | 200 | 255 | 306.907 | 102.355 | 114.28 | 90.272 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-06 01:10 | 200 | 259 | 306.902 | 102.35 | 114.28 | 90.272 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-06 01:11 | 200 | 253 | 306.887 | 102.335 | 114.28 | 90.272 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 01:11 | 200 | 257 | 306.883 | 102.331 | 114.28 | 90.272 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-06 01:12 | 135 | 6 | -13.39 | -1.006 | -6.243 | -6.141 | 0.135 | 0.006 | 0.006 | -0.001
2003-08-06 01:12 | 72 | 18 | -13.39 | -1.006 | -6.243 | -6.141 | 0.072 | 0.018 | 0.018 | -0.001
2003-08-06 01:13 | 47 | 26 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.047 | 0.026 | 0.026 | -0.001
2003-08-06 01:13 | 33 | 32 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | -0.001
2003-08-06 01:14 | 24 | 33 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.024 | 0.033 | 0.033 | -0.001
2003-08-06 01:14 | 18 | 36 | -13.39 | -1.006 | -6.243 | -6.141 | 0.018 | 0.036 | 0.036 | -0.001
2003-08-06 01:15 | 14 | 37 | -13.389 | -1.006 | -6.237 | -6.146 | 0.014 | 0.037 | 0.037 | -0.001
2003-08-06 01:15 | 11 | 38 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.011 | 0.038 | 0.038 | -0.001
2003-08-06 01:16 | 8 | 39 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.008 | 0.039 | 0.039 | -0.001
2003-08-06 01:16 | 7 | 39 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.007 | 0.039 | 0.039 | -0.001
2003-08-06 01:17 | 5 | 39 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.005 | 0.039 | 0.039 | -0.001
2003-08-06 01:17 | 4 | 40 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.004 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-06 01:18 | 3 | 40 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.003 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-06 01:18 | 3 | 39 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.003 | 0.039 | 0.039 | -0.001
2003-08-06 01:19 | 2 | 40 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.002 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-06 01:19 | 2 | 41 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.002 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 01:20 | 1 | 41 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 01:20 | 1 | 40 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0.001 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-06 01:21 | 1 | 40 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0.001 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-06 01:21 | 1 | 42 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 01:22 | 0 | 41 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 01:22 | 0 | 40 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-06 01:23 | 0 | 40 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-06 01:23 | 0 | 41 | -13.39 | -1.001 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 01:24 | 0 | 41 | -13.39 | -1.001 | -6.243 | -6.146 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 01:24 | 0 | 42 | -13.379 | -1.001 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 01:25 | 0 | 42 | -13.374 | -0.991 | -6.237 | -6.146 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 01:25 | 0 | 40 | -13.369 | -0.986 | -6.237 | -6.146 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-06 01:26 | 0 | 42 | -13.35 | -0.967 | -6.237 | -6.146 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 01:26 | 0 | 42 | -13.34 | -0.957 | -6.237 | -6.146 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 01:27 | 0 | 40 | -13.33 | -0.952 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-06 01:27 | 0 | 42 | -13.174 | -0.796 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 01:28 | 0 | 42 | -13.14 | -0.762 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 01:28 | 0 | 40 | -13.052 | -0.674 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-06 01:29 | 0 | 42 | -12.774 | -0.391 | -6.237 | -6.146 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 01:29 | 0 | 42 | -12.721 | -0.343 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 01:30 | 0 | 42 | -12.511 | -0.133 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 01:30 | 0 | 42 | -12.413 | -0.035 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 01:31 | 0 | 42 | -12.452 | -0.074 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 01:31 | 0 | 42 | -12.189 | 0.189 | -6.237 | -6.141 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 01:32 | 0 | 40 | -12.306 | 0.067 | -6.232 | -6.141 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-06 01:32 | 0 | 40 | -12.764 | -0.396 | -6.227 | -6.141 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-06 01:33 | 79 | 179 | 367.654 | 122.028 | 135.426 | 110.2 | 0.079 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-06 01:33 | 99 | 105 | 339.735 | 100.511 | 133.637 | 105.587 | 0.099 | 0.105 | 0.105 | -0.002
2003-08-06 01:34 | 99 | 88 | 314.976 | 81.604 | 130.428 | 102.944 | 0.099 | 0.088 | 0.088 | -0.002
2003-08-06 01:34 | 118 | 114 | 345.781 | 116.122 | 128.335 | 101.324 | 0.118 | 0.114 | 0.114 | -0.002
2003-08-06 01:35 | 159 | 183 | 340.208 | 113.245 | 126.845 | 100.118 | 0.159 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 01:35 | 179 | 192 | 336.871 | 111.806 | 125.825 | 99.24 | 0.179 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 01:36 | 179 | 171 | 334.296 | 110.758 | 124.96 | 98.578 | 0.179 | 0.171 | 0.171 | -0.002
2003-08-06 01:36 | 179 | 163 | 332.358 | 110.036 | 124.314 | 98.008 | 0.179 | 0.163 | 0.163 | -0.002
2003-08-06 01:37 | 179 | 164 | 330.799 | 109.436 | 123.791 | 97.572 | 0.179 | 0.164 | 0.164 | -0.002
2003-08-06 01:37 | 179 | 159 | 329.454 | 108.934 | 123.331 | 97.189 | 0.179 | 0.159 | 0.159 | -0.002
2003-08-06 01:38 | 179 | 161 | 328.302 | 108.505 | 122.936 | 96.861 | 0.179 | 0.161 | 0.161 | -0.002
2003-08-06 01:38 | 179 | 159 | 327.266 | 108.139 | 122.589 | 96.538 | 0.179 | 0.159 | 0.159 | -0.002
2003-08-06 01:39 | 179 | 160 | 326.381 | 107.822 | 122.279 | 96.28 | 0.179 | 0.16 | 0.16 | -0.002
2003-08-06 01:39 | 179 | 159 | 325.594 | 107.544 | 122.002 | 96.048 | 0.179 | 0.159 | 0.159 | -0.002
2003-08-06 01:40 | 179 | 163 | 324.834 | 107.261 | 121.74 | 95.833 | 0.179 | 0.163 | 0.163 | -0.002
2003-08-06 01:40 | 190 | 196 | 324.096 | 107.027 | 121.446 | 95.623 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-06 01:41 | 190 | 195 | 323.511 | 106.822 | 121.233 | 95.456 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 01:41 | 190 | 196 | 322.935 | 106.632 | 121.035 | 95.268 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-06 01:42 | 200 | 240 | 322.383 | 106.466 | 120.822 | 95.095 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 01:42 | 200 | 243 | 321.89 | 106.305 | 120.635 | 94.95 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 01:43 | 200 | 248 | 321.427 | 106.154 | 120.458 | 94.815 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 01:43 | 200 | 247 | 320.91 | 105.974 | 120.255 | 94.681 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 01:44 | 199 | 250 | 320.474 | 105.832 | 120.085 | 94.557 | 0.199 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 01:44 | 163 | 4 | -13.405 | -1.011 | -6.248 | -6.146 | 0.163 | 0.004 | 0.004 | -0.001
2003-08-06 01:45 | 76 | 16 | 109.665 | 122.048 | -6.237 | -6.146 | 0.076 | 0.016 | 0.016 | -0.002
2003-08-06 01:45 | 55 | 25 | -13.405 | -1.011 | -6.248 | -6.146 | 0.055 | 0.025 | 0.025 | -0.001
2003-08-06 01:46 | 37 | 31 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | 0.037 | 0.031 | 0.031 | -0.001
2003-08-06 01:46 | 60 | 143 | 368.703 | 122.326 | 135.17 | 111.207 | 0.06 | 0.143 | 0.143 | -0.003
2003-08-06 01:47 | 100 | 105 | 347.776 | 114.03 | 130.732 | 103.014 | 0.1 | 0.105 | 0.105 | -0.002
2003-08-06 01:47 | 118 | 103 | 337.296 | 110.87 | 126.583 | 99.843 | 0.118 | 0.103 | 0.103 | -0.003
2003-08-06 01:48 | 140 | 115 | 331.785 | 109.222 | 124.41 | 98.153 | 0.14 | 0.115 | 0.115 | -0.002
2003-08-06 01:48 | 160 | 141 | 328.513 | 108.154 | 123.31 | 97.049 | 0.16 | 0.141 | 0.141 | -0.002
2003-08-06 01:49 | 180 | 227 | 326.554 | 107.456 | 122.797 | 96.301 | 0.18 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-06 01:49 | 180 | 161 | 324.82 | 106.949 | 122.087 | 95.784 | 0.18 | 0.161 | 0.161 | -0.002
2003-08-06 01:50 | 180 | 160 | 318.836 | 106.554 | 116.939 | 95.343 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | -0.002
2003-08-06 01:50 | 180 | 162 | 317.293 | 106.252 | 116.021 | 95.02 | 0.18 | 0.162 | 0.162 | -0.002
2003-08-06 01:51 | 180 | 163 | 315.763 | 105.974 | 115.022 | 94.767 | 0.18 | 0.163 | 0.163 | -0.002
2003-08-06 01:51 | 180 | 166 | 315.274 | 105.764 | 114.969 | 94.541 | 0.18 | 0.166 | 0.166 | -0.002
2003-08-06 01:52 | 180 | 163 | 315.139 | 105.588 | 115.193 | 94.358 | 0.18 | 0.163 | 0.163 | -0.002
2003-08-06 01:52 | 180 | 162 | 314.186 | 105.427 | 114.568 | 94.191 | 0.18 | 0.162 | 0.162 | -0.002
2003-08-06 01:53 | 180 | 164 | 313.703 | 105.286 | 114.366 | 94.051 | 0.18 | 0.164 | 0.164 | -0.002
2003-08-06 01:53 | 181 | 186 | 320.202 | 105.144 | 121.19 | 93.868 | 0.181 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 01:54 | 200 | 234 | 318.786 | 105.032 | 119.983 | 93.771 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 01:54 | 200 | 246 | 318.112 | 104.92 | 119.529 | 93.663 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 01:55 | 200 | 253 | 317.568 | 104.793 | 119.214 | 93.561 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 01:55 | 200 | 258 | 317.13 | 104.686 | 118.985 | 93.459 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-06 01:56 | 200 | 259 | 316.736 | 104.598 | 118.76 | 93.378 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-06 01:56 | 200 | 263 | 316.392 | 104.51 | 118.595 | 93.287 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-06 01:57 | 200 | 264 | 316.099 | 104.437 | 118.456 | 93.206 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-06 01:57 | 200 | 266 | 315.801 | 104.354 | 118.322 | 93.125 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-06 01:58 | 200 | 264 | 315.545 | 104.291 | 118.194 | 93.06 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-06 01:58 | 200 | 267 | 315.28 | 104.218 | 118.077 | 92.985 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-06 01:59 | 200 | 272 | 315.039 | 104.154 | 117.97 | 92.915 | 0.2 | 0.272 | 0.272 | -0.002
2003-08-06 01:59 | 200 | 270 | 314.815 | 104.096 | 117.863 | 92.856 | 0.2 | 0.27 | 0.27 | -0.002
2003-08-06 02:00 | 200 | 272 | 314.586 | 104.033 | 117.767 | 92.786 | 0.2 | 0.272 | 0.272 | -0.002
2003-08-06 02:00 | 200 | 272 | 314.382 | 103.979 | 117.676 | 92.727 | 0.2 | 0.272 | 0.272 | -0.002
2003-08-06 02:01 | 200 | 273 | 314.168 | 103.92 | 117.575 | 92.673 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | -0.002
2003-08-06 02:01 | 200 | 277 | 313.922 | 103.867 | 117.468 | 92.587 | 0.2 | 0.277 | 0.277 | -0.003
2003-08-06 02:02 | 200 | 279 | 313.729 | 103.818 | 117.383 | 92.528 | 0.2 | 0.279 | 0.279 | -0.002
2003-08-06 02:02 | 200 | 276 | 313.545 | 103.774 | 117.308 | 92.463 | 0.2 | 0.276 | 0.276 | -0.002
2003-08-06 02:03 | 200 | 274 | 313.372 | 103.73 | 117.222 | 92.42 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.002
2003-08-06 02:03 | 200 | 274 | 313.21 | 103.686 | 117.153 | 92.371 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.002
2003-08-06 02:04 | 200 | 276 | 313.048 | 103.647 | 117.078 | 92.323 | 0.2 | 0.276 | 0.276 | -0.002
2003-08-06 02:04 | 200 | 276 | 312.871 | 103.599 | 117.003 | 92.269 | 0.2 | 0.276 | 0.276 | -0.002
2003-08-06 02:05 | 200 | 284 | 312.695 | 103.535 | 116.939 | 92.221 | 0.2 | 0.284 | 0.284 | -0.002
2003-08-06 02:05 | 200 | 284 | 312.534 | 103.486 | 116.865 | 92.183 | 0.2 | 0.284 | 0.284 | -0.003
2003-08-06 02:06 | 200 | 286 | 312.366 | 103.442 | 116.795 | 92.129 | 0.2 | 0.286 | 0.286 | -0.002
2003-08-06 02:06 | 200 | 287 | 312.221 | 103.399 | 116.736 | 92.086 | 0.2 | 0.287 | 0.287 | -0.002
2003-08-06 02:07 | 200 | 284 | 312.074 | 103.364 | 116.667 | 92.043 | 0.2 | 0.284 | 0.284 | -0.002
2003-08-06 02:07 | 200 | 283 | 311.954 | 103.335 | 116.614 | 92.005 | 0.2 | 0.283 | 0.283 | -0.002
2003-08-06 02:08 | 200 | 289 | 311.813 | 103.301 | 116.55 | 91.962 | 0.2 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-06 02:08 | 200 | 282 | 311.682 | 103.267 | 116.496 | 91.919 | 0.2 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-06 02:09 | 200 | 277 | 311.563 | 103.238 | 116.443 | 91.882 | 0.2 | 0.277 | 0.277 | -0.002
2003-08-06 02:09 | 200 | 280 | 311.446 | 103.213 | 116.384 | 91.849 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | -0.002
2003-08-06 02:10 | 200 | 283 | 311.327 | 103.184 | 116.331 | 91.812 | 0.2 | 0.283 | 0.283 | -0.002
2003-08-06 02:10 | 200 | 288 | 311.217 | 103.16 | 116.283 | 91.774 | 0.2 | 0.288 | 0.288 | -0.002
2003-08-06 02:11 | 200 | 289 | 311.106 | 103.135 | 116.229 | 91.742 | 0.2 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-06 02:11 | 200 | 289 | 310.98 | 103.111 | 116.165 | 91.704 | 0.2 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-06 02:12 | 200 | 288 | 310.869 | 103.086 | 116.106 | 91.677 | 0.2 | 0.288 | 0.288 | -0.002
2003-08-06 02:12 | 200 | 285 | 310.77 | 103.067 | 116.058 | 91.645 | 0.2 | 0.285 | 0.285 | -0.003
2003-08-06 02:13 | 200 | 282 | 310.669 | 103.047 | 116.01 | 91.612 | 0.2 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-06 02:13 | 200 | 280 | 310.566 | 103.023 | 115.968 | 91.575 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | -0.002
2003-08-06 02:14 | 200 | 280 | 310.477 | 102.999 | 115.93 | 91.548 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | -0.002
2003-08-06 02:14 | 200 | 276 | 310.372 | 102.969 | 115.882 | 91.521 | 0.2 | 0.276 | 0.276 | -0.002
2003-08-06 02:15 | 200 | 275 | 310.268 | 102.94 | 115.834 | 91.494 | 0.2 | 0.275 | 0.275 | -0.002
2003-08-06 02:15 | 200 | 276 | 310.185 | 102.921 | 115.797 | 91.467 | 0.2 | 0.276 | 0.276 | -0.002
2003-08-06 02:16 | 200 | 279 | 310.09 | 102.896 | 115.759 | 91.435 | 0.2 | 0.279 | 0.279 | -0.002
2003-08-06 02:16 | 200 | 299 | 310.012 | 102.882 | 115.722 | 91.408 | 0.2 | 0.299 | 0.299 | -0.002
2003-08-06 02:17 | 200 | 288 | 309.922 | 102.867 | 115.674 | 91.381 | 0.2 | 0.288 | 0.288 | -0.002
2003-08-06 02:17 | 200 | 287 | 309.853 | 102.852 | 115.642 | 91.359 | 0.2 | 0.287 | 0.287 | -0.002
2003-08-06 02:18 | 200 | 290 | 309.785 | 102.843 | 115.61 | 91.332 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | -0.002
2003-08-06 02:18 | 200 | 283 | 309.727 | 102.833 | 115.583 | 91.311 | 0.2 | 0.283 | 0.283 | -0.003
2003-08-06 02:19 | 200 | 280 | 309.653 | 102.818 | 115.546 | 91.289 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | -0.002
2003-08-06 02:19 | 200 | 281 | 309.564 | 102.804 | 115.508 | 91.252 | 0.2 | 0.281 | 0.281 | -0.002
2003-08-06 02:20 | 200 | 277 | 309.479 | 102.784 | 115.476 | 91.219 | 0.2 | 0.277 | 0.277 | -0.002
2003-08-06 02:20 | 200 | 279 | 309.402 | 102.765 | 115.444 | 91.193 | 0.2 | 0.279 | 0.279 | -0.002
2003-08-06 02:21 | 200 | 279 | 309.322 | 102.745 | 115.417 | 91.16 | 0.2 | 0.279 | 0.279 | -0.002
2003-08-06 02:21 | 200 | 282 | 309.244 | 102.726 | 115.385 | 91.133 | 0.2 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-06 02:22 | 200 | 284 | 309.171 | 102.706 | 115.353 | 91.112 | 0.2 | 0.284 | 0.284 | -0.002
2003-08-06 02:22 | 200 | 285 | 309.102 | 102.691 | 115.321 | 91.09 | 0.2 | 0.285 | 0.285 | -0.002
2003-08-06 02:23 | 200 | 290 | 309.051 | 102.682 | 115.3 | 91.069 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | -0.002
2003-08-06 02:23 | 200 | 287 | 308.992 | 102.672 | 115.273 | 91.047 | 0.2 | 0.287 | 0.287 | -0.002
2003-08-06 02:24 | 198 | 282 | 98.47 | 102.667 | 1.938 | -6.135 | 0.198 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-06 02:24 | 190 | 230 | 319.995 | 105.13 | 119.834 | 95.031 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 02:25 | 190 | 222 | 313.988 | 103.813 | 117.319 | 92.856 | 0.19 | 0.222 | 0.222 | -0.002
2003-08-06 02:25 | 190 | 218 | 311.938 | 103.335 | 116.485 | 92.118 | 0.19 | 0.218 | 0.218 | -0.002
2003-08-06 02:26 | 190 | 218 | 310.891 | 103.096 | 116.032 | 91.763 | 0.19 | 0.218 | 0.218 | -0.002
2003-08-06 02:26 | 190 | 217 | 310.283 | 102.96 | 115.775 | 91.548 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-06 02:27 | 190 | 217 | 309.883 | 102.877 | 115.604 | 91.402 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-06 02:27 | 190 | 215 | 309.613 | 102.804 | 115.503 | 91.306 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.002
2003-08-06 02:28 | 190 | 217 | 309.365 | 102.76 | 115.396 | 91.209 | 0.19 | 0.217 | 0.217 | -0.002
2003-08-06 02:28 | 190 | 215 | 309.192 | 102.726 | 115.327 | 91.139 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.002
2003-08-06 02:29 | 190 | 213 | 309.054 | 102.696 | 115.273 | 91.085 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-06 02:29 | 190 | 215 | 308.945 | 102.667 | 115.231 | 91.047 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.002
2003-08-06 02:30 | 190 | 210 | 308.873 | 102.643 | 115.215 | 91.015 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | -0.002
2003-08-06 02:30 | 190 | 210 | 308.783 | 102.623 | 115.172 | 90.988 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | -0.003
2003-08-06 02:31 | 190 | 211 | 308.721 | 102.604 | 115.156 | 90.961 | 0.19 | 0.211 | 0.211 | -0.003
2003-08-06 02:31 | 190 | 213 | 308.673 | 102.589 | 115.15 | 90.934 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-06 02:32 | 190 | 214 | 308.594 | 102.574 | 115.113 | 90.907 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.003
2003-08-06 02:32 | 190 | 212 | 308.516 | 102.56 | 115.07 | 90.886 | 0.19 | 0.212 | 0.212 | -0.002
2003-08-06 02:33 | 190 | 214 | 308.469 | 102.55 | 115.049 | 90.87 | 0.19 | 0.214 | 0.214 | -0.002
2003-08-06 02:33 | 190 | 213 | 308.421 | 102.54 | 115.028 | 90.853 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.003
2003-08-06 02:34 | 190 | 212 | 308.374 | 102.53 | 115.012 | 90.832 | 0.19 | 0.212 | 0.212 | -0.002
2003-08-06 02:34 | 190 | 208 | 308.354 | 102.516 | 115.017 | 90.821 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-08-06 02:35 | 190 | 209 | 308.344 | 102.501 | 115.038 | 90.805 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-08-06 02:35 | 190 | 205 | 308.308 | 102.491 | 115.028 | 90.789 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.003
2003-08-06 02:36 | 133 | 2 | -13.384 | -1.006 | -6.237 | -6.141 | 0.133 | 0.002 | 0.002 | -0.001
2003-08-06 02:36 | 66 | 20 | -13.39 | -1.006 | -6.243 | -6.141 | 0.066 | 0.02 | 0.02 | -0.001
2003-08-06 02:37 | 43 | 28 | -13.39 | -1.006 | -6.243 | -6.141 | 0.043 | 0.028 | 0.028 | -0.001
2003-08-06 02:37 | 100 | 198 | 353.02 | 116.742 | 131.854 | 104.424 | 0.1 | 0.198 | 0.198 | -0.003
2003-08-06 02:38 | 147 | 225 | 332.383 | 110.231 | 123.988 | 98.164 | 0.147 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-06 02:38 | 160 | 153 | 324.239 | 107.778 | 120.811 | 95.65 | 0.16 | 0.153 | 0.153 | -0.002
2003-08-06 02:39 | 160 | 135 | 308.096 | 94.781 | 119.049 | 94.266 | 0.16 | 0.135 | 0.135 | -0.002
2003-08-06 02:39 | 160 | 127 | 317.095 | 105.613 | 118.034 | 93.448 | 0.16 | 0.127 | 0.127 | -0.003
2003-08-06 02:40 | 180 | 175 | 315.086 | 104.906 | 117.308 | 92.872 | 0.18 | 0.175 | 0.175 | -0.002
2003-08-06 02:40 | 180 | 164 | 313.791 | 104.447 | 116.87 | 92.474 | 0.18 | 0.164 | 0.164 | -0.002
2003-08-06 02:41 | 180 | 165 | 312.921 | 104.14 | 116.566 | 92.215 | 0.18 | 0.165 | 0.165 | -0.002
2003-08-06 02:41 | 180 | 162 | 312.246 | 103.915 | 116.32 | 92.011 | 0.18 | 0.162 | 0.162 | -0.002
2003-08-06 02:42 | 180 | 163 | 311.701 | 103.74 | 116.112 | 91.849 | 0.18 | 0.163 | 0.163 | -0.002
2003-08-06 02:42 | 190 | 190 | 311.213 | 103.579 | 115.941 | 91.693 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 02:43 | 190 | 190 | 310.883 | 103.442 | 115.839 | 91.602 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 02:43 | 190 | 195 | 310.625 | 103.345 | 115.754 | 91.526 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 02:44 | 200 | 258 | 310.601 | 103.262 | 115.829 | 91.51 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-06 02:44 | 200 | 246 | 310.254 | 103.194 | 115.658 | 91.402 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 02:45 | 200 | 250 | 310.045 | 103.13 | 115.572 | 91.343 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 02:45 | 200 | 255 | 309.843 | 103.072 | 115.492 | 91.279 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-06 02:46 | 200 | 255 | 309.676 | 103.028 | 115.439 | 91.209 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-06 02:46 | 200 | 257 | 309.519 | 102.979 | 115.385 | 91.155 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-06 02:47 | 200 | 260 | 309.379 | 102.93 | 115.337 | 91.112 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | -0.002
2003-08-06 02:47 | 200 | 258 | 309.255 | 102.891 | 115.295 | 91.069 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-06 02:48 | 200 | 260 | 309.157 | 102.852 | 115.263 | 91.042 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | -0.002
2003-08-06 02:48 | 200 | 265 | 309.053 | 102.813 | 115.225 | 91.015 | 0.2 | 0.265 | 0.265 | -0.002
2003-08-06 02:49 | 200 | 267 | 308.955 | 102.784 | 115.188 | 90.983 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-06 02:49 | 190 | 221 | 94.787 | 107.154 | -6.232 | -6.135 | 0.19 | 0.221 | 0.221 | -0.001
2003-08-06 02:50 | 190 | 215 | 322.501 | 103.628 | 122.755 | 96.118 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.002
2003-08-06 02:50 | 190 | 215 | 315.215 | 103.194 | 118.557 | 93.464 | 0.19 | 0.215 | 0.215 | -0.002
2003-08-06 02:51 | 190 | 209 | 312.699 | 103.008 | 117.196 | 92.495 | 0.19 | 0.209 | 0.209 | -0.002
2003-08-06 02:51 | 190 | 207 | 311.387 | 102.896 | 116.496 | 91.995 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-08-06 02:52 | 190 | 208 | 310.601 | 102.823 | 116.074 | 91.704 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-08-06 02:52 | 190 | 206 | 310.072 | 102.765 | 115.802 | 91.505 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-06 02:53 | 190 | 200 | 309.763 | 102.73 | 115.663 | 91.37 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-06 02:53 | 190 | 203 | 309.457 | 102.691 | 115.498 | 91.268 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-06 02:54 | 190 | 208 | 309.218 | 102.662 | 115.401 | 91.155 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.003
2003-08-06 02:54 | 190 | 205 | 309.034 | 102.628 | 115.321 | 91.085 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.003
2003-08-06 02:55 | 190 | 206 | 308.906 | 102.613 | 115.257 | 91.036 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-06 02:55 | 190 | 207 | 308.821 | 102.613 | 115.204 | 91.004 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-08-06 02:56 | 190 | 207 | 308.731 | 102.604 | 115.161 | 90.966 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.003
2003-08-06 02:56 | 190 | 205 | 308.652 | 102.594 | 115.124 | 90.934 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-06 02:57 | 190 | 205 | 308.567 | 102.579 | 115.086 | 90.902 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-06 02:57 | 190 | 204 | 308.508 | 102.574 | 115.054 | 90.88 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-06 02:58 | 190 | 202 | 308.446 | 102.565 | 115.022 | 90.859 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-06 02:58 | 190 | 204 | 308.377 | 102.55 | 114.99 | 90.837 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-06 02:59 | 190 | 202 | 308.325 | 102.54 | 114.964 | 90.821 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-06 02:59 | 190 | 205 | 308.273 | 102.526 | 114.942 | 90.805 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-06 03:00 | 190 | 205 | 308.226 | 102.516 | 114.921 | 90.789 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-06 03:00 | 190 | 205 | 308.179 | 102.506 | 114.9 | 90.773 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-06 03:01 | 190 | 205 | 308.13 | 102.501 | 114.878 | 90.751 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-06 03:01 | 190 | 205 | 308.093 | 102.496 | 114.857 | 90.74 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-06 03:02 | 190 | 205 | 308.046 | 102.487 | 114.835 | 90.724 | 0.19 | 0.205 | 0.205 | -0.002
2003-08-06 03:02 | 190 | 203 | 307.999 | 102.482 | 114.809 | 90.708 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-06 03:03 | 190 | 201 | 307.961 | 102.477 | 114.787 | 90.697 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-06 03:03 | 190 | 203 | 307.924 | 102.467 | 114.771 | 90.686 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-06 03:04 | 190 | 204 | 307.883 | 102.457 | 114.75 | 90.676 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-06 03:04 | 190 | 202 | 307.847 | 102.448 | 114.734 | 90.665 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-06 03:05 | 190 | 206 | 307.81 | 102.438 | 114.718 | 90.654 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.003
2003-08-06 03:05 | 190 | 204 | 307.778 | 102.433 | 114.702 | 90.643 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-06 03:06 | 190 | 202 | 307.747 | 102.423 | 114.691 | 90.633 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-06 03:06 | 190 | 201 | 307.715 | 102.418 | 114.675 | 90.622 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-06 03:07 | 190 | 204 | 307.7 | 102.418 | 114.665 | 90.617 | 0.19 | 0.204 | 0.204 | -0.002
2003-08-06 03:07 | 190 | 201 | 307.673 | 102.413 | 114.654 | 90.606 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-06 03:08 | 190 | 201 | 307.656 | 102.413 | 114.643 | 90.6 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-06 03:08 | 190 | 202 | 307.636 | 102.413 | 114.633 | 90.59 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-06 03:09 | 190 | 201 | 307.61 | 102.409 | 114.622 | 90.579 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-06 03:09 | 190 | 200 | 307.588 | 102.404 | 114.611 | 90.573 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-06 03:10 | 190 | 198 | 307.562 | 102.399 | 114.6 | 90.563 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-06 03:10 | 190 | 200 | 307.541 | 102.394 | 114.59 | 90.557 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-06 03:11 | 190 | 200 | 307.515 | 102.384 | 114.584 | 90.547 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-06 03:11 | 190 | 201 | 307.494 | 102.379 | 114.574 | 90.541 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-06 03:12 | 190 | 200 | 307.473 | 102.374 | 114.563 | 90.536 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-06 03:12 | 190 | 201 | 307.448 | 102.365 | 114.558 | 90.525 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-06 03:13 | 190 | 203 | 307.432 | 102.36 | 114.547 | 90.525 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-06 03:13 | 190 | 200 | 307.411 | 102.355 | 114.542 | 90.514 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-06 03:14 | 190 | 198 | 307.41 | 102.36 | 114.536 | 90.514 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-06 03:14 | 190 | 199 | 307.399 | 102.365 | 114.531 | 90.503 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-06 03:15 | 190 | 208 | 307.378 | 102.36 | 114.52 | 90.498 | 0.19 | 0.208 | 0.208 | -0.002
2003-08-06 03:15 | 190 | 216 | 307.363 | 102.355 | 114.515 | 90.493 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | -0.002
2003-08-06 03:16 | 190 | 203 | 307.341 | 102.35 | 114.504 | 90.487 | 0.19 | 0.203 | 0.203 | -0.002
2003-08-06 03:16 | 190 | 202 | 307.321 | 102.345 | 114.494 | 90.482 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-06 03:17 | 190 | 200 | 307.305 | 102.34 | 114.488 | 90.477 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-06 03:17 | 190 | 202 | 307.294 | 102.34 | 114.483 | 90.471 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-06 03:18 | 190 | 200 | 307.274 | 102.331 | 114.472 | 90.471 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-06 03:18 | 190 | 201 | 307.264 | 102.331 | 114.467 | 90.466 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-06 03:19 | 190 | 206 | 307.243 | 102.321 | 114.462 | 90.46 | 0.19 | 0.206 | 0.206 | -0.002
2003-08-06 03:19 | 190 | 202 | 307.232 | 102.321 | 114.456 | 90.455 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-06 03:20 | 190 | 202 | 307.217 | 102.316 | 114.451 | 90.45 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-06 03:20 | 190 | 202 | 307.212 | 102.316 | 114.446 | 90.45 | 0.19 | 0.202 | 0.202 | -0.002
2003-08-06 03:21 | 190 | 200 | 307.206 | 102.316 | 114.446 | 90.444 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-06 03:21 | 190 | 201 | 307.195 | 102.316 | 114.44 | 90.439 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-06 03:22 | 190 | 200 | 307.174 | 102.306 | 114.435 | 90.433 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-06 03:22 | 190 | 199 | 307.164 | 102.306 | 114.43 | 90.428 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-06 03:23 | 190 | 197 | 307.153 | 102.301 | 114.424 | 90.428 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-06 03:23 | 190 | 197 | 307.138 | 102.296 | 114.419 | 90.423 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-06 03:24 | 190 | 198 | 307.118 | 102.287 | 114.414 | 90.417 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-06 03:24 | 190 | 196 | 307.102 | 102.282 | 114.408 | 90.412 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-06 03:25 | 190 | 200 | 307.082 | 102.272 | 114.403 | 90.407 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-06 03:25 | 190 | 197 | 307.071 | 102.267 | 114.403 | 90.401 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-06 03:26 | 190 | 198 | 307.071 | 102.272 | 114.398 | 90.401 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-06 03:26 | 190 | 196 | 307.055 | 102.267 | 114.392 | 90.396 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-06 03:27 | 190 | 199 | 307.044 | 102.267 | 114.387 | 90.39 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-06 03:27 | 190 | 197 | 307.024 | 102.257 | 114.382 | 90.385 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-06 03:28 | 190 | 195 | 307.023 | 102.262 | 114.376 | 90.385 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 03:28 | 190 | 197 | 307.013 | 102.257 | 114.376 | 90.38 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-06 03:29 | 190 | 195 | 306.998 | 102.252 | 114.366 | 90.38 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 03:29 | 190 | 195 | 306.982 | 102.248 | 114.36 | 90.374 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 03:30 | 190 | 195 | 306.967 | 102.243 | 114.355 | 90.369 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 03:30 | 190 | 200 | 306.962 | 102.238 | 114.355 | 90.369 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-06 03:31 | 190 | 198 | 306.94 | 102.233 | 114.344 | 90.363 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-06 03:31 | 190 | 199 | 306.94 | 102.233 | 114.344 | 90.363 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-06 03:32 | 190 | 198 | 306.93 | 102.233 | 114.339 | 90.358 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.003
2003-08-06 03:32 | 190 | 197 | 306.929 | 102.238 | 114.333 | 90.358 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-06 03:33 | 190 | 195 | 306.924 | 102.238 | 114.333 | 90.353 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 03:33 | 190 | 197 | 306.919 | 102.238 | 114.328 | 90.353 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-06 03:34 | 190 | 195 | 306.908 | 102.238 | 114.323 | 90.347 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 03:34 | 190 | 193 | 306.897 | 102.233 | 114.317 | 90.347 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 03:35 | 190 | 194 | 306.887 | 102.228 | 114.317 | 90.342 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-06 03:35 | 190 | 196 | 306.877 | 102.223 | 114.312 | 90.342 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-06 03:36 | 190 | 195 | 306.862 | 102.218 | 114.307 | 90.337 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 03:36 | 190 | 194 | 306.851 | 102.213 | 114.301 | 90.337 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-06 03:37 | 190 | 198 | 306.847 | 102.209 | 114.301 | 90.337 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-06 03:37 | 190 | 198 | 306.836 | 102.209 | 114.296 | 90.331 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-06 03:38 | 190 | 198 | 306.831 | 102.204 | 114.296 | 90.331 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-06 03:38 | 190 | 199 | 306.826 | 102.204 | 114.296 | 90.326 | 0.19 | 0.199 | 0.199 | -0.002
2003-08-06 03:39 | 190 | 198 | 306.831 | 102.209 | 114.291 | 90.331 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-06 03:39 | 190 | 196 | 306.826 | 102.209 | 114.291 | 90.326 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-06 03:40 | 190 | 194 | 306.82 | 102.209 | 114.285 | 90.326 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-06 03:40 | 190 | 196 | 306.809 | 102.204 | 114.285 | 90.32 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-06 03:41 | 190 | 194 | 306.804 | 102.204 | 114.28 | 90.32 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-06 03:41 | 190 | 193 | 306.794 | 102.199 | 114.28 | 90.315 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.003
2003-08-06 03:42 | 190 | 197 | 306.784 | 102.194 | 114.275 | 90.315 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-06 03:42 | 190 | 198 | 306.778 | 102.194 | 114.269 | 90.315 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-06 03:43 | 190 | 195 | 306.763 | 102.189 | 114.264 | 90.31 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 03:43 | 190 | 198 | 306.752 | 102.184 | 114.264 | 90.304 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-06 03:44 | 190 | 200 | 306.763 | 102.189 | 114.264 | 90.31 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | -0.002
2003-08-06 03:44 | 190 | 196 | 306.757 | 102.194 | 114.259 | 90.304 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-06 03:45 | 190 | 198 | 306.762 | 102.199 | 114.259 | 90.304 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-06 03:45 | 190 | 196 | 306.767 | 102.204 | 114.259 | 90.304 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-06 03:46 | 190 | 196 | 306.761 | 102.209 | 114.253 | 90.299 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-06 03:46 | 190 | 195 | 306.756 | 102.204 | 114.253 | 90.299 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 03:47 | 190 | 194 | 306.746 | 102.199 | 114.253 | 90.294 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-06 03:47 | 190 | 195 | 306.736 | 102.194 | 114.248 | 90.294 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 03:48 | 190 | 192 | 306.736 | 102.194 | 114.248 | 90.294 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 03:48 | 190 | 195 | 306.726 | 102.189 | 114.243 | 90.294 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 03:49 | 190 | 195 | 306.709 | 102.184 | 114.237 | 90.288 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 03:49 | 190 | 198 | 306.704 | 102.179 | 114.237 | 90.288 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-06 03:50 | 190 | 197 | 306.699 | 102.174 | 114.237 | 90.288 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-06 03:50 | 190 | 193 | 306.694 | 102.174 | 114.237 | 90.283 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 03:51 | 190 | 193 | 306.694 | 102.174 | 114.237 | 90.283 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 03:51 | 190 | 192 | 306.699 | 102.179 | 114.237 | 90.283 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 03:52 | 190 | 195 | 306.683 | 102.174 | 114.232 | 90.277 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 03:52 | 190 | 195 | 306.685 | 102.17 | 114.232 | 90.283 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 03:53 | 190 | 194 | 306.674 | 102.17 | 114.227 | 90.277 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-06 03:53 | 190 | 192 | 306.669 | 102.165 | 114.227 | 90.277 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 03:54 | 190 | 190 | 306.658 | 102.165 | 114.221 | 90.272 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 03:54 | 190 | 195 | 306.653 | 102.16 | 114.221 | 90.272 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 03:55 | 190 | 195 | 306.648 | 102.16 | 114.216 | 90.272 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 03:55 | 190 | 194 | 306.648 | 102.16 | 114.216 | 90.272 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-06 03:56 | 190 | 194 | 306.633 | 102.155 | 114.211 | 90.267 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-06 03:56 | 190 | 193 | 306.643 | 102.165 | 114.211 | 90.267 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 03:57 | 190 | 192 | 306.643 | 102.165 | 114.211 | 90.267 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 03:57 | 190 | 195 | 306.648 | 102.17 | 114.211 | 90.267 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 03:58 | 190 | 193 | 306.637 | 102.165 | 114.211 | 90.261 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 03:58 | 190 | 190 | 306.637 | 102.165 | 114.211 | 90.261 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 03:59 | 190 | 192 | 306.631 | 102.165 | 114.205 | 90.261 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 03:59 | 190 | 190 | 306.626 | 102.16 | 114.205 | 90.261 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 04:00 | 190 | 193 | 306.621 | 102.155 | 114.205 | 90.261 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 04:00 | 190 | 192 | 306.611 | 102.155 | 114.2 | 90.256 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 04:01 | 190 | 193 | 306.606 | 102.155 | 114.195 | 90.256 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 04:01 | 190 | 192 | 306.606 | 102.155 | 114.195 | 90.256 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 04:02 | 190 | 196 | 306.595 | 102.15 | 114.195 | 90.25 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-06 04:02 | 190 | 192 | 306.6 | 102.155 | 114.189 | 90.256 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 04:03 | 190 | 196 | 306.6 | 102.155 | 114.195 | 90.25 | 0.19 | 0.196 | 0.196 | -0.002
2003-08-06 04:03 | 190 | 195 | 306.6 | 102.155 | 114.195 | 90.25 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 04:04 | 190 | 195 | 306.605 | 102.16 | 114.195 | 90.25 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 04:04 | 190 | 192 | 306.605 | 102.16 | 114.195 | 90.25 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 04:05 | 190 | 191 | 306.599 | 102.16 | 114.189 | 90.25 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.003
2003-08-06 04:05 | 190 | 190 | 306.6 | 102.155 | 114.195 | 90.25 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.003
2003-08-06 04:06 | 190 | 189 | 306.605 | 102.155 | 114.2 | 90.25 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 04:06 | 190 | 191 | 306.605 | 102.155 | 114.205 | 90.245 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:07 | 190 | 191 | 306.584 | 102.15 | 114.189 | 90.245 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:07 | 190 | 194 | 306.579 | 102.15 | 114.184 | 90.245 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-06 04:08 | 190 | 194 | 306.569 | 102.145 | 114.184 | 90.24 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-06 04:08 | 190 | 193 | 306.564 | 102.14 | 114.184 | 90.24 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 04:09 | 190 | 194 | 306.564 | 102.145 | 114.179 | 90.24 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-06 04:09 | 190 | 193 | 306.564 | 102.145 | 114.179 | 90.24 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 04:10 | 190 | 190 | 306.569 | 102.15 | 114.179 | 90.24 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 04:10 | 190 | 188 | 306.569 | 102.145 | 114.184 | 90.24 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 04:11 | 190 | 190 | 306.564 | 102.145 | 114.179 | 90.24 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 04:11 | 190 | 191 | 306.558 | 102.145 | 114.179 | 90.234 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:12 | 190 | 189 | 306.563 | 102.14 | 114.189 | 90.234 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 04:12 | 190 | 188 | 306.59 | 102.135 | 114.221 | 90.234 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 04:13 | 190 | 191 | 306.59 | 102.135 | 114.221 | 90.234 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:13 | 190 | 191 | 306.571 | 102.131 | 114.211 | 90.229 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:14 | 190 | 193 | 306.539 | 102.131 | 114.179 | 90.229 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.003
2003-08-06 04:14 | 190 | 192 | 306.528 | 102.126 | 114.173 | 90.229 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 04:15 | 190 | 192 | 306.528 | 102.131 | 114.168 | 90.229 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.003
2003-08-06 04:15 | 190 | 192 | 306.533 | 102.131 | 114.173 | 90.229 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 04:16 | 190 | 194 | 306.532 | 102.135 | 114.168 | 90.229 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-06 04:16 | 190 | 191 | 306.532 | 102.14 | 114.168 | 90.224 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:17 | 190 | 193 | 306.542 | 102.145 | 114.168 | 90.229 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 04:17 | 190 | 191 | 306.537 | 102.14 | 114.168 | 90.229 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:18 | 190 | 192 | 306.542 | 102.145 | 114.168 | 90.229 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 04:18 | 190 | 191 | 306.532 | 102.135 | 114.173 | 90.224 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:19 | 190 | 189 | 306.532 | 102.135 | 114.173 | 90.224 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 04:19 | 190 | 192 | 306.543 | 102.14 | 114.179 | 90.224 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 04:20 | 190 | 191 | 306.532 | 102.14 | 114.168 | 90.224 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:20 | 190 | 192 | 306.532 | 102.14 | 114.168 | 90.224 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 04:21 | 190 | 191 | 306.521 | 102.14 | 114.163 | 90.218 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:21 | 190 | 192 | 306.521 | 102.14 | 114.163 | 90.218 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 04:22 | 190 | 195 | 306.515 | 102.14 | 114.157 | 90.218 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 04:22 | 190 | 193 | 306.515 | 102.14 | 114.157 | 90.218 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 04:23 | 190 | 192 | 306.521 | 102.14 | 114.163 | 90.218 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 04:23 | 190 | 189 | 306.527 | 102.14 | 114.163 | 90.224 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 04:24 | 190 | 191 | 306.521 | 102.14 | 114.163 | 90.218 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:24 | 190 | 190 | 306.59 | 102.135 | 114.237 | 90.218 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 04:25 | 190 | 191 | 306.549 | 102.131 | 114.2 | 90.218 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:25 | 190 | 207 | 306.522 | 102.131 | 114.173 | 90.218 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | -0.003
2003-08-06 04:26 | 190 | 201 | 306.512 | 102.131 | 114.163 | 90.218 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-06 04:26 | 190 | 197 | 306.506 | 102.131 | 114.157 | 90.218 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-06 04:27 | 190 | 197 | 306.506 | 102.131 | 114.157 | 90.218 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-06 04:27 | 190 | 195 | 306.491 | 102.126 | 114.152 | 90.213 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 04:28 | 190 | 193 | 306.496 | 102.126 | 114.152 | 90.218 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 04:28 | 190 | 193 | 306.506 | 102.131 | 114.157 | 90.218 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 04:29 | 190 | 193 | 306.505 | 102.135 | 114.152 | 90.218 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 04:29 | 190 | 191 | 306.505 | 102.135 | 114.152 | 90.218 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:30 | 190 | 191 | 306.515 | 102.14 | 114.157 | 90.218 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:30 | 190 | 189 | 306.526 | 102.14 | 114.168 | 90.218 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.003
2003-08-06 04:31 | 190 | 191 | 306.516 | 102.135 | 114.163 | 90.218 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:31 | 190 | 188 | 306.539 | 102.131 | 114.195 | 90.213 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 04:32 | 190 | 189 | 306.533 | 102.131 | 114.189 | 90.213 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 04:32 | 190 | 190 | 306.534 | 102.126 | 114.195 | 90.213 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 04:33 | 190 | 191 | 306.507 | 102.121 | 114.173 | 90.213 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:33 | 190 | 193 | 306.491 | 102.121 | 114.157 | 90.213 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 04:34 | 190 | 192 | 306.48 | 102.116 | 114.157 | 90.207 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 04:34 | 190 | 192 | 306.481 | 102.116 | 114.152 | 90.213 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 04:35 | 190 | 191 | 306.481 | 102.121 | 114.147 | 90.213 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:35 | 190 | 192 | 306.485 | 102.126 | 114.152 | 90.207 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 04:36 | 190 | 191 | 306.496 | 102.131 | 114.152 | 90.213 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:36 | 190 | 190 | 306.495 | 102.131 | 114.157 | 90.207 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 04:37 | 190 | 187 | 306.517 | 102.126 | 114.184 | 90.207 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 04:37 | 190 | 187 | 306.527 | 102.131 | 114.189 | 90.207 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 04:38 | 190 | 187 | 306.549 | 102.126 | 114.216 | 90.207 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 04:38 | 190 | 189 | 306.549 | 102.126 | 114.216 | 90.207 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 04:39 | 190 | 188 | 306.549 | 102.121 | 114.221 | 90.207 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.003
2003-08-06 04:39 | 190 | 191 | 306.507 | 102.121 | 114.184 | 90.202 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:40 | 190 | 188 | 306.486 | 102.116 | 114.163 | 90.207 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.003
2003-08-06 04:40 | 190 | 190 | 306.475 | 102.116 | 114.157 | 90.202 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 04:41 | 190 | 190 | 306.475 | 102.121 | 114.152 | 90.202 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 04:41 | 190 | 189 | 306.48 | 102.126 | 114.152 | 90.202 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 04:42 | 190 | 191 | 306.48 | 102.126 | 114.152 | 90.202 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:42 | 190 | 188 | 306.48 | 102.126 | 114.152 | 90.202 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 04:43 | 190 | 189 | 306.486 | 102.121 | 114.163 | 90.202 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 04:43 | 190 | 187 | 306.486 | 102.121 | 114.163 | 90.202 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.003
2003-08-06 04:44 | 190 | 191 | 306.47 | 102.116 | 114.152 | 90.202 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:44 | 190 | 192 | 306.47 | 102.111 | 114.157 | 90.202 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 04:45 | 190 | 191 | 306.492 | 102.111 | 114.179 | 90.202 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:45 | 190 | 191 | 306.46 | 102.106 | 114.157 | 90.197 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:46 | 190 | 192 | 306.444 | 102.111 | 114.136 | 90.197 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 04:46 | 190 | 192 | 306.439 | 102.106 | 114.136 | 90.197 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 04:47 | 190 | 190 | 306.434 | 102.106 | 114.131 | 90.197 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 04:47 | 190 | 193 | 306.439 | 102.111 | 114.131 | 90.197 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 04:48 | 190 | 191 | 306.444 | 102.116 | 114.131 | 90.197 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:48 | 190 | 190 | 306.444 | 102.116 | 114.131 | 90.197 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 04:49 | 190 | 188 | 306.449 | 102.116 | 114.136 | 90.197 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 04:49 | 190 | 190 | 306.449 | 102.111 | 114.141 | 90.197 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 04:50 | 190 | 188 | 306.46 | 102.111 | 114.152 | 90.197 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 04:50 | 190 | 189 | 306.466 | 102.106 | 114.163 | 90.197 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 04:51 | 190 | 190 | 306.455 | 102.106 | 114.152 | 90.197 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 04:51 | 190 | 192 | 306.428 | 102.101 | 114.136 | 90.191 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.003
2003-08-06 04:52 | 190 | 192 | 306.417 | 102.101 | 114.125 | 90.191 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 04:52 | 190 | 192 | 306.412 | 102.101 | 114.12 | 90.191 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 04:53 | 190 | 193 | 306.422 | 102.106 | 114.125 | 90.191 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 04:53 | 190 | 191 | 306.422 | 102.111 | 114.12 | 90.191 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:54 | 190 | 193 | 306.422 | 102.111 | 114.12 | 90.191 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 04:54 | 190 | 188 | 306.432 | 102.116 | 114.125 | 90.191 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 04:55 | 190 | 193 | 306.432 | 102.116 | 114.125 | 90.191 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.003
2003-08-06 04:55 | 190 | 191 | 306.432 | 102.116 | 114.125 | 90.191 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:56 | 190 | 190 | 306.432 | 102.116 | 114.125 | 90.191 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 04:56 | 190 | 190 | 306.454 | 102.111 | 114.152 | 90.191 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 04:57 | 190 | 190 | 306.475 | 102.111 | 114.173 | 90.191 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 04:57 | 190 | 187 | 306.46 | 102.111 | 114.163 | 90.186 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 04:58 | 190 | 188 | 306.438 | 102.111 | 114.141 | 90.186 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.003
2003-08-06 04:58 | 190 | 192 | 306.427 | 102.116 | 114.125 | 90.186 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 04:59 | 190 | 191 | 306.422 | 102.116 | 114.12 | 90.186 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 04:59 | 190 | 192 | 306.427 | 102.121 | 114.12 | 90.186 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 05:00 | 190 | 191 | 306.437 | 102.126 | 114.125 | 90.186 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 05:00 | 190 | 192 | 306.437 | 102.126 | 114.125 | 90.186 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 05:01 | 190 | 189 | 306.447 | 102.131 | 114.125 | 90.191 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 05:01 | 190 | 192 | 306.451 | 102.135 | 114.125 | 90.191 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 05:02 | 190 | 191 | 306.447 | 102.131 | 114.125 | 90.191 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 05:02 | 190 | 191 | 306.447 | 102.131 | 114.125 | 90.191 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 05:03 | 190 | 188 | 306.458 | 102.131 | 114.136 | 90.191 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:03 | 190 | 188 | 306.458 | 102.131 | 114.136 | 90.191 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:04 | 190 | 189 | 306.448 | 102.126 | 114.131 | 90.191 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 05:04 | 190 | 189 | 306.442 | 102.126 | 114.125 | 90.191 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 05:05 | 190 | 189 | 306.432 | 102.121 | 114.12 | 90.191 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 05:05 | 190 | 190 | 306.432 | 102.121 | 114.12 | 90.191 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 05:06 | 190 | 189 | 306.427 | 102.121 | 114.12 | 90.186 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 05:06 | 190 | 188 | 306.422 | 102.116 | 114.12 | 90.186 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:07 | 190 | 188 | 306.432 | 102.121 | 114.12 | 90.191 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:07 | 190 | 190 | 306.437 | 102.126 | 114.12 | 90.191 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 05:08 | 190 | 189 | 306.448 | 102.121 | 114.136 | 90.191 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 05:08 | 190 | 189 | 306.448 | 102.126 | 114.131 | 90.191 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 05:09 | 190 | 187 | 306.454 | 102.121 | 114.147 | 90.186 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 05:09 | 190 | 189 | 306.481 | 102.111 | 114.179 | 90.191 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 05:10 | 190 | 188 | 306.513 | 102.106 | 114.221 | 90.186 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:10 | 190 | 187 | 306.535 | 102.106 | 114.243 | 90.186 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 05:11 | 190 | 187 | 306.471 | 102.101 | 114.184 | 90.186 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 05:11 | 190 | 189 | 306.434 | 102.101 | 114.147 | 90.186 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 05:12 | 190 | 213 | 306.423 | 102.106 | 114.131 | 90.186 | 0.19 | 0.213 | 0.213 | -0.002
2003-08-06 05:12 | 190 | 198 | 306.422 | 102.111 | 114.125 | 90.186 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-06 05:13 | 190 | 194 | 306.422 | 102.111 | 114.125 | 90.186 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-06 05:13 | 190 | 192 | 306.432 | 102.121 | 114.125 | 90.186 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 05:14 | 190 | 193 | 306.432 | 102.121 | 114.125 | 90.186 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 05:14 | 190 | 190 | 306.432 | 102.121 | 114.125 | 90.186 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 05:15 | 190 | 188 | 306.427 | 102.116 | 114.125 | 90.186 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:15 | 190 | 189 | 306.453 | 102.121 | 114.141 | 90.191 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 05:16 | 190 | 190 | 306.428 | 102.106 | 114.136 | 90.186 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 05:16 | 190 | 191 | 306.454 | 102.111 | 114.157 | 90.186 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 05:17 | 190 | 192 | 306.47 | 102.111 | 114.173 | 90.186 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 05:17 | 190 | 190 | 306.465 | 102.106 | 114.173 | 90.186 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 05:18 | 190 | 191 | 306.434 | 102.101 | 114.147 | 90.186 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 05:18 | 190 | 188 | 306.423 | 102.106 | 114.131 | 90.186 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:19 | 190 | 189 | 306.418 | 102.101 | 114.131 | 90.186 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 05:19 | 190 | 194 | 306.412 | 102.101 | 114.125 | 90.186 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-06 05:20 | 190 | 192 | 306.417 | 102.106 | 114.125 | 90.186 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 05:20 | 190 | 190 | 306.422 | 102.111 | 114.125 | 90.186 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 05:21 | 190 | 191 | 306.428 | 102.111 | 114.131 | 90.186 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 05:21 | 190 | 187 | 306.439 | 102.106 | 114.147 | 90.186 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 05:22 | 190 | 187 | 306.444 | 102.101 | 114.157 | 90.186 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 05:22 | 190 | 186 | 306.481 | 102.106 | 114.189 | 90.186 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 05:23 | 190 | 187 | 306.502 | 102.101 | 114.221 | 90.18 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 05:23 | 190 | 191 | 306.502 | 102.106 | 114.216 | 90.18 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 05:24 | 190 | 188 | 306.47 | 102.106 | 114.184 | 90.18 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:24 | 190 | 187 | 306.432 | 102.111 | 114.141 | 90.18 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 05:25 | 190 | 191 | 306.417 | 102.106 | 114.131 | 90.18 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 05:25 | 190 | 192 | 306.411 | 102.106 | 114.125 | 90.18 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 05:26 | 190 | 191 | 306.411 | 102.111 | 114.12 | 90.18 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 05:26 | 190 | 192 | 306.416 | 102.116 | 114.12 | 90.18 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 05:27 | 190 | 190 | 306.432 | 102.126 | 114.12 | 90.186 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 05:27 | 190 | 193 | 306.432 | 102.126 | 114.12 | 90.186 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 05:28 | 190 | 193 | 306.437 | 102.126 | 114.125 | 90.186 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 05:28 | 190 | 189 | 306.443 | 102.126 | 114.131 | 90.186 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 05:29 | 190 | 188 | 306.459 | 102.121 | 114.152 | 90.186 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:29 | 190 | 190 | 306.48 | 102.121 | 114.173 | 90.186 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 05:30 | 190 | 186 | 306.47 | 102.116 | 114.168 | 90.186 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 05:30 | 190 | 189 | 306.459 | 102.116 | 114.157 | 90.186 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 05:31 | 190 | 188 | 306.433 | 102.111 | 114.136 | 90.186 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:31 | 190 | 189 | 306.417 | 102.111 | 114.12 | 90.186 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 05:32 | 190 | 189 | 306.412 | 102.106 | 114.12 | 90.186 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 05:32 | 190 | 192 | 306.412 | 102.106 | 114.12 | 90.186 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 05:33 | 190 | 190 | 306.411 | 102.111 | 114.12 | 90.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 05:33 | 190 | 191 | 306.412 | 102.111 | 114.115 | 90.186 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 05:34 | 190 | 190 | 306.412 | 102.111 | 114.115 | 90.186 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 05:34 | 190 | 188 | 306.412 | 102.111 | 114.115 | 90.186 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:35 | 190 | 188 | 306.417 | 102.111 | 114.12 | 90.186 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:35 | 190 | 189 | 306.412 | 102.106 | 114.12 | 90.186 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 05:36 | 190 | 187 | 306.412 | 102.101 | 114.125 | 90.186 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 05:36 | 190 | 188 | 306.412 | 102.101 | 114.131 | 90.18 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:37 | 190 | 188 | 306.418 | 102.101 | 114.131 | 90.186 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:37 | 190 | 190 | 306.407 | 102.101 | 114.12 | 90.186 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 05:38 | 190 | 190 | 306.397 | 102.096 | 114.115 | 90.186 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 05:38 | 190 | 189 | 306.381 | 102.092 | 114.109 | 90.18 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 05:39 | 190 | 189 | 306.381 | 102.092 | 114.109 | 90.18 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 05:39 | 190 | 190 | 306.39 | 102.101 | 114.109 | 90.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 05:40 | 190 | 188 | 306.405 | 102.116 | 114.109 | 90.18 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:40 | 190 | 188 | 306.396 | 102.101 | 114.109 | 90.186 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:41 | 190 | 186 | 306.445 | 102.145 | 114.12 | 90.18 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 05:41 | 190 | 190 | 306.431 | 102.126 | 114.125 | 90.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 05:42 | 190 | 185 | 306.545 | 102.213 | 114.152 | 90.18 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 05:42 | 190 | 187 | 306.759 | 102.384 | 114.189 | 90.186 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 05:43 | 190 | 185 | 306.621 | 102.252 | 114.189 | 90.18 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 05:43 | 190 | 187 | 306.807 | 102.438 | 114.189 | 90.18 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 05:44 | 190 | 185 | 306.734 | 102.365 | 114.189 | 90.18 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 05:44 | 190 | 191 | 306.525 | 102.209 | 114.136 | 90.18 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 05:45 | 190 | 187 | 306.543 | 102.243 | 114.12 | 90.18 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 05:45 | 190 | 191 | 306.528 | 102.228 | 114.12 | 90.18 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 05:46 | 190 | 190 | 306.538 | 102.243 | 114.115 | 90.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 05:46 | 190 | 188 | 306.591 | 102.296 | 114.115 | 90.18 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:47 | 190 | 188 | 306.45 | 102.155 | 114.115 | 90.18 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:47 | 190 | 188 | 306.435 | 102.14 | 114.115 | 90.18 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:48 | 190 | 190 | 306.43 | 102.135 | 114.115 | 90.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 05:48 | 190 | 186 | 306.426 | 102.126 | 114.12 | 90.18 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 05:49 | 190 | 186 | 306.437 | 102.116 | 114.141 | 90.18 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 05:49 | 190 | 186 | 306.449 | 102.106 | 114.163 | 90.18 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 05:50 | 190 | 187 | 306.793 | 102.423 | 114.184 | 90.186 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 05:50 | 190 | 187 | 306.548 | 102.184 | 114.184 | 90.18 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 05:51 | 190 | 186 | 306.452 | 102.131 | 114.141 | 90.18 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 05:51 | 190 | 187 | 306.421 | 102.121 | 114.12 | 90.18 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 05:52 | 190 | 190 | 306.416 | 102.121 | 114.115 | 90.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 05:52 | 190 | 188 | 306.523 | 102.228 | 114.115 | 90.18 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:53 | 190 | 188 | 306.918 | 102.613 | 114.125 | 90.18 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:53 | 190 | 186 | 306.733 | 102.428 | 114.125 | 90.18 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 05:54 | 190 | 189 | 306.876 | 102.555 | 114.141 | 90.18 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 05:54 | 190 | 185 | 306.77 | 102.433 | 114.157 | 90.18 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 05:55 | 190 | 185 | 306.763 | 102.399 | 114.184 | 90.18 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 05:55 | 190 | 186 | 306.956 | 102.555 | 114.221 | 90.18 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 05:56 | 190 | 186 | 306.966 | 102.565 | 114.221 | 90.18 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 05:56 | 190 | 185 | 307.094 | 102.682 | 114.237 | 90.175 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 05:57 | 190 | 186 | 307.121 | 102.735 | 114.211 | 90.175 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 05:57 | 190 | 187 | 306.833 | 102.501 | 114.157 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 05:58 | 190 | 186 | 307.204 | 102.872 | 114.152 | 90.18 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 05:58 | 190 | 186 | 307.116 | 102.794 | 114.147 | 90.175 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 05:59 | 190 | 188 | 307.097 | 102.765 | 114.157 | 90.175 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 05:59 | 190 | 188 | 306.848 | 102.521 | 114.147 | 90.18 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 06:00 | 190 | 185 | 306.755 | 102.433 | 114.147 | 90.175 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 06:00 | 190 | 186 | 306.634 | 102.296 | 114.163 | 90.175 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 06:01 | 190 | 189 | 306.645 | 102.291 | 114.179 | 90.175 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 06:01 | 190 | 185 | 306.863 | 102.467 | 114.221 | 90.175 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 06:02 | 190 | 185 | 306.728 | 102.316 | 114.237 | 90.175 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 06:02 | 190 | 186 | 306.696 | 102.252 | 114.269 | 90.175 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 06:03 | 190 | 187 | 306.687 | 102.243 | 114.269 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 06:03 | 190 | 185 | 306.809 | 102.365 | 114.269 | 90.175 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 06:04 | 190 | 190 | 307.006 | 102.604 | 114.227 | 90.175 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 06:04 | 190 | 190 | 307.018 | 102.648 | 114.195 | 90.175 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 06:05 | 190 | 190 | 306.908 | 102.565 | 114.173 | 90.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 06:05 | 190 | 188 | 306.935 | 102.608 | 114.152 | 90.175 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 06:06 | 190 | 190 | 306.578 | 102.262 | 114.141 | 90.175 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 06:06 | 190 | 187 | 306.745 | 102.423 | 114.147 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 06:07 | 190 | 189 | 306.864 | 102.521 | 114.168 | 90.175 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 06:07 | 190 | 189 | 307.032 | 102.662 | 114.195 | 90.175 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 06:08 | 190 | 188 | 306.848 | 102.457 | 114.216 | 90.175 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 06:08 | 190 | 187 | 307.168 | 102.745 | 114.248 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 06:09 | 190 | 185 | 307.005 | 102.555 | 114.275 | 90.175 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 06:09 | 190 | 188 | 306.919 | 102.443 | 114.301 | 90.175 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 06:10 | 190 | 187 | 306.839 | 102.379 | 114.285 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 06:10 | 190 | 188 | 306.796 | 102.389 | 114.237 | 90.17 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 06:11 | 190 | 195 | 307.05 | 102.701 | 114.179 | 90.17 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 06:11 | 190 | 192 | 307.224 | 102.891 | 114.163 | 90.17 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 06:12 | 190 | 192 | 306.873 | 102.535 | 114.168 | 90.17 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 06:12 | 190 | 190 | 307.41 | 103.077 | 114.163 | 90.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 06:13 | 190 | 193 | 307.451 | 103.086 | 114.195 | 90.17 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 06:13 | 190 | 188 | 307.479 | 103.072 | 114.237 | 90.17 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 06:14 | 190 | 187 | 307.514 | 103.101 | 114.243 | 90.17 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 06:14 | 190 | 187 | 307.291 | 102.857 | 114.264 | 90.17 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 06:15 | 190 | 189 | 307.467 | 103.028 | 114.269 | 90.17 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 06:15 | 190 | 188 | 307.153 | 102.682 | 114.301 | 90.17 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 06:16 | 190 | 185 | 307.173 | 102.643 | 114.36 | 90.17 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 06:16 | 190 | 186 | 303.422 | 98.897 | 114.355 | 90.17 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 06:17 | 190 | 189 | 305.016 | 100.55 | 114.296 | 90.17 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 06:17 | 190 | 192 | 305.699 | 101.292 | 114.237 | 90.17 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 06:18 | 190 | 192 | 307.076 | 102.706 | 114.2 | 90.17 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 06:18 | 190 | 192 | 307.751 | 103.408 | 114.173 | 90.17 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 06:19 | 190 | 191 | 307.785 | 103.442 | 114.173 | 90.17 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 06:19 | 190 | 193 | 307.361 | 103.023 | 114.168 | 90.17 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 06:20 | 190 | 193 | 306.966 | 102.628 | 114.168 | 90.17 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 06:20 | 190 | 192 | 306.155 | 101.828 | 114.157 | 90.17 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 06:21 | 190 | 192 | 305.846 | 101.492 | 114.184 | 90.17 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 06:21 | 190 | 190 | 305.692 | 101.301 | 114.221 | 90.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 06:22 | 190 | 189 | 305.372 | 100.965 | 114.237 | 90.17 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 06:22 | 190 | 191 | 306.594 | 102.16 | 114.264 | 90.17 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 06:23 | 190 | 188 | 306.229 | 101.731 | 114.328 | 90.17 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 06:23 | 190 | 188 | 305.392 | 100.867 | 114.355 | 90.17 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 06:24 | 190 | 191 | 306.585 | 102.135 | 114.28 | 90.17 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 06:24 | 190 | 194 | 307.591 | 103.194 | 114.227 | 90.17 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-06 06:25 | 190 | 192 | 307.538 | 103.179 | 114.189 | 90.17 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 06:26 | 190 | 191 | 307.478 | 103.135 | 114.173 | 90.17 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 06:27 | 190 | 192 | 306.665 | 102.316 | 114.179 | 90.17 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 06:27 | 190 | 194 | 303.199 | 98.834 | 114.195 | 90.17 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-06 06:28 | 190 | 190 | 301.879 | 97.488 | 114.216 | 90.175 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 06:28 | 190 | 189 | 308.08 | 103.657 | 114.253 | 90.17 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 06:29 | 190 | 190 | 301.743 | 97.293 | 114.28 | 90.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 06:29 | 190 | 188 | 303.391 | 98.931 | 114.285 | 90.175 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 06:30 | 190 | 187 | 303.357 | 98.848 | 114.339 | 90.17 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 06:30 | 190 | 189 | 303.636 | 99.063 | 114.398 | 90.175 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 06:31 | 190 | 188 | 306.637 | 102.048 | 114.419 | 90.17 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 06:31 | 190 | 186 | 304.48 | 99.902 | 114.408 | 90.17 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 06:32 | 190 | 189 | 305.372 | 100.858 | 114.344 | 90.17 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 06:32 | 190 | 191 | 305.383 | 100.906 | 114.307 | 90.17 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 06:33 | 190 | 188 | 305.322 | 100.867 | 114.285 | 90.17 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 06:33 | 190 | 190 | 305.748 | 101.287 | 114.291 | 90.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 06:34 | 190 | 187 | 304.911 | 100.429 | 114.312 | 90.17 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 06:34 | 190 | 188 | 304.548 | 100.077 | 114.301 | 90.17 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 06:35 | 190 | 189 | 307.704 | 103.233 | 114.301 | 90.17 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 06:35 | 190 | 185 | 307.916 | 103.413 | 114.328 | 90.175 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 06:36 | 190 | 184 | 308.121 | 103.569 | 114.382 | 90.17 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 06:36 | 190 | 187 | 307.851 | 103.262 | 114.419 | 90.17 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 06:37 | 190 | 187 | 308.157 | 103.525 | 114.462 | 90.17 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 06:37 | 190 | 189 | 308.151 | 103.477 | 114.504 | 90.17 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 06:38 | 190 | 187 | 305.317 | 100.643 | 114.504 | 90.17 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 06:38 | 190 | 187 | 306.001 | 101.38 | 114.451 | 90.17 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 06:39 | 190 | 187 | 302.284 | 97.722 | 114.392 | 90.17 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 06:39 | 190 | 189 | 304.867 | 100.331 | 114.366 | 90.17 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 06:40 | 190 | 189 | 296.981 | 92.445 | 114.366 | 90.17 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 06:40 | 190 | 187 | 302.188 | 97.663 | 114.355 | 90.17 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 06:41 | 190 | 189 | 300.65 | 96.098 | 114.382 | 90.17 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 06:41 | 190 | 189 | 302.888 | 98.331 | 114.387 | 90.17 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 06:42 | 190 | 190 | 303.064 | 98.497 | 114.392 | 90.175 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 06:42 | 190 | 185 | 301.917 | 97.317 | 114.43 | 90.17 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 06:43 | 190 | 184 | 305.484 | 100.858 | 114.451 | 90.175 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 06:43 | 190 | 188 | 306.478 | 101.804 | 114.499 | 90.175 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 06:44 | 190 | 187 | 307.906 | 103.184 | 114.547 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 06:44 | 190 | 185 | 308.611 | 103.857 | 114.584 | 90.17 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 06:45 | 190 | 185 | 303.851 | 99.102 | 114.579 | 90.17 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 06:45 | 190 | 188 | 304.73 | 100.029 | 114.526 | 90.175 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 06:46 | 190 | 189 | 304.742 | 100.121 | 114.451 | 90.17 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 06:46 | 190 | 192 | 303.653 | 99.043 | 114.435 | 90.175 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 06:47 | 190 | 192 | 308.514 | 103.925 | 114.414 | 90.175 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 06:47 | 190 | 192 | 305.603 | 101.014 | 114.414 | 90.175 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 06:48 | 190 | 187 | 307.163 | 102.569 | 114.419 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 06:48 | 190 | 190 | 308.34 | 103.73 | 114.435 | 90.175 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 06:49 | 190 | 188 | 303.349 | 98.712 | 114.462 | 90.175 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 06:49 | 190 | 190 | 303.666 | 99.019 | 114.472 | 90.175 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 06:50 | 190 | 189 | 301.539 | 96.849 | 114.515 | 90.175 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 06:50 | 190 | 185 | 302.118 | 97.385 | 114.558 | 90.175 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 06:51 | 190 | 186 | 300.447 | 95.639 | 114.633 | 90.175 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 06:51 | 190 | 186 | 301.88 | 97.078 | 114.627 | 90.175 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 06:52 | 190 | 186 | 301.048 | 96.273 | 114.6 | 90.175 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 06:52 | 190 | 189 | 304.468 | 99.746 | 114.547 | 90.175 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 06:53 | 190 | 189 | 306.643 | 101.974 | 114.494 | 90.175 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 06:53 | 190 | 189 | 306.852 | 102.199 | 114.478 | 90.175 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 06:54 | 190 | 187 | 306.672 | 102.057 | 114.44 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 06:54 | 190 | 187 | 305.121 | 100.463 | 114.483 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 06:55 | 190 | 190 | 304.345 | 99.692 | 114.478 | 90.175 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 06:55 | 190 | 193 | 304.904 | 100.326 | 114.403 | 90.175 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 06:56 | 190 | 192 | 303.73 | 99.141 | 114.414 | 90.175 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 06:56 | 190 | 192 | 300.261 | 95.63 | 114.456 | 90.175 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 06:57 | 190 | 191 | 302.135 | 97.488 | 114.472 | 90.175 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 06:57 | 190 | 192 | 300.789 | 96.088 | 114.526 | 90.175 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 06:58 | 190 | 191 | 301.722 | 96.995 | 114.552 | 90.175 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 06:58 | 190 | 188 | 302.019 | 97.302 | 114.542 | 90.175 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 06:59 | 190 | 190 | 301.549 | 96.912 | 114.462 | 90.175 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 06:59 | 190 | 189 | 308.56 | 103.955 | 114.43 | 90.175 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 07:00 | 190 | 190 | 305.554 | 100.955 | 114.424 | 90.175 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 07:00 | 190 | 190 | 304.818 | 100.219 | 114.424 | 90.175 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 07:01 | 190 | 190 | 304.112 | 99.507 | 114.43 | 90.175 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 07:01 | 190 | 190 | 304.541 | 99.936 | 114.43 | 90.175 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 07:02 | 190 | 188 | 304.484 | 99.858 | 114.451 | 90.175 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 07:02 | 190 | 187 | 307.975 | 103.301 | 114.499 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 07:03 | 190 | 188 | 308.875 | 104.174 | 114.526 | 90.175 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 07:03 | 190 | 188 | 308.646 | 103.94 | 114.531 | 90.175 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 07:04 | 190 | 184 | 308.019 | 103.286 | 114.558 | 90.175 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 07:04 | 190 | 188 | 308.555 | 103.774 | 114.606 | 90.175 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 07:05 | 190 | 186 | 308.007 | 103.242 | 114.59 | 90.175 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 07:05 | 190 | 187 | 305.778 | 101.067 | 114.536 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 07:06 | 190 | 189 | 307.983 | 103.33 | 114.478 | 90.175 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 07:06 | 190 | 190 | 298.109 | 93.435 | 114.499 | 90.175 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 07:07 | 190 | 189 | 297.846 | 93.172 | 114.499 | 90.175 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 07:07 | 190 | 187 | 298.11 | 93.425 | 114.51 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 07:08 | 190 | 187 | 300.193 | 95.498 | 114.52 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 07:08 | 190 | 186 | 301.19 | 96.473 | 114.542 | 90.175 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 07:09 | 190 | 186 | 298.012 | 93.274 | 114.563 | 90.175 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 07:09 | 190 | 187 | 301.243 | 96.473 | 114.595 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 07:10 | 190 | 188 | 300.078 | 95.308 | 114.595 | 90.175 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 07:10 | 190 | 187 | 300.889 | 96.098 | 114.616 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 07:11 | 190 | 184 | 309.006 | 104.193 | 114.643 | 90.17 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 07:11 | 190 | 187 | 308.812 | 104.037 | 114.6 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 07:12 | 190 | 185 | 308.685 | 103.92 | 114.595 | 90.17 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 07:12 | 190 | 187 | 308.403 | 103.686 | 114.542 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 07:13 | 190 | 185 | 308.222 | 103.511 | 114.536 | 90.175 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 07:13 | 190 | 185 | 304.927 | 100.194 | 114.558 | 90.175 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 07:14 | 190 | 188 | 308.412 | 103.706 | 114.531 | 90.175 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 07:14 | 190 | 184 | 308.147 | 103.452 | 114.52 | 90.175 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 07:15 | 190 | 183 | 308.022 | 103.321 | 114.526 | 90.175 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 07:15 | 190 | 185 | 308 | 103.257 | 114.568 | 90.175 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 07:16 | 190 | 183 | 307.972 | 103.213 | 114.584 | 90.175 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 07:16 | 190 | 184 | 308.109 | 103.301 | 114.633 | 90.175 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 07:17 | 190 | 184 | 308.008 | 103.174 | 114.659 | 90.175 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 07:17 | 190 | 186 | 307.949 | 103.125 | 114.649 | 90.175 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 07:18 | 190 | 184 | 307.785 | 103.052 | 114.558 | 90.175 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 07:18 | 190 | 188 | 307.576 | 102.95 | 114.456 | 90.17 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 07:19 | 190 | 187 | 299.948 | 95.322 | 114.451 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 07:19 | 190 | 188 | 301.265 | 96.639 | 114.451 | 90.175 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 07:20 | 190 | 189 | 302.562 | 97.941 | 114.446 | 90.175 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 07:20 | 190 | 189 | 301.622 | 96.985 | 114.462 | 90.175 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 07:21 | 190 | 186 | 301.647 | 97.005 | 114.467 | 90.175 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 07:21 | 190 | 185 | 300.889 | 96.215 | 114.499 | 90.175 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 07:22 | 190 | 188 | 299.694 | 95.02 | 114.499 | 90.175 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 07:22 | 190 | 185 | 300.193 | 95.444 | 114.574 | 90.175 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 07:23 | 190 | 186 | 300.368 | 95.625 | 114.568 | 90.175 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 07:23 | 190 | 184 | 301.387 | 96.644 | 114.568 | 90.175 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 07:24 | 190 | 184 | 302.897 | 98.132 | 114.59 | 90.175 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 07:24 | 190 | 185 | 302.95 | 98.185 | 114.59 | 90.175 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 07:25 | 190 | 187 | 301.914 | 97.176 | 114.563 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 07:25 | 190 | 187 | 303.103 | 98.429 | 114.499 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 07:26 | 190 | 185 | 302.84 | 98.219 | 114.451 | 90.17 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 07:26 | 190 | 188 | 302.393 | 97.761 | 114.462 | 90.17 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.003
2003-08-06 07:27 | 190 | 188 | 302.07 | 97.449 | 114.446 | 90.175 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 07:27 | 190 | 186 | 302.85 | 98.234 | 114.446 | 90.17 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 07:28 | 190 | 186 | 302.937 | 98.263 | 114.504 | 90.17 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 07:28 | 190 | 186 | 300.908 | 96.234 | 114.499 | 90.175 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 07:29 | 190 | 187 | 301.701 | 97.005 | 114.526 | 90.17 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 07:29 | 190 | 187 | 301.843 | 97.142 | 114.531 | 90.17 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 07:30 | 190 | 185 | 302.735 | 98.029 | 114.536 | 90.17 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 07:30 | 190 | 187 | 301.471 | 96.727 | 114.574 | 90.17 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 07:31 | 190 | 185 | 300.675 | 95.883 | 114.622 | 90.17 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 07:31 | 190 | 185 | 300.941 | 96.176 | 114.595 | 90.17 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 07:32 | 190 | 190 | 302.001 | 97.337 | 114.494 | 90.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 07:32 | 190 | 187 | 302.454 | 97.849 | 114.435 | 90.17 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 07:33 | 190 | 188 | 302.078 | 97.478 | 114.43 | 90.17 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 07:33 | 190 | 188 | 306.206 | 101.633 | 114.403 | 90.17 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 07:34 | 190 | 187 | 305.978 | 101.394 | 114.414 | 90.17 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 07:34 | 190 | 187 | 301.784 | 97.185 | 114.424 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 07:35 | 190 | 188 | 305.949 | 101.355 | 114.419 | 90.175 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 07:35 | 190 | 185 | 301.036 | 96.415 | 114.446 | 90.175 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 07:36 | 190 | 187 | 304.578 | 99.936 | 114.467 | 90.175 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 07:36 | 190 | 190 | 305.982 | 101.35 | 114.462 | 90.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 07:37 | 190 | 189 | 303.605 | 98.926 | 114.504 | 90.175 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 07:37 | 190 | 189 | 301.832 | 97.137 | 114.52 | 90.175 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 07:38 | 190 | 190 | 304.882 | 100.224 | 114.488 | 90.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 07:38 | 190 | 189 | 305.731 | 101.126 | 114.435 | 90.17 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 07:39 | 190 | 190 | 308.507 | 103.945 | 114.392 | 90.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 07:39 | 190 | 191 | 308.502 | 103.945 | 114.387 | 90.17 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 07:40 | 190 | 190 | 308.404 | 103.852 | 114.382 | 90.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 07:40 | 190 | 189 | 307.668 | 103.106 | 114.392 | 90.17 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 07:41 | 190 | 189 | 308.347 | 103.774 | 114.403 | 90.17 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 07:41 | 190 | 189 | 307.705 | 103.111 | 114.424 | 90.17 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 07:42 | 190 | 186 | 307.209 | 102.599 | 114.44 | 90.17 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 07:42 | 190 | 186 | 306.777 | 102.14 | 114.467 | 90.17 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 07:43 | 190 | 187 | 306.642 | 101.984 | 114.488 | 90.17 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 07:43 | 190 | 190 | 306.026 | 101.336 | 114.52 | 90.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 07:44 | 190 | 188 | 306.362 | 101.682 | 114.51 | 90.17 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 07:44 | 190 | 190 | 305.97 | 101.301 | 114.499 | 90.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 07:45 | 190 | 192 | 308.557 | 103.979 | 114.408 | 90.17 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 07:45 | 190 | 190 | 306.966 | 102.452 | 114.35 | 90.164 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 07:46 | 190 | 197 | 307.446 | 102.965 | 114.317 | 90.164 | 0.19 | 0.197 | 0.197 | -0.002
2003-08-06 07:46 | 190 | 193 | 308.191 | 103.72 | 114.301 | 90.17 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 07:47 | 190 | 190 | 308.152 | 103.686 | 114.296 | 90.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 07:47 | 190 | 189 | 308.055 | 103.589 | 114.296 | 90.17 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 07:48 | 190 | 191 | 307.97 | 103.477 | 114.323 | 90.17 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 07:48 | 190 | 192 | 307.935 | 103.442 | 114.323 | 90.17 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 07:49 | 190 | 192 | 307.919 | 103.399 | 114.35 | 90.17 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 07:49 | 190 | 191 | 307.997 | 103.472 | 114.355 | 90.17 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 07:50 | 190 | 189 | 307.448 | 102.891 | 114.387 | 90.17 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 07:50 | 190 | 190 | 307.77 | 103.208 | 114.392 | 90.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 07:51 | 190 | 190 | 307.596 | 103.077 | 114.355 | 90.164 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 07:51 | 190 | 188 | 307.776 | 103.311 | 114.301 | 90.164 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 07:52 | 190 | 190 | 307.532 | 103.067 | 114.301 | 90.164 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 07:52 | 190 | 188 | 307.371 | 102.906 | 114.301 | 90.164 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 07:53 | 190 | 188 | 307.312 | 102.857 | 114.291 | 90.164 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 07:53 | 190 | 188 | 307.283 | 102.828 | 114.291 | 90.164 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 07:54 | 190 | 191 | 307.283 | 102.818 | 114.301 | 90.164 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 07:54 | 190 | 189 | 307.206 | 102.735 | 114.307 | 90.164 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 07:55 | 190 | 186 | 307.262 | 102.765 | 114.333 | 90.164 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 07:55 | 190 | 188 | 307.225 | 102.716 | 114.35 | 90.159 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 07:56 | 190 | 190 | 307.142 | 102.623 | 114.36 | 90.159 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 07:56 | 190 | 188 | 307.069 | 102.555 | 114.355 | 90.159 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 07:57 | 190 | 187 | 307.072 | 102.574 | 114.339 | 90.159 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 07:57 | 190 | 191 | 307.043 | 102.604 | 114.28 | 90.159 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 07:58 | 190 | 191 | 307.017 | 102.594 | 114.264 | 90.159 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 07:58 | 190 | 191 | 306.996 | 102.589 | 114.248 | 90.159 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 07:59 | 190 | 192 | 306.946 | 102.55 | 114.237 | 90.159 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 07:59 | 190 | 190 | 306.882 | 102.491 | 114.232 | 90.159 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 08:00 | 190 | 190 | 306.879 | 102.477 | 114.243 | 90.159 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 08:00 | 190 | 190 | 306.869 | 102.462 | 114.248 | 90.159 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 08:01 | 190 | 188 | 306.811 | 102.404 | 114.248 | 90.159 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:01 | 190 | 188 | 306.861 | 102.448 | 114.259 | 90.154 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:02 | 190 | 187 | 306.965 | 102.521 | 114.285 | 90.159 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:02 | 190 | 188 | 307.056 | 102.574 | 114.323 | 90.159 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:03 | 190 | 187 | 307.032 | 102.55 | 114.328 | 90.154 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:03 | 190 | 187 | 307.011 | 102.55 | 114.307 | 90.154 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:04 | 190 | 191 | 306.978 | 102.565 | 114.259 | 90.154 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 08:04 | 190 | 190 | 306.955 | 102.574 | 114.227 | 90.154 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 08:05 | 190 | 190 | 306.9 | 102.53 | 114.216 | 90.154 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 08:05 | 190 | 193 | 306.732 | 102.384 | 114.2 | 90.148 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 08:06 | 190 | 190 | 306.791 | 102.438 | 114.205 | 90.148 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 08:06 | 190 | 192 | 306.869 | 102.516 | 114.205 | 90.148 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 08:07 | 190 | 191 | 306.909 | 102.545 | 114.216 | 90.148 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 08:07 | 190 | 187 | 306.946 | 102.56 | 114.232 | 90.154 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:08 | 190 | 186 | 306.923 | 102.521 | 114.248 | 90.154 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 08:08 | 190 | 189 | 307.021 | 102.604 | 114.269 | 90.148 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 08:09 | 190 | 189 | 307.054 | 102.599 | 114.307 | 90.148 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 08:09 | 190 | 189 | 306.997 | 102.569 | 114.285 | 90.143 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 08:10 | 190 | 195 | 307.03 | 102.618 | 114.269 | 90.143 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 08:10 | 190 | 194 | 306.831 | 102.472 | 114.216 | 90.143 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-06 08:11 | 190 | 193 | 306.789 | 102.467 | 114.179 | 90.143 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 08:11 | 190 | 194 | 306.744 | 102.433 | 114.168 | 90.143 | 0.19 | 0.194 | 0.194 | -0.002
2003-08-06 08:12 | 190 | 193 | 306.783 | 102.477 | 114.163 | 90.143 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 08:12 | 190 | 192 | 306.788 | 102.482 | 114.163 | 90.143 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 08:13 | 190 | 192 | 306.739 | 102.433 | 114.163 | 90.143 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 08:13 | 190 | 191 | 306.685 | 102.379 | 114.163 | 90.143 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 08:14 | 190 | 187 | 306.609 | 102.282 | 114.184 | 90.143 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:14 | 190 | 189 | 306.609 | 102.282 | 114.184 | 90.143 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 08:15 | 190 | 189 | 306.797 | 102.433 | 114.221 | 90.143 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 08:15 | 190 | 190 | 306.931 | 102.54 | 114.248 | 90.143 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 08:16 | 190 | 187 | 306.955 | 102.565 | 114.253 | 90.137 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:16 | 190 | 191 | 307.069 | 102.721 | 114.211 | 90.137 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 08:17 | 190 | 192 | 307.05 | 102.74 | 114.173 | 90.137 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 08:17 | 190 | 189 | 307.083 | 102.794 | 114.152 | 90.137 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 08:18 | 190 | 188 | 307.02 | 102.726 | 114.157 | 90.137 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:18 | 190 | 191 | 307.044 | 102.76 | 114.147 | 90.137 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 08:19 | 190 | 192 | 307.015 | 102.726 | 114.152 | 90.137 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 08:19 | 190 | 188 | 307.026 | 102.721 | 114.168 | 90.137 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.003
2003-08-06 08:20 | 190 | 185 | 306.797 | 102.487 | 114.173 | 90.137 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 08:20 | 190 | 187 | 306.778 | 102.452 | 114.189 | 90.137 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:21 | 190 | 187 | 306.829 | 102.487 | 114.205 | 90.137 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:21 | 190 | 187 | 306.964 | 102.584 | 114.243 | 90.137 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:22 | 190 | 188 | 306.946 | 102.54 | 114.269 | 90.137 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:22 | 190 | 187 | 306.878 | 102.477 | 114.269 | 90.132 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:23 | 190 | 188 | 306.755 | 102.428 | 114.195 | 90.132 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:23 | 190 | 188 | 306.691 | 102.418 | 114.141 | 90.132 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:24 | 190 | 190 | 306.544 | 102.287 | 114.125 | 90.132 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 08:24 | 190 | 190 | 306.651 | 102.399 | 114.12 | 90.132 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 08:25 | 190 | 188 | 306.807 | 102.56 | 114.115 | 90.132 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:25 | 190 | 190 | 306.854 | 102.613 | 114.109 | 90.132 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 08:26 | 190 | 188 | 307.153 | 102.896 | 114.12 | 90.137 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:26 | 190 | 187 | 307.139 | 102.882 | 114.125 | 90.132 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:27 | 190 | 184 | 305.41 | 101.126 | 114.152 | 90.132 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 08:27 | 190 | 187 | 304.299 | 99.999 | 114.168 | 90.132 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:28 | 190 | 186 | 305.16 | 100.828 | 114.2 | 90.132 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 08:28 | 190 | 184 | 305.386 | 101.038 | 114.216 | 90.132 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 08:29 | 190 | 190 | 306.983 | 102.672 | 114.184 | 90.127 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 08:29 | 190 | 188 | 307.256 | 103.004 | 114.125 | 90.127 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:30 | 190 | 188 | 305.703 | 101.467 | 114.109 | 90.127 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:30 | 190 | 187 | 306.108 | 101.872 | 114.109 | 90.127 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:31 | 190 | 190 | 306.659 | 102.428 | 114.104 | 90.127 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 08:31 | 190 | 191 | 307.511 | 103.291 | 114.093 | 90.127 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 08:32 | 190 | 188 | 307.438 | 103.218 | 114.093 | 90.127 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:32 | 190 | 186 | 307.376 | 103.14 | 114.109 | 90.127 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 08:33 | 190 | 188 | 307.236 | 102.994 | 114.115 | 90.127 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:33 | 190 | 188 | 307.148 | 102.896 | 114.125 | 90.127 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:34 | 190 | 186 | 307.23 | 102.94 | 114.163 | 90.127 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 08:34 | 190 | 187 | 307.244 | 102.896 | 114.221 | 90.127 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:35 | 190 | 188 | 307.187 | 102.828 | 114.232 | 90.127 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:35 | 190 | 187 | 307.095 | 102.779 | 114.195 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:36 | 190 | 186 | 307.031 | 102.769 | 114.141 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 08:36 | 190 | 188 | 307.005 | 102.769 | 114.115 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:37 | 190 | 188 | 306.873 | 102.648 | 114.104 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:37 | 190 | 189 | 306.868 | 102.648 | 114.099 | 90.121 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 08:38 | 190 | 188 | 306.96 | 102.735 | 114.104 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:38 | 190 | 188 | 307.004 | 102.784 | 114.099 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:39 | 190 | 188 | 306.954 | 102.74 | 114.093 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:39 | 190 | 188 | 307.004 | 102.779 | 114.104 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:40 | 190 | 186 | 306.967 | 102.726 | 114.12 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 08:40 | 190 | 187 | 306.992 | 102.74 | 114.131 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:41 | 190 | 188 | 307.143 | 102.833 | 114.189 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:41 | 190 | 187 | 306.707 | 102.365 | 114.221 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:42 | 190 | 186 | 307.4 | 103.052 | 114.227 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 08:42 | 190 | 186 | 307.385 | 103.096 | 114.168 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 08:43 | 190 | 189 | 307.298 | 103.062 | 114.12 | 90.116 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 08:43 | 190 | 187 | 307.209 | 102.989 | 114.099 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:44 | 190 | 190 | 307.121 | 102.901 | 114.099 | 90.121 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 08:44 | 190 | 191 | 306.979 | 102.765 | 114.093 | 90.121 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 08:45 | 190 | 188 | 306.818 | 102.604 | 114.093 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:45 | 190 | 186 | 306.688 | 102.457 | 114.115 | 90.116 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 08:46 | 190 | 186 | 306.648 | 102.418 | 114.109 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 08:46 | 190 | 186 | 306.679 | 102.433 | 114.125 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.003
2003-08-06 08:47 | 190 | 186 | 306.62 | 102.379 | 114.125 | 90.116 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 08:47 | 190 | 187 | 306.682 | 102.404 | 114.157 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:48 | 190 | 187 | 306.655 | 102.355 | 114.179 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:48 | 190 | 185 | 306.617 | 102.306 | 114.195 | 90.116 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 08:49 | 190 | 188 | 306.585 | 102.301 | 114.168 | 90.116 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:49 | 190 | 191 | 306.551 | 102.331 | 114.104 | 90.116 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 08:50 | 190 | 190 | 306.461 | 102.257 | 114.088 | 90.116 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 08:50 | 190 | 189 | 306.398 | 102.199 | 114.083 | 90.116 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 08:51 | 190 | 189 | 306.388 | 102.184 | 114.083 | 90.121 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 08:51 | 190 | 186 | 306.353 | 102.155 | 114.077 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 08:52 | 190 | 187 | 306.338 | 102.14 | 114.077 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:52 | 190 | 188 | 306.344 | 102.14 | 114.083 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:53 | 190 | 187 | 306.349 | 102.14 | 114.088 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:53 | 190 | 185 | 306.354 | 102.14 | 114.093 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 08:54 | 190 | 184 | 306.374 | 102.16 | 114.093 | 90.121 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 08:54 | 190 | 187 | 306.363 | 102.111 | 114.131 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:55 | 190 | 184 | 306.363 | 102.101 | 114.141 | 90.121 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 08:55 | 190 | 188 | 306.36 | 102.092 | 114.147 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:56 | 190 | 189 | 306.307 | 102.082 | 114.104 | 90.121 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 08:56 | 190 | 188 | 306.286 | 102.082 | 114.083 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:57 | 190 | 187 | 306.28 | 102.082 | 114.077 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:57 | 190 | 187 | 306.27 | 102.077 | 114.072 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:58 | 190 | 187 | 306.275 | 102.082 | 114.072 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 08:58 | 190 | 188 | 306.275 | 102.082 | 114.072 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 08:59 | 190 | 186 | 306.269 | 102.082 | 114.066 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 08:59 | 190 | 188 | 306.27 | 102.077 | 114.072 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:00 | 190 | 184 | 306.28 | 102.082 | 114.077 | 90.121 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 09:00 | 190 | 184 | 306.292 | 102.077 | 114.088 | 90.127 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 09:01 | 190 | 183 | 306.296 | 102.082 | 114.093 | 90.121 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 09:01 | 190 | 186 | 306.322 | 102.092 | 114.109 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 09:02 | 190 | 186 | 306.391 | 102.15 | 114.12 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 09:02 | 190 | 186 | 306.458 | 102.238 | 114.099 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 09:03 | 190 | 187 | 306.392 | 102.194 | 114.077 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:03 | 190 | 186 | 306.439 | 102.252 | 114.066 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 09:04 | 190 | 187 | 306.352 | 102.17 | 114.061 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:04 | 190 | 189 | 306.318 | 102.131 | 114.066 | 90.121 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 09:05 | 190 | 187 | 306.293 | 102.106 | 114.066 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:05 | 190 | 187 | 306.274 | 102.087 | 114.066 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:06 | 190 | 187 | 306.275 | 102.087 | 114.061 | 90.127 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:06 | 190 | 186 | 306.276 | 102.077 | 114.072 | 90.127 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 09:07 | 190 | 191 | 306.271 | 102.072 | 114.072 | 90.127 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 09:07 | 190 | 188 | 306.261 | 102.057 | 114.077 | 90.127 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:08 | 190 | 190 | 306.263 | 102.053 | 114.083 | 90.127 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 09:08 | 190 | 188 | 306.257 | 102.053 | 114.083 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:09 | 190 | 188 | 306.241 | 102.043 | 114.077 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:09 | 190 | 191 | 306.22 | 102.043 | 114.056 | 90.121 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 09:10 | 190 | 189 | 306.215 | 102.038 | 114.056 | 90.121 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 09:10 | 190 | 189 | 306.204 | 102.033 | 114.05 | 90.121 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 09:11 | 190 | 189 | 306.215 | 102.038 | 114.056 | 90.121 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 09:11 | 190 | 188 | 306.215 | 102.038 | 114.05 | 90.127 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:12 | 190 | 191 | 306.215 | 102.038 | 114.05 | 90.127 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 09:12 | 190 | 190 | 306.216 | 102.033 | 114.056 | 90.127 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 09:13 | 190 | 188 | 306.216 | 102.028 | 114.061 | 90.127 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:13 | 190 | 188 | 306.216 | 102.028 | 114.061 | 90.127 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:14 | 190 | 185 | 306.249 | 102.023 | 114.099 | 90.127 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 09:14 | 190 | 185 | 306.254 | 102.018 | 114.115 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 09:15 | 190 | 186 | 306.25 | 102.014 | 114.115 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 09:15 | 190 | 187 | 306.212 | 102.014 | 114.077 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:16 | 190 | 187 | 306.191 | 102.014 | 114.056 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:16 | 190 | 187 | 306.184 | 102.018 | 114.045 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:17 | 190 | 187 | 306.184 | 102.018 | 114.045 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:17 | 190 | 190 | 306.184 | 102.018 | 114.045 | 90.121 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 09:18 | 190 | 198 | 306.189 | 102.023 | 114.045 | 90.121 | 0.19 | 0.198 | 0.198 | -0.002
2003-08-06 09:18 | 190 | 192 | 306.189 | 102.023 | 114.045 | 90.121 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 09:19 | 190 | 193 | 306.194 | 102.028 | 114.045 | 90.121 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 09:19 | 190 | 193 | 306.194 | 102.028 | 114.045 | 90.121 | 0.19 | 0.193 | 0.193 | -0.002
2003-08-06 09:20 | 190 | 188 | 306.205 | 102.028 | 114.056 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:20 | 190 | 190 | 306.237 | 102.028 | 114.088 | 90.121 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 09:21 | 190 | 187 | 306.269 | 102.028 | 114.12 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:21 | 190 | 187 | 306.285 | 102.023 | 114.141 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:22 | 190 | 191 | 306.254 | 102.018 | 114.115 | 90.121 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 09:22 | 190 | 189 | 306.211 | 102.018 | 114.072 | 90.121 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 09:23 | 190 | 192 | 306.186 | 102.014 | 114.056 | 90.116 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 09:23 | 190 | 192 | 306.185 | 102.014 | 114.05 | 90.121 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 09:24 | 190 | 192 | 306.185 | 102.014 | 114.05 | 90.121 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 09:24 | 190 | 190 | 306.189 | 102.018 | 114.05 | 90.121 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 09:25 | 190 | 187 | 306.2 | 102.018 | 114.061 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:25 | 190 | 188 | 306.216 | 102.023 | 114.072 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:26 | 190 | 188 | 306.211 | 102.018 | 114.072 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:26 | 190 | 189 | 306.218 | 102.014 | 114.083 | 90.121 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 09:27 | 190 | 188 | 306.26 | 102.014 | 114.125 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:27 | 190 | 185 | 306.303 | 102.009 | 114.173 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 09:28 | 190 | 187 | 306.319 | 102.009 | 114.189 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:28 | 190 | 187 | 306.267 | 101.999 | 114.147 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:29 | 190 | 189 | 306.197 | 101.999 | 114.077 | 90.121 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 09:29 | 190 | 190 | 306.181 | 101.994 | 114.066 | 90.121 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 09:30 | 190 | 187 | 306.176 | 101.994 | 114.061 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:30 | 190 | 187 | 306.176 | 101.999 | 114.056 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:31 | 190 | 188 | 306.17 | 101.999 | 114.05 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:31 | 190 | 188 | 306.181 | 102.004 | 114.056 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:32 | 190 | 188 | 306.186 | 102.004 | 114.061 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:32 | 190 | 187 | 306.186 | 102.004 | 114.061 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:33 | 190 | 187 | 306.186 | 102.009 | 114.056 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:33 | 190 | 190 | 306.181 | 102.004 | 114.056 | 90.121 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 09:34 | 190 | 189 | 306.203 | 101.999 | 114.083 | 90.121 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 09:34 | 190 | 190 | 306.213 | 102.004 | 114.088 | 90.121 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.003
2003-08-06 09:35 | 190 | 191 | 306.202 | 102.004 | 114.077 | 90.121 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 09:35 | 190 | 188 | 306.186 | 102.009 | 114.056 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:36 | 190 | 188 | 306.18 | 102.009 | 114.05 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:36 | 190 | 191 | 306.175 | 102.009 | 114.045 | 90.121 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.003
2003-08-06 09:37 | 190 | 188 | 306.18 | 102.014 | 114.045 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:37 | 190 | 188 | 306.18 | 102.014 | 114.045 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.003
2003-08-06 09:38 | 190 | 189 | 306.195 | 102.018 | 114.056 | 90.121 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 09:38 | 190 | 185 | 306.211 | 102.018 | 114.072 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 09:39 | 190 | 187 | 306.222 | 102.018 | 114.083 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:39 | 190 | 185 | 306.243 | 102.018 | 114.104 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 09:40 | 190 | 187 | 306.27 | 102.018 | 114.125 | 90.127 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:40 | 190 | 188 | 306.26 | 102.014 | 114.125 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:41 | 190 | 187 | 306.26 | 102.014 | 114.125 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:41 | 190 | 188 | 306.201 | 102.014 | 114.066 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:42 | 190 | 190 | 306.18 | 102.009 | 114.05 | 90.121 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 09:42 | 190 | 188 | 306.17 | 102.009 | 114.04 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:43 | 190 | 190 | 306.18 | 102.014 | 114.045 | 90.121 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 09:43 | 190 | 188 | 306.189 | 102.018 | 114.05 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:44 | 190 | 185 | 306.2 | 102.018 | 114.061 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 09:44 | 190 | 184 | 306.2 | 102.018 | 114.061 | 90.121 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 09:45 | 190 | 185 | 306.218 | 102.014 | 114.083 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 09:45 | 190 | 183 | 306.223 | 102.014 | 114.088 | 90.121 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 09:46 | 190 | 184 | 306.26 | 102.014 | 114.125 | 90.121 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 09:46 | 190 | 185 | 306.287 | 102.009 | 114.157 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 09:47 | 190 | 185 | 306.298 | 102.009 | 114.168 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 09:47 | 190 | 187 | 306.261 | 102.004 | 114.136 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:48 | 190 | 189 | 306.191 | 102.004 | 114.066 | 90.121 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 09:48 | 190 | 186 | 306.17 | 101.999 | 114.05 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 09:49 | 190 | 190 | 306.16 | 101.999 | 114.04 | 90.121 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 09:49 | 190 | 186 | 306.154 | 101.999 | 114.034 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 09:50 | 190 | 186 | 306.164 | 102.009 | 114.034 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 09:50 | 190 | 185 | 306.169 | 102.014 | 114.034 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 09:51 | 190 | 185 | 306.169 | 102.014 | 114.034 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 09:51 | 190 | 188 | 306.169 | 102.014 | 114.034 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:52 | 190 | 186 | 306.17 | 102.009 | 114.04 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 09:52 | 190 | 185 | 306.18 | 102.009 | 114.05 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 09:53 | 190 | 183 | 306.212 | 102.014 | 114.077 | 90.121 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.003
2003-08-06 09:53 | 190 | 187 | 306.223 | 102.014 | 114.088 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:54 | 190 | 184 | 306.231 | 102.033 | 114.077 | 90.121 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 09:54 | 190 | 184 | 306.209 | 102.048 | 114.04 | 90.121 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 09:55 | 190 | 185 | 306.173 | 102.018 | 114.034 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 09:55 | 190 | 186 | 306.178 | 102.023 | 114.034 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.003
2003-08-06 09:56 | 190 | 188 | 306.178 | 102.028 | 114.029 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 09:56 | 190 | 187 | 306.183 | 102.028 | 114.034 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 09:57 | 190 | 185 | 306.183 | 102.028 | 114.034 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 09:57 | 190 | 185 | 306.188 | 102.033 | 114.034 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 09:58 | 190 | 184 | 306.193 | 102.038 | 114.034 | 90.121 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 09:58 | 190 | 185 | 306.183 | 102.028 | 114.034 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 09:59 | 190 | 184 | 306.183 | 102.028 | 114.034 | 90.121 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 09:59 | 190 | 184 | 306.178 | 102.023 | 114.034 | 90.121 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 10:00 | 190 | 185 | 306.183 | 102.028 | 114.034 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:00 | 190 | 186 | 306.178 | 102.028 | 114.029 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 10:01 | 190 | 188 | 306.168 | 102.018 | 114.029 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 10:01 | 190 | 191 | 306.173 | 102.023 | 114.029 | 90.121 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 10:02 | 190 | 188 | 306.178 | 102.028 | 114.029 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 10:02 | 190 | 188 | 306.178 | 102.023 | 114.034 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 10:03 | 190 | 185 | 306.194 | 102.033 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:03 | 190 | 188 | 306.199 | 102.038 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 10:04 | 190 | 187 | 306.194 | 102.033 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 10:04 | 190 | 185 | 306.194 | 102.033 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:05 | 190 | 184 | 306.189 | 102.028 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 10:05 | 190 | 185 | 306.194 | 102.033 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:06 | 190 | 185 | 306.194 | 102.033 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:06 | 190 | 183 | 306.189 | 102.028 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 10:07 | 190 | 186 | 306.179 | 102.023 | 114.029 | 90.127 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 10:07 | 190 | 185 | 306.189 | 102.028 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:08 | 190 | 187 | 306.184 | 102.028 | 114.029 | 90.127 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 10:08 | 190 | 185 | 306.194 | 102.033 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:09 | 190 | 186 | 306.194 | 102.038 | 114.029 | 90.127 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 10:09 | 190 | 184 | 306.199 | 102.038 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 10:10 | 190 | 185 | 306.204 | 102.043 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:10 | 190 | 184 | 306.199 | 102.038 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 10:11 | 190 | 186 | 306.199 | 102.038 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 10:11 | 190 | 184 | 306.199 | 102.038 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 10:12 | 190 | 182 | 306.199 | 102.038 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 10:12 | 190 | 185 | 306.189 | 102.033 | 114.029 | 90.127 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:13 | 190 | 187 | 306.189 | 102.033 | 114.029 | 90.127 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 10:13 | 190 | 185 | 306.189 | 102.033 | 114.029 | 90.127 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:14 | 190 | 188 | 306.189 | 102.033 | 114.029 | 90.127 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 10:14 | 190 | 201 | 306.194 | 102.038 | 114.029 | 90.127 | 0.19 | 0.201 | 0.201 | -0.002
2003-08-06 10:15 | 190 | 195 | 306.199 | 102.038 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 10:15 | 190 | 191 | 306.204 | 102.043 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.191 | 0.191 | -0.002
2003-08-06 10:16 | 190 | 188 | 306.209 | 102.048 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 10:16 | 190 | 188 | 306.209 | 102.048 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 10:17 | 190 | 188 | 306.214 | 102.048 | 114.034 | 90.132 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 10:17 | 190 | 186 | 306.209 | 102.048 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 10:18 | 190 | 186 | 306.209 | 102.048 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 10:18 | 190 | 188 | 306.204 | 102.043 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 10:19 | 190 | 189 | 306.204 | 102.043 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 10:19 | 190 | 189 | 306.204 | 102.043 | 114.034 | 90.127 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 10:20 | 190 | 190 | 306.209 | 102.043 | 114.034 | 90.132 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 10:20 | 190 | 190 | 306.209 | 102.043 | 114.034 | 90.132 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 10:21 | 190 | 189 | 306.215 | 102.043 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 10:21 | 190 | 187 | 306.22 | 102.048 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 10:22 | 190 | 187 | 306.22 | 102.048 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 10:22 | 190 | 184 | 306.22 | 102.048 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 10:23 | 190 | 185 | 306.215 | 102.043 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:23 | 190 | 186 | 306.21 | 102.038 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 10:24 | 190 | 186 | 306.205 | 102.033 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 10:24 | 190 | 186 | 306.2 | 102.028 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 10:25 | 190 | 185 | 306.2 | 102.028 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:25 | 190 | 186 | 306.195 | 102.023 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 10:26 | 190 | 187 | 306.19 | 102.018 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 10:26 | 190 | 188 | 306.184 | 102.018 | 114.034 | 90.132 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 10:27 | 190 | 188 | 306.19 | 102.018 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 10:27 | 190 | 185 | 306.195 | 102.023 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:28 | 190 | 185 | 306.195 | 102.023 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:28 | 190 | 183 | 306.195 | 102.023 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 10:29 | 190 | 184 | 306.195 | 102.023 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 10:29 | 190 | 186 | 306.19 | 102.018 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 10:30 | 190 | 183 | 306.19 | 102.018 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.003
2003-08-06 10:30 | 190 | 184 | 306.186 | 102.014 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 10:31 | 190 | 184 | 306.181 | 102.009 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 10:31 | 190 | 187 | 306.175 | 102.009 | 114.034 | 90.132 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 10:32 | 190 | 188 | 306.186 | 102.014 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 10:32 | 190 | 190 | 306.186 | 102.014 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 10:33 | 190 | 188 | 306.195 | 102.023 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 10:33 | 190 | 187 | 306.2 | 102.028 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 10:34 | 190 | 187 | 306.215 | 102.038 | 114.04 | 90.137 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 10:34 | 190 | 184 | 306.22 | 102.038 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 10:35 | 190 | 183 | 306.22 | 102.038 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 10:35 | 190 | 182 | 306.21 | 102.038 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 10:36 | 190 | 183 | 306.22 | 102.038 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 10:36 | 190 | 186 | 306.22 | 102.038 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 10:37 | 190 | 189 | 306.21 | 102.038 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 10:37 | 190 | 188 | 306.205 | 102.033 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 10:38 | 190 | 190 | 306.21 | 102.038 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 10:38 | 190 | 184 | 306.21 | 102.033 | 114.04 | 90.137 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 10:39 | 190 | 188 | 306.215 | 102.038 | 114.04 | 90.137 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 10:39 | 190 | 186 | 306.22 | 102.038 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 10:40 | 190 | 185 | 306.225 | 102.043 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:40 | 190 | 181 | 306.225 | 102.043 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-06 10:41 | 190 | 180 | 306.225 | 102.038 | 114.05 | 90.137 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-06 10:41 | 190 | 183 | 306.247 | 102.033 | 114.077 | 90.137 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 10:42 | 190 | 182 | 306.258 | 102.028 | 114.093 | 90.137 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 10:42 | 190 | 181 | 306.259 | 102.023 | 114.099 | 90.137 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-06 10:43 | 190 | 185 | 306.238 | 102.018 | 114.083 | 90.137 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:43 | 190 | 183 | 306.207 | 102.014 | 114.056 | 90.137 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 10:44 | 190 | 187 | 306.205 | 102.018 | 114.05 | 90.137 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 10:44 | 190 | 190 | 306.21 | 102.023 | 114.05 | 90.137 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 10:45 | 190 | 188 | 306.21 | 102.028 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 10:45 | 190 | 188 | 306.215 | 102.033 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.003
2003-08-06 10:46 | 190 | 183 | 306.22 | 102.038 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 10:46 | 190 | 184 | 306.225 | 102.038 | 114.05 | 90.137 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 10:47 | 190 | 184 | 306.22 | 102.033 | 114.05 | 90.137 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 10:47 | 190 | 183 | 306.242 | 102.033 | 114.072 | 90.137 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 10:48 | 190 | 182 | 306.258 | 102.028 | 114.093 | 90.137 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 10:48 | 190 | 180 | 306.258 | 102.028 | 114.093 | 90.137 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-06 10:49 | 190 | 185 | 306.227 | 102.018 | 114.072 | 90.137 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:49 | 190 | 184 | 306.2 | 102.018 | 114.05 | 90.132 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.003
2003-08-06 10:50 | 190 | 185 | 306.195 | 102.018 | 114.045 | 90.132 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:50 | 190 | 183 | 306.195 | 102.018 | 114.045 | 90.132 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 10:51 | 190 | 186 | 306.2 | 102.018 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 10:51 | 190 | 181 | 306.205 | 102.028 | 114.04 | 90.137 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-06 10:52 | 190 | 186 | 306.215 | 102.033 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 10:52 | 190 | 183 | 306.215 | 102.038 | 114.04 | 90.137 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 10:53 | 190 | 184 | 306.225 | 102.043 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 10:53 | 190 | 182 | 306.22 | 102.038 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 10:54 | 190 | 180 | 306.215 | 102.033 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-06 10:54 | 190 | 188 | 306.215 | 102.028 | 114.05 | 90.137 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 10:55 | 190 | 188 | 306.195 | 102.023 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 10:55 | 190 | 187 | 306.195 | 102.023 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 10:56 | 190 | 192 | 306.195 | 102.023 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | -0.002
2003-08-06 10:56 | 190 | 186 | 306.21 | 102.033 | 114.04 | 90.137 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 10:57 | 190 | 185 | 306.22 | 102.043 | 114.04 | 90.137 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:57 | 190 | 185 | 306.225 | 102.048 | 114.04 | 90.137 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:58 | 190 | 185 | 306.225 | 102.053 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:58 | 190 | 183 | 306.225 | 102.048 | 114.04 | 90.137 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 10:59 | 190 | 185 | 306.22 | 102.048 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 10:59 | 190 | 185 | 306.22 | 102.043 | 114.04 | 90.137 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 11:00 | 190 | 187 | 306.215 | 102.043 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 11:00 | 190 | 184 | 306.21 | 102.038 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 11:01 | 190 | 185 | 306.21 | 102.038 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 11:01 | 190 | 187 | 306.205 | 102.033 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 11:02 | 190 | 187 | 306.21 | 102.038 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 11:02 | 190 | 187 | 306.22 | 102.048 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 11:03 | 190 | 187 | 306.225 | 102.053 | 114.04 | 90.132 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 11:03 | 190 | 195 | 306.244 | 102.062 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.195 | 0.195 | -0.002
2003-08-06 11:04 | 190 | 185 | 306.259 | 102.077 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 11:04 | 190 | 184 | 306.259 | 102.077 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 11:05 | 190 | 182 | 306.254 | 102.072 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 11:05 | 190 | 181 | 306.244 | 102.067 | 114.04 | 90.137 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-06 11:06 | 190 | 182 | 306.239 | 102.062 | 114.04 | 90.137 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 11:06 | 190 | 190 | 306.23 | 102.053 | 114.04 | 90.137 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -0.002
2003-08-06 11:07 | 190 | 187 | 306.225 | 102.048 | 114.04 | 90.137 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 11:07 | 190 | 186 | 306.22 | 102.043 | 114.04 | 90.137 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 11:08 | 190 | 187 | 306.22 | 102.043 | 114.04 | 90.137 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 11:08 | 190 | 184 | 306.225 | 102.043 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 11:09 | 190 | 184 | 306.235 | 102.053 | 114.045 | 90.137 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 11:09 | 190 | 182 | 306.245 | 102.057 | 114.045 | 90.143 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 11:10 | 190 | 180 | 306.245 | 102.057 | 114.045 | 90.143 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-06 11:10 | 190 | 184 | 306.236 | 102.053 | 114.04 | 90.143 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 11:11 | 190 | 179 | 306.236 | 102.053 | 114.04 | 90.143 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.003
2003-08-06 11:11 | 190 | 183 | 306.226 | 102.043 | 114.04 | 90.143 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 11:12 | 190 | 185 | 306.221 | 102.038 | 114.04 | 90.143 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 11:12 | 190 | 182 | 306.204 | 102.033 | 114.034 | 90.137 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.003
2003-08-06 11:13 | 190 | 183 | 306.199 | 102.028 | 114.034 | 90.137 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 11:13 | 190 | 186 | 306.199 | 102.028 | 114.034 | 90.137 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 11:14 | 190 | 186 | 306.194 | 102.023 | 114.034 | 90.137 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 11:14 | 190 | 185 | 306.2 | 102.023 | 114.04 | 90.137 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 11:15 | 190 | 182 | 306.205 | 102.028 | 114.04 | 90.137 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 11:15 | 190 | 182 | 306.205 | 102.028 | 114.04 | 90.137 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 11:16 | 190 | 181 | 306.211 | 102.028 | 114.04 | 90.143 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-06 11:16 | 190 | 180 | 306.206 | 102.023 | 114.04 | 90.143 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-06 11:17 | 190 | 183 | 306.189 | 102.018 | 114.034 | 90.137 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 11:17 | 190 | 180 | 306.185 | 102.014 | 114.034 | 90.137 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-06 11:18 | 190 | 185 | 306.17 | 102.004 | 114.029 | 90.137 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 11:18 | 190 | 185 | 306.155 | 101.994 | 114.029 | 90.132 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 11:19 | 190 | 184 | 306.145 | 101.989 | 114.024 | 90.132 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 11:19 | 190 | 184 | 306.145 | 101.989 | 114.024 | 90.132 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 11:20 | 190 | 184 | 306.14 | 101.984 | 114.024 | 90.132 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 11:20 | 190 | 183 | 306.134 | 101.984 | 114.018 | 90.132 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 11:21 | 190 | 184 | 306.145 | 101.989 | 114.024 | 90.132 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 11:21 | 190 | 181 | 306.139 | 101.989 | 114.018 | 90.132 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-06 11:22 | 190 | 182 | 306.134 | 101.989 | 114.018 | 90.127 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 11:22 | 190 | 183 | 306.129 | 101.984 | 114.018 | 90.127 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 11:23 | 190 | 183 | 306.119 | 101.979 | 114.013 | 90.127 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 11:23 | 190 | 186 | 306.119 | 101.979 | 114.013 | 90.127 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.003
2003-08-06 11:24 | 190 | 186 | 306.114 | 101.974 | 114.013 | 90.127 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 11:24 | 190 | 186 | 306.114 | 101.974 | 114.013 | 90.127 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 11:25 | 190 | 187 | 306.114 | 101.974 | 114.013 | 90.127 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 11:25 | 190 | 189 | 306.108 | 101.979 | 114.008 | 90.121 | 0.19 | 0.189 | 0.189 | -0.002
2003-08-06 11:26 | 190 | 187 | 306.113 | 101.979 | 114.013 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 11:26 | 190 | 186 | 306.118 | 101.979 | 114.018 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 11:27 | 190 | 183 | 306.129 | 101.979 | 114.029 | 90.121 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 11:27 | 190 | 183 | 306.129 | 101.974 | 114.034 | 90.121 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 11:28 | 190 | 186 | 306.108 | 101.974 | 114.013 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 11:28 | 190 | 188 | 306.092 | 101.974 | 114.002 | 90.116 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 11:29 | 190 | 188 | 306.097 | 101.974 | 114.002 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 11:29 | 190 | 187 | 306.097 | 101.974 | 114.002 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 11:30 | 190 | 188 | 306.107 | 101.984 | 114.002 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 11:30 | 190 | 187 | 306.117 | 101.994 | 114.002 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 11:31 | 190 | 187 | 306.133 | 101.999 | 114.013 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 11:31 | 190 | 185 | 306.17 | 102.004 | 114.045 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 11:32 | 190 | 185 | 306.208 | 101.999 | 114.088 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 11:32 | 190 | 186 | 306.219 | 101.999 | 114.099 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 11:33 | 190 | 188 | 306.209 | 101.989 | 114.099 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 11:33 | 190 | 188 | 306.181 | 101.994 | 114.066 | 90.121 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 11:34 | 190 | 187 | 306.192 | 101.994 | 114.077 | 90.121 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 11:34 | 190 | 186 | 306.219 | 101.999 | 114.099 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 11:35 | 190 | 183 | 306.245 | 102.004 | 114.12 | 90.121 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 11:35 | 190 | 182 | 306.288 | 102.009 | 114.152 | 90.127 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 11:36 | 190 | 182 | 306.35 | 102.018 | 114.205 | 90.127 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 11:36 | 190 | 184 | 306.392 | 102.018 | 114.253 | 90.121 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 11:37 | 190 | 181 | 306.462 | 102.018 | 114.323 | 90.121 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-06 11:37 | 190 | 185 | 306.494 | 102.018 | 114.355 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 11:38 | 190 | 182 | 306.511 | 102.014 | 114.376 | 90.121 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 11:38 | 190 | 185 | 306.463 | 102.014 | 114.328 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 11:39 | 190 | 185 | 306.446 | 102.018 | 114.307 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 11:39 | 190 | 185 | 306.446 | 102.018 | 114.307 | 90.121 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.003
2003-08-06 11:40 | 190 | 183 | 306.493 | 102.028 | 114.344 | 90.121 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 11:40 | 190 | 186 | 306.551 | 102.038 | 114.392 | 90.121 | 0.19 | 0.186 | 0.186 | -0.002
2003-08-06 11:41 | 190 | 184 | 306.594 | 102.043 | 114.43 | 90.121 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 11:41 | 190 | 182 | 306.631 | 102.048 | 114.462 | 90.121 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 11:42 | 190 | 181 | 306.689 | 102.053 | 114.515 | 90.121 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-06 11:42 | 190 | 182 | 306.748 | 102.053 | 114.574 | 90.121 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 11:43 | 190 | 183 | 306.802 | 102.048 | 114.627 | 90.127 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 11:43 | 190 | 183 | 306.792 | 102.043 | 114.622 | 90.127 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 11:44 | 190 | 180 | 306.728 | 102.038 | 114.563 | 90.127 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-06 11:44 | 190 | 182 | 306.712 | 102.043 | 114.542 | 90.127 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 11:45 | 190 | 184 | 306.754 | 102.053 | 114.574 | 90.127 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 11:45 | 190 | 182 | 306.774 | 102.057 | 114.59 | 90.127 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 11:46 | 190 | 182 | 306.821 | 102.067 | 114.622 | 90.132 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 11:46 | 190 | 180 | 306.9 | 102.077 | 114.691 | 90.132 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-06 11:47 | 190 | 181 | 306.996 | 102.077 | 114.787 | 90.132 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-06 11:47 | 190 | 183 | 307.034 | 102.077 | 114.825 | 90.132 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 11:48 | 190 | 182 | 307.092 | 102.077 | 114.883 | 90.132 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 11:48 | 190 | 184 | 307.045 | 102.072 | 114.841 | 90.132 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 11:49 | 190 | 184 | 307.007 | 102.077 | 114.798 | 90.132 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 11:49 | 190 | 181 | 307.049 | 102.077 | 114.835 | 90.137 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-06 11:50 | 190 | 183 | 307.119 | 102.082 | 114.9 | 90.137 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 11:50 | 190 | 179 | 307.155 | 102.092 | 114.926 | 90.137 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-06 11:51 | 190 | 179 | 307.213 | 102.096 | 114.98 | 90.137 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-06 11:51 | 190 | 180 | 307.287 | 102.096 | 115.054 | 90.137 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-06 11:52 | 190 | 179 | 307.332 | 102.092 | 115.097 | 90.143 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | -0.002
2003-08-06 11:52 | 190 | 181 | 307.389 | 102.101 | 115.145 | 90.143 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-06 11:53 | 190 | 180 | 307.388 | 102.121 | 115.124 | 90.143 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | -0.002
2003-08-06 11:53 | 190 | 185 | 307.358 | 102.155 | 115.06 | 90.143 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 11:54 | 190 | 182 | 307.4 | 102.165 | 115.092 | 90.143 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 11:54 | 190 | 182 | 307.456 | 102.179 | 115.129 | 90.148 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 11:55 | 190 | 181 | 307.545 | 102.209 | 115.188 | 90.148 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-06 11:55 | 190 | 178 | 307.51 | 102.238 | 115.124 | 90.148 | 0.19 | 0.178 | 0.178 | -0.002
2003-08-06 11:56 | 190 | 181 | 307.239 | 102.223 | 114.862 | 90.154 | 0.19 | 0.181 | 0.181 | -0.002
2003-08-06 11:56 | 190 | 183 | 307.006 | 102.15 | 114.702 | 90.154 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 11:57 | 190 | 184 | 307.136 | 102.189 | 114.793 | 90.154 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 11:57 | 190 | 182 | 307.204 | 102.209 | 114.841 | 90.154 | 0.19 | 0.182 | 0.182 | -0.002
2003-08-06 11:58 | 190 | 183 | 307.487 | 102.209 | 115.124 | 90.154 | 0.19 | 0.183 | 0.183 | -0.002
2003-08-06 11:58 | 190 | 184 | 307.679 | 102.257 | 115.268 | 90.154 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 11:59 | 190 | 185 | 307.38 | 102.257 | 114.964 | 90.159 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 11:59 | 190 | 188 | 307.491 | 102.16 | 115.177 | 90.154 | 0.19 | 0.188 | 0.188 | -0.002
2003-08-06 12:00 | 190 | 185 | 307.144 | 102.155 | 114.83 | 90.159 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 12:00 | 190 | 187 | 306.748 | 102.17 | 114.419 | 90.159 | 0.19 | 0.187 | 0.187 | -0.002
2003-08-06 12:01 | 190 | 185 | 305.967 | 102.238 | 113.565 | 90.164 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 12:01 | 190 | 185 | 305.191 | 102.252 | 112.78 | 90.159 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 12:02 | 190 | 184 | 305.078 | 102.209 | 112.705 | 90.164 | 0.19 | 0.184 | 0.184 | -0.002
2003-08-06 12:02 | 187 | 156 | 71.248 | 46.363 | 26.929 | -2.044 | 0.187 | 0.156 | 0.156 | -0.001
2003-08-06 12:03 | 92 | 11 | -13.384 | -1.006 | -6.237 | -6.141 | 0.092 | 0.011 | 0.011 | -0.001
2003-08-06 12:03 | 56 | 24 | -13.384 | -1.006 | -6.237 | -6.141 | 0.056 | 0.024 | 0.024 | -0.001
2003-08-06 12:04 | 38 | 30 | -13.384 | -1.006 | -6.237 | -6.141 | 0.038 | 0.03 | 0.03 | -0.001
2003-08-06 12:04 | -1 | 35 | -13.384 | -1.006 | -6.237 | -6.141 | -0.001 | 0.035 | 0.035 | -0.001
2003-08-06 12:05 | -1 | 36 | -13.389 | -1.006 | -6.237 | -6.146 | -0.001 | 0.036 | 0.036 | -0.001
2003-08-06 12:05 | -1 | 37 | -13.389 | -1.006 | -6.237 | -6.146 | -0.001 | 0.037 | 0.037 | -0.001
2003-08-06 12:06 | -1 | 39 | -13.384 | -1.006 | -6.237 | -6.141 | -0.001 | 0.039 | 0.039 | -0.001
2003-08-06 12:06 | -1 | 38 | -13.384 | -1.006 | -6.237 | -6.141 | -0.001 | 0.038 | 0.038 | -0.001
2003-08-06 12:07 | -1 | 39 | -13.389 | -1.006 | -6.237 | -6.146 | -0.001 | 0.039 | 0.039 | -0.001
2003-08-06 12:07 | -1 | 40 | -13.394 | -1.011 | -6.237 | -6.146 | -0.001 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-06 12:08 | -1 | 40 | -13.395 | -1.006 | -6.243 | -6.146 | -0.001 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-06 12:08 | -1 | 40 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | -0.001 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-06 12:09 | -1 | 44 | 0.732 | 4.486 | -2.259 | -1.495 | -0.001 | 0.044 | 0.044 | -0.002
2003-08-06 12:09 | -1 | 42 | 2 | 4.529 | -1.858 | -0.671 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-06 12:10 | -1 | 53 | 1.969 | 4.525 | -1.869 | -0.687 | -0.001 | 0.053 | 0.053 | -0.002
2003-08-06 12:10 | -1 | 47 | 1.867 | 4.451 | -1.88 | -0.704 | -0.001 | 0.047 | 0.047 | -0.002
2003-08-06 12:11 | -1 | 47 | 1.897 | 4.486 | -1.88 | -0.709 | -0.001 | 0.047 | 0.047 | -0.002
2003-08-06 12:11 | -1 | 42 | 1.829 | 4.412 | -1.874 | -0.709 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-06 12:12 | -1 | 5 | 1.915 | 4.466 | -1.853 | -0.698 | -0.001 | 0.005 | 0.005 | -0.002
2003-08-06 12:12 | -1 | 4 | 1.849 | 4.378 | -1.842 | -0.687 | -0.001 | 0.004 | 0.004 | -0.002
2003-08-06 12:13 | -1 | 6 | 2.949 | 4.31 | -0.668 | -0.693 | -0.001 | 0.006 | 0.006 | -0.002
2003-08-06 12:13 | -1 | 4 | 2.932 | 4.271 | -0.657 | -0.682 | -0.001 | 0.004 | 0.004 | -0.002
2003-08-06 12:14 | -1 | 6 | 3.06 | 4.393 | -0.662 | -0.671 | -0.001 | 0.006 | 0.006 | -0.002
2003-08-06 12:14 | -1 | 6 | 2.996 | 4.276 | -0.657 | -0.623 | -0.001 | 0.006 | 0.006 | -0.002
2003-08-06 12:15 | -1 | 6 | 3.049 | 4.334 | -0.641 | -0.644 | -0.001 | 0.006 | 0.006 | -0.002
2003-08-06 12:15 | -1 | 5 | 2.98 | 4.276 | -0.646 | -0.65 | -0.001 | 0.005 | 0.005 | -0.002
2003-08-06 12:16 | -1 | 5 | 3.021 | 4.29 | -0.63 | -0.639 | -0.001 | 0.005 | 0.005 | -0.002
2003-08-06 12:16 | -1 | 5 | 3.085 | 4.349 | -0.625 | -0.639 | -0.001 | 0.005 | 0.005 | -0.002
2003-08-06 12:17 | -1 | 15 | 3.072 | 4.32 | -0.62 | -0.628 | -0.001 | 0.015 | 0.015 | -0.002
2003-08-06 12:17 | -1 | 16 | 3.161 | 4.403 | -0.614 | -0.628 | -0.001 | 0.016 | 0.016 | -0.002
2003-08-06 12:18 | -1 | 15 | 3.155 | 4.393 | -0.604 | -0.634 | -0.001 | 0.015 | 0.015 | -0.002
2003-08-06 12:18 | -1 | 17 | 3.25 | 4.471 | -0.609 | -0.612 | -0.001 | 0.017 | 0.017 | -0.002
2003-08-06 12:19 | -1 | 16 | 3.207 | 4.412 | -0.598 | -0.607 | -0.001 | 0.016 | 0.016 | -0.002
2003-08-06 12:19 | -1 | 16 | 3.184 | 4.373 | -0.593 | -0.596 | -0.001 | 0.016 | 0.016 | -0.002
2003-08-06 12:20 | -1 | 11 | 3.205 | 4.378 | -0.582 | -0.591 | -0.001 | 0.011 | 0.011 | -0.002
2003-08-06 12:20 | -1 | 14 | 3.216 | 4.383 | -0.582 | -0.585 | -0.001 | 0.014 | 0.014 | -0.002
2003-08-06 12:21 | -1 | 15 | 3.328 | 4.49 | -0.577 | -0.585 | -0.001 | 0.015 | 0.015 | -0.002
2003-08-06 12:21 | -1 | 16 | 3.169 | 4.315 | -0.572 | -0.574 | -0.001 | 0.016 | 0.016 | -0.002
2003-08-06 12:22 | -1 | 15 | 3.296 | 4.442 | -0.572 | -0.574 | -0.001 | 0.015 | 0.015 | -0.002
2003-08-06 12:22 | -1 | 15 | 3.224 | 4.354 | -0.566 | -0.564 | -0.001 | 0.015 | 0.015 | -0.002
2003-08-06 12:23 | -1 | 13 | 3.485 | 4.588 | -0.55 | -0.553 | -0.001 | 0.013 | 0.013 | -0.002
2003-08-06 12:23 | -1 | 14 | 3.285 | 4.393 | -0.555 | -0.553 | -0.001 | 0.014 | 0.014 | -0.002
2003-08-06 12:24 | -1 | 15 | 3.329 | 4.437 | -0.55 | -0.558 | -0.001 | 0.015 | 0.015 | -0.002
2003-08-06 12:24 | -1 | 17 | 3.267 | 4.354 | -0.545 | -0.542 | -0.001 | 0.017 | 0.017 | -0.002
2003-08-06 12:25 | -1 | 15 | 3.302 | 4.378 | -0.534 | -0.542 | -0.001 | 0.015 | 0.015 | -0.002
2003-08-06 12:25 | -1 | 14 | 3.356 | 4.427 | -0.529 | -0.542 | -0.001 | 0.014 | 0.014 | -0.002
2003-08-06 12:26 | -1 | 15 | 3.416 | 4.476 | -0.534 | -0.526 | -0.001 | 0.015 | 0.015 | -0.002
2003-08-06 12:26 | -1 | 16 | 3.549 | 4.603 | -0.523 | -0.531 | -0.001 | 0.016 | 0.016 | -0.002
2003-08-06 12:27 | -1 | 14 | 3.393 | 4.432 | -0.518 | -0.521 | -0.001 | 0.014 | 0.014 | -0.002
2003-08-06 12:27 | -1 | 14 | 3.428 | 4.456 | -0.513 | -0.515 | -0.001 | 0.014 | 0.014 | -0.002
2003-08-06 12:28 | -1 | 16 | 3.56 | 4.583 | -0.513 | -0.51 | -0.001 | 0.016 | 0.016 | -0.002
2003-08-06 12:28 | -1 | 15 | 3.504 | 4.51 | -0.507 | -0.499 | -0.001 | 0.015 | 0.015 | -0.002
2003-08-06 12:29 | -1 | 16 | 3.504 | 4.505 | -0.502 | -0.499 | -0.001 | 0.016 | 0.016 | -0.002
2003-08-06 12:29 | -1 | 16 | 3.455 | 4.456 | -0.502 | -0.499 | -0.001 | 0.016 | 0.016 | -0.002
2003-08-06 12:30 | -1 | 20 | 3.505 | 4.5 | -0.507 | -0.488 | -0.001 | 0.02 | 0.02 | -0.002
2003-08-06 12:30 | -1 | 18 | 3.431 | 4.427 | -0.502 | -0.494 | -0.001 | 0.018 | 0.018 | -0.002
2003-08-06 12:31 | -1 | 17 | 3.457 | 4.437 | -0.497 | -0.483 | -0.001 | 0.017 | 0.017 | -0.002
2003-08-06 12:31 | -1 | 16 | 3.453 | 4.432 | -0.491 | -0.488 | -0.001 | 0.016 | 0.016 | -0.002
2003-08-06 12:32 | -1 | 18 | 3.434 | 4.403 | -0.486 | -0.483 | -0.001 | 0.018 | 0.018 | -0.002
2003-08-06 12:32 | -1 | 16 | 3.475 | 4.471 | -0.513 | -0.483 | -0.001 | 0.016 | 0.016 | -0.002
2003-08-06 12:33 | -1 | 16 | 3.487 | 4.451 | -0.486 | -0.478 | -0.001 | 0.016 | 0.016 | -0.002
2003-08-06 12:33 | -1 | 15 | 3.458 | 4.417 | -0.481 | -0.478 | -0.001 | 0.015 | 0.015 | -0.002
2003-08-06 12:34 | -1 | 16 | 3.425 | 4.373 | -0.481 | -0.467 | -0.001 | 0.016 | 0.016 | -0.002
2003-08-06 12:34 | -1 | 16 | 3.467 | 4.398 | -0.47 | -0.461 | -0.001 | 0.016 | 0.016 | -0.002
2003-08-06 12:35 | -1 | 14 | 3.559 | 4.49 | -0.47 | -0.461 | -0.001 | 0.014 | 0.014 | -0.002
2003-08-06 12:35 | -1 | 15 | 3.549 | 4.486 | -0.47 | -0.467 | -0.001 | 0.015 | 0.015 | -0.002
2003-08-06 12:36 | -1 | 15 | 3.512 | 4.432 | -0.459 | -0.461 | -0.001 | 0.015 | 0.015 | -0.002
2003-08-06 12:36 | -1 | 14 | 1.2 | 4.3 | -1.885 | -1.215 | -0.001 | 0.014 | 0.014 | -0.002
2003-08-06 12:37 | -1 | 5 | -2.141 | -1.011 | -0.545 | -0.585 | -0.001 | 0.005 | 0.005 | -0.002
2003-08-06 12:37 | -1 | 5 | -3.381 | -1.011 | -1.607 | -0.763 | -0.001 | 0.005 | 0.005 | -0.002
2003-08-06 12:38 | -1 | 5 | -7.701 | -1.016 | -0.534 | -6.151 | -0.001 | 0.005 | 0.005 | -0.001
2003-08-06 12:38 | -1 | 5 | -13.416 | -1.011 | -6.248 | -6.157 | -0.001 | 0.005 | 0.005 | -0.001
2003-08-06 12:39 | -1 | 6 | -13.415 | -1.016 | -6.248 | -6.151 | -0.001 | 0.006 | 0.006 | -0.001
2003-08-06 12:39 | -1 | 5 | -13.41 | -1.011 | -6.248 | -6.151 | -0.001 | 0.005 | 0.005 | -0.001
2003-08-06 12:40 | -1 | 42 | -13.41 | -1.011 | -6.248 | -6.151 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 12:40 | -1 | 42 | -13.41 | -1.011 | -6.248 | -6.151 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 12:41 | -1 | 42 | -13.405 | -1.011 | -6.243 | -6.151 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 12:41 | -1 | 43 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 12:42 | -1 | 41 | -13.4 | -1.011 | -6.243 | -6.146 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 12:42 | -1 | 43 | -13.389 | -1.006 | -6.237 | -6.146 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 12:43 | -1 | 43 | -13.389 | -1.006 | -6.237 | -6.146 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 12:43 | -1 | 43 | -13.384 | -1.006 | -6.232 | -6.146 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 12:44 | -1 | 42 | -13.384 | -1.006 | -6.232 | -6.146 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 12:44 | -1 | 43 | -13.379 | -1.006 | -6.232 | -6.141 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 12:45 | -1 | 42 | -13.363 | -1.001 | -6.221 | -6.141 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 12:45 | -1 | 41 | -13.336 | -1.001 | -6.194 | -6.141 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 12:46 | -1 | 41 | -13.235 | -1.001 | -6.093 | -6.141 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 12:46 | -1 | 43 | -13.102 | -1.001 | -5.96 | -6.141 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 12:47 | -1 | 41 | -12.898 | -1.001 | -5.762 | -6.135 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 12:47 | -1 | 41 | -12.727 | -0.996 | -5.596 | -6.135 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 12:48 | -1 | 43 | -12.555 | -0.962 | -5.458 | -6.135 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 12:48 | -1 | 43 | -12.433 | -0.942 | -5.356 | -6.135 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 12:49 | -1 | 42 | -12.291 | -0.923 | -5.233 | -6.135 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 12:49 | -1 | 42 | -11.451 | -0.889 | -4.432 | -6.13 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 12:50 | -1 | 43 | -11.333 | -0.84 | -4.363 | -6.13 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 12:50 | -1 | 43 | -11.174 | -0.767 | -4.277 | -6.13 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 12:51 | -1 | 42 | -10.97 | -0.728 | -4.112 | -6.13 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 12:51 | -1 | 43 | -10.897 | -0.586 | -4.187 | -6.124 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 12:52 | -1 | 42 | -10.759 | -0.469 | -4.171 | -6.119 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 12:52 | -1 | 43 | -10.701 | -0.396 | -4.213 | -6.092 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 12:53 | -1 | 43 | -10.562 | -0.347 | -4.144 | -6.071 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 12:53 | -1 | 41 | -10.489 | -0.323 | -4.144 | -6.022 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 12:54 | -1 | 43 | -10.453 | -0.201 | -4.251 | -6.001 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 12:54 | -1 | 41 | -10.281 | -0.147 | -4.155 | -5.979 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 12:55 | -1 | 43 | -10.07 | -0.118 | -4 | -5.952 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 12:55 | -1 | 43 | -9.871 | -0.016 | -4.016 | -5.839 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 12:56 | -1 | 43 | -9.669 | 0.052 | -3.941 | -5.78 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 12:56 | -1 | 42 | -9.532 | 0.087 | -3.914 | -5.705 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-06 12:57 | -1 | 43 | -9.481 | 0.106 | -3.925 | -5.662 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 12:57 | -1 | 43 | -9.442 | 0.15 | -4 | -5.592 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 12:58 | -1 | 42 | -9.379 | 0.101 | -3.808 | -5.672 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 12:58 | -1 | 43 | -9.321 | 0.062 | -3.77 | -5.613 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 12:59 | -1 | 42 | -9.211 | 0.155 | -3.818 | -5.548 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 12:59 | -1 | 43 | -9.055 | 0.194 | -3.711 | -5.538 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:00 | -1 | 47 | -8.927 | 0.252 | -3.695 | -5.484 | -0.001 | 0.047 | 0.047 | -0.001
2003-08-06 13:00 | -1 | 42 | -8.739 | 0.306 | -3.658 | -5.387 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:01 | -1 | 41 | -8.64 | 0.277 | -3.562 | -5.355 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 13:01 | -1 | 42 | -8.538 | 0.282 | -3.573 | -5.247 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:02 | -1 | 43 | -8.526 | 0.277 | -3.551 | -5.252 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:02 | -1 | 43 | -8.538 | 0.228 | -3.487 | -5.279 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:03 | -1 | 43 | -8.465 | 0.296 | -3.557 | -5.204 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:03 | -1 | 42 | -8.342 | 0.355 | -3.482 | -5.215 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-06 13:04 | -1 | 43 | -8.201 | 0.399 | -3.455 | -5.145 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:04 | -1 | 43 | -8.04 | 0.452 | -3.423 | -5.069 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:05 | -1 | 43 | -7.914 | 0.482 | -3.391 | -5.005 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.002
2003-08-06 13:05 | -1 | 43 | -7.838 | 0.477 | -3.343 | -4.972 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:06 | -1 | 42 | -7.795 | 0.472 | -3.343 | -4.924 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:06 | -1 | 43 | -7.8 | 0.472 | -3.364 | -4.908 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:07 | -1 | 43 | -7.803 | 0.438 | -3.306 | -4.935 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:07 | -1 | 42 | -7.76 | 0.496 | -3.327 | -4.929 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-06 13:08 | -1 | 41 | -7.648 | 0.565 | -3.316 | -4.897 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.002
2003-08-06 13:08 | -1 | 42 | -7.52 | 0.613 | -3.268 | -4.865 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:09 | -1 | 42 | -7.392 | 0.682 | -3.258 | -4.816 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:09 | -1 | 41 | -7.272 | 0.716 | -3.231 | -4.757 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 13:10 | -1 | 43 | -7.178 | 0.74 | -3.247 | -4.671 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:10 | -1 | 43 | -7.173 | 0.691 | -3.177 | -4.687 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:11 | -1 | 42 | -7.185 | 0.701 | -3.193 | -4.693 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:11 | -1 | 42 | -7.207 | 0.711 | -3.247 | -4.671 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:12 | -1 | 43 | -7.146 | 0.735 | -3.188 | -4.693 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:12 | -1 | 43 | -7.039 | 0.799 | -3.167 | -4.671 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:13 | -1 | 42 | -6.921 | 0.857 | -3.161 | -4.617 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:13 | -1 | 43 | -6.787 | 0.916 | -3.14 | -4.563 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:14 | -1 | 42 | -6.662 | 0.95 | -3.108 | -4.504 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:14 | -1 | 43 | -6.613 | 0.945 | -3.108 | -4.45 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:15 | -1 | 43 | -6.603 | 0.945 | -3.103 | -4.445 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:15 | -1 | 42 | -6.628 | 0.925 | -3.097 | -4.456 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:16 | -1 | 43 | -6.642 | 0.911 | -3.092 | -4.461 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:16 | -1 | 42 | -6.58 | 0.925 | -3.06 | -4.445 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:17 | -1 | 43 | -6.483 | 0.974 | -3.028 | -4.429 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:17 | -1 | 41 | -6.381 | 1.033 | -3.012 | -4.402 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 13:18 | -1 | 43 | -6.258 | 1.091 | -2.985 | -4.364 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:18 | -1 | 41 | -6.16 | 1.125 | -2.985 | -4.3 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 13:19 | -1 | 42 | -6.102 | 1.14 | -2.991 | -4.251 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:19 | -1 | 43 | -6.086 | 1.14 | -3.023 | -4.203 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:20 | -1 | 41 | -6.124 | 1.15 | -3.044 | -4.23 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 13:20 | -1 | 43 | -6.157 | 1.101 | -3.001 | -4.257 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:21 | -1 | 43 | -6.135 | 1.091 | -2.948 | -4.278 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:21 | -1 | 42 | -6.064 | 1.135 | -2.926 | -4.273 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:22 | -1 | 43 | -5.953 | 1.203 | -2.926 | -4.23 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:22 | -1 | 43 | -5.823 | 1.247 | -2.905 | -4.165 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:23 | -1 | 43 | -5.728 | 1.272 | -2.878 | -4.122 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:23 | -1 | 42 | -5.651 | 1.306 | -2.894 | -4.063 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:24 | -1 | 42 | -5.634 | 1.286 | -2.884 | -4.036 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:24 | -1 | 43 | -5.66 | 1.281 | -2.884 | -4.057 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:25 | -1 | 42 | -5.696 | 1.272 | -2.9 | -4.068 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:25 | -1 | 41 | -5.742 | 1.247 | -2.894 | -4.095 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 13:26 | -1 | 42 | -5.689 | 1.306 | -2.905 | -4.09 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:26 | -1 | 43 | -5.6 | 1.335 | -2.878 | -4.057 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:27 | -1 | 41 | -5.482 | 1.389 | -2.846 | -4.025 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 13:27 | -1 | 43 | -5.383 | 1.413 | -2.814 | -3.982 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:28 | -1 | 42 | -5.292 | 1.423 | -2.798 | -3.917 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:28 | -1 | 42 | -5.281 | 1.423 | -2.814 | -3.89 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:29 | -1 | 42 | -5.292 | 1.418 | -2.809 | -3.901 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:29 | -1 | 43 | -5.332 | 1.379 | -2.804 | -3.907 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:30 | -1 | 43 | -5.316 | 1.379 | -2.772 | -3.923 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:30 | -1 | 41 | -5.27 | 1.408 | -2.75 | -3.928 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 13:31 | -1 | 42 | -5.193 | 1.442 | -2.761 | -3.874 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:31 | -1 | 43 | -5.096 | 1.481 | -2.713 | -3.864 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:32 | -1 | 43 | -4.983 | 1.486 | -2.67 | -3.799 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:32 | -1 | 41 | -4.926 | 1.457 | -2.643 | -3.74 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 13:33 | -1 | 43 | -4.959 | 1.467 | -2.702 | -3.724 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:33 | -1 | 42 | -5 | 1.442 | -2.681 | -3.761 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:34 | -1 | 42 | -5.03 | 1.428 | -2.702 | -3.756 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.002
2003-08-06 13:34 | -1 | 43 | -5.018 | 1.467 | -2.686 | -3.799 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:35 | -1 | 41 | -4.942 | 1.506 | -2.665 | -3.783 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 13:35 | -1 | 43 | -4.846 | 1.564 | -2.665 | -3.745 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:36 | -1 | 43 | -4.735 | 1.584 | -2.617 | -3.702 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:36 | -1 | 43 | -4.653 | 1.579 | -2.595 | -3.637 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:37 | -1 | 43 | -4.606 | 1.584 | -2.574 | -3.616 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:37 | -1 | 41 | -4.6 | 1.579 | -2.59 | -3.589 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 13:38 | -1 | 41 | -4.646 | 1.555 | -2.59 | -3.611 | -0.001 | 0.041 | 0.041 | -0.001
2003-08-06 13:38 | -1 | 42 | -4.739 | 1.516 | -2.601 | -3.654 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:39 | -1 | 42 | -4.818 | 1.501 | -2.595 | -3.724 | -0.001 | 0.042 | 0.042 | -0.001
2003-08-06 13:39 | -1 | 43 | -4.82 | 1.52 | -2.595 | -3.745 | -0.001 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:40 | -1 | 40 | -4.726 | 1.55 | -2.585 | -3.691 | -0.001 | 0.04 | 0.04 | -0.001
2003-08-06 13:40 | 0 | 43 | 2.593 | 3.286 | -4.678 | 3.985 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.001
2003-08-06 13:41 | 19 | 54 | 371.748 | 124.159 | 135.811 | 111.778 | 0.019 | 0.054 | 0.054 | -0.002
2003-08-06 13:41 | 39 | 62 | 362.045 | 119.19 | 135.432 | 107.423 | 0.039 | 0.062 | 0.062 | -0.002
2003-08-06 13:42 | 59 | 70 | 355.51 | 116.547 | 134.054 | 104.909 | 0.059 | 0.07 | 0.07 | -0.002
2003-08-06 13:42 | 79 | 79 | 349.974 | 114.767 | 131.886 | 103.321 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | -0.002
2003-08-06 13:43 | 97 | 87 | 346.029 | 113.469 | 130.359 | 102.201 | 0.097 | 0.087 | 0.087 | -0.002
2003-08-06 13:43 | 97 | 80 | 203.862 | 71.445 | 61.847 | 70.57 | 0.097 | 0.08 | 0.08 | -0.002
2003-08-06 13:44 | 97 | 79 | 165.33 | 56.683 | 52.994 | 55.653 | 0.097 | 0.079 | 0.079 | -0.002
2003-08-06 13:44 | 100 | 84 | 356.087 | 116.547 | 135.175 | 104.365 | 0.1 | 0.084 | 0.084 | -0.002
2003-08-06 13:45 | 139 | 242 | 346.122 | 113.289 | 131.106 | 101.727 | 0.139 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 13:45 | 139 | 110 | 317.309 | 111.836 | 104.914 | 100.559 | 0.139 | 0.11 | 0.11 | -0.002
2003-08-06 13:46 | 160 | 140 | 339.549 | 110.997 | 128.746 | 99.806 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | -0.002
2003-08-06 13:46 | 179 | 185 | 337.091 | 110.285 | 127.603 | 99.203 | 0.179 | 0.185 | 0.185 | -0.002
2003-08-06 13:47 | 183 | 207 | 335.331 | 109.714 | 126.877 | 98.74 | 0.183 | 0.207 | 0.207 | -0.002
2003-08-06 13:47 | 200 | 276 | 333.68 | 109.3 | 125.985 | 98.395 | 0.2 | 0.276 | 0.276 | -0.002
2003-08-06 13:48 | 200 | 281 | 332.34 | 108.924 | 125.36 | 98.056 | 0.2 | 0.281 | 0.281 | -0.002
2003-08-06 13:48 | 200 | 287 | 331.269 | 108.602 | 124.907 | 97.76 | 0.2 | 0.287 | 0.287 | -0.002
2003-08-06 13:49 | 200 | 284 | 330.314 | 108.285 | 124.511 | 97.518 | 0.2 | 0.284 | 0.284 | -0.002
2003-08-06 13:49 | 200 | 294 | 329.409 | 108.017 | 124.122 | 97.27 | 0.2 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-06 13:50 | 200 | 293 | 328.64 | 107.773 | 123.807 | 97.06 | 0.2 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-06 13:50 | 200 | 294 | 327.907 | 107.549 | 123.497 | 96.861 | 0.2 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-06 13:51 | 200 | 295 | 327.203 | 107.344 | 123.224 | 96.635 | 0.2 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-06 13:51 | 200 | 295 | 326.548 | 107.139 | 122.952 | 96.457 | 0.2 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-06 13:52 | 200 | 303 | 325.944 | 106.968 | 122.691 | 96.285 | 0.2 | 0.303 | 0.303 | -0.002
2003-08-06 13:52 | 200 | 312 | 325.393 | 106.803 | 122.461 | 96.129 | 0.2 | 0.312 | 0.312 | -0.002
2003-08-06 13:53 | 200 | 301 | 324.841 | 106.637 | 122.231 | 95.973 | 0.2 | 0.301 | 0.301 | -0.002
2003-08-06 13:53 | 200 | 307 | 324.326 | 106.486 | 122.018 | 95.822 | 0.2 | 0.307 | 0.307 | -0.002
2003-08-06 13:54 | 200 | 304 | 323.825 | 106.334 | 121.809 | 95.682 | 0.2 | 0.304 | 0.304 | -0.002
2003-08-06 13:54 | 200 | 303 | 323.309 | 106.203 | 121.569 | 95.537 | 0.2 | 0.303 | 0.303 | -0.002
2003-08-06 13:55 | 200 | 310 | 322.846 | 106.061 | 121.377 | 95.408 | 0.2 | 0.31 | 0.31 | -0.002
2003-08-06 13:55 | 200 | 311 | 322.362 | 105.915 | 121.185 | 95.262 | 0.2 | 0.311 | 0.311 | -0.002
2003-08-06 13:56 | 200 | 311 | 321.944 | 105.803 | 121.003 | 95.138 | 0.2 | 0.311 | 0.311 | -0.002
2003-08-06 13:56 | 200 | 307 | 321.543 | 105.696 | 120.832 | 95.015 | 0.2 | 0.307 | 0.307 | -0.002
2003-08-06 13:57 | 200 | 305 | 321.156 | 105.588 | 120.661 | 94.907 | 0.2 | 0.305 | 0.305 | -0.002
2003-08-06 13:57 | 200 | 301 | 320.791 | 105.496 | 120.501 | 94.794 | 0.2 | 0.301 | 0.301 | -0.002
2003-08-06 13:58 | 200 | 301 | 320.41 | 105.388 | 120.336 | 94.686 | 0.2 | 0.301 | 0.301 | -0.002
2003-08-06 13:58 | 200 | 300 | 320.008 | 105.286 | 120.143 | 94.579 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.002
2003-08-06 13:59 | 200 | 302 | 319.673 | 105.198 | 119.999 | 94.476 | 0.2 | 0.302 | 0.302 | -0.002
2003-08-06 13:59 | 200 | 303 | 319.33 | 105.101 | 119.85 | 94.379 | 0.2 | 0.303 | 0.303 | -0.002
2003-08-06 14:00 | 200 | 306 | 319.011 | 105.018 | 119.711 | 94.282 | 0.2 | 0.306 | 0.306 | -0.002
2003-08-06 14:00 | 200 | 311 | 318.693 | 104.935 | 119.567 | 94.191 | 0.2 | 0.311 | 0.311 | -0.002
2003-08-06 14:01 | 200 | 309 | 318.399 | 104.862 | 119.438 | 94.099 | 0.2 | 0.309 | 0.309 | -0.002
2003-08-06 14:01 | 200 | 309 | 318.071 | 104.764 | 119.31 | 93.997 | 0.2 | 0.309 | 0.309 | -0.002
2003-08-06 14:02 | 200 | 301 | 317.773 | 104.691 | 119.182 | 93.9 | 0.2 | 0.301 | 0.301 | -0.002
2003-08-06 14:02 | 200 | 300 | 317.501 | 104.628 | 119.059 | 93.814 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.002
2003-08-06 14:03 | 200 | 300 | 317.218 | 104.554 | 118.931 | 93.733 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.002
2003-08-06 14:03 | 200 | 300 | 316.926 | 104.481 | 118.798 | 93.647 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.002
2003-08-06 14:04 | 200 | 298 | 316.681 | 104.418 | 118.691 | 93.572 | 0.2 | 0.298 | 0.298 | -0.002
2003-08-06 14:04 | 200 | 307 | 316.418 | 104.354 | 118.573 | 93.491 | 0.2 | 0.307 | 0.307 | -0.002
2003-08-06 14:05 | 200 | 308 | 316.184 | 104.296 | 118.467 | 93.421 | 0.2 | 0.308 | 0.308 | -0.002
2003-08-06 14:05 | 200 | 312 | 315.953 | 104.242 | 118.36 | 93.351 | 0.2 | 0.312 | 0.312 | -0.002
2003-08-06 14:06 | 200 | 311 | 315.729 | 104.189 | 118.264 | 93.276 | 0.2 | 0.311 | 0.311 | -0.002
2003-08-06 14:06 | 200 | 311 | 315.524 | 104.145 | 118.168 | 93.211 | 0.2 | 0.311 | 0.311 | -0.002
2003-08-06 14:07 | 200 | 306 | 315.308 | 104.101 | 118.066 | 93.141 | 0.2 | 0.306 | 0.306 | -0.002
2003-08-06 14:07 | 200 | 307 | 315.115 | 104.057 | 117.981 | 93.077 | 0.2 | 0.307 | 0.307 | -0.002
2003-08-06 14:08 | 200 | 308 | 314.914 | 104.018 | 117.879 | 93.017 | 0.2 | 0.308 | 0.308 | -0.002
2003-08-06 14:08 | 200 | 308 | 314.726 | 103.974 | 117.799 | 92.953 | 0.2 | 0.308 | 0.308 | -0.002
2003-08-06 14:09 | 200 | 309 | 314.527 | 103.925 | 117.708 | 92.894 | 0.2 | 0.309 | 0.309 | -0.002
2003-08-06 14:09 | 200 | 313 | 314.338 | 103.876 | 117.628 | 92.834 | 0.2 | 0.313 | 0.313 | -0.002
2003-08-06 14:10 | 200 | 310 | 314.139 | 103.837 | 117.527 | 92.775 | 0.2 | 0.31 | 0.31 | -0.002
2003-08-06 14:10 | 200 | 314 | 313.961 | 103.798 | 117.436 | 92.727 | 0.2 | 0.314 | 0.314 | -0.002
2003-08-06 14:11 | 200 | 314 | 313.787 | 103.759 | 117.361 | 92.667 | 0.2 | 0.314 | 0.314 | -0.002
2003-08-06 14:11 | 200 | 313 | 313.61 | 103.72 | 117.292 | 92.598 | 0.2 | 0.313 | 0.313 | -0.002
2003-08-06 14:12 | 200 | 309 | 313.436 | 103.686 | 117.212 | 92.538 | 0.2 | 0.309 | 0.309 | -0.002
2003-08-06 14:12 | 200 | 325 | 313.273 | 103.647 | 117.142 | 92.484 | 0.2 | 0.325 | 0.325 | -0.002
2003-08-06 14:13 | 200 | 312 | 313.103 | 103.599 | 117.073 | 92.431 | 0.2 | 0.312 | 0.312 | -0.002
2003-08-06 14:13 | 200 | 318 | 312.931 | 103.54 | 117.003 | 92.388 | 0.2 | 0.318 | 0.318 | -0.002
2003-08-06 14:14 | 200 | 319 | 312.774 | 103.496 | 116.939 | 92.339 | 0.2 | 0.319 | 0.319 | -0.002
2003-08-06 14:14 | 200 | 319 | 312.623 | 103.462 | 116.87 | 92.291 | 0.2 | 0.319 | 0.319 | -0.002
2003-08-06 14:15 | 200 | 310 | 312.487 | 103.428 | 116.811 | 92.248 | 0.2 | 0.31 | 0.31 | -0.002
2003-08-06 14:15 | 200 | 312 | 312.351 | 103.399 | 116.747 | 92.205 | 0.2 | 0.312 | 0.312 | -0.002
2003-08-06 14:16 | 200 | 306 | 312.223 | 103.374 | 116.688 | 92.161 | 0.2 | 0.306 | 0.306 | -0.002
2003-08-06 14:16 | 200 | 306 | 312.083 | 103.34 | 116.63 | 92.113 | 0.2 | 0.306 | 0.306 | -0.002
2003-08-06 14:17 | 200 | 303 | 311.957 | 103.311 | 116.571 | 92.075 | 0.2 | 0.303 | 0.303 | -0.002
2003-08-06 14:17 | 200 | 306 | 311.827 | 103.277 | 116.512 | 92.038 | 0.2 | 0.306 | 0.306 | -0.002
2003-08-06 14:18 | 200 | 313 | 311.701 | 103.242 | 116.459 | 92 | 0.2 | 0.313 | 0.313 | -0.002
2003-08-06 14:18 | 200 | 309 | 311.586 | 103.218 | 116.411 | 91.957 | 0.2 | 0.309 | 0.309 | -0.002
2003-08-06 14:19 | 200 | 307 | 311.47 | 103.199 | 116.352 | 91.919 | 0.2 | 0.307 | 0.307 | -0.002
2003-08-06 14:19 | 200 | 304 | 311.36 | 103.174 | 116.304 | 91.882 | 0.2 | 0.304 | 0.304 | -0.002
2003-08-06 14:20 | 200 | 303 | 311.265 | 103.155 | 116.261 | 91.849 | 0.2 | 0.303 | 0.303 | -0.002
2003-08-06 14:20 | 200 | 304 | 311.149 | 103.135 | 116.197 | 91.817 | 0.2 | 0.304 | 0.304 | -0.002
2003-08-06 14:21 | 200 | 301 | 311.023 | 103.111 | 116.138 | 91.774 | 0.2 | 0.301 | 0.301 | -0.002
2003-08-06 14:21 | 200 | 303 | 310.913 | 103.086 | 116.085 | 91.742 | 0.2 | 0.303 | 0.303 | -0.002
2003-08-06 14:22 | 200 | 306 | 310.813 | 103.067 | 116.037 | 91.709 | 0.2 | 0.306 | 0.306 | -0.002
2003-08-06 14:22 | 200 | 306 | 310.723 | 103.047 | 115.994 | 91.682 | 0.2 | 0.306 | 0.306 | -0.002
2003-08-06 14:23 | 200 | 303 | 310.634 | 103.033 | 115.951 | 91.65 | 0.2 | 0.303 | 0.303 | -0.002
2003-08-06 14:23 | 200 | 300 | 310.55 | 103.018 | 115.914 | 91.618 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.002
2003-08-06 14:24 | 200 | 300 | 310.46 | 103.004 | 115.871 | 91.585 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.002
2003-08-06 14:24 | 200 | 296 | 310.367 | 102.979 | 115.829 | 91.559 | 0.2 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-06 14:25 | 200 | 297 | 310.284 | 102.955 | 115.797 | 91.532 | 0.2 | 0.297 | 0.297 | -0.002
2003-08-06 14:25 | 200 | 298 | 310.194 | 102.93 | 115.759 | 91.505 | 0.2 | 0.298 | 0.298 | -0.002
2003-08-06 14:26 | 200 | 299 | 310.111 | 102.911 | 115.722 | 91.478 | 0.2 | 0.299 | 0.299 | -0.002
2003-08-06 14:26 | 200 | 301 | 310.031 | 102.896 | 115.684 | 91.451 | 0.2 | 0.301 | 0.301 | -0.002
2003-08-06 14:27 | 200 | 298 | 309.948 | 102.877 | 115.647 | 91.424 | 0.2 | 0.298 | 0.298 | -0.002
2003-08-06 14:27 | 200 | 304 | 309.879 | 102.867 | 115.615 | 91.397 | 0.2 | 0.304 | 0.304 | -0.002
2003-08-06 14:28 | 200 | 306 | 309.821 | 102.857 | 115.588 | 91.376 | 0.2 | 0.306 | 0.306 | -0.002
2003-08-06 14:28 | 200 | 300 | 309.757 | 102.847 | 115.556 | 91.354 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.002
2003-08-06 14:29 | 200 | 296 | 309.684 | 102.833 | 115.519 | 91.332 | 0.2 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-06 14:29 | 200 | 295 | 309.611 | 102.818 | 115.487 | 91.306 | 0.2 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-06 14:30 | 200 | 298 | 309.538 | 102.799 | 115.46 | 91.279 | 0.2 | 0.298 | 0.298 | -0.002
2003-08-06 14:30 | 200 | 300 | 309.459 | 102.779 | 115.434 | 91.246 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.002
2003-08-06 14:31 | 200 | 296 | 309.386 | 102.765 | 115.407 | 91.214 | 0.2 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-06 14:31 | 200 | 292 | 309.317 | 102.755 | 115.375 | 91.187 | 0.2 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-06 14:32 | 200 | 293 | 309.264 | 102.75 | 115.348 | 91.166 | 0.2 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-06 14:32 | 200 | 291 | 309.205 | 102.745 | 115.321 | 91.139 | 0.2 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-06 14:33 | 200 | 292 | 309.158 | 102.74 | 115.295 | 91.123 | 0.2 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-06 14:33 | 200 | 292 | 309.1 | 102.726 | 115.273 | 91.101 | 0.2 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-06 14:34 | 200 | 299 | 309.047 | 102.716 | 115.252 | 91.079 | 0.2 | 0.299 | 0.299 | -0.002
2003-08-06 14:34 | 200 | 295 | 308.984 | 102.701 | 115.225 | 91.058 | 0.2 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-06 14:35 | 200 | 295 | 308.942 | 102.696 | 115.199 | 91.047 | 0.2 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-06 14:35 | 200 | 293 | 308.89 | 102.687 | 115.172 | 91.031 | 0.2 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-06 14:36 | 200 | 295 | 308.853 | 102.682 | 115.156 | 91.015 | 0.2 | 0.295 | 0.295 | -0.002
2003-08-06 14:36 | 200 | 296 | 308.81 | 102.677 | 115.134 | 90.999 | 0.2 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-06 14:37 | 200 | 292 | 308.768 | 102.672 | 115.113 | 90.983 | 0.2 | 0.292 | 0.292 | -0.002
2003-08-06 14:37 | 200 | 289 | 308.731 | 102.662 | 115.097 | 90.972 | 0.2 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-06 14:38 | 200 | 290 | 308.68 | 102.648 | 115.076 | 90.956 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | -0.002
2003-08-06 14:38 | 200 | 290 | 308.632 | 102.633 | 115.06 | 90.939 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | -0.002
2003-08-06 14:39 | 200 | 293 | 308.579 | 102.623 | 115.038 | 90.918 | 0.2 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-06 14:39 | 200 | 294 | 308.542 | 102.618 | 115.017 | 90.907 | 0.2 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-06 14:40 | 200 | 296 | 308.505 | 102.613 | 115.001 | 90.891 | 0.2 | 0.296 | 0.296 | -0.002
2003-08-06 14:40 | 200 | 293 | 308.473 | 102.613 | 114.985 | 90.875 | 0.2 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-06 14:41 | 200 | 293 | 308.446 | 102.613 | 114.969 | 90.864 | 0.2 | 0.293 | 0.293 | -0.002
2003-08-06 14:41 | 200 | 288 | 308.429 | 102.618 | 114.958 | 90.853 | 0.2 | 0.288 | 0.288 | -0.002
2003-08-06 14:42 | 200 | 291 | 308.398 | 102.613 | 114.942 | 90.843 | 0.2 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-06 14:42 | 200 | 286 | 308.362 | 102.604 | 114.926 | 90.832 | 0.2 | 0.286 | 0.286 | -0.002
2003-08-06 14:43 | 200 | 285 | 308.326 | 102.589 | 114.916 | 90.821 | 0.2 | 0.285 | 0.285 | -0.002
2003-08-06 14:43 | 200 | 288 | 308.294 | 102.579 | 114.905 | 90.81 | 0.2 | 0.288 | 0.288 | -0.002
2003-08-06 14:44 | 200 | 294 | 308.252 | 102.569 | 114.883 | 90.8 | 0.2 | 0.294 | 0.294 | -0.002
2003-08-06 14:44 | 200 | 289 | 308.226 | 102.565 | 114.867 | 90.794 | 0.2 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-06 14:45 | 200 | 289 | 308.2 | 102.56 | 114.862 | 90.778 | 0.2 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-06 14:45 | 200 | 289 | 308.163 | 102.555 | 114.841 | 90.767 | 0.2 | 0.289 | 0.289 | -0.002
2003-08-06 14:46 | 200 | 285 | 308.162 | 102.56 | 114.846 | 90.756 | 0.2 | 0.285 | 0.285 | -0.002
2003-08-06 14:46 | 200 | 286 | 308.12 | 102.555 | 114.825 | 90.74 | 0.2 | 0.286 | 0.286 | -0.002
2003-08-06 14:47 | 200 | 290 | 308.084 | 102.545 | 114.809 | 90.73 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | -0.002
2003-08-06 14:47 | 200 | 291 | 308.031 | 102.53 | 114.782 | 90.719 | 0.2 | 0.291 | 0.291 | -0.002
2003-08-06 14:48 | 200 | 287 | 308 | 102.521 | 114.766 | 90.713 | 0.2 | 0.287 | 0.287 | -0.002
2003-08-06 14:48 | 200 | 287 | 307.974 | 102.516 | 114.755 | 90.703 | 0.2 | 0.287 | 0.287 | -0.002
2003-08-06 14:49 | 200 | 287 | 307.984 | 102.521 | 114.766 | 90.697 | 0.2 | 0.287 | 0.287 | -0.002
2003-08-06 14:49 | 200 | 284 | 307.994 | 102.526 | 114.782 | 90.686 | 0.2 | 0.284 | 0.284 | -0.002
2003-08-06 14:50 | 200 | 279 | 307.998 | 102.53 | 114.787 | 90.681 | 0.2 | 0.279 | 0.279 | -0.002
2003-08-06 14:50 | 200 | 280 | 308.008 | 102.535 | 114.803 | 90.67 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | -0.002
2003-08-06 14:51 | 200 | 282 | 307.963 | 102.521 | 114.777 | 90.665 | 0.2 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-06 14:51 | 200 | 282 | 307.915 | 102.511 | 114.75 | 90.654 | 0.2 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-06 14:52 | 200 | 288 | 307.869 | 102.491 | 114.729 | 90.649 | 0.2 | 0.288 | 0.288 | -0.002
2003-08-06 14:52 | 200 | 285 | 307.817 | 102.477 | 114.697 | 90.643 | 0.2 | 0.285 | 0.285 | -0.002
2003-08-06 14:53 | 200 | 284 | 307.801 | 102.477 | 114.691 | 90.633 | 0.2 | 0.284 | 0.284 | -0.002
2003-08-06 14:53 | 200 | 283 | 307.817 | 102.477 | 114.713 | 90.627 | 0.2 | 0.283 | 0.283 | -0.002
2003-08-06 14:54 | 200 | 278 | 307.844 | 102.482 | 114.745 | 90.617 | 0.2 | 0.278 | 0.278 | -0.002
2003-08-06 14:54 | 200 | 278 | 307.854 | 102.482 | 114.761 | 90.611 | 0.2 | 0.278 | 0.278 | -0.002
2003-08-06 14:55 | 200 | 276 | 307.879 | 102.496 | 114.777 | 90.606 | 0.2 | 0.276 | 0.276 | -0.002
2003-08-06 14:55 | 200 | 277 | 307.832 | 102.487 | 114.75 | 90.595 | 0.2 | 0.277 | 0.277 | -0.002
2003-08-06 14:56 | 200 | 282 | 307.789 | 102.482 | 114.723 | 90.584 | 0.2 | 0.282 | 0.282 | -0.002
2003-08-06 14:56 | 200 | 286 | 307.768 | 102.482 | 114.707 | 90.579 | 0.2 | 0.286 | 0.286 | -0.002
2003-08-06 14:57 | 200 | 280 | 307.797 | 102.506 | 114.718 | 90.573 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | -0.002
2003-08-06 14:57 | 200 | 278 | 307.855 | 102.526 | 114.761 | 90.568 | 0.2 | 0.278 | 0.278 | -0.002
2003-08-06 14:58 | 200 | 275 | 307.917 | 102.535 | 114.825 | 90.557 | 0.2 | 0.275 | 0.275 | -0.002
2003-08-06 14:58 | 200 | 275 | 307.922 | 102.545 | 114.825 | 90.552 | 0.2 | 0.275 | 0.275 | -0.002
2003-08-06 14:59 | 200 | 274 | 307.942 | 102.56 | 114.835 | 90.547 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.002
2003-08-06 14:59 | 200 | 272 | 307.961 | 102.579 | 114.841 | 90.541 | 0.2 | 0.272 | 0.272 | -0.002
2003-08-06 15:00 | 200 | 275 | 307.892 | 102.569 | 114.787 | 90.536 | 0.2 | 0.275 | 0.275 | -0.002
2003-08-06 15:00 | 200 | 279 | 307.84 | 102.56 | 114.75 | 90.53 | 0.2 | 0.279 | 0.279 | -0.002
2003-08-06 15:01 | 200 | 277 | 307.853 | 102.594 | 114.734 | 90.525 | 0.2 | 0.277 | 0.277 | -0.002
2003-08-06 15:01 | 200 | 275 | 307.864 | 102.589 | 114.755 | 90.52 | 0.2 | 0.275 | 0.275 | -0.002
2003-08-06 15:02 | 200 | 278 | 307.891 | 102.589 | 114.782 | 90.52 | 0.2 | 0.278 | 0.278 | -0.002
2003-08-06 15:02 | 200 | 271 | 307.929 | 102.633 | 114.782 | 90.514 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-06 15:03 | 200 | 272 | 307.985 | 102.657 | 114.819 | 90.509 | 0.2 | 0.272 | 0.272 | -0.002
2003-08-06 15:03 | 200 | 280 | 307.824 | 102.555 | 114.766 | 90.503 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | -0.002
2003-08-06 15:04 | 200 | 277 | 307.861 | 102.618 | 114.745 | 90.498 | 0.2 | 0.277 | 0.277 | -0.002
2003-08-06 15:04 | 200 | 275 | 307.824 | 102.608 | 114.718 | 90.498 | 0.2 | 0.275 | 0.275 | -0.002
2003-08-06 15:05 | 200 | 276 | 307.839 | 102.628 | 114.718 | 90.493 | 0.2 | 0.276 | 0.276 | -0.002
2003-08-06 15:05 | 200 | 274 | 307.871 | 102.633 | 114.745 | 90.493 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.002
2003-08-06 15:06 | 200 | 273 | 307.937 | 102.652 | 114.798 | 90.487 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | -0.002
2003-08-06 15:06 | 200 | 274 | 308.037 | 102.682 | 114.873 | 90.482 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.002
2003-08-06 15:07 | 200 | 274 | 308.06 | 102.711 | 114.867 | 90.482 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.002
2003-08-06 15:07 | 200 | 272 | 308.083 | 102.706 | 114.9 | 90.477 | 0.2 | 0.272 | 0.272 | -0.002
2003-08-06 15:08 | 200 | 273 | 308.081 | 102.721 | 114.883 | 90.477 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | -0.002
2003-08-06 15:08 | 200 | 271 | 308.038 | 102.726 | 114.841 | 90.471 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-06 15:09 | 200 | 274 | 308.012 | 102.711 | 114.835 | 90.466 | 0.2 | 0.274 | 0.274 | -0.002
2003-08-06 15:09 | 200 | 269 | 308.052 | 102.73 | 114.862 | 90.46 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-06 15:10 | 200 | 270 | 308.061 | 102.75 | 114.851 | 90.46 | 0.2 | 0.27 | 0.27 | -0.002
2003-08-06 15:10 | 200 | 269 | 308.134 | 102.779 | 114.9 | 90.455 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-06 15:11 | 200 | 269 | 308.166 | 102.828 | 114.883 | 90.455 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-06 15:11 | 200 | 267 | 308.221 | 102.877 | 114.894 | 90.45 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-06 15:12 | 200 | 271 | 308.221 | 102.877 | 114.894 | 90.45 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-06 15:12 | 200 | 269 | 308.211 | 102.872 | 114.889 | 90.45 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-06 15:13 | 200 | 272 | 308.178 | 102.872 | 114.862 | 90.444 | 0.2 | 0.272 | 0.272 | -0.002
2003-08-06 15:13 | 200 | 277 | 308.014 | 102.75 | 114.825 | 90.439 | 0.2 | 0.277 | 0.277 | -0.002
2003-08-06 15:14 | 200 | 276 | 307.988 | 102.74 | 114.809 | 90.439 | 0.2 | 0.276 | 0.276 | -0.002
2003-08-06 15:14 | 200 | 272 | 308.066 | 102.76 | 114.873 | 90.433 | 0.2 | 0.272 | 0.272 | -0.002
2003-08-06 15:15 | 200 | 268 | 308.182 | 102.774 | 114.969 | 90.439 | 0.2 | 0.268 | 0.268 | -0.002
2003-08-06 15:15 | 200 | 268 | 308.236 | 102.813 | 114.99 | 90.433 | 0.2 | 0.268 | 0.268 | -0.002
2003-08-06 15:16 | 200 | 268 | 308.257 | 102.828 | 115.001 | 90.428 | 0.2 | 0.268 | 0.268 | -0.002
2003-08-06 15:16 | 200 | 271 | 308.17 | 102.784 | 114.958 | 90.428 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-06 15:17 | 200 | 267 | 308.225 | 102.833 | 114.969 | 90.423 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-06 15:17 | 200 | 269 | 308.16 | 102.843 | 114.9 | 90.417 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-06 15:18 | 200 | 273 | 308.197 | 102.891 | 114.889 | 90.417 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | -0.002
2003-08-06 15:18 | 200 | 269 | 308.248 | 102.921 | 114.91 | 90.417 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-06 15:19 | 200 | 271 | 308.265 | 102.921 | 114.932 | 90.412 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-06 15:19 | 200 | 268 | 308.457 | 103.023 | 115.022 | 90.412 | 0.2 | 0.268 | 0.268 | -0.002
2003-08-06 15:20 | 200 | 265 | 308.55 | 103.052 | 115.086 | 90.412 | 0.2 | 0.265 | 0.265 | -0.002
2003-08-06 15:20 | 200 | 264 | 308.639 | 103.082 | 115.145 | 90.412 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-06 15:21 | 200 | 263 | 308.751 | 103.028 | 115.316 | 90.407 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-06 15:21 | 200 | 269 | 308.611 | 102.974 | 115.236 | 90.401 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-06 15:22 | 200 | 269 | 308.534 | 102.94 | 115.193 | 90.401 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-06 15:22 | 200 | 270 | 308.52 | 102.969 | 115.15 | 90.401 | 0.2 | 0.27 | 0.27 | -0.002
2003-08-06 15:23 | 200 | 267 | 308.547 | 102.969 | 115.177 | 90.401 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-06 15:23 | 200 | 267 | 308.565 | 102.96 | 115.209 | 90.396 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-06 15:24 | 200 | 267 | 308.665 | 102.969 | 115.3 | 90.396 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-06 15:24 | 200 | 264 | 308.795 | 103.008 | 115.391 | 90.396 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-06 15:25 | 200 | 261 | 308.889 | 103.033 | 115.46 | 90.396 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-06 15:25 | 200 | 264 | 308.929 | 103.067 | 115.466 | 90.396 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-06 15:26 | 200 | 269 | 308.831 | 103.028 | 115.407 | 90.396 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-06 15:26 | 200 | 266 | 308.673 | 102.94 | 115.343 | 90.39 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-06 15:27 | 200 | 281 | 308.652 | 102.925 | 115.337 | 90.39 | 0.2 | 0.281 | 0.281 | -0.002
2003-08-06 15:27 | 200 | 277 | 308.5 | 102.794 | 115.316 | 90.39 | 0.2 | 0.277 | 0.277 | -0.002
2003-08-06 15:28 | 200 | 275 | 308.604 | 102.823 | 115.396 | 90.385 | 0.2 | 0.275 | 0.275 | -0.002
2003-08-06 15:28 | 200 | 271 | 308.743 | 102.93 | 115.423 | 90.39 | 0.2 | 0.271 | 0.271 | -0.002
2003-08-06 15:29 | 200 | 267 | 308.808 | 102.984 | 115.434 | 90.39 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-06 15:29 | 200 | 266 | 308.829 | 102.989 | 115.455 | 90.385 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-06 15:30 | 200 | 269 | 308.798 | 102.974 | 115.439 | 90.385 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-06 15:30 | 200 | 270 | 308.787 | 102.974 | 115.428 | 90.385 | 0.2 | 0.27 | 0.27 | -0.002
2003-08-06 15:31 | 200 | 267 | 308.728 | 102.974 | 115.369 | 90.385 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-06 15:31 | 200 | 269 | 308.702 | 102.974 | 115.343 | 90.385 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-06 15:32 | 200 | 270 | 308.799 | 103.028 | 115.391 | 90.38 | 0.2 | 0.27 | 0.27 | -0.002
2003-08-06 15:32 | 200 | 267 | 308.868 | 103.033 | 115.45 | 90.385 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-06 15:33 | 200 | 263 | 308.99 | 103.086 | 115.524 | 90.38 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-06 15:33 | 200 | 265 | 309.021 | 103.106 | 115.535 | 90.38 | 0.2 | 0.265 | 0.265 | -0.002
2003-08-06 15:34 | 200 | 265 | 309.104 | 103.184 | 115.54 | 90.38 | 0.2 | 0.265 | 0.265 | -0.002
2003-08-06 15:34 | 200 | 266 | 308.931 | 103.091 | 115.466 | 90.374 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-06 15:35 | 200 | 265 | 308.946 | 103.111 | 115.455 | 90.38 | 0.2 | 0.265 | 0.265 | -0.002
2003-08-06 15:35 | 200 | 267 | 308.929 | 103.121 | 115.434 | 90.374 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-06 15:36 | 200 | 266 | 308.996 | 103.135 | 115.487 | 90.374 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-06 15:36 | 200 | 261 | 309.122 | 103.208 | 115.54 | 90.374 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-06 15:37 | 200 | 266 | 309.128 | 103.272 | 115.482 | 90.374 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-06 15:37 | 200 | 263 | 309.226 | 103.311 | 115.535 | 90.38 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-06 15:38 | 200 | 261 | 309.172 | 103.262 | 115.53 | 90.38 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-06 15:38 | 200 | 259 | 309.164 | 103.286 | 115.498 | 90.38 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-06 15:39 | 200 | 263 | 309.073 | 103.233 | 115.46 | 90.38 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-06 15:39 | 200 | 268 | 308.998 | 103.169 | 115.455 | 90.374 | 0.2 | 0.268 | 0.268 | -0.002
2003-08-06 15:40 | 200 | 264 | 308.953 | 103.091 | 115.482 | 90.38 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-06 15:40 | 200 | 266 | 308.977 | 103.111 | 115.492 | 90.374 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-06 15:41 | 200 | 264 | 308.96 | 103.082 | 115.498 | 90.38 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-06 15:41 | 200 | 259 | 309.05 | 103.13 | 115.546 | 90.374 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-06 15:42 | 200 | 259 | 309.059 | 103.15 | 115.535 | 90.374 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-06 15:42 | 200 | 263 | 308.98 | 103.14 | 115.466 | 90.374 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-06 15:43 | 200 | 262 | 308.956 | 103.111 | 115.471 | 90.374 | 0.2 | 0.262 | 0.262 | -0.002
2003-08-06 15:43 | 200 | 267 | 308.92 | 103.106 | 115.434 | 90.38 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-06 15:44 | 200 | 264 | 308.939 | 103.164 | 115.401 | 90.374 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-06 15:44 | 200 | 266 | 308.996 | 103.199 | 115.417 | 90.38 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-06 15:45 | 200 | 263 | 309.055 | 103.199 | 115.476 | 90.38 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-06 15:45 | 200 | 263 | 309.158 | 103.238 | 115.54 | 90.38 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-06 15:46 | 200 | 266 | 309.105 | 103.174 | 115.551 | 90.38 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-06 15:46 | 200 | 264 | 309.118 | 103.16 | 115.578 | 90.38 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-06 15:47 | 200 | 264 | 309.075 | 103.16 | 115.535 | 90.38 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-06 15:47 | 200 | 266 | 308.995 | 103.16 | 115.455 | 90.38 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-06 15:48 | 200 | 269 | 308.949 | 103.189 | 115.38 | 90.38 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-06 15:48 | 200 | 267 | 308.983 | 103.218 | 115.385 | 90.38 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-06 15:49 | 200 | 267 | 308.999 | 103.228 | 115.391 | 90.38 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-06 15:49 | 200 | 267 | 309.082 | 103.247 | 115.455 | 90.38 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.002
2003-08-06 15:50 | 200 | 262 | 309.203 | 103.272 | 115.551 | 90.38 | 0.2 | 0.262 | 0.262 | -0.002
2003-08-06 15:50 | 200 | 259 | 309.282 | 103.34 | 115.562 | 90.38 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-06 15:51 | 200 | 261 | 309.242 | 103.306 | 115.556 | 90.38 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-06 15:51 | 200 | 263 | 309.238 | 103.296 | 115.562 | 90.38 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-06 15:52 | 200 | 259 | 309.282 | 103.335 | 115.567 | 90.38 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-06 15:52 | 200 | 264 | 309.27 | 103.355 | 115.535 | 90.38 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-06 15:53 | 200 | 263 | 309.265 | 103.291 | 115.594 | 90.38 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-06 15:53 | 200 | 257 | 309.285 | 103.306 | 115.599 | 90.38 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-06 15:54 | 200 | 261 | 308.781 | 103.106 | 115.295 | 90.38 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-06 15:54 | 200 | 269 | 309.314 | 103.447 | 115.487 | 90.38 | 0.2 | 0.269 | 0.269 | -0.002
2003-08-06 15:55 | 200 | 257 | 309.01 | 103.101 | 115.535 | 90.374 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-06 15:55 | 200 | 257 | 309.076 | 103.145 | 115.551 | 90.38 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-06 15:56 | 200 | 263 | 309.235 | 103.203 | 115.658 | 90.374 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-06 15:56 | 200 | 265 | 309.024 | 103.018 | 115.626 | 90.38 | 0.2 | 0.265 | 0.265 | -0.002
2003-08-06 15:57 | 200 | 259 | 309.418 | 103.428 | 115.61 | 90.38 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-06 15:57 | 200 | 259 | 308.85 | 103.106 | 115.364 | 90.38 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-06 15:58 | 200 | 259 | 308.561 | 103.057 | 115.124 | 90.38 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-06 15:58 | 200 | 258 | 309.093 | 103.125 | 115.594 | 90.374 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-06 15:59 | 200 | 258 | 308.329 | 102.462 | 115.487 | 90.38 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-06 15:59 | 200 | 262 | 308.484 | 102.569 | 115.535 | 90.38 | 0.2 | 0.262 | 0.262 | -0.002
2003-08-06 16:00 | 200 | 266 | 309.385 | 103.491 | 115.514 | 90.38 | 0.2 | 0.266 | 0.266 | -0.002
2003-08-06 16:00 | 200 | 256 | 308.06 | 102.14 | 115.54 | 90.38 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-06 16:01 | 200 | 261 | 308.526 | 102.648 | 115.498 | 90.38 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-06 16:01 | 200 | 261 | 308.632 | 102.701 | 115.551 | 90.38 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-06 16:02 | 200 | 263 | 307.727 | 101.775 | 115.572 | 90.38 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-06 16:02 | 200 | 263 | 308.061 | 102.072 | 115.615 | 90.374 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-06 16:03 | 200 | 261 | 307.827 | 102.062 | 115.385 | 90.38 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-06 16:03 | 200 | 255 | 307.621 | 102.448 | 114.793 | 90.38 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-06 16:04 | 200 | 253 | 308.124 | 102.599 | 115.145 | 90.38 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 16:04 | 200 | 262 | 308.116 | 102.618 | 115.118 | 90.38 | 0.2 | 0.262 | 0.262 | -0.002
2003-08-06 16:05 | 200 | 260 | 307.48 | 101.853 | 115.247 | 90.38 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | -0.002
2003-08-06 16:05 | 200 | 257 | 308.24 | 102.155 | 115.711 | 90.374 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-06 16:06 | 200 | 258 | 308.466 | 102.423 | 115.663 | 90.38 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-06 16:06 | 200 | 259 | 308.245 | 102.448 | 115.417 | 90.38 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-06 16:07 | 200 | 259 | 306.771 | 101.214 | 115.177 | 90.38 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-06 16:07 | 200 | 263 | 306.962 | 101.784 | 114.798 | 90.38 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-06 16:08 | 200 | 258 | 308.302 | 102.969 | 114.953 | 90.38 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-06 16:08 | 200 | 265 | 309.396 | 103.55 | 115.466 | 90.38 | 0.2 | 0.265 | 0.265 | -0.002
2003-08-06 16:09 | 200 | 257 | 309.014 | 103.516 | 115.118 | 90.38 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-06 16:09 | 200 | 261 | 309.075 | 103.667 | 115.028 | 90.38 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-06 16:10 | 200 | 265 | 308.854 | 103.35 | 115.124 | 90.38 | 0.2 | 0.265 | 0.265 | -0.002
2003-08-06 16:10 | 200 | 261 | 309.53 | 103.535 | 115.615 | 90.38 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-06 16:11 | 200 | 261 | 308.726 | 103.228 | 115.118 | 90.38 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-06 16:11 | 200 | 253 | 307.15 | 102.906 | 113.864 | 90.38 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 16:12 | 200 | 258 | 306.601 | 102.55 | 113.666 | 90.385 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-06 16:12 | 200 | 261 | 305.309 | 101.926 | 112.998 | 90.385 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-06 16:13 | 200 | 256 | 305.893 | 101.297 | 114.216 | 90.38 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-06 16:13 | 200 | 252 | 306.326 | 101.965 | 113.981 | 90.38 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-06 16:14 | 200 | 263 | 306.834 | 102.355 | 114.099 | 90.38 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-06 16:14 | 200 | 258 | 308.833 | 103.725 | 114.723 | 90.385 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-06 16:15 | 200 | 262 | 308.518 | 103.618 | 114.52 | 90.38 | 0.2 | 0.262 | 0.262 | -0.002
2003-08-06 16:15 | 200 | 256 | 307.536 | 103.442 | 113.714 | 90.38 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-06 16:16 | 200 | 257 | 305.342 | 102.872 | 112.085 | 90.385 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-06 16:16 | 200 | 250 | 304.941 | 102.033 | 112.523 | 90.385 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 16:17 | 200 | 250 | 303.85 | 101.155 | 112.31 | 90.385 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 16:17 | 200 | 257 | 305.427 | 102.423 | 112.619 | 90.385 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-06 16:18 | 200 | 258 | 305.727 | 102.413 | 112.929 | 90.385 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-06 16:18 | 200 | 251 | 307.144 | 103.082 | 113.677 | 90.385 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-06 16:19 | 200 | 256 | 308.62 | 103.213 | 115.022 | 90.385 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-06 16:19 | 200 | 259 | 308.57 | 103.125 | 115.06 | 90.385 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-06 16:20 | 200 | 256 | 308.829 | 103.091 | 115.353 | 90.385 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-06 16:20 | 200 | 264 | 308.105 | 103.023 | 114.697 | 90.385 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.002
2003-08-06 16:21 | 200 | 253 | 306.057 | 102.423 | 113.244 | 90.39 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 16:21 | 200 | 251 | 304.666 | 102.004 | 112.272 | 90.39 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-06 16:22 | 200 | 252 | 304.355 | 101.677 | 112.288 | 90.39 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-06 16:22 | 200 | 248 | 303.675 | 101.258 | 112.027 | 90.39 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 16:23 | 200 | 250 | 304.858 | 101.779 | 112.689 | 90.39 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 16:23 | 200 | 251 | 306.768 | 102.413 | 113.965 | 90.39 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-06 16:24 | 200 | 261 | 307.218 | 102.794 | 114.034 | 90.39 | 0.2 | 0.261 | 0.261 | -0.002
2003-08-06 16:24 | 200 | 251 | 304.86 | 101.428 | 113.036 | 90.396 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-06 16:25 | 200 | 255 | 304.833 | 101.321 | 113.116 | 90.396 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-06 16:25 | 200 | 251 | 304.395 | 100.867 | 113.132 | 90.396 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-06 16:26 | 200 | 248 | 303.405 | 100.619 | 112.39 | 90.396 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 16:26 | 200 | 249 | 303.816 | 101.692 | 111.728 | 90.396 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 16:27 | 200 | 252 | 304.718 | 101.34 | 112.982 | 90.396 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-06 16:27 | 200 | 248 | 305.159 | 101.433 | 113.33 | 90.396 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 16:28 | 200 | 258 | 306.879 | 102.443 | 114.04 | 90.396 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-06 16:28 | 200 | 251 | 307.414 | 102.594 | 114.424 | 90.396 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-06 16:29 | 200 | 254 | 309.268 | 102.75 | 116.122 | 90.396 | 0.2 | 0.254 | 0.254 | -0.002
2003-08-06 16:29 | 200 | 255 | 308.247 | 102.599 | 115.252 | 90.396 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-06 16:30 | 200 | 253 | 307.277 | 102.467 | 114.414 | 90.396 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 16:30 | 200 | 250 | 305.61 | 102.077 | 113.132 | 90.401 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 16:31 | 200 | 248 | 303.968 | 101.428 | 112.139 | 90.401 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 16:31 | 200 | 249 | 303.757 | 101.511 | 111.845 | 90.401 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 16:32 | 200 | 254 | 308.29 | 103.945 | 113.944 | 90.401 | 0.2 | 0.254 | 0.254 | -0.002
2003-08-06 16:32 | 200 | 256 | 307.174 | 103.091 | 113.682 | 90.401 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-06 16:33 | 200 | 259 | 307.229 | 102.569 | 114.259 | 90.401 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-06 16:33 | 200 | 258 | 308.226 | 102.584 | 115.241 | 90.401 | 0.2 | 0.258 | 0.258 | -0.002
2003-08-06 16:34 | 200 | 255 | 306.09 | 102.018 | 113.671 | 90.401 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-06 16:34 | 200 | 253 | 306.124 | 102.116 | 113.607 | 90.401 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 16:35 | 200 | 252 | 305.063 | 101.77 | 112.892 | 90.401 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-06 16:35 | 200 | 248 | 303.638 | 101.184 | 112.053 | 90.401 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 16:36 | 200 | 253 | 304.295 | 101.141 | 112.753 | 90.401 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 16:36 | 200 | 251 | 304.368 | 100.931 | 113.036 | 90.401 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-06 16:37 | 200 | 254 | 304.654 | 101.009 | 113.244 | 90.401 | 0.2 | 0.254 | 0.254 | -0.002
2003-08-06 16:37 | 200 | 254 | 305.697 | 101.053 | 114.243 | 90.401 | 0.2 | 0.254 | 0.254 | -0.002
2003-08-06 16:38 | 200 | 253 | 305.992 | 101.423 | 114.168 | 90.401 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 16:38 | 200 | 257 | 306.286 | 101.589 | 114.296 | 90.401 | 0.2 | 0.257 | 0.257 | -0.002
2003-08-06 16:39 | 200 | 250 | 305.064 | 101.462 | 113.201 | 90.401 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 16:39 | 200 | 247 | 305.715 | 102.257 | 113.057 | 90.401 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 16:40 | 200 | 250 | 303.581 | 100.555 | 112.625 | 90.401 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 16:40 | 200 | 249 | 303.458 | 100.219 | 112.838 | 90.401 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 16:41 | 200 | 253 | 301.989 | 99.77 | 111.818 | 90.401 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 16:41 | 200 | 246 | 301.356 | 99.756 | 111.199 | 90.401 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 16:42 | 200 | 250 | 302.582 | 99.263 | 112.918 | 90.401 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 16:42 | 200 | 246 | 303.237 | 99.234 | 113.602 | 90.401 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 16:43 | 200 | 250 | 304.43 | 99.487 | 114.542 | 90.401 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 16:43 | 200 | 253 | 304.664 | 99.39 | 114.873 | 90.401 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 16:44 | 200 | 250 | 305.565 | 99.96 | 115.209 | 90.396 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 16:44 | 200 | 255 | 303.455 | 99.57 | 113.484 | 90.401 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-06 16:45 | 200 | 248 | 302.559 | 99.507 | 112.651 | 90.401 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 16:45 | 200 | 254 | 301.138 | 98.171 | 112.566 | 90.401 | 0.2 | 0.254 | 0.254 | -0.002
2003-08-06 16:46 | 200 | 247 | 300.962 | 98.566 | 111.995 | 90.401 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 16:46 | 200 | 248 | 301.224 | 98.497 | 112.326 | 90.401 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 16:47 | 200 | 248 | 303.923 | 98.414 | 115.113 | 90.396 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 16:47 | 200 | 251 | 304.588 | 98.668 | 115.519 | 90.401 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-06 16:48 | 200 | 255 | 304.176 | 98.795 | 114.985 | 90.396 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-06 16:48 | 200 | 251 | 300.753 | 97.668 | 112.689 | 90.396 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-06 16:49 | 200 | 243 | 299.639 | 97.361 | 111.882 | 90.396 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 16:49 | 200 | 246 | 298.92 | 96.839 | 111.68 | 90.401 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 16:50 | 200 | 245 | 298.006 | 96.064 | 111.546 | 90.396 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-06 16:50 | 200 | 246 | 299.014 | 96.415 | 112.203 | 90.396 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 16:51 | 200 | 243 | 298.131 | 95.698 | 112.037 | 90.396 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 16:51 | 200 | 245 | 298.474 | 95.854 | 112.224 | 90.396 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-06 16:52 | 200 | 246 | 298.955 | 96.351 | 112.208 | 90.396 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 16:52 | 200 | 247 | 299.245 | 96.668 | 112.181 | 90.396 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 16:53 | 200 | 246 | 297.843 | 95.976 | 111.471 | 90.396 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 16:53 | 200 | 246 | 298.513 | 96.4 | 111.717 | 90.396 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 16:54 | 200 | 242 | 297.617 | 96.444 | 110.777 | 90.396 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 16:54 | 200 | 246 | 296.674 | 95.859 | 110.419 | 90.396 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 16:55 | 200 | 243 | 295.637 | 95.318 | 109.923 | 90.396 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 16:55 | 200 | 243 | 295.72 | 95.493 | 109.837 | 90.39 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 16:56 | 200 | 241 | 296.421 | 95.771 | 110.254 | 90.396 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 16:56 | 200 | 242 | 299.179 | 96.693 | 112.096 | 90.39 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 16:57 | 200 | 247 | 299.039 | 95.971 | 112.678 | 90.39 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 16:57 | 200 | 251 | 300.06 | 96.756 | 112.908 | 90.396 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-06 16:58 | 200 | 256 | 305.361 | 99.687 | 115.284 | 90.39 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-06 16:58 | 200 | 252 | 302.675 | 98.795 | 113.484 | 90.396 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-06 16:59 | 200 | 250 | 299.414 | 97.595 | 111.423 | 90.396 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 16:59 | 200 | 243 | 297.475 | 96.088 | 110.991 | 90.396 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 17:00 | 200 | 247 | 296.978 | 96.083 | 110.499 | 90.396 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 17:00 | 200 | 243 | 297.43 | 96.278 | 110.756 | 90.396 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 17:01 | 200 | 247 | 298.639 | 97.146 | 111.097 | 90.396 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 17:01 | 200 | 248 | 298.763 | 97.59 | 110.777 | 90.396 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 17:02 | 200 | 248 | 301.064 | 99.122 | 111.546 | 90.396 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 17:02 | 200 | 250 | 299.957 | 98.239 | 111.322 | 90.396 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 17:03 | 200 | 247 | 298.353 | 97.356 | 110.601 | 90.396 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 17:03 | 200 | 247 | 297.677 | 97.615 | 109.666 | 90.396 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 17:04 | 200 | 247 | 296.662 | 96.61 | 109.656 | 90.396 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 17:04 | 200 | 248 | 295.502 | 96.225 | 108.881 | 90.396 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 17:05 | 200 | 246 | 296.511 | 96.571 | 109.544 | 90.396 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 17:05 | 200 | 247 | 298.045 | 97.176 | 110.473 | 90.396 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 17:06 | 200 | 247 | 298.177 | 97.005 | 110.782 | 90.39 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 17:06 | 200 | 248 | 299.78 | 97.683 | 111.701 | 90.396 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 17:07 | 200 | 253 | 300.599 | 98.497 | 111.712 | 90.39 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 17:07 | 200 | 250 | 299.964 | 98.214 | 111.354 | 90.396 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 17:08 | 200 | 252 | 297.859 | 96.985 | 110.478 | 90.396 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-06 17:08 | 200 | 253 | 296.337 | 96.595 | 109.346 | 90.396 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 17:09 | 200 | 248 | 296.284 | 96.142 | 109.746 | 90.396 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 17:09 | 200 | 244 | 295.125 | 95.298 | 109.431 | 90.396 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-06 17:10 | 200 | 246 | 296.584 | 95.566 | 110.622 | 90.396 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 17:10 | 200 | 256 | 297.251 | 95.571 | 111.284 | 90.396 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-06 17:11 | 200 | 253 | 298.605 | 96.044 | 112.165 | 90.396 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 17:11 | 200 | 252 | 298.507 | 96.127 | 111.984 | 90.396 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-06 17:12 | 200 | 249 | 295.994 | 94.805 | 110.793 | 90.396 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 17:12 | 200 | 246 | 294.032 | 94.215 | 109.421 | 90.396 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 17:13 | 200 | 246 | 293.194 | 93.537 | 109.261 | 90.396 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 17:13 | 200 | 248 | 293.467 | 93.645 | 109.421 | 90.401 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 17:14 | 200 | 245 | 294.932 | 94.25 | 110.286 | 90.396 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-06 17:14 | 200 | 248 | 295.436 | 94.21 | 110.83 | 90.396 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 17:15 | 200 | 246 | 296.014 | 94.884 | 110.729 | 90.401 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 17:15 | 200 | 248 | 296.452 | 94.264 | 111.792 | 90.396 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 17:16 | 200 | 259 | 302.212 | 95.015 | 116.801 | 90.396 | 0.2 | 0.259 | 0.259 | -0.002
2003-08-06 17:16 | 200 | 253 | 300.877 | 94.503 | 115.978 | 90.396 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 17:17 | 200 | 253 | 298.552 | 94.757 | 113.394 | 90.401 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 17:17 | 200 | 253 | 298.197 | 93.308 | 114.488 | 90.401 | 0.2 | 0.253 | 0.253 | -0.002
2003-08-06 17:18 | 200 | 249 | 297.925 | 93.094 | 114.43 | 90.401 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 17:18 | 200 | 252 | 298.527 | 93.542 | 114.584 | 90.401 | 0.2 | 0.252 | 0.252 | -0.002
2003-08-06 17:19 | 200 | 251 | 298.852 | 94.518 | 113.933 | 90.401 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-06 17:19 | 200 | 251 | 299.871 | 95.766 | 113.709 | 90.396 | 0.2 | 0.251 | 0.251 | -0.002
2003-08-06 17:20 | 200 | 250 | 301.685 | 98.419 | 112.865 | 90.401 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 17:20 | 200 | 250 | 303.228 | 100.272 | 112.555 | 90.401 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 17:21 | 200 | 249 | 295.136 | 93.557 | 111.178 | 90.401 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 17:21 | 200 | 249 | 293.979 | 93.142 | 110.441 | 90.396 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 17:22 | 200 | 246 | 298.325 | 97.2 | 110.724 | 90.401 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 17:22 | 200 | 247 | 297.177 | 95.449 | 111.327 | 90.401 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 17:23 | 200 | 248 | 296.12 | 94.445 | 111.279 | 90.396 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 17:23 | 200 | 250 | 296.384 | 94.308 | 111.68 | 90.396 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 17:24 | 200 | 250 | 297.091 | 94.61 | 112.085 | 90.396 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 17:24 | 200 | 249 | 296.107 | 94.176 | 111.535 | 90.396 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 17:25 | 200 | 246 | 295.434 | 93.562 | 111.471 | 90.401 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 17:25 | 200 | 249 | 294.771 | 93.064 | 111.306 | 90.401 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 17:26 | 200 | 248 | 294.441 | 93.108 | 110.937 | 90.396 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 17:26 | 200 | 250 | 293.96 | 93.342 | 110.222 | 90.396 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.002
2003-08-06 17:27 | 200 | 247 | 295.747 | 94.045 | 111.306 | 90.396 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 17:27 | 200 | 255 | 297.239 | 94.235 | 112.603 | 90.401 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.002
2003-08-06 17:28 | 200 | 246 | 295.53 | 92.611 | 112.523 | 90.396 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 17:28 | 200 | 249 | 294.945 | 92.304 | 112.24 | 90.401 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 17:29 | 200 | 246 | 294.391 | 92.07 | 111.925 | 90.396 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 17:29 | 200 | 249 | 293.485 | 91.655 | 111.429 | 90.401 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 17:30 | 200 | 246 | 292.485 | 91.777 | 110.307 | 90.401 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 17:30 | 200 | 245 | 291.729 | 91.255 | 110.078 | 90.396 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-06 17:31 | 200 | 245 | 291.316 | 90.714 | 110.206 | 90.396 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-06 17:31 | 200 | 244 | 291.141 | 90.47 | 110.275 | 90.396 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-06 17:32 | 200 | 243 | 292.282 | 90.319 | 111.562 | 90.401 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 17:32 | 200 | 245 | 292.35 | 90.104 | 111.845 | 90.401 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-06 17:33 | 200 | 245 | 292.777 | 91.279 | 111.097 | 90.401 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-06 17:33 | 200 | 241 | 290.669 | 90.265 | 110.003 | 90.401 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 17:34 | 200 | 242 | 290.045 | 90.928 | 108.716 | 90.401 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 17:34 | 200 | 244 | 289.481 | 91.021 | 108.059 | 90.401 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-06 17:35 | 200 | 242 | 289.784 | 90.426 | 108.951 | 90.407 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 17:35 | 200 | 238 | 290.002 | 89.534 | 110.067 | 90.401 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 17:36 | 200 | 241 | 290.093 | 89.373 | 110.313 | 90.407 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 17:36 | 200 | 240 | 289.414 | 89.1 | 109.907 | 90.407 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 17:37 | 200 | 247 | 290.32 | 89.846 | 110.067 | 90.407 | 0.2 | 0.247 | 0.247 | -0.002
2003-08-06 17:37 | 200 | 244 | 289.414 | 89.49 | 109.517 | 90.407 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-06 17:38 | 200 | 248 | 290.304 | 89.782 | 110.115 | 90.407 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 17:38 | 200 | 242 | 289.657 | 90.075 | 109.17 | 90.412 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 17:39 | 200 | 242 | 290.293 | 90.065 | 109.816 | 90.412 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 17:39 | 200 | 242 | 290.446 | 90.25 | 109.784 | 90.412 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 17:40 | 200 | 243 | 291.39 | 90.66 | 110.318 | 90.412 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 17:40 | 200 | 248 | 293.356 | 91.499 | 111.445 | 90.412 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 17:41 | 200 | 242 | 292.242 | 90.914 | 110.911 | 90.417 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 17:41 | 200 | 248 | 293.609 | 92.367 | 110.825 | 90.417 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 17:42 | 200 | 245 | 292.63 | 91.553 | 110.66 | 90.417 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-06 17:42 | 200 | 241 | 291.244 | 91.075 | 109.746 | 90.423 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 17:43 | 200 | 241 | 289.356 | 90.26 | 108.673 | 90.423 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 17:43 | 200 | 246 | 290.672 | 90.743 | 109.506 | 90.423 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 17:44 | 200 | 242 | 290.893 | 91.055 | 109.415 | 90.423 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 17:44 | 200 | 246 | 291.811 | 91.279 | 110.104 | 90.428 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 17:45 | 200 | 244 | 291.616 | 91.201 | 109.987 | 90.428 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-06 17:45 | 200 | 246 | 289.725 | 89.924 | 109.373 | 90.428 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 17:46 | 200 | 240 | 288.989 | 89.685 | 108.871 | 90.433 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 17:46 | 200 | 241 | 288.858 | 90.094 | 108.331 | 90.433 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 17:47 | 200 | 242 | 289.198 | 89.958 | 108.801 | 90.439 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 17:47 | 200 | 242 | 289.481 | 90.572 | 108.47 | 90.439 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 17:48 | 200 | 243 | 289.466 | 90.236 | 108.791 | 90.439 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 17:48 | 200 | 243 | 291.299 | 91.06 | 109.8 | 90.439 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 17:49 | 200 | 243 | 293.307 | 91.782 | 111.081 | 90.444 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 17:49 | 200 | 244 | 292.136 | 90.509 | 111.183 | 90.444 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-06 17:50 | 200 | 240 | 291.189 | 90.411 | 110.334 | 90.444 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 17:50 | 200 | 245 | 289.081 | 89.953 | 108.684 | 90.444 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-06 17:51 | 200 | 239 | 287.119 | 89.08 | 107.589 | 90.45 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 17:51 | 200 | 241 | 287.653 | 89.699 | 107.504 | 90.45 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 17:52 | 200 | 237 | 287.642 | 89.758 | 107.434 | 90.45 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 17:52 | 200 | 239 | 288.36 | 89.675 | 108.23 | 90.455 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 17:53 | 200 | 240 | 289.225 | 90.065 | 108.705 | 90.455 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 17:53 | 200 | 246 | 292.623 | 92.304 | 109.864 | 90.455 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 17:54 | 200 | 242 | 290.374 | 90.787 | 109.132 | 90.455 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 17:54 | 200 | 237 | 288.923 | 89.699 | 108.764 | 90.46 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 17:55 | 200 | 240 | 286.676 | 88.456 | 107.76 | 90.46 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 17:55 | 200 | 235 | 285.064 | 87.505 | 107.093 | 90.466 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 17:56 | 200 | 237 | 286.409 | 88.188 | 107.755 | 90.466 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 17:56 | 200 | 238 | 286.448 | 88.831 | 107.151 | 90.466 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 17:57 | 200 | 237 | 286.603 | 88.612 | 107.525 | 90.466 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 17:57 | 200 | 263 | 306.225 | 107.032 | 108.727 | 90.466 | 0.2 | 0.263 | 0.263 | -0.002
2003-08-06 17:58 | 200 | 256 | 301.3 | 100.97 | 109.864 | 90.466 | 0.2 | 0.256 | 0.256 | -0.002
2003-08-06 17:58 | 200 | 248 | 295.863 | 95.127 | 110.27 | 90.466 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.002
2003-08-06 17:59 | 200 | 249 | 293.61 | 93.937 | 109.202 | 90.471 | 0.2 | 0.249 | 0.249 | -0.002
2003-08-06 17:59 | 200 | 243 | 291.28 | 93.006 | 107.803 | 90.471 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 18:00 | 200 | 246 | 290.459 | 93.06 | 106.922 | 90.477 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.002
2003-08-06 18:00 | 200 | 244 | 288.515 | 91.528 | 106.51 | 90.477 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-06 18:01 | 200 | 239 | 286.003 | 88.524 | 107.002 | 90.477 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 18:01 | 200 | 240 | 286.863 | 88.744 | 107.637 | 90.482 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 18:02 | 200 | 241 | 287.074 | 88.763 | 107.829 | 90.482 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 18:02 | 200 | 239 | 287.392 | 88.461 | 108.449 | 90.482 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 18:03 | 200 | 240 | 286.129 | 88.266 | 107.381 | 90.482 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 18:03 | 200 | 243 | 285.77 | 88.217 | 107.071 | 90.482 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 18:04 | 200 | 238 | 284.921 | 87.875 | 106.559 | 90.487 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:04 | 200 | 238 | 283.156 | 87.056 | 105.613 | 90.487 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:05 | 200 | 235 | 283.836 | 87.329 | 106.014 | 90.493 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 18:05 | 200 | 237 | 284.134 | 87.446 | 106.195 | 90.493 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 18:06 | 200 | 240 | 285.735 | 87.685 | 107.557 | 90.493 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 18:06 | 200 | 240 | 285.637 | 88.27 | 106.874 | 90.493 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 18:07 | 200 | 241 | 285.99 | 89.173 | 106.324 | 90.493 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 18:07 | 200 | 245 | 286.482 | 88.875 | 107.109 | 90.498 | 0.2 | 0.245 | 0.245 | -0.002
2003-08-06 18:08 | 200 | 240 | 284.987 | 88.368 | 106.121 | 90.498 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 18:08 | 200 | 240 | 283.693 | 87.539 | 105.656 | 90.498 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 18:09 | 200 | 236 | 283.344 | 86.715 | 106.126 | 90.503 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 18:09 | 200 | 239 | 284.91 | 88.041 | 106.366 | 90.503 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 18:10 | 200 | 242 | 284.571 | 87.407 | 106.655 | 90.509 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 18:10 | 200 | 235 | 283.549 | 86.407 | 106.633 | 90.509 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 18:11 | 200 | 237 | 284.08 | 86.329 | 107.242 | 90.509 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 18:11 | 200 | 243 | 285.358 | 87.222 | 107.627 | 90.509 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 18:12 | 200 | 241 | 284.734 | 87.095 | 107.13 | 90.509 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 18:12 | 200 | 239 | 283.156 | 85.934 | 106.708 | 90.514 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 18:13 | 200 | 237 | 283.517 | 86.695 | 106.308 | 90.514 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 18:13 | 200 | 238 | 283.968 | 86.329 | 107.125 | 90.514 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:14 | 200 | 238 | 283.912 | 86.812 | 106.58 | 90.52 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:14 | 200 | 235 | 284.494 | 86.978 | 106.996 | 90.52 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 18:15 | 200 | 238 | 285.052 | 86.778 | 107.749 | 90.525 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:15 | 200 | 242 | 285.574 | 86.242 | 108.807 | 90.525 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 18:16 | 200 | 238 | 283.704 | 86.017 | 107.162 | 90.525 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:16 | 200 | 242 | 283.681 | 86.261 | 106.895 | 90.525 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 18:17 | 200 | 238 | 282.837 | 85.588 | 106.719 | 90.53 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:17 | 200 | 240 | 283.807 | 87.071 | 106.206 | 90.53 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 18:18 | 200 | 241 | 285.712 | 87.71 | 107.472 | 90.53 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 18:18 | 200 | 242 | 285.278 | 87.266 | 107.482 | 90.53 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 18:19 | 200 | 241 | 286.566 | 87.924 | 108.112 | 90.53 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 18:19 | 200 | 239 | 286.588 | 87.807 | 108.251 | 90.53 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 18:20 | 200 | 243 | 287.346 | 88.724 | 108.086 | 90.536 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 18:20 | 200 | 240 | 287.109 | 89.246 | 107.327 | 90.536 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 18:21 | 200 | 238 | 286.278 | 88.5 | 107.237 | 90.541 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:21 | 200 | 241 | 285.403 | 88.261 | 106.601 | 90.541 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 18:22 | 200 | 238 | 285.259 | 87.978 | 106.74 | 90.541 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:22 | 200 | 235 | 284.46 | 87.734 | 106.185 | 90.541 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 18:23 | 200 | 238 | 285.74 | 88.48 | 106.719 | 90.541 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:23 | 200 | 238 | 286.636 | 88.153 | 107.936 | 90.547 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:24 | 200 | 238 | 286.378 | 88.114 | 107.717 | 90.547 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:24 | 200 | 240 | 287.238 | 88.461 | 108.23 | 90.547 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 18:25 | 200 | 240 | 286.013 | 87.519 | 107.947 | 90.547 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 18:25 | 200 | 238 | 284.869 | 87.929 | 106.388 | 90.552 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:26 | 200 | 238 | 284.918 | 88.08 | 106.286 | 90.552 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:26 | 200 | 241 | 284.738 | 87.163 | 107.023 | 90.552 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 18:27 | 200 | 236 | 285.077 | 86.968 | 107.557 | 90.552 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 18:27 | 200 | 238 | 283.901 | 86.017 | 107.327 | 90.557 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:28 | 200 | 238 | 285.038 | 86.539 | 107.942 | 90.557 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:28 | 200 | 239 | 285.072 | 86.627 | 107.888 | 90.557 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 18:29 | 200 | 236 | 284.304 | 86.393 | 107.354 | 90.557 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 18:29 | 200 | 235 | 283.688 | 86.583 | 106.548 | 90.557 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 18:30 | 200 | 236 | 283.796 | 86.578 | 106.655 | 90.563 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 18:30 | 200 | 241 | 283.323 | 86.554 | 106.206 | 90.563 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 18:31 | 200 | 240 | 284.245 | 86.403 | 107.279 | 90.563 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 18:31 | 200 | 238 | 284.364 | 86.676 | 107.125 | 90.563 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:32 | 200 | 242 | 285.663 | 87.11 | 107.99 | 90.563 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 18:32 | 200 | 240 | 285.727 | 86.656 | 108.508 | 90.563 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 18:33 | 200 | 241 | 285.984 | 86.988 | 108.433 | 90.563 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 18:33 | 200 | 235 | 283.996 | 85.978 | 107.45 | 90.568 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 18:34 | 200 | 237 | 283.005 | 85.9 | 106.537 | 90.568 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 18:34 | 200 | 236 | 282.116 | 85.876 | 105.672 | 90.568 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 18:35 | 200 | 238 | 282.292 | 86.1 | 105.619 | 90.573 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:35 | 200 | 234 | 282.932 | 86.222 | 106.142 | 90.568 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 18:36 | 200 | 232 | 282.889 | 85.944 | 106.372 | 90.573 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 18:36 | 200 | 238 | 284.834 | 86.773 | 107.493 | 90.568 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:37 | 200 | 237 | 285.616 | 87.817 | 107.226 | 90.573 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 18:37 | 200 | 240 | 285.588 | 87.88 | 107.135 | 90.573 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 18:38 | 200 | 238 | 284.6 | 87.597 | 106.43 | 90.573 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:38 | 200 | 237 | 283.543 | 87.378 | 105.592 | 90.573 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 18:39 | 200 | 235 | 283.156 | 87.237 | 105.346 | 90.573 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 18:39 | 200 | 233 | 282.778 | 87.11 | 105.095 | 90.573 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 18:40 | 200 | 234 | 283.092 | 87.022 | 105.491 | 90.579 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 18:40 | 200 | 234 | 283.261 | 87.085 | 105.597 | 90.579 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 18:41 | 200 | 238 | 285.464 | 87.515 | 107.37 | 90.579 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:41 | 200 | 237 | 285.468 | 87.973 | 106.916 | 90.579 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 18:42 | 200 | 237 | 285.689 | 88.124 | 106.986 | 90.579 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 18:42 | 200 | 235 | 284.871 | 87.91 | 106.377 | 90.584 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 18:43 | 200 | 235 | 282.312 | 86.515 | 105.213 | 90.584 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 18:43 | 200 | 236 | 282.395 | 86.705 | 105.106 | 90.584 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 18:44 | 200 | 233 | 281.708 | 86.515 | 104.609 | 90.584 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 18:44 | 200 | 235 | 281.86 | 86.266 | 105.01 | 90.584 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 18:45 | 200 | 234 | 283.098 | 86.959 | 105.555 | 90.584 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 18:45 | 200 | 238 | 284.243 | 87.202 | 106.457 | 90.584 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:46 | 200 | 239 | 285.219 | 87.393 | 107.242 | 90.584 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 18:46 | 200 | 242 | 285.237 | 87.641 | 107.012 | 90.584 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 18:47 | 200 | 240 | 284.038 | 86.622 | 106.826 | 90.59 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 18:47 | 200 | 240 | 281.42 | 85.564 | 105.266 | 90.59 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 18:48 | 200 | 235 | 280.431 | 85.344 | 104.492 | 90.595 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 18:48 | 200 | 235 | 280.878 | 85.364 | 104.919 | 90.595 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 18:49 | 200 | 241 | 281.339 | 85.237 | 105.512 | 90.59 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 18:49 | 200 | 243 | 282.76 | 86.076 | 106.089 | 90.595 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 18:50 | 200 | 241 | 283.214 | 85.793 | 106.826 | 90.595 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 18:50 | 200 | 241 | 282.814 | 85.057 | 107.162 | 90.595 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 18:51 | 200 | 239 | 282.64 | 84.974 | 107.071 | 90.595 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 18:51 | 200 | 238 | 282.5 | 85.047 | 106.858 | 90.595 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:52 | 200 | 242 | 280.779 | 84.384 | 105.8 | 90.595 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 18:52 | 200 | 235 | 279.76 | 84.032 | 105.133 | 90.595 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 18:53 | 200 | 236 | 280.24 | 84.262 | 105.378 | 90.6 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 18:53 | 200 | 235 | 280.143 | 84.335 | 105.208 | 90.6 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 18:54 | 200 | 234 | 280.221 | 84.584 | 105.037 | 90.6 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 18:54 | 200 | 240 | 281.803 | 85.574 | 105.629 | 90.6 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 18:55 | 200 | 238 | 282.744 | 85.169 | 106.975 | 90.6 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:55 | 200 | 238 | 283.385 | 85.388 | 107.397 | 90.6 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:56 | 200 | 238 | 282.524 | 85.793 | 106.131 | 90.6 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 18:56 | 200 | 236 | 282.065 | 86.198 | 105.261 | 90.606 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 18:57 | 200 | 239 | 282.163 | 86.232 | 105.325 | 90.606 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 18:57 | 200 | 237 | 280.858 | 85.456 | 104.796 | 90.606 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 18:58 | 200 | 234 | 281.685 | 86.037 | 105.042 | 90.606 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 18:58 | 200 | 235 | 282.294 | 86.251 | 105.437 | 90.606 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 18:59 | 200 | 237 | 283.613 | 86.876 | 106.131 | 90.606 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 18:59 | 200 | 237 | 283.655 | 85.973 | 107.071 | 90.611 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 19:00 | 200 | 239 | 284.99 | 87.041 | 107.343 | 90.606 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 19:00 | 200 | 237 | 282.853 | 86.047 | 106.195 | 90.611 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 19:01 | 200 | 234 | 281.51 | 85.627 | 105.272 | 90.611 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 19:01 | 200 | 235 | 280.596 | 85.305 | 104.674 | 90.617 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 19:02 | 200 | 237 | 281.454 | 85.715 | 105.122 | 90.617 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 19:02 | 200 | 235 | 280.512 | 85.408 | 104.487 | 90.617 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 19:03 | 200 | 237 | 281.563 | 85.642 | 105.304 | 90.617 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 19:03 | 200 | 239 | 285.416 | 87.173 | 107.632 | 90.611 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 19:04 | 200 | 238 | 286.696 | 87.251 | 108.828 | 90.617 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 19:04 | 200 | 240 | 285.798 | 86.305 | 108.876 | 90.617 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 19:05 | 200 | 238 | 286.748 | 87.671 | 108.46 | 90.617 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 19:05 | 200 | 240 | 283.963 | 86.051 | 107.295 | 90.617 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 19:06 | 200 | 235 | 283.479 | 86.373 | 106.489 | 90.617 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 19:06 | 200 | 233 | 282.068 | 85.881 | 105.565 | 90.622 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 19:07 | 200 | 236 | 282.616 | 86.066 | 105.928 | 90.622 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 19:07 | 200 | 235 | 282.342 | 86.149 | 105.571 | 90.622 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 19:08 | 200 | 236 | 282.448 | 85.759 | 106.067 | 90.622 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 19:08 | 200 | 239 | 284.86 | 87.076 | 107.162 | 90.622 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 19:09 | 200 | 239 | 284.663 | 86.5 | 107.541 | 90.622 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 19:09 | 200 | 237 | 283.499 | 85.827 | 107.05 | 90.622 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 19:10 | 200 | 238 | 282.905 | 85.832 | 106.446 | 90.627 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 19:10 | 200 | 235 | 282.759 | 85.461 | 106.676 | 90.622 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 19:11 | 200 | 238 | 282.555 | 85.754 | 106.174 | 90.627 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 19:11 | 200 | 235 | 283.26 | 86.373 | 106.265 | 90.622 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 19:12 | 200 | 235 | 283.359 | 86.622 | 106.11 | 90.627 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 19:12 | 200 | 237 | 284.663 | 87.344 | 106.692 | 90.627 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 19:13 | 200 | 239 | 285.06 | 86.988 | 107.445 | 90.627 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 19:13 | 200 | 238 | 285.344 | 87.261 | 107.456 | 90.627 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 19:14 | 200 | 237 | 285.972 | 88.007 | 107.338 | 90.627 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 19:14 | 200 | 240 | 285.576 | 87.28 | 107.669 | 90.627 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 19:15 | 200 | 235 | 283.366 | 86.49 | 106.243 | 90.633 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 19:15 | 200 | 232 | 283.323 | 86.554 | 106.142 | 90.627 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 19:16 | 200 | 234 | 282.649 | 85.949 | 106.067 | 90.633 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 19:16 | 200 | 234 | 283.923 | 86.812 | 106.478 | 90.633 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 19:17 | 200 | 235 | 283.549 | 87.041 | 105.875 | 90.633 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 19:17 | 200 | 238 | 284.856 | 87.002 | 107.221 | 90.633 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 19:18 | 200 | 240 | 286.349 | 87.241 | 108.481 | 90.627 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 19:18 | 200 | 240 | 285.665 | 87.417 | 107.621 | 90.627 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 19:19 | 200 | 240 | 287.576 | 87.944 | 108.999 | 90.633 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 19:19 | 200 | 238 | 286.416 | 88.295 | 107.488 | 90.633 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 19:20 | 200 | 239 | 286.058 | 88.973 | 106.452 | 90.633 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 19:20 | 200 | 239 | 286.247 | 89.109 | 106.505 | 90.633 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 19:21 | 200 | 238 | 287.023 | 88.256 | 108.134 | 90.633 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 19:21 | 200 | 243 | 286.506 | 88.69 | 107.183 | 90.633 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 19:22 | 200 | 237 | 288.1 | 88.11 | 109.357 | 90.633 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 19:22 | 200 | 241 | 289.16 | 89.021 | 109.506 | 90.633 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 19:23 | 200 | 242 | 289.296 | 89.68 | 108.983 | 90.633 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 19:23 | 200 | 240 | 288.462 | 89.524 | 108.305 | 90.633 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 19:24 | 200 | 241 | 286.764 | 89.178 | 106.948 | 90.638 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 19:24 | 200 | 235 | 285.085 | 88.748 | 105.699 | 90.638 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 19:25 | 200 | 235 | 284.946 | 88.641 | 105.667 | 90.638 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 19:25 | 200 | 233 | 284.726 | 88.934 | 105.154 | 90.638 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 19:26 | 200 | 235 | 285.071 | 88.222 | 106.211 | 90.638 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 19:26 | 200 | 236 | 285.548 | 88.485 | 106.425 | 90.638 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 19:27 | 200 | 237 | 286.216 | 88.651 | 106.927 | 90.638 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 19:27 | 200 | 235 | 285.807 | 88.744 | 106.425 | 90.638 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 19:28 | 200 | 236 | 287.592 | 89.514 | 107.44 | 90.638 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 19:28 | 200 | 237 | 285.27 | 88.207 | 106.425 | 90.638 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 19:29 | 200 | 234 | 284.398 | 88.563 | 105.197 | 90.638 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 19:29 | 200 | 232 | 283.849 | 88.5 | 104.711 | 90.638 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 19:30 | 200 | 235 | 282.61 | 87.08 | 104.892 | 90.638 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 19:30 | 200 | 230 | 282.5 | 87.295 | 104.567 | 90.638 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 19:31 | 200 | 232 | 283.199 | 87.578 | 104.983 | 90.638 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 19:31 | 200 | 235 | 283.523 | 87.661 | 105.224 | 90.638 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 19:32 | 200 | 234 | 284.609 | 87.866 | 106.105 | 90.638 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 19:32 | 200 | 238 | 283.758 | 87.939 | 105.181 | 90.638 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 19:33 | 200 | 238 | 283.919 | 88.207 | 105.074 | 90.638 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 19:33 | 200 | 235 | 282.728 | 87.085 | 105.005 | 90.638 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 19:34 | 200 | 232 | 282.508 | 87.207 | 104.663 | 90.638 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 19:34 | 200 | 231 | 282.328 | 87.129 | 104.561 | 90.638 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 19:35 | 200 | 234 | 281.182 | 86.378 | 104.166 | 90.638 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 19:35 | 200 | 235 | 282.448 | 86.442 | 105.368 | 90.638 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 19:36 | 200 | 237 | 283.377 | 86.437 | 106.302 | 90.638 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 19:36 | 200 | 239 | 284.805 | 87.71 | 106.457 | 90.638 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 19:37 | 200 | 240 | 286.358 | 88.222 | 107.498 | 90.638 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 19:37 | 200 | 238 | 288.76 | 90.821 | 107.301 | 90.638 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 19:38 | 200 | 241 | 286.362 | 89.304 | 106.42 | 90.638 | 0.2 | 0.241 | 0.241 | -0.002
2003-08-06 19:38 | 200 | 232 | 284.712 | 88.3 | 105.774 | 90.638 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 19:39 | 200 | 234 | 283.863 | 87.446 | 105.779 | 90.638 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 19:39 | 200 | 230 | 283.641 | 88.329 | 104.674 | 90.638 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 19:40 | 200 | 231 | 283.511 | 87.11 | 105.763 | 90.638 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 19:40 | 200 | 233 | 284.142 | 87.656 | 105.848 | 90.638 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 19:41 | 200 | 235 | 284.169 | 87.159 | 106.372 | 90.638 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 19:41 | 200 | 235 | 285.856 | 87.666 | 107.552 | 90.638 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 19:42 | 200 | 237 | 286.527 | 88.241 | 107.648 | 90.638 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 19:42 | 200 | 237 | 284.669 | 87.051 | 106.98 | 90.638 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 19:43 | 200 | 237 | 286.224 | 88.563 | 107.018 | 90.643 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 19:43 | 200 | 240 | 285.808 | 88.046 | 107.119 | 90.643 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 19:44 | 200 | 234 | 284.124 | 87.456 | 106.025 | 90.643 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 19:44 | 200 | 236 | 283.92 | 87.285 | 105.992 | 90.643 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 19:45 | 200 | 234 | 283.807 | 87.129 | 106.035 | 90.643 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 19:45 | 200 | 233 | 284.214 | 87.739 | 105.832 | 90.643 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 19:46 | 200 | 237 | 285.685 | 88.168 | 106.874 | 90.643 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 19:46 | 200 | 239 | 287.234 | 88.11 | 108.481 | 90.643 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 19:47 | 200 | 242 | 286.761 | 88.646 | 107.472 | 90.643 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 19:47 | 200 | 238 | 285.392 | 88.602 | 106.147 | 90.643 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 19:48 | 200 | 236 | 283.554 | 87.671 | 105.24 | 90.643 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 19:48 | 200 | 233 | 283.093 | 86.895 | 105.555 | 90.643 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 19:49 | 200 | 235 | 282.864 | 86.944 | 105.277 | 90.643 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 19:49 | 200 | 234 | 282.985 | 87.076 | 105.266 | 90.643 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 19:50 | 200 | 232 | 283.603 | 87.202 | 105.758 | 90.643 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 19:50 | 200 | 236 | 285.143 | 87.749 | 106.751 | 90.643 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 19:51 | 200 | 236 | 286.177 | 88.895 | 106.639 | 90.643 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 19:51 | 200 | 240 | 286.144 | 88.553 | 106.948 | 90.643 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 19:52 | 200 | 236 | 284.721 | 88.373 | 105.699 | 90.649 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 19:52 | 200 | 233 | 282.981 | 87.851 | 104.481 | 90.649 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 19:53 | 200 | 233 | 282.506 | 88.027 | 103.83 | 90.649 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 19:53 | 200 | 232 | 281.153 | 87.032 | 103.472 | 90.649 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 19:54 | 200 | 229 | 281.71 | 87.632 | 103.429 | 90.649 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 19:54 | 200 | 230 | 282.45 | 87.256 | 104.545 | 90.649 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 19:55 | 200 | 232 | 282.232 | 87.032 | 104.551 | 90.649 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 19:55 | 200 | 237 | 285.795 | 88.978 | 106.174 | 90.643 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 19:56 | 200 | 237 | 286.14 | 88.719 | 106.772 | 90.649 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 19:56 | 200 | 236 | 285.408 | 88.841 | 105.918 | 90.649 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 19:57 | 200 | 231 | 285.011 | 89.085 | 105.277 | 90.649 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 19:57 | 200 | 232 | 284.641 | 89.724 | 104.268 | 90.649 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 19:58 | 200 | 230 | 284.324 | 89.338 | 104.337 | 90.649 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 19:58 | 200 | 232 | 283.091 | 88.495 | 103.947 | 90.649 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 19:59 | 200 | 229 | 283.104 | 88.417 | 104.038 | 90.649 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 19:59 | 200 | 235 | 284.639 | 88.836 | 105.154 | 90.649 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 20:00 | 200 | 234 | 284.321 | 87.968 | 105.704 | 90.649 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 20:00 | 200 | 237 | 287.311 | 89.329 | 107.333 | 90.649 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 20:01 | 200 | 235 | 286.493 | 89.28 | 106.564 | 90.649 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 20:01 | 200 | 234 | 286.687 | 89.431 | 106.607 | 90.649 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 20:02 | 200 | 234 | 285.252 | 88.744 | 105.854 | 90.654 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 20:02 | 200 | 232 | 284.117 | 88.709 | 104.759 | 90.649 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 20:03 | 200 | 232 | 284.774 | 89.27 | 104.855 | 90.649 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 20:03 | 200 | 232 | 285.05 | 89.007 | 105.394 | 90.649 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 20:04 | 200 | 233 | 283.355 | 87.851 | 104.855 | 90.649 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 20:04 | 200 | 229 | 285.331 | 88.919 | 105.763 | 90.649 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 20:05 | 200 | 237 | 287.563 | 89.49 | 107.424 | 90.649 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 20:05 | 200 | 234 | 287.814 | 90.275 | 106.89 | 90.649 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 20:06 | 200 | 240 | 288.445 | 89.924 | 107.872 | 90.649 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 20:06 | 200 | 238 | 288.533 | 90.119 | 107.765 | 90.649 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 20:07 | 200 | 237 | 287.766 | 90.163 | 106.954 | 90.649 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 20:07 | 200 | 236 | 285.854 | 90.724 | 104.476 | 90.654 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 20:08 | 200 | 231 | 284.761 | 89.914 | 104.198 | 90.649 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 20:08 | 200 | 231 | 284.442 | 90.07 | 103.723 | 90.649 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 20:09 | 200 | 229 | 284.463 | 89.787 | 104.027 | 90.649 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 20:09 | 200 | 232 | 284.407 | 90.046 | 103.707 | 90.654 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 20:10 | 200 | 232 | 286.065 | 89.797 | 105.619 | 90.649 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 20:10 | 200 | 229 | 285.783 | 90.055 | 105.079 | 90.649 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 20:11 | 200 | 233 | 285.211 | 90.182 | 104.38 | 90.649 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 20:11 | 200 | 233 | 285.827 | 90.958 | 104.22 | 90.649 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 20:12 | 200 | 230 | 285.47 | 91.338 | 103.483 | 90.649 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 20:12 | 200 | 227 | 285.016 | 91.44 | 102.927 | 90.649 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-06 20:13 | 200 | 229 | 284.161 | 91.567 | 101.945 | 90.649 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 20:13 | 200 | 227 | 283.702 | 90.884 | 102.169 | 90.649 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-06 20:14 | 200 | 226 | 284.878 | 90.714 | 103.515 | 90.649 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-06 20:14 | 200 | 228 | 285.112 | 90.377 | 104.086 | 90.649 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-06 20:15 | 200 | 228 | 286.638 | 91.348 | 104.641 | 90.649 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-06 20:15 | 200 | 231 | 287.951 | 92.196 | 105.106 | 90.649 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 20:16 | 200 | 231 | 286.933 | 91.845 | 104.439 | 90.649 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 20:16 | 200 | 232 | 291.406 | 96.425 | 104.332 | 90.649 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 20:17 | 200 | 231 | 289.866 | 94.196 | 105.021 | 90.649 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 20:17 | 200 | 231 | 291.502 | 97.205 | 103.648 | 90.649 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 20:18 | 200 | 231 | 290.287 | 96.23 | 103.408 | 90.649 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 20:18 | 200 | 230 | 291.345 | 96.834 | 103.862 | 90.649 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 20:19 | 200 | 229 | 291.449 | 96.815 | 103.985 | 90.649 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 20:19 | 200 | 230 | 292.606 | 95.591 | 106.366 | 90.649 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 20:20 | 200 | 235 | 293.389 | 96.561 | 106.179 | 90.649 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 20:20 | 200 | 237 | 293.155 | 96.327 | 106.179 | 90.649 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 20:21 | 200 | 234 | 294.693 | 98.527 | 105.517 | 90.649 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 20:21 | 200 | 236 | 292.042 | 95.956 | 105.437 | 90.649 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 20:22 | 200 | 234 | 292.576 | 98.044 | 103.883 | 90.649 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 20:22 | 200 | 233 | 292.468 | 98.278 | 103.541 | 90.649 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 20:23 | 200 | 233 | 295.026 | 100.131 | 104.246 | 90.649 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 20:23 | 200 | 232 | 294.851 | 100.297 | 103.905 | 90.649 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 20:24 | 200 | 232 | 296.37 | 101.053 | 104.663 | 90.654 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 20:24 | 200 | 231 | 294.15 | 98.961 | 104.54 | 90.649 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 20:25 | 200 | 235 | 295.215 | 99.268 | 105.298 | 90.649 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 20:25 | 200 | 235 | 296.049 | 100.326 | 105.074 | 90.649 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 20:26 | 200 | 234 | 295.3 | 100.287 | 104.364 | 90.649 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 20:26 | 200 | 234 | 296.412 | 100.833 | 104.93 | 90.649 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 20:27 | 200 | 234 | 294.842 | 99.931 | 104.262 | 90.649 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 20:27 | 200 | 231 | 294.365 | 100.175 | 103.541 | 90.649 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 20:28 | 200 | 230 | 292.941 | 98.975 | 103.317 | 90.649 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 20:28 | 200 | 234 | 294.609 | 99.473 | 104.487 | 90.649 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 20:29 | 200 | 232 | 296.466 | 101.111 | 104.706 | 90.649 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 20:29 | 200 | 235 | 294.862 | 98.878 | 105.33 | 90.654 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 20:30 | 200 | 233 | 295.492 | 99.048 | 105.79 | 90.654 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 20:30 | 200 | 234 | 296.255 | 100.297 | 105.309 | 90.649 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 20:31 | 200 | 230 | 295.122 | 100.141 | 104.332 | 90.649 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 20:31 | 200 | 232 | 296.119 | 101.063 | 104.407 | 90.649 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 20:32 | 200 | 233 | 295.019 | 100.546 | 103.824 | 90.649 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 20:32 | 200 | 232 | 295.032 | 100.97 | 103.413 | 90.649 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 20:33 | 200 | 226 | 294.157 | 99.79 | 103.718 | 90.649 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-06 20:33 | 200 | 228 | 295.079 | 100.702 | 103.728 | 90.649 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-06 20:34 | 200 | 230 | 294.866 | 100.419 | 103.798 | 90.649 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 20:34 | 200 | 230 | 297.166 | 102.111 | 104.412 | 90.643 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 20:35 | 200 | 232 | 296.318 | 100.126 | 105.549 | 90.643 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 20:35 | 200 | 232 | 297.183 | 100.638 | 105.902 | 90.643 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 20:36 | 200 | 235 | 297.011 | 100.146 | 106.222 | 90.643 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 20:36 | 200 | 230 | 296.774 | 100.667 | 105.464 | 90.643 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 20:37 | 200 | 233 | 296.011 | 99.765 | 105.597 | 90.649 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 20:37 | 200 | 232 | 295.941 | 100.282 | 105.01 | 90.649 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 20:38 | 200 | 229 | 293.96 | 100.448 | 102.863 | 90.649 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 20:38 | 200 | 224 | 293.639 | 99.726 | 103.264 | 90.649 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-06 20:39 | 200 | 230 | 294.627 | 99.838 | 104.14 | 90.649 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 20:39 | 200 | 229 | 295.341 | 100.307 | 104.391 | 90.643 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 20:40 | 200 | 229 | 296.113 | 101.053 | 104.417 | 90.643 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 20:40 | 200 | 230 | 298.556 | 102.155 | 105.758 | 90.643 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 20:41 | 200 | 233 | 300.257 | 103.979 | 105.635 | 90.643 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 20:41 | 200 | 237 | 299.766 | 103.403 | 105.72 | 90.643 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 20:42 | 200 | 238 | 300.562 | 104.028 | 105.891 | 90.643 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 20:42 | 200 | 235 | 300.392 | 104.13 | 105.619 | 90.643 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 20:43 | 200 | 234 | 300.122 | 104.213 | 105.266 | 90.643 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 20:43 | 200 | 234 | 299.336 | 104.052 | 104.641 | 90.643 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 20:44 | 200 | 230 | 299.453 | 103.955 | 104.855 | 90.643 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 20:44 | 200 | 234 | 299.474 | 103.501 | 105.33 | 90.643 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 20:45 | 200 | 235 | 301.336 | 103.242 | 107.456 | 90.638 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 20:45 | 200 | 231 | 300.626 | 103.13 | 106.858 | 90.638 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 20:46 | 200 | 235 | 300.456 | 103.062 | 106.756 | 90.638 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 20:46 | 200 | 233 | 300.261 | 103.043 | 106.58 | 90.638 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 20:47 | 200 | 233 | 299.83 | 103.018 | 106.174 | 90.638 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 20:47 | 200 | 231 | 299.469 | 102.945 | 105.886 | 90.638 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 20:48 | 200 | 229 | 298.599 | 102.935 | 105.026 | 90.638 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 20:48 | 200 | 231 | 297.982 | 102.911 | 104.433 | 90.638 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 20:49 | 200 | 230 | 297.66 | 102.925 | 104.102 | 90.633 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 20:49 | 200 | 227 | 298.193 | 102.833 | 104.727 | 90.633 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-06 20:50 | 200 | 228 | 297.832 | 102.808 | 104.391 | 90.633 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-06 20:50 | 200 | 233 | 298.453 | 102.799 | 105.021 | 90.633 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 20:51 | 200 | 232 | 298.727 | 102.838 | 105.256 | 90.633 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 20:51 | 200 | 234 | 299.116 | 103.057 | 105.426 | 90.633 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 20:52 | 200 | 233 | 299.599 | 103.086 | 105.886 | 90.627 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 20:52 | 200 | 232 | 299.401 | 103.091 | 105.683 | 90.627 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 20:53 | 200 | 229 | 299.033 | 103.028 | 105.378 | 90.627 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 20:53 | 200 | 230 | 298.92 | 103.096 | 105.197 | 90.627 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 20:54 | 200 | 229 | 298.263 | 103.043 | 104.593 | 90.627 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 20:54 | 200 | 226 | 297.549 | 103.033 | 103.889 | 90.627 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-06 20:55 | 200 | 227 | 297.122 | 103.028 | 103.472 | 90.622 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-06 20:55 | 200 | 228 | 297.965 | 103.145 | 104.198 | 90.622 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-06 20:56 | 200 | 229 | 298.423 | 103.106 | 104.695 | 90.622 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 20:56 | 200 | 228 | 299.654 | 103.082 | 105.95 | 90.622 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-06 20:57 | 200 | 230 | 300.101 | 103.038 | 106.441 | 90.622 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 20:57 | 200 | 229 | 299.739 | 103.028 | 106.094 | 90.617 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 20:58 | 200 | 230 | 299.773 | 102.95 | 106.206 | 90.617 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 20:58 | 200 | 230 | 299.361 | 102.901 | 105.843 | 90.617 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 20:59 | 200 | 233 | 298.571 | 102.891 | 105.063 | 90.617 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 20:59 | 200 | 230 | 297.73 | 102.877 | 104.236 | 90.617 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:00 | 200 | 229 | 297.926 | 102.828 | 104.481 | 90.617 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 21:00 | 200 | 229 | 298.676 | 102.857 | 105.202 | 90.617 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 21:01 | 200 | 229 | 298.225 | 102.882 | 104.732 | 90.611 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 21:01 | 200 | 230 | 298.329 | 102.804 | 104.914 | 90.611 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:02 | 200 | 229 | 299.96 | 102.774 | 106.575 | 90.611 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 21:02 | 200 | 232 | 300.003 | 102.769 | 106.623 | 90.611 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 21:03 | 200 | 232 | 300.02 | 102.818 | 106.596 | 90.606 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 21:03 | 200 | 234 | 300.302 | 102.769 | 106.927 | 90.606 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 21:04 | 200 | 231 | 299.44 | 102.74 | 106.094 | 90.606 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 21:04 | 200 | 230 | 298.393 | 102.638 | 105.149 | 90.606 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:05 | 200 | 229 | 297.911 | 102.589 | 104.716 | 90.606 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 21:05 | 200 | 225 | 297.238 | 102.594 | 104.038 | 90.606 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-06 21:06 | 200 | 227 | 297.29 | 102.657 | 104.027 | 90.606 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-06 21:06 | 200 | 228 | 297.605 | 102.662 | 104.337 | 90.606 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-06 21:07 | 200 | 230 | 297.78 | 102.672 | 104.508 | 90.6 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:07 | 200 | 230 | 299.163 | 102.672 | 105.891 | 90.6 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:08 | 200 | 231 | 299.12 | 102.56 | 105.96 | 90.6 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 21:08 | 200 | 232 | 298.961 | 102.667 | 105.699 | 90.595 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 21:09 | 200 | 234 | 299.398 | 102.613 | 106.185 | 90.6 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 21:09 | 200 | 231 | 298.945 | 102.55 | 105.8 | 90.595 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 21:10 | 200 | 230 | 298.553 | 102.516 | 105.442 | 90.595 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:10 | 200 | 229 | 297.775 | 102.501 | 104.679 | 90.595 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 21:11 | 200 | 230 | 297.423 | 102.56 | 104.268 | 90.595 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:11 | 200 | 225 | 297.089 | 102.643 | 103.851 | 90.595 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | -0.002
2003-08-06 21:12 | 200 | 227 | 297.816 | 102.643 | 104.583 | 90.59 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-06 21:12 | 200 | 227 | 297.847 | 102.648 | 104.615 | 90.584 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-06 21:13 | 200 | 227 | 298.661 | 102.608 | 105.469 | 90.584 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-06 21:13 | 200 | 234 | 299.768 | 102.599 | 106.585 | 90.584 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 21:14 | 200 | 230 | 299.741 | 102.721 | 106.436 | 90.584 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:14 | 200 | 230 | 299.26 | 102.721 | 105.96 | 90.579 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:15 | 200 | 230 | 299.054 | 102.75 | 105.725 | 90.579 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:15 | 200 | 234 | 298.671 | 102.687 | 105.405 | 90.579 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 21:16 | 200 | 230 | 297.848 | 102.74 | 104.529 | 90.579 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:16 | 200 | 229 | 297.264 | 102.828 | 103.857 | 90.579 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 21:17 | 200 | 227 | 298.159 | 102.789 | 104.791 | 90.579 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-06 21:17 | 200 | 226 | 297.324 | 102.804 | 103.947 | 90.573 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-06 21:18 | 200 | 227 | 297.804 | 102.76 | 104.471 | 90.573 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-06 21:18 | 200 | 229 | 298.187 | 102.823 | 104.796 | 90.568 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 21:19 | 200 | 229 | 299.019 | 102.843 | 105.608 | 90.568 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 21:19 | 200 | 232 | 299.569 | 102.843 | 106.158 | 90.568 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 21:20 | 200 | 230 | 300.078 | 102.823 | 106.687 | 90.568 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:20 | 200 | 229 | 299.707 | 102.852 | 106.292 | 90.563 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 21:21 | 200 | 229 | 299.001 | 102.867 | 105.571 | 90.563 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 21:21 | 200 | 227 | 297.967 | 102.886 | 104.513 | 90.568 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-06 21:22 | 200 | 226 | 298.391 | 102.882 | 104.946 | 90.563 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-06 21:22 | 200 | 227 | 297.354 | 102.828 | 103.969 | 90.557 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-06 21:23 | 200 | 226 | 297.782 | 102.877 | 104.348 | 90.557 | 0.2 | 0.226 | 0.226 | -0.002
2003-08-06 21:23 | 200 | 228 | 298.198 | 102.882 | 104.759 | 90.557 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-06 21:24 | 200 | 227 | 298.614 | 102.94 | 105.117 | 90.557 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-06 21:24 | 200 | 228 | 299.165 | 102.984 | 105.629 | 90.552 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-06 21:25 | 200 | 229 | 299.116 | 102.828 | 105.736 | 90.552 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 21:25 | 200 | 231 | 299.929 | 102.584 | 106.793 | 90.552 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 21:26 | 200 | 232 | 299.243 | 102.56 | 106.131 | 90.552 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 21:27 | 200 | 229 | 298.393 | 102.511 | 105.33 | 90.552 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 21:28 | 200 | 230 | 298.582 | 102.55 | 105.485 | 90.547 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:29 | 200 | 227 | 298.13 | 102.477 | 105.106 | 90.547 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-06 21:29 | 200 | 227 | 297.302 | 102.535 | 104.22 | 90.547 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-06 21:29 | 200 | 224 | 297.753 | 102.511 | 104.695 | 90.547 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-06 21:30 | 200 | 224 | 297.407 | 102.448 | 104.412 | 90.547 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.002
2003-08-06 21:31 | 200 | 228 | 298.085 | 102.433 | 105.111 | 90.541 | 0.2 | 0.228 | 0.228 | -0.002
2003-08-06 21:31 | 200 | 227 | 297.127 | 102.409 | 104.177 | 90.541 | 0.2 | 0.227 | 0.227 | -0.002
2003-08-06 21:32 | 200 | 229 | 299.861 | 102.409 | 106.911 | 90.541 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 21:32 | 200 | 232 | 300.177 | 102.394 | 107.247 | 90.536 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 21:32 | 200 | 237 | 300.29 | 102.384 | 107.365 | 90.541 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 21:33 | 200 | 235 | 300.549 | 102.365 | 107.648 | 90.536 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 21:34 | 200 | 234 | 300.245 | 102.36 | 107.349 | 90.536 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 21:34 | 200 | 232 | 299.393 | 102.379 | 106.478 | 90.536 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 21:34 | 200 | 230 | 298.817 | 102.379 | 105.902 | 90.536 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:35 | 200 | 229 | 298.27 | 102.394 | 105.346 | 90.53 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 21:36 | 200 | 231 | 297.832 | 102.345 | 104.957 | 90.53 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 21:36 | 200 | 234 | 299.284 | 102.34 | 106.414 | 90.53 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 21:36 | 200 | 230 | 298.754 | 102.36 | 105.864 | 90.53 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:37 | 200 | 230 | 299.552 | 102.335 | 106.687 | 90.53 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:38 | 200 | 230 | 299.553 | 102.379 | 106.644 | 90.53 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:38 | 200 | 232 | 299.139 | 102.36 | 106.254 | 90.525 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 21:38 | 200 | 231 | 299.722 | 102.345 | 106.852 | 90.525 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 21:39 | 200 | 234 | 299.723 | 102.335 | 106.868 | 90.52 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 21:40 | 200 | 234 | 298.571 | 102.374 | 105.672 | 90.525 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 21:40 | 200 | 229 | 297.189 | 102.37 | 104.294 | 90.525 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 21:40 | 200 | 229 | 298.365 | 102.36 | 105.485 | 90.52 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 21:41 | 200 | 233 | 303.265 | 102.384 | 110.361 | 90.52 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 21:41 | 200 | 231 | 301.699 | 102.399 | 108.78 | 90.52 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 21:42 | 200 | 235 | 302.349 | 102.35 | 109.485 | 90.514 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 21:43 | 200 | 236 | 302.122 | 102.326 | 109.282 | 90.514 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 21:43 | 200 | 238 | 301.573 | 102.306 | 108.753 | 90.514 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 21:43 | 200 | 234 | 301.425 | 102.291 | 108.625 | 90.509 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 21:44 | 200 | 233 | 300.859 | 102.291 | 108.059 | 90.509 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 21:45 | 200 | 237 | 301.751 | 102.291 | 108.951 | 90.509 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 21:45 | 200 | 234 | 300.029 | 102.267 | 107.253 | 90.509 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 21:45 | 200 | 233 | 299.26 | 102.262 | 106.489 | 90.509 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 21:46 | 200 | 230 | 299.844 | 102.248 | 107.093 | 90.503 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:47 | 200 | 230 | 297.868 | 102.238 | 105.127 | 90.503 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:47 | 200 | 229 | 298.408 | 102.233 | 105.672 | 90.503 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 21:47 | 200 | 230 | 299.103 | 102.228 | 106.377 | 90.498 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:48 | 200 | 234 | 300.408 | 102.267 | 107.643 | 90.498 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 21:49 | 200 | 233 | 300.464 | 102.238 | 107.728 | 90.498 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 21:49 | 200 | 232 | 301.71 | 102.218 | 108.994 | 90.498 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 21:50 | 200 | 233 | 300.182 | 102.223 | 107.466 | 90.493 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 21:50 | 200 | 232 | 299.932 | 102.218 | 107.221 | 90.493 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 21:50 | 200 | 232 | 299.612 | 102.213 | 106.906 | 90.493 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 21:51 | 200 | 232 | 298.973 | 102.204 | 106.276 | 90.493 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 21:52 | 200 | 232 | 298.924 | 102.199 | 106.238 | 90.487 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 21:52 | 200 | 232 | 298.63 | 102.199 | 105.944 | 90.487 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 21:52 | 200 | 229 | 299.816 | 102.194 | 107.135 | 90.487 | 0.2 | 0.229 | 0.229 | -0.002
2003-08-06 21:53 | 200 | 230 | 299.112 | 102.189 | 106.441 | 90.482 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 21:54 | 200 | 233 | 300.704 | 102.179 | 108.043 | 90.482 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 21:54 | 200 | 237 | 301.228 | 102.179 | 108.572 | 90.477 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 21:54 | 200 | 236 | 301.9 | 102.184 | 109.239 | 90.477 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 21:55 | 200 | 236 | 301.644 | 102.184 | 108.983 | 90.477 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 21:56 | 200 | 220 | 301.499 | 102.194 | 108.828 | 90.477 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | -0.002
2003-08-06 21:56 | 200 | 234 | 300.451 | 102.204 | 107.776 | 90.471 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 21:56 | 200 | 233 | 300.28 | 102.204 | 107.605 | 90.471 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 21:57 | 200 | 234 | 300.457 | 102.194 | 107.792 | 90.471 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 21:58 | 200 | 234 | 299.785 | 102.184 | 107.13 | 90.471 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 21:58 | 200 | 234 | 301.51 | 102.179 | 108.865 | 90.466 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 21:58 | 200 | 234 | 301.681 | 102.174 | 109.047 | 90.46 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 21:59 | 200 | 235 | 302.023 | 102.174 | 109.389 | 90.46 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 21:59 | 200 | 233 | 302.547 | 102.17 | 109.917 | 90.46 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 22:00 | 200 | 235 | 302.232 | 102.17 | 109.602 | 90.46 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 22:01 | 200 | 233 | 302.206 | 102.17 | 109.581 | 90.455 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 22:01 | 200 | 232 | 302.189 | 102.174 | 109.56 | 90.455 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 22:01 | 200 | 238 | 302.103 | 102.174 | 109.479 | 90.45 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 22:02 | 200 | 231 | 300.62 | 102.17 | 108 | 90.45 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 22:03 | 200 | 230 | 300.904 | 102.165 | 108.289 | 90.45 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | -0.002
2003-08-06 22:03 | 200 | 234 | 300.588 | 102.16 | 107.984 | 90.444 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 22:03 | 200 | 233 | 301.277 | 102.16 | 108.673 | 90.444 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 22:04 | 200 | 236 | 301.849 | 102.16 | 109.25 | 90.439 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 22:05 | 200 | 238 | 302.538 | 102.155 | 109.939 | 90.444 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 22:05 | 200 | 236 | 303.013 | 102.16 | 110.414 | 90.439 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 22:05 | 200 | 234 | 302.003 | 102.165 | 109.399 | 90.439 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 22:06 | 200 | 234 | 301.944 | 102.17 | 109.335 | 90.439 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 22:07 | 200 | 233 | 300.94 | 102.17 | 108.337 | 90.433 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 22:07 | 200 | 231 | 300.801 | 102.17 | 108.198 | 90.433 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 22:08 | 200 | 232 | 300.881 | 102.17 | 108.278 | 90.433 | 0.2 | 0.232 | 0.232 | -0.002
2003-08-06 22:08 | 200 | 231 | 301.475 | 102.16 | 108.887 | 90.428 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 22:09 | 200 | 234 | 302.095 | 102.155 | 109.512 | 90.428 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 22:09 | 200 | 235 | 302.858 | 102.155 | 110.28 | 90.423 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 22:10 | 200 | 235 | 303.585 | 102.15 | 111.012 | 90.423 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 22:10 | 200 | 240 | 304.637 | 102.15 | 112.064 | 90.423 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 22:10 | 200 | 239 | 304.14 | 102.15 | 111.573 | 90.417 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 22:11 | 200 | 243 | 306.222 | 102.15 | 113.655 | 90.417 | 0.2 | 0.243 | 0.243 | -0.002
2003-08-06 22:12 | 200 | 242 | 305.133 | 102.155 | 112.561 | 90.417 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 22:12 | 200 | 235 | 303.076 | 102.16 | 110.499 | 90.417 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 22:12 | 200 | 234 | 301.389 | 102.155 | 108.817 | 90.417 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 22:13 | 200 | 235 | 301.491 | 102.155 | 108.924 | 90.412 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 22:14 | 200 | 236 | 302.896 | 102.15 | 110.334 | 90.412 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 22:14 | 200 | 238 | 303.73 | 102.145 | 111.178 | 90.407 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 22:14 | 200 | 238 | 304.505 | 102.135 | 111.963 | 90.407 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 22:15 | 200 | 237 | 304.901 | 102.131 | 112.363 | 90.407 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 22:16 | 200 | 240 | 303.48 | 102.126 | 110.953 | 90.401 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 22:16 | 200 | 236 | 303.134 | 102.121 | 110.612 | 90.401 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 22:16 | 200 | 237 | 302.717 | 102.121 | 110.2 | 90.396 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 22:17 | 200 | 237 | 302.338 | 102.121 | 109.821 | 90.396 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 22:17 | 200 | 236 | 302.237 | 102.121 | 109.72 | 90.396 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 22:18 | 200 | 235 | 301.473 | 102.116 | 108.967 | 90.39 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 22:19 | 200 | 235 | 303.246 | 102.116 | 110.745 | 90.385 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 22:19 | 200 | 235 | 302.915 | 102.116 | 110.414 | 90.385 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 22:19 | 200 | 237 | 302.744 | 102.116 | 110.248 | 90.38 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 22:20 | 200 | 236 | 302.456 | 102.111 | 109.965 | 90.38 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 22:21 | 200 | 233 | 302.882 | 102.121 | 110.387 | 90.374 | 0.2 | 0.233 | 0.233 | -0.002
2003-08-06 22:21 | 200 | 234 | 302.966 | 102.135 | 110.457 | 90.374 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 22:21 | 200 | 231 | 303.878 | 102.145 | 111.359 | 90.374 | 0.2 | 0.231 | 0.231 | -0.002
2003-08-06 22:22 | 200 | 235 | 303.311 | 102.155 | 110.782 | 90.374 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 22:23 | 200 | 234 | 303.343 | 102.155 | 110.814 | 90.374 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 22:23 | 200 | 236 | 303.017 | 102.16 | 110.483 | 90.374 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 22:23 | 200 | 235 | 302.248 | 102.16 | 109.714 | 90.374 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 22:24 | 200 | 237 | 302.9 | 102.16 | 110.371 | 90.369 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 22:25 | 200 | 239 | 302.436 | 102.16 | 109.907 | 90.369 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 22:25 | 200 | 237 | 304.268 | 102.155 | 111.744 | 90.369 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 22:25 | 200 | 240 | 304.017 | 102.155 | 111.493 | 90.369 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 22:26 | 200 | 240 | 302.911 | 102.155 | 110.387 | 90.369 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 22:26 | 200 | 236 | 303.141 | 102.15 | 110.622 | 90.369 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 22:27 | 200 | 238 | 303.274 | 102.145 | 110.766 | 90.363 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 22:28 | 200 | 242 | 304.21 | 102.135 | 111.712 | 90.363 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 22:28 | 200 | 238 | 303.721 | 102.126 | 111.226 | 90.369 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 22:28 | 200 | 238 | 303.251 | 102.121 | 110.761 | 90.369 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 22:29 | 200 | 239 | 303.919 | 102.111 | 111.439 | 90.369 | 0.2 | 0.239 | 0.239 | -0.002
2003-08-06 22:30 | 200 | 238 | 304.063 | 102.106 | 111.594 | 90.363 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.002
2003-08-06 22:30 | 200 | 237 | 303.812 | 102.106 | 111.343 | 90.363 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 22:30 | 200 | 234 | 301.805 | 102.111 | 109.325 | 90.369 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 22:31 | 200 | 234 | 302.098 | 102.111 | 109.624 | 90.363 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.002
2003-08-06 22:32 | 200 | 235 | 301.975 | 102.111 | 109.506 | 90.358 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.002
2003-08-06 22:32 | 200 | 236 | 301.938 | 102.106 | 109.474 | 90.358 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 22:32 | 200 | 236 | 303.439 | 102.101 | 110.98 | 90.358 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.002
2003-08-06 22:33 | 200 | 240 | 303.551 | 102.096 | 111.097 | 90.358 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 22:34 | 200 | 240 | 306.036 | 102.092 | 113.591 | 90.353 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 22:34 | 200 | 244 | 306.453 | 102.087 | 114.013 | 90.353 | 0.2 | 0.244 | 0.244 | -0.002
2003-08-06 22:35 | 200 | 240 | 305.476 | 102.087 | 113.036 | 90.353 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002
2003-08-06 22:35 | 200 | 242 | 304.904 | 102.092 | 112.465 | 90.347 | 0.2 | 0.242 | 0.242 | -0.002
2003-08-06 22:35 | 200 | 237 | 304.534 | 102.096 | 112.091 | 90.347 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 22:36 | 200 | 237 | 303.497 | 102.101 | 111.049 | 90.347 | 0.2 | 0.237 | 0.237 | -0.002
2003-08-06 22:37 | 200 | 240 | 304.17 | 102.106 | 111.717 | 90.347 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | -0.002

## jul29
date | HV | chamber | Itot | I0 | I1 | I2 | HV | chamber
2003-07-30 18:55 | 181 | 134 | 145.996 | 30.392 | 56.091 | 59.513 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 18:55 | 181 | 135 | 145.959 | 30.094 | 56.315 | 59.55 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 18:56 | 181 | 135 | 144.573 | 29.816 | 55.514 | 59.243 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 18:56 | 181 | 135 | 143.27 | 29.275 | 55.172 | 58.823 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.055
2003-07-30 18:57 | 181 | 135 | 141.941 | 28.997 | 54.697 | 58.247 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.064
2003-07-30 18:57 | 181 | 135 | 143.251 | 29.47 | 55.135 | 58.646 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.056
2003-07-30 18:58 | 181 | 133 | 143.752 | 29.855 | 55.391 | 58.506 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.063
2003-07-30 18:58 | 181 | 134 | 144.026 | 29.689 | 55.53 | 58.807 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.057
2003-07-30 18:59 | 181 | 134 | 143.981 | 29.787 | 55.252 | 58.942 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.059
2003-07-30 18:59 | 181 | 135 | 145.135 | 29.958 | 55.594 | 59.583 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 19:00 | 181 | 137 | 145.664 | 29.855 | 55.92 | 59.889 | 0.181 | 0.137 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 19:00 | 181 | 135 | 144.334 | 29.523 | 55.551 | 59.26 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 19:01 | 181 | 134 | 143.434 | 29.25 | 55.081 | 59.103 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.057
2003-07-30 19:01 | 181 | 134 | 142.636 | 29.05 | 54.628 | 58.958 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.058
2003-07-30 19:02 | 181 | 133 | 142.987 | 28.748 | 54.473 | 59.766 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.058
2003-07-30 19:02 | 181 | 135 | 143.428 | 29.523 | 55.017 | 58.888 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.057
2003-07-30 19:03 | 181 | 135 | 143.22 | 29.528 | 54.772 | 58.92 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.059
2003-07-30 19:03 | 181 | 132 | 143.607 | 29.792 | 54.927 | 58.888 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.055
2003-07-30 19:04 | 181 | 133 | 145.374 | 30.192 | 55.573 | 59.609 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 19:04 | 181 | 133 | 145.386 | 29.84 | 55.877 | 59.669 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 19:05 | 181 | 136 | 144.026 | 29.402 | 55.37 | 59.254 | 0.181 | 0.136 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 19:05 | 181 | 134 | 143.61 | 29.08 | 55.647 | 58.883 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 19:06 | 181 | 136 | 142.218 | 28.963 | 54.857 | 58.398 | 0.181 | 0.136 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 19:06 | 181 | 135 | 141.03 | 28.729 | 54.323 | 57.978 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 19:07 | 181 | 135 | 142.808 | 29.055 | 55.188 | 58.565 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 19:07 | 181 | 136 | 143.515 | 29.445 | 55.354 | 58.716 | 0.181 | 0.136 | 0.073 | 0 | 0.058
2003-07-30 19:08 | 181 | 132 | 143.391 | 29.426 | 54.969 | 58.996 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 19:08 | 181 | 133 | 145.027 | 29.782 | 55.776 | 59.469 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.059
2003-07-30 19:09 | 181 | 135 | 146.12 | 29.758 | 56.187 | 60.175 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.063
2003-07-30 19:09 | 181 | 137 | 145.801 | 29.543 | 56.288 | 59.97 | 0.181 | 0.137 | 0 | 0 | 0.062
2003-07-30 19:10 | 181 | 135 | 146.17 | 29.489 | 56.587 | 60.094 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.066
2003-07-30 19:10 | 181 | 135 | 145.045 | 29.397 | 55.963 | 59.685 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.056
2003-07-30 19:11 | 181 | 137 | 143.449 | 28.836 | 55.359 | 59.254 | 0.181 | 0.137 | 0 | 0 | 0.062
2003-07-30 19:11 | 181 | 134 | 142.938 | 28.899 | 55.172 | 58.867 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.064
2003-07-30 19:12 | 181 | 132 | 143.19 | 29.148 | 54.734 | 59.308 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.063
2003-07-30 19:12 | 181 | 133 | 143.921 | 29.387 | 54.494 | 60.04 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.062
2003-07-30 19:13 | 181 | 134 | 143.438 | 29.46 | 54.74 | 59.238 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.063
2003-07-30 19:13 | 181 | 134 | 144.198 | 29.767 | 55.338 | 59.093 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.056
2003-07-30 19:14 | 181 | 132 | 145.084 | 29.684 | 55.898 | 59.502 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.056
2003-07-30 19:14 | 181 | 135 | 144.962 | 29.631 | 55.824 | 59.507 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 19:15 | 181 | 135 | 143.506 | 29.275 | 55.284 | 58.947 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 19:15 | 181 | 133 | 142.478 | 28.997 | 54.873 | 58.608 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.055
2003-07-30 19:16 | 181 | 132 | 140.583 | 28.607 | 54.008 | 57.968 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.054
2003-07-30 19:16 | 181 | 131 | 139.479 | 28.299 | 53.837 | 57.343 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 19:17 | 181 | 134 | 140.821 | 28.685 | 54.195 | 57.941 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.056
2003-07-30 19:17 | 181 | 130 | 142.093 | 29.553 | 54.147 | 58.393 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.056
2003-07-30 19:18 | 181 | 134 | 142.772 | 29.558 | 54.681 | 58.533 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.055
2003-07-30 19:18 | 181 | 132 | 143.937 | 29.953 | 55.22 | 58.764 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.054
2003-07-30 19:19 | 181 | 132 | 144.684 | 29.948 | 55.573 | 59.163 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 19:19 | 181 | 134 | 143.973 | 29.694 | 55.412 | 58.867 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 19:20 | 181 | 135 | 143.495 | 29.402 | 55.156 | 58.937 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 19:20 | 181 | 135 | 142.879 | 29.333 | 54.884 | 58.662 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 19:21 | 181 | 131 | 141.719 | 29.016 | 54.531 | 58.172 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.057
2003-07-30 19:21 | 181 | 134 | 140.804 | 28.958 | 54.088 | 57.758 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.06
2003-07-30 19:22 | 181 | 130 | 139.246 | 28.607 | 53.463 | 57.176 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.061
2003-07-30 19:22 | 181 | 133 | 139.979 | 28.494 | 53.997 | 57.488 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.061
2003-07-30 19:23 | 181 | 130 | 140.268 | 28.909 | 53.666 | 57.693 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.062
2003-07-30 19:23 | 181 | 130 | 141.657 | 29.216 | 54.441 | 58 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.061
2003-07-30 19:24 | 181 | 134 | 142.986 | 29.324 | 55.194 | 58.468 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.061
2003-07-30 19:24 | 181 | 133 | 143.645 | 29.338 | 55.236 | 59.071 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.06
2003-07-30 19:25 | 181 | 137 | 142.574 | 29.109 | 54.873 | 58.592 | 0.181 | 0.137 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 19:25 | 181 | 134 | 142.366 | 29.002 | 54.67 | 58.694 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 19:26 | 181 | 134 | 141.6 | 28.811 | 54.692 | 58.097 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 19:26 | 181 | 133 | 140.001 | 28.392 | 54.099 | 57.51 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.055
2003-07-30 19:27 | 181 | 130 | 139.328 | 28.168 | 53.72 | 57.44 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 19:27 | 181 | 133 | 140.452 | 28.558 | 54.013 | 57.881 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.058
2003-07-30 19:28 | 181 | 133 | 141.365 | 29.026 | 54.35 | 57.989 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.058
2003-07-30 19:28 | 181 | 133 | 142.26 | 29.333 | 54.83 | 58.097 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 19:29 | 181 | 132 | 141.257 | 29.075 | 54.414 | 57.768 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 19:29 | 181 | 133 | 142.281 | 29.089 | 54.756 | 58.436 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 19:30 | 181 | 132 | 142.789 | 29.07 | 54.75 | 58.969 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.056
2003-07-30 19:30 | 181 | 134 | 143.653 | 28.86 | 55.178 | 59.615 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.058
2003-07-30 19:31 | 181 | 132 | 143.509 | 28.499 | 54.83 | 60.18 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 19:31 | 181 | 132 | 142.939 | 28.436 | 54.425 | 60.078 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.056
2003-07-30 19:32 | 181 | 132 | 142.668 | 28.255 | 54.131 | 60.282 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.041
2003-07-30 19:32 | 181 | 133 | 140.991 | 28.075 | 53.511 | 59.405 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.042
2003-07-30 19:33 | 181 | 132 | 140.691 | 28.304 | 53.682 | 58.705 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.039
2003-07-30 19:33 | 181 | 130 | 141.153 | 28.66 | 53.869 | 58.624 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.041
2003-07-30 19:34 | 181 | 130 | 143.436 | 29.133 | 55.049 | 59.254 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.04
2003-07-30 19:34 | 181 | 134 | 144.61 | 29.324 | 55.418 | 59.868 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.041
2003-07-30 19:35 | 181 | 135 | 144.036 | 29.192 | 55.514 | 59.33 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.042
2003-07-30 19:35 | 181 | 135 | 144.07 | 29.05 | 56.213 | 58.807 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 19:36 | 181 | 135 | 143.022 | 28.846 | 55.482 | 58.694 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 19:36 | 181 | 132 | 142.48 | 28.748 | 55.178 | 58.554 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 19:37 | 181 | 133 | 140.707 | 28.47 | 54.334 | 57.903 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.059
2003-07-30 19:37 | 181 | 133 | 140.077 | 28.494 | 54.003 | 57.58 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.06
2003-07-30 19:38 | 181 | 129 | 138.857 | 28.148 | 53.495 | 57.214 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.059
2003-07-30 19:38 | 181 | 130 | 139.483 | 28.373 | 53.853 | 57.257 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.057
2003-07-30 19:39 | 181 | 129 | 140.491 | 28.919 | 54.035 | 57.537 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.058
2003-07-30 19:39 | 181 | 132 | 141.262 | 29.031 | 54.296 | 57.935 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.057
2003-07-30 19:40 | 181 | 131 | 142.024 | 29.236 | 54.788 | 58 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.057
2003-07-30 19:40 | 181 | 130 | 142.114 | 29.192 | 54.868 | 58.054 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.059
2003-07-30 19:41 | 181 | 132 | 141.579 | 29.016 | 54.692 | 57.871 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.059
2003-07-30 19:41 | 181 | 130 | 140.918 | 28.607 | 54.51 | 57.801 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.06
2003-07-30 19:42 | 181 | 134 | 140.681 | 28.548 | 54.478 | 57.655 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.058
2003-07-30 19:42 | 181 | 132 | 139.69 | 28.265 | 54.195 | 57.23 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.057
2003-07-30 19:43 | 181 | 131 | 138.9 | 28.085 | 53.709 | 57.106 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.057
2003-07-30 19:43 | 181 | 132 | 137.937 | 27.904 | 53.261 | 56.772 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.067
2003-07-30 19:44 | 181 | 131 | 138.786 | 28.334 | 53.335 | 57.117 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.062
2003-07-30 19:44 | 181 | 130 | 138.835 | 28.329 | 53.341 | 57.165 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.055
2003-07-30 19:45 | 181 | 130 | 140.137 | 28.768 | 53.848 | 57.521 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.057
2003-07-30 19:45 | 181 | 133 | 140.169 | 28.504 | 53.827 | 57.838 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.057
2003-07-30 19:46 | 181 | 132 | 139.316 | 28.275 | 53.736 | 57.305 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.055
2003-07-30 19:46 | 181 | 130 | 139.487 | 28.119 | 53.869 | 57.499 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 19:47 | 181 | 131 | 138.951 | 28.168 | 53.661 | 57.122 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 19:47 | 181 | 132 | 138.553 | 27.938 | 53.778 | 56.837 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 19:48 | 181 | 129 | 137.841 | 28.007 | 53.212 | 56.622 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 19:48 | 181 | 131 | 136.843 | 27.743 | 52.769 | 56.331 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 19:49 | 181 | 131 | 138 | 28.09 | 53.084 | 56.826 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.054
2003-07-30 19:49 | 181 | 132 | 139.359 | 28.592 | 53.661 | 57.106 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.055
2003-07-30 19:50 | 181 | 132 | 140.224 | 28.67 | 54.168 | 57.386 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.055
2003-07-30 19:50 | 181 | 132 | 141.6 | 29.075 | 54.692 | 57.833 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.059
2003-07-30 19:51 | 181 | 133 | 140.09 | 28.421 | 53.96 | 57.709 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.056
2003-07-30 19:51 | 181 | 132 | 138.951 | 28.236 | 53.576 | 57.139 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 19:52 | 181 | 130 | 138.856 | 28.168 | 53.474 | 57.214 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 19:52 | 181 | 132 | 138.493 | 27.982 | 53.383 | 57.128 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.057
2003-07-30 19:53 | 181 | 130 | 138.665 | 27.86 | 53.64 | 57.165 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 19:53 | 181 | 131 | 137.919 | 28.031 | 53.218 | 56.67 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 19:54 | 181 | 129 | 137.004 | 27.802 | 52.833 | 56.369 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 19:54 | 181 | 128 | 137.604 | 28.494 | 52.817 | 56.293 | 0.181 | 0.128 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 19:55 | 181 | 131 | 138.361 | 28.436 | 53.341 | 56.584 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 19:55 | 181 | 131 | 138.139 | 28.309 | 53.031 | 56.799 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 19:56 | 181 | 129 | 138.989 | 28.402 | 53.303 | 57.284 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 19:56 | 181 | 131 | 138.048 | 27.987 | 53.154 | 56.907 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 19:57 | 181 | 130 | 137.937 | 27.86 | 53.154 | 56.923 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 19:57 | 181 | 129 | 137.587 | 27.719 | 52.977 | 56.891 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 19:58 | 181 | 131 | 137.017 | 27.69 | 52.684 | 56.643 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 19:58 | 181 | 129 | 136.636 | 27.695 | 52.486 | 56.455 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 19:59 | 181 | 130 | 137.713 | 27.743 | 53.004 | 56.966 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 19:59 | 181 | 129 | 137.971 | 28.09 | 52.753 | 57.128 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 20:00 | 181 | 130 | 138.598 | 28.29 | 53.223 | 57.085 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.058
2003-07-30 20:00 | 181 | 129 | 138.84 | 28.373 | 53.431 | 57.036 | 0.181 | 0.129 | 0.111 | 0 | 0.053
2003-07-30 20:01 | 181 | 132 | 140.286 | 28.885 | 53.923 | 57.478 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 20:01 | 181 | 130 | 139.249 | 28.407 | 53.698 | 57.144 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 20:02 | 181 | 129 | 138.527 | 28.177 | 53.346 | 57.004 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 20:02 | 181 | 131 | 138.753 | 28.134 | 53.41 | 57.209 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.059
2003-07-30 20:03 | 181 | 129 | 138.721 | 28.056 | 53.65 | 57.015 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.054
2003-07-30 20:03 | 181 | 129 | 137.462 | 27.948 | 52.887 | 56.627 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 20:04 | 181 | 129 | 137.054 | 27.797 | 52.775 | 56.482 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 20:04 | 181 | 131 | 137.725 | 28.231 | 52.732 | 56.762 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.06
2003-07-30 20:05 | 181 | 132 | 138.106 | 28.309 | 53.111 | 56.686 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.064
2003-07-30 20:05 | 181 | 130 | 139.075 | 28.377 | 53.586 | 57.112 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.067
2003-07-30 20:06 | 181 | 129 | 139.735 | 28.582 | 53.885 | 57.268 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.067
2003-07-30 20:06 | 181 | 130 | 140.286 | 28.485 | 54.318 | 57.483 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.055
2003-07-30 20:07 | 181 | 131 | 139.605 | 28.387 | 53.896 | 57.322 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.055
2003-07-30 20:07 | 181 | 132 | 138.902 | 28.046 | 53.421 | 57.435 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.054
2003-07-30 20:08 | 181 | 132 | 138.503 | 27.934 | 53.549 | 57.02 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.064
2003-07-30 20:08 | 181 | 129 | 138.785 | 27.831 | 53.832 | 57.122 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.062
2003-07-30 20:09 | 181 | 129 | 137.917 | 27.792 | 53.293 | 56.832 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.067
2003-07-30 20:09 | 181 | 132 | 138.124 | 27.621 | 53.074 | 57.429 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.067
2003-07-30 20:10 | 181 | 135 | 141.626 | 27.621 | 54.126 | 59.879 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.058
2003-07-30 20:10 | 181 | 132 | 140.88 | 28.017 | 54.115 | 58.748 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.06
2003-07-30 20:11 | 181 | 132 | 141.67 | 28.407 | 54.563 | 58.7 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.059
2003-07-30 20:11 | 181 | 133 | 141.867 | 28.475 | 54.649 | 58.743 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.061
2003-07-30 20:12 | 181 | 132 | 142.575 | 28.509 | 55.124 | 58.942 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.06
2003-07-30 20:12 | 181 | 131 | 141.809 | 28.563 | 54.702 | 58.544 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.058
2003-07-30 20:13 | 181 | 131 | 140.822 | 28.348 | 54.334 | 58.14 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 20:13 | 181 | 134 | 140.318 | 28.095 | 54.078 | 58.145 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 20:14 | 181 | 129 | 139.332 | 27.914 | 53.741 | 57.677 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 20:14 | 181 | 132 | 140.437 | 28.041 | 54.628 | 57.768 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.054
2003-07-30 20:15 | 181 | 134 | 140.078 | 27.782 | 54.398 | 57.898 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.059
2003-07-30 20:15 | 181 | 131 | 138.78 | 27.7 | 53.581 | 57.499 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.057
2003-07-30 20:16 | 181 | 132 | 139.51 | 27.973 | 53.645 | 57.892 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.055
2003-07-30 20:16 | 181 | 132 | 138.747 | 27.812 | 53.511 | 57.424 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 20:17 | 181 | 129 | 140.053 | 28.255 | 54.067 | 57.731 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 20:17 | 181 | 129 | 139.837 | 28.124 | 53.891 | 57.822 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 20:18 | 181 | 131 | 139.779 | 27.987 | 54.094 | 57.698 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 20:18 | 181 | 131 | 139.781 | 27.978 | 54.094 | 57.709 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 20:19 | 181 | 132 | 140.068 | 27.992 | 54.254 | 57.822 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 20:19 | 181 | 131 | 139.494 | 27.739 | 53.917 | 57.838 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 20:20 | 181 | 133 | 138.835 | 27.529 | 53.645 | 57.661 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.054
2003-07-30 20:20 | 181 | 134 | 139.088 | 27.675 | 53.688 | 57.725 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.054
2003-07-30 20:21 | 181 | 130 | 138.29 | 27.387 | 53.485 | 57.418 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.054
2003-07-30 20:21 | 181 | 129 | 139.446 | 27.48 | 53.875 | 58.091 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.057
2003-07-30 20:22 | 181 | 131 | 139.003 | 28.056 | 53.453 | 57.494 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 20:22 | 181 | 130 | 139.504 | 28.031 | 53.629 | 57.844 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 20:23 | 181 | 130 | 139.716 | 28.368 | 53.72 | 57.628 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.06
2003-07-30 20:23 | 181 | 132 | 139.946 | 28.221 | 53.811 | 57.914 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.057
2003-07-30 20:24 | 181 | 132 | 139.938 | 27.973 | 53.981 | 57.984 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.056
2003-07-30 20:24 | 181 | 133 | 139.158 | 27.778 | 53.709 | 57.671 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.055
2003-07-30 20:25 | 181 | 130 | 138.947 | 27.651 | 53.581 | 57.715 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.056
2003-07-30 20:25 | 181 | 130 | 138.499 | 27.617 | 53.485 | 57.397 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.058
2003-07-30 20:26 | 181 | 132 | 137.368 | 27.339 | 53.02 | 57.009 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.063
2003-07-30 20:26 | 181 | 128 | 136.747 | 27.431 | 52.646 | 56.67 | 0.181 | 0.128 | 0 | 0 | 0.064
2003-07-30 20:27 | 181 | 128 | 136.61 | 27.407 | 52.705 | 56.498 | 0.181 | 0.128 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 20:27 | 181 | 127 | 138.169 | 28.012 | 53.271 | 56.886 | 0.181 | 0.127 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 20:28 | 181 | 132 | 139.091 | 28.494 | 53.335 | 57.262 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 20:28 | 181 | 132 | 139.632 | 28.475 | 53.437 | 57.72 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 20:29 | 181 | 131 | 140.261 | 28.343 | 53.8 | 58.118 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 20:29 | 181 | 129 | 139.541 | 28.021 | 53.757 | 57.763 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 20:30 | 181 | 131 | 139.962 | 27.934 | 54.206 | 57.822 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 20:30 | 181 | 131 | 140.267 | 28.143 | 53.72 | 58.404 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 20:31 | 181 | 130 | 139.131 | 28.017 | 53.362 | 57.752 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 20:31 | 181 | 129 | 138.39 | 27.856 | 53.325 | 57.209 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.044
2003-07-30 20:32 | 181 | 131 | 138.098 | 27.548 | 53.175 | 57.375 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 20:32 | 181 | 128 | 136.658 | 27.334 | 52.39 | 56.934 | 0.181 | 0.128 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 20:33 | 181 | 130 | 136.426 | 27.124 | 52.46 | 56.842 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 20:33 | 181 | 127 | 137.227 | 27.651 | 52.62 | 56.956 | 0.181 | 0.127 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 20:34 | 181 | 130 | 138.628 | 28.002 | 53.164 | 57.462 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 20:34 | 181 | 131 | 139.575 | 28.124 | 53.736 | 57.715 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 20:35 | 181 | 130 | 139.532 | 28.06 | 53.725 | 57.747 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 20:35 | 181 | 131 | 138.812 | 27.968 | 53.533 | 57.311 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 20:36 | 181 | 131 | 138.605 | 27.739 | 53.431 | 57.435 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 20:36 | 181 | 130 | 138.659 | 27.797 | 53.25 | 57.612 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.056
2003-07-30 20:37 | 181 | 129 | 138.719 | 27.86 | 53.618 | 57.241 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.056
2003-07-30 20:37 | 181 | 129 | 138.821 | 27.748 | 53.698 | 57.375 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 20:38 | 181 | 132 | 138.932 | 28.543 | 53.148 | 57.241 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.054
2003-07-30 20:38 | 181 | 127 | 137.152 | 27.743 | 52.54 | 56.869 | 0.181 | 0.127 | 0 | 0 | 0.055
2003-07-30 20:39 | 181 | 128 | 136.38 | 27.417 | 52.46 | 56.503 | 0.181 | 0.128 | 0 | 0 | 0.061
2003-07-30 20:39 | 181 | 128 | 137.616 | 27.826 | 52.759 | 57.031 | 0.181 | 0.128 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 20:40 | 181 | 128 | 138.313 | 28.109 | 53.367 | 56.837 | 0.181 | 0.128 | 0 | 0 | 0.055
2003-07-30 20:40 | 181 | 130 | 138.769 | 28.28 | 53.394 | 57.095 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 20:41 | 181 | 131 | 139.725 | 28.499 | 53.576 | 57.65 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.055
2003-07-30 20:41 | 181 | 129 | 139.056 | 28.255 | 53.533 | 57.268 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 20:42 | 181 | 132 | 139.43 | 28.051 | 53.987 | 57.392 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 20:42 | 181 | 132 | 138.776 | 27.831 | 53.586 | 57.359 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 20:43 | 181 | 131 | 138.818 | 27.773 | 53.244 | 57.801 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 20:43 | 181 | 128 | 137.856 | 27.826 | 52.913 | 57.117 | 0.181 | 0.128 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 20:44 | 181 | 131 | 137.396 | 27.495 | 52.849 | 57.052 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 20:44 | 181 | 131 | 137.038 | 27.426 | 52.689 | 56.923 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 20:45 | 181 | 130 | 136.647 | 27.309 | 52.705 | 56.633 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 20:45 | 181 | 128 | 136.101 | 27.163 | 52.305 | 56.633 | 0.181 | 0.128 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 20:46 | 181 | 129 | 137.494 | 27.656 | 52.689 | 57.149 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 20:46 | 181 | 130 | 138.12 | 27.739 | 52.812 | 57.569 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 20:47 | 181 | 131 | 140.306 | 28.177 | 53.698 | 58.431 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.058
2003-07-30 20:47 | 181 | 129 | 140.386 | 28.138 | 53.661 | 58.587 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 20:48 | 181 | 128 | 140.036 | 28.124 | 53.794 | 58.118 | 0.181 | 0.128 | 0 | 0 | 0.055
2003-07-30 20:48 | 181 | 129 | 139.88 | 27.929 | 53.741 | 58.21 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 20:49 | 181 | 130 | 139.135 | 27.709 | 53.335 | 58.091 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 20:49 | 181 | 131 | 139.013 | 27.758 | 53.293 | 57.962 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 20:50 | 181 | 130 | 139.17 | 27.802 | 53.196 | 58.172 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 20:50 | 181 | 128 | 138.489 | 27.534 | 53.084 | 57.871 | 0.181 | 0.128 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 20:51 | 181 | 130 | 137.819 | 27.319 | 52.759 | 57.741 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 20:51 | 181 | 132 | 137.734 | 27.256 | 52.78 | 57.698 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 20:52 | 181 | 132 | 138.975 | 27.47 | 53.613 | 57.892 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 20:52 | 181 | 130 | 139.671 | 27.924 | 53.65 | 58.097 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 20:53 | 181 | 132 | 140.748 | 28.421 | 53.859 | 58.468 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 20:53 | 181 | 130 | 140.641 | 28.08 | 54.104 | 58.457 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 20:54 | 181 | 132 | 141.366 | 28.119 | 54.59 | 58.657 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 20:54 | 181 | 131 | 141.313 | 28.197 | 54.029 | 59.087 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 20:55 | 181 | 131 | 141.089 | 28.134 | 53.997 | 58.958 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 20:55 | 181 | 130 | 140.679 | 27.899 | 53.811 | 58.969 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 20:56 | 181 | 132 | 140.769 | 27.841 | 54.008 | 58.92 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 20:56 | 181 | 132 | 140.468 | 28.026 | 53.592 | 58.85 | 0.181 | 0.132 | 0.034 | 0 | 0.045
2003-07-30 20:57 | 181 | 130 | 140.18 | 27.631 | 53.618 | 58.931 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 20:57 | 181 | 131 | 139.683 | 27.348 | 53.576 | 58.759 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 20:58 | 181 | 130 | 138.902 | 27.226 | 53.084 | 58.592 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 20:58 | 181 | 130 | 139.508 | 27.885 | 53.058 | 58.565 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 20:59 | 181 | 132 | 139.888 | 27.909 | 53.522 | 58.457 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 20:59 | 181 | 129 | 141.341 | 28.27 | 54.291 | 58.78 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.054
2003-07-30 21:00 | 181 | 129 | 140.919 | 28.231 | 53.891 | 58.797 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 21:00 | 181 | 129 | 140.687 | 28.031 | 53.789 | 58.867 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 21:01 | 181 | 133 | 140.86 | 28.06 | 53.885 | 58.915 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.054
2003-07-30 21:01 | 181 | 134 | 140.771 | 27.938 | 53.875 | 58.958 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.057
2003-07-30 21:02 | 181 | 132 | 139.963 | 27.768 | 53.485 | 58.71 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.059
2003-07-30 21:02 | 181 | 130 | 139.613 | 27.88 | 53.346 | 58.387 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 21:03 | 181 | 131 | 139.894 | 27.978 | 53.41 | 58.506 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 21:03 | 181 | 129 | 139.019 | 27.982 | 52.951 | 58.086 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.054
2003-07-30 21:04 | 181 | 130 | 138.196 | 27.465 | 52.769 | 57.962 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.057
2003-07-30 21:04 | 181 | 127 | 137.465 | 27.319 | 52.582 | 57.564 | 0.181 | 0.127 | 0 | 0 | 0.054
2003-07-30 21:05 | 181 | 130 | 137.746 | 27.256 | 52.657 | 57.833 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 21:05 | 181 | 129 | 138.576 | 27.851 | 52.881 | 57.844 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 21:06 | 181 | 128 | 139.77 | 28.197 | 53.309 | 58.264 | 0.181 | 0.128 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 21:06 | 181 | 129 | 141.045 | 28.885 | 53.762 | 58.398 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.054
2003-07-30 21:07 | 181 | 132 | 140.739 | 28.207 | 53.805 | 58.727 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.056
2003-07-30 21:07 | 181 | 130 | 140.362 | 28.002 | 53.816 | 58.544 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 21:08 | 181 | 129 | 140.81 | 27.934 | 53.907 | 58.969 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 21:08 | 181 | 129 | 140.682 | 28.168 | 53.917 | 58.597 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 21:09 | 181 | 130 | 139.981 | 28.002 | 53.597 | 58.382 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 21:09 | 181 | 133 | 140.834 | 28.06 | 53.837 | 58.937 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 21:10 | 181 | 132 | 139.317 | 27.69 | 53.218 | 58.409 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 21:10 | 181 | 129 | 139.201 | 27.87 | 53.159 | 58.172 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.056
2003-07-30 21:11 | 181 | 131 | 139.196 | 27.607 | 53.207 | 58.382 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 21:11 | 181 | 132 | 140.049 | 27.948 | 53.261 | 58.84 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 21:12 | 181 | 132 | 140.537 | 27.865 | 53.8 | 58.872 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 21:12 | 181 | 131 | 140.487 | 27.821 | 53.805 | 58.861 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 21:13 | 181 | 132 | 142.02 | 28.216 | 54.27 | 59.534 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 21:13 | 181 | 132 | 142.198 | 28.187 | 54.531 | 59.48 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 21:14 | 181 | 130 | 142.119 | 28.134 | 54.478 | 59.507 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 21:14 | 181 | 130 | 141.562 | 27.948 | 54.441 | 59.173 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 21:15 | 181 | 130 | 140.6 | 27.748 | 54.152 | 58.7 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 21:15 | 181 | 129 | 140.619 | 27.821 | 54.147 | 58.651 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.054
2003-07-30 21:16 | 181 | 129 | 141.081 | 28.295 | 54.248 | 58.538 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 21:16 | 181 | 131 | 140.357 | 28.075 | 54.04 | 58.242 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 21:17 | 181 | 130 | 139.087 | 27.812 | 53.458 | 57.817 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 21:17 | 181 | 131 | 138.826 | 27.68 | 53.367 | 57.779 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.044
2003-07-30 21:18 | 181 | 129 | 138.758 | 27.719 | 53.341 | 57.698 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 21:18 | 181 | 131 | 138.087 | 27.397 | 53.18 | 57.51 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 21:19 | 181 | 131 | 138.668 | 27.49 | 53.485 | 57.693 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 21:19 | 181 | 128 | 139.482 | 27.797 | 53.965 | 57.72 | 0.181 | 0.128 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 21:20 | 181 | 130 | 139.945 | 28.002 | 54.051 | 57.892 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 21:20 | 181 | 130 | 140.085 | 28.124 | 53.891 | 58.07 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 21:21 | 181 | 131 | 140.58 | 28.036 | 54.286 | 58.258 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.043
2003-07-30 21:21 | 181 | 132 | 142.26 | 28.494 | 54.953 | 58.813 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 21:22 | 181 | 132 | 141.436 | 28.231 | 54.419 | 58.786 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 21:22 | 181 | 130 | 140.436 | 28.051 | 53.987 | 58.398 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.044
2003-07-30 21:23 | 181 | 132 | 139.617 | 27.714 | 53.752 | 58.151 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.044
2003-07-30 21:23 | 181 | 132 | 139.938 | 28.202 | 53.693 | 58.043 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 21:24 | 181 | 130 | 139.253 | 27.904 | 53.527 | 57.822 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 21:24 | 181 | 128 | 138.595 | 27.631 | 53.309 | 57.655 | 0.181 | 0.128 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 21:25 | 181 | 130 | 138.411 | 27.539 | 53.314 | 57.558 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 21:25 | 181 | 130 | 138.383 | 27.621 | 52.956 | 57.806 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 21:26 | 181 | 131 | 138.18 | 27.778 | 52.951 | 57.451 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 21:26 | 181 | 131 | 138.878 | 27.578 | 53.629 | 57.671 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 21:27 | 181 | 130 | 140.228 | 28.182 | 53.901 | 58.145 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 21:27 | 181 | 127 | 140.574 | 28.275 | 54.078 | 58.221 | 0.181 | 0.127 | 0 | 0 | 0.037
2003-07-30 21:28 | 181 | 131 | 141.439 | 28.621 | 54.377 | 58.441 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.039
2003-07-30 21:28 | 181 | 130 | 142.548 | 28.675 | 55.119 | 58.754 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.043
2003-07-30 21:29 | 181 | 129 | 141.84 | 28.621 | 54.713 | 58.506 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 21:29 | 181 | 132 | 141.295 | 28.455 | 54.28 | 58.56 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.042
2003-07-30 21:30 | 181 | 130 | 141.173 | 28.168 | 54.526 | 58.479 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 21:30 | 181 | 129 | 140.17 | 27.792 | 54.179 | 58.199 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 21:31 | 181 | 130 | 140.161 | 27.831 | 54.083 | 58.247 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 21:31 | 181 | 132 | 140.482 | 27.758 | 54.59 | 58.134 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 21:32 | 181 | 128 | 140.19 | 27.968 | 54.211 | 58.011 | 0.181 | 0.128 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 21:32 | 181 | 129 | 139.101 | 27.661 | 53.725 | 57.715 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 21:33 | 181 | 130 | 138.524 | 27.456 | 53.72 | 57.348 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 21:33 | 181 | 131 | 138.178 | 27.383 | 53.495 | 57.3 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 21:34 | 181 | 130 | 139.141 | 27.729 | 53.88 | 57.532 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 21:34 | 181 | 131 | 140.286 | 27.914 | 54.216 | 58.156 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 21:35 | 181 | 132 | 141.411 | 28.407 | 54.622 | 58.382 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 21:35 | 181 | 130 | 142.137 | 28.416 | 55.231 | 58.49 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 21:36 | 181 | 132 | 141.37 | 28.041 | 55.028 | 58.301 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 21:36 | 181 | 132 | 142.417 | 28.041 | 55.407 | 58.969 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 21:37 | 181 | 130 | 141.478 | 27.895 | 54.953 | 58.63 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 21:37 | 181 | 132 | 142.498 | 27.987 | 55.332 | 59.179 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 21:38 | 181 | 133 | 140.844 | 27.743 | 54.724 | 58.377 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 21:38 | 181 | 131 | 140.147 | 27.631 | 54.425 | 58.091 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 21:39 | 181 | 132 | 139.817 | 27.612 | 54.361 | 57.844 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 21:39 | 181 | 129 | 139.523 | 27.543 | 54.12 | 57.86 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.055
2003-07-30 21:40 | 181 | 132 | 139.186 | 27.397 | 53.843 | 57.946 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 21:40 | 181 | 131 | 138.756 | 27.348 | 53.672 | 57.736 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.059
2003-07-30 21:41 | 181 | 129 | 138.125 | 27.105 | 53.666 | 57.354 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 21:41 | 181 | 129 | 138.64 | 27.168 | 53.65 | 57.822 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 21:42 | 181 | 130 | 139.776 | 27.617 | 53.96 | 58.199 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.042
2003-07-30 21:42 | 181 | 129 | 141.045 | 28.153 | 54.515 | 58.377 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 21:43 | 181 | 132 | 141.39 | 28.241 | 54.724 | 58.425 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 21:43 | 181 | 131 | 141.584 | 28.134 | 54.788 | 58.662 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.043
2003-07-30 21:44 | 181 | 129 | 141.427 | 27.885 | 54.745 | 58.797 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 21:44 | 181 | 132 | 141.32 | 27.734 | 54.612 | 58.974 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.044
2003-07-30 21:45 | 181 | 129 | 140.759 | 27.695 | 54.526 | 58.538 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.042
2003-07-30 21:45 | 181 | 132 | 140.686 | 27.782 | 54.414 | 58.49 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 21:46 | 181 | 132 | 140.674 | 27.68 | 54.601 | 58.393 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 21:46 | 181 | 132 | 139.798 | 27.495 | 54.195 | 58.108 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 21:47 | 181 | 129 | 139.798 | 27.436 | 54.136 | 58.226 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 21:47 | 181 | 131 | 140.608 | 27.456 | 54.366 | 58.786 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 21:48 | 181 | 132 | 139.557 | 27.436 | 54.078 | 58.043 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 21:48 | 181 | 132 | 140.196 | 27.358 | 54.531 | 58.307 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 21:49 | 181 | 131 | 140.383 | 27.7 | 54.457 | 58.226 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 21:49 | 181 | 130 | 141.818 | 28.036 | 55.055 | 58.727 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.056
2003-07-30 21:50 | 181 | 133 | 142.559 | 28.226 | 55.38 | 58.953 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 21:50 | 181 | 131 | 142.24 | 27.88 | 55.375 | 58.985 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 21:51 | 181 | 130 | 142.1 | 27.734 | 55.37 | 58.996 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.056
2003-07-30 21:51 | 181 | 130 | 142.211 | 27.743 | 55.386 | 59.082 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 21:52 | 181 | 133 | 141.612 | 27.514 | 55.124 | 58.974 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.059
2003-07-30 21:52 | 181 | 131 | 141.836 | 27.636 | 55.231 | 58.969 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.057
2003-07-30 21:53 | 181 | 132 | 141.802 | 27.617 | 55.087 | 59.098 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.062
2003-07-30 21:53 | 181 | 132 | 141.169 | 27.383 | 55.151 | 58.635 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 21:54 | 181 | 130 | 140.151 | 27.231 | 54.473 | 58.447 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 21:54 | 181 | 132 | 140.282 | 27.265 | 54.382 | 58.635 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 21:55 | 181 | 129 | 139.375 | 27.153 | 54.136 | 58.086 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.046
2003-07-30 21:55 | 181 | 131 | 139.541 | 27.207 | 54.286 | 58.048 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 21:56 | 181 | 131 | 141.122 | 27.748 | 54.825 | 58.549 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.044
2003-07-30 21:56 | 181 | 132 | 141.856 | 27.904 | 55.172 | 58.78 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 21:57 | 181 | 129 | 142.622 | 28.056 | 55.258 | 59.308 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 21:57 | 181 | 130 | 142.809 | 28.173 | 55.258 | 59.378 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 21:58 | 181 | 133 | 143.078 | 28.212 | 55.332 | 59.534 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 21:58 | 181 | 130 | 142.1 | 27.841 | 55.188 | 59.071 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 21:59 | 181 | 131 | 141.737 | 27.704 | 55.204 | 58.829 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 21:59 | 181 | 130 | 142.076 | 27.812 | 55.354 | 58.91 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 22:00 | 181 | 131 | 141.657 | 27.719 | 55.007 | 58.931 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 22:00 | 181 | 130 | 141.521 | 27.661 | 55.236 | 58.624 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 22:01 | 181 | 133 | 141.645 | 27.929 | 55.151 | 58.565 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 22:01 | 181 | 132 | 141.017 | 27.626 | 54.681 | 58.71 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 22:02 | 181 | 132 | 141.04 | 27.807 | 54.932 | 58.301 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.055
2003-07-30 22:02 | 181 | 130 | 141.02 | 27.617 | 55.247 | 58.156 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 22:03 | 181 | 133 | 145.558 | 27.938 | 56.32 | 61.3 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.043
2003-07-30 22:03 | 181 | 134 | 146.365 | 28.382 | 56.699 | 61.284 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 22:04 | 181 | 134 | 144.882 | 28.216 | 56.459 | 60.207 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.044
2003-07-30 22:04 | 181 | 132 | 146.094 | 28.646 | 56.913 | 60.535 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.043
2003-07-30 22:05 | 181 | 136 | 145.826 | 28.255 | 56.998 | 60.573 | 0.181 | 0.136 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 22:05 | 181 | 136 | 146.535 | 28.065 | 57.052 | 61.418 | 0.181 | 0.136 | 0 | 0 | 0.043
2003-07-30 22:06 | 181 | 135 | 144.75 | 27.978 | 56.689 | 60.083 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 22:06 | 181 | 135 | 144.04 | 27.739 | 56.326 | 59.975 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.043
2003-07-30 22:07 | 181 | 134 | 143.672 | 27.729 | 55.984 | 59.959 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.043
2003-07-30 22:07 | 181 | 131 | 142.709 | 27.758 | 55.573 | 59.378 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.04
2003-07-30 22:08 | 181 | 134 | 142.414 | 27.709 | 55.375 | 59.33 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.043
2003-07-30 22:08 | 181 | 133 | 141.455 | 27.646 | 54.969 | 58.84 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.04
2003-07-30 22:09 | 181 | 133 | 142.057 | 27.582 | 55.172 | 59.303 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.044
2003-07-30 22:09 | 181 | 131 | 141.671 | 27.87 | 54.622 | 59.179 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.045
2003-07-30 22:10 | 181 | 132 | 140.817 | 27.441 | 54.483 | 58.893 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 22:10 | 181 | 130 | 140.733 | 27.519 | 54.579 | 58.635 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 22:11 | 181 | 133 | 141.774 | 27.904 | 54.777 | 59.093 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.044
2003-07-30 22:11 | 181 | 132 | 143.012 | 28.329 | 55.332 | 59.351 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 22:12 | 181 | 130 | 143.236 | 28.553 | 55.461 | 59.222 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 22:12 | 181 | 131 | 143.285 | 28.368 | 55.749 | 59.168 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 22:13 | 181 | 132 | 142.931 | 28.158 | 55.567 | 59.206 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 22:13 | 181 | 130 | 143.051 | 28.182 | 55.631 | 59.238 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 22:14 | 181 | 131 | 142.443 | 28.002 | 55.402 | 59.039 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.047
2003-07-30 22:14 | 181 | 133 | 142.094 | 27.787 | 55.268 | 59.039 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.054
2003-07-30 22:15 | 181 | 131 | 141.975 | 27.904 | 55.226 | 58.845 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 22:15 | 181 | 134 | 141.595 | 27.587 | 54.985 | 59.023 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 22:16 | 181 | 132 | 141.401 | 27.602 | 54.959 | 58.84 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 22:16 | 181 | 130 | 140.85 | 27.509 | 54.9 | 58.441 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 22:17 | 181 | 131 | 140.75 | 27.651 | 54.905 | 58.194 | 0.181 | 0.131 | 0.023 | 0 | 0.054
2003-07-30 22:17 | 181 | 131 | 140.151 | 27.417 | 54.734 | 58 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 22:18 | 181 | 131 | 139.634 | 27.392 | 54.382 | 57.86 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 22:18 | 181 | 131 | 140.657 | 27.704 | 54.948 | 58.005 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 22:19 | 181 | 129 | 141.677 | 27.978 | 55.252 | 58.447 | 0.181 | 0.129 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 22:19 | 181 | 133 | 142.886 | 28.314 | 55.738 | 58.834 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.053
2003-07-30 22:20 | 181 | 130 | 142.861 | 28.085 | 55.861 | 58.915 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 22:20 | 181 | 130 | 142.673 | 27.973 | 55.893 | 58.807 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 22:21 | 181 | 130 | 142.18 | 27.812 | 55.69 | 58.678 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 22:21 | 181 | 131 | 142.178 | 27.719 | 55.749 | 58.71 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 22:22 | 181 | 132 | 143.138 | 28.353 | 56.075 | 58.71 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 22:22 | 181 | 133 | 142.463 | 27.885 | 55.781 | 58.797 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 22:23 | 181 | 131 | 142.485 | 27.841 | 55.541 | 59.103 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.057
2003-07-30 22:23 | 181 | 132 | 142.59 | 28.236 | 55.407 | 58.947 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.054
2003-07-30 22:24 | 181 | 132 | 142.029 | 28.007 | 55.252 | 58.77 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 0.057
2003-07-30 22:24 | 181 | 130 | 141.304 | 27.743 | 55.001 | 58.56 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.052
2003-07-30 22:25 | 181 | 130 | 141.01 | 27.646 | 54.745 | 58.619 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 22:25 | 181 | 131 | 141.397 | 27.797 | 54.82 | 58.78 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 22:26 | 181 | 133 | 142.296 | 28.138 | 55.162 | 58.996 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.044
2003-07-30 22:26 | 181 | 135 | 143.498 | 28.387 | 55.792 | 59.319 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.043
2003-07-30 22:27 | 181 | 130 | 143.463 | 28.197 | 55.872 | 59.394 | 0.181 | 0.13 | 0 | 0 | 0.041
2003-07-30 22:27 | 181 | 135 | 143.74 | 27.992 | 56.144 | 59.604 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 0.042
2003-07-30 22:28 | 181 | 133 | 142.783 | 27.968 | 55.647 | 59.168 | 0.181 | 0.133 | 0.058 | 0 | 0.045
2003-07-30 22:28 | 181 | 134 | 142.875 | 27.948 | 55.786 | 59.141 | 0.181 | 0.134 | 0.01 | 0 | 0.042
2003-07-30 22:29 | 181 | 131 | 142.588 | 27.875 | 55.658 | 59.055 | 0.181 | 0.131 | 0 | 0 | 0.041
2003-07-30 22:29 | 181 | 134 | 142.247 | 27.817 | 55.429 | 59.001 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.048
2003-07-30 22:30 | 181 | 134 | 141.695 | 27.636 | 55.322 | 58.737 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.049
2003-07-30 22:30 | 181 | 134 | 141.153 | 27.422 | 55.204 | 58.527 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 0.051
2003-07-30 22:31 | 181 | 133 | 140.644 | 27.368 | 54.996 | 58.28 | 0.181 | 0.133 | 0 | 0 | 0.05
2003-07-30 22:31 | 181 | 131 | 140.791 | 27.344 | 55.081 | 58.366 | 0.181 | 0.131 | 1.42 | 0 | 0.051
2003-07-30 22:32 | 181 | 129 | 140.882 | 27.392 | 55.167 | 58.323 | 0.181 | 0.129 | 1.42 | 0 | 0.046
2003-07-30 22:32 | 181 | 130 | 141.527 | 27.914 | 55.258 | 58.355 | 0.181 | 0.13 | 1.42 | 0 | 0.049
2003-07-30 22:33 | 181 | 131 | 141.232 | 27.807 | 55.199 | 58.226 | 0.181 | 0.131 | 1.42 | 0 | 0.042
2003-07-30 22:33 | 181 | 132 | 149.214 | 34.171 | 56.112 | 58.931 | 0.181 | 0.132 | 1.42 | 0 | 0.04
2003-07-30 22:34 | 181 | 135 | 151.264 | 35.776 | 56.342 | 59.146 | 0.181 | 0.135 | 1.42 | 0 | 0.043
2003-07-30 22:34 | 181 | 130 | 142.029 | 27.534 | 55.957 | 58.538 | 0.181 | 0.13 | 1.42 | 0 | 0.043
2003-07-30 22:35 | 181 | 132 | 135.01 | 25.168 | 54.152 | 55.69 | 0.181 | 0.132 | 1.42 | 0 | 0.044
2003-07-30 22:35 | 181 | 130 | 145.733 | 28.641 | 57.036 | 60.056 | 0.181 | 0.13 | 1.42 | 0 | 0.051
2003-07-30 22:36 | 181 | 132 | 142.678 | 27.7 | 56.128 | 58.85 | 0.181 | 0.132 | 1.42 | 0 | 0.043
2003-07-30 22:36 | 181 | 131 | 142.164 | 27.587 | 55.84 | 58.737 | 0.181 | 0.131 | 1.42 | 0 | 0.044
2003-07-30 22:37 | 181 | 132 | 142.533 | 27.641 | 56.187 | 58.705 | 0.181 | 0.132 | 1.42 | 0 | 0.043
2003-07-30 22:37 | 181 | 135 | 142.047 | 27.597 | 55.653 | 58.797 | 0.181 | 0.135 | 1.42 | 0 | 0.045
2003-07-30 22:38 | 181 | 132 | 142.029 | 27.665 | 55.621 | 58.743 | 0.181 | 0.132 | 1.42 | 0 | 0.044
2003-07-30 22:38 | 181 | 134 | 142.072 | 27.592 | 55.802 | 58.678 | 0.181 | 0.134 | 1.42 | 0 | 0.045
2003-07-30 22:39 | 181 | 133 | 140.907 | 27.295 | 55.359 | 58.253 | 0.181 | 0.133 | 1.42 | 0 | 0.043
2003-07-30 22:39 | 181 | 131 | 141.807 | 27.553 | 55.754 | 58.5 | 0.181 | 0.131 | 1.42 | 0 | 0.042
2003-07-30 22:40 | 181 | 133 | 142.622 | 27.987 | 56.032 | 58.603 | 0.181 | 0.133 | 1.42 | 0 | 0.043
2003-07-30 22:40 | 181 | 133 | 143.348 | 28.129 | 56.272 | 58.947 | 0.181 | 0.133 | 1.42 | 0 | 0.044
2003-07-30 22:41 | 181 | 134 | 144.007 | 28.226 | 56.764 | 59.017 | 0.181 | 0.134 | 1.42 | 0 | 0.042
2003-07-30 22:41 | 181 | 134 | 143.623 | 28.09 | 56.683 | 58.85 | 0.181 | 0.134 | 1.42 | 0 | 0.044
2003-07-30 22:42 | 181 | 132 | 144.018 | 28.06 | 56.892 | 59.066 | 0.181 | 0.132 | 1.42 | 0 | 0.044
2003-07-30 22:42 | 181 | 133 | 143.493 | 27.846 | 56.764 | 58.883 | 0.181 | 0.133 | 1.42 | 0 | 0.044
2003-07-30 22:43 | 181 | 136 | 143.728 | 27.899 | 56.812 | 59.017 | 0.181 | 0.136 | 1.42 | 0 | 0.045
2003-07-30 22:43 | 181 | 132 | 142.697 | 27.568 | 56.219 | 58.91 | 0.181 | 0.132 | 1.42 | 0 | 0.043
2003-07-30 22:44 | 181 | 132 | 142.346 | 27.422 | 56.149 | 58.775 | 0.181 | 0.132 | 1.42 | 0 | 0.042
2003-07-30 22:44 | 181 | 134 | 141.658 | 27.285 | 55.856 | 58.517 | 0.181 | 0.134 | 1.42 | 0 | 0.044
2003-07-30 22:45 | 181 | 132 | 141.841 | 27.319 | 55.989 | 58.533 | 0.181 | 0.132 | 1.42 | 0 | 0.043
2003-07-30 22:45 | 181 | 130 | 142.032 | 27.353 | 55.92 | 58.759 | 0.181 | 0.13 | 1.42 | 0 | 0.044
2003-07-30 22:46 | 181 | 133 | 141.552 | 27.304 | 55.834 | 58.414 | 0.181 | 0.133 | 0.846 | 0 | 0.045
2003-07-30 22:46 | 181 | 130 | 142.068 | 27.475 | 55.963 | 58.63 | 0.181 | 0.13 | 1.42 | 0 | 0.045
2003-07-30 22:49 | 181 | 130 | 143 | 27.787 | 56.368 | 58.845 | 0.181 | 0.13 | 1.42 | 0 | 0.051
2003-07-30 22:49 | 181 | 133 | 145.937 | 28.099 | 57.97 | 59.868 | 0.181 | 0.133 | 0.011 | 0 | 0.051
2003-07-30 22:49 | 181 | 136 | 146.085 | 28.051 | 58.398 | 59.636 | 0.181 | 0.136 | 0.011 | 0 | 0.045
2003-07-30 22:50 | 181 | 130 | 145.66 | 27.909 | 58.104 | 59.647 | 0.181 | 0.13 | 3.24 | -0.002 | 0.043
2003-07-30 22:50 | 181 | 137 | 147.137 | 27.963 | 59.204 | 59.97 | 0.181 | 0.137 | 8.877 | -0.002 | 0.046
2003-07-30 22:51 | 181 | 133 | 145.63 | 27.758 | 58.365 | 59.507 | 0.181 | 0.133 | 7.779 | -0.002 | 0.048
2003-07-30 22:51 | 181 | 135 | 144.444 | 27.582 | 57.543 | 59.319 | 0.181 | 0.135 | 0.372 | -0.002 | 0.052
2003-07-30 22:52 | 181 | 132 | 143.339 | 27.392 | 56.844 | 59.103 | 0.181 | 0.132 | 0.371 | -0.002 | 0.047
2003-07-30 22:52 | 181 | 132 | 143.302 | 27.456 | 56.764 | 59.082 | 0.181 | 0.132 | 0.377 | -0.002 | 0.052
2003-07-30 22:52 | 181 | 133 | 144.316 | 27.651 | 57.239 | 59.426 | 0.181 | 0.133 | 0.374 | -0.002 | 0.051
2003-07-30 22:53 | 181 | 132 | 145.053 | 27.987 | 57.532 | 59.534 | 0.181 | 0.132 | 0.149 | -0.002 | 0.052
2003-07-30 22:53 | 181 | 134 | 146.801 | 28.314 | 58.339 | 60.148 | 0.181 | 0.134 | 0.149 | -0.002 | 0.048
2003-07-30 22:54 | 181 | 134 | 146.276 | 28.26 | 58.024 | 59.992 | 0.181 | 0.134 | 0.149 | -0.002 | 0.051
2003-07-30 22:54 | 181 | 132 | 146.691 | 28.358 | 58.002 | 60.331 | 0.181 | 0.132 | 0.157 | -0.002 | 0.045
2003-07-30 22:55 | 181 | 133 | 145.954 | 28.012 | 57.88 | 60.062 | 0.181 | 0.133 | 0.157 | -0.002 | 0.042
2003-07-30 22:55 | 181 | 134 | 146.135 | 28.124 | 57.815 | 60.196 | 0.181 | 0.134 | 0.157 | -0.002 | 0.041
2003-07-30 22:56 | 181 | 135 | 145.381 | 28.075 | 57.298 | 60.008 | 0.181 | 0.135 | 0.157 | -0.002 | 0.04
2003-07-30 22:56 | 181 | 134 | 146.263 | 28.451 | 57.287 | 60.525 | 0.181 | 0.134 | 0.157 | -0.002 | 0.041
2003-07-30 22:57 | 181 | 132 | 145.383 | 28.236 | 56.908 | 60.239 | 0.181 | 0.132 | 0.157 | -0.002 | 0.042
2003-07-30 22:57 | 181 | 135 | 144.407 | 27.953 | 56.678 | 59.776 | 0.181 | 0.135 | 0.156 | -0.002 | 0.043
2003-07-30 22:58 | 181 | 132 | 144.509 | 27.909 | 56.678 | 59.922 | 0.181 | 0.132 | 0.157 | -0.002 | 0.045
2003-07-30 22:58 | 184 | 136 | 167.001 | 34.118 | 63.39 | 69.493 | 0.184 | 0.136 | 0.157 | -0.002 | 0.043
2003-07-30 22:59 | 180 | 135 | 132.78 | 23.7 | 55.322 | 53.758 | 0.18 | 0.135 | 0.375 | -0.002 | 0.045
2003-07-30 22:59 | 180 | 134 | 144.86 | 28.499 | 56.94 | 59.421 | 0.18 | 0.134 | 0.403 | -0.002 | 0.045
2003-07-30 23:00 | 180 | 134 | 144.965 | 28.265 | 56.945 | 59.755 | 0.18 | 0.134 | 0.398 | -0.002 | 0.045
2003-07-30 23:00 | 180 | 138 | 145.517 | 28.28 | 57.148 | 60.089 | 0.18 | 0.138 | 0.37 | -0.002 | 0.046
2003-07-30 23:01 | 180 | 134 | 145.033 | 27.836 | 57.351 | 59.846 | 0.18 | 0.134 | 0.374 | -0.002 | 0.051
2003-07-30 23:01 | 180 | 135 | 144.229 | 27.792 | 56.801 | 59.636 | 0.18 | 0.135 | 0 | -0.002 | 0.045
2003-07-30 23:02 | 180 | 129 | 143.143 | 27.5 | 56.464 | 59.179 | 0.18 | 0.129 | 0 | -0.002 | 0.052
2003-07-30 23:02 | 180 | 132 | 142.812 | 27.592 | 56.23 | 58.99 | 0.18 | 0.132 | 0 | -0.002 | 0.049
2003-07-30 23:03 | 180 | 134 | 141.125 | 27.09 | 55.631 | 58.404 | 0.18 | 0.134 | 0 | -0.002 | 0.049
2003-07-30 23:03 | 180 | 131 | 142.899 | 27.387 | 56.053 | 59.459 | 0.18 | 0.131 | 0 | -0.002 | 0.049
2003-07-30 23:04 | 180 | 134 | 143.663 | 27.636 | 56.31 | 59.717 | 0.18 | 0.134 | 0 | -0.002 | 0.048
2003-07-30 23:04 | 180 | 130 | 144.961 | 28.314 | 56.774 | 59.873 | 0.18 | 0.13 | 0 | -0.002 | 0.05
2003-07-30 23:05 | 180 | 131 | 145.29 | 28.446 | 57.057 | 59.787 | 0.18 | 0.131 | 0 | -0.002 | 0.049
2003-07-30 23:05 | 180 | 132 | 144.904 | 28.119 | 57.095 | 59.69 | 0.18 | 0.132 | 0 | -0.002 | 0.054
2003-07-30 23:06 | 180 | 131 | 145.499 | 28.28 | 57.287 | 59.932 | 0.18 | 0.131 | 0 | -0.002 | 0.054
2003-07-30 23:06 | 180 | 133 | 145.097 | 28.065 | 57.137 | 59.895 | 0.18 | 0.133 | 0 | -0.002 | 0.055
2003-07-30 23:06 | 180 | 134 | 145.154 | 27.904 | 57.458 | 59.792 | 0.18 | 0.134 | 0 | -0.002 | 0.048
2003-07-30 23:07 | 180 | 135 | 144.444 | 27.88 | 57.084 | 59.48 | 0.18 | 0.135 | 0 | -0.002 | 0.049
2003-07-30 23:11 | 180 | 132 | 144.484 | 27.909 | 57.084 | 59.491 | 0.18 | 0.132 | 0 | -0.002 | 0.051
2003-07-30 23:11 | 180 | 134 | 145.518 | 28.148 | 57.314 | 60.056 | 0.18 | 0.134 | 0 | -0.002 | 0.043
2003-07-30 23:11 | 180 | 134 | 145.974 | 28.265 | 57.335 | 60.374 | 0.18 | 0.134 | 0 | -0.002 | 0.035

## jul28
2003-07-30 18:53 | 0.181 | 0.137 | 0 | 0 | 30.699 | 54.622 | 59.216 | 0.054
2003-07-30 18:53 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 30.372 | 54.35 | 59.012 | 0.049
2003-07-30 18:53 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 30.44 | 54.467 | 58.947 | 0.049
2003-07-30 18:54 | 0.181 | 0.134 | 0 | 0 | 30.577 | 54.836 | 59.394 | 0.049
2003-07-30 18:54 | 0.181 | 0.135 | 0 | 0 | 30.738 | 55.861 | 59.394 | 0.044
2003-07-30 18:54 | 0.181 | 0.132 | 0 | 0 | 30.782 | 56.005 | 59.303 | 0.046
2003-07-30 18:53 | 0.181 | 0.137 | 0 | 0 | 30.713 | 56.181 | 59.486 | 0.049

## jul27
| HV | chamber | HV | chamber
2003-07-27 14:54 | 997 | 48 | 0.997 | 0.048 | 1.007 | 0.941 | -0.066 | 0.002 | 7.526 | 0.832
2003-07-27 14:56 | 997 | 48 | 0.997 | 0.048 | 1.007 | 0.94 | -0.066 | 0.002 | 7.705 | 0.83
2003-07-27 14:56 | 2 | 49 | 0.002 | 0.049 | 0.092 | -0.017 | -0.066 | 0.002 | 7.472 | 0.826
2003-07-27 14:57 | 2 | 48 | 0.002 | 0.048 | 0.092 | -0.017 | -0.066 | 0.002 | 7.466 | 0.855
2003-07-27 14:57 | 2 | 49 | 0.002 | 0.049 | 0.092 | -0.016 | -0.066 | 0.002 | 7.477 | 0.801
2003-07-27 14:58 | 192 | 49 | 0.192 | 0.049 | 0.092 | -0.016 | -0.066 | 0.002 | 7.497 | 0.782
2003-07-27 14:58 | 38 | 48 | 0.038 | 0.048 | 0.092 | -0.015 | -0.066 | 0.002 | 7.427 | 0.953
2003-07-27 14:59 | -4 | 47 | -0.004 | 0.047 | 0.092 | -0.015 | -0.066 | 0.002 | 7.521 | 0.798
2003-07-27 14:59 | -4 | 49 | -0.004 | 0.049 | 0.092 | -0.014 | -0.066 | 0.002 | 7.546 | 0.918
2003-07-27 15:00 | -4 | 48 | -0.004 | 0.048 | 0.092 | -0.013 | -0.066 | 0.002 | 7.456 | 0.989
2003-07-27 15:00 | -4 | 48 | -0.004 | 0.048 | 0.092 | -0.013 | -0.066 | 0.002 | 7.618 | 0.884
2003-07-27 15:01 | -4 | 50 | -0.004 | 0.05 | 0.092 | -0.013 | -0.066 | 0.002 | 7.529 | 0.794
2003-07-27 15:01 | -4 | 49 | -0.004 | 0.049 | 0.092 | -0.013 | -0.066 | 0.002 | 7.456 | 0.896
2003-07-27 15:02 | -4 | 49 | -0.004 | 0.049 | 0.092 | -0.011 | -0.066 | 0.002 | 7.479 | 0.991
2003-07-27 15:02 | -4 | 49 | -0.004 | 0.049 | 0.092 | -0.011 | -0.066 | 0.002 | 7.593 | 0.955
2003-07-27 15:03 | -4 | 47 | -0.004 | 0.047 | 0.092 | -0.031 | -0.066 | 0.002 | 7.505 | 0.9
2003-07-27 15:03 | 3 | 48 | 0.003 | 0.048 | 0.092 | 0 | -0.066 | 0.002 | 7.592 | 0.936
2003-07-27 15:04 | 189 | 63 | 0.189 | 0.063 | 1.536 | 2.964 | -0.066 | 0.002 | 7.605 | 0.865
2003-07-27 15:04 | 189 | 57 | 0.189 | 0.057 | 0.96 | 0.952 | -0.066 | 0.002 | 7.549 | 1.281
2003-07-27 15:05 | 189 | 55 | 0.189 | 0.055 | 0.638 | 0.626 | -0.066 | 0.002 | 7.614 | 1.524
2003-07-27 15:05 | 390 | 67 | 0.39 | 0.067 | 1.536 | 2.511 | -0.066 | 0.002 | 7.6 | 1.562
2003-07-27 15:06 | 390 | 65 | 0.39 | 0.065 | 1.288 | 1.286 | -0.066 | 0.002 | 7.559 | 1.268
2003-07-27 15:06 | 390 | 65 | 0.39 | 0.065 | 0.889 | 0.884 | -0.066 | 0.002 | 7.58 | 1.213
2003-07-27 15:08 | 390 | 62 | 0.39 | 0.062 | 0.764 | 0.744 | -0.066 | 0.002 | 7.658 | 1.192
2003-07-27 15:08 | 404 | 66 | 0.404 | 0.066 | 1.148 | 1.446 | -0.066 | 0.002 | 7.593 | 1.362
2003-07-27 15:08 | 597 | 74 | 0.597 | 0.074 | 1.421 | 1.42 | -0.066 | 0.002 | 7.644 | 1.145
2003-07-27 15:09 | 597 | 72 | 0.597 | 0.072 | 0.954 | 0.938 | -0.066 | 0.002 | 7.601 | 1.128
2003-07-27 15:09 | 597 | 73 | 0.597 | 0.073 | 0.686 | 0.659 | -0.066 | 0.002 | 7.578 | 1.277
2003-07-27 15:10 | 597 | 73 | 0.597 | 0.073 | 0.504 | 0.471 | -0.066 | 0.002 | 7.65 | 1.21
2003-07-27 15:10 | 597 | 71 | 0.597 | 0.071 | 0.377 | 0.327 | -0.066 | 0.002 | 7.574 | 1.181
2003-07-27 15:11 | 799 | 84 | 0.799 | 0.084 | 1.536 | 1.854 | -0.066 | 0.002 | 7.576 | 1.178
2003-07-27 15:11 | 800 | 84 | 0.8 | 0.084 | 1.07 | 1.068 | -0.066 | 0.002 | 7.596 | 1.24
2003-07-27 15:12 | 799 | 82 | 0.799 | 0.082 | 0.751 | 0.724 | -0.066 | 0.002 | 7.61 | 1.199
2003-07-27 15:12 | 799 | 80 | 0.799 | 0.08 | 0.543 | 0.509 | -0.066 | 0.002 | 7.549 | 1.122
2003-07-27 15:13 | 799 | 80 | 0.799 | 0.08 | 0.403 | 0.35 | -0.066 | 0.002 | 7.588 | 1.155
2003-07-27 15:13 | 998 | 100 | 0.998 | 0.1 | 1.536 | 2.555 | -0.066 | 0.002 | 7.568 | 1.16
2003-07-27 15:14 | 998 | 94 | 0.998 | 0.094 | 1.131 | 1.115 | -0.066 | 0.002 | 7.54 | 1.222
2003-07-27 15:14 | 998 | 93 | 0.998 | 0.093 | 0.761 | 0.731 | -0.066 | 0.002 | 7.521 | 1.28
2003-07-27 15:15 | 998 | 91 | 0.998 | 0.091 | 0.543 | 0.505 | -0.066 | 0.002 | 7.56 | 1.383
2003-07-27 15:15 | 998 | 93 | 0.998 | 0.093 | 0.407 | 0.349 | -0.066 | 0.002 | 7.514 | 1.38
2003-07-27 15:16 | 998 | 90 | 0.998 | 0.09 | 0.32 | 0.274 | -0.066 | 0.002 | 7.637 | 1.453
2003-07-27 15:16 | 998 | 93 | 0.998 | 0.093 | 0.269 | 0.231 | -0.066 | 0.002 | 7.488 | 1.606
2003-07-27 15:17 | 998 | 92 | 0.998 | 0.092 | 0.238 | 0.205 | -0.066 | 0.002 | 7.679 | 1.508
2003-07-27 15:17 | 998 | 91 | 0.998 | 0.091 | 0.217 | 0.189 | -0.066 | 0.002 | 7.579 | 1.238
2003-07-27 15:18 | 998 | 91 | 0.998 | 0.091 | 0.204 | 0.178 | -0.066 | 0.002 | 7.618 | 1.373
2003-07-27 15:18 | 998 | 91 | 0.998 | 0.091 | 0.195 | 0.169 | -0.066 | 0.002 | 7.538 | 1.146
2003-07-27 15:19 | 998 | 92 | 0.998 | 0.092 | 0.189 | 0.161 | -0.066 | 0.002 | 7.532 | 0.933
2003-07-27 15:19 | 998 | 92 | 0.998 | 0.092 | 0.185 | 0.156 | -0.066 | 0.002 | 7.65 | 0.929
2003-07-27 15:20 | 998 | 90 | 0.998 | 0.09 | 0.182 | 0.152 | -0.066 | 0.002 | 7.667 | 1.1
2003-07-27 15:20 | 998 | 90 | 0.998 | 0.09 | 0.179 | 0.149 | -0.066 | 0.002 | 7.617 | 1.144
2003-07-27 15:21 | 998 | 91 | 0.998 | 0.091 | 0.175 | 0.147 | -0.066 | 0.002 | 7.604 | 0.892
2003-07-27 15:21 | 998 | 92 | 0.998 | 0.092 | 0.174 | 0.145 | -0.066 | 0.002 | 7.699 | 0.996
2003-07-27 15:22 | 998 | 89 | 0.998 | 0.089 | 0.174 | 0.145 | -0.066 | 0.002 | 7.728 | 0.952
2003-07-27 15:22 | 998 | 92 | 0.998 | 0.092 | 0.174 | 0.145 | -0.066 | 0.002 | 7.576 | 0.901
2003-07-27 15:22 | 9976696 | 90 | 9976.696 | 0.09 | 0.174 | 0.145 | -0.066 | 0.002 | 7.53 | 1.287
2003-07-27 15:22 | 11938711 | 104 | 11938.711 | 0.104 | 1.445 | 1.519 | -0.066 | 0.002 | 7.664 | 1.155
2003-07-27 15:23 | 11938711 | 102 | 11938.711 | 0.102 | 0.861 | 0.838 | -0.066 | 0.002 | 7.578 | 1.177
2003-07-27 15:24 | 11938711 | 105 | 11938.711 | 0.105 | 0.703 | 0.684 | -0.066 | 0.002 | 7.549 | 1.269
2003-07-27 15:24 | 140 | 121 | 0.14 | 0.121 | 1.512 | 1.631 | -0.066 | 0.002 | 7.601 | 0.985
2003-07-27 15:24 | 140 | 120 | 0.14 | 0.12 | 0.981 | 0.956 | -0.066 | 0.002 | 7.567 | 0.963
2003-07-27 15:25 | 140 | 118 | 0.14 | 0.118 | 0.659 | 0.624 | -0.066 | 0.002 | 7.595 | 1.101
2003-07-27 15:25 | 160 | 152 | 0.16 | 0.152 | 1.536 | 2.831 | -0.066 | 0.002 | 7.686 | 1.08
2003-07-27 15:26 | 160 | 147 | 0.16 | 0.147 | 1.14 | 1.116 | -0.066 | 0.002 | 7.567 | 0.994
2003-07-27 15:26 | 160 | 147 | 0.16 | 0.147 | 0.737 | 0.708 | -0.066 | 0.002 | 7.695 | 0.987
2003-07-27 15:27 | 160 | 148 | 0.16 | 0.148 | 0.537 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.645 | 0.974
2003-07-27 15:27 | 161 | 151 | 0.161 | 0.151 | 0.956 | 0.983 | -0.066 | 0.002 | 7.474 | 1
2003-07-27 15:28 | 181 | 203 | 0.181 | 0.203 | 1.206 | 1.203 | -0.066 | 0.002 | 7.535 | 1.205
2003-07-27 15:28 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.808 | 0.77 | -0.066 | 0.002 | 7.543 | 1.104
2003-07-27 15:29 | 181 | 238 | 0.181 | 0.238 | 0.624 | 0.522 | -0.066 | 0.002 | 7.538 | 1.191
2003-07-27 15:29 | 181 | 245 | 0.181 | 0.245 | 0.534 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.474 | 0.794
2003-07-27 15:30 | 181 | 255 | 0.181 | 0.255 | 0.496 | 0.419 | -0.066 | 0.002 | 7.644 | 1.117
2003-07-27 15:30 | 181 | 253 | 0.181 | 0.253 | 0.479 | 0.406 | -0.066 | 0.002 | 7.58 | 1.136
2003-07-27 15:31 | 181 | 257 | 0.181 | 0.257 | 0.468 | 0.397 | -0.066 | 0.002 | 7.602 | 1.135
2003-07-27 15:31 | 181 | 265 | 0.181 | 0.265 | 0.463 | 0.394 | -0.066 | 0.002 | 7.546 | 0.879
2003-07-27 15:32 | 181 | 259 | 0.181 | 0.259 | 0.459 | 0.39 | -0.066 | 0.002 | 7.615 | 0.756
2003-07-27 15:32 | 181 | 254 | 0.181 | 0.254 | 0.454 | 0.386 | -0.066 | 0.002 | 7.633 | 1.114
2003-07-27 15:33 | 181 | 255 | 0.181 | 0.255 | 0.452 | 0.384 | -0.066 | 0.002 | 7.437 | 1.372
2003-07-27 15:33 | 181 | 256 | 0.181 | 0.256 | 0.449 | 0.383 | -0.066 | 0.002 | 7.49 | 1.184
2003-07-27 15:34 | 181 | 259 | 0.181 | 0.259 | 0.449 | 0.383 | -0.066 | 0.002 | 7.505 | 0.838
2003-07-27 15:34 | 181 | 258 | 0.181 | 0.258 | 0.452 | 0.385 | -0.066 | 0.002 | 7.62 | 0.932
2003-07-27 15:35 | 181 | 256 | 0.181 | 0.256 | 0.451 | 0.384 | -0.066 | 0.002 | 7.475 | 0.871
2003-07-27 15:35 | 181 | 259 | 0.181 | 0.259 | 0.451 | 0.385 | -0.066 | 0.002 | 7.663 | 0.833
2003-07-27 15:36 | 181 | 258 | 0.181 | 0.258 | 0.451 | 0.384 | -0.066 | 0.002 | 7.545 | 0.879
2003-07-27 15:36 | 181 | 258 | 0.181 | 0.258 | 0.451 | 0.384 | -0.066 | 0.002 | 7.535 | 0.978
2003-07-27 15:37 | 181 | 258 | 0.181 | 0.258 | 0.449 | 0.384 | -0.066 | 0.002 | 7.605 | 1.038
2003-07-27 15:37 | 181 | 258 | 0.181 | 0.258 | 0.447 | 0.381 | -0.066 | 0.002 | 7.556 | 1.281
2003-07-27 15:38 | 181 | 253 | 0.181 | 0.253 | 0.445 | 0.38 | -0.066 | 0.002 | 7.534 | 1.231
2003-07-27 15:38 | 181 | 256 | 0.181 | 0.256 | 0.442 | 0.377 | -0.066 | 0.002 | 7.541 | 1.003
2003-07-27 15:39 | 181 | 252 | 0.181 | 0.252 | 0.439 | 0.375 | -0.066 | 0.002 | 7.536 | 0.98
2003-07-27 15:39 | 181 | 251 | 0.181 | 0.251 | 0.437 | 0.374 | -0.066 | 0.002 | 7.444 | 0.985
2003-07-27 15:40 | 181 | 256 | 0.181 | 0.256 | 0.438 | 0.375 | -0.066 | 0.002 | 7.491 | 0.879
2003-07-27 15:40 | 181 | 256 | 0.181 | 0.256 | 0.442 | 0.377 | -0.066 | 0.002 | 7.531 | 0.933
2003-07-27 15:41 | 181 | 260 | 0.181 | 0.26 | 0.445 | 0.381 | -0.066 | 0.002 | 7.649 | 0.998
2003-07-27 15:41 | 181 | 259 | 0.181 | 0.259 | 0.448 | 0.383 | -0.066 | 0.002 | 7.542 | 1.019
2003-07-27 15:42 | 181 | 259 | 0.181 | 0.259 | 0.448 | 0.383 | -0.066 | 0.002 | 7.604 | 1.089
2003-07-27 15:42 | 181 | 256 | 0.181 | 0.256 | 0.446 | 0.382 | -0.066 | 0.002 | 7.624 | 1.027
2003-07-27 15:43 | 181 | 256 | 0.181 | 0.256 | 0.446 | 0.381 | -0.066 | 0.002 | 7.504 | 1.09
2003-07-27 15:43 | 181 | 255 | 0.181 | 0.255 | 0.443 | 0.379 | -0.066 | 0.002 | 7.51 | 0.976
2003-07-27 15:44 | 181 | 252 | 0.181 | 0.252 | 0.45 | 0.378 | -0.066 | 0.002 | 7.609 | 0.944
2003-07-27 15:44 | 181 | 250 | 0.181 | 0.25 | 0.448 | 0.377 | -0.066 | 0.002 | 7.534 | 1.041
2003-07-27 15:45 | 181 | 248 | 0.181 | 0.248 | 0.446 | 0.375 | -0.066 | 0.002 | 7.644 | 1.007
2003-07-27 15:45 | 181 | 253 | 0.181 | 0.253 | 0.445 | 0.374 | -0.066 | 0.002 | 7.67 | 1.288
2003-07-27 15:46 | 181 | 250 | 0.181 | 0.25 | 0.444 | 0.374 | -0.066 | 0.002 | 7.614 | 1.055
2003-07-27 15:46 | 181 | 249 | 0.181 | 0.249 | 0.445 | 0.374 | -0.066 | 0.002 | 7.59 | 1.046
2003-07-27 15:47 | 181 | 253 | 0.181 | 0.253 | 0.45 | 0.378 | -0.066 | 0.002 | 7.466 | 0.91
2003-07-27 15:47 | 181 | 255 | 0.181 | 0.255 | 0.455 | 0.383 | -0.066 | 0.002 | 7.489 | 0.954
2003-07-27 15:48 | 181 | 261 | 0.181 | 0.261 | 0.458 | 0.385 | -0.066 | 0.002 | 7.626 | 0.965
2003-07-27 15:48 | 181 | 259 | 0.181 | 0.259 | 0.461 | 0.387 | -0.066 | 0.002 | 7.56 | 1.226
2003-07-27 15:49 | 181 | 260 | 0.181 | 0.26 | 0.461 | 0.387 | -0.066 | 0.002 | 7.631 | 0.956
2003-07-27 15:49 | 181 | 260 | 0.181 | 0.26 | 0.46 | 0.386 | -0.066 | 0.002 | 7.568 | 1.01
2003-07-27 15:50 | 181 | 256 | 0.181 | 0.256 | 0.458 | 0.385 | -0.066 | 0.002 | 7.684 | 0.892
2003-07-27 15:50 | 181 | 255 | 0.181 | 0.255 | 0.458 | 0.384 | -0.066 | 0.002 | 7.571 | 0.84
2003-07-27 15:51 | 181 | 256 | 0.181 | 0.256 | 0.455 | 0.383 | -0.066 | 0.002 | 7.568 | 1.022
2003-07-27 15:51 | 181 | 260 | 0.181 | 0.26 | 0.455 | 0.382 | -0.066 | 0.002 | 7.485 | 0.858
2003-07-27 15:52 | 181 | 258 | 0.181 | 0.258 | 0.455 | 0.383 | -0.066 | 0.002 | 7.578 | 0.904
2003-07-27 15:52 | 181 | 255 | 0.181 | 0.255 | 0.455 | 0.382 | -0.066 | 0.002 | 7.533 | 0.988
2003-07-27 15:53 | 181 | 255 | 0.181 | 0.255 | 0.459 | 0.386 | -0.066 | 0.002 | 7.528 | 1.136
2003-07-27 15:53 | 181 | 258 | 0.181 | 0.258 | 0.461 | 0.387 | -0.066 | 0.002 | 7.554 | 1.099
2003-07-27 15:54 | 181 | 257 | 0.181 | 0.257 | 0.462 | 0.388 | -0.066 | 0.002 | 7.707 | 1.12
2003-07-27 15:54 | 181 | 255 | 0.181 | 0.255 | 0.461 | 0.387 | -0.066 | 0.002 | 7.564 | 1.252
2003-07-27 15:55 | 181 | 254 | 0.181 | 0.254 | 0.462 | 0.389 | -0.066 | 0.002 | 7.515 | 1.211
2003-07-27 15:55 | 181 | 254 | 0.181 | 0.254 | 0.461 | 0.387 | -0.066 | 0.002 | 7.661 | 1.356
2003-07-27 15:56 | 181 | 252 | 0.181 | 0.252 | 0.459 | 0.386 | -0.066 | 0.002 | 7.533 | 1.115
2003-07-27 15:56 | 181 | 253 | 0.181 | 0.253 | 0.458 | 0.384 | -0.066 | 0.002 | 7.737 | 1.331
2003-07-27 15:57 | 181 | 253 | 0.181 | 0.253 | 0.456 | 0.383 | -0.066 | 0.002 | 7.532 | 0.916
2003-07-27 15:57 | 181 | 250 | 0.181 | 0.25 | 0.456 | 0.383 | -0.066 | 0.002 | 7.526 | 0.968
2003-07-27 15:58 | 181 | 250 | 0.181 | 0.25 | 0.455 | 0.382 | -0.066 | 0.002 | 7.545 | 1.038
2003-07-27 15:58 | 181 | 250 | 0.181 | 0.25 | 0.453 | 0.381 | -0.066 | 0.002 | 7.579 | 0.919
2003-07-27 15:59 | 181 | 248 | 0.181 | 0.248 | 0.452 | 0.38 | -0.066 | 0.002 | 7.601 | 0.823
2003-07-27 15:59 | 181 | 244 | 0.181 | 0.244 | 0.451 | 0.379 | -0.066 | 0.002 | 7.455 | 1.014
2003-07-27 16:00 | 181 | 250 | 0.181 | 0.25 | 0.455 | 0.382 | -0.066 | 0.002 | 7.453 | 0.929
2003-07-27 16:00 | 181 | 253 | 0.181 | 0.253 | 0.458 | 0.385 | -0.066 | 0.002 | 7.513 | 0.995
2003-07-27 16:01 | 181 | 254 | 0.181 | 0.254 | 0.462 | 0.388 | -0.066 | 0.002 | 7.542 | 0.964
2003-07-27 16:01 | 181 | 256 | 0.181 | 0.256 | 0.465 | 0.391 | -0.066 | 0.002 | 7.517 | 0.982
2003-07-27 16:02 | 181 | 255 | 0.181 | 0.255 | 0.466 | 0.392 | -0.066 | 0.002 | 7.634 | 1.035
2003-07-27 16:02 | 181 | 255 | 0.181 | 0.255 | 0.468 | 0.393 | -0.066 | 0.002 | 7.641 | 1.172
2003-07-27 16:03 | 181 | 253 | 0.181 | 0.253 | 0.468 | 0.394 | -0.066 | 0.002 | 7.625 | 1.164
2003-07-27 16:03 | 181 | 251 | 0.181 | 0.251 | 0.468 | 0.393 | -0.066 | 0.002 | 7.527 | 1.033
2003-07-27 16:04 | 181 | 252 | 0.181 | 0.252 | 0.465 | 0.391 | -0.066 | 0.002 | 7.626 | 0.712
2003-07-27 16:04 | 181 | 247 | 0.181 | 0.247 | 0.464 | 0.39 | -0.066 | 0.002 | 7.58 | 0.649
2003-07-27 16:05 | 181 | 248 | 0.181 | 0.248 | 0.463 | 0.389 | -0.066 | 0.002 | 7.512 | 0.9
2003-07-27 16:05 | 181 | 246 | 0.181 | 0.246 | 0.462 | 0.388 | -0.066 | 0.002 | 7.507 | 0.582
2003-07-27 16:06 | 181 | 247 | 0.181 | 0.247 | 0.459 | 0.385 | -0.066 | 0.002 | 7.528 | 0.528
2003-07-27 16:06 | 181 | 242 | 0.181 | 0.242 | 0.457 | 0.384 | -0.066 | 0.002 | 7.533 | 0.607
2003-07-27 16:07 | 181 | 245 | 0.181 | 0.245 | 0.457 | 0.384 | -0.066 | 0.002 | 7.51 | 0.574
2003-07-27 16:07 | 181 | 242 | 0.181 | 0.242 | 0.455 | 0.382 | -0.066 | 0.002 | 7.488 | 0.713
2003-07-27 16:08 | 181 | 242 | 0.181 | 0.242 | 0.455 | 0.382 | -0.066 | 0.002 | 7.481 | 0.625
2003-07-27 16:08 | 181 | 240 | 0.181 | 0.24 | 0.456 | 0.383 | -0.066 | 0.002 | 7.501 | 0.59
2003-07-27 16:09 | 181 | 242 | 0.181 | 0.242 | 0.461 | 0.387 | -0.066 | 0.002 | 7.578 | 0.651
2003-07-27 16:09 | 181 | 246 | 0.181 | 0.246 | 0.465 | 0.39 | -0.066 | 0.002 | 7.563 | 0.575
2003-07-27 16:10 | 181 | 245 | 0.181 | 0.245 | 0.466 | 0.392 | -0.066 | 0.002 | 7.65 | 0.829
2003-07-27 16:10 | 181 | 245 | 0.181 | 0.245 | 0.467 | 0.393 | -0.066 | 0.002 | 7.62 | 0.832
2003-07-27 16:11 | 181 | 240 | 0.181 | 0.24 | 0.468 | 0.393 | -0.066 | 0.002 | 7.721 | 0.839
2003-07-27 16:11 | 181 | 242 | 0.181 | 0.242 | 0.467 | 0.392 | -0.066 | 0.002 | 7.724 | 0.817
2003-07-27 16:12 | 181 | 242 | 0.181 | 0.242 | 0.465 | 0.391 | -0.066 | 0.002 | 7.663 | 0.872
2003-07-27 16:12 | 181 | 240 | 0.181 | 0.24 | 0.464 | 0.389 | -0.066 | 0.002 | 7.671 | 0.792
2003-07-27 16:13 | 181 | 241 | 0.181 | 0.241 | 0.463 | 0.389 | -0.066 | 0.002 | 7.548 | 0.763
2003-07-27 16:13 | 181 | 236 | 0.181 | 0.236 | 0.461 | 0.387 | -0.066 | 0.002 | 7.619 | 0.659
2003-07-27 16:14 | 181 | 236 | 0.181 | 0.236 | 0.461 | 0.386 | -0.066 | 0.002 | 7.592 | 0.968
2003-07-27 16:14 | 181 | 234 | 0.181 | 0.234 | 0.459 | 0.386 | -0.066 | 0.002 | 7.535 | 1.291
2003-07-27 16:15 | 181 | 234 | 0.181 | 0.234 | 0.459 | 0.386 | -0.066 | 0.002 | 7.607 | 1.211
2003-07-27 16:15 | 181 | 236 | 0.181 | 0.236 | 0.459 | 0.385 | -0.066 | 0.002 | 7.513 | 1.25
2003-07-27 16:16 | 181 | 233 | 0.181 | 0.233 | 0.461 | 0.387 | -0.066 | 0.002 | 7.576 | 1.265
2003-07-27 16:16 | 181 | 234 | 0.181 | 0.234 | 0.458 | 0.385 | -0.066 | 0.002 | 7.515 | 1.261
2003-07-27 16:17 | 181 | 237 | 0.181 | 0.237 | 0.458 | 0.385 | -0.066 | 0.002 | 7.544 | 1.002
2003-07-27 16:17 | 181 | 240 | 0.181 | 0.24 | 0.462 | 0.388 | -0.066 | 0.002 | 7.616 | 0.948
2003-07-27 16:18 | 181 | 236 | 0.181 | 0.236 | 0.468 | 0.393 | -0.066 | 0.002 | 7.693 | 0.932
2003-07-27 16:18 | 181 | 238 | 0.181 | 0.238 | 0.47 | 0.395 | -0.066 | 0.002 | 7.856 | 1.016
2003-07-27 16:19 | 181 | 240 | 0.181 | 0.24 | 0.472 | 0.396 | -0.066 | 0.002 | 7.926 | 0.978
2003-07-27 16:19 | 181 | 238 | 0.181 | 0.238 | 0.473 | 0.398 | -0.066 | 0.002 | 7.814 | 0.98
2003-07-27 16:20 | 181 | 242 | 0.181 | 0.242 | 0.475 | 0.399 | -0.066 | 0.002 | 7.864 | 0.986
2003-07-27 16:20 | 181 | 238 | 0.181 | 0.238 | 0.477 | 0.4 | -0.066 | 0.002 | 7.804 | 1.055
2003-07-27 16:21 | 181 | 237 | 0.181 | 0.237 | 0.486 | 0.407 | -0.066 | 0.002 | 7.904 | 1.23
2003-07-27 16:21 | 181 | 234 | 0.181 | 0.234 | 0.489 | 0.41 | -0.066 | 0.002 | 7.855 | 1.256
2003-07-27 16:22 | 181 | 235 | 0.181 | 0.235 | 0.49 | 0.411 | -0.066 | 0.002 | 7.735 | 1.253
2003-07-27 16:22 | 181 | 237 | 0.181 | 0.237 | 0.489 | 0.41 | -0.066 | 0.002 | 7.806 | 1.293
2003-07-27 16:23 | 181 | 235 | 0.181 | 0.235 | 0.489 | 0.41 | -0.066 | 0.002 | 7.756 | 1.168
2003-07-27 16:23 | 181 | 234 | 0.181 | 0.234 | 0.49 | 0.41 | -0.066 | 0.002 | 7.559 | 1.099
2003-07-27 16:24 | 181 | 230 | 0.181 | 0.23 | 0.486 | 0.407 | -0.066 | 0.002 | 7.658 | 1.025
2003-07-27 16:24 | 181 | 232 | 0.181 | 0.232 | 0.483 | 0.405 | -0.066 | 0.002 | 7.623 | 0.975
2003-07-27 16:25 | 181 | 234 | 0.181 | 0.234 | 0.49 | 0.411 | -0.066 | 0.002 | 7.662 | 0.913
2003-07-27 16:25 | 181 | 232 | 0.181 | 0.232 | 0.489 | 0.409 | -0.066 | 0.002 | 7.575 | 1.186
2003-07-27 16:26 | 181 | 231 | 0.181 | 0.231 | 0.482 | 0.404 | -0.066 | 0.002 | 7.53 | 1.254
2003-07-27 16:26 | 181 | 230 | 0.181 | 0.23 | 0.477 | 0.4 | -0.066 | 0.002 | 7.492 | 0.956
2003-07-27 16:27 | 181 | 233 | 0.181 | 0.233 | 0.477 | 0.4 | -0.066 | 0.002 | 7.601 | 1.032
2003-07-27 16:27 | 181 | 231 | 0.181 | 0.231 | 0.485 | 0.406 | -0.066 | 0.002 | 7.562 | 1.286
2003-07-27 16:28 | 181 | 232 | 0.181 | 0.232 | 0.489 | 0.41 | -0.066 | 0.002 | 7.526 | 1.156
2003-07-27 16:28 | 181 | 231 | 0.181 | 0.231 | 0.496 | 0.416 | -0.066 | 0.002 | 7.424 | 1.194
2003-07-27 16:29 | 181 | 235 | 0.181 | 0.235 | 0.498 | 0.417 | -0.066 | 0.002 | 7.551 | 1.28
2003-07-27 16:29 | 181 | 230 | 0.181 | 0.23 | 0.497 | 0.416 | -0.066 | 0.002 | 7.532 | 1.203
2003-07-27 16:30 | 181 | 232 | 0.181 | 0.232 | 0.497 | 0.415 | -0.066 | 0.002 | 7.555 | 0.949
2003-07-27 16:30 | 181 | 231 | 0.181 | 0.231 | 0.495 | 0.414 | -0.066 | 0.002 | 7.696 | 1.113
2003-07-27 16:31 | 181 | 229 | 0.181 | 0.229 | 0.492 | 0.412 | -0.066 | 0.002 | 7.368 | 1
2003-07-27 16:31 | 181 | 230 | 0.181 | 0.23 | 0.49 | 0.41 | -0.066 | 0.002 | 7.397 | 0.936
2003-07-27 16:32 | 181 | 229 | 0.181 | 0.229 | 0.488 | 0.408 | -0.066 | 0.002 | 7.494 | 1.151
2003-07-27 16:32 | 181 | 230 | 0.181 | 0.23 | 0.486 | 0.406 | -0.066 | 0.002 | 7.472 | 1.486
2003-07-27 16:33 | 181 | 226 | 0.181 | 0.226 | 0.484 | 0.405 | -0.066 | 0.002 | 7.446 | 1.024
2003-07-27 16:33 | 181 | 228 | 0.181 | 0.228 | 0.481 | 0.403 | -0.066 | 0.002 | 7.411 | 1.019
2003-07-27 16:34 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.48 | 0.402 | -0.066 | 0.002 | 7.396 | 0.888
2003-07-27 16:34 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.477 | 0.4 | -0.066 | 0.002 | 7.433 | 0.941
2003-07-27 16:35 | 181 | 226 | 0.181 | 0.226 | 0.477 | 0.399 | -0.066 | 0.002 | 7.295 | 0.874
2003-07-27 16:35 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.479 | 0.401 | -0.066 | 0.002 | 7.26 | 0.832
2003-07-27 16:36 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.478 | 0.401 | -0.066 | 0.002 | 7.375 | 1.091
2003-07-27 16:36 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.484 | 0.405 | -0.066 | 0.002 | 7.593 | 1.103
2003-07-27 16:37 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.488 | 0.408 | -0.066 | 0.002 | 7.459 | 1.107
2003-07-27 16:37 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.49 | 0.41 | -0.066 | 0.002 | 7.507 | 0.906
2003-07-27 16:38 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.491 | 0.411 | -0.066 | 0.002 | 7.427 | 0.91
2003-07-27 16:38 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.494 | 0.413 | -0.066 | 0.002 | 7.437 | 0.977
2003-07-27 16:39 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.496 | 0.415 | -0.066 | 0.002 | 7.531 | 1.258
2003-07-27 16:39 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.495 | 0.414 | -0.066 | 0.002 | 7.447 | 1.291
2003-07-27 16:40 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.495 | 0.414 | -0.066 | 0.002 | 7.451 | 1.228
2003-07-27 16:40 | 181 | 229 | 0.181 | 0.229 | 0.496 | 0.415 | -0.066 | 0.002 | 7.398 | 1.169
2003-07-27 16:41 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.495 | 0.414 | -0.066 | 0.002 | 7.334 | 1.1
2003-07-27 16:41 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.493 | 0.413 | -0.066 | 0.002 | 7.369 | 1.095
2003-07-27 16:42 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.492 | 0.411 | -0.066 | 0.002 | 7.316 | 1.075
2003-07-27 16:42 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.491 | 0.411 | -0.066 | 0.002 | 7.318 | 1.091
2003-07-27 16:43 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.49 | 0.41 | -0.066 | 0.002 | 7.368 | 1.062
2003-07-27 16:43 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.491 | 0.411 | -0.066 | 0.002 | 7.473 | 1.091
2003-07-27 16:44 | 181 | 227 | 0.181 | 0.227 | 0.489 | 0.409 | -0.066 | 0.002 | 7.457 | 1.135
2003-07-27 16:44 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.492 | 0.411 | -0.066 | 0.002 | 7.441 | 1.203
2003-07-27 16:45 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.496 | 0.415 | -0.066 | 0.002 | 7.422 | 1.208
2003-07-27 16:45 | 181 | 228 | 0.181 | 0.228 | 0.5 | 0.418 | -0.066 | 0.002 | 7.494 | 0.998
2003-07-27 16:46 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.502 | 0.42 | -0.066 | 0.002 | 7.45 | 1.002
2003-07-27 16:46 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.505 | 0.422 | -0.066 | 0.002 | 7.377 | 0.9
2003-07-27 16:47 | 181 | 227 | 0.181 | 0.227 | 0.505 | 0.421 | -0.066 | 0.002 | 7.302 | 0.922
2003-07-27 16:47 | 181 | 229 | 0.181 | 0.229 | 0.505 | 0.422 | -0.066 | 0.002 | 7.286 | 0.894
2003-07-27 16:48 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.505 | 0.422 | -0.066 | 0.002 | 7.343 | 0.953
2003-07-27 16:48 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.504 | 0.421 | -0.066 | 0.002 | 7.407 | 1.01
2003-07-27 16:49 | 181 | 227 | 0.181 | 0.227 | 0.504 | 0.42 | -0.066 | 0.002 | 7.304 | 1.038
2003-07-27 16:49 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.503 | 0.42 | -0.066 | 0.002 | 7.336 | 0.953
2003-07-27 16:50 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.502 | 0.419 | -0.066 | 0.002 | 7.396 | 0.922
2003-07-27 16:50 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.501 | 0.418 | -0.066 | 0.002 | 7.478 | 0.997
2003-07-27 16:51 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.5 | 0.417 | -0.066 | 0.002 | 7.274 | 1.042
2003-07-27 16:51 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.501 | 0.418 | -0.066 | 0.002 | 7.375 | 1.017
2003-07-27 16:52 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.5 | 0.417 | -0.066 | 0.002 | 7.383 | 0.964
2003-07-27 16:52 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.501 | 0.418 | -0.066 | 0.002 | 7.241 | 0.926
2003-07-27 16:53 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.51 | 0.426 | -0.066 | 0.002 | 7.36 | 1.199
2003-07-27 16:53 | 181 | 228 | 0.181 | 0.228 | 0.515 | 0.43 | -0.066 | 0.002 | 7.259 | 0.971
2003-07-27 16:54 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.516 | 0.431 | -0.066 | 0.002 | 7.365 | 1.148
2003-07-27 16:54 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.518 | 0.432 | -0.066 | 0.002 | 7.384 | 0.977
2003-07-27 16:55 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.519 | 0.433 | -0.066 | 0.002 | 7.273 | 0.974
2003-07-27 16:55 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.517 | 0.432 | -0.066 | 0.002 | 7.389 | 1
2003-07-27 16:56 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.517 | 0.432 | -0.066 | 0.002 | 7.288 | 0.976
2003-07-27 16:56 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.515 | 0.43 | -0.066 | 0.002 | 7.292 | 0.978
2003-07-27 16:57 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.515 | 0.43 | -0.066 | 0.002 | 7.239 | 0.97
2003-07-27 16:57 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.514 | 0.429 | -0.066 | 0.002 | 7.294 | 1
2003-07-27 16:58 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.513 | 0.428 | -0.066 | 0.002 | 7.269 | 1.043
2003-07-27 16:58 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.512 | 0.427 | -0.066 | 0.002 | 7.217 | 1.058
2003-07-27 16:59 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.511 | 0.426 | -0.066 | 0.002 | 7.212 | 1.103
2003-07-27 16:59 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.509 | 0.424 | -0.066 | 0.002 | 7.213 | 1.064
2003-07-27 17:00 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.508 | 0.424 | -0.066 | 0.002 | 7.325 | 1.261
2003-07-27 17:00 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.506 | 0.422 | -0.066 | 0.002 | 7.354 | 1.018
2003-07-27 17:01 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.508 | 0.423 | -0.066 | 0.002 | 7.204 | 0.965
2003-07-27 17:01 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.513 | 0.428 | -0.066 | 0.002 | 7.143 | 1.096
2003-07-27 17:02 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.518 | 0.432 | -0.066 | 0.002 | 7.299 | 1.078
2003-07-27 17:02 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.521 | 0.435 | -0.066 | 0.002 | 7.197 | 1.021
2003-07-27 17:03 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.524 | 0.437 | -0.066 | 0.002 | 7.146 | 1.077
2003-07-27 17:03 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.525 | 0.438 | -0.066 | 0.002 | 7.176 | 1.075
2003-07-27 17:04 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.526 | 0.439 | -0.066 | 0.002 | 7.182 | 1.035
2003-07-27 17:04 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.526 | 0.438 | -0.066 | 0.002 | 7.244 | 1.273
2003-07-27 17:05 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.524 | 0.437 | -0.066 | 0.002 | 7.256 | 1.053
2003-07-27 17:05 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.523 | 0.436 | -0.066 | 0.002 | 7.275 | 1.111
2003-07-27 17:06 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.522 | 0.435 | -0.066 | 0.002 | 7.36 | 1.253
2003-07-27 17:06 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.521 | 0.434 | -0.066 | 0.002 | 7.368 | 1.128
2003-07-27 17:07 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.521 | 0.434 | -0.066 | 0.002 | 7.329 | 1.088
2003-07-27 17:07 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.519 | 0.433 | -0.066 | 0.002 | 7.284 | 1.166
2003-07-27 17:08 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.518 | 0.432 | -0.066 | 0.002 | 7.253 | 1.084
2003-07-27 17:08 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.518 | 0.432 | -0.066 | 0.002 | 7.236 | 0.988
2003-07-27 17:09 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.517 | 0.431 | -0.066 | 0.002 | 7.332 | 1.22
2003-07-27 17:09 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.517 | 0.431 | -0.066 | 0.002 | 7.315 | 1.043
2003-07-27 17:10 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.514 | 0.429 | -0.066 | 0.002 | 7.223 | 1.11
2003-07-27 17:10 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.512 | 0.427 | -0.066 | 0.002 | 7.209 | 1.128
2003-07-27 17:11 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.514 | 0.429 | -0.066 | 0.002 | 7.308 | 1.038
2003-07-27 17:11 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.522 | 0.436 | -0.066 | 0.002 | 7.128 | 1.153
2003-07-27 17:12 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.531 | 0.443 | -0.066 | 0.002 | 7.327 | 1.092
2003-07-27 17:12 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.535 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.348 | 1.122
2003-07-27 17:13 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.538 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.344 | 1.096
2003-07-27 17:13 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.543 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.389 | 1.044
2003-07-27 17:14 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.545 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.325 | 0.982
2003-07-27 17:14 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.55 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.321 | 1.14
2003-07-27 17:15 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.301 | 0.98
2003-07-27 17:15 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.548 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.182 | 1.264
2003-07-27 17:16 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.545 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.195 | 1.245
2003-07-27 17:16 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.543 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.165 | 1.172
2003-07-27 17:17 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.54 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.203 | 1.238
2003-07-27 17:17 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.538 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.277 | 1.221
2003-07-27 17:18 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.536 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.246 | 1.297
2003-07-27 17:18 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.536 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.129 | 1.142
2003-07-27 17:19 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.533 | 0.444 | -0.066 | 0.002 | 7.167 | 1.312
2003-07-27 17:19 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.529 | 0.441 | -0.066 | 0.002 | 7.157 | 1.048
2003-07-27 17:20 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.529 | 0.44 | -0.066 | 0.002 | 7.256 | 1.264
2003-07-27 17:20 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.536 | 0.447 | -0.066 | 0.002 | 7.252 | 1.203
2003-07-27 17:21 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.541 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.308 | 1.487
2003-07-27 17:21 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.545 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.339 | 1.568
2003-07-27 17:22 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.223 | 1.502
2003-07-27 17:22 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.551 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.311 | 1.303
2003-07-27 17:23 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.248 | 1.087
2003-07-27 17:23 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.546 | 0.454 | -0.066 | 0.002 | 7.163 | 1.376
2003-07-27 17:24 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.544 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.382 | 1.445
2003-07-27 17:24 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.544 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.389 | 1.066
2003-07-27 17:25 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.543 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.377 | 1.054
2003-07-27 17:25 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.542 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.477 | 1.09
2003-07-27 17:26 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.541 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.459 | 1.021
2003-07-27 17:26 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.54 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.203 | 1.202
2003-07-27 17:27 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.538 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.204 | 1.26
2003-07-27 17:27 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.536 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.274 | 1.308
2003-07-27 17:28 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.541 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.223 | 1.062
2003-07-27 17:28 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.543 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.219 | 1.076
2003-07-27 17:29 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.544 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.234 | 1.094
2003-07-27 17:29 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.54 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.301 | 1.138
2003-07-27 17:30 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.536 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.268 | 1.389
2003-07-27 17:30 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.535 | 0.445 | -0.066 | 0.002 | 7.249 | 1.481
2003-07-27 17:31 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.54 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.274 | 1.242
2003-07-27 17:31 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.546 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.266 | 1.266
2003-07-27 17:32 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.292 | 1.306
2003-07-27 17:32 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.552 | 0.459 | -0.066 | 0.002 | 7.347 | 1.284
2003-07-27 17:33 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.553 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.313 | 1.363
2003-07-27 17:33 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.553 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.239 | 1.164
2003-07-27 17:34 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.551 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.345 | 1.194
2003-07-27 17:34 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.548 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.267 | 1.464
2003-07-27 17:35 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.546 | 0.454 | -0.066 | 0.002 | 7.234 | 1.511
2003-07-27 17:35 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.543 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.28 | 1.074
2003-07-27 17:36 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.541 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.362 | 0.977
2003-07-27 17:36 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.541 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.297 | 1.094
2003-07-27 17:37 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.54 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.177 | 1.121
2003-07-27 17:37 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.54 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.187 | 1.153
2003-07-27 17:38 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.539 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.23 | 1.057
2003-07-27 17:38 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.539 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.199 | 1.018
2003-07-27 17:39 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.54 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.341 | 1.107
2003-07-27 17:39 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.539 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.262 | 1.238
2003-07-27 17:40 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.535 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.247 | 1.255
2003-07-27 17:40 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.533 | 0.444 | -0.066 | 0.002 | 7.174 | 0.925
2003-07-27 17:41 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.536 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.251 | 0.947
2003-07-27 17:41 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.543 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.219 | 0.981
2003-07-27 17:42 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.545 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.291 | 0.934
2003-07-27 17:42 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.548 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.274 | 1.03
2003-07-27 17:43 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.55 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.212 | 0.983
2003-07-27 17:43 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.55 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.235 | 1.072
2003-07-27 17:44 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.547 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.278 | 1.056
2003-07-27 17:44 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.545 | 0.454 | -0.066 | 0.002 | 7.29 | 0.94
2003-07-27 17:45 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.545 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.27 | 0.924
2003-07-27 17:45 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.543 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.174 | 0.872
2003-07-27 17:46 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.542 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.235 | 0.983
2003-07-27 17:46 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.54 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.242 | 1.016
2003-07-27 17:47 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.543 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.261 | 0.972
2003-07-27 17:47 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.539 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.219 | 0.93
2003-07-27 17:48 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.536 | 0.447 | -0.066 | 0.002 | 7.307 | 0.994
2003-07-27 17:48 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.535 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.288 | 1.068
2003-07-27 17:49 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.533 | 0.444 | -0.066 | 0.002 | 7.226 | 1.109
2003-07-27 17:49 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.531 | 0.443 | -0.066 | 0.002 | 7.189 | 1.248
2003-07-27 17:50 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.53 | 0.442 | -0.066 | 0.002 | 7.23 | 1.306
2003-07-27 17:50 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.527 | 0.439 | -0.066 | 0.002 | 7.227 | 1.048
2003-07-27 17:51 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.526 | 0.439 | -0.066 | 0.002 | 7.325 | 1.272
2003-07-27 17:51 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.529 | 0.441 | -0.066 | 0.002 | 7.343 | 1.327
2003-07-27 17:52 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.534 | 0.445 | -0.066 | 0.002 | 7.227 | 1.28
2003-07-27 17:52 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.539 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.356 | 1.133
2003-07-27 17:53 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.542 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.348 | 1.112
2003-07-27 17:53 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.544 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.319 | 1.208
2003-07-27 17:54 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.544 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.397 | 1.162
2003-07-27 17:54 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.544 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.363 | 1.408
2003-07-27 17:55 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.542 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.246 | 1.339
2003-07-27 17:55 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.542 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.304 | 1.469
2003-07-27 17:56 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.541 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.261 | 1.389
2003-07-27 17:56 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.54 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.261 | 1.467
2003-07-27 17:57 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.538 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.252 | 1.086
2003-07-27 17:57 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.538 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.266 | 1.196
2003-07-27 17:58 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.537 | 0.447 | -0.066 | 0.002 | 7.25 | 1.229
2003-07-27 17:58 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.535 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.272 | 1.313
2003-07-27 17:59 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.534 | 0.445 | -0.066 | 0.002 | 7.154 | 1.169
2003-07-27 17:59 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.532 | 0.443 | -0.066 | 0.002 | 7.2 | 1.231
2003-07-27 18:00 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.532 | 0.443 | -0.066 | 0.002 | 7.2 | 1.376
2003-07-27 18:00 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.529 | 0.44 | -0.066 | 0.002 | 7.256 | 1.318
2003-07-27 18:01 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.526 | 0.439 | -0.066 | 0.002 | 7.278 | 1.194
2003-07-27 18:01 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.529 | 0.441 | -0.066 | 0.002 | 7.254 | 1.087
2003-07-27 18:02 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.532 | 0.443 | -0.066 | 0.002 | 7.216 | 1.178
2003-07-27 18:02 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.535 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.333 | 1.227
2003-07-27 18:03 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.538 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.26 | 1.363
2003-07-27 18:03 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.539 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.338 | 0.977
2003-07-27 18:04 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.54 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.204 | 1.32
2003-07-27 18:04 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.538 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.19 | 1.196
2003-07-27 18:05 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.537 | 0.447 | -0.066 | 0.002 | 7.341 | 1.417
2003-07-27 18:05 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.535 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.305 | 1.359
2003-07-27 18:06 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.534 | 0.445 | -0.066 | 0.002 | 7.214 | 1.364
2003-07-27 18:06 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.533 | 0.444 | -0.066 | 0.002 | 7.329 | 1.307
2003-07-27 18:07 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.532 | 0.443 | -0.066 | 0.002 | 7.236 | 1.383
2003-07-27 18:07 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.531 | 0.442 | -0.066 | 0.002 | 7.222 | 1.371
2003-07-27 18:08 | 181 | 206 | 0.181 | 0.206 | 0.531 | 0.443 | -0.066 | 0.002 | 7.326 | 1.134
2003-07-27 18:08 | 181 | 206 | 0.181 | 0.206 | 0.53 | 0.442 | -0.066 | 0.002 | 7.251 | 1.192
2003-07-27 18:09 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.53 | 0.441 | -0.066 | 0.002 | 7.244 | 1.033
2003-07-27 18:09 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.53 | 0.442 | -0.066 | 0.002 | 7.228 | 1.077
2003-07-27 18:10 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.53 | 0.442 | -0.066 | 0.002 | 7.276 | 1.086
2003-07-27 18:10 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.529 | 0.44 | -0.066 | 0.002 | 7.134 | 1.107
2003-07-27 18:11 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.528 | 0.44 | -0.066 | 0.002 | 7.168 | 1.114
2003-07-27 18:11 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.536 | 0.447 | -0.066 | 0.002 | 7.334 | 1.273
2003-07-27 18:12 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.541 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.229 | 1.137
2003-07-27 18:12 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.545 | 0.454 | -0.066 | 0.002 | 7.234 | 1.135
2003-07-27 18:13 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.548 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.166 | 1.225
2003-07-27 18:13 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.55 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.131 | 1.005
2003-07-27 18:14 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.55 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.184 | 1.126
2003-07-27 18:14 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.139 | 1.175
2003-07-27 18:15 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.548 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.253 | 1.111
2003-07-27 18:15 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.546 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.213 | 1.187
2003-07-27 18:16 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.544 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.26 | 1.347
2003-07-27 18:16 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.549 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.203 | 1.199
2003-07-27 18:17 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.547 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.133 | 1.241
2003-07-27 18:17 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.544 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.195 | 1.451
2003-07-27 18:18 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.541 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.236 | 1.484
2003-07-27 18:18 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.539 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.156 | 1.147
2003-07-27 18:19 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.537 | 0.447 | -0.066 | 0.002 | 7.261 | 1.103
2003-07-27 18:19 | 181 | 207 | 0.181 | 0.207 | 0.536 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.177 | 1.215
2003-07-27 18:20 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.535 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.236 | 1.114
2003-07-27 18:20 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.533 | 0.444 | -0.066 | 0.002 | 7.261 | 1.056
2003-07-27 18:21 | 181 | 206 | 0.181 | 0.206 | 0.53 | 0.442 | -0.066 | 0.002 | 7.284 | 1.07
2003-07-27 18:21 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.529 | 0.44 | -0.066 | 0.002 | 7.185 | 1.274
2003-07-27 18:22 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.528 | 0.44 | -0.066 | 0.002 | 7.179 | 1.112
2003-07-27 18:22 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.536 | 0.447 | -0.066 | 0.002 | 7.235 | 1.19
2003-07-27 18:23 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.544 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.166 | 1.051
2003-07-27 18:23 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.547 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.252 | 1.095
2003-07-27 18:24 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.551 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.263 | 1.028
2003-07-27 18:24 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.552 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.158 | 1.046
2003-07-27 18:25 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.553 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.239 | 1.123
2003-07-27 18:25 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.553 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.274 | 1.103
2003-07-27 18:26 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.551 | 0.459 | -0.066 | 0.002 | 7.221 | 1.088
2003-07-27 18:26 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.551 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.197 | 1.343
2003-07-27 18:27 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.251 | 1.322
2003-07-27 18:27 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.547 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.262 | 1.483
2003-07-27 18:28 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.547 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.278 | 1.632
2003-07-27 18:28 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.547 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.322 | 1.131
2003-07-27 18:29 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.546 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.14 | 1.08
2003-07-27 18:29 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.546 | 0.454 | -0.066 | 0.002 | 7.168 | 1.099
2003-07-27 18:30 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.544 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.127 | 1.022
2003-07-27 18:30 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.544 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.11 | 1.028
2003-07-27 18:31 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.54 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.084 | 1.1
2003-07-27 18:31 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.54 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.08 | 1.093
2003-07-27 18:32 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.544 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.141 | 1.112
2003-07-27 18:32 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.547 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.172 | 1.303
2003-07-27 18:33 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.204 | 1.111
2003-07-27 18:33 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.55 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.064 | 1.03
2003-07-27 18:34 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.551 | 0.459 | -0.066 | 0.002 | 7.182 | 1.223
2003-07-27 18:34 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.552 | 0.459 | -0.066 | 0.002 | 7.172 | 1.287
2003-07-27 18:35 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.552 | 0.459 | -0.066 | 0.002 | 7.181 | 1.343
2003-07-27 18:35 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.551 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.098 | 1.319
2003-07-27 18:36 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.55 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.167 | 1.324
2003-07-27 18:36 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.22 | 1.382
2003-07-27 18:37 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.546 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.211 | 1.066
2003-07-27 18:37 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.545 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.126 | 1.121
2003-07-27 18:38 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.542 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.314 | 1.088
2003-07-27 18:38 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.54 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.184 | 1.137
2003-07-27 18:39 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.538 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.173 | 1.141
2003-07-27 18:39 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.536 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.191 | 1.103
2003-07-27 18:40 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.533 | 0.444 | -0.066 | 0.002 | 7.244 | 1.224
2003-07-27 18:40 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.537 | 0.447 | -0.066 | 0.002 | 7.211 | 1.213
2003-07-27 18:41 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.544 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.176 | 1.018
2003-07-27 18:41 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.546 | 0.454 | -0.066 | 0.002 | 7.326 | 1.029
2003-07-27 18:42 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.547 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.23 | 1.111
2003-07-27 18:42 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.548 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.221 | 1.089
2003-07-27 18:43 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.548 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.192 | 1.107
2003-07-27 18:43 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.546 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.049 | 1.096
2003-07-27 18:44 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.543 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.008 | 1.09
2003-07-27 18:44 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.54 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.109 | 1.069
2003-07-27 18:45 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.539 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.067 | 1.081
2003-07-27 18:45 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.538 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.084 | 1.205
2003-07-27 18:46 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.538 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.061 | 1.03
2003-07-27 18:46 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.538 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.138 | 1.042
2003-07-27 18:47 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.531 | 0.443 | -0.066 | 0.002 | 7.149 | 1.091
2003-07-27 18:47 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.526 | 0.439 | -0.066 | 0.002 | 7.065 | 1.069
2003-07-27 18:48 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.525 | 0.438 | -0.066 | 0.002 | 7.223 | 1.316
2003-07-27 18:48 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.534 | 0.445 | -0.066 | 0.002 | 7.168 | 1.236
2003-07-27 18:49 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.539 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.224 | 1.336
2003-07-27 18:49 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.542 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.338 | 1.324
2003-07-27 18:50 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.543 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.242 | 1.3
2003-07-27 18:50 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.542 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.212 | 1.368
2003-07-27 18:51 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.542 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.22 | 1.316
2003-07-27 18:51 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.539 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.219 | 1.058
2003-07-27 18:52 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.536 | 0.447 | -0.066 | 0.002 | 7.215 | 1.052
2003-07-27 18:52 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.534 | 0.445 | -0.066 | 0.002 | 7.112 | 1.246
2003-07-27 18:53 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.533 | 0.444 | -0.066 | 0.002 | 7.123 | 1.28
2003-07-27 18:53 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.531 | 0.443 | -0.066 | 0.002 | 7.192 | 1.308
2003-07-27 18:54 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.526 | 0.439 | -0.066 | 0.002 | 7.115 | 1.235
2003-07-27 18:54 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.524 | 0.437 | -0.066 | 0.002 | 7.168 | 1.375
2003-07-27 18:55 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.525 | 0.438 | -0.066 | 0.002 | 7.124 | 1.629
2003-07-27 18:55 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.532 | 0.443 | -0.066 | 0.002 | 7.113 | 1.638
2003-07-27 18:56 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.535 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.089 | 1.479
2003-07-27 18:56 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.537 | 0.447 | -0.066 | 0.002 | 7.181 | 1.333
2003-07-27 18:57 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.538 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.035 | 1.071
2003-07-27 18:57 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.538 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.128 | 1.084
2003-07-27 18:58 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.536 | 0.447 | -0.066 | 0.002 | 7.081 | 1.096
2003-07-27 18:58 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.534 | 0.445 | -0.066 | 0.002 | 7.06 | 1.047
2003-07-27 18:59 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.531 | 0.443 | -0.066 | 0.002 | 7.171 | 1.105
2003-07-27 18:59 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.53 | 0.442 | -0.066 | 0.002 | 7.111 | 1.101
2003-07-27 19:00 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.528 | 0.44 | -0.066 | 0.002 | 7.061 | 1.001
2003-07-27 19:00 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.523 | 0.436 | -0.066 | 0.002 | 7.069 | 1.044
2003-07-27 19:01 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.52 | 0.434 | -0.066 | 0.002 | 7.175 | 1.063
2003-07-27 19:01 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.522 | 0.435 | -0.066 | 0.002 | 7.119 | 1.074
2003-07-27 19:02 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.53 | 0.442 | -0.066 | 0.002 | 7.119 | 1.095
2003-07-27 19:02 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.537 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.115 | 1.052
2003-07-27 19:03 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.539 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.102 | 1.002
2003-07-27 19:03 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.542 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.108 | 1.162
2003-07-27 19:04 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.543 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.096 | 1.319
2003-07-27 19:04 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.543 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.128 | 1.34
2003-07-27 19:05 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.542 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.155 | 1.303
2003-07-27 19:05 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.54 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.145 | 1.242
2003-07-27 19:06 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.539 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.115 | 1.04
2003-07-27 19:06 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.537 | 0.447 | -0.066 | 0.002 | 7.143 | 1.186
2003-07-27 19:07 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.536 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.039 | 1.036
2003-07-27 19:07 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.535 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 6.998 | 1.249
2003-07-27 19:08 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.533 | 0.444 | -0.066 | 0.002 | 7.063 | 1.401
2003-07-27 19:08 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.53 | 0.441 | -0.066 | 0.002 | 7.086 | 1.399
2003-07-27 19:09 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.528 | 0.44 | -0.066 | 0.002 | 7.078 | 1.47
2003-07-27 19:09 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.537 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.09 | 1.4
2003-07-27 19:10 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.543 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.2 | 1.081
2003-07-27 19:10 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.545 | 0.454 | -0.066 | 0.002 | 7.137 | 0.929
2003-07-27 19:11 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.036 | 1.011
2003-07-27 19:11 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.55 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.198 | 1.149
2003-07-27 19:12 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.551 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.143 | 1.385
2003-07-27 19:12 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.551 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.118 | 1.307
2003-07-27 19:13 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.02 | 1.217
2003-07-27 19:13 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.548 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.026 | 1.322
2003-07-27 19:14 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.547 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.085 | 1.553
2003-07-27 19:14 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.547 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.105 | 1.513
2003-07-27 19:15 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.546 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.078 | 1.533
2003-07-27 19:15 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.546 | 0.454 | -0.066 | 0.002 | 6.975 | 1.336
2003-07-27 19:16 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.544 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.063 | 1.262
2003-07-27 19:16 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.544 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.081 | 1.313
2003-07-27 19:17 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.54 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.045 | 1.065
2003-07-27 19:17 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.538 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 6.965 | 0.995
2003-07-27 19:18 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.538 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.041 | 1.01
2003-07-27 19:18 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.545 | 0.454 | -0.066 | 0.002 | 7.068 | 1.07
2003-07-27 19:19 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.551 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.12 | 1.247
2003-07-27 19:19 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.554 | 0.462 | -0.066 | 0.002 | 7.143 | 1.248
2003-07-27 19:20 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.557 | 0.465 | -0.066 | 0.002 | 7.181 | 1.251
2003-07-27 19:20 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.557 | 0.465 | -0.066 | 0.002 | 7.18 | 1.084
2003-07-27 19:21 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.557 | 0.465 | -0.066 | 0.002 | 7.222 | 1.284
2003-07-27 19:21 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.557 | 0.464 | -0.066 | 0.002 | 7.259 | 1.369
2003-07-27 19:22 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.555 | 0.463 | -0.066 | 0.002 | 7.08 | 1.389
2003-07-27 19:22 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.554 | 0.461 | -0.066 | 0.002 | 7.236 | 1.472
2003-07-27 19:23 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.552 | 0.459 | -0.066 | 0.002 | 7.2 | 1.345
2003-07-27 19:23 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.552 | 0.459 | -0.066 | 0.002 | 7.274 | 1.286
2003-07-27 19:24 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.551 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.124 | 1.114
2003-07-27 19:24 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.188 | 1.072
2003-07-27 19:25 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.548 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.069 | 1.306
2003-07-27 19:25 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.546 | 0.454 | -0.066 | 0.002 | 7.047 | 1.355
2003-07-27 19:26 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.544 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.036 | 1.409
2003-07-27 19:26 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.542 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 6.94 | 1.414
2003-07-27 19:27 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.54 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.092 | 1.337
2003-07-27 19:27 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.537 | 0.447 | -0.066 | 0.002 | 7.076 | 1.299
2003-07-27 19:28 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.535 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.024 | 1.399
2003-07-27 19:28 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.54 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 6.996 | 1.043
2003-07-27 19:29 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.546 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.189 | 1.337
2003-07-27 19:29 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.55 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.199 | 1.008
2003-07-27 19:30 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.553 | 0.461 | -0.066 | 0.002 | 7.097 | 1.101
2003-07-27 19:30 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.555 | 0.462 | -0.066 | 0.002 | 7.179 | 1.154
2003-07-27 19:31 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.556 | 0.463 | -0.066 | 0.002 | 7.072 | 1.122
2003-07-27 19:31 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.555 | 0.463 | -0.066 | 0.002 | 7.19 | 1.129
2003-07-27 19:32 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.554 | 0.461 | -0.066 | 0.002 | 7.181 | 1.119
2003-07-27 19:32 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.552 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.109 | 1.166
2003-07-27 19:33 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.551 | 0.459 | -0.066 | 0.002 | 7.169 | 1.088
2003-07-27 19:33 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.55 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.272 | 1.086
2003-07-27 19:34 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.548 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.185 | 1.136
2003-07-27 19:34 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.547 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.325 | 1.272
2003-07-27 19:35 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.546 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.352 | 1.156
2003-07-27 19:35 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.545 | 0.454 | -0.066 | 0.002 | 7.197 | 1.186
2003-07-27 19:36 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.544 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.129 | 1.181
2003-07-27 19:36 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.543 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.166 | 1.155
2003-07-27 19:37 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.541 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.223 | 1.147
2003-07-27 19:37 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.538 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.15 | 1.041
2003-07-27 19:38 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.535 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.209 | 1.128
2003-07-27 19:38 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.543 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.153 | 1.084
2003-07-27 19:39 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.548 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.193 | 1.171
2003-07-27 19:39 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.55 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.304 | 1.053
2003-07-27 19:40 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.552 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.205 | 1.024
2003-07-27 19:40 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.555 | 0.462 | -0.066 | 0.002 | 7.33 | 1.003
2003-07-27 19:41 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.556 | 0.463 | -0.066 | 0.002 | 7.218 | 1.019
2003-07-27 19:41 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.554 | 0.462 | -0.066 | 0.002 | 7.156 | 1.258
2003-07-27 19:42 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.553 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.148 | 1.278
2003-07-27 19:42 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.552 | 0.459 | -0.066 | 0.002 | 7.104 | 1.277
2003-07-27 19:43 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.55 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.09 | 1.276
2003-07-27 19:43 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.131 | 1.286
2003-07-27 19:44 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.547 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.159 | 1.309
2003-07-27 19:44 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.546 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.195 | 1.226
2003-07-27 19:45 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.551 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.156 | 1.418
2003-07-27 19:45 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.069 | 1.073
2003-07-27 19:46 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.546 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.177 | 1.035
2003-07-27 19:46 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.544 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.239 | 1.314
2003-07-27 19:47 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.543 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.088 | 1.032
2003-07-27 19:47 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.541 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.146 | 1.384
2003-07-27 19:48 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.536 | 0.447 | -0.066 | 0.002 | 7.118 | 1.141
2003-07-27 19:48 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.538 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.157 | 1.094
2003-07-27 19:49 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.545 | 0.454 | -0.066 | 0.002 | 7.118 | 1.154
2003-07-27 19:49 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.551 | 0.459 | -0.066 | 0.002 | 7.201 | 1.24
2003-07-27 19:50 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.552 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.272 | 1.121
2003-07-27 19:50 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.554 | 0.461 | -0.066 | 0.002 | 7.271 | 1.155
2003-07-27 19:51 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.555 | 0.462 | -0.066 | 0.002 | 7.139 | 1.034
2003-07-27 19:51 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.554 | 0.462 | -0.066 | 0.002 | 7.173 | 1.458
2003-07-27 19:52 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.553 | 0.461 | -0.066 | 0.002 | 7.109 | 1.367
2003-07-27 19:52 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.552 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.153 | 1.355
2003-07-27 19:53 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.551 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.26 | 1.097
2003-07-27 19:53 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.175 | 1.259
2003-07-27 19:54 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.548 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.154 | 1.092
2003-07-27 19:54 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.547 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.158 | 1.037
2003-07-27 19:55 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.545 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.197 | 1.162
2003-07-27 19:55 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.544 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.163 | 1.138
2003-07-27 19:56 | 181 | 206 | 0.181 | 0.206 | 0.542 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.15 | 1.075
2003-07-27 19:56 | 181 | 207 | 0.181 | 0.207 | 0.542 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.257 | 1.384
2003-07-27 19:57 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.541 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.134 | 1.39
2003-07-27 19:57 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.541 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.054 | 1.63
2003-07-27 19:58 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.54 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.025 | 1.307
2003-07-27 19:58 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.538 | 0.448 | -0.066 | 0.002 | 7.104 | 1.239
2003-07-27 19:59 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.536 | 0.447 | -0.066 | 0.002 | 7.127 | 1.241
2003-07-27 19:59 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.543 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.199 | 1.201
2003-07-27 20:00 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.548 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.117 | 1.167
2003-07-27 20:00 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.55 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.227 | 1.494
2003-07-27 20:01 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.552 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.175 | 1.186
2003-07-27 20:01 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.553 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.14 | 1.136
2003-07-27 20:02 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.551 | 0.459 | -0.066 | 0.002 | 7.116 | 1.134
2003-07-27 20:02 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.55 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.103 | 1.127
2003-07-27 20:03 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.053 | 0.988
2003-07-27 20:03 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.547 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.097 | 1.219
2003-07-27 20:04 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.546 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.131 | 1.196
2003-07-27 20:04 | 181 | 207 | 0.181 | 0.207 | 0.544 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.087 | 1.289
2003-07-27 20:05 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.542 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.084 | 1.26
2003-07-27 20:05 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.541 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.015 | 1.216
2003-07-27 20:06 | 181 | 207 | 0.181 | 0.207 | 0.54 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.084 | 1.331
2003-07-27 20:06 | 181 | 207 | 0.181 | 0.207 | 0.539 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.019 | 1.28
2003-07-27 20:07 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.539 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.115 | 1.256
2003-07-27 20:07 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.539 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.059 | 1.346
2003-07-27 20:08 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.539 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.168 | 1.341
2003-07-27 20:08 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.539 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.203 | 1.117
2003-07-27 20:09 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.535 | 0.447 | -0.066 | 0.002 | 7.227 | 1.136
2003-07-27 20:09 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.535 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.187 | 1.124
2003-07-27 20:10 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.54 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.133 | 1.049
2003-07-27 20:10 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.546 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.195 | 1.436
2003-07-27 20:11 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.111 | 1.452
2003-07-27 20:11 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.551 | 0.459 | -0.066 | 0.002 | 7.147 | 1.37
2003-07-27 20:12 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.553 | 0.461 | -0.066 | 0.002 | 7.275 | 1.373
2003-07-27 20:12 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.556 | 0.464 | -0.066 | 0.002 | 7.162 | 1.329
2003-07-27 20:13 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.555 | 0.463 | -0.066 | 0.002 | 7.105 | 1.338
2003-07-27 20:13 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.554 | 0.462 | -0.066 | 0.002 | 7.289 | 1.308
2003-07-27 20:14 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.553 | 0.461 | -0.066 | 0.002 | 7.087 | 1.213
2003-07-27 20:14 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.552 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.177 | 1.291
2003-07-27 20:15 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.551 | 0.459 | -0.066 | 0.002 | 7.169 | 1.283
2003-07-27 20:15 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.227 | 1.329
2003-07-27 20:16 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.547 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.234 | 1.333
2003-07-27 20:16 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.545 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.121 | 1.165
2003-07-27 20:17 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.544 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.133 | 1.205
2003-07-27 20:17 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.542 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.012 | 1.056
2003-07-27 20:18 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.542 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.09 | 1.056
2003-07-27 20:18 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.541 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.146 | 1.14
2003-07-27 20:19 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.541 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.181 | 1.539
2003-07-27 20:19 | 181 | 206 | 0.181 | 0.206 | 0.541 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.124 | 1.391
2003-07-27 20:20 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.541 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.088 | 1.399
2003-07-27 20:20 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.54 | 0.45 | -0.066 | 0.002 | 7.149 | 1.483
2003-07-27 20:21 | 181 | 207 | 0.181 | 0.207 | 0.542 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.169 | 1.383
2003-07-27 20:21 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.546 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.181 | 1.336
2003-07-27 20:22 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.556 | 0.464 | -0.066 | 0.002 | 7.14 | 1.117
2003-07-27 20:22 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.561 | 0.468 | -0.066 | 0.002 | 7.121 | 1.043
2003-07-27 20:23 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.559 | 0.467 | -0.066 | 0.002 | 7.193 | 1.121
2003-07-27 20:23 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.558 | 0.465 | -0.066 | 0.002 | 7.167 | 1.047
2003-07-27 20:24 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.556 | 0.464 | -0.066 | 0.002 | 7.146 | 1.177
2003-07-27 20:24 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.554 | 0.462 | -0.066 | 0.002 | 7.19 | 1.054
2003-07-27 20:25 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.553 | 0.461 | -0.066 | 0.002 | 7.131 | 1.18
2003-07-27 20:25 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.552 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.12 | 1.139
2003-07-27 20:26 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.55 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.195 | 1.121
2003-07-27 20:26 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.55 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.122 | 1.245
2003-07-27 20:27 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.548 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.171 | 1.133
2003-07-27 20:27 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.098 | 1.087
2003-07-27 20:28 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.548 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.141 | 1.236
2003-07-27 20:28 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.547 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.178 | 1.359
2003-07-27 20:29 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.548 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.156 | 1.428
2003-07-27 20:29 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.548 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.11 | 1.465
2003-07-27 20:30 | 181 | 207 | 0.181 | 0.207 | 0.545 | 0.454 | -0.066 | 0.002 | 7.209 | 1.703
2003-07-27 20:30 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.542 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.236 | 1.679
2003-07-27 20:31 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.541 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.156 | 1.704
2003-07-27 20:31 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.541 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.145 | 1.444
2003-07-27 20:32 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.536 | 0.447 | -0.066 | 0.002 | 7.109 | 1.119
2003-07-27 20:32 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.534 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.08 | 1.131
2003-07-27 20:33 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.542 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.05 | 1.177
2003-07-27 20:33 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.547 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.101 | 1.14
2003-07-27 20:34 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.55 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.129 | 1.117
2003-07-27 20:34 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.554 | 0.462 | -0.066 | 0.002 | 7.126 | 1.155
2003-07-27 20:35 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.557 | 0.465 | -0.066 | 0.002 | 7.152 | 1.016
2003-07-27 20:35 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.557 | 0.465 | -0.066 | 0.002 | 7.053 | 1.113
2003-07-27 20:36 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.557 | 0.465 | -0.066 | 0.002 | 7.089 | 1.013
2003-07-27 20:36 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.556 | 0.464 | -0.066 | 0.002 | 7.08 | 1.159
2003-07-27 20:37 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.555 | 0.463 | -0.066 | 0.002 | 7.13 | 1.122
2003-07-27 20:37 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.554 | 0.462 | -0.066 | 0.002 | 7.08 | 1.113
2003-07-27 20:38 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.552 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.147 | 0.872
2003-07-27 20:38 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.551 | 0.459 | -0.066 | 0.002 | 7.097 | 1.025
2003-07-27 20:39 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.551 | 0.459 | -0.066 | 0.002 | 7.053 | 1.331
2003-07-27 20:39 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.045 | 1.257
2003-07-27 20:40 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.548 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.03 | 1.412
2003-07-27 20:40 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.546 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.034 | 1.388
2003-07-27 20:41 | 181 | 206 | 0.181 | 0.206 | 0.545 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.015 | 1.113
2003-07-27 20:41 | 181 | 207 | 0.181 | 0.207 | 0.546 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.124 | 1.223
2003-07-27 20:42 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.543 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.141 | 1.184
2003-07-27 20:42 | 181 | 206 | 0.181 | 0.206 | 0.541 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.095 | 1.28
2003-07-27 20:43 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.542 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.099 | 1.308
2003-07-27 20:43 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.55 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.158 | 1.367
2003-07-27 20:44 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.554 | 0.462 | -0.066 | 0.002 | 7.211 | 1.32
2003-07-27 20:44 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.556 | 0.464 | -0.066 | 0.002 | 7.155 | 1.316
2003-07-27 20:45 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.558 | 0.466 | -0.066 | 0.002 | 7.214 | 1.475
2003-07-27 20:45 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.564 | 0.471 | -0.066 | 0.002 | 7.224 | 1.423
2003-07-27 20:46 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.565 | 0.471 | -0.066 | 0.002 | 7.169 | 1.382
2003-07-27 20:46 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.563 | 0.47 | -0.066 | 0.002 | 7.123 | 1.417
2003-07-27 20:47 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.561 | 0.468 | -0.066 | 0.002 | 7.114 | 1.509
2003-07-27 20:47 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.56 | 0.467 | -0.066 | 0.002 | 7.059 | 1.457
2003-07-27 20:48 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.559 | 0.466 | -0.066 | 0.002 | 7.127 | 1.438
2003-07-27 20:48 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.557 | 0.465 | -0.066 | 0.002 | 7.067 | 1.423
2003-07-27 20:49 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.556 | 0.464 | -0.066 | 0.002 | 7.103 | 1.436
2003-07-27 20:49 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.554 | 0.462 | -0.066 | 0.002 | 7.107 | 1.278
2003-07-27 20:50 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.553 | 0.461 | -0.066 | 0.002 | 7.101 | 1.121
2003-07-27 20:50 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.552 | 0.459 | -0.066 | 0.002 | 7.081 | 1.476
2003-07-27 20:51 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.55 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 6.995 | 1.487
2003-07-27 20:51 | 181 | 206 | 0.181 | 0.206 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.026 | 1.323
2003-07-27 20:52 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.549 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 6.967 | 1.378
2003-07-27 20:52 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.548 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 6.999 | 1.478
2003-07-27 20:53 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.548 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.01 | 1.486
2003-07-27 20:53 | 181 | 207 | 0.181 | 0.207 | 0.544 | 0.454 | -0.066 | 0.002 | 6.985 | 1.476
2003-07-27 20:54 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.542 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 6.928 | 1.41
2003-07-27 20:54 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.55 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.091 | 1.461
2003-07-27 20:55 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.556 | 0.464 | -0.066 | 0.002 | 6.996 | 1.164
2003-07-27 20:55 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.559 | 0.466 | -0.066 | 0.002 | 7.101 | 1.097
2003-07-27 20:56 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.561 | 0.468 | -0.066 | 0.002 | 6.959 | 1.106
2003-07-27 20:56 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.564 | 0.47 | -0.066 | 0.002 | 7.035 | 1.216
2003-07-27 20:57 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.565 | 0.471 | -0.066 | 0.002 | 7.028 | 1.477
2003-07-27 20:57 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.564 | 0.47 | -0.066 | 0.002 | 7.033 | 1.331
2003-07-27 20:58 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.563 | 0.47 | -0.066 | 0.002 | 7.022 | 1.205
2003-07-27 20:58 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.563 | 0.469 | -0.066 | 0.002 | 7.006 | 1.214
2003-07-27 20:59 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.561 | 0.468 | -0.066 | 0.002 | 7.142 | 1.217
2003-07-27 20:59 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.56 | 0.467 | -0.066 | 0.002 | 7.117 | 1.458
2003-07-27 21:00 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.559 | 0.466 | -0.066 | 0.002 | 7.04 | 1.5
2003-07-27 21:00 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.557 | 0.465 | -0.066 | 0.002 | 7.121 | 1.562
2003-07-27 21:01 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.556 | 0.464 | -0.066 | 0.002 | 7.17 | 1.391
2003-07-27 21:01 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.555 | 0.463 | -0.066 | 0.002 | 7.289 | 1.558
2003-07-27 21:02 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.554 | 0.462 | -0.066 | 0.002 | 7.17 | 1.538
2003-07-27 21:02 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.553 | 0.461 | -0.066 | 0.002 | 7.098 | 1.513
2003-07-27 21:03 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.553 | 0.461 | -0.066 | 0.002 | 7.202 | 1.523
2003-07-27 21:03 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.552 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.26 | 1.497
2003-07-27 21:04 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.552 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.114 | 1.439
2003-07-27 21:04 | 181 | 206 | 0.181 | 0.206 | 0.551 | 0.459 | -0.066 | 0.002 | 7.127 | 1.465
2003-07-27 21:05 | 181 | 206 | 0.181 | 0.206 | 0.551 | 0.459 | -0.066 | 0.002 | 7.155 | 1.198
2003-07-27 21:05 | 181 | 206 | 0.181 | 0.206 | 0.548 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.037 | 1.132
2003-07-27 21:06 | 181 | 207 | 0.181 | 0.207 | 0.547 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.037 | 1.233
2003-07-27 21:06 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.552 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.079 | 1.17
2003-07-27 21:07 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.559 | 0.467 | -0.066 | 0.002 | 7.015 | 1.191
2003-07-27 21:07 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.563 | 0.47 | -0.066 | 0.002 | 7.094 | 1.156
2003-07-27 21:08 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.565 | 0.471 | -0.066 | 0.002 | 7.151 | 1.089
2003-07-27 21:08 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.566 | 0.472 | -0.066 | 0.002 | 7.113 | 1.144
2003-07-27 21:09 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.569 | 0.474 | -0.066 | 0.002 | 7.179 | 1.238
2003-07-27 21:09 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.569 | 0.475 | -0.066 | 0.002 | 7.082 | 1.215
2003-07-27 21:10 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.57 | 0.475 | -0.066 | 0.002 | 7.046 | 1.23
2003-07-27 21:10 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.567 | 0.473 | -0.066 | 0.002 | 7.013 | 1.193
2003-07-27 21:11 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.566 | 0.472 | -0.066 | 0.002 | 7.04 | 1.197
2003-07-27 21:11 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.564 | 0.471 | -0.066 | 0.002 | 7.02 | 1.135
2003-07-27 21:12 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.564 | 0.47 | -0.066 | 0.002 | 7.146 | 1.131
2003-07-27 21:12 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.562 | 0.469 | -0.066 | 0.002 | 7.104 | 1.446
2003-07-27 21:13 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.562 | 0.469 | -0.066 | 0.002 | 7.089 | 1.174
2003-07-27 21:13 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.561 | 0.468 | -0.066 | 0.002 | 7.176 | 1.172
2003-07-27 21:14 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.56 | 0.468 | -0.066 | 0.002 | 7.232 | 1.211
2003-07-27 21:14 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.559 | 0.466 | -0.066 | 0.002 | 7.148 | 1.246
2003-07-27 21:15 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.557 | 0.465 | -0.066 | 0.002 | 7.171 | 1.088
2003-07-27 21:15 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.555 | 0.463 | -0.066 | 0.002 | 7.271 | 1.199
2003-07-27 21:16 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.554 | 0.462 | -0.066 | 0.002 | 7.225 | 1.316
2003-07-27 21:16 | 181 | 206 | 0.181 | 0.206 | 0.553 | 0.461 | -0.066 | 0.002 | 7.122 | 1.436
2003-07-27 21:17 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.553 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.152 | 1.472
2003-07-27 21:17 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.552 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.165 | 1.442
2003-07-27 21:18 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.55 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.118 | 1.501
2003-07-27 21:18 | 181 | 207 | 0.181 | 0.207 | 0.548 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.07 | 1.403
2003-07-27 21:19 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.549 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.181 | 1.572
2003-07-27 21:19 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.554 | 0.462 | -0.066 | 0.002 | 7.185 | 1.563
2003-07-27 21:20 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.558 | 0.466 | -0.066 | 0.002 | 7.1 | 1.394
2003-07-27 21:20 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.561 | 0.468 | -0.066 | 0.002 | 7.112 | 1.316
2003-07-27 21:21 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.565 | 0.471 | -0.066 | 0.002 | 7.217 | 1.538
2003-07-27 21:21 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.566 | 0.473 | -0.066 | 0.002 | 7.113 | 1.315
2003-07-27 21:22 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.566 | 0.472 | -0.066 | 0.002 | 7.13 | 1.312
2003-07-27 21:22 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.564 | 0.471 | -0.066 | 0.002 | 7.09 | 1.236
2003-07-27 21:23 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.563 | 0.47 | -0.066 | 0.002 | 7.13 | 1.347
2003-07-27 21:23 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.562 | 0.469 | -0.066 | 0.002 | 7.103 | 1.296
2003-07-27 21:24 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.561 | 0.468 | -0.066 | 0.002 | 7.154 | 1.282
2003-07-27 21:24 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.559 | 0.467 | -0.066 | 0.002 | 7.126 | 1.244
2003-07-27 21:25 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.558 | 0.466 | -0.066 | 0.002 | 7.2 | 1.488
2003-07-27 21:25 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.559 | 0.467 | -0.066 | 0.002 | 7.08 | 1.431
2003-07-27 21:26 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.56 | 0.467 | -0.066 | 0.002 | 6.998 | 1.374
2003-07-27 21:26 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.56 | 0.467 | -0.066 | 0.002 | 7.149 | 1.612
2003-07-27 21:27 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.559 | 0.466 | -0.066 | 0.002 | 7.221 | 1.304
2003-07-27 21:27 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.555 | 0.464 | -0.066 | 0.002 | 7.255 | 1.322
2003-07-27 21:28 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.555 | 0.462 | -0.066 | 0.002 | 7.253 | 1.256
2003-07-27 21:28 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.553 | 0.461 | -0.066 | 0.002 | 7.215 | 1.273
2003-07-27 21:29 | 181 | 206 | 0.181 | 0.206 | 0.55 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.158 | 1.204
2003-07-27 21:29 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.548 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.132 | 1.263
2003-07-27 21:30 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.55 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.162 | 1.209
2003-07-27 21:30 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.556 | 0.464 | -0.066 | 0.002 | 7.184 | 1.259
2003-07-27 21:31 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.561 | 0.468 | -0.066 | 0.002 | 7.251 | 1.24
2003-07-27 21:31 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.565 | 0.471 | -0.066 | 0.002 | 7.189 | 1.185
2003-07-27 21:32 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.568 | 0.474 | -0.066 | 0.002 | 7.191 | 1.29
2003-07-27 21:32 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.569 | 0.474 | -0.066 | 0.002 | 7.063 | 1.208
2003-07-27 21:33 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.569 | 0.475 | -0.066 | 0.002 | 7.217 | 1.241
2003-07-27 21:33 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.569 | 0.475 | -0.066 | 0.002 | 7.137 | 1.223
2003-07-27 21:34 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.57 | 0.475 | -0.066 | 0.002 | 7.133 | 1.231
2003-07-27 21:34 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.573 | 0.478 | -0.066 | 0.002 | 7.167 | 1.116
2003-07-27 21:35 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.579 | 0.482 | -0.066 | 0.002 | 7.073 | 1.264
2003-07-27 21:35 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.573 | 0.477 | -0.066 | 0.002 | 7.112 | 1.329
2003-07-27 21:36 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.569 | 0.474 | -0.066 | 0.002 | 7.095 | 1.212
2003-07-27 21:36 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.566 | 0.472 | -0.066 | 0.002 | 7.083 | 1.27
2003-07-27 21:37 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.565 | 0.471 | -0.066 | 0.002 | 7.085 | 1.189
2003-07-27 21:37 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.564 | 0.47 | -0.066 | 0.002 | 7.128 | 1.237
2003-07-27 21:38 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.562 | 0.469 | -0.066 | 0.002 | 7.154 | 1.226
2003-07-27 21:38 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.561 | 0.468 | -0.066 | 0.002 | 7.115 | 1.065
2003-07-27 21:39 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.56 | 0.467 | -0.066 | 0.002 | 7.109 | 1.253
2003-07-27 21:39 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.558 | 0.466 | -0.066 | 0.002 | 7.187 | 1.235
2003-07-27 21:40 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.558 | 0.466 | -0.066 | 0.002 | 7.264 | 1.412
2003-07-27 21:40 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.556 | 0.464 | -0.066 | 0.002 | 7.146 | 1.461
2003-07-27 21:41 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.554 | 0.462 | -0.066 | 0.002 | 7.125 | 1.456
2003-07-27 21:41 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.558 | 0.466 | -0.066 | 0.002 | 7.022 | 1.232
2003-07-27 21:42 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.564 | 0.47 | -0.066 | 0.002 | 7.1 | 1.208
2003-07-27 21:42 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.569 | 0.474 | -0.066 | 0.002 | 7.143 | 1.231
2003-07-27 21:43 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.573 | 0.477 | -0.066 | 0.002 | 7.075 | 1.211
2003-07-27 21:43 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.575 | 0.48 | -0.066 | 0.002 | 7.14 | 1.298
2003-07-27 21:44 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.577 | 0.481 | -0.066 | 0.002 | 7.133 | 1.376
2003-07-27 21:44 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.578 | 0.481 | -0.066 | 0.002 | 7.08 | 1.414
2003-07-27 21:45 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.577 | 0.48 | -0.066 | 0.002 | 7.135 | 1.574
2003-07-27 21:45 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.575 | 0.479 | -0.066 | 0.002 | 7.144 | 1.294
2003-07-27 21:46 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.575 | 0.48 | -0.066 | 0.002 | 7.052 | 1.296
2003-07-27 21:46 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.573 | 0.477 | -0.066 | 0.002 | 6.985 | 1.295
2003-07-27 21:47 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.571 | 0.476 | -0.066 | 0.002 | 7.031 | 1.394
2003-07-27 21:47 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.57 | 0.475 | -0.066 | 0.002 | 7.095 | 1.311
2003-07-27 21:48 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.569 | 0.474 | -0.066 | 0.002 | 7.028 | 1.371
2003-07-27 21:48 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.569 | 0.475 | -0.066 | 0.002 | 7.093 | 1.415
2003-07-27 21:49 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.567 | 0.473 | -0.066 | 0.002 | 7.017 | 1.343
2003-07-27 21:49 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.566 | 0.472 | -0.066 | 0.002 | 7.079 | 1.419
2003-07-27 21:50 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.565 | 0.471 | -0.066 | 0.002 | 7.093 | 1.39
2003-07-27 21:50 | 181 | 207 | 0.181 | 0.207 | 0.564 | 0.47 | -0.066 | 0.002 | 7.223 | 1.452
2003-07-27 21:51 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.562 | 0.469 | -0.066 | 0.002 | 7.173 | 1.442
2003-07-27 21:51 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.561 | 0.468 | -0.066 | 0.002 | 7.246 | 1.341
2003-07-27 21:52 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.557 | 0.465 | -0.066 | 0.002 | 7.078 | 1.206
2003-07-27 21:52 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.555 | 0.463 | -0.066 | 0.002 | 7.172 | 1.268
2003-07-27 21:53 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.558 | 0.466 | -0.066 | 0.002 | 7.208 | 1.209
2003-07-27 21:53 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.567 | 0.472 | -0.066 | 0.002 | 7.044 | 1.357
2003-07-27 21:54 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.572 | 0.477 | -0.066 | 0.002 | 7.094 | 1.163
2003-07-27 21:54 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.574 | 0.479 | -0.066 | 0.002 | 7.174 | 1.202
2003-07-27 21:55 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.576 | 0.48 | -0.066 | 0.002 | 7.1 | 1.143
2003-07-27 21:55 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.577 | 0.48 | -0.066 | 0.002 | 7.141 | 1.177
2003-07-27 21:56 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.578 | 0.482 | -0.066 | 0.002 | 7.101 | 1.249
2003-07-27 21:56 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.579 | 0.482 | -0.066 | 0.002 | 7.142 | 1.218
2003-07-27 21:57 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.577 | 0.481 | -0.066 | 0.002 | 7.096 | 1.172
2003-07-27 21:57 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.576 | 0.48 | -0.066 | 0.002 | 7.051 | 1.177
2003-07-27 21:58 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.579 | 0.482 | -0.066 | 0.002 | 7.234 | 1.129
2003-07-27 21:58 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.583 | 0.485 | -0.066 | 0.002 | 7.154 | 1.452
2003-07-27 21:59 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.582 | 0.485 | -0.066 | 0.002 | 7.143 | 1.161
2003-07-27 21:59 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.58 | 0.483 | -0.066 | 0.002 | 7.075 | 1.152
2003-07-27 22:00 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.578 | 0.481 | -0.066 | 0.002 | 6.994 | 1.419
2003-07-27 22:00 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.575 | 0.479 | -0.066 | 0.002 | 7.152 | 1.379
2003-07-27 22:01 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.573 | 0.478 | -0.066 | 0.002 | 7.159 | 1.428
2003-07-27 22:01 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.573 | 0.478 | -0.066 | 0.002 | 7.147 | 1.391
2003-07-27 22:02 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.572 | 0.477 | -0.066 | 0.002 | 7.124 | 1.203
2003-07-27 22:02 | 181 | 206 | 0.181 | 0.206 | 0.572 | 0.477 | -0.066 | 0.002 | 7.26 | 1.203
2003-07-27 22:03 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.566 | 0.472 | -0.066 | 0.002 | 7.07 | 1.233
2003-07-27 22:03 | 181 | 207 | 0.181 | 0.207 | 0.564 | 0.47 | -0.066 | 0.002 | 7.077 | 1.221
2003-07-27 22:04 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.571 | 0.476 | -0.066 | 0.002 | 7.047 | 1.133
2003-07-27 22:04 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.579 | 0.482 | -0.066 | 0.002 | 7.05 | 1.172
2003-07-27 22:05 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.583 | 0.485 | -0.066 | 0.002 | 7.041 | 1.28
2003-07-27 22:05 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.585 | 0.487 | -0.066 | 0.002 | 7.135 | 1.191
2003-07-27 22:06 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.585 | 0.487 | -0.066 | 0.002 | 7.034 | 1.238
2003-07-27 22:06 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.584 | 0.487 | -0.066 | 0.002 | 7.037 | 1.217
2003-07-27 22:07 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.582 | 0.485 | -0.066 | 0.002 | 7.11 | 1.187
2003-07-27 22:07 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.579 | 0.482 | -0.066 | 0.002 | 7.005 | 1.218
2003-07-27 22:08 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.577 | 0.481 | -0.066 | 0.002 | 7.067 | 1.197
2003-07-27 22:08 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.576 | 0.481 | -0.066 | 0.002 | 7.061 | 1.259
2003-07-27 22:09 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.575 | 0.479 | -0.066 | 0.002 | 7.075 | 1.206
2003-07-27 22:09 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.574 | 0.479 | -0.066 | 0.002 | 6.977 | 1.221
2003-07-27 22:10 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.572 | 0.477 | -0.066 | 0.002 | 7.06 | 1.101
2003-07-27 22:10 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.57 | 0.476 | -0.066 | 0.002 | 6.938 | 1.211
2003-07-27 22:11 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.566 | 0.472 | -0.066 | 0.002 | 6.935 | 1.359
2003-07-27 22:11 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.562 | 0.469 | -0.066 | 0.002 | 6.959 | 1.267
2003-07-27 22:12 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.563 | 0.47 | -0.066 | 0.002 | 6.985 | 1.304
2003-07-27 22:12 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.577 | 0.48 | -0.066 | 0.002 | 7.054 | 1.204
2003-07-27 22:13 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.585 | 0.487 | -0.066 | 0.002 | 7.041 | 1.201
2003-07-27 22:13 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.588 | 0.49 | -0.066 | 0.002 | 7.004 | 1.236
2003-07-27 22:14 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.59 | 0.491 | -0.066 | 0.002 | 6.998 | 1.313
2003-07-27 22:14 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.59 | 0.491 | -0.066 | 0.002 | 6.924 | 1.263
2003-07-27 22:15 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.589 | 0.49 | -0.066 | 0.002 | 6.943 | 1.231
2003-07-27 22:15 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.587 | 0.488 | -0.066 | 0.002 | 6.984 | 1.182
2003-07-27 22:16 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.585 | 0.487 | -0.066 | 0.002 | 6.894 | 1.316
2003-07-27 22:16 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.584 | 0.487 | -0.066 | 0.002 | 6.991 | 1.256
2003-07-27 22:17 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.583 | 0.486 | -0.066 | 0.002 | 6.983 | 1.386
2003-07-27 22:17 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.583 | 0.486 | -0.066 | 0.002 | 6.95 | 1.333
2003-07-27 22:18 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.582 | 0.485 | -0.066 | 0.002 | 6.928 | 1.148
2003-07-27 22:18 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.579 | 0.482 | -0.066 | 0.002 | 6.752 | 1.203
2003-07-27 22:19 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.572 | 0.477 | -0.066 | 0.002 | 6.817 | 1.232
2003-07-27 22:19 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.57 | 0.475 | -0.066 | 0.002 | 6.917 | 1.234
2003-07-27 22:20 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.578 | 0.481 | -0.066 | 0.002 | 6.958 | 1.251
2003-07-27 22:20 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.587 | 0.489 | -0.066 | 0.002 | 6.903 | 1.184
2003-07-27 22:21 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.59 | 0.491 | -0.066 | 0.002 | 6.941 | 1.199
2003-07-27 22:21 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.593 | 0.493 | -0.066 | 0.002 | 6.959 | 1.144
2003-07-27 22:22 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.597 | 0.496 | -0.066 | 0.002 | 7.003 | 1.54
2003-07-27 22:22 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.597 | 0.497 | -0.066 | 0.002 | 6.954 | 1.689
2003-07-27 22:23 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.596 | 0.496 | -0.066 | 0.002 | 6.986 | 1.693
2003-07-27 22:23 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.593 | 0.493 | -0.066 | 0.002 | 7.042 | 1.46
2003-07-27 22:24 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.59 | 0.491 | -0.066 | 0.002 | 6.934 | 1.79
2003-07-27 22:24 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.587 | 0.488 | -0.066 | 0.002 | 7.018 | 1.776
2003-07-27 22:25 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.584 | 0.486 | -0.066 | 0.002 | 6.982 | 1.384
2003-07-27 22:25 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.581 | 0.484 | -0.066 | 0.002 | 6.849 | 1.436
2003-07-27 22:26 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.577 | 0.48 | -0.066 | 0.002 | 7.074 | 1.562
2003-07-27 22:26 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.571 | 0.476 | -0.066 | 0.002 | 6.924 | 1.548
2003-07-27 22:27 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.568 | 0.473 | -0.066 | 0.002 | 7.053 | 1.601
2003-07-27 22:27 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.572 | 0.477 | -0.066 | 0.002 | 6.972 | 1.319
2003-07-27 22:28 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.58 | 0.485 | -0.066 | 0.002 | 7.118 | 1.314
2003-07-27 22:28 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.583 | 0.488 | -0.066 | 0.002 | 6.961 | 1.286
2003-07-27 22:29 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.585 | 0.488 | -0.066 | 0.002 | 6.967 | 1.579
2003-07-27 22:29 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.585 | 0.489 | -0.066 | 0.002 | 7.034 | 1.479
2003-07-27 22:30 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.584 | 0.488 | -0.066 | 0.002 | 7.039 | 1.525
2003-07-27 22:30 | 181 | 235 | 0.181 | 0.235 | 0.597 | 0.498 | -0.066 | 0.002 | 7.053 | 1.409
2003-07-27 22:31 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.589 | 0.492 | -0.066 | 0.002 | 6.962 | 1.398
2003-07-27 22:31 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.584 | 0.488 | -0.066 | 0.002 | 7.108 | 1.206
2003-07-27 22:32 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.582 | 0.486 | -0.066 | 0.002 | 6.991 | 1.418
2003-07-27 22:32 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.579 | 0.483 | -0.066 | 0.002 | 7.009 | 1.525
2003-07-27 22:33 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.577 | 0.482 | -0.066 | 0.002 | 7.093 | 1.51
2003-07-27 22:33 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.571 | 0.477 | -0.066 | 0.002 | 7.063 | 1.558
2003-07-27 22:34 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.566 | 0.473 | -0.066 | 0.002 | 7.115 | 1.589
2003-07-27 22:34 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.566 | 0.474 | -0.066 | 0.002 | 6.973 | 1.645
2003-07-27 22:35 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.574 | 0.479 | -0.066 | 0.002 | 7.107 | 1.303
2003-07-27 22:35 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.578 | 0.483 | -0.066 | 0.002 | 7.096 | 1.246
2003-07-27 22:36 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.582 | 0.486 | -0.066 | 0.002 | 7.069 | 1.391
2003-07-27 22:36 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.583 | 0.487 | -0.066 | 0.002 | 7.044 | 1.524
2003-07-27 22:37 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.584 | 0.487 | -0.066 | 0.002 | 7.108 | 1.521
2003-07-27 22:37 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.584 | 0.487 | -0.066 | 0.002 | 6.998 | 1.538
2003-07-27 22:38 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.584 | 0.487 | -0.066 | 0.002 | 7.104 | 1.509
2003-07-27 22:38 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.581 | 0.485 | -0.066 | 0.002 | 7.058 | 1.364
2003-07-27 22:39 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.579 | 0.483 | -0.066 | 0.002 | 7.104 | 1.268
2003-07-27 22:39 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.576 | 0.481 | -0.066 | 0.002 | 7.074 | 1.328
2003-07-27 22:40 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.574 | 0.48 | -0.066 | 0.002 | 7.099 | 1.421
2003-07-27 22:40 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.574 | 0.479 | -0.066 | 0.002 | 7.1 | 1.338
2003-07-27 22:41 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.572 | 0.478 | -0.066 | 0.002 | 7.076 | 1.358
2003-07-27 22:41 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.571 | 0.477 | -0.066 | 0.002 | 7.078 | 1.362
2003-07-27 22:42 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.564 | 0.472 | -0.066 | 0.002 | 7.075 | 1.418
2003-07-27 22:42 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.56 | 0.469 | -0.066 | 0.002 | 7.029 | 1.456
2003-07-27 22:43 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.566 | 0.474 | -0.066 | 0.002 | 7.079 | 1.458
2003-07-27 22:43 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.573 | 0.479 | -0.066 | 0.002 | 7.28 | 1.339
2003-07-27 22:44 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.575 | 0.481 | -0.066 | 0.002 | 7.166 | 1.685
2003-07-27 22:44 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.577 | 0.482 | -0.066 | 0.002 | 7.173 | 1.577
2003-07-27 22:45 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.579 | 0.483 | -0.066 | 0.002 | 7.176 | 1.634
2003-07-27 22:45 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.579 | 0.484 | -0.066 | 0.002 | 7.151 | 1.704
2003-07-27 22:46 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.579 | 0.483 | -0.066 | 0.002 | 7.132 | 1.67
2003-07-27 22:46 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.577 | 0.482 | -0.066 | 0.002 | 7.073 | 1.39
2003-07-27 22:47 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.576 | 0.481 | -0.066 | 0.002 | 6.992 | 1.437
2003-07-27 22:47 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.574 | 0.48 | -0.066 | 0.002 | 7.092 | 1.469
2003-07-27 22:48 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.572 | 0.478 | -0.066 | 0.002 | 7.069 | 1.383
2003-07-27 22:48 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.571 | 0.478 | -0.066 | 0.002 | 7.102 | 1.388
2003-07-27 22:49 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.571 | 0.477 | -0.066 | 0.002 | 7.165 | 1.47
2003-07-27 22:49 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.569 | 0.476 | -0.066 | 0.002 | 7.077 | 1.44
2003-07-27 22:50 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.567 | 0.474 | -0.066 | 0.002 | 7.056 | 1.281
2003-07-27 22:50 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.564 | 0.472 | -0.066 | 0.002 | 6.981 | 1.608
2003-07-27 22:51 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.563 | 0.471 | -0.066 | 0.002 | 7.068 | 1.592
2003-07-27 22:51 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.558 | 0.467 | -0.066 | 0.002 | 7.116 | 1.528
2003-07-27 22:52 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.554 | 0.464 | -0.066 | 0.002 | 7.029 | 1.587
2003-07-27 22:52 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.557 | 0.466 | -0.066 | 0.002 | 7.111 | 1.638
2003-07-27 22:53 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.562 | 0.471 | -0.066 | 0.002 | 7.096 | 1.668
2003-07-27 22:53 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.566 | 0.473 | -0.066 | 0.002 | 7.109 | 1.551
2003-07-27 22:54 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.567 | 0.475 | -0.066 | 0.002 | 7.123 | 1.513
2003-07-27 22:54 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.567 | 0.475 | -0.066 | 0.002 | 7.125 | 1.565
2003-07-27 22:55 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.567 | 0.475 | -0.066 | 0.002 | 7.093 | 1.496
2003-07-27 22:55 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.567 | 0.474 | -0.066 | 0.002 | 7.15 | 1.519
2003-07-27 22:56 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.566 | 0.474 | -0.066 | 0.002 | 7.039 | 1.634
2003-07-27 22:56 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.565 | 0.472 | -0.066 | 0.002 | 7.089 | 1.367
2003-07-27 22:57 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.563 | 0.471 | -0.066 | 0.002 | 7.023 | 1.573
2003-07-27 22:57 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.561 | 0.469 | -0.066 | 0.002 | 7.094 | 1.642
2003-07-27 22:58 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.561 | 0.469 | -0.066 | 0.002 | 7.171 | 1.773
2003-07-27 22:58 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.557 | 0.466 | -0.066 | 0.002 | 7.172 | 1.678
2003-07-27 22:59 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.553 | 0.463 | -0.066 | 0.002 | 7.282 | 1.456
2003-07-27 22:59 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.551 | 0.461 | -0.066 | 0.002 | 7.245 | 1.333
2003-07-27 23:00 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.55 | 0.46 | -0.066 | 0.002 | 7.209 | 1.625
2003-07-27 23:00 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.548 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.096 | 1.603
2003-07-27 23:01 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.545 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.193 | 1.551
2003-07-27 23:01 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.542 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.253 | 1.573
2003-07-27 23:02 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.541 | 0.452 | -0.066 | 0.002 | 7.192 | 1.697
2003-07-27 23:02 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.538 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.217 | 1.625
2003-07-27 23:03 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.534 | 0.447 | -0.066 | 0.002 | 7.205 | 1.569
2003-07-27 23:03 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.532 | 0.446 | -0.066 | 0.002 | 7.193 | 1.696
2003-07-27 23:04 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.536 | 0.449 | -0.066 | 0.002 | 7.164 | 1.57
2003-07-27 23:04 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.541 | 0.453 | -0.066 | 0.002 | 7.294 | 1.671
2003-07-27 23:05 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.543 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.209 | 1.625
2003-07-27 23:05 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.545 | 0.456 | -0.066 | 0.002 | 7.277 | 1.546
2003-07-27 23:06 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.546 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.18 | 1.533
2003-07-27 23:06 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.547 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.217 | 1.692
2003-07-27 23:07 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.547 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.193 | 1.707
2003-07-27 23:07 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.547 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.195 | 1.593
2003-07-27 23:08 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.548 | 0.458 | -0.066 | 0.002 | 7.13 | 1.533
2003-07-27 23:08 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.546 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.181 | 1.788
2003-07-27 23:09 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.547 | 0.457 | -0.066 | 0.002 | 7.074 | 1.831
2003-07-27 23:09 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.543 | 0.455 | -0.066 | 0.002 | 7.087 | 1.88
2003-07-27 23:10 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.539 | 0.451 | -0.066 | 0.002 | 7.177 | 1.888
2003-07-27 23:10 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.534 | 0.447 | -0.066 | 0.002 | 7.122 | 1.906
2003-07-27 23:11 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.531 | 0.445 | -0.066 | 0.002 | 7.222 | 1.788
2003-07-27 23:11 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.529 | 0.443 | -0.066 | 0.002 | 7.134 | 1.62
2003-07-27 23:12 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.527 | 0.442 | -0.066 | 0.002 | 7.16 | 1.736
2003-07-27 23:12 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.525 | 0.441 | -0.066 | 0.002 | 7.186 | 1.679
2003-07-27 23:13 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.524 | 0.44 | -0.066 | 0.002 | 7.239 | 1.674
2003-07-27 23:13 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.523 | 0.439 | -0.066 | 0.002 | 7.207 | 1.691
2003-07-27 23:14 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.522 | 0.438 | -0.066 | 0.002 | 7.321 | 1.603
2003-07-27 23:14 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.521 | 0.437 | -0.066 | 0.002 | 7.293 | 1.625
2003-07-27 23:15 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.518 | 0.435 | -0.066 | 0.002 | 7.248 | 1.645
2003-07-27 23:15 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.515 | 0.432 | -0.066 | 0.002 | 7.241 | 1.486
2003-07-27 23:16 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.515 | 0.433 | -0.066 | 0.002 | 7.199 | 1.599
2003-07-27 23:16 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.521 | 0.438 | -0.066 | 0.002 | 7.203 | 1.639
2003-07-27 23:17 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.524 | 0.44 | -0.066 | 0.002 | 7.24 | 1.666
2003-07-27 23:17 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.525 | 0.441 | -0.066 | 0.002 | 7.258 | 1.543
2003-07-27 23:18 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.525 | 0.441 | -0.066 | 0.002 | 7.31 | 1.532
2003-07-27 23:18 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.526 | 0.441 | -0.066 | 0.002 | 7.275 | 1.503
2003-07-27 23:19 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.525 | 0.44 | -0.066 | 0.002 | 7.252 | 1.465
2003-07-27 23:19 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.525 | 0.44 | -0.066 | 0.002 | 7.226 | 1.582
2003-07-27 23:20 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.525 | 0.44 | -0.066 | 0.002 | 7.315 | 1.658
2003-07-27 23:20 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.524 | 0.439 | -0.066 | 0.002 | 7.285 | 1.554
2003-07-27 23:21 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.521 | 0.437 | -0.066 | 0.002 | 7.121 | 1.556
2003-07-27 23:21 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.519 | 0.436 | -0.066 | 0.002 | 7.164 | 1.59
2003-07-27 23:22 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.518 | 0.435 | -0.066 | 0.002 | 7.262 | 1.639
2003-07-27 23:22 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.517 | 0.435 | -0.066 | 0.002 | 7.045 | 1.568
2003-07-27 23:23 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.517 | 0.434 | -0.066 | 0.002 | 7.061 | 1.654
2003-07-27 23:23 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.514 | 0.432 | -0.066 | 0.002 | 7.102 | 1.593
2003-07-27 23:24 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.512 | 0.43 | -0.066 | 0.002 | 7.14 | 1.579
2003-07-27 23:24 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.511 | 0.429 | -0.066 | 0.002 | 7.282 | 1.897
2003-07-27 23:25 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.509 | 0.428 | -0.066 | 0.002 | 7.274 | 1.814
2003-07-27 23:25 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.508 | 0.427 | -0.066 | 0.002 | 7.303 | 1.862
2003-07-27 23:26 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.507 | 0.426 | -0.066 | 0.002 | 7.148 | 1.721
2003-07-27 23:26 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.505 | 0.425 | -0.066 | 0.002 | 7.223 | 1.592
2003-07-27 23:27 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.504 | 0.424 | -0.066 | 0.002 | 7.289 | 1.371
2003-07-27 23:27 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.501 | 0.421 | -0.066 | 0.002 | 7.214 | 1.429
2003-07-27 23:28 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.501 | 0.421 | -0.066 | 0.002 | 7.231 | 1.473
2003-07-27 23:28 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.502 | 0.422 | -0.066 | 0.002 | 7.189 | 1.464
2003-07-27 23:29 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.509 | 0.428 | -0.066 | 0.002 | 7.236 | 1.627
2003-07-27 23:29 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.511 | 0.43 | -0.066 | 0.002 | 7.241 | 1.645
2003-07-27 23:30 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.513 | 0.431 | -0.066 | 0.002 | 7.255 | 1.609
2003-07-27 23:30 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.516 | 0.434 | -0.066 | 0.002 | 7.316 | 1.684
2003-07-27 23:31 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.516 | 0.434 | -0.066 | 0.002 | 7.327 | 1.413
2003-07-27 23:31 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.516 | 0.434 | -0.066 | 0.002 | 7.237 | 1.376
2003-07-27 23:32 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.515 | 0.432 | -0.066 | 0.002 | 7.256 | 1.386
2003-07-27 23:32 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.514 | 0.432 | -0.066 | 0.002 | 7.225 | 1.52
2003-07-27 23:33 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.512 | 0.43 | -0.066 | 0.002 | 7.13 | 1.542
2003-07-27 23:33 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.509 | 0.429 | -0.066 | 0.002 | 7.163 | 1.55
2003-07-27 23:34 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.507 | 0.427 | -0.066 | 0.002 | 7.115 | 1.632
2003-07-27 23:34 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.506 | 0.426 | -0.066 | 0.002 | 7.035 | 1.581
2003-07-27 23:35 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.505 | 0.424 | -0.066 | 0.002 | 7.094 | 1.575
2003-07-27 23:35 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.502 | 0.422 | -0.066 | 0.002 | 7.182 | 1.514
2003-07-27 23:36 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.5 | 0.421 | -0.066 | 0.002 | 7.191 | 1.506
2003-07-27 23:36 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.499 | 0.42 | -0.066 | 0.002 | 7.278 | 1.493
2003-07-27 23:37 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.497 | 0.418 | -0.066 | 0.002 | 7.142 | 1.539
2003-07-27 23:37 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.494 | 0.416 | -0.066 | 0.002 | 7.157 | 1.559
2003-07-27 23:38 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.492 | 0.415 | -0.066 | 0.002 | 7.179 | 1.268
2003-07-27 23:38 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.49 | 0.413 | -0.066 | 0.002 | 7.109 | 1.266
2003-07-27 23:39 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.488 | 0.411 | -0.066 | 0.002 | 7.193 | 1.45
2003-07-27 23:39 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.485 | 0.409 | -0.066 | 0.002 | 7.194 | 1.348
2003-07-27 23:40 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.483 | 0.407 | -0.066 | 0.002 | 7.267 | 1.389
2003-07-27 23:40 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.484 | 0.408 | -0.066 | 0.002 | 7.255 | 1.392
2003-07-27 23:41 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.485 | 0.409 | -0.066 | 0.002 | 7.32 | 1.442
2003-07-27 23:41 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.487 | 0.411 | -0.066 | 0.002 | 7.226 | 1.398
2003-07-27 23:42 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.488 | 0.412 | -0.066 | 0.002 | 7.305 | 1.36
2003-07-27 23:42 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.489 | 0.412 | -0.066 | 0.002 | 7.291 | 1.356
2003-07-27 23:43 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.49 | 0.413 | -0.066 | 0.002 | 7.321 | 1.476
2003-07-27 23:43 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.489 | 0.412 | -0.066 | 0.002 | 7.302 | 1.394
2003-07-27 23:44 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.487 | 0.411 | -0.066 | 0.002 | 7.352 | 1.664
2003-07-27 23:44 | 181 | 243 | 0.181 | 0.243 | 0.488 | 0.411 | -0.066 | 0.002 | 7.356 | 1.486
2003-07-27 23:45 | 181 | 236 | 0.181 | 0.236 | 0.498 | 0.42 | -0.066 | 0.002 | 7.357 | 1.542
2003-07-27 23:45 | 181 | 232 | 0.181 | 0.232 | 0.497 | 0.419 | -0.066 | 0.002 | 7.383 | 1.562
2003-07-27 23:46 | 181 | 230 | 0.181 | 0.23 | 0.494 | 0.416 | -0.066 | 0.002 | 7.365 | 1.391
2003-07-27 23:46 | 181 | 228 | 0.181 | 0.228 | 0.491 | 0.414 | -0.066 | 0.002 | 7.359 | 1.55
2003-07-27 23:47 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.488 | 0.411 | -0.066 | 0.002 | 7.372 | 1.491
2003-07-27 23:47 | 181 | 226 | 0.181 | 0.226 | 0.485 | 0.409 | -0.066 | 0.002 | 7.261 | 1.452
2003-07-27 23:48 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.482 | 0.407 | -0.066 | 0.002 | 7.286 | 1.41
2003-07-27 23:48 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.48 | 0.405 | -0.066 | 0.002 | 7.312 | 1.532
2003-07-27 23:49 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.479 | 0.404 | -0.066 | 0.002 | 7.373 | 1.592
2003-07-27 23:49 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.477 | 0.402 | -0.066 | 0.002 | 7.205 | 1.486
2003-07-27 23:50 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.474 | 0.401 | -0.066 | 0.002 | 7.335 | 1.522
2003-07-27 23:50 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.472 | 0.399 | -0.066 | 0.002 | 7.222 | 1.539
2003-07-27 23:51 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.47 | 0.397 | -0.066 | 0.002 | 7.223 | 1.798
2003-07-27 23:51 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.468 | 0.396 | -0.066 | 0.002 | 7.307 | 1.762
2003-07-27 23:52 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.466 | 0.394 | -0.066 | 0.002 | 7.163 | 1.494
2003-07-27 23:52 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.464 | 0.393 | -0.066 | 0.002 | 7.18 | 1.51
2003-07-27 23:53 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.466 | 0.394 | -0.066 | 0.002 | 7.167 | 1.283
2003-07-27 23:53 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.469 | 0.396 | -0.066 | 0.002 | 7.26 | 1.337
2003-07-27 23:54 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.471 | 0.398 | -0.066 | 0.002 | 7.36 | 1.445
2003-07-27 23:54 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.473 | 0.4 | -0.066 | 0.002 | 7.322 | 1.306
2003-07-27 23:55 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.475 | 0.401 | -0.066 | 0.002 | 7.318 | 1.397
2003-07-27 23:55 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.475 | 0.401 | -0.066 | 0.002 | 7.318 | 1.264
2003-07-27 23:56 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.475 | 0.401 | -0.066 | 0.002 | 7.278 | 1.599
2003-07-27 23:56 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.473 | 0.4 | -0.066 | 0.002 | 7.224 | 1.279
2003-07-27 23:57 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.472 | 0.399 | -0.066 | 0.002 | 7.272 | 1.658
2003-07-27 23:57 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.472 | 0.399 | -0.066 | 0.002 | 7.279 | 1.457
2003-07-27 23:58 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.47 | 0.397 | -0.066 | 0.002 | 7.332 | 1.256
2003-07-27 23:58 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.47 | 0.398 | -0.066 | 0.002 | 7.356 | 1.3
2003-07-27 23:59 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.47 | 0.397 | -0.066 | 0.002 | 7.36 | 1.172
2003-07-27 23:59 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.466 | 0.394 | -0.066 | 0.002 | 7.341 | 1.877
2003-07-28 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.465 | 0.393 | -0.066 | 0.002 | 7.369 | 1.531
2003-07-28 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.463 | 0.392 | -0.066 | 0.002 | 7.383 | 1.553
2003-07-28 00:01 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.461 | 0.39 | -0.066 | 0.002 | 7.395 | 1.339
2003-07-28 00:01 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.46 | 0.389 | -0.066 | 0.002 | 7.342 | 1.419
2003-07-28 00:02 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.459 | 0.388 | -0.066 | 0.002 | 7.415 | 1.361
2003-07-28 00:02 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.458 | 0.387 | -0.066 | 0.002 | 7.395 | 1.371
2003-07-28 00:03 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.459 | 0.388 | -0.066 | 0.002 | 7.473 | 1.364
2003-07-28 00:03 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.457 | 0.387 | -0.066 | 0.002 | 7.48 | 1.597
2003-07-28 00:04 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.456 | 0.385 | -0.066 | 0.002 | 7.487 | 1.384
2003-07-28 00:04 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.458 | 0.387 | -0.066 | 0.002 | 7.392 | 1.408
2003-07-28 00:05 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.46 | 0.389 | -0.066 | 0.002 | 7.53 | 1.28
2003-07-28 00:05 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.461 | 0.39 | -0.066 | 0.002 | 7.495 | 1.515
2003-07-28 00:06 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.462 | 0.391 | -0.066 | 0.002 | 7.493 | 1.475
2003-07-28 00:06 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.464 | 0.393 | -0.066 | 0.002 | 7.53 | 1.65
2003-07-28 00:07 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.465 | 0.394 | -0.066 | 0.002 | 7.517 | 1.603
2003-07-28 00:07 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.464 | 0.393 | -0.066 | 0.002 | 7.487 | 1.481
2003-07-28 00:08 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.463 | 0.392 | -0.066 | 0.002 | 7.365 | 1.342
2003-07-28 00:08 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.462 | 0.391 | -0.066 | 0.002 | 7.463 | 1.398
2003-07-28 00:09 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.461 | 0.391 | -0.066 | 0.002 | 7.4 | 1.444
2003-07-28 00:09 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.46 | 0.389 | -0.066 | 0.002 | 7.33 | 1.569
2003-07-28 00:10 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.459 | 0.389 | -0.066 | 0.002 | 7.36 | 1.692
2003-07-28 00:10 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.458 | 0.387 | -0.066 | 0.002 | 7.42 | 1.507
2003-07-28 00:11 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.457 | 0.387 | -0.066 | 0.002 | 7.456 | 1.311
2003-07-28 00:11 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.456 | 0.386 | -0.066 | 0.002 | 7.389 | 1.331
2003-07-28 00:12 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.456 | 0.386 | -0.066 | 0.002 | 7.418 | 1.445
2003-07-28 00:12 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.454 | 0.384 | -0.066 | 0.002 | 7.431 | 1.321
2003-07-28 00:13 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.453 | 0.383 | -0.066 | 0.002 | 7.477 | 1.437
2003-07-28 00:13 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.453 | 0.383 | -0.066 | 0.002 | 7.469 | 1.456
2003-07-28 00:14 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.451 | 0.382 | -0.066 | 0.002 | 7.452 | 1.372
2003-07-28 00:14 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.45 | 0.381 | -0.066 | 0.002 | 7.411 | 1.315
2003-07-28 00:15 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.448 | 0.379 | -0.066 | 0.002 | 7.48 | 1.412
2003-07-28 00:15 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.445 | 0.377 | -0.066 | 0.002 | 7.491 | 1.345
2003-07-28 00:16 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.447 | 0.378 | -0.066 | 0.002 | 7.433 | 1.339
2003-07-28 00:16 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.451 | 0.382 | -0.066 | 0.002 | 7.445 | 1.431
2003-07-28 00:17 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.454 | 0.384 | -0.066 | 0.002 | 7.491 | 1.543
2003-07-28 00:17 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.455 | 0.386 | -0.066 | 0.002 | 7.536 | 1.684
2003-07-28 00:18 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.457 | 0.386 | -0.066 | 0.002 | 7.491 | 1.589
2003-07-28 00:18 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.456 | 0.386 | -0.066 | 0.002 | 7.455 | 1.705
2003-07-28 00:19 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.456 | 0.386 | -0.066 | 0.002 | 7.499 | 1.731
2003-07-28 00:19 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.454 | 0.384 | -0.066 | 0.002 | 7.56 | 1.686
2003-07-28 00:20 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.453 | 0.384 | -0.066 | 0.002 | 7.466 | 1.523
2003-07-28 00:20 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.453 | 0.383 | -0.066 | 0.002 | 7.426 | 1.427
2003-07-28 00:21 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.45 | 0.381 | -0.066 | 0.002 | 7.478 | 1.433
2003-07-28 00:21 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.45 | 0.381 | -0.066 | 0.002 | 7.485 | 1.506
2003-07-28 00:22 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.448 | 0.38 | -0.066 | 0.002 | 7.42 | 1.464
2003-07-28 00:22 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.446 | 0.378 | -0.066 | 0.002 | 7.393 | 1.264
2003-07-28 00:23 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.446 | 0.378 | -0.066 | 0.002 | 7.496 | 1.376
2003-07-28 00:23 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.445 | 0.377 | -0.066 | 0.002 | 7.404 | 1.375
2003-07-28 00:24 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.444 | 0.376 | -0.066 | 0.002 | 7.549 | 1.434
2003-07-28 00:24 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.443 | 0.376 | -0.066 | 0.002 | 7.569 | 1.353
2003-07-28 00:25 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.442 | 0.375 | -0.066 | 0.002 | 7.521 | 1.362
2003-07-28 00:25 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.441 | 0.374 | -0.066 | 0.002 | 7.497 | 1.385
2003-07-28 00:26 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.441 | 0.374 | -0.066 | 0.002 | 7.519 | 1.492
2003-07-28 00:26 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.441 | 0.374 | -0.066 | 0.002 | 7.58 | 1.602
2003-07-28 00:27 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.44 | 0.374 | -0.066 | 0.002 | 7.543 | 1.52
2003-07-28 00:27 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.439 | 0.372 | -0.066 | 0.002 | 7.552 | 1.752
2003-07-28 00:28 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.437 | 0.371 | -0.066 | 0.002 | 7.508 | 1.611
2003-07-28 00:28 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.435 | 0.369 | -0.066 | 0.002 | 7.576 | 1.61
2003-07-28 00:29 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.434 | 0.368 | -0.066 | 0.002 | 7.449 | 1.502
2003-07-28 00:29 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.432 | 0.367 | -0.066 | 0.002 | 7.495 | 1.417
2003-07-28 00:30 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.433 | 0.367 | -0.066 | 0.002 | 7.482 | 1.501
2003-07-28 00:30 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.437 | 0.371 | -0.066 | 0.002 | 7.39 | 1.458
2003-07-28 00:31 | 181 | 226 | 0.181 | 0.226 | 0.441 | 0.375 | -0.066 | 0.002 | 7.532 | 1.553
2003-07-28 00:31 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.443 | 0.376 | -0.066 | 0.002 | 7.469 | 1.515
2003-07-28 00:32 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.444 | 0.376 | -0.066 | 0.002 | 7.478 | 1.515
2003-07-28 00:32 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.444 | 0.376 | -0.066 | 0.002 | 7.501 | 1.551
2003-07-28 00:33 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.443 | 0.376 | -0.066 | 0.002 | 7.447 | 1.472
2003-07-28 00:33 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.442 | 0.375 | -0.066 | 0.002 | 7.51 | 1.495
2003-07-28 00:34 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.442 | 0.375 | -0.066 | 0.002 | 7.406 | 1.557
2003-07-28 00:34 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.441 | 0.374 | -0.066 | 0.002 | 7.448 | 1.475
2003-07-28 00:35 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.439 | 0.372 | -0.066 | 0.002 | 7.474 | 1.51
2003-07-28 00:35 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.439 | 0.372 | -0.066 | 0.002 | 7.467 | 1.482
2003-07-28 00:36 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.437 | 0.371 | -0.066 | 0.002 | 7.497 | 1.394
2003-07-28 00:36 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.435 | 0.37 | -0.066 | 0.002 | 7.505 | 1.473
2003-07-28 00:37 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.434 | 0.368 | -0.066 | 0.002 | 7.468 | 1.447
2003-07-28 00:37 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.433 | 0.368 | -0.066 | 0.002 | 7.494 | 1.723
2003-07-28 00:38 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.431 | 0.366 | -0.066 | 0.002 | 7.629 | 1.759
2003-07-28 00:38 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.43 | 0.366 | -0.066 | 0.002 | 7.63 | 1.4
2003-07-28 00:39 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.429 | 0.365 | -0.066 | 0.002 | 7.574 | 1.563
2003-07-28 00:39 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.429 | 0.365 | -0.066 | 0.002 | 7.564 | 1.433
2003-07-28 00:40 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.428 | 0.364 | -0.066 | 0.002 | 7.587 | 1.506
2003-07-28 00:40 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.427 | 0.363 | -0.066 | 0.002 | 7.625 | 1.447
2003-07-28 00:41 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.426 | 0.362 | -0.066 | 0.002 | 7.634 | 1.544
2003-07-28 00:41 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.425 | 0.361 | -0.066 | 0.002 | 7.597 | 1.412
2003-07-28 00:42 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.425 | 0.362 | -0.066 | 0.002 | 7.607 | 1.33
2003-07-28 00:42 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.425 | 0.361 | -0.066 | 0.002 | 7.535 | 1.698
2003-07-28 00:43 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.424 | 0.361 | -0.066 | 0.002 | 7.634 | 1.641
2003-07-28 00:43 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.424 | 0.36 | -0.066 | 0.002 | 7.665 | 1.664
2003-07-28 00:44 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.422 | 0.359 | -0.066 | 0.002 | 7.633 | 1.704
2003-07-28 00:44 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.422 | 0.358 | -0.066 | 0.002 | 7.62 | 1.662
2003-07-28 00:45 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.419 | 0.357 | -0.066 | 0.002 | 7.618 | 1.673
2003-07-28 00:45 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.42 | 0.357 | -0.066 | 0.002 | 7.541 | 1.427
2003-07-28 00:46 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.422 | 0.359 | -0.066 | 0.002 | 7.625 | 1.47
2003-07-28 00:46 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.424 | 0.361 | -0.066 | 0.002 | 7.641 | 1.488
2003-07-28 00:47 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.426 | 0.362 | -0.066 | 0.002 | 7.609 | 1.513
2003-07-28 00:47 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.428 | 0.364 | -0.066 | 0.002 | 7.535 | 1.429
2003-07-28 00:48 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.428 | 0.364 | -0.066 | 0.002 | 7.526 | 1.476
2003-07-28 00:48 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.428 | 0.364 | -0.066 | 0.002 | 7.561 | 1.49
2003-07-28 00:49 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.427 | 0.363 | -0.066 | 0.002 | 7.482 | 1.641
2003-07-28 00:49 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.428 | 0.364 | -0.066 | 0.002 | 7.587 | 1.626
2003-07-28 00:50 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.426 | 0.363 | -0.066 | 0.002 | 7.617 | 1.507
2003-07-28 00:50 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.426 | 0.362 | -0.066 | 0.002 | 7.555 | 1.679
2003-07-28 00:51 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.425 | 0.362 | -0.066 | 0.002 | 7.598 | 1.507
2003-07-28 00:51 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.424 | 0.361 | -0.066 | 0.002 | 7.557 | 1.583
2003-07-28 00:52 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.423 | 0.36 | -0.066 | 0.002 | 7.544 | 1.497
2003-07-28 00:52 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.422 | 0.359 | -0.066 | 0.002 | 7.748 | 1.572
2003-07-28 00:53 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.421 | 0.358 | -0.066 | 0.002 | 7.638 | 1.636
2003-07-28 00:53 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.421 | 0.358 | -0.066 | 0.002 | 7.628 | 1.538
2003-07-28 00:54 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.422 | 0.359 | -0.066 | 0.002 | 7.715 | 1.816
2003-07-28 00:54 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.421 | 0.358 | -0.066 | 0.002 | 7.693 | 1.83
2003-07-28 00:55 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.42 | 0.358 | -0.066 | 0.002 | 7.716 | 1.817
2003-07-28 00:55 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.418 | 0.356 | -0.066 | 0.002 | 7.696 | 1.757
2003-07-28 00:56 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.416 | 0.355 | -0.066 | 0.002 | 7.727 | 1.742
2003-07-28 00:56 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.415 | 0.353 | -0.066 | 0.002 | 7.766 | 1.703
2003-07-28 00:57 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.414 | 0.352 | -0.066 | 0.002 | 7.651 | 1.78
2003-07-28 00:57 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.414 | 0.352 | -0.066 | 0.002 | 7.636 | 1.796
2003-07-28 00:58 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.415 | 0.353 | -0.066 | 0.002 | 7.639 | 1.61
2003-07-28 00:58 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.415 | 0.353 | -0.066 | 0.002 | 7.685 | 1.404
2003-07-28 00:59 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.414 | 0.352 | -0.066 | 0.002 | 7.71 | 1.733
2003-07-28 00:59 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.413 | 0.351 | -0.066 | 0.002 | 7.724 | 1.797
2003-07-28 01:00 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.414 | 0.352 | -0.066 | 0.002 | 7.579 | 1.737
2003-07-28 01:00 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.414 | 0.352 | -0.066 | 0.002 | 7.675 | 2.029
2003-07-28 01:01 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.413 | 0.352 | -0.066 | 0.002 | 7.729 | 1.896
2003-07-28 01:01 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.414 | 0.352 | -0.066 | 0.002 | 7.619 | 2.03
2003-07-28 01:02 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.416 | 0.354 | -0.066 | 0.002 | 7.71 | 1.938
2003-07-28 01:02 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.417 | 0.355 | -0.066 | 0.002 | 7.675 | 1.74
2003-07-28 01:03 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.419 | 0.356 | -0.066 | 0.002 | 7.788 | 1.466
2003-07-28 01:03 | 181 | 227 | 0.181 | 0.227 | 0.42 | 0.357 | -0.066 | 0.002 | 7.675 | 1.802
2003-07-28 01:04 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.419 | 0.357 | -0.066 | 0.002 | 7.754 | 1.768
2003-07-28 01:04 | 181 | 226 | 0.181 | 0.226 | 0.42 | 0.357 | -0.066 | 0.002 | 7.55 | 1.46
2003-07-28 01:05 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.418 | 0.356 | -0.066 | 0.002 | 7.581 | 1.598
2003-07-28 01:05 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.419 | 0.357 | -0.066 | 0.002 | 7.636 | 1.542
2003-07-28 01:06 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.419 | 0.357 | -0.066 | 0.002 | 7.619 | 1.587
2003-07-28 01:06 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.419 | 0.356 | -0.066 | 0.002 | 7.687 | 1.45
2003-07-28 01:07 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.418 | 0.356 | -0.066 | 0.002 | 7.631 | 1.586
2003-07-28 01:07 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.417 | 0.355 | -0.066 | 0.002 | 7.656 | 1.28
2003-07-28 01:08 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.415 | 0.353 | -0.066 | 0.002 | 7.641 | 1.436
2003-07-28 01:08 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.415 | 0.353 | -0.066 | 0.002 | 7.707 | 1.551
2003-07-28 01:09 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.414 | 0.352 | -0.066 | 0.002 | 7.647 | 1.523
2003-07-28 01:09 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.412 | 0.351 | -0.066 | 0.002 | 7.609 | 1.573
2003-07-28 01:10 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.412 | 0.35 | -0.066 | 0.002 | 7.608 | 1.619
2003-07-28 01:10 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.411 | 0.35 | -0.066 | 0.002 | 7.678 | 1.612
2003-07-28 01:11 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.411 | 0.349 | -0.066 | 0.002 | 7.726 | 1.734
2003-07-28 01:11 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.41 | 0.349 | -0.066 | 0.002 | 7.713 | 1.609
2003-07-28 01:12 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.408 | 0.347 | -0.066 | 0.002 | 7.731 | 1.639
2003-07-28 01:12 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.408 | 0.347 | -0.066 | 0.002 | 7.748 | 1.533
2003-07-28 01:13 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.408 | 0.347 | -0.066 | 0.002 | 7.669 | 1.63
2003-07-28 01:13 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.407 | 0.347 | -0.066 | 0.002 | 7.695 | 1.611
2003-07-28 01:14 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.406 | 0.346 | -0.066 | 0.002 | 7.636 | 1.49
2003-07-28 01:14 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.406 | 0.346 | -0.066 | 0.002 | 7.63 | 1.653
2003-07-28 01:15 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.405 | 0.344 | -0.066 | 0.002 | 7.642 | 1.567
2003-07-28 01:15 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.405 | 0.345 | -0.066 | 0.002 | 7.601 | 1.536
2003-07-28 01:16 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.407 | 0.347 | -0.066 | 0.002 | 7.685 | 1.82
2003-07-28 01:16 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.41 | 0.348 | -0.066 | 0.002 | 7.702 | 1.758
2003-07-28 01:17 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.412 | 0.35 | -0.066 | 0.002 | 7.569 | 1.766
2003-07-28 01:17 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.414 | 0.352 | -0.066 | 0.002 | 7.631 | 1.732
2003-07-28 01:18 | 181 | 227 | 0.181 | 0.227 | 0.414 | 0.352 | -0.066 | 0.002 | 7.695 | 1.748
2003-07-28 01:18 | 181 | 227 | 0.181 | 0.227 | 0.414 | 0.352 | -0.066 | 0.002 | 7.734 | 1.698
2003-07-28 01:19 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.414 | 0.352 | -0.066 | 0.002 | 7.805 | 1.825
2003-07-28 01:19 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.414 | 0.352 | -0.066 | 0.002 | 7.71 | 1.8
2003-07-28 01:20 | 181 | 227 | 0.181 | 0.227 | 0.415 | 0.353 | -0.066 | 0.002 | 7.76 | 1.619
2003-07-28 01:20 | 181 | 227 | 0.181 | 0.227 | 0.413 | 0.351 | -0.066 | 0.002 | 7.739 | 1.76
2003-07-28 01:21 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.411 | 0.35 | -0.066 | 0.002 | 7.763 | 1.527
2003-07-28 01:21 | 181 | 227 | 0.181 | 0.227 | 0.411 | 0.349 | -0.066 | 0.002 | 7.693 | 1.598
2003-07-28 01:22 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.41 | 0.349 | -0.066 | 0.002 | 7.703 | 1.444
2003-07-28 01:22 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.408 | 0.347 | -0.066 | 0.002 | 7.848 | 1.511
2003-07-28 01:23 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.408 | 0.347 | -0.066 | 0.002 | 7.792 | 1.626
2003-07-28 01:23 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.408 | 0.347 | -0.066 | 0.002 | 7.802 | 1.81
2003-07-28 01:24 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.408 | 0.347 | -0.066 | 0.002 | 7.827 | 1.829
2003-07-28 01:24 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.406 | 0.346 | -0.066 | 0.002 | 7.794 | 1.842
2003-07-28 01:25 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.405 | 0.345 | -0.066 | 0.002 | 7.839 | 1.807
2003-07-28 01:25 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.404 | 0.344 | -0.066 | 0.002 | 7.756 | 1.72
2003-07-28 01:26 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.404 | 0.344 | -0.066 | 0.002 | 7.934 | 1.813
2003-07-28 01:26 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.404 | 0.344 | -0.066 | 0.002 | 7.872 | 1.773
2003-07-28 01:27 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.405 | 0.344 | -0.066 | 0.002 | 7.847 | 1.404
2003-07-28 01:27 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.403 | 0.343 | -0.066 | 0.002 | 7.825 | 1.527
2003-07-28 01:28 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.403 | 0.343 | -0.066 | 0.002 | 7.803 | 1.483
2003-07-28 01:28 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.402 | 0.342 | -0.066 | 0.002 | 7.921 | 1.501
2003-07-28 01:29 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.403 | 0.343 | -0.066 | 0.002 | 7.973 | 1.587
2003-07-28 01:29 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.401 | 0.342 | -0.066 | 0.002 | 7.828 | 1.552
2003-07-28 01:30 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.4 | 0.341 | -0.066 | 0.002 | 7.827 | 1.472
2003-07-28 01:30 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.401 | 0.341 | -0.066 | 0.002 | 7.83 | 1.576
2003-07-28 01:31 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.403 | 0.343 | -0.066 | 0.002 | 7.918 | 1.564
2003-07-28 01:31 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.403 | 0.343 | -0.066 | 0.002 | 7.708 | 1.598
2003-07-28 01:32 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.405 | 0.345 | -0.066 | 0.002 | 7.686 | 1.409
2003-07-28 01:32 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.404 | 0.344 | -0.066 | 0.002 | 7.75 | 1.532
2003-07-28 01:33 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.403 | 0.344 | -0.066 | 0.002 | 7.742 | 1.536
2003-07-28 01:33 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.403 | 0.343 | -0.066 | 0.002 | 7.671 | 1.737
2003-07-28 01:34 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.403 | 0.343 | -0.066 | 0.002 | 7.754 | 1.791
2003-07-28 01:34 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.403 | 0.343 | -0.066 | 0.002 | 7.717 | 1.455
2003-07-28 01:35 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.404 | 0.344 | -0.066 | 0.002 | 7.703 | 1.397
2003-07-28 01:35 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.403 | 0.343 | -0.066 | 0.002 | 7.586 | 1.403
2003-07-28 01:36 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.401 | 0.342 | -0.066 | 0.002 | 7.716 | 1.405
2003-07-28 01:36 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.4 | 0.341 | -0.066 | 0.002 | 7.745 | 1.488
2003-07-28 01:37 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.399 | 0.34 | -0.066 | 0.002 | 7.756 | 1.607
2003-07-28 01:37 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.399 | 0.34 | -0.066 | 0.002 | 7.728 | 1.493
2003-07-28 01:38 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.399 | 0.34 | -0.066 | 0.002 | 7.789 | 1.459
2003-07-28 01:38 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.398 | 0.339 | -0.066 | 0.002 | 7.778 | 1.367
2003-07-28 01:39 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.398 | 0.339 | -0.066 | 0.002 | 7.798 | 1.425
2003-07-28 01:39 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.398 | 0.339 | -0.066 | 0.002 | 7.855 | 1.475
2003-07-28 01:40 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.397 | 0.338 | -0.066 | 0.002 | 7.795 | 1.512
2003-07-28 01:40 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.396 | 0.338 | -0.066 | 0.002 | 7.855 | 1.345
2003-07-28 01:41 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.395 | 0.337 | -0.066 | 0.002 | 7.925 | 1.434
2003-07-28 01:41 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.394 | 0.336 | -0.066 | 0.002 | 7.916 | 1.672
2003-07-28 01:42 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.396 | 0.337 | -0.066 | 0.002 | 7.819 | 1.695
2003-07-28 01:42 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.396 | 0.337 | -0.066 | 0.002 | 7.846 | 1.653
2003-07-28 01:43 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.394 | 0.336 | -0.066 | 0.002 | 7.787 | 1.538
2003-07-28 01:43 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.395 | 0.337 | -0.066 | 0.002 | 7.879 | 1.618
2003-07-28 01:44 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.396 | 0.338 | -0.066 | 0.002 | 7.82 | 1.515
2003-07-28 01:44 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.398 | 0.339 | -0.066 | 0.002 | 7.817 | 1.529
2003-07-28 01:45 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.399 | 0.34 | -0.066 | 0.002 | 7.822 | 1.648
2003-07-28 01:45 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.4 | 0.34 | -0.066 | 0.002 | 7.786 | 1.419
2003-07-28 01:46 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.4 | 0.341 | -0.066 | 0.002 | 7.766 | 1.464
2003-07-28 01:46 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.401 | 0.341 | -0.066 | 0.002 | 7.812 | 1.459
2003-07-28 01:47 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.401 | 0.342 | -0.066 | 0.002 | 7.755 | 1.517
2003-07-28 01:47 | 181 | 226 | 0.181 | 0.226 | 0.403 | 0.344 | -0.066 | 0.002 | 7.811 | 1.436
2003-07-28 01:48 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.404 | 0.344 | -0.066 | 0.002 | 7.662 | 1.472
2003-07-28 01:48 | 181 | 227 | 0.181 | 0.227 | 0.403 | 0.343 | -0.066 | 0.002 | 7.813 | 1.534
2003-07-28 01:49 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.401 | 0.342 | -0.066 | 0.002 | 7.935 | 1.456
2003-07-28 01:49 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.399 | 0.34 | -0.066 | 0.002 | 7.809 | 1.413
2003-07-28 01:50 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.397 | 0.339 | -0.066 | 0.002 | 7.825 | 1.446
2003-07-28 01:50 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.397 | 0.339 | -0.066 | 0.002 | 7.862 | 1.65
2003-07-28 01:51 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.396 | 0.337 | -0.066 | 0.002 | 7.899 | 1.721
2003-07-28 01:51 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.396 | 0.338 | -0.066 | 0.002 | 7.814 | 1.725
2003-07-28 01:52 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.396 | 0.338 | -0.066 | 0.002 | 7.943 | 1.755
2003-07-28 01:52 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.396 | 0.338 | -0.066 | 0.002 | 7.888 | 1.505
2003-07-28 01:53 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.394 | 0.336 | -0.066 | 0.002 | 7.883 | 1.399
2003-07-28 01:53 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.394 | 0.336 | -0.066 | 0.002 | 7.872 | 1.483
2003-07-28 01:54 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.392 | 0.334 | -0.066 | 0.002 | 7.949 | 1.495
2003-07-28 01:54 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.391 | 0.334 | -0.066 | 0.002 | 7.905 | 1.778
2003-07-28 01:55 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.39 | 0.333 | -0.066 | 0.002 | 7.847 | 1.718
2003-07-28 01:55 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.389 | 0.332 | -0.066 | 0.002 | 7.815 | 1.444
2003-07-28 01:56 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.388 | 0.331 | -0.066 | 0.002 | 7.848 | 1.515
2003-07-28 01:56 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.387 | 0.33 | -0.066 | 0.002 | 7.975 | 1.758
2003-07-28 01:57 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.386 | 0.329 | -0.066 | 0.002 | 7.915 | 1.561
2003-07-28 01:57 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.385 | 0.329 | -0.066 | 0.002 | 8.022 | 1.62
2003-07-28 01:58 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.385 | 0.329 | -0.066 | 0.002 | 7.849 | 1.505
2003-07-28 01:58 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.384 | 0.328 | -0.066 | 0.002 | 7.935 | 1.525
2003-07-28 01:59 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.385 | 0.328 | -0.066 | 0.002 | 7.876 | 1.589
2003-07-28 01:59 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.387 | 0.33 | -0.066 | 0.002 | 7.967 | 1.744
2003-07-28 02:00 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.388 | 0.331 | -0.066 | 0.002 | 7.913 | 1.76
2003-07-28 02:00 | 181 | 227 | 0.181 | 0.227 | 0.391 | 0.334 | -0.066 | 0.002 | 7.872 | 1.511
2003-07-28 02:01 | 181 | 229 | 0.181 | 0.229 | 0.394 | 0.336 | -0.066 | 0.002 | 7.885 | 1.676
2003-07-28 02:01 | 181 | 226 | 0.181 | 0.226 | 0.394 | 0.336 | -0.066 | 0.002 | 7.916 | 1.537
2003-07-28 02:02 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.394 | 0.336 | -0.066 | 0.002 | 7.859 | 1.82
2003-07-28 02:02 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.394 | 0.336 | -0.066 | 0.002 | 7.85 | 1.567
2003-07-28 02:03 | 181 | 228 | 0.181 | 0.228 | 0.394 | 0.336 | -0.066 | 0.002 | 7.907 | 1.473
2003-07-28 02:03 | 181 | 227 | 0.181 | 0.227 | 0.394 | 0.336 | -0.066 | 0.002 | 8 | 1.536
2003-07-28 02:04 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.393 | 0.335 | -0.066 | 0.002 | 7.841 | 1.441
2003-07-28 02:04 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.392 | 0.334 | -0.066 | 0.002 | 7.951 | 1.539
2003-07-28 02:05 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.39 | 0.333 | -0.066 | 0.002 | 7.994 | 1.462
2003-07-28 02:05 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.391 | 0.333 | -0.066 | 0.002 | 7.984 | 1.793
2003-07-28 02:06 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.388 | 0.331 | -0.066 | 0.002 | 8.035 | 1.724
2003-07-28 02:06 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.388 | 0.331 | -0.066 | 0.002 | 8.121 | 1.835
2003-07-28 02:07 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.387 | 0.33 | -0.066 | 0.002 | 8.146 | 1.62
2003-07-28 02:07 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.386 | 0.33 | -0.066 | 0.002 | 8.004 | 1.642
2003-07-28 02:08 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.386 | 0.329 | -0.066 | 0.002 | 8.05 | 1.576
2003-07-28 02:08 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.385 | 0.329 | -0.066 | 0.002 | 8.048 | 1.565
2003-07-28 02:09 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.385 | 0.329 | -0.066 | 0.002 | 8.1 | 1.563
2003-07-28 02:09 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.385 | 0.328 | -0.066 | 0.002 | 8.059 | 1.746
2003-07-28 02:10 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.384 | 0.327 | -0.066 | 0.002 | 8.108 | 1.78
2003-07-28 02:10 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.384 | 0.328 | -0.066 | 0.002 | 7.986 | 1.689
2003-07-28 02:11 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.383 | 0.327 | -0.066 | 0.002 | 7.979 | 1.652
2003-07-28 02:11 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.382 | 0.326 | -0.066 | 0.002 | 8.011 | 1.308
2003-07-28 02:12 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.38 | 0.325 | -0.066 | 0.002 | 8.02 | 1.381
2003-07-28 02:12 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.38 | 0.325 | -0.066 | 0.002 | 8.002 | 1.358
2003-07-28 02:13 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.378 | 0.323 | -0.066 | 0.002 | 8.011 | 1.691
2003-07-28 02:13 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.379 | 0.324 | -0.066 | 0.002 | 7.904 | 1.574
2003-07-28 02:14 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.38 | 0.325 | -0.066 | 0.002 | 8.059 | 1.606
2003-07-28 02:14 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.38 | 0.325 | -0.066 | 0.002 | 7.943 | 1.664
2003-07-28 02:15 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.381 | 0.326 | -0.066 | 0.002 | 7.921 | 1.631
2003-07-28 02:15 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.382 | 0.326 | -0.066 | 0.002 | 7.929 | 1.636
2003-07-28 02:16 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.381 | 0.325 | -0.066 | 0.002 | 8.039 | 1.615
2003-07-28 02:16 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.38 | 0.325 | -0.066 | 0.002 | 8.037 | 1.319
2003-07-28 02:17 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.38 | 0.325 | -0.066 | 0.002 | 7.961 | 1.278
2003-07-28 02:17 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.379 | 0.324 | -0.066 | 0.002 | 7.976 | 1.28
2003-07-28 02:18 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.378 | 0.323 | -0.066 | 0.002 | 8.134 | 1.34
2003-07-28 02:18 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.379 | 0.324 | -0.066 | 0.002 | 8.016 | 1.26
2003-07-28 02:19 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.378 | 0.323 | -0.066 | 0.002 | 8.074 | 1.345
2003-07-28 02:19 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.376 | 0.322 | -0.066 | 0.002 | 8.056 | 1.3
2003-07-28 02:20 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.376 | 0.322 | -0.066 | 0.002 | 8.098 | 1.381
2003-07-28 02:20 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.375 | 0.321 | -0.066 | 0.002 | 8.111 | 1.382
2003-07-28 02:21 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.373 | 0.319 | -0.066 | 0.002 | 8.096 | 1.328
2003-07-28 02:21 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.373 | 0.319 | -0.066 | 0.002 | 8.14 | 1.414
2003-07-28 02:22 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.372 | 0.317 | -0.066 | 0.002 | 8.154 | 1.317
2003-07-28 02:22 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.371 | 0.316 | -0.066 | 0.002 | 8.118 | 1.433
2003-07-28 02:23 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.371 | 0.316 | -0.066 | 0.002 | 8.162 | 1.337
2003-07-28 02:23 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.371 | 0.316 | -0.066 | 0.002 | 8.079 | 1.436
2003-07-28 02:24 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.37 | 0.315 | -0.066 | 0.002 | 8.268 | 1.049
2003-07-28 02:24 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.369 | 0.314 | -0.066 | 0.002 | 8.234 | 1.046
2003-07-28 02:25 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.369 | 0.314 | -0.066 | 0.002 | 8.16 | 1.027
2003-07-28 02:25 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.367 | 0.313 | -0.066 | 0.002 | 8.173 | 1.094
2003-07-28 02:26 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.367 | 0.313 | -0.066 | 0.002 | 8.142 | 1.005
2003-07-28 02:26 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.367 | 0.313 | -0.066 | 0.002 | 8.177 | 1.186
2003-07-28 02:27 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.368 | 0.314 | -0.066 | 0.002 | 8.098 | 1.11
2003-07-28 02:27 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.368 | 0.314 | -0.066 | 0.002 | 8.191 | 1.723
2003-07-28 02:28 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.37 | 0.316 | -0.066 | 0.002 | 8.134 | 1.5
2003-07-28 02:28 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.371 | 0.317 | -0.066 | 0.002 | 8.246 | 1.49
2003-07-28 02:29 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.372 | 0.318 | -0.066 | 0.002 | 8.093 | 1.45
2003-07-28 02:29 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.373 | 0.319 | -0.066 | 0.002 | 8.105 | 2.018
2003-07-28 02:30 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.373 | 0.319 | -0.066 | 0.002 | 8.115 | 2.042
2003-07-28 02:30 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.373 | 0.319 | -0.066 | 0.002 | 8.122 | 1.791
2003-07-28 02:31 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.372 | 0.318 | -0.066 | 0.002 | 7.96 | 1.86
2003-07-28 02:31 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.372 | 0.317 | -0.066 | 0.002 | 8.05 | 1.803
2003-07-28 02:32 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.371 | 0.317 | -0.066 | 0.002 | 8.009 | 1.35
2003-07-28 02:32 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.37 | 0.316 | -0.066 | 0.002 | 8.168 | 1.401
2003-07-28 02:33 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.369 | 0.315 | -0.066 | 0.002 | 8.109 | 1.548
2003-07-28 02:33 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.369 | 0.315 | -0.066 | 0.002 | 8.111 | 1.774
2003-07-28 02:34 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.37 | 0.315 | -0.066 | 0.002 | 8.239 | 1.607
2003-07-28 02:34 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.369 | 0.315 | -0.066 | 0.002 | 8.167 | 1.54
2003-07-28 02:35 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.369 | 0.315 | -0.066 | 0.002 | 8.08 | 1.43
2003-07-28 02:35 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.368 | 0.314 | -0.066 | 0.002 | 8.096 | 1.846
2003-07-28 02:36 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.368 | 0.314 | -0.066 | 0.002 | 8.169 | 1.577
2003-07-28 02:36 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.367 | 0.313 | -0.066 | 0.002 | 8.08 | 1.561
2003-07-28 02:37 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.366 | 0.312 | -0.066 | 0.002 | 8.113 | 1.48
2003-07-28 02:37 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.365 | 0.311 | -0.066 | 0.002 | 8.062 | 1.511
2003-07-28 02:38 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.364 | 0.311 | -0.066 | 0.002 | 8.092 | 1.463
2003-07-28 02:38 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.363 | 0.31 | -0.066 | 0.002 | 8.12 | 1.477
2003-07-28 02:39 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.363 | 0.31 | -0.066 | 0.002 | 8.235 | 1.687
2003-07-28 02:39 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.362 | 0.309 | -0.066 | 0.002 | 8.236 | 1.562
2003-07-28 02:40 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.361 | 0.308 | -0.066 | 0.002 | 8.172 | 1.634
2003-07-28 02:40 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.361 | 0.308 | -0.066 | 0.002 | 8.157 | 1.629
2003-07-28 02:41 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.361 | 0.308 | -0.066 | 0.002 | 8.184 | 1.544
2003-07-28 02:41 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.362 | 0.309 | -0.066 | 0.002 | 8.125 | 1.484
2003-07-28 02:42 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.362 | 0.309 | -0.066 | 0.002 | 8.197 | 1.608
2003-07-28 02:42 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.364 | 0.311 | -0.066 | 0.002 | 8.307 | 1.753
2003-07-28 02:43 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.365 | 0.312 | -0.066 | 0.002 | 8.123 | 1.746
2003-07-28 02:43 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.365 | 0.312 | -0.066 | 0.002 | 8.09 | 1.74
2003-07-28 02:44 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.366 | 0.312 | -0.066 | 0.002 | 8.201 | 1.669
2003-07-28 02:44 | 181 | 226 | 0.181 | 0.226 | 0.365 | 0.312 | -0.066 | 0.002 | 8.031 | 1.847
2003-07-28 02:45 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.366 | 0.313 | -0.066 | 0.002 | 8.099 | 1.663
2003-07-28 02:45 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.365 | 0.312 | -0.066 | 0.002 | 8.285 | 1.825
2003-07-28 02:46 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.365 | 0.312 | -0.066 | 0.002 | 8.113 | 1.819
2003-07-28 02:46 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.366 | 0.313 | -0.066 | 0.002 | 8.131 | 1.945
2003-07-28 02:47 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.365 | 0.311 | -0.066 | 0.002 | 8.126 | 1.687
2003-07-28 02:47 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.364 | 0.31 | -0.066 | 0.002 | 8.24 | 1.841
2003-07-28 02:48 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.363 | 0.31 | -0.066 | 0.002 | 8.173 | 1.981
2003-07-28 02:48 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.361 | 0.308 | -0.066 | 0.002 | 8.12 | 2.016
2003-07-28 02:49 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.36 | 0.307 | -0.066 | 0.002 | 8.16 | 1.977
2003-07-28 02:49 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.361 | 0.308 | -0.066 | 0.002 | 8.259 | 2.204
2003-07-28 02:50 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.36 | 0.308 | -0.066 | 0.002 | 8.22 | 2.02
2003-07-28 02:50 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.36 | 0.308 | -0.066 | 0.002 | 8.251 | 1.781
2003-07-28 02:51 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.36 | 0.307 | -0.066 | 0.002 | 8.291 | 1.902
2003-07-28 02:51 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.36 | 0.307 | -0.066 | 0.002 | 8.153 | 1.729
2003-07-28 02:52 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.359 | 0.306 | -0.066 | 0.002 | 8.149 | 1.857
2003-07-28 02:52 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.358 | 0.306 | -0.066 | 0.002 | 8.186 | 1.855
2003-07-28 02:53 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.357 | 0.305 | -0.066 | 0.002 | 8.211 | 1.483
2003-07-28 02:53 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.356 | 0.304 | -0.066 | 0.002 | 8.223 | 1.525
2003-07-28 02:54 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.356 | 0.304 | -0.066 | 0.002 | 8.228 | 1.883
2003-07-28 02:54 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.356 | 0.304 | -0.066 | 0.002 | 8.307 | 1.734
2003-07-28 02:55 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.357 | 0.304 | -0.066 | 0.002 | 8.143 | 1.774
2003-07-28 02:55 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.357 | 0.305 | -0.066 | 0.002 | 8.223 | 1.879
2003-07-28 02:56 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.359 | 0.307 | -0.066 | 0.002 | 8.196 | 1.59
2003-07-28 02:56 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.36 | 0.308 | -0.066 | 0.002 | 8.207 | 1.645
2003-07-28 02:57 | 181 | 226 | 0.181 | 0.226 | 0.362 | 0.309 | -0.066 | 0.002 | 8.188 | 1.492
2003-07-28 02:57 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.363 | 0.31 | -0.066 | 0.002 | 8.044 | 1.365
2003-07-28 02:58 | 181 | 227 | 0.181 | 0.227 | 0.364 | 0.311 | -0.066 | 0.002 | 8.075 | 1.419
2003-07-28 02:58 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.364 | 0.311 | -0.066 | 0.002 | 8.081 | 1.477
2003-07-28 02:59 | 181 | 227 | 0.181 | 0.227 | 0.364 | 0.311 | -0.066 | 0.002 | 8.141 | 1.479
2003-07-28 02:59 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.364 | 0.311 | -0.066 | 0.002 | 8.193 | 1.75
2003-07-28 03:00 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.363 | 0.31 | -0.066 | 0.002 | 8.211 | 1.773
2003-07-28 03:00 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.363 | 0.31 | -0.066 | 0.002 | 8.256 | 1.802
2003-07-28 03:01 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.362 | 0.309 | -0.066 | 0.002 | 8.216 | 1.632
2003-07-28 03:01 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.36 | 0.308 | -0.066 | 0.002 | 8.279 | 1.682
2003-07-28 03:02 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.361 | 0.308 | -0.066 | 0.002 | 8.157 | 1.415
2003-07-28 03:02 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.36 | 0.308 | -0.066 | 0.002 | 8.148 | 1.63
2003-07-28 03:03 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.36 | 0.307 | -0.066 | 0.002 | 8.269 | 1.564
2003-07-28 03:03 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.359 | 0.307 | -0.066 | 0.002 | 8.184 | 1.815
2003-07-28 03:04 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.359 | 0.307 | -0.066 | 0.002 | 8.315 | 1.828
2003-07-28 03:04 | 181 | 227 | 0.181 | 0.227 | 0.36 | 0.307 | -0.066 | 0.002 | 8.361 | 1.715
2003-07-28 03:05 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.36 | 0.307 | -0.066 | 0.002 | 8.318 | 1.692
2003-07-28 03:05 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.359 | 0.307 | -0.066 | 0.002 | 8.443 | 1.694
2003-07-28 03:06 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.358 | 0.306 | -0.066 | 0.002 | 8.272 | 1.799
2003-07-28 03:06 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.358 | 0.305 | -0.066 | 0.002 | 8.329 | 1.985
2003-07-28 03:07 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.358 | 0.306 | -0.066 | 0.002 | 8.257 | 1.67
2003-07-28 03:07 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.357 | 0.305 | -0.066 | 0.002 | 8.264 | 1.411
2003-07-28 03:08 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.356 | 0.304 | -0.066 | 0.002 | 8.289 | 1.75
2003-07-28 03:08 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.357 | 0.305 | -0.066 | 0.002 | 8.335 | 1.684
2003-07-28 03:09 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.357 | 0.305 | -0.066 | 0.002 | 8.101 | 1.774
2003-07-28 03:09 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.356 | 0.304 | -0.066 | 0.002 | 8.26 | 1.721
2003-07-28 03:10 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.355 | 0.303 | -0.066 | 0.002 | 8.23 | 1.687
2003-07-28 03:10 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.354 | 0.302 | -0.066 | 0.002 | 8.233 | 1.508
2003-07-28 03:11 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.353 | 0.302 | -0.066 | 0.002 | 8.253 | 1.567
2003-07-28 03:11 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.353 | 0.302 | -0.066 | 0.002 | 8.361 | 1.449
2003-07-28 03:12 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.355 | 0.303 | -0.066 | 0.002 | 8.291 | 1.551
2003-07-28 03:12 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.354 | 0.302 | -0.066 | 0.002 | 8.241 | 1.481
2003-07-28 03:13 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.354 | 0.303 | -0.066 | 0.002 | 8.272 | 1.543
2003-07-28 03:13 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.355 | 0.304 | -0.066 | 0.002 | 8.126 | 1.539
2003-07-28 03:14 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.356 | 0.304 | -0.066 | 0.002 | 8.169 | 1.701
2003-07-28 03:14 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.356 | 0.304 | -0.066 | 0.002 | 8.443 | 1.621
2003-07-28 03:15 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.357 | 0.305 | -0.066 | 0.002 | 8.393 | 1.587
2003-07-28 03:15 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.357 | 0.305 | -0.066 | 0.002 | 8.384 | 1.526
2003-07-28 03:16 | 181 | 227 | 0.181 | 0.227 | 0.359 | 0.307 | -0.066 | 0.002 | 8.466 | 1.473
2003-07-28 03:16 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.358 | 0.306 | -0.066 | 0.002 | 8.622 | 1.523
2003-07-28 03:17 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.358 | 0.306 | -0.066 | 0.002 | 8.445 | 1.812
2003-07-28 03:17 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.357 | 0.305 | -0.066 | 0.002 | 8.478 | 1.587
2003-07-28 03:18 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.358 | 0.306 | -0.066 | 0.002 | 8.426 | 1.475
2003-07-28 03:18 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.358 | 0.306 | -0.066 | 0.002 | 8.167 | 1.442
2003-07-28 03:19 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.358 | 0.306 | -0.066 | 0.002 | 8.23 | 1.49
2003-07-28 03:19 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.357 | 0.305 | -0.066 | 0.002 | 8.244 | 1.766
2003-07-28 03:20 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.356 | 0.304 | -0.066 | 0.002 | 8.362 | 1.762
2003-07-28 03:20 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.355 | 0.303 | -0.066 | 0.002 | 8.379 | 1.804
2003-07-28 03:21 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.354 | 0.302 | -0.066 | 0.002 | 8.394 | 1.798
2003-07-28 03:21 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.354 | 0.303 | -0.066 | 0.002 | 8.447 | 1.833
2003-07-28 03:22 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.352 | 0.301 | -0.066 | 0.002 | 8.508 | 1.885
2003-07-28 03:22 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.353 | 0.302 | -0.066 | 0.002 | 8.48 | 1.812
2003-07-28 03:23 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.353 | 0.301 | -0.066 | 0.002 | 8.466 | 1.489
2003-07-28 03:23 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.353 | 0.301 | -0.066 | 0.002 | 8.354 | 1.433
2003-07-28 03:24 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.354 | 0.302 | -0.066 | 0.002 | 8.464 | 1.527
2003-07-28 03:24 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.353 | 0.302 | -0.066 | 0.002 | 8.457 | 1.409
2003-07-28 03:25 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.353 | 0.301 | -0.066 | 0.002 | 8.479 | 1.503
2003-07-28 03:25 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.352 | 0.301 | -0.066 | 0.002 | 8.466 | 1.814
2003-07-28 03:26 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.351 | 0.3 | -0.066 | 0.002 | 8.38 | 1.823
2003-07-28 03:26 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.35 | 0.299 | -0.066 | 0.002 | 8.477 | 1.837
2003-07-28 03:27 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.35 | 0.298 | -0.066 | 0.002 | 8.523 | 1.774
2003-07-28 03:27 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.35 | 0.298 | -0.066 | 0.002 | 8.415 | 1.597
2003-07-28 03:28 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.351 | 0.299 | -0.066 | 0.002 | 8.448 | 1.516
2003-07-28 03:28 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.353 | 0.301 | -0.066 | 0.002 | 8.386 | 1.447
2003-07-28 03:29 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.354 | 0.303 | -0.066 | 0.002 | 8.241 | 1.74
2003-07-28 03:29 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.355 | 0.304 | -0.066 | 0.002 | 8.359 | 1.785
2003-07-28 03:30 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.355 | 0.303 | -0.066 | 0.002 | 8.342 | 1.437
2003-07-28 03:30 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.356 | 0.304 | -0.066 | 0.002 | 8.258 | 1.641
2003-07-28 03:31 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.355 | 0.304 | -0.066 | 0.002 | 8.282 | 1.436
2003-07-28 03:31 | 181 | 226 | 0.181 | 0.226 | 0.355 | 0.304 | -0.066 | 0.002 | 8.328 | 1.528
2003-07-28 03:32 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.354 | 0.303 | -0.066 | 0.002 | 8.423 | 1.608
2003-07-28 03:32 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.352 | 0.3 | -0.066 | 0.002 | 8.386 | 1.595
2003-07-28 03:33 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.351 | 0.3 | -0.066 | 0.002 | 8.411 | 1.628
2003-07-28 03:33 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.351 | 0.3 | -0.066 | 0.002 | 8.434 | 1.729
2003-07-28 03:34 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.35 | 0.299 | -0.066 | 0.002 | 8.458 | 1.62
2003-07-28 03:34 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.35 | 0.299 | -0.066 | 0.002 | 8.471 | 1.741
2003-07-28 03:35 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.349 | 0.298 | -0.066 | 0.002 | 8.51 | 1.887
2003-07-28 03:35 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.348 | 0.298 | -0.066 | 0.002 | 8.433 | 1.66
2003-07-28 03:36 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.348 | 0.297 | -0.066 | 0.002 | 8.592 | 1.954
2003-07-28 03:36 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.348 | 0.296 | -0.066 | 0.002 | 8.479 | 1.861
2003-07-28 03:37 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.347 | 0.296 | -0.066 | 0.002 | 8.575 | 1.733
2003-07-28 03:37 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.347 | 0.295 | -0.066 | 0.002 | 8.512 | 1.606
2003-07-28 03:38 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.346 | 0.295 | -0.066 | 0.002 | 8.443 | 1.525
2003-07-28 03:38 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.345 | 0.295 | -0.066 | 0.002 | 8.592 | 1.849
2003-07-28 03:39 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.345 | 0.294 | -0.066 | 0.002 | 8.564 | 1.797
2003-07-28 03:39 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.345 | 0.294 | -0.066 | 0.002 | 8.581 | 2.13
2003-07-28 03:40 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.345 | 0.294 | -0.066 | 0.002 | 8.662 | 1.571
2003-07-28 03:40 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.345 | 0.294 | -0.066 | 0.002 | 8.605 | 1.585
2003-07-28 03:41 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.344 | 0.293 | -0.066 | 0.002 | 8.55 | 1.5
2003-07-28 03:41 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.344 | 0.293 | -0.066 | 0.002 | 8.558 | 1.729
2003-07-28 03:42 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.342 | 0.292 | -0.066 | 0.002 | 8.493 | 1.673
2003-07-28 03:42 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.342 | 0.292 | -0.066 | 0.002 | 8.457 | 1.633
2003-07-28 03:43 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.343 | 0.292 | -0.066 | 0.002 | 8.601 | 1.515
2003-07-28 03:43 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.343 | 0.292 | -0.066 | 0.002 | 8.482 | 1.692
2003-07-28 03:44 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.344 | 0.293 | -0.066 | 0.002 | 8.466 | 1.432
2003-07-28 03:44 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.345 | 0.295 | -0.066 | 0.002 | 8.486 | 1.533
2003-07-28 03:45 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.347 | 0.296 | -0.066 | 0.002 | 8.408 | 1.491
2003-07-28 03:45 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.348 | 0.297 | -0.066 | 0.002 | 8.343 | 1.609
2003-07-28 03:46 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.349 | 0.298 | -0.066 | 0.002 | 8.378 | 1.748
2003-07-28 03:46 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.348 | 0.297 | -0.066 | 0.002 | 8.519 | 1.703
2003-07-28 03:47 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.348 | 0.298 | -0.066 | 0.002 | 8.463 | 1.654
2003-07-28 03:47 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.348 | 0.298 | -0.066 | 0.002 | 8.645 | 1.613
2003-07-28 03:48 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.348 | 0.297 | -0.066 | 0.002 | 8.512 | 1.607
2003-07-28 03:48 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.349 | 0.298 | -0.066 | 0.002 | 8.594 | 1.483
2003-07-28 03:49 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.348 | 0.297 | -0.066 | 0.002 | 8.52 | 1.899
2003-07-28 03:49 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.347 | 0.296 | -0.066 | 0.002 | 8.496 | 1.597
2003-07-28 03:50 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.346 | 0.295 | -0.066 | 0.002 | 8.536 | 1.63
2003-07-28 03:50 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.346 | 0.296 | -0.066 | 0.002 | 8.527 | 1.748
2003-07-28 03:51 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.346 | 0.295 | -0.066 | 0.002 | 8.596 | 1.678
2003-07-28 03:51 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.345 | 0.294 | -0.066 | 0.002 | 8.458 | 1.969
2003-07-28 03:52 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.344 | 0.293 | -0.066 | 0.002 | 8.579 | 1.993
2003-07-28 03:52 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.344 | 0.294 | -0.066 | 0.002 | 8.667 | 1.929
2003-07-28 03:53 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.343 | 0.293 | -0.066 | 0.002 | 8.639 | 1.962
2003-07-28 03:53 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.342 | 0.292 | -0.066 | 0.002 | 8.674 | 1.913
2003-07-28 03:54 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.342 | 0.291 | -0.066 | 0.002 | 8.622 | 1.884
2003-07-28 03:54 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.341 | 0.29 | -0.066 | 0.002 | 8.663 | 1.921
2003-07-28 03:55 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.34 | 0.29 | -0.066 | 0.002 | 8.645 | 1.798
2003-07-28 03:55 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.34 | 0.289 | -0.066 | 0.002 | 8.694 | 1.904
2003-07-28 03:56 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.339 | 0.289 | -0.066 | 0.002 | 8.578 | 1.607
2003-07-28 03:56 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.338 | 0.288 | -0.066 | 0.002 | 8.615 | 1.633
2003-07-28 03:57 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.338 | 0.288 | -0.066 | 0.002 | 8.642 | 1.638
2003-07-28 03:57 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.337 | 0.288 | -0.066 | 0.002 | 8.542 | 1.531
2003-07-28 03:58 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.337 | 0.288 | -0.066 | 0.002 | 8.609 | 1.632
2003-07-28 03:58 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.338 | 0.288 | -0.066 | 0.002 | 8.585 | 1.698
2003-07-28 03:59 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.338 | 0.288 | -0.066 | 0.002 | 8.515 | 1.706
2003-07-28 03:59 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.339 | 0.289 | -0.066 | 0.002 | 8.425 | 1.607
2003-07-28 04:00 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.34 | 0.289 | -0.066 | 0.002 | 8.405 | 1.761
2003-07-28 04:00 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.34 | 0.29 | -0.066 | 0.002 | 8.429 | 2.281
2003-07-28 04:01 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.339 | 0.289 | -0.066 | 0.002 | 8.433 | 2.126
2003-07-28 04:01 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.34 | 0.29 | -0.066 | 0.002 | 8.556 | 1.921
2003-07-28 04:02 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.343 | 0.293 | -0.066 | 0.002 | 8.502 | 1.963
2003-07-28 04:02 | 181 | 230 | 0.181 | 0.23 | 0.345 | 0.295 | -0.066 | 0.002 | 8.491 | 1.946
2003-07-28 04:03 | 181 | 226 | 0.181 | 0.226 | 0.344 | 0.293 | -0.066 | 0.002 | 8.567 | 1.86
2003-07-28 04:03 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.343 | 0.292 | -0.066 | 0.002 | 8.553 | 1.827
2003-07-28 04:04 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.342 | 0.291 | -0.066 | 0.002 | 8.502 | 1.749
2003-07-28 04:04 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.34 | 0.29 | -0.066 | 0.002 | 8.572 | 2.027
2003-07-28 04:05 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.339 | 0.289 | -0.066 | 0.002 | 8.71 | 2.058
2003-07-28 04:05 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.339 | 0.289 | -0.066 | 0.002 | 8.685 | 2.073
2003-07-28 04:06 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.338 | 0.288 | -0.066 | 0.002 | 8.686 | 1.699
2003-07-28 04:06 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.338 | 0.288 | -0.066 | 0.002 | 8.774 | 1.597
2003-07-28 04:07 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.337 | 0.287 | -0.066 | 0.002 | 8.947 | 1.648
2003-07-28 04:07 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.337 | 0.287 | -0.066 | 0.002 | 8.751 | 1.879
2003-07-28 04:08 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.336 | 0.286 | -0.066 | 0.002 | 8.556 | 1.662
2003-07-28 04:08 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.336 | 0.286 | -0.066 | 0.002 | 8.632 | 1.915
2003-07-28 04:09 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.335 | 0.285 | -0.066 | 0.002 | 8.656 | 1.965
2003-07-28 04:09 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.334 | 0.285 | -0.066 | 0.002 | 8.573 | 2.03
2003-07-28 04:10 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.334 | 0.285 | -0.066 | 0.002 | 8.648 | 1.645
2003-07-28 04:10 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.333 | 0.283 | -0.066 | 0.002 | 8.533 | 1.546
2003-07-28 04:11 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.332 | 0.282 | -0.066 | 0.002 | 8.58 | 1.569
2003-07-28 04:11 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.331 | 0.282 | -0.066 | 0.002 | 8.689 | 1.554
2003-07-28 04:12 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.331 | 0.281 | -0.066 | 0.002 | 8.714 | 1.577
2003-07-28 04:12 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.331 | 0.281 | -0.066 | 0.002 | 8.606 | 1.79
2003-07-28 04:13 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.33 | 0.28 | -0.066 | 0.002 | 8.574 | 1.675
2003-07-28 04:13 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.331 | 0.281 | -0.066 | 0.002 | 8.678 | 2.101
2003-07-28 04:14 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.334 | 0.285 | -0.066 | 0.002 | 8.652 | 1.769
2003-07-28 04:14 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.335 | 0.286 | -0.066 | 0.002 | 8.7 | 1.696
2003-07-28 04:15 | 181 | 227 | 0.181 | 0.227 | 0.337 | 0.288 | -0.066 | 0.002 | 8.689 | 1.573
2003-07-28 04:15 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.336 | 0.286 | -0.066 | 0.002 | 8.579 | 1.736
2003-07-28 04:16 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.336 | 0.287 | -0.066 | 0.002 | 8.594 | 1.98
2003-07-28 04:16 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.336 | 0.287 | -0.066 | 0.002 | 8.525 | 1.993
2003-07-28 04:17 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.336 | 0.286 | -0.066 | 0.002 | 8.567 | 2.019
2003-07-28 04:17 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.335 | 0.286 | -0.066 | 0.002 | 8.582 | 2.013
2003-07-28 04:18 | 181 | 226 | 0.181 | 0.226 | 0.335 | 0.286 | -0.066 | 0.002 | 8.689 | 1.938
2003-07-28 04:18 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.335 | 0.286 | -0.066 | 0.002 | 8.655 | 1.937
2003-07-28 04:19 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.335 | 0.286 | -0.066 | 0.002 | 8.701 | 1.769
2003-07-28 04:19 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.336 | 0.287 | -0.066 | 0.002 | 8.725 | 1.743
2003-07-28 04:20 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.335 | 0.286 | -0.066 | 0.002 | 8.683 | 1.696
2003-07-28 04:20 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.334 | 0.284 | -0.066 | 0.002 | 8.756 | 1.871
2003-07-28 04:21 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.333 | 0.283 | -0.066 | 0.002 | 8.737 | 1.761
2003-07-28 04:21 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.332 | 0.283 | -0.066 | 0.002 | 8.726 | 1.693
2003-07-28 04:22 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.331 | 0.282 | -0.066 | 0.002 | 8.805 | 1.687
2003-07-28 04:22 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.332 | 0.282 | -0.066 | 0.002 | 8.729 | 1.61
2003-07-28 04:23 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.332 | 0.282 | -0.066 | 0.002 | 8.787 | 1.748
2003-07-28 04:23 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.331 | 0.282 | -0.066 | 0.002 | 8.823 | 2.021
2003-07-28 04:24 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.332 | 0.282 | -0.066 | 0.002 | 8.808 | 1.656
2003-07-28 04:24 | 181 | 235 | 0.181 | 0.235 | 0.333 | 0.284 | -0.066 | 0.002 | 8.647 | 1.693
2003-07-28 04:25 | 181 | 227 | 0.181 | 0.227 | 0.338 | 0.289 | -0.066 | 0.002 | 8.724 | 1.74
2003-07-28 04:25 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.337 | 0.287 | -0.066 | 0.002 | 8.713 | 1.87
2003-07-28 04:26 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.334 | 0.285 | -0.066 | 0.002 | 8.605 | 1.743
2003-07-28 04:26 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.332 | 0.282 | -0.066 | 0.002 | 8.789 | 1.984
2003-07-28 04:27 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.33 | 0.28 | -0.066 | 0.002 | 8.795 | 1.853
2003-07-28 04:27 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.329 | 0.279 | -0.066 | 0.002 | 8.786 | 1.96
2003-07-28 04:28 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.329 | 0.279 | -0.066 | 0.002 | 8.775 | 1.917
2003-07-28 04:28 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.329 | 0.28 | -0.066 | 0.002 | 8.762 | 1.933
2003-07-28 04:29 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.329 | 0.28 | -0.066 | 0.002 | 8.752 | 1.859
2003-07-28 04:29 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.33 | 0.28 | -0.066 | 0.002 | 8.685 | 2.012
2003-07-28 04:30 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.33 | 0.281 | -0.066 | 0.002 | 8.706 | 1.965
2003-07-28 04:30 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.331 | 0.282 | -0.066 | 0.002 | 8.61 | 1.97
2003-07-28 04:31 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.332 | 0.283 | -0.066 | 0.002 | 8.775 | 1.78
2003-07-28 04:31 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.331 | 0.282 | -0.066 | 0.002 | 8.701 | 1.643
2003-07-28 04:32 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.331 | 0.282 | -0.066 | 0.002 | 8.774 | 1.526
2003-07-28 04:32 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.331 | 0.282 | -0.066 | 0.002 | 8.885 | 1.608
2003-07-28 04:33 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.331 | 0.282 | -0.066 | 0.002 | 8.751 | 1.964
2003-07-28 04:33 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.331 | 0.281 | -0.066 | 0.002 | 8.884 | 2.038
2003-07-28 04:34 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.33 | 0.28 | -0.066 | 0.002 | 8.886 | 1.667
2003-07-28 04:34 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.329 | 0.279 | -0.066 | 0.002 | 8.888 | 1.814
2003-07-28 04:35 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.328 | 0.278 | -0.066 | 0.002 | 8.876 | 1.815
2003-07-28 04:35 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.328 | 0.279 | -0.066 | 0.002 | 8.833 | 1.7
2003-07-28 04:36 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.328 | 0.278 | -0.066 | 0.002 | 8.882 | 1.743
2003-07-28 04:36 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.326 | 0.277 | -0.066 | 0.002 | 8.865 | 1.697
2003-07-28 04:37 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.326 | 0.277 | -0.066 | 0.002 | 8.947 | 1.78
2003-07-28 04:37 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.326 | 0.276 | -0.066 | 0.002 | 8.864 | 1.718
2003-07-28 04:38 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.325 | 0.276 | -0.066 | 0.002 | 8.917 | 1.599
2003-07-28 04:38 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.325 | 0.276 | -0.066 | 0.002 | 8.842 | 1.637
2003-07-28 04:39 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.325 | 0.276 | -0.066 | 0.002 | 8.951 | 1.728
2003-07-28 04:39 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.324 | 0.275 | -0.066 | 0.002 | 8.942 | 1.716
2003-07-28 04:40 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.326 | 0.276 | -0.066 | 0.002 | 8.957 | 1.716
2003-07-28 04:40 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.328 | 0.278 | -0.066 | 0.002 | 8.848 | 1.707
2003-07-28 04:41 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.328 | 0.278 | -0.066 | 0.002 | 8.943 | 1.823
2003-07-28 04:41 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.328 | 0.279 | -0.066 | 0.002 | 8.737 | 1.999
2003-07-28 04:42 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.329 | 0.279 | -0.066 | 0.002 | 8.954 | 2.016
2003-07-28 04:42 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.329 | 0.279 | -0.066 | 0.002 | 8.838 | 1.744
2003-07-28 04:43 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.329 | 0.28 | -0.066 | 0.002 | 8.816 | 1.735
2003-07-28 04:43 | 181 | 226 | 0.181 | 0.226 | 0.33 | 0.281 | -0.066 | 0.002 | 8.936 | 1.696
2003-07-28 04:44 | 181 | 226 | 0.181 | 0.226 | 0.329 | 0.28 | -0.066 | 0.002 | 8.858 | 1.773
2003-07-28 04:44 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.329 | 0.279 | -0.066 | 0.002 | 8.806 | 1.956
2003-07-28 04:45 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.329 | 0.279 | -0.066 | 0.002 | 8.809 | 1.843
2003-07-28 04:45 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.328 | 0.278 | -0.066 | 0.002 | 8.822 | 1.671
2003-07-28 04:46 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.328 | 0.278 | -0.066 | 0.002 | 8.938 | 2.004
2003-07-28 04:46 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.327 | 0.277 | -0.066 | 0.002 | 8.951 | 1.798
2003-07-28 04:47 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.325 | 0.276 | -0.066 | 0.002 | 8.786 | 1.953
2003-07-28 04:47 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.326 | 0.277 | -0.066 | 0.002 | 8.851 | 1.588
2003-07-28 04:48 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.326 | 0.277 | -0.066 | 0.002 | 8.861 | 2.011
2003-07-28 04:48 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.325 | 0.276 | -0.066 | 0.002 | 8.883 | 1.926
2003-07-28 04:49 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.325 | 0.276 | -0.066 | 0.002 | 8.916 | 2.009
2003-07-28 04:49 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.324 | 0.275 | -0.066 | 0.002 | 8.946 | 1.914
2003-07-28 04:50 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.324 | 0.275 | -0.066 | 0.002 | 8.942 | 1.941
2003-07-28 04:50 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.324 | 0.275 | -0.066 | 0.002 | 8.91 | 1.678
2003-07-28 04:51 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.324 | 0.276 | -0.066 | 0.002 | 8.992 | 2.094
2003-07-28 04:51 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.323 | 0.275 | -0.066 | 0.002 | 8.863 | 1.983
2003-07-28 04:52 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.323 | 0.274 | -0.066 | 0.002 | 9.002 | 1.727
2003-07-28 04:52 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.324 | 0.275 | -0.066 | 0.002 | 8.939 | 2.12
2003-07-28 04:53 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.323 | 0.274 | -0.066 | 0.002 | 8.918 | 2.085
2003-07-28 04:53 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.322 | 0.274 | -0.066 | 0.002 | 8.816 | 2.033
2003-07-28 04:54 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.322 | 0.274 | -0.066 | 0.002 | 8.679 | 1.934
2003-07-28 04:54 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.321 | 0.273 | -0.066 | 0.002 | 8.879 | 1.923
2003-07-28 04:55 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.32 | 0.272 | -0.066 | 0.002 | 8.794 | 1.864
2003-07-28 04:55 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.32 | 0.272 | -0.066 | 0.002 | 8.883 | 2.274
2003-07-28 04:56 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.319 | 0.271 | -0.066 | 0.002 | 8.834 | 2.026
2003-07-28 04:56 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.318 | 0.27 | -0.066 | 0.002 | 8.97 | 2.034
2003-07-28 04:57 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.318 | 0.27 | -0.066 | 0.002 | 8.888 | 2.024
2003-07-28 04:57 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.319 | 0.271 | -0.066 | 0.002 | 8.901 | 1.995
2003-07-28 04:58 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.32 | 0.272 | -0.066 | 0.002 | 8.924 | 1.79
2003-07-28 04:58 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.321 | 0.272 | -0.066 | 0.002 | 8.927 | 1.769
2003-07-28 04:59 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.321 | 0.273 | -0.066 | 0.002 | 9.099 | 2.051
2003-07-28 04:59 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.322 | 0.273 | -0.066 | 0.002 | 8.899 | 2.148
2003-07-28 05:00 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.322 | 0.273 | -0.066 | 0.002 | 8.858 | 2.076
2003-07-28 05:00 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.322 | 0.274 | -0.066 | 0.002 | 8.991 | 2.165
2003-07-28 05:01 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.322 | 0.274 | -0.066 | 0.002 | 8.927 | 2.119
2003-07-28 05:01 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.322 | 0.274 | -0.066 | 0.002 | 8.899 | 2.149
2003-07-28 05:02 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.322 | 0.274 | -0.066 | 0.002 | 8.872 | 2.055
2003-07-28 05:02 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.322 | 0.274 | -0.066 | 0.002 | 8.893 | 1.852
2003-07-28 05:03 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.322 | 0.274 | -0.066 | 0.002 | 8.823 | 1.901
2003-07-28 05:03 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.321 | 0.273 | -0.066 | 0.002 | 8.885 | 1.993
2003-07-28 05:04 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.321 | 0.272 | -0.066 | 0.002 | 8.843 | 2.03
2003-07-28 05:04 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.32 | 0.272 | -0.066 | 0.002 | 8.865 | 2.024
2003-07-28 05:05 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.32 | 0.272 | -0.066 | 0.002 | 8.942 | 2.068
2003-07-28 05:05 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.32 | 0.272 | -0.066 | 0.002 | 8.995 | 1.792
2003-07-28 05:06 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.319 | 0.271 | -0.066 | 0.002 | 9.027 | 1.86
2003-07-28 05:06 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.318 | 0.27 | -0.066 | 0.002 | 9.167 | 1.941
2003-07-28 05:07 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.318 | 0.27 | -0.066 | 0.002 | 9.09 | 2.059
2003-07-28 05:07 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.318 | 0.27 | -0.066 | 0.002 | 9.063 | 1.761
2003-07-28 05:08 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.316 | 0.269 | -0.066 | 0.002 | 9.222 | 1.796
2003-07-28 05:08 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.316 | 0.269 | -0.066 | 0.002 | 9.177 | 2.075
2003-07-28 05:09 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.316 | 0.269 | -0.066 | 0.002 | 9.113 | 2.126
2003-07-28 05:09 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.317 | 0.27 | -0.066 | 0.002 | 9.067 | 1.869
2003-07-28 05:10 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.318 | 0.27 | -0.066 | 0.002 | 9.14 | 1.904
2003-07-28 05:10 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.318 | 0.27 | -0.066 | 0.002 | 9.069 | 1.788
2003-07-28 05:11 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.317 | 0.27 | -0.066 | 0.002 | 9.018 | 1.823
2003-07-28 05:11 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.317 | 0.27 | -0.066 | 0.002 | 9.142 | 2.14
2003-07-28 05:12 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.317 | 0.269 | -0.066 | 0.002 | 9.158 | 2.031
2003-07-28 05:12 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.316 | 0.269 | -0.066 | 0.002 | 9.139 | 2.073
2003-07-28 05:13 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.316 | 0.269 | -0.066 | 0.002 | 9.071 | 2.169
2003-07-28 05:13 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.317 | 0.27 | -0.066 | 0.002 | 9.159 | 2.125
2003-07-28 05:14 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.316 | 0.269 | -0.066 | 0.002 | 9.012 | 2.096
2003-07-28 05:14 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.317 | 0.269 | -0.066 | 0.002 | 9.074 | 2.095
2003-07-28 05:15 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.316 | 0.268 | -0.066 | 0.002 | 8.982 | 2.057
2003-07-28 05:15 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.314 | 0.267 | -0.066 | 0.002 | 9.03 | 2.014
2003-07-28 05:16 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.313 | 0.266 | -0.066 | 0.002 | 9.026 | 1.9
2003-07-28 05:16 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.313 | 0.267 | -0.066 | 0.002 | 9.07 | 1.961
2003-07-28 05:17 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.314 | 0.267 | -0.066 | 0.002 | 9.099 | 2.089
2003-07-28 05:17 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.315 | 0.268 | -0.066 | 0.002 | 9.035 | 2.023
2003-07-28 05:18 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.316 | 0.269 | -0.066 | 0.002 | 9.077 | 2.016
2003-07-28 05:18 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.318 | 0.27 | -0.066 | 0.002 | 9.117 | 2.017
2003-07-28 05:19 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.319 | 0.271 | -0.066 | 0.002 | 8.967 | 2.001
2003-07-28 05:19 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.319 | 0.271 | -0.066 | 0.002 | 8.993 | 1.999
2003-07-28 05:20 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.319 | 0.272 | -0.066 | 0.002 | 9.005 | 2.017
2003-07-28 05:20 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.32 | 0.272 | -0.066 | 0.002 | 9.001 | 2.019
2003-07-28 05:21 | 181 | 225 | 0.181 | 0.225 | 0.321 | 0.273 | -0.066 | 0.002 | 8.956 | 1.94
2003-07-28 05:21 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.32 | 0.272 | -0.066 | 0.002 | 8.998 | 1.989
2003-07-28 05:22 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.32 | 0.272 | -0.066 | 0.002 | 8.946 | 1.697
2003-07-28 05:22 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.321 | 0.273 | -0.066 | 0.002 | 9.043 | 2.159
2003-07-28 05:23 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.319 | 0.272 | -0.066 | 0.002 | 9.098 | 2.104
2003-07-28 05:23 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.317 | 0.27 | -0.066 | 0.002 | 9.096 | 2.466
2003-07-28 05:24 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.317 | 0.269 | -0.066 | 0.002 | 9.049 | 2.414
2003-07-28 05:24 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.316 | 0.269 | -0.066 | 0.002 | 9.167 | 2.313
2003-07-28 05:25 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.315 | 0.268 | -0.066 | 0.002 | 9.077 | 2.054
2003-07-28 05:25 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.315 | 0.268 | -0.066 | 0.002 | 9.173 | 2.052
2003-07-28 05:26 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.315 | 0.268 | -0.066 | 0.002 | 9.224 | 2.101
2003-07-28 05:26 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.315 | 0.268 | -0.066 | 0.002 | 9.216 | 2.126
2003-07-28 05:27 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.314 | 0.267 | -0.066 | 0.002 | 9.109 | 2.076
2003-07-28 05:27 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.313 | 0.267 | -0.066 | 0.002 | 9.153 | 2.219
2003-07-28 05:28 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.314 | 0.268 | -0.066 | 0.002 | 9.077 | 1.785
2003-07-28 05:28 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.315 | 0.268 | -0.066 | 0.002 | 9.186 | 2.407
2003-07-28 05:29 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.315 | 0.269 | -0.066 | 0.002 | 9.252 | 2.205
2003-07-28 05:29 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.315 | 0.268 | -0.066 | 0.002 | 9.17 | 1.836
2003-07-28 05:30 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.315 | 0.268 | -0.066 | 0.002 | 9.236 | 1.79
2003-07-28 05:30 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.313 | 0.267 | -0.066 | 0.002 | 9.377 | 2.219
2003-07-28 05:31 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.312 | 0.266 | -0.066 | 0.002 | 9.192 | 2.157
2003-07-28 05:31 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.311 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.195 | 2.161
2003-07-28 05:32 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.31 | 0.264 | -0.066 | 0.002 | 9.346 | 2.211
2003-07-28 05:32 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.31 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.217 | 2.024
2003-07-28 05:33 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.31 | 0.264 | -0.066 | 0.002 | 9.218 | 2.252
2003-07-28 05:33 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.31 | 0.264 | -0.066 | 0.002 | 9.238 | 2.158
2003-07-28 05:34 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.309 | 0.264 | -0.066 | 0.002 | 9.252 | 2.15
2003-07-28 05:34 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.309 | 0.263 | -0.066 | 0.002 | 9.257 | 2.291
2003-07-28 05:35 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.31 | 0.264 | -0.066 | 0.002 | 9.089 | 2.264
2003-07-28 05:35 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.31 | 0.264 | -0.066 | 0.002 | 9.172 | 2.215
2003-07-28 05:36 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.312 | 0.266 | -0.066 | 0.002 | 9.152 | 1.983
2003-07-28 05:36 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.314 | 0.267 | -0.066 | 0.002 | 9.133 | 1.966
2003-07-28 05:37 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.314 | 0.268 | -0.066 | 0.002 | 9.201 | 1.801
2003-07-28 05:37 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.315 | 0.269 | -0.066 | 0.002 | 9.137 | 1.815
2003-07-28 05:38 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.316 | 0.269 | -0.066 | 0.002 | 9.191 | 1.791
2003-07-28 05:38 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.316 | 0.269 | -0.066 | 0.002 | 9.028 | 1.804
2003-07-28 05:39 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.316 | 0.269 | -0.066 | 0.002 | 9.161 | 1.844
2003-07-28 05:39 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.315 | 0.269 | -0.066 | 0.002 | 9.146 | 2.066
2003-07-28 05:40 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.315 | 0.268 | -0.066 | 0.002 | 9.154 | 2.045
2003-07-28 05:40 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.315 | 0.268 | -0.066 | 0.002 | 9.099 | 2.155
2003-07-28 05:41 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.315 | 0.268 | -0.066 | 0.002 | 9.161 | 1.919
2003-07-28 05:41 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.314 | 0.267 | -0.066 | 0.002 | 9.115 | 1.687
2003-07-28 05:42 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.313 | 0.267 | -0.066 | 0.002 | 9.145 | 1.803
2003-07-28 05:42 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.313 | 0.267 | -0.066 | 0.002 | 9.234 | 1.885
2003-07-28 05:43 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.312 | 0.266 | -0.066 | 0.002 | 9.228 | 1.807
2003-07-28 05:43 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.311 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.254 | 1.85
2003-07-28 05:44 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.31 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.272 | 1.803
2003-07-28 05:44 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.311 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.246 | 2.014
2003-07-28 05:45 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.311 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.227 | 2.175
2003-07-28 05:45 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.31 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.26 | 2.569
2003-07-28 05:46 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.31 | 0.264 | -0.066 | 0.002 | 9.239 | 2.645
2003-07-28 05:46 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.309 | 0.263 | -0.066 | 0.002 | 9.105 | 2.586
2003-07-28 05:47 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.308 | 0.263 | -0.066 | 0.002 | 9.331 | 2.216
2003-07-28 05:47 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.308 | 0.263 | -0.066 | 0.002 | 9.307 | 2.309
2003-07-28 05:48 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.308 | 0.263 | -0.066 | 0.002 | 9.392 | 1.826
2003-07-28 05:48 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.309 | 0.263 | -0.066 | 0.002 | 9.175 | 2.037
2003-07-28 05:49 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.31 | 0.264 | -0.066 | 0.002 | 9.097 | 2.024
2003-07-28 05:49 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.309 | 0.263 | -0.066 | 0.002 | 9.301 | 2.196
2003-07-28 05:50 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.307 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.141 | 2.214
2003-07-28 05:50 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.087 | 2.311
2003-07-28 05:51 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.235 | 1.92
2003-07-28 05:51 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.305 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.301 | 1.915
2003-07-28 05:52 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.307 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.338 | 1.959
2003-07-28 05:52 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.307 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.165 | 1.995
2003-07-28 05:53 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.307 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.055 | 1.811
2003-07-28 05:53 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.099 | 1.746
2003-07-28 05:54 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.305 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.191 | 1.937
2003-07-28 05:54 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.08 | 1.784
2003-07-28 05:55 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.051 | 1.746
2003-07-28 05:55 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 8.938 | 1.776
2003-07-28 05:56 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 8.968 | 1.72
2003-07-28 05:56 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.307 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.005 | 1.879
2003-07-28 05:57 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.309 | 0.263 | -0.066 | 0.002 | 8.962 | 1.896
2003-07-28 05:57 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.31 | 0.264 | -0.066 | 0.002 | 9.065 | 1.886
2003-07-28 05:58 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.311 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.154 | 1.936
2003-07-28 05:58 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.312 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.101 | 1.929
2003-07-28 05:59 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.312 | 0.266 | -0.066 | 0.002 | 9.163 | 1.941
2003-07-28 05:59 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.312 | 0.266 | -0.066 | 0.002 | 9.103 | 1.922
2003-07-28 06:00 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.312 | 0.266 | -0.066 | 0.002 | 9.185 | 1.832
2003-07-28 06:00 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.312 | 0.266 | -0.066 | 0.002 | 9.264 | 1.866
2003-07-28 06:01 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.312 | 0.266 | -0.066 | 0.002 | 9.341 | 2.031
2003-07-28 06:01 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.312 | 0.266 | -0.066 | 0.002 | 9.125 | 1.728
2003-07-28 06:02 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.311 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.203 | 1.895
2003-07-28 06:02 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.311 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.191 | 1.857
2003-07-28 06:03 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.313 | 0.267 | -0.066 | 0.002 | 9.206 | 1.867
2003-07-28 06:03 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.313 | 0.267 | -0.066 | 0.002 | 9.202 | 1.909
2003-07-28 06:04 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.313 | 0.267 | -0.066 | 0.002 | 9.269 | 1.944
2003-07-28 06:04 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.312 | 0.266 | -0.066 | 0.002 | 9.107 | 1.764
2003-07-28 06:05 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.311 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.207 | 1.898
2003-07-28 06:05 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.312 | 0.266 | -0.066 | 0.002 | 9.176 | 2.16
2003-07-28 06:06 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.311 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.096 | 2.141
2003-07-28 06:06 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.309 | 0.264 | -0.066 | 0.002 | 9.283 | 2.024
2003-07-28 06:07 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.31 | 0.264 | -0.066 | 0.002 | 9.186 | 2.492
2003-07-28 06:07 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.309 | 0.263 | -0.066 | 0.002 | 9.21 | 2.8
2003-07-28 06:08 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.307 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.066 | 2.434
2003-07-28 06:08 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.24 | 2.378
2003-07-28 06:09 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.307 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.369 | 2.464
2003-07-28 06:09 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.307 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.295 | 2.426
2003-07-28 06:10 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.308 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.276 | 2.69
2003-07-28 06:10 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.307 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.253 | 2.729
2003-07-28 06:11 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.27 | 2.456
2003-07-28 06:11 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.278 | 2.429
2003-07-28 06:12 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.17 | 2.683
2003-07-28 06:12 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.186 | 2.654
2003-07-28 06:13 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.261 | 2.68
2003-07-28 06:13 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.335 | 2.737
2003-07-28 06:14 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.183 | 2.426
2003-07-28 06:14 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.205 | 2.379
2003-07-28 06:15 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.304 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.227 | 1.972
2003-07-28 06:15 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.381 | 2.127
2003-07-28 06:16 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.261 | 2.121
2003-07-28 06:16 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.225 | 2.006
2003-07-28 06:17 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.307 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.145 | 1.999
2003-07-28 06:17 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.308 | 0.263 | -0.066 | 0.002 | 9.159 | 1.984
2003-07-28 06:18 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.31 | 0.264 | -0.066 | 0.002 | 9.089 | 2.018
2003-07-28 06:18 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.31 | 0.264 | -0.066 | 0.002 | 9.107 | 2.002
2003-07-28 06:19 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.31 | 0.264 | -0.066 | 0.002 | 9.177 | 2.049
2003-07-28 06:19 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.31 | 0.264 | -0.066 | 0.002 | 8.968 | 1.902
2003-07-28 06:20 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.31 | 0.264 | -0.066 | 0.002 | 9.15 | 1.924
2003-07-28 06:20 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.311 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.17 | 2.009
2003-07-28 06:21 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.311 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.238 | 1.987
2003-07-28 06:21 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.311 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.287 | 2.167
2003-07-28 06:22 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.311 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.35 | 2.258
2003-07-28 06:22 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.311 | 0.266 | -0.066 | 0.002 | 9.397 | 2.138
2003-07-28 06:23 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.311 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.352 | 1.973
2003-07-28 06:23 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.31 | 0.264 | -0.066 | 0.002 | 9.37 | 2.129
2003-07-28 06:24 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.307 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.404 | 1.91
2003-07-28 06:24 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.307 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.391 | 2.041
2003-07-28 06:25 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.307 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.361 | 1.956
2003-07-28 06:25 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.313 | 2.081
2003-07-28 06:26 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.335 | 2.055
2003-07-28 06:26 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.397 | 1.977
2003-07-28 06:27 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.268 | 2.01
2003-07-28 06:27 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.379 | 1.89
2003-07-28 06:28 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.348 | 2.196
2003-07-28 06:28 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.356 | 2.076
2003-07-28 06:29 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.299 | 2.012
2003-07-28 06:29 | 181 | 230 | 0.181 | 0.23 | 0.303 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.269 | 1.899
2003-07-28 06:30 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.264 | 1.959
2003-07-28 06:30 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.303 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.355 | 1.945
2003-07-28 06:31 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.386 | 2.292
2003-07-28 06:31 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.25 | 2.358
2003-07-28 06:32 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.213 | 2.321
2003-07-28 06:32 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.279 | 2.307
2003-07-28 06:33 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.313 | 2.111
2003-07-28 06:33 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.3 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.198 | 2
2003-07-28 06:34 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.212 | 2.377
2003-07-28 06:34 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.37 | 2.336
2003-07-28 06:35 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.303 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.134 | 2.386
2003-07-28 06:35 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.291 | 2.385
2003-07-28 06:36 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.318 | 2.711
2003-07-28 06:36 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.307 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.184 | 2.4
2003-07-28 06:37 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.133 | 2.603
2003-07-28 06:37 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.219 | 2.533
2003-07-28 06:38 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.151 | 2.322
2003-07-28 06:38 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.304 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.25 | 2.179
2003-07-28 06:39 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.291 | 2.266
2003-07-28 06:39 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.266 | 2.352
2003-07-28 06:40 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.244 | 2.398
2003-07-28 06:40 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.322 | 2.378
2003-07-28 06:41 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.339 | 2.057
2003-07-28 06:41 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.402 | 2.322
2003-07-28 06:42 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.307 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.374 | 1.987
2003-07-28 06:42 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.356 | 2.051
2003-07-28 06:43 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.297 | 1.935
2003-07-28 06:43 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.305 | 2.036
2003-07-28 06:44 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.434 | 2.327
2003-07-28 06:44 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.431 | 2.536
2003-07-28 06:45 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.352 | 2.573
2003-07-28 06:45 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.444 | 2.421
2003-07-28 06:46 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.519 | 2.136
2003-07-28 06:46 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.3 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.336 | 2.547
2003-07-28 06:47 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.399 | 2.419
2003-07-28 06:47 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.337 | 2.415
2003-07-28 06:48 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.376 | 2.523
2003-07-28 06:48 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.373 | 2.524
2003-07-28 06:49 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.332 | 2.322
2003-07-28 06:49 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.334 | 2.34
2003-07-28 06:50 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.337 | 2.447
2003-07-28 06:50 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.349 | 2.447
2003-07-28 06:51 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.303 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.493 | 2.532
2003-07-28 06:51 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.304 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.432 | 1.927
2003-07-28 06:52 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.31 | 1.935
2003-07-28 06:52 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.211 | 2.06
2003-07-28 06:53 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.219 | 1.987
2003-07-28 06:53 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.305 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.382 | 2.228
2003-07-28 06:54 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.226 | 1.873
2003-07-28 06:54 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.13 | 1.939
2003-07-28 06:55 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.305 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.227 | 1.971
2003-07-28 06:55 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.174 | 1.872
2003-07-28 06:56 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.138 | 1.882
2003-07-28 06:56 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.204 | 1.934
2003-07-28 06:57 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.303 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.214 | 2.019
2003-07-28 06:57 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.183 | 1.935
2003-07-28 06:58 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.16 | 2.044
2003-07-28 06:58 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.296 | 1.916
2003-07-28 06:59 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.421 | 2.316
2003-07-28 06:59 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.351 | 1.982
2003-07-28 07:00 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.332 | 1.739
2003-07-28 07:00 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.337 | 2.083
2003-07-28 07:01 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.428 | 2.346
2003-07-28 07:01 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.299 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.289 | 2.241
2003-07-28 07:02 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.299 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.466 | 2.235
2003-07-28 07:02 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.433 | 1.881
2003-07-28 07:03 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.496 | 2.037
2003-07-28 07:03 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.404 | 1.906
2003-07-28 07:04 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.505 | 1.998
2003-07-28 07:04 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.441 | 1.919
2003-07-28 07:05 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.408 | 1.834
2003-07-28 07:05 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.476 | 1.873
2003-07-28 07:06 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.434 | 1.949
2003-07-28 07:06 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.446 | 1.839
2003-07-28 07:07 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.463 | 2.021
2003-07-28 07:07 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.495 | 2.282
2003-07-28 07:08 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.426 | 2.243
2003-07-28 07:08 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.313 | 2.098
2003-07-28 07:09 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.335 | 1.982
2003-07-28 07:09 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.309 | 0.263 | -0.066 | 0.002 | 9.461 | 2.154
2003-07-28 07:10 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.312 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.312 | 2.208
2003-07-28 07:10 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.312 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.375 | 2.185
2003-07-28 07:11 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.312 | 0.266 | -0.066 | 0.002 | 9.287 | 2.169
2003-07-28 07:11 | 181 | 226 | 0.181 | 0.226 | 0.313 | 0.267 | -0.066 | 0.002 | 9.383 | 2.298
2003-07-28 07:12 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.312 | 0.266 | -0.066 | 0.002 | 9.3 | 1.916
2003-07-28 07:12 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.312 | 0.266 | -0.066 | 0.002 | 9.317 | 1.862
2003-07-28 07:13 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.31 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.356 | 1.986
2003-07-28 07:13 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.311 | 0.265 | -0.066 | 0.002 | 9.309 | 2.182
2003-07-28 07:14 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.31 | 0.264 | -0.066 | 0.002 | 9.312 | 2.117
2003-07-28 07:14 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.309 | 0.263 | -0.066 | 0.002 | 9.485 | 2.174
2003-07-28 07:15 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.307 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.367 | 1.819
2003-07-28 07:15 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.337 | 1.871
2003-07-28 07:16 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.353 | 1.859
2003-07-28 07:16 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.29 | 2.112
2003-07-28 07:17 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.408 | 2.087
2003-07-28 07:17 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.307 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.406 | 1.809
2003-07-28 07:18 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.307 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.472 | 2.06
2003-07-28 07:18 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.562 | 2.221
2003-07-28 07:19 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.498 | 2.241
2003-07-28 07:19 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.608 | 2.418
2003-07-28 07:20 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.303 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.595 | 2.551
2003-07-28 07:20 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.581 | 2.417
2003-07-28 07:21 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.581 | 2.326
2003-07-28 07:21 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.302 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.55 | 2.362
2003-07-28 07:22 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.562 | 2.346
2003-07-28 07:22 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.535 | 2.327
2003-07-28 07:23 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.526 | 2.294
2003-07-28 07:23 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.618 | 1.925
2003-07-28 07:24 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.466 | 1.92
2003-07-28 07:24 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.542 | 1.871
2003-07-28 07:25 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.299 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.41 | 1.747
2003-07-28 07:25 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.323 | 1.817
2003-07-28 07:26 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.383 | 1.827
2003-07-28 07:26 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.302 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.382 | 1.813
2003-07-28 07:27 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.132 | 1.868
2003-07-28 07:27 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.234 | 1.812
2003-07-28 07:28 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.304 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.244 | 1.782
2003-07-28 07:28 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.306 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.305 | 1.843
2003-07-28 07:29 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.305 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.294 | 1.864
2003-07-28 07:29 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.378 | 1.818
2003-07-28 07:30 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.324 | 2.054
2003-07-28 07:30 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.38 | 2.142
2003-07-28 07:31 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.439 | 2.015
2003-07-28 07:31 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.447 | 1.808
2003-07-28 07:32 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.304 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.509 | 1.843
2003-07-28 07:32 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.304 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.557 | 1.812
2003-07-28 07:33 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.555 | 1.784
2003-07-28 07:33 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.57 | 1.759
2003-07-28 07:34 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.485 | 2.042
2003-07-28 07:34 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.303 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.682 | 2.083
2003-07-28 07:35 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.474 | 2.124
2003-07-28 07:35 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.463 | 1.939
2003-07-28 07:36 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.54 | 2.131
2003-07-28 07:36 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.302 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.435 | 1.866
2003-07-28 07:37 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.57 | 2.306
2003-07-28 07:37 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.498 | 2.298
2003-07-28 07:38 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.463 | 2.666
2003-07-28 07:38 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.521 | 2.667
2003-07-28 07:39 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.471 | 2.038
2003-07-28 07:39 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.429 | 1.923
2003-07-28 07:40 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.302 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.345 | 1.756
2003-07-28 07:40 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.3 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.458 | 2.224
2003-07-28 07:41 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.493 | 2.108
2003-07-28 07:41 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.564 | 2.078
2003-07-28 07:42 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.394 | 2.18
2003-07-28 07:42 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.367 | 2.108
2003-07-28 07:43 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.372 | 2.225
2003-07-28 07:43 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.308 | 0.263 | -0.066 | 0.002 | 9.289 | 2.252
2003-07-28 07:44 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.308 | 0.263 | -0.066 | 0.002 | 9.351 | 2.129
2003-07-28 07:44 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.309 | 0.263 | -0.066 | 0.002 | 9.216 | 2.111
2003-07-28 07:45 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.308 | 0.263 | -0.066 | 0.002 | 9.235 | 1.922
2003-07-28 07:45 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.309 | 0.263 | -0.066 | 0.002 | 9.241 | 2.161
2003-07-28 07:46 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.308 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.354 | 2.25
2003-07-28 07:46 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.307 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.467 | 2.263
2003-07-28 07:47 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.308 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.528 | 2.211
2003-07-28 07:47 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.307 | 0.262 | -0.066 | 0.002 | 9.312 | 2.324
2003-07-28 07:48 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.307 | 2.389
2003-07-28 07:48 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.416 | 1.846
2003-07-28 07:49 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.303 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.472 | 2.039
2003-07-28 07:49 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.586 | 2.234
2003-07-28 07:50 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.499 | 2.461
2003-07-28 07:50 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.302 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.55 | 2.377
2003-07-28 07:51 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.597 | 2.42
2003-07-28 07:51 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.735 | 2.098
2003-07-28 07:52 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.299 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.608 | 2.024
2003-07-28 07:52 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.559 | 1.804
2003-07-28 07:53 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.559 | 1.97
2003-07-28 07:53 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.501 | 1.903
2003-07-28 07:54 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.542 | 1.888
2003-07-28 07:54 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.428 | 1.972
2003-07-28 07:55 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.41 | 2.001
2003-07-28 07:55 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.411 | 2.017
2003-07-28 07:56 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.483 | 1.92
2003-07-28 07:56 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.298 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.518 | 2.064
2003-07-28 07:57 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.298 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.562 | 2.19
2003-07-28 07:57 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.55 | 1.985
2003-07-28 07:58 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.298 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.367 | 2.357
2003-07-28 07:58 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.54 | 2.354
2003-07-28 07:59 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.494 | 2.293
2003-07-28 07:59 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.524 | 2.203
2003-07-28 08:00 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.303 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.554 | 1.967
2003-07-28 08:00 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.429 | 1.984
2003-07-28 08:01 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.436 | 1.999
2003-07-28 08:01 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.595 | 1.825
2003-07-28 08:02 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.524 | 1.963
2003-07-28 08:02 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.454 | 1.451
2003-07-28 08:03 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.374 | 1.38
2003-07-28 08:03 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.432 | 1.543
2003-07-28 08:04 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.5 | 1.595
2003-07-28 08:04 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.624 | 1.694
2003-07-28 08:05 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.003 | 9.524 | 1.671
2003-07-28 08:05 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.523 | 1.639
2003-07-28 08:06 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.656 | 1.62
2003-07-28 08:06 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.534 | 1.546
2003-07-28 08:07 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.512 | 1.714
2003-07-28 08:07 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.634 | 1.712
2003-07-28 08:08 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.656 | 1.626
2003-07-28 08:08 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.531 | 1.828
2003-07-28 08:09 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.586 | 1.992
2003-07-28 08:09 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.301 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.61 | 2.113
2003-07-28 08:10 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.582 | 2.335
2003-07-28 08:10 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.301 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.617 | 2.399
2003-07-28 08:11 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.602 | 2.254
2003-07-28 08:11 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.446 | 2.099
2003-07-28 08:12 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.581 | 1.92
2003-07-28 08:12 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.483 | 2.047
2003-07-28 08:13 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.365 | 1.932
2003-07-28 08:13 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.471 | 2.004
2003-07-28 08:14 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.303 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.455 | 1.952
2003-07-28 08:14 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.348 | 1.792
2003-07-28 08:15 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.417 | 2.299
2003-07-28 08:15 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.308 | 0.262 | -0.066 | 0.003 | 9.312 | 2.152
2003-07-28 08:16 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.308 | 0.263 | -0.066 | 0.002 | 9.397 | 2.287
2003-07-28 08:16 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.468 | 2.31
2003-07-28 08:17 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.383 | 2.253
2003-07-28 08:17 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.506 | 1.944
2003-07-28 08:18 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.533 | 2.126
2003-07-28 08:18 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.303 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.473 | 2.368
2003-07-28 08:19 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.494 | 2.261
2003-07-28 08:19 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.451 | 2.315
2003-07-28 08:20 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.432 | 2.319
2003-07-28 08:20 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.467 | 2.271
2003-07-28 08:21 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.472 | 2.424
2003-07-28 08:21 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.559 | 2.479
2003-07-28 08:22 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.373 | 2.351
2003-07-28 08:22 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.303 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.445 | 2.723
2003-07-28 08:23 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.565 | 2.714
2003-07-28 08:23 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.471 | 2.331
2003-07-28 08:24 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.469 | 2.061
2003-07-28 08:24 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.302 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.525 | 2.148
2003-07-28 08:25 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.302 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.381 | 2.096
2003-07-28 08:25 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.47 | 2.079
2003-07-28 08:26 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.565 | 2.215
2003-07-28 08:26 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.466 | 2.248
2003-07-28 08:27 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.543 | 2.336
2003-07-28 08:27 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.303 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.469 | 2.17
2003-07-28 08:28 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.379 | 2.451
2003-07-28 08:28 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.552 | 2.144
2003-07-28 08:29 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.613 | 2.343
2003-07-28 08:29 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.466 | 2.371
2003-07-28 08:30 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.512 | 2.043
2003-07-28 08:30 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.545 | 2.357
2003-07-28 08:31 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.507 | 2.518
2003-07-28 08:31 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.302 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.588 | 2.434
2003-07-28 08:32 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.302 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.54 | 2.47
2003-07-28 08:32 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.584 | 2.58
2003-07-28 08:33 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.301 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.494 | 2.407
2003-07-28 08:33 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.468 | 1.949
2003-07-28 08:34 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.299 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.462 | 2.137
2003-07-28 08:34 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.471 | 2.009
2003-07-28 08:35 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.688 | 2.024
2003-07-28 08:35 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.347 | 1.908
2003-07-28 08:36 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.495 | 1.944
2003-07-28 08:36 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.301 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.367 | 1.977
2003-07-28 08:37 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.432 | 1.804
2003-07-28 08:37 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.465 | 1.906
2003-07-28 08:38 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.497 | 1.982
2003-07-28 08:38 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.301 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.503 | 2.076
2003-07-28 08:39 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.395 | 2.005
2003-07-28 08:39 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.354 | 2.006
2003-07-28 08:40 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.303 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.375 | 2.037
2003-07-28 08:40 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.384 | 1.976
2003-07-28 08:41 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.587 | 1.907
2003-07-28 08:41 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.302 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.608 | 2.445
2003-07-28 08:42 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.606 | 2.394
2003-07-28 08:42 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.613 | 2.05
2003-07-28 08:43 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.504 | 2.38
2003-07-28 08:43 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.492 | 2.439
2003-07-28 08:44 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.455 | 2.005
2003-07-28 08:44 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.299 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.52 | 2.057
2003-07-28 08:45 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.298 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.576 | 2.044
2003-07-28 08:45 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.298 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.599 | 2.464
2003-07-28 08:46 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.298 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.613 | 2.089
2003-07-28 08:46 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.298 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.621 | 2.007
2003-07-28 08:47 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.298 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.443 | 2.103
2003-07-28 08:47 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.458 | 2.151
2003-07-28 08:48 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.298 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.472 | 2.079
2003-07-28 08:48 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.298 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.443 | 2.28
2003-07-28 08:49 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.298 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.604 | 2.125
2003-07-28 08:49 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.299 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.4 | 2.086
2003-07-28 08:50 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.376 | 2.15
2003-07-28 08:50 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.528 | 2.159
2003-07-28 08:51 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.51 | 2.213
2003-07-28 08:51 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.596 | 2.175
2003-07-28 08:52 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.466 | 2.389
2003-07-28 08:52 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.303 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.431 | 2.462
2003-07-28 08:53 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.303 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.468 | 2.346
2003-07-28 08:53 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.304 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.474 | 2.433
2003-07-28 08:54 | 181 | 223 | 0.181 | 0.223 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.485 | 2.189
2003-07-28 08:54 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.307 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.518 | 2.168
2003-07-28 08:55 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.306 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.532 | 2.117
2003-07-28 08:55 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.307 | 0.261 | -0.066 | 0.002 | 9.585 | 2.316
2003-07-28 08:56 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.304 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.663 | 2.206
2003-07-28 08:56 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.528 | 2.22
2003-07-28 08:57 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.592 | 2.188
2003-07-28 08:57 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.645 | 2.11
2003-07-28 08:58 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.61 | 2.394
2003-07-28 08:58 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.572 | 2.345
2003-07-28 08:59 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.697 | 2.228
2003-07-28 08:59 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.585 | 2.568
2003-07-28 09:00 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.547 | 2.543
2003-07-28 09:00 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.611 | 2.764
2003-07-28 09:01 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.628 | 2.197
2003-07-28 09:01 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.584 | 2.098
2003-07-28 09:02 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.565 | 2.398
2003-07-28 09:02 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.301 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.562 | 2.354
2003-07-28 09:03 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.302 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.508 | 2.304
2003-07-28 09:03 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.419 | 2.714
2003-07-28 09:04 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.473 | 2.64
2003-07-28 09:04 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.479 | 2.494
2003-07-28 09:05 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.456 | 2.46
2003-07-28 09:05 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.409 | 1.966
2003-07-28 09:06 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.348 | 2.021
2003-07-28 09:06 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.303 | 0.259 | -0.066 | 0.002 | 9.458 | 2.086
2003-07-28 09:07 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.302 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.489 | 2.065
2003-07-28 09:07 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.528 | 2.209
2003-07-28 09:08 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.504 | 2.128
2003-07-28 09:08 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.637 | 2.139
2003-07-28 09:09 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.298 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.557 | 2.153
2003-07-28 09:09 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.298 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.489 | 2.138
2003-07-28 09:10 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.298 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.5 | 2.258
2003-07-28 09:10 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.297 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.574 | 2.42
2003-07-28 09:11 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.296 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.591 | 2.369
2003-07-28 09:11 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.295 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.552 | 2.445
2003-07-28 09:12 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.295 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.608 | 2.266
2003-07-28 09:12 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.295 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.516 | 2.334
2003-07-28 09:13 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.295 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.545 | 2.393
2003-07-28 09:13 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.295 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.601 | 2.325
2003-07-28 09:14 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.294 | 0.251 | -0.066 | 0.002 | 9.58 | 2.37
2003-07-28 09:14 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.295 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.611 | 2.251
2003-07-28 09:15 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.295 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.622 | 2.4
2003-07-28 09:15 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.296 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.58 | 2.235
2003-07-28 09:16 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.296 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.559 | 2.039
2003-07-28 09:16 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.298 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.443 | 1.985
2003-07-28 09:17 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.298 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.493 | 2.182
2003-07-28 09:17 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.301 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.573 | 1.946
2003-07-28 09:18 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.694 | 2.102
2003-07-28 09:18 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.677 | 2.833
2003-07-28 09:19 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.731 | 2.818
2003-07-28 09:19 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.594 | 2.747
2003-07-28 09:20 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.301 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.595 | 2.755
2003-07-28 09:20 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.568 | 2.692
2003-07-28 09:21 | 181 | 232 | 0.181 | 0.232 | 0.302 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.538 | 2.371
2003-07-28 09:21 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.305 | 0.26 | -0.066 | 0.002 | 9.68 | 2.691
2003-07-28 09:22 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.303 | 0.258 | -0.066 | 0.002 | 9.631 | 2.338
2003-07-28 09:22 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.632 | 2.381
2003-07-28 09:23 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.676 | 2.402
2003-07-28 09:23 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.298 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.526 | 2.244
2003-07-28 09:24 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.297 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.575 | 2.393
2003-07-28 09:24 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.295 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.678 | 2.346
2003-07-28 09:25 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.296 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.586 | 2.497
2003-07-28 09:25 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.295 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.708 | 2.517
2003-07-28 09:26 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.295 | 0.251 | -0.066 | 0.002 | 9.582 | 2.352
2003-07-28 09:26 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.293 | 0.251 | -0.066 | 0.002 | 9.613 | 2.137
2003-07-28 09:27 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.293 | 0.25 | -0.066 | 0.002 | 9.761 | 2.086
2003-07-28 09:27 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.293 | 0.25 | -0.066 | 0.002 | 9.636 | 2.073
2003-07-28 09:28 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.293 | 0.25 | -0.066 | 0.002 | 9.627 | 1.744
2003-07-28 09:28 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.293 | 0.25 | -0.066 | 0.002 | 9.725 | 1.713
2003-07-28 09:29 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.294 | 0.251 | -0.066 | 0.002 | 9.654 | 1.793
2003-07-28 09:29 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.296 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.656 | 1.762
2003-07-28 09:30 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.296 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.588 | 1.771
2003-07-28 09:30 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.297 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.659 | 2.028
2003-07-28 09:31 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.298 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.644 | 2.033
2003-07-28 09:31 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.66 | 2.091
2003-07-28 09:32 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.648 | 2.597
2003-07-28 09:32 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.301 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.551 | 2.434
2003-07-28 09:33 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.665 | 2.524
2003-07-28 09:33 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.604 | 2.448
2003-07-28 09:34 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.301 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.602 | 2.099
2003-07-28 09:34 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.743 | 2.36
2003-07-28 09:35 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.657 | 2.544
2003-07-28 09:35 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.298 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.687 | 2.437
2003-07-28 09:36 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.297 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.666 | 2.468
2003-07-28 09:36 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.296 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.576 | 2.497
2003-07-28 09:37 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.295 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.542 | 2.566
2003-07-28 09:37 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.294 | 0.251 | -0.066 | 0.002 | 9.584 | 2.474
2003-07-28 09:38 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.293 | 0.251 | -0.066 | 0.002 | 9.565 | 2.404
2003-07-28 09:38 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.293 | 0.25 | -0.066 | 0.002 | 9.649 | 2.522
2003-07-28 09:39 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.292 | 0.25 | -0.066 | 0.002 | 9.585 | 2.475
2003-07-28 09:39 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.292 | 0.25 | -0.066 | 0.002 | 9.502 | 2.173
2003-07-28 09:40 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.292 | 0.25 | -0.066 | 0.002 | 9.49 | 2.569
2003-07-28 09:40 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.292 | 0.25 | -0.066 | 0.002 | 9.646 | 2.545
2003-07-28 09:41 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.294 | 0.251 | -0.066 | 0.002 | 9.465 | 2.16
2003-07-28 09:41 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.295 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.516 | 2.233
2003-07-28 09:42 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.297 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.612 | 2.158
2003-07-28 09:42 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.641 | 2.406
2003-07-28 09:43 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.56 | 2.53
2003-07-28 09:43 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.302 | 0.257 | -0.066 | 0.002 | 9.758 | 2.561
2003-07-28 09:44 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.301 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.801 | 2.286
2003-07-28 09:44 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.298 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.629 | 2.602
2003-07-28 09:45 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.297 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.668 | 2.465
2003-07-28 09:45 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.298 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.584 | 2.563
2003-07-28 09:46 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.297 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.713 | 3.098
2003-07-28 09:46 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.297 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.723 | 2.677
2003-07-28 09:47 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.297 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.775 | 2.568
2003-07-28 09:47 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.296 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.712 | 2.603
2003-07-28 09:48 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.295 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.741 | 2.304
2003-07-28 09:48 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.294 | 0.251 | -0.066 | 0.002 | 9.636 | 2.313
2003-07-28 09:49 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.294 | 0.251 | -0.066 | 0.003 | 9.713 | 2.633
2003-07-28 09:49 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.294 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.686 | 3.02
2003-07-28 09:50 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.294 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.755 | 2.58
2003-07-28 09:50 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.294 | 0.251 | -0.066 | 0.002 | 9.707 | 2.716
2003-07-28 09:51 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.293 | 0.251 | -0.066 | 0.002 | 9.61 | 2.749
2003-07-28 09:51 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.296 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.645 | 2.804
2003-07-28 09:52 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.297 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.635 | 2.619
2003-07-28 09:52 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.297 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.663 | 2.581
2003-07-28 09:53 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.296 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.582 | 2.551
2003-07-28 09:53 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.3 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.726 | 2.571
2003-07-28 09:54 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.593 | 2.529
2003-07-28 09:54 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.298 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.734 | 2.37
2003-07-28 09:55 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.298 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.737 | 2.273
2003-07-28 09:55 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.298 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.752 | 2.281
2003-07-28 09:56 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.298 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.637 | 2.197
2003-07-28 09:56 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.298 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.628 | 2.286
2003-07-28 09:57 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.298 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.714 | 2.222
2003-07-28 09:57 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.763 | 2.299
2003-07-28 09:58 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.298 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.822 | 2.76
2003-07-28 09:58 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.298 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.642 | 2.505
2003-07-28 09:59 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.695 | 2.438
2003-07-28 09:59 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.299 | 0.256 | -0.066 | 0.002 | 9.62 | 2.449
2003-07-28 10:00 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.707 | 2.558
2003-07-28 10:00 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.299 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.707 | 2.34
2003-07-28 10:01 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.298 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.693 | 2.517
2003-07-28 10:01 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.296 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.592 | 2.332
2003-07-28 10:02 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.296 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.678 | 2.29
2003-07-28 10:02 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.297 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.726 | 2.246
2003-07-28 10:03 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.296 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.628 | 2.413
2003-07-28 10:03 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.297 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.638 | 2.341
2003-07-28 10:04 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.298 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.696 | 2.384
2003-07-28 10:04 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.296 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.721 | 2.26
2003-07-28 10:05 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.296 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.673 | 2.296
2003-07-28 10:05 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.295 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.825 | 2.451
2003-07-28 10:06 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.295 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.738 | 2.695
2003-07-28 10:06 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.295 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.594 | 2.684
2003-07-28 10:07 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.296 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.665 | 2.624
2003-07-28 10:07 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.297 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.553 | 2.34
2003-07-28 10:08 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.298 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.679 | 2.675
2003-07-28 10:08 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.297 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.517 | 2.551
2003-07-28 10:09 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.296 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.651 | 2.33
2003-07-28 10:09 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.295 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.86 | 2.586
2003-07-28 10:10 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.295 | 0.251 | -0.066 | 0.002 | 9.807 | 2.618
2003-07-28 10:10 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.293 | 0.251 | -0.066 | 0.002 | 9.817 | 2.861
2003-07-28 10:11 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.292 | 0.25 | -0.066 | 0.002 | 9.664 | 2.795
2003-07-28 10:11 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.292 | 0.249 | -0.066 | 0.002 | 9.835 | 2.936
2003-07-28 10:12 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.291 | 0.249 | -0.066 | 0.002 | 9.745 | 2.788
2003-07-28 10:12 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.291 | 0.249 | -0.066 | 0.002 | 9.758 | 2.757
2003-07-28 10:13 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.292 | 0.249 | -0.066 | 0.002 | 9.86 | 2.843
2003-07-28 10:13 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.292 | 0.249 | -0.066 | 0.002 | 9.777 | 2.507
2003-07-28 10:14 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.294 | 0.251 | -0.066 | 0.002 | 9.762 | 2.614
2003-07-28 10:14 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.295 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.778 | 2.781
2003-07-28 10:15 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.296 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.777 | 2.382
2003-07-28 10:15 | 181 | 220 | 0.181 | 0.22 | 0.297 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.801 | 2.268
2003-07-28 10:16 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.298 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.647 | 2.356
2003-07-28 10:16 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.298 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.613 | 2.261
2003-07-28 10:17 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.298 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.793 | 2.396
2003-07-28 10:17 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.298 | 0.255 | -0.066 | 0.002 | 9.767 | 2.355
2003-07-28 10:18 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.298 | 0.254 | -0.066 | 0.002 | 9.849 | 2.328
2003-07-28 10:18 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.296 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.818 | 2.345
2003-07-28 10:19 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.295 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.829 | 2.381
2003-07-28 10:19 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.294 | 0.251 | -0.066 | 0.002 | 9.95 | 2.504
2003-07-28 10:20 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.293 | 0.251 | -0.066 | 0.002 | 9.734 | 2.636
2003-07-28 10:20 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.292 | 0.249 | -0.066 | 0.002 | 9.854 | 2.713
2003-07-28 10:21 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.291 | 0.249 | -0.066 | 0.002 | 9.665 | 2.368
2003-07-28 10:21 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.29 | 0.248 | -0.066 | 0.002 | 9.776 | 3.051
2003-07-28 10:22 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.29 | 0.248 | -0.066 | 0.002 | 9.931 | 2.96
2003-07-28 10:22 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.289 | 0.247 | -0.066 | 0.002 | 9.91 | 2.987
2003-07-28 10:23 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.289 | 0.247 | -0.066 | 0.002 | 9.85 | 2.651
2003-07-28 10:23 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.288 | 0.246 | -0.066 | 0.002 | 9.934 | 2.708
2003-07-28 10:24 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.288 | 0.246 | -0.066 | 0.002 | 9.876 | 2.767
2003-07-28 10:24 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.288 | 0.247 | -0.066 | 0.002 | 9.909 | 2.714
2003-07-28 10:25 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.288 | 0.247 | -0.066 | 0.002 | 9.919 | 2.661
2003-07-28 10:25 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.289 | 0.248 | -0.066 | 0.002 | 9.873 | 2.755
2003-07-28 10:26 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.29 | 0.248 | -0.066 | 0.002 | 9.882 | 2.695
2003-07-28 10:26 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.291 | 0.249 | -0.066 | 0.002 | 9.851 | 2.766
2003-07-28 10:27 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.292 | 0.249 | -0.066 | 0.002 | 9.914 | 2.795
2003-07-28 10:27 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.29 | 0.248 | -0.066 | 0.003 | 9.859 | 2.778
2003-07-28 10:28 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.291 | 0.249 | -0.066 | 0.002 | 9.91 | 2.845
2003-07-28 10:28 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.291 | 0.249 | -0.066 | 0.002 | 9.842 | 2.461
2003-07-28 10:29 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.291 | 0.249 | -0.066 | 0.002 | 10 | 2.46
2003-07-28 10:29 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.29 | 0.248 | -0.066 | 0.002 | 10 | 2.33
2003-07-28 10:30 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.29 | 0.248 | -0.066 | 0.002 | 9.887 | 2.463
2003-07-28 10:30 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.29 | 0.248 | -0.066 | 0.002 | 9.967 | 2.763
2003-07-28 10:31 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.294 | 0.251 | -0.066 | 0.002 | 9.927 | 2.753
2003-07-28 10:31 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.294 | 0.251 | -0.066 | 0.003 | 9.863 | 2.388
2003-07-28 10:32 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.292 | 0.25 | -0.066 | 0.002 | 9.799 | 2.347
2003-07-28 10:32 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.291 | 0.249 | -0.066 | 0.002 | 9.786 | 2.339
2003-07-28 10:33 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.289 | 0.248 | -0.066 | 0.002 | 9.954 | 2.338
2003-07-28 10:33 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.289 | 0.247 | -0.066 | 0.002 | 10.024 | 2.621
2003-07-28 10:34 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.289 | 0.247 | -0.066 | 0.002 | 9.949 | 2.619
2003-07-28 10:34 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.288 | 0.246 | -0.066 | 0.002 | 9.978 | 2.288
2003-07-28 10:35 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.288 | 0.247 | -0.066 | 0.002 | 9.908 | 2.444
2003-07-28 10:35 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.288 | 0.246 | -0.066 | 0.002 | 9.947 | 2.443
2003-07-28 10:36 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.287 | 0.245 | -0.066 | 0.002 | 9.952 | 2.521
2003-07-28 10:36 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.288 | 0.246 | -0.066 | 0.002 | 10.015 | 2.374
2003-07-28 10:37 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.289 | 0.247 | -0.066 | 0.002 | 10.006 | 2.409
2003-07-28 10:37 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.29 | 0.248 | -0.066 | 0.002 | 9.988 | 2.341
2003-07-28 10:38 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.29 | 0.249 | -0.066 | 0.002 | 10.017 | 2.686
2003-07-28 10:38 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.292 | 0.25 | -0.066 | 0.002 | 9.968 | 2.571
2003-07-28 10:39 | 181 | 221 | 0.181 | 0.221 | 0.295 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.939 | 2.706
2003-07-28 10:39 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.296 | 0.253 | -0.066 | 0.002 | 9.755 | 2.317
2003-07-28 10:40 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.295 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.767 | 2.214
2003-07-28 10:40 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.295 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.808 | 2.236
2003-07-28 10:41 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.294 | 0.251 | -0.066 | 0.002 | 9.768 | 2.335
2003-07-28 10:41 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.292 | 0.25 | -0.066 | 0.002 | 9.7 | 2.23
2003-07-28 10:42 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.291 | 0.249 | -0.066 | 0.002 | 9.86 | 2.411
2003-07-28 10:42 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.29 | 0.249 | -0.066 | 0.002 | 9.908 | 2.449
2003-07-28 10:43 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.289 | 0.248 | -0.066 | 0.002 | 10.014 | 2.284
2003-07-28 10:43 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.289 | 0.247 | -0.066 | 0.002 | 9.931 | 2.372
2003-07-28 10:44 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.288 | 0.247 | -0.066 | 0.003 | 10.049 | 2.343
2003-07-28 10:44 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.288 | 0.246 | -0.066 | 0.002 | 9.865 | 2.386
2003-07-28 10:45 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.287 | 0.245 | -0.066 | 0.002 | 9.947 | 2.398
2003-07-28 10:45 | 181 | 211 | 0.181 | 0.211 | 0.287 | 0.245 | -0.066 | 0.002 | 9.997 | 2.448
2003-07-28 10:46 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.287 | 0.246 | -0.066 | 0.002 | 9.953 | 2.315
2003-07-28 10:46 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.288 | 0.246 | -0.066 | 0.002 | 9.912 | 2.333
2003-07-28 10:47 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.288 | 0.246 | -0.066 | 0.002 | 9.937 | 2.232
2003-07-28 10:47 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.289 | 0.247 | -0.066 | 0.002 | 10.016 | 2.345
2003-07-28 10:48 | 181 | 214 | 0.181 | 0.214 | 0.29 | 0.248 | -0.066 | 0.002 | 10.077 | 2.263
2003-07-28 10:48 | 181 | 215 | 0.181 | 0.215 | 0.29 | 0.248 | -0.066 | 0.002 | 10.053 | 2.224
2003-07-28 10:49 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.293 | 0.25 | -0.066 | 0.002 | 10.044 | 2.362
2003-07-28 10:49 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.294 | 0.251 | -0.066 | 0.002 | 9.979 | 2.639
2003-07-28 10:50 | 181 | 222 | 0.181 | 0.222 | 0.295 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 9.991 | 2.73
2003-07-28 10:50 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.295 | 0.252 | -0.066 | 0.002 | 10.035 | 2.545
2003-07-28 10:51 | 181 | 217 | 0.181 | 0.217 | 0.294 | 0.251 | -0.066 | 0.002 | 9.808 | 2.512
2003-07-28 10:51 | 181 | 218 | 0.181 | 0.218 | 0.292 | 0.25 | -0.066 | 0.002 | 9.986 | 2.626
2003-07-28 10:52 | 181 | 219 | 0.181 | 0.219 | 0.291 | 0.249 | -0.066 | 0.002 | 10.01 | 2.683
2003-07-28 10:52 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.29 | 0.248 | -0.066 | 0.002 | 10.032 | 2.647
2003-07-28 10:53 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.289 | 0.247 | -0.066 | 0.003 | 10.035 | 2.3
2003-07-28 10:53 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.288 | 0.247 | -0.066 | 0.002 | 10.027 | 2.037
2003-07-28 10:54 | 181 | 209 | 0.181 | 0.209 | 0.286 | 0.245 | -0.066 | 0.002 | 9.991 | 2.276
2003-07-28 10:54 | 181 | 210 | 0.181 | 0.21 | 0.286 | 0.244 | -0.066 | 0.002 | 10.036 | 2.397
2003-07-28 10:55 | 181 | 216 | 0.181 | 0.216 | 0.287 | 0.245 | -0.066 | 0.002 | 10.058 | 2.644
2003-07-28 10:55 | 181 | 212 | 0.181 | 0.212 | 0.288 | 0.247 | -0.066 | 0.002 | 10.073 | 2.797
2003-07-28 10:56 | 181 | 208 | 0.181 | 0.208 | 0.287 | 0.245 | -0.066 | 0.002 | 9.942 | 2.689
2003-07-28 10:56 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.287 | 0.246 | -0.066 | 0.002 | 9.986 | 2.536
2003-07-28 10:57 | 181 | 213 | 0.181 | 0.213 | 0.288 | 0.247 | -0.066 | 0.002 | 10.134 | 2.682
2003-07-28 10:57 | 180 | 213 | 0.18 | 0.213 | 0.191 | 0.128 | -0.066 | 0.002 | 10.066 | 2.524
2003-07-28 10:58 | 88 | 48 | 0.088 | 0.048 | 0.092 | -0.281 | -0.066 | 0.002 | 10.002 | 2.649
2003-07-28 10:58 | 0 | 84 | 0 | 0.084 | 0.096 | -0.299 | -0.066 | 0.002 | 9.94 | 2.577
2003-07-28 10:59 | 0 | 77 | 0 | 0.077 | 0.096 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.001 | 2.6
2003-07-28 10:59 | 0 | 85 | 0 | 0.085 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 9.981 | 2.411
2003-07-28 11:00 | 0 | 87 | 0 | 0.087 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.013 | 2.441
2003-07-28 11:00 | 0 | 87 | 0 | 0.087 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.012 | 2.534
2003-07-28 11:01 | 0 | 86 | 0 | 0.086 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.134 | 2.104
2003-07-28 11:01 | 0 | 85 | 0 | 0.085 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.072 | 2.158
2003-07-28 11:02 | 0 | 85 | 0 | 0.085 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.08 | 2.293
2003-07-28 11:02 | 0 | 85 | 0 | 0.085 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.142 | 2.312
2003-07-28 11:03 | 0 | 84 | 0 | 0.084 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 9.961 | 2.247
2003-07-28 11:03 | 0 | 85 | 0 | 0.085 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 9.911 | 2.246
2003-07-28 11:04 | 0 | 84 | 0 | 0.084 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 9.96 | 2.265
2003-07-28 11:04 | 0 | 82 | 0 | 0.082 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 9.976 | 2.224
2003-07-28 11:05 | 0 | 81 | 0 | 0.081 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.003 | 10.067 | 2.205
2003-07-28 11:05 | 0 | 81 | 0 | 0.081 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.034 | 2.297
2003-07-28 11:06 | 0 | 83 | 0 | 0.083 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 9.974 | 2.249
2003-07-28 11:06 | 0 | 82 | 0 | 0.082 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.068 | 2.382
2003-07-28 11:07 | 0 | 82 | 0 | 0.082 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 9.974 | 2.463
2003-07-28 11:07 | 0 | 83 | 0 | 0.083 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.062 | 2.345
2003-07-28 11:08 | 0 | 82 | 0 | 0.082 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.122 | 2.272
2003-07-28 11:08 | 0 | 80 | 0 | 0.08 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.195 | 2.354
2003-07-28 11:09 | 0 | 82 | 0 | 0.082 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.133 | 2.301
2003-07-28 11:09 | 0 | 82 | 0 | 0.082 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.153 | 2.296
2003-07-28 11:10 | 0 | 80 | 0 | 0.08 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.257 | 2.324
2003-07-28 11:10 | 0 | 79 | 0 | 0.079 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.086 | 2.392
2003-07-28 11:11 | 0 | 79 | 0 | 0.079 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.246 | 2.48
2003-07-28 11:11 | 0 | 81 | 0 | 0.081 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.17 | 2.918
2003-07-28 11:12 | 0 | 80 | 0 | 0.08 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.124 | 2.508
2003-07-28 11:12 | 0 | 79 | 0 | 0.079 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.177 | 2.599
2003-07-28 11:13 | 0 | 78 | 0 | 0.078 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.304 | 2.908
2003-07-28 11:13 | 0 | 73 | 0 | 0.073 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.158 | 2.973
2003-07-28 11:14 | 172 | 73 | 0.172 | 0.073 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.184 | 2.762
2003-07-28 11:14 | 0 | 41 | 0 | 0.041 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.145 | 2.388
2003-07-28 11:15 | 31 | 50 | 0.031 | 0.05 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.125 | 2.304
2003-07-28 11:15 | 41 | 57 | 0.041 | 0.057 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 9.971 | 2.431
2003-07-28 11:16 | 23 | 44 | 0.023 | 0.044 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.136 | 2.384
2003-07-28 11:16 | 22 | 52 | 0.022 | 0.052 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 9.975 | 2.479
2003-07-28 11:17 | 40 | 60 | 0.04 | 0.06 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.057 | 2.665
2003-07-28 11:17 | 40 | 58 | 0.04 | 0.058 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.053 | 2.567
2003-07-28 11:18 | 40 | 60 | 0.04 | 0.06 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.109 | 2.196
2003-07-28 11:18 | 40 | 60 | 0.04 | 0.06 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 9.993 | 2.213
2003-07-28 11:19 | 40 | 60 | 0.04 | 0.06 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.31 | 2.423
2003-07-28 11:19 | 40 | 60 | 0.04 | 0.06 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.263 | 2.331
2003-07-28 11:20 | 40 | 58 | 0.04 | 0.058 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.106 | 2.275
2003-07-28 11:20 | 40 | 58 | 0.04 | 0.058 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.088 | 2.312
2003-07-28 11:21 | 40 | 60 | 0.04 | 0.06 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.063 | 2.456
2003-07-28 11:21 | 40 | 59 | 0.04 | 0.059 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.11 | 2.314
2003-07-28 11:22 | 40 | 60 | 0.04 | 0.06 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.136 | 2.34
2003-07-28 11:22 | 40 | 60 | 0.04 | 0.06 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.103 | 2.345
2003-07-28 11:23 | 40 | 59 | 0.04 | 0.059 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.046 | 2.28
2003-07-28 11:23 | 40 | 59 | 0.04 | 0.059 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.087 | 2.442
2003-07-28 11:24 | 40 | 59 | 0.04 | 0.059 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.063 | 2.359
2003-07-28 11:24 | 40 | 59 | 0.04 | 0.059 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.158 | 2.828
2003-07-28 11:25 | 40 | 59 | 0.04 | 0.059 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.164 | 2.687
2003-07-28 11:25 | 40 | 59 | 0.04 | 0.059 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.221 | 2.273
2003-07-28 11:26 | 59 | 75 | 0.059 | 0.075 | 0.673 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.15 | 2.375
2003-07-28 11:26 | 79 | 82 | 0.079 | 0.082 | 1.371 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.106 | 2.485
2003-07-28 11:27 | 79 | 77 | 0.079 | 0.077 | 0.131 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.041 | 2.349
2003-07-28 11:27 | 79 | 75 | 0.079 | 0.075 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 9.969 | 2.214
2003-07-28 11:28 | 79 | 75 | 0.079 | 0.075 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 9.822 | 2.279
2003-07-28 11:28 | 79 | 72 | 0.079 | 0.072 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.005 | 2.311
2003-07-28 11:29 | 79 | 75 | 0.079 | 0.075 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.044 | 2.171
2003-07-28 11:29 | 79 | 74 | 0.079 | 0.074 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.167 | 2.3
2003-07-28 11:30 | 100 | 85 | 0.1 | 0.085 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.211 | 2.139
2003-07-28 11:30 | 100 | 85 | 0.1 | 0.085 | 0.092 | -0.329 | -0.066 | 0.002 | 10.218 | 2.26
2003-07-28 11:31 | 100 | 86 | 0.1 | 0.086 | 0.092 | -0.3 | -0.066 | 1.572 | 10.181 | 2.303
2003-07-28 11:31 | 100 | 87 | 0.1 | 0.087 | 0.092 | -0.3 | -0.066 | 1.586 | 10.211 | 2.269
2003-07-28 11:32 | 120 | 101 | 0.12 | 0.101 | 0.17 | -0.3 | -0.066 | 1.852 | 10.255 | 2.267
2003-07-28 11:32 | 120 | 98 | 0.12 | 0.098 | 0.092 | -0.3 | -0.066 | 1.425 | 10.1 | 2.347
2003-07-28 11:33 | 120 | 96 | 0.12 | 0.096 | 0.092 | -0.3 | -0.066 | 1.666 | 10.071 | 2.714
2003-07-28 11:33 | 120 | 97 | 0.12 | 0.097 | 0.092 | -0.3 | -0.066 | 1.69 | 9.932 | 2.572
2003-07-28 11:34 | 120 | 97 | 0.12 | 0.097 | 0.092 | -0.3 | -0.066 | 1.754 | 10.074 | 2.578
2003-07-28 11:34 | 120 | 96 | 0.12 | 0.096 | 0.092 | -0.3 | -0.066 | 1.794 | 9.937 | 2.599
2003-07-28 11:35 | 120 | 94 | 0.12 | 0.094 | 0.092 | -0.3 | -0.066 | 1.53 | 10.003 | 2.733
2003-07-28 11:35 | 120 | 96 | 0.12 | 0.096 | 0.092 | -0.3 | -0.066 | 1.505 | 10.004 | 2.608
2003-07-28 11:36 | 120 | 97 | 0.12 | 0.097 | 0.092 | -0.3 | -0.066 | 1.529 | 9.912 | 2.688
2003-07-28 11:36 | 141 | 125 | 0.141 | 0.125 | 1.536 | -0.3 | -0.066 | 1.764 | 9.979 | 2.689
2003-07-28 11:37 | 141 | 112 | 0.141 | 0.112 | 0.992 | -0.3 | -0.066 | 1.718 | 9.887 | 2.655
2003-07-28 11:37 | 141 | 111 | 0.141 | 0.111 | 0.625 | -0.3 | -0.066 | 1.715 | 9.935 | 2.148
2003-07-28 11:38 | 141 | 109 | 0.141 | 0.109 | 0.428 | -0.3 | -0.066 | 1.736 | 9.981 | 2.149
2003-07-28 11:38 | 161 | 134 | 0.161 | 0.134 | 1.281 | -0.3 | -0.066 | 1.467 | 10.063 | 2.123
2003-07-28 11:39 | 161 | 135 | 0.161 | 0.135 | 0.762 | -0.3 | -0.066 | 1.621 | 10.022 | 2.608
2003-07-28 11:39 | 161 | 137 | 0.161 | 0.137 | 0.504 | -0.3 | -0.066 | 1.504 | 10.114 | 2.7
2003-07-28 11:40 | 161 | 138 | 0.161 | 0.138 | 0.381 | -0.3 | -0.066 | 1.69 | 9.945 | 2.306
2003-07-28 11:40 | 161 | 138 | 0.161 | 0.138 | 0.322 | -0.3 | -0.066 | 1.514 | 9.908 | 2.646
2003-07-28 11:41 | 161 | 140 | 0.161 | 0.14 | 0.293 | -0.3 | -0.066 | 1.716 | 10.01 | 2.647
2003-07-28 11:41 | 161 | 138 | 0.161 | 0.138 | 0.279 | -0.3 | -0.066 | 1.789 | 10.071 | 2.653
2003-07-28 11:42 | 161 | 141 | 0.161 | 0.141 | 0.272 | -0.3 | -0.066 | 1.715 | 9.98 | 2.521
2003-07-28 11:42 | 161 | 142 | 0.161 | 0.142 | 0.268 | -0.3 | -0.066 | 1.639 | 10.104 | 2.53
2003-07-28 11:43 | 161 | 138 | 0.161 | 0.138 | 0.265 | -0.3 | -0.066 | 1.789 | 10.159 | 2.683
2003-07-28 11:43 | 180 | 180 | 0.18 | 0.18 | 1.536 | -0.3 | -0.066 | 1.741 | 10.107 | 2.614
2003-07-28 11:44 | 180 | 187 | 0.18 | 0.187 | 0.913 | -0.3 | -0.066 | 1.637 | 10.04 | 2.451
2003-07-28 11:44 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.604 | -0.3 | -0.066 | 1.629 | 10.167 | 2.528
2003-07-28 11:45 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.46 | -0.3 | -0.066 | 1.729 | 10.007 | 2.482
2003-07-28 11:45 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.399 | -0.3 | -0.066 | 1.553 | 10.047 | 2.478
2003-07-28 11:46 | 180 | 217 | 0.18 | 0.217 | 0.377 | -0.3 | -0.066 | 1.745 | 9.999 | 2.394
2003-07-28 11:46 | 180 | 217 | 0.18 | 0.217 | 0.364 | -0.3 | -0.066 | 1.501 | 9.944 | 2.371
2003-07-28 11:47 | 180 | 220 | 0.18 | 0.22 | 0.36 | -0.3 | -0.066 | 1.659 | 10.106 | 2.424
2003-07-28 11:47 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.358 | -0.3 | -0.066 | 1.728 | 9.983 | 2.519
2003-07-28 11:48 | 180 | 224 | 0.18 | 0.224 | 0.359 | -0.3 | -0.066 | 1.759 | 10.046 | 2.807
2003-07-28 11:48 | 180 | 224 | 0.18 | 0.224 | 0.359 | -0.3 | -0.066 | 1.824 | 10.116 | 3.173
2003-07-28 11:49 | 180 | 225 | 0.18 | 0.225 | 0.359 | -0.3 | -0.066 | 1.736 | 10.127 | 3.088
2003-07-28 11:49 | 180 | 223 | 0.18 | 0.223 | 0.358 | -0.3 | -0.066 | 1.724 | 10.011 | 2.811
2003-07-28 11:50 | 180 | 226 | 0.18 | 0.226 | 0.357 | -0.3 | -0.066 | 1.822 | 10.036 | 2.807
2003-07-28 11:50 | 180 | 227 | 0.18 | 0.227 | 0.357 | -0.3 | -0.066 | 1.784 | 10.075 | 2.834
2003-07-28 11:51 | 180 | 222 | 0.18 | 0.222 | 0.356 | -0.3 | -0.066 | 1.714 | 10.04 | 2.929
2003-07-28 11:51 | 180 | 225 | 0.18 | 0.225 | 0.356 | -0.3 | -0.066 | 1.82 | 10.057 | 2.812
2003-07-28 11:52 | 180 | 224 | 0.18 | 0.224 | 0.355 | -0.3 | -0.066 | 1.541 | 10.037 | 2.865
2003-07-28 11:52 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.353 | -0.3 | -0.066 | 1.76 | 10.137 | 2.779
2003-07-28 11:53 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.351 | -0.3 | -0.066 | 1.824 | 10.01 | 2.556
2003-07-28 11:53 | 180 | 216 | 0.18 | 0.216 | 0.352 | -0.3 | -0.066 | 1.609 | 9.981 | 2.481
2003-07-28 11:54 | 180 | 225 | 0.18 | 0.225 | 0.354 | -0.3 | -0.066 | 1.561 | 9.993 | 2.468
2003-07-28 11:54 | 180 | 223 | 0.18 | 0.223 | 0.354 | -0.3 | -0.066 | 1.833 | 9.976 | 2.567
2003-07-28 11:55 | 180 | 225 | 0.18 | 0.225 | 0.355 | -0.3 | -0.066 | 1.62 | 10.002 | 2.491
2003-07-28 11:55 | 180 | 231 | 0.18 | 0.231 | 0.357 | -0.3 | -0.066 | 1.844 | 9.946 | 2.568
2003-07-28 11:56 | 180 | 224 | 0.18 | 0.224 | 0.356 | -0.3 | -0.066 | 1.482 | 10.043 | 2.77
2003-07-28 11:56 | 180 | 225 | 0.18 | 0.225 | 0.355 | -0.3 | -0.066 | 1.552 | 10.007 | 2.996
2003-07-28 11:57 | 180 | 224 | 0.18 | 0.224 | 0.353 | -0.3 | -0.066 | 1.607 | 10.006 | 3.014
2003-07-28 11:57 | 180 | 224 | 0.18 | 0.224 | 0.351 | -0.3 | -0.066 | 1.465 | 10.067 | 3.156
2003-07-28 11:58 | 180 | 222 | 0.18 | 0.222 | 0.35 | -0.3 | -0.066 | 1.784 | 10 | 2.402
2003-07-28 11:58 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.348 | -0.3 | -0.066 | 1.741 | 10.177 | 2.528
2003-07-28 11:59 | 180 | 220 | 0.18 | 0.22 | 0.347 | -0.3 | -0.066 | 1.657 | 10.068 | 2.286
2003-07-28 11:59 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.347 | -0.3 | -0.066 | 1.829 | 10.059 | 2.665
2003-07-28 12:00 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.349 | -0.3 | -0.066 | 1.567 | 10.166 | 2.865
2003-07-28 12:00 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.349 | -0.3 | -0.066 | 1.766 | 10.307 | 2.763
2003-07-28 12:01 | 180 | 225 | 0.18 | 0.225 | 0.351 | -0.3 | -0.066 | 1.884 | 10.134 | 2.748
2003-07-28 12:01 | 180 | 217 | 0.18 | 0.217 | 0.35 | -0.3 | -0.066 | 1.803 | 10.218 | 2.491
2003-07-28 12:02 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.35 | -0.3 | -0.066 | 1.69 | 10.131 | 2.499
2003-07-28 12:02 | 180 | 224 | 0.18 | 0.224 | 0.35 | -0.3 | -0.066 | 1.655 | 10.212 | 2.624
2003-07-28 12:02 | 180 | 224 | 0.18 | 0.224 | 0.254 | -0.3 | -0.066 | 1.916 | 10.178 | 2.612
2003-07-28 12:03 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.253 | -0.3 | -0.066 | 1.686 | 10.277 | 2.463
2003-07-28 12:03 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.251 | -0.3 | -0.066 | 1.666 | 10 | 2.411
2003-07-28 12:04 | 180 | 220 | 0.18 | 0.22 | 0.251 | -0.3 | -0.066 | 1.847 | 10.122 | 2.432
2003-07-28 12:04 | 180 | 217 | 0.18 | 0.217 | 0.25 | -0.3 | -0.066 | 1.844 | 9.953 | 2.4
2003-07-28 12:05 | 180 | 217 | 0.18 | 0.217 | 0.25 | -0.3 | -0.066 | 1.808 | 9.931 | 2.275
2003-07-28 12:05 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.251 | -0.3 | -0.066 | 1.81 | 9.977 | 2.256
2003-07-28 12:06 | 180 | 217 | 0.18 | 0.217 | 0.251 | -0.3 | -0.066 | 1.821 | 10.014 | 2.547
2003-07-28 12:06 | 180 | 224 | 0.18 | 0.224 | 0.252 | -0.3 | -0.066 | 1.704 | 9.951 | 2.567
2003-07-28 12:07 | 180 | 224 | 0.18 | 0.224 | 0.253 | -0.3 | -0.066 | 1.813 | 9.99 | 2.362
2003-07-28 12:07 | 180 | 222 | 0.18 | 0.222 | 0.253 | -0.3 | -0.066 | 1.659 | 10.227 | 2.329
2003-07-28 12:08 | 180 | 225 | 0.18 | 0.225 | 0.254 | -0.3 | -0.066 | 1.686 | 10.191 | 2.152
2003-07-28 12:08 | 180 | 222 | 0.18 | 0.222 | 0.253 | -0.3 | -0.066 | 1.754 | 10.117 | 2.279
2003-07-28 12:09 | 180 | 220 | 0.18 | 0.22 | 0.251 | -0.3 | -0.066 | 1.748 | 10.135 | 2.382
2003-07-28 12:09 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.25 | -0.3 | -0.066 | 1.491 | 10.092 | 2.327
2003-07-28 12:10 | 180 | 220 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | -0.3 | -0.066 | 1.599 | 10.072 | 2.648
2003-07-28 12:10 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.249 | -0.3 | -0.066 | 1.736 | 10.147 | 2.703
2003-07-28 12:11 | 180 | 220 | 0.18 | 0.22 | 0.249 | -0.3 | -0.066 | 1.621 | 10.052 | 2.638
2003-07-28 12:11 | 180 | 216 | 0.18 | 0.216 | 0.25 | -0.3 | -0.066 | 1.721 | 9.959 | 2.621
2003-07-28 12:12 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.25 | -0.3 | -0.066 | 1.673 | 10.014 | 2.577
2003-07-28 12:12 | 180 | 222 | 0.18 | 0.222 | 0.252 | -0.3 | -0.066 | 1.736 | 10.147 | 2.751
2003-07-28 12:13 | 180 | 225 | 0.18 | 0.225 | 0.254 | -0.3 | -0.066 | 1.807 | 10.136 | 2.898
2003-07-28 12:13 | 180 | 223 | 0.18 | 0.223 | 0.254 | -0.3 | -0.066 | 1.531 | 10.099 | 2.617
2003-07-28 12:14 | 180 | 222 | 0.18 | 0.222 | 0.254 | -0.3 | -0.066 | 1.909 | 10.06 | 2.687
2003-07-28 12:14 | 180 | 222 | 0.18 | 0.222 | 0.254 | -0.3 | -0.066 | 1.745 | 10.028 | 2.263
2003-07-28 12:15 | 180 | 223 | 0.18 | 0.223 | 0.254 | -0.3 | -0.066 | 1.762 | 10.101 | 2.313
2003-07-28 12:15 | 180 | 225 | 0.18 | 0.225 | 0.254 | -0.3 | -0.066 | 1.741 | 10.151 | 2.236
2003-07-28 12:16 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.252 | -0.3 | -0.066 | 1.913 | 10.017 | 2.639
2003-07-28 12:16 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.251 | -0.3 | -0.066 | 1.948 | 10.095 | 2.82
2003-07-28 12:17 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.25 | -0.3 | -0.066 | 1.728 | 10.016 | 2.551
2003-07-28 12:17 | 180 | 218 | 0.18 | 0.218 | 0.249 | -0.3 | -0.066 | 1.526 | 10.008 | 2.663
2003-07-28 12:18 | 180 | 222 | 0.18 | 0.222 | 0.249 | -0.3 | -0.066 | 1.607 | 10.065 | 2.807
2003-07-28 12:18 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.25 | -0.3 | -0.066 | 1.563 | 10.079 | 3.118
2003-07-28 12:19 | 180 | 223 | 0.18 | 0.223 | 0.251 | -0.3 | -0.066 | 1.685 | 10.151 | 2.913
2003-07-28 12:19 | 180 | 227 | 0.18 | 0.227 | 0.252 | -0.3 | -0.066 | 1.467 | 10.123 | 2.997
2003-07-28 12:20 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.252 | -0.3 | -0.066 | 1.466 | 10.172 | 2.97
2003-07-28 12:20 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.25 | -0.3 | -0.066 | 1.666 | 10.105 | 3.056
2003-07-28 12:21 | 180 | 223 | 0.18 | 0.223 | 0.249 | -0.3 | -0.066 | 1.623 | 10.209 | 2.932
2003-07-28 12:21 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.248 | -0.3 | -0.066 | 1.558 | 10.174 | 2.893
2003-07-28 12:22 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.246 | -0.3 | -0.066 | 1.532 | 10.114 | 2.821
2003-07-28 12:22 | 180 | 216 | 0.18 | 0.216 | 0.245 | -0.3 | -0.066 | 1.767 | 10.099 | 2.193
2003-07-28 12:23 | 180 | 217 | 0.18 | 0.217 | 0.246 | -0.3 | -0.066 | 1.468 | 10.175 | 2.636
2003-07-28 12:23 | 180 | 217 | 0.18 | 0.217 | 0.246 | -0.3 | -0.066 | 1.555 | 10.056 | 2.385
2003-07-28 12:24 | 180 | 217 | 0.18 | 0.217 | 0.247 | -0.3 | -0.066 | 1.737 | 10.092 | 2.646
2003-07-28 12:24 | 180 | 220 | 0.18 | 0.22 | 0.248 | -0.3 | -0.066 | 1.42 | 10.079 | 2.579
2003-07-28 12:25 | 180 | 222 | 0.18 | 0.222 | 0.249 | -0.3 | -0.066 | 1.619 | 10.269 | 2.623
2003-07-28 12:25 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.249 | -0.3 | -0.066 | 1.534 | 10.218 | 2.521
2003-07-28 12:26 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.25 | -0.3 | -0.066 | 1.571 | 10.229 | 2.603
2003-07-28 12:26 | 180 | 218 | 0.18 | 0.218 | 0.249 | -0.3 | -0.066 | 1.523 | 10.231 | 2.553
2003-07-28 12:27 | 180 | 218 | 0.18 | 0.218 | 0.248 | -0.3 | -0.066 | 1.386 | 10.185 | 2.396
2003-07-28 12:27 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.247 | -0.3 | -0.066 | 1.68 | 10.167 | 2.314
2003-07-28 12:28 | 180 | 217 | 0.18 | 0.217 | 0.246 | -0.3 | -0.066 | 1.536 | 10.165 | 2.333
2003-07-28 12:28 | 180 | 215 | 0.18 | 0.215 | 0.245 | -0.3 | -0.066 | 1.627 | 10.047 | 2.194
2003-07-28 12:29 | 180 | 216 | 0.18 | 0.216 | 0.244 | -0.3 | -0.066 | 1.699 | 10.094 | 2.077
2003-07-28 12:29 | 180 | 213 | 0.18 | 0.213 | 0.243 | -0.3 | -0.066 | 1.675 | 10.093 | 2.201
2003-07-28 12:30 | 180 | 217 | 0.18 | 0.217 | 0.244 | -0.3 | -0.066 | 1.538 | 9.956 | 2.079
2003-07-28 12:30 | 180 | 213 | 0.18 | 0.213 | 0.243 | -0.3 | -0.066 | 1.367 | 10.071 | 2.317
2003-07-28 12:31 | 180 | 220 | 0.18 | 0.22 | 0.246 | -0.3 | -0.066 | 1.559 | 10.093 | 2.3
2003-07-28 12:31 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.247 | -0.3 | -0.066 | 1.387 | 10.098 | 2.526
2003-07-28 12:32 | 180 | 220 | 0.18 | 0.22 | 0.246 | -0.3 | -0.066 | 1.621 | 10.188 | 2.666
2003-07-28 12:32 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.246 | -0.3 | -0.066 | 1.648 | 10.115 | 2.622
2003-07-28 12:33 | 180 | 218 | 0.18 | 0.218 | 0.245 | -0.3 | -0.066 | 1.691 | 10.117 | 2.771
2003-07-28 12:33 | 180 | 217 | 0.18 | 0.217 | 0.244 | -0.3 | -0.066 | 1.876 | 10.14 | 2.68
2003-07-28 12:34 | 180 | 216 | 0.18 | 0.216 | 0.242 | -0.3 | -0.066 | 1.66 | 10.106 | 2.881
2003-07-28 12:34 | 180 | 212 | 0.18 | 0.212 | 0.241 | -0.3 | -0.066 | 1.734 | 10.155 | 2.842
2003-07-28 12:35 | 180 | 213 | 0.18 | 0.213 | 0.241 | -0.3 | -0.066 | 1.691 | 10.199 | 2.537
2003-07-28 12:35 | 180 | 212 | 0.18 | 0.212 | 0.242 | -0.3 | -0.066 | 1.454 | 10.115 | 2.3
2003-07-28 12:36 | 180 | 214 | 0.18 | 0.214 | 0.243 | -0.3 | -0.066 | 1.518 | 10.175 | 2.177
2003-07-28 12:36 | 180 | 215 | 0.18 | 0.215 | 0.244 | -0.3 | -0.066 | 1.715 | 10.299 | 2.351
2003-07-28 12:37 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.245 | -0.3 | -0.066 | 1.576 | 10.213 | 2.228
2003-07-28 12:37 | 180 | 218 | 0.18 | 0.218 | 0.245 | -0.3 | -0.066 | 1.522 | 10.108 | 2.258
2003-07-28 12:38 | 180 | 220 | 0.18 | 0.22 | 0.245 | -0.3 | -0.066 | 1.725 | 10.263 | 2.326
2003-07-28 12:38 | 180 | 218 | 0.18 | 0.218 | 0.245 | -0.3 | -0.066 | 1.577 | 10.281 | 2.383
2003-07-28 12:39 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.245 | -0.3 | -0.066 | 1.595 | 10.353 | 2.601
2003-07-28 12:39 | 180 | 218 | 0.18 | 0.218 | 0.243 | -0.3 | -0.066 | 1.468 | 10.219 | 2.169
2003-07-28 12:40 | 180 | 214 | 0.18 | 0.214 | 0.241 | -0.3 | -0.066 | 1.49 | 10.364 | 2.384
2003-07-28 12:40 | 180 | 215 | 0.18 | 0.215 | 0.241 | -0.3 | -0.066 | 1.624 | 10.161 | 2.53
2003-07-28 12:41 | 180 | 213 | 0.18 | 0.213 | 0.242 | -0.3 | -0.066 | 1.601 | 10.179 | 2.69
2003-07-28 12:41 | 180 | 216 | 0.18 | 0.216 | 0.243 | -0.3 | -0.066 | 1.761 | 10.235 | 2.165
2003-07-28 12:42 | 180 | 217 | 0.18 | 0.217 | 0.244 | -0.3 | -0.066 | 1.568 | 10.167 | 2.323
2003-07-28 12:42 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.246 | -0.3 | -0.066 | 1.57 | 10.17 | 2.286
2003-07-28 12:43 | 180 | 218 | 0.18 | 0.218 | 0.246 | -0.3 | -0.066 | 1.678 | 10.311 | 2.774
2003-07-28 12:43 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.248 | -0.3 | -0.066 | 1.621 | 10.345 | 2.707
2003-07-28 12:44 | 180 | 223 | 0.18 | 0.223 | 0.249 | -0.3 | -0.066 | 1.481 | 10.235 | 2.695
2003-07-28 12:44 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.248 | -0.3 | -0.066 | 1.638 | 10.301 | 2.986
2003-07-28 12:45 | 180 | 218 | 0.18 | 0.218 | 0.246 | -0.3 | -0.066 | 1.83 | 10.188 | 2.72
2003-07-28 12:45 | 180 | 216 | 0.18 | 0.216 | 0.245 | -0.3 | -0.066 | 1.772 | 10.336 | 2.848
2003-07-28 12:46 | 180 | 216 | 0.18 | 0.216 | 0.243 | -0.3 | -0.066 | 1.89 | 10.215 | 2.6
2003-07-28 12:46 | 180 | 213 | 0.18 | 0.213 | 0.242 | -0.3 | -0.066 | 1.657 | 10.282 | 2.542
2003-07-28 12:47 | 180 | 215 | 0.18 | 0.215 | 0.242 | -0.3 | -0.066 | 1.782 | 10.229 | 2.294
2003-07-28 12:47 | 180 | 214 | 0.18 | 0.214 | 0.243 | -0.3 | -0.066 | 1.764 | 10.264 | 2.252
2003-07-28 12:48 | 180 | 220 | 0.18 | 0.22 | 0.245 | -0.3 | -0.066 | 1.485 | 10.092 | 2.305
2003-07-28 12:48 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.246 | -0.3 | -0.066 | 1.717 | 10.137 | 2.363
2003-07-28 12:49 | 180 | 220 | 0.18 | 0.22 | 0.248 | -0.3 | -0.066 | 1.553 | 10.279 | 2.316
2003-07-28 12:49 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.249 | -0.3 | -0.066 | 1.704 | 10.337 | 2.424
2003-07-28 12:50 | 180 | 224 | 0.18 | 0.224 | 0.248 | -0.3 | -0.066 | 1.658 | 10.287 | 2.406
2003-07-28 12:50 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.247 | -0.3 | -0.066 | 1.753 | 10.24 | 2.428
2003-07-28 12:51 | 180 | 220 | 0.18 | 0.22 | 0.246 | -0.3 | -0.066 | 1.691 | 10.146 | 2.283
2003-07-28 12:51 | 180 | 225 | 0.18 | 0.225 | 0.25 | -0.3 | -0.066 | 1.502 | 10.267 | 2.441
2003-07-28 12:52 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.247 | -0.3 | -0.066 | 1.593 | 10.186 | 2.322
2003-07-28 12:52 | 180 | 216 | 0.18 | 0.216 | 0.246 | -0.3 | -0.066 | 1.768 | 10.318 | 2.67
2003-07-28 12:53 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.245 | -0.3 | -0.066 | 1.769 | 10.209 | 2.416
2003-07-28 12:53 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.247 | -0.3 | -0.066 | 1.579 | 10.071 | 2.356
2003-07-28 12:54 | 180 | 218 | 0.18 | 0.218 | 0.247 | -0.3 | -0.066 | 1.84 | 10.171 | 2.54
2003-07-28 12:54 | 180 | 220 | 0.18 | 0.22 | 0.249 | -0.3 | -0.066 | 1.78 | 10.219 | 2.372
2003-07-28 12:55 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.249 | -0.3 | -0.066 | 1.857 | 10.167 | 2.434
2003-07-28 12:55 | 180 | 223 | 0.18 | 0.223 | 0.25 | -0.3 | -0.066 | 2.181 | 10.305 | 2.517
2003-07-28 12:56 | 180 | 224 | 0.18 | 0.224 | 0.25 | -0.3 | -0.066 | 2.148 | 10.273 | 2.371
2003-07-28 12:56 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.25 | -0.3 | -0.066 | 2.054 | 10.303 | 2.419
2003-07-28 12:57 | 180 | 222 | 0.18 | 0.222 | 0.248 | -0.3 | -0.066 | 2.109 | 10.3 | 2.396
2003-07-28 12:57 | 180 | 220 | 0.18 | 0.22 | 0.247 | -0.3 | -0.066 | 1.808 | 10.4 | 2.488
2003-07-28 12:58 | 180 | 222 | 0.18 | 0.222 | 0.246 | -0.3 | -0.066 | 1.753 | 10.26 | 2.446
2003-07-28 12:58 | 180 | 216 | 0.18 | 0.216 | 0.244 | -0.3 | -0.066 | 1.793 | 10.02 | 2.378
2003-07-28 12:59 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.244 | -0.3 | -0.066 | 1.743 | 9.91 | 2.628
2003-07-28 12:59 | 180 | 224 | 0.18 | 0.224 | 0.247 | -0.3 | -0.066 | 1.689 | 9.943 | 2.855
2003-07-28 13:00 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.248 | -0.3 | -0.066 | 1.843 | 10.126 | 2.808
2003-07-28 13:00 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.248 | -0.3 | -0.066 | 1.656 | 10.093 | 2.811
2003-07-28 13:01 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.248 | -0.3 | -0.066 | 1.695 | 10.118 | 2.823
2003-07-28 13:01 | 180 | 223 | 0.18 | 0.223 | 0.248 | -0.3 | -0.066 | 1.701 | 10.273 | 2.945
2003-07-28 13:02 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.248 | -0.3 | -0.066 | 1.731 | 10.614 | 2.899
2003-07-28 13:02 | 180 | 218 | 0.18 | 0.218 | 0.246 | -0.3 | -0.066 | 1.664 | 10.413 | 2.815
2003-07-28 13:03 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.245 | -0.3 | -0.066 | 1.802 | 10.387 | 3.007
2003-07-28 13:03 | 180 | 217 | 0.18 | 0.217 | 0.243 | -0.3 | -0.066 | 1.916 | 10.466 | 2.687
2003-07-28 13:04 | 180 | 214 | 0.18 | 0.214 | 0.241 | -0.3 | -0.066 | 1.946 | 10.518 | 2.837
2003-07-28 13:04 | 180 | 215 | 0.18 | 0.215 | 0.239 | -0.3 | -0.066 | 1.763 | 10.459 | 2.825
2003-07-28 13:05 | 180 | 212 | 0.18 | 0.212 | 0.238 | -0.3 | -0.066 | 1.555 | 10.539 | 2.643
2003-07-28 13:05 | 180 | 213 | 0.18 | 0.213 | 0.238 | -0.3 | -0.066 | 1.641 | 10.281 | 2.473
2003-07-28 13:06 | 180 | 210 | 0.18 | 0.21 | 0.238 | -0.3 | -0.066 | 1.589 | 10.309 | 2.82
2003-07-28 13:06 | 180 | 212 | 0.18 | 0.212 | 0.238 | -0.3 | -0.066 | 1.87 | 10.337 | 2.653
2003-07-28 13:07 | 180 | 212 | 0.18 | 0.212 | 0.239 | -0.3 | -0.066 | 1.834 | 10.359 | 2.861
2003-07-28 13:07 | 180 | 214 | 0.18 | 0.214 | 0.239 | -0.3 | -0.066 | 1.967 | 10.531 | 2.916
2003-07-28 13:08 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.24 | -0.3 | -0.066 | 1.928 | 10.517 | 3.25
2003-07-28 13:08 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.241 | -0.3 | -0.066 | 1.795 | 10.469 | 3.226
2003-07-28 13:09 | 180 | 215 | 0.18 | 0.215 | 0.241 | -0.3 | -0.066 | 1.677 | 10.512 | 3.312
2003-07-28 13:09 | 180 | 214 | 0.18 | 0.214 | 0.24 | -0.3 | -0.066 | 1.888 | 10.616 | 3.287
2003-07-28 13:10 | 180 | 217 | 0.18 | 0.217 | 0.24 | -0.3 | -0.066 | 1.929 | 10.695 | 3.209
2003-07-28 13:10 | 180 | 211 | 0.18 | 0.211 | 0.239 | -0.3 | -0.066 | 2.021 | 10.654 | 3.099
2003-07-28 13:11 | 180 | 212 | 0.18 | 0.212 | 0.238 | -0.3 | -0.066 | 1.924 | 10.561 | 3.186
2003-07-28 13:11 | 180 | 214 | 0.18 | 0.214 | 0.237 | -0.3 | -0.066 | 1.698 | 10.539 | 2.964
2003-07-28 13:12 | 180 | 216 | 0.18 | 0.216 | 0.238 | -0.3 | -0.066 | 1.97 | 10.499 | 2.769
2003-07-28 13:12 | 180 | 211 | 0.18 | 0.211 | 0.238 | -0.3 | -0.066 | 1.657 | 10.597 | 2.556
2003-07-28 13:13 | 180 | 211 | 0.18 | 0.211 | 0.238 | -0.3 | -0.066 | 1.895 | 10.618 | 2.396
2003-07-28 13:13 | 180 | 213 | 0.18 | 0.213 | 0.239 | -0.329 | -0.066 | 1.297 | 10.586 | 2.541
2003-07-28 13:14 | 180 | 214 | 0.18 | 0.214 | 0.239 | -0.329 | -0.066 | 1.628 | 10.655 | 2.656
2003-07-28 13:14 | 180 | 211 | 0.18 | 0.211 | 0.24 | -0.329 | -0.066 | 1.738 | 10.812 | 2.685
2003-07-28 13:15 | 180 | 216 | 0.18 | 0.216 | 0.239 | -0.329 | -0.066 | 1.846 | 10.967 | 3.23
2003-07-28 13:15 | 180 | 215 | 0.18 | 0.215 | 0.241 | -0.329 | -0.066 | 1.797 | 11.062 | 3.369
2003-07-28 13:16 | 180 | 215 | 0.18 | 0.215 | 0.24 | -0.329 | -0.066 | 1.972 | 11.078 | 2.898
2003-07-28 13:16 | 180 | 211 | 0.18 | 0.211 | 0.239 | -0.329 | -0.066 | 1.646 | 11.109 | 3.513
2003-07-28 13:17 | 180 | 210 | 0.18 | 0.21 | 0.235 | -0.329 | -0.066 | 1.813 | 11.193 | 3.779
2003-07-28 13:17 | 180 | 210 | 0.18 | 0.21 | 0.234 | -0.329 | -0.066 | 1.98 | 11.029 | 3.053
2003-07-28 13:18 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.233 | -0.329 | -0.066 | 1.959 | 11.207 | 3.387
2003-07-28 13:18 | 180 | 211 | 0.18 | 0.211 | 0.233 | -0.329 | -0.066 | 2.037 | 11.036 | 3.313
2003-07-28 13:19 | 180 | 208 | 0.18 | 0.208 | 0.235 | -0.329 | -0.066 | 1.848 | 11.034 | 3.317
2003-07-28 13:19 | 180 | 210 | 0.18 | 0.21 | 0.235 | -0.329 | -0.066 | 1.986 | 11.147 | 3.636
2003-07-28 13:20 | 180 | 209 | 0.18 | 0.209 | 0.236 | -0.329 | -0.066 | 1.83 | 11.246 | 2.983
2003-07-28 13:20 | 180 | 214 | 0.18 | 0.214 | 0.236 | -0.329 | -0.066 | 1.974 | 11.274 | 3.239
2003-07-28 13:21 | 180 | 210 | 0.18 | 0.21 | 0.236 | -0.329 | -0.066 | 2.108 | 11.361 | 3.31
2003-07-28 13:21 | 180 | 210 | 0.18 | 0.21 | 0.235 | -0.329 | -0.066 | 1.943 | 11.302 | 3.319
2003-07-28 13:22 | 180 | 208 | 0.18 | 0.208 | 0.233 | -0.329 | -0.066 | 1.901 | 11.216 | 3.171
2003-07-28 13:22 | 180 | 207 | 0.18 | 0.207 | 0.231 | -0.329 | -0.066 | 1.862 | 11.185 | 2.857
2003-07-28 13:23 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.23 | -0.329 | -0.066 | 2.002 | 11.286 | 3.449
2003-07-28 13:23 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.044 | 11.324 | 3.772
2003-07-28 13:24 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 1.872 | 11.32 | 3.681
2003-07-28 13:24 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 1.995 | 11.379 | 3.523
2003-07-28 13:25 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 1.916 | 11.236 | 2.85
2003-07-28 13:25 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.23 | -0.329 | -0.066 | 1.982 | 11.229 | 2.95
2003-07-28 13:26 | 180 | 208 | 0.18 | 0.208 | 0.231 | -0.329 | -0.066 | 2.099 | 11.344 | 2.845
2003-07-28 13:26 | 180 | 207 | 0.18 | 0.207 | 0.232 | -0.329 | -0.066 | 2.119 | 11.404 | 3.25
2003-07-28 13:27 | 180 | 209 | 0.18 | 0.209 | 0.233 | -0.329 | -0.066 | 1.988 | 11.46 | 3.638
2003-07-28 13:27 | 180 | 208 | 0.18 | 0.208 | 0.232 | -0.329 | -0.066 | 2.094 | 11.524 | 2.776
2003-07-28 13:28 | 180 | 207 | 0.18 | 0.207 | 0.232 | -0.329 | -0.066 | 1.985 | 11.519 | 3.199
2003-07-28 13:28 | 180 | 211 | 0.18 | 0.211 | 0.231 | -0.329 | -0.066 | 2.06 | 11.608 | 3.205
2003-07-28 13:29 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.231 | -0.329 | -0.066 | 2.218 | 11.545 | 3.072
2003-07-28 13:29 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.23 | -0.329 | -0.066 | 2.076 | 11.507 | 3.136
2003-07-28 13:30 | 180 | 207 | 0.18 | 0.207 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.085 | 11.481 | 3.002
2003-07-28 13:30 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.402 | 11.489 | 3.1
2003-07-28 13:31 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.117 | 11.476 | 3.109
2003-07-28 13:31 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.229 | 11.49 | 2.532
2003-07-28 13:32 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.322 | 11.454 | 2.605
2003-07-28 13:32 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.182 | 11.437 | 2.635
2003-07-28 13:33 | 180 | 207 | 0.18 | 0.207 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.208 | 11.63 | 2.886
2003-07-28 13:33 | 180 | 208 | 0.18 | 0.208 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.297 | 11.576 | 2.806
2003-07-28 13:34 | 180 | 210 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | -0.329 | -0.066 | 2.205 | 11.602 | 2.934
2003-07-28 13:34 | 180 | 208 | 0.18 | 0.208 | 0.23 | -0.329 | -0.066 | 2.234 | 11.555 | 2.859
2003-07-28 13:35 | 180 | 207 | 0.18 | 0.207 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 1.92 | 11.622 | 2.895
2003-07-28 13:35 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.15 | 11.46 | 2.8
2003-07-28 13:36 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.129 | 11.609 | 3.378
2003-07-28 13:36 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.097 | 11.618 | 3.136
2003-07-28 13:37 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.24 | 11.499 | 3.234
2003-07-28 13:37 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.184 | 11.504 | 2.872
2003-07-28 13:38 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.251 | 11.667 | 2.839
2003-07-28 13:38 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.207 | 11.625 | 2.826
2003-07-28 13:39 | 180 | 208 | 0.18 | 0.208 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.138 | 11.625 | 2.981
2003-07-28 13:39 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.285 | 11.724 | 2.955
2003-07-28 13:40 | 180 | 207 | 0.18 | 0.207 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.038 | 11.581 | 2.981
2003-07-28 13:40 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.025 | 11.585 | 2.897
2003-07-28 13:41 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.217 | 11.579 | 3.224
2003-07-28 13:41 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.288 | 11.609 | 3.555
2003-07-28 13:42 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.175 | 11.53 | 3.199
2003-07-28 13:42 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.311 | 11.487 | 3.555
2003-07-28 13:43 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.402 | 11.647 | 3.984
2003-07-28 13:43 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.381 | 11.651 | 4.093
2003-07-28 13:44 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.132 | 11.69 | 3.982
2003-07-28 13:44 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.334 | 11.581 | 3.609
2003-07-28 13:45 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.347 | 11.671 | 3.357
2003-07-28 13:45 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.348 | 11.558 | 3.365
2003-07-28 13:46 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.191 | 11.561 | 3.284
2003-07-28 13:46 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.302 | 11.547 | 3.515
2003-07-28 13:47 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.33 | 11.675 | 3.256
2003-07-28 13:47 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.243 | 11.693 | 3.115
2003-07-28 13:48 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.282 | 11.597 | 3.204
2003-07-28 13:48 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.152 | 11.522 | 3.095
2003-07-28 13:49 | 180 | 207 | 0.18 | 0.207 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.066 | 11.597 | 3.237
2003-07-28 13:49 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.127 | 11.643 | 2.965
2003-07-28 13:50 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.214 | 11.739 | 2.701
2003-07-28 13:50 | 180 | 209 | 0.18 | 0.209 | 0.232 | -0.329 | -0.066 | 2.301 | 11.843 | 3.217
2003-07-28 13:51 | 180 | 207 | 0.18 | 0.207 | 0.231 | -0.329 | -0.066 | 2.124 | 11.789 | 3.001
2003-07-28 13:51 | 180 | 210 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | -0.329 | -0.066 | 2.218 | 11.751 | 3.154
2003-07-28 13:52 | 180 | 211 | 0.18 | 0.211 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.231 | 11.788 | 3.452
2003-07-28 13:52 | 180 | 207 | 0.18 | 0.207 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.238 | 11.769 | 2.984
2003-07-28 13:53 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.185 | 11.741 | 3.173
2003-07-28 13:53 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.188 | 11.692 | 2.984
2003-07-28 13:54 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.503 | 11.699 | 3.085
2003-07-28 13:54 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.184 | 11.719 | 3.026
2003-07-28 13:55 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.292 | 11.628 | 3.004
2003-07-28 13:55 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.376 | 11.75 | 2.987
2003-07-28 13:56 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.176 | 11.655 | 3.101
2003-07-28 13:56 | 180 | 207 | 0.18 | 0.207 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.349 | 11.668 | 3.257
2003-07-28 13:57 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.194 | 11.669 | 3.217
2003-07-28 13:57 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.255 | 11.768 | 3.13
2003-07-28 13:58 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.281 | 11.823 | 3.362
2003-07-28 13:58 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.468 | 11.785 | 3.094
2003-07-28 13:59 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.33 | 11.791 | 3.238
2003-07-28 13:59 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.371 | 11.772 | 3.124
2003-07-28 14:00 | 180 | 207 | 0.18 | 0.207 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.433 | 11.803 | 3.133
2003-07-28 14:00 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.575 | 11.829 | 2.986
2003-07-28 14:01 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.366 | 11.638 | 3.332
2003-07-28 14:01 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.422 | 11.697 | 3.333
2003-07-28 14:02 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.424 | 11.594 | 3.471
2003-07-28 14:02 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.475 | 11.701 | 3.032
2003-07-28 14:03 | 180 | 208 | 0.18 | 0.208 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.254 | 11.852 | 3.073
2003-07-28 14:03 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.485 | 11.706 | 3.64
2003-07-28 14:04 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.486 | 11.731 | 3.231
2003-07-28 14:04 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.228 | 11.757 | 3.039
2003-07-28 14:05 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.226 | 11.842 | 3.078
2003-07-28 14:05 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.368 | 11.793 | 3.119
2003-07-28 14:06 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.41 | 11.698 | 2.978
2003-07-28 14:06 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.302 | 11.649 | 2.951
2003-07-28 14:07 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.303 | 11.643 | 2.827
2003-07-28 14:07 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.425 | 11.854 | 3.138
2003-07-28 14:08 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.211 | 11.794 | 3.387
2003-07-28 14:08 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.394 | 11.695 | 3.562
2003-07-28 14:09 | 180 | 209 | 0.18 | 0.209 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.244 | 11.816 | 3.593
2003-07-28 14:09 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.374 | 12.145 | 3.636
2003-07-28 14:10 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.422 | 12.132 | 3.591
2003-07-28 14:10 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.42 | 11.912 | 3.032
2003-07-28 14:11 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.489 | 11.792 | 3.058
2003-07-28 14:11 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.453 | 11.776 | 3.477
2003-07-28 14:12 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.499 | 11.83 | 3.691
2003-07-28 14:12 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.354 | 11.897 | 3.951
2003-07-28 14:13 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.234 | 11.861 | 3.832
2003-07-28 14:13 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.204 | 11.846 | 3.545
2003-07-28 14:14 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.438 | 11.847 | 3.806
2003-07-28 14:14 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.504 | 11.851 | 3.301
2003-07-28 14:15 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.416 | 11.89 | 2.97
2003-07-28 14:15 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.306 | 11.861 | 2.972
2003-07-28 14:16 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.419 | 11.912 | 2.862
2003-07-28 14:16 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.358 | 11.8 | 2.917
2003-07-28 14:17 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.442 | 11.799 | 3.309
2003-07-28 14:17 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.422 | 11.74 | 3.427
2003-07-28 14:18 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.37 | 11.896 | 3.37
2003-07-28 14:18 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.463 | 11.807 | 3.484
2003-07-28 14:19 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.403 | 11.798 | 2.95
2003-07-28 14:19 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.424 | 11.847 | 3.573
2003-07-28 14:20 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.231 | -0.329 | -0.066 | 2.483 | 11.944 | 3.268
2003-07-28 14:20 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.232 | -0.329 | -0.066 | 2.528 | 11.941 | 3.235
2003-07-28 14:21 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | -0.329 | -0.066 | 2.581 | 11.924 | 2.89
2003-07-28 14:21 | 180 | 210 | 0.18 | 0.21 | 0.231 | -0.329 | -0.066 | 2.427 | 11.859 | 2.864
2003-07-28 14:22 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.23 | -0.329 | -0.066 | 2.552 | 11.868 | 2.982
2003-07-28 14:22 | 180 | 208 | 0.18 | 0.208 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.557 | 11.717 | 3.257
2003-07-28 14:23 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.362 | 11.798 | 3.295
2003-07-28 14:23 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.398 | 11.813 | 3.172
2003-07-28 14:24 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.568 | 11.843 | 3.971
2003-07-28 14:24 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.23 | -0.329 | -0.066 | 2.231 | 11.896 | 3.9
2003-07-28 14:25 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.231 | -0.329 | -0.066 | 2.588 | 11.891 | 4.185
2003-07-28 14:25 | 180 | 210 | 0.18 | 0.21 | 0.234 | -0.329 | -0.066 | 2.411 | 11.925 | 4.144
2003-07-28 14:26 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.232 | -0.329 | -0.066 | 2.251 | 11.929 | 3.851
2003-07-28 14:26 | 180 | 207 | 0.18 | 0.207 | 0.231 | -0.329 | -0.066 | 2.464 | 11.919 | 3.33
2003-07-28 14:27 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.23 | -0.329 | -0.066 | 2.744 | 12.03 | 3.212
2003-07-28 14:27 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.23 | -0.329 | -0.066 | 2.596 | 11.941 | 3.511
2003-07-28 14:28 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.459 | 11.867 | 3.192
2003-07-28 14:28 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.448 | 11.846 | 3.306
2003-07-28 14:29 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.57 | 11.817 | 3.404
2003-07-28 14:29 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.415 | 11.943 | 4.106
2003-07-28 14:30 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.412 | 11.989 | 4.082
2003-07-28 14:30 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.587 | 11.798 | 3.409
2003-07-28 14:31 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.392 | 11.815 | 3.424
2003-07-28 14:31 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.315 | 11.837 | 3.269
2003-07-28 14:32 | 180 | 168 | 0.18 | 0.168 | 0.23 | -0.329 | -0.066 | 2.421 | 11.912 | 3.429
2003-07-28 14:32 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.476 | 11.858 | 3.454
2003-07-28 14:33 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.453 | 11.939 | 3.605
2003-07-28 14:33 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.296 | 12.025 | 3.287
2003-07-28 14:34 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.239 | 11.934 | 3.21
2003-07-28 14:34 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.17 | 11.808 | 3.137
2003-07-28 14:35 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.283 | 11.834 | 2.963
2003-07-28 14:35 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.241 | 11.83 | 3.184
2003-07-28 14:36 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.262 | 11.812 | 3.065
2003-07-28 14:36 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.049 | 11.872 | 2.999
2003-07-28 14:37 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.126 | 11.894 | 3.201
2003-07-28 14:37 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.311 | 12.001 | 2.967
2003-07-28 14:38 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.331 | 11.959 | 3.483
2003-07-28 14:38 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.251 | 11.755 | 3.456
2003-07-28 14:39 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.285 | 11.703 | 3.389
2003-07-28 14:39 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.365 | 11.9 | 3.358
2003-07-28 14:40 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.192 | 11.838 | 3.419
2003-07-28 14:40 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.097 | 11.818 | 3.129
2003-07-28 14:41 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.226 | 11.832 | 3.568
2003-07-28 14:41 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.289 | 11.759 | 3.858
2003-07-28 14:42 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.123 | 11.668 | 3.815
2003-07-28 14:42 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.335 | 11.556 | 3.934
2003-07-28 14:43 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.031 | 11.608 | 3.765
2003-07-28 14:43 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.14 | 11.616 | 3.837
2003-07-28 14:44 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.205 | 11.593 | 3.198
2003-07-28 14:44 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.23 | -0.329 | -0.066 | 2.09 | 11.572 | 3.073
2003-07-28 14:45 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.246 | 11.578 | 3.072
2003-07-28 14:45 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.012 | 11.564 | 2.977
2003-07-28 14:46 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 1.93 | 11.596 | 3.143
2003-07-28 14:46 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.261 | 11.752 | 3.089
2003-07-28 14:47 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.437 | 11.716 | 3.262
2003-07-28 14:47 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.248 | 11.76 | 3.163
2003-07-28 14:48 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.349 | 11.731 | 3.271
2003-07-28 14:48 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.314 | 11.697 | 3.104
2003-07-28 14:49 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.276 | 11.584 | 3.136
2003-07-28 14:49 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.197 | 11.791 | 3.163
2003-07-28 14:50 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.188 | 11.674 | 3.196
2003-07-28 14:50 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.148 | 11.822 | 3.244
2003-07-28 14:51 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.2 | 11.711 | 3.252
2003-07-28 14:51 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.038 | 11.723 | 3.24
2003-07-28 14:52 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.175 | 11.845 | 3.223
2003-07-28 14:52 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.239 | 11.687 | 3.076
2003-07-28 14:53 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.083 | 11.73 | 3.382
2003-07-28 14:53 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.039 | 11.7 | 3.172
2003-07-28 14:54 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.346 | 11.818 | 3.113
2003-07-28 14:54 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.27 | 11.664 | 3.462
2003-07-28 14:55 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.354 | 11.778 | 3.572
2003-07-28 14:55 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.441 | 11.89 | 3.62
2003-07-28 14:56 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.439 | 11.849 | 3.65
2003-07-28 14:56 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.325 | 11.774 | 3.506
2003-07-28 14:57 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.23 | -0.329 | -0.066 | 2.492 | 11.718 | 3.608
2003-07-28 14:57 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.23 | -0.329 | -0.066 | 2.429 | 11.793 | 3.61
2003-07-28 14:58 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.373 | 11.776 | 3.619
2003-07-28 14:58 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.407 | 11.641 | 3.032
2003-07-28 14:59 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.271 | 11.787 | 3.149
2003-07-28 14:59 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.296 | 11.747 | 3.093
2003-07-28 15:00 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.315 | 11.77 | 3.425
2003-07-28 15:00 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.313 | 11.77 | 3.617
2003-07-28 15:01 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.506 | 11.869 | 3.699
2003-07-28 15:01 | 180 | 208 | 0.18 | 0.208 | 0.231 | -0.329 | -0.066 | 2.444 | 11.902 | 3.639
2003-07-28 15:02 | 180 | 209 | 0.18 | 0.209 | 0.232 | -0.329 | -0.066 | 2.242 | 11.859 | 3.393
2003-07-28 15:02 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.23 | -0.329 | -0.066 | 2.275 | 11.9 | 3.703
2003-07-28 15:03 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.395 | 11.798 | 3.137
2003-07-28 15:03 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.489 | 11.874 | 3.158
2003-07-28 15:04 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.367 | 11.898 | 3.259
2003-07-28 15:04 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.474 | 11.799 | 3.148
2003-07-28 15:05 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.435 | 11.862 | 3.131
2003-07-28 15:05 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.394 | 11.874 | 3.061
2003-07-28 15:06 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.504 | 11.996 | 3.571
2003-07-28 15:06 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.324 | 11.944 | 3.582
2003-07-28 15:07 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.337 | 11.893 | 3.494
2003-07-28 15:07 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.263 | 11.957 | 3.743
2003-07-28 15:08 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.344 | 11.895 | 3.521
2003-07-28 15:08 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.212 | 11.922 | 3.498
2003-07-28 15:09 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.49 | 11.99 | 3.224
2003-07-28 15:09 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.275 | 11.851 | 3.159
2003-07-28 15:10 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.341 | 11.956 | 3.17
2003-07-28 15:10 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.301 | 11.942 | 3.205
2003-07-28 15:11 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.524 | 11.915 | 3.051
2003-07-28 15:11 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.322 | 11.909 | 2.934
2003-07-28 15:12 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.291 | 11.902 | 3.221
2003-07-28 15:12 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.349 | 11.808 | 3.21
2003-07-28 15:13 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.388 | 11.821 | 3.095
2003-07-28 15:13 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.252 | 11.817 | 3.246
2003-07-28 15:14 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.315 | 11.851 | 3.251
2003-07-28 15:14 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.465 | 11.95 | 3.9
2003-07-28 15:15 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.395 | 12.017 | 3.862
2003-07-28 15:15 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.331 | 11.908 | 3.779
2003-07-28 15:16 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.184 | 11.919 | 3.736
2003-07-28 15:16 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.244 | 11.883 | 3.617
2003-07-28 15:17 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.275 | 11.933 | 3.783
2003-07-28 15:17 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 1.973 | 11.897 | 3.643
2003-07-28 15:18 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.212 | 11.842 | 3.538
2003-07-28 15:18 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 1.973 | 11.842 | 3.426
2003-07-28 15:19 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 1.992 | 11.892 | 3.489
2003-07-28 15:19 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.266 | 11.913 | 3.629
2003-07-28 15:20 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.086 | 11.961 | 3.561
2003-07-28 15:20 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.12 | 11.927 | 3.608
2003-07-28 15:21 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.042 | 11.92 | 3.199
2003-07-28 15:21 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.218 | 11.87 | 3.229
2003-07-28 15:22 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.269 | 11.92 | 3.729
2003-07-28 15:22 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.198 | 11.945 | 4.231
2003-07-28 15:23 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.162 | 11.813 | 3.41
2003-07-28 15:23 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.028 | 11.742 | 3.544
2003-07-28 15:24 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.093 | 11.805 | 3.512
2003-07-28 15:24 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.167 | 11.709 | 3.763
2003-07-28 15:25 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.339 | 11.757 | 3.692
2003-07-28 15:25 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.14 | 11.856 | 3.479
2003-07-28 15:26 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.335 | 11.747 | 3.638
2003-07-28 15:26 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.273 | 11.771 | 3.133
2003-07-28 15:27 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.068 | 11.673 | 3.108
2003-07-28 15:27 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.316 | 11.637 | 3.283
2003-07-28 15:28 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.234 | 11.634 | 3.135
2003-07-28 15:28 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.153 | 11.648 | 3.216
2003-07-28 15:29 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.299 | 11.7 | 3.313
2003-07-28 15:29 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.131 | 11.568 | 3.399
2003-07-28 15:30 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.291 | 11.593 | 3.097
2003-07-28 15:30 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.026 | 11.602 | 3.274
2003-07-28 15:31 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.215 | 11.621 | 3.197
2003-07-28 15:31 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 1.991 | 11.67 | 3.283
2003-07-28 15:32 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.118 | 11.606 | 3.133
2003-07-28 15:32 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.196 | 11.648 | 3.143
2003-07-28 15:33 | 180 | 207 | 0.18 | 0.207 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.039 | 11.652 | 3.126
2003-07-28 15:33 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.069 | 11.67 | 3.49
2003-07-28 15:34 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.017 | 11.667 | 3.58
2003-07-28 15:34 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.183 | 11.615 | 3.047
2003-07-28 15:35 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.18 | 11.638 | 3.508
2003-07-28 15:35 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.269 | 11.591 | 3.561
2003-07-28 15:36 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.122 | 11.692 | 3.17
2003-07-28 15:36 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.295 | 11.677 | 3.524
2003-07-28 15:37 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.259 | 11.832 | 3.26
2003-07-28 15:37 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.062 | 11.813 | 3.062
2003-07-28 15:38 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.158 | 11.807 | 3.331
2003-07-28 15:38 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.203 | 11.802 | 3.243
2003-07-28 15:39 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.172 | 11.802 | 3.424
2003-07-28 15:39 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.105 | 11.845 | 3.153
2003-07-28 15:40 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.084 | 11.669 | 3.354
2003-07-28 15:40 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.203 | 11.709 | 3.233
2003-07-28 15:41 | 180 | 187 | 0.18 | 0.187 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.309 | 11.674 | 3.443
2003-07-28 15:41 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.213 | 11.631 | 3.482
2003-07-28 15:42 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.362 | 11.773 | 3.494
2003-07-28 15:42 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.256 | 11.737 | 3.471
2003-07-28 15:43 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.306 | 11.763 | 3.318
2003-07-28 15:43 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.332 | 11.787 | 3.292
2003-07-28 15:44 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.264 | 11.709 | 3.311
2003-07-28 15:44 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.222 | 11.697 | 3.446
2003-07-28 15:45 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.144 | 11.684 | 3.299
2003-07-28 15:45 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.173 | 11.613 | 3.666
2003-07-28 15:46 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.129 | 11.554 | 3.636
2003-07-28 15:46 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.296 | 11.673 | 4.087
2003-07-28 15:47 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.271 | 11.637 | 4.235
2003-07-28 15:47 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.266 | 11.584 | 4.021
2003-07-28 15:48 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.213 | 11.655 | 3.622
2003-07-28 15:48 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.433 | 11.599 | 3.181
2003-07-28 15:49 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.228 | 11.573 | 3.237
2003-07-28 15:49 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.264 | 11.54 | 3.686
2003-07-28 15:50 | 180 | 192 | 0.18 | 0.192 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.202 | 11.594 | 3.303
2003-07-28 15:50 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.283 | 11.545 | 3.189
2003-07-28 15:51 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.344 | 11.433 | 3.427
2003-07-28 15:51 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.229 | 11.52 | 3.257
2003-07-28 15:52 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.331 | 11.447 | 3.154
2003-07-28 15:52 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.479 | 11.311 | 3.167
2003-07-28 15:53 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.267 | 11.35 | 3.207
2003-07-28 15:53 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.343 | 11.289 | 3.15
2003-07-28 15:54 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.391 | 11.275 | 2.993
2003-07-28 15:54 | 180 | 194 | 0.18 | 0.194 | 0.22 | -0.329 | -0.066 | 2.38 | 11.13 | 3.121
2003-07-28 15:55 | 180 | 194 | 0.18 | 0.194 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.309 | 11.094 | 3.184
2003-07-28 15:55 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.22 | -0.329 | -0.066 | 2.273 | 11.045 | 3.197
2003-07-28 15:56 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.301 | 11.033 | 3.107
2003-07-28 15:56 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.323 | 11.063 | 2.943
2003-07-28 15:57 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.216 | 11.129 | 3.716
2003-07-28 15:57 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.206 | 11.108 | 3.315
2003-07-28 15:58 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.301 | 11.064 | 3.21
2003-07-28 15:58 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.19 | 11.119 | 3.179
2003-07-28 15:59 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.335 | 11.076 | 2.987
2003-07-28 15:59 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.266 | 11.088 | 3.145
2003-07-28 16:00 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.273 | 11.115 | 3.032
2003-07-28 16:00 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.431 | 10.955 | 3.347
2003-07-28 16:01 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.267 | 11.166 | 3.286
2003-07-28 16:01 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.17 | 11.052 | 3.346
2003-07-28 16:02 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.21 | 11.128 | 3.215
2003-07-28 16:02 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.392 | 11.029 | 3.29
2003-07-28 16:03 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.12 | 11.019 | 3.281
2003-07-28 16:03 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.141 | 10.964 | 3.286
2003-07-28 16:04 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.173 | 10.895 | 3.279
2003-07-28 16:04 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.339 | 11.106 | 3.243
2003-07-28 16:05 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.069 | 11.024 | 3.263
2003-07-28 16:05 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.264 | 10.982 | 3.27
2003-07-28 16:06 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.277 | 10.944 | 3.424
2003-07-28 16:06 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.389 | 10.993 | 3.262
2003-07-28 16:07 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.279 | 10.969 | 3.383
2003-07-28 16:07 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.205 | 10.885 | 3.338
2003-07-28 16:08 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.111 | 11.107 | 3.003
2003-07-28 16:08 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.236 | 11.102 | 3.045
2003-07-28 16:09 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.424 | 11.078 | 3.064
2003-07-28 16:09 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.4 | 11.1 | 3.201
2003-07-28 16:10 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.137 | 11.106 | 3.199
2003-07-28 16:10 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.342 | 11.181 | 3.086
2003-07-28 16:11 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.325 | 11.138 | 3.104
2003-07-28 16:11 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.376 | 11.07 | 3.161
2003-07-28 16:12 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.418 | 11.262 | 3.494
2003-07-28 16:12 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.231 | -0.329 | -0.066 | 2.337 | 11.28 | 3.571
2003-07-28 16:13 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.293 | 11.404 | 3.448
2003-07-28 16:13 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.244 | 11.37 | 3.198
2003-07-28 16:14 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.391 | 11.319 | 3.131
2003-07-28 16:14 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.389 | 11.557 | 3.675
2003-07-28 16:15 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.24 | 11.574 | 3.759
2003-07-28 16:15 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.473 | 11.635 | 3.737
2003-07-28 16:16 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.373 | 11.602 | 3.469
2003-07-28 16:16 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.364 | 11.658 | 3.336
2003-07-28 16:17 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.411 | 11.648 | 3.103
2003-07-28 16:17 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.446 | 11.856 | 3.404
2003-07-28 16:18 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.402 | 11.744 | 3.262
2003-07-28 16:18 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.143 | 11.784 | 3.357
2003-07-28 16:19 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.23 | 11.793 | 3.336
2003-07-28 16:19 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.386 | 11.671 | 3.243
2003-07-28 16:20 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.146 | 11.875 | 3.399
2003-07-28 16:20 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.33 | 11.746 | 3.411
2003-07-28 16:21 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.135 | 11.744 | 3.315
2003-07-28 16:21 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.249 | 11.642 | 3.242
2003-07-28 16:22 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.071 | 11.643 | 3.248
2003-07-28 16:22 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.443 | 11.662 | 3.354
2003-07-28 16:23 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.318 | 11.651 | 3.249
2003-07-28 16:23 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.23 | 11.539 | 3.66
2003-07-28 16:24 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.303 | 11.715 | 3.692
2003-07-28 16:24 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.202 | 11.593 | 3.505
2003-07-28 16:25 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.185 | 11.838 | 3.562
2003-07-28 16:25 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.322 | 11.8 | 3.701
2003-07-28 16:26 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.211 | 11.571 | 3.707
2003-07-28 16:26 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.376 | 11.733 | 3.871
2003-07-28 16:27 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.44 | 11.773 | 3.846
2003-07-28 16:27 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.262 | 11.76 | 3.752
2003-07-28 16:28 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.398 | 11.849 | 3.372
2003-07-28 16:28 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.293 | 11.871 | 3.252
2003-07-28 16:29 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.395 | 11.994 | 3.383
2003-07-28 16:29 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.312 | 11.785 | 3.372
2003-07-28 16:30 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.399 | 11.881 | 3.198
2003-07-28 16:30 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.371 | 11.774 | 3.447
2003-07-28 16:31 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.242 | 11.847 | 3.686
2003-07-28 16:31 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.488 | 12.026 | 3.402
2003-07-28 16:32 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.375 | 12.014 | 3.242
2003-07-28 16:32 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.237 | 11.904 | 3.31
2003-07-28 16:33 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.317 | 11.886 | 3.572
2003-07-28 16:33 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.435 | 12.062 | 4.25
2003-07-28 16:34 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.341 | 12.04 | 4.097
2003-07-28 16:34 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.35 | 11.835 | 4.057
2003-07-28 16:35 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.436 | 11.789 | 3.967
2003-07-28 16:35 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.374 | 11.927 | 3.727
2003-07-28 16:36 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.384 | 11.917 | 3.659
2003-07-28 16:36 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.405 | 11.838 | 3.59
2003-07-28 16:37 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.351 | 11.95 | 3.451
2003-07-28 16:37 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.466 | 11.88 | 3.633
2003-07-28 16:38 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.27 | 11.752 | 3.691
2003-07-28 16:38 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.191 | 11.904 | 3.273
2003-07-28 16:39 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.341 | 11.975 | 3.189
2003-07-28 16:39 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.469 | 11.928 | 3.308
2003-07-28 16:40 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.657 | 11.815 | 3.349
2003-07-28 16:40 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.544 | 11.995 | 3.667
2003-07-28 16:41 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.628 | 12.022 | 3.39
2003-07-28 16:41 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.598 | 12.131 | 3.377
2003-07-28 16:42 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.492 | 12.032 | 3.355
2003-07-28 16:42 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.448 | 12.052 | 3.446
2003-07-28 16:43 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.503 | 11.994 | 3.455
2003-07-28 16:43 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.576 | 12.194 | 3.634
2003-07-28 16:44 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.582 | 11.982 | 3.566
2003-07-28 16:44 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.467 | 11.967 | 4.017
2003-07-28 16:45 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.559 | 12.104 | 3.769
2003-07-28 16:45 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.415 | 11.983 | 3.753
2003-07-28 16:46 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.528 | 12.003 | 3.675
2003-07-28 16:46 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.637 | 12.098 | 3.629
2003-07-28 16:47 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.435 | 12.149 | 3.279
2003-07-28 16:47 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.326 | 12.083 | 3.257
2003-07-28 16:48 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.408 | 12.007 | 3.209
2003-07-28 16:48 | 180 | 208 | 0.18 | 0.208 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.399 | 11.933 | 3.073
2003-07-28 16:49 | 180 | 217 | 0.18 | 0.217 | 0.235 | -0.329 | -0.066 | 2.411 | 11.985 | 3.239
2003-07-28 16:49 | 180 | 208 | 0.18 | 0.208 | 0.237 | -0.329 | -0.066 | 2.35 | 11.945 | 3.206
2003-07-28 16:50 | 180 | 207 | 0.18 | 0.207 | 0.235 | -0.329 | -0.066 | 2.272 | 11.933 | 3.205
2003-07-28 16:50 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.233 | -0.329 | -0.066 | 2.316 | 12.014 | 3.282
2003-07-28 16:51 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.233 | -0.329 | -0.066 | 2.403 | 11.889 | 3.264
2003-07-28 16:51 | 180 | 206 | 0.18 | 0.206 | 0.232 | -0.329 | -0.066 | 2.463 | 11.953 | 3.339
2003-07-28 16:52 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | -0.329 | -0.066 | 2.59 | 12.056 | 3.448
2003-07-28 16:52 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.23 | -0.329 | -0.066 | 2.427 | 11.903 | 3.335
2003-07-28 16:53 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.522 | 11.887 | 3.247
2003-07-28 16:53 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.477 | 12.039 | 3.261
2003-07-28 16:54 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.505 | 11.97 | 3.082
2003-07-28 16:54 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.4 | 11.887 | 3.184
2003-07-28 16:55 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.508 | 11.933 | 3.315
2003-07-28 16:55 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.523 | 12.041 | 3.219
2003-07-28 16:56 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.552 | 12.05 | 3.076
2003-07-28 16:56 | 180 | 205 | 0.18 | 0.205 | 0.228 | -0.329 | -0.066 | 2.546 | 11.977 | 3.208
2003-07-28 16:57 | 180 | 204 | 0.18 | 0.204 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.483 | 12.114 | 3.343
2003-07-28 16:57 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.229 | -0.329 | -0.066 | 2.443 | 12.007 | 3.263
2003-07-28 16:58 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.227 | -0.329 | -0.066 | 2.462 | 11.83 | 3.313
2003-07-28 16:58 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.405 | 11.796 | 3.404
2003-07-28 16:59 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.446 | 11.91 | 3.324
2003-07-28 16:59 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.338 | 11.868 | 3.773
2003-07-28 17:00 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.585 | 11.998 | 3.725
2003-07-28 17:00 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.426 | 11.785 | 3.7
2003-07-28 17:01 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.438 | 12.091 | 3.474
2003-07-28 17:01 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.442 | 11.97 | 3.179
2003-07-28 17:02 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.5 | 12.018 | 3.27
2003-07-28 17:02 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.428 | 12.022 | 3.419
2003-07-28 17:03 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.598 | 12.018 | 3.355
2003-07-28 17:03 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.497 | 11.992 | 3.314
2003-07-28 17:04 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.482 | 11.922 | 3.351
2003-07-28 17:04 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.681 | 11.972 | 3.505
2003-07-28 17:05 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.603 | 12.139 | 3.358
2003-07-28 17:05 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.44 | 12.094 | 3.309
2003-07-28 17:06 | 180 | 201 | 0.18 | 0.201 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.432 | 12.041 | 3.438
2003-07-28 17:06 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.66 | 12.028 | 3.252
2003-07-28 17:07 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.627 | 12.063 | 3.334
2003-07-28 17:07 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.723 | 12.147 | 3.27
2003-07-28 17:08 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.568 | 12.246 | 3.69
2003-07-28 17:08 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.59 | 12.021 | 3.908
2003-07-28 17:09 | 180 | 193 | 0.18 | 0.193 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.588 | 11.992 | 4.081
2003-07-28 17:09 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.727 | 12.091 | 4.048
2003-07-28 17:10 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.633 | 12.083 | 3.572
2003-07-28 17:10 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.22 | -0.329 | -0.066 | 2.537 | 12.094 | 3.482
2003-07-28 17:11 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.496 | 11.952 | 4.176
2003-07-28 17:11 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.563 | 12.195 | 3.897
2003-07-28 17:12 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.593 | 12.027 | 3.991
2003-07-28 17:12 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.567 | 12.1 | 3.979
2003-07-28 17:13 | 180 | 194 | 0.18 | 0.194 | 0.22 | -0.329 | -0.066 | 2.614 | 12.12 | 3.623
2003-07-28 17:13 | 180 | 193 | 0.18 | 0.193 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.548 | 12.126 | 3.167
2003-07-28 17:14 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.379 | 12.234 | 3.151
2003-07-28 17:14 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.634 | 12.075 | 3.074
2003-07-28 17:15 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.22 | -0.329 | -0.066 | 2.572 | 12.04 | 3.41
2003-07-28 17:15 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.56 | 11.958 | 3.45
2003-07-28 17:16 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.726 | 12.077 | 3.471
2003-07-28 17:16 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.617 | 12.005 | 3.288
2003-07-28 17:17 | 180 | 203 | 0.18 | 0.203 | 0.225 | -0.329 | -0.066 | 2.571 | 12.026 | 3.5
2003-07-28 17:17 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.224 | -0.329 | -0.066 | 2.512 | 12.044 | 3.613
2003-07-28 17:18 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.454 | 12.03 | 3.387
2003-07-28 17:18 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.524 | 12.013 | 3.506
2003-07-28 17:19 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.581 | 11.986 | 3.496
2003-07-28 17:19 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.377 | 12.069 | 3.5
2003-07-28 17:20 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.781 | 12.142 | 3.436
2003-07-28 17:20 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.449 | 12.045 | 3.454
2003-07-28 17:21 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.779 | 12.246 | 3.54
2003-07-28 17:21 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.753 | 12.312 | 3.645
2003-07-28 17:22 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.532 | 12.302 | 3.649
2003-07-28 17:22 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.22 | -0.329 | -0.066 | 2.686 | 12.17 | 3.546
2003-07-28 17:23 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.718 | 12.18 | 3.713
2003-07-28 17:23 | 180 | 193 | 0.18 | 0.193 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.662 | 12.118 | 3.603
2003-07-28 17:24 | 180 | 192 | 0.18 | 0.192 | 0.217 | -0.329 | -0.066 | 2.578 | 12.272 | 3.709
2003-07-28 17:24 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.43 | 12.267 | 3.662
2003-07-28 17:25 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.814 | 12.209 | 3.483
2003-07-28 17:25 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.434 | 12.161 | 3.663
2003-07-28 17:26 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.481 | 12.178 | 3.634
2003-07-28 17:26 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.43 | 12.113 | 3.629
2003-07-28 17:27 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.519 | 12.144 | 3.558
2003-07-28 17:27 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.543 | 12.075 | 3.028
2003-07-28 17:28 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.687 | 12.087 | 3.048
2003-07-28 17:28 | 180 | 194 | 0.18 | 0.194 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.619 | 12.105 | 3.579
2003-07-28 17:29 | 180 | 194 | 0.18 | 0.194 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.607 | 12.087 | 3.543
2003-07-28 17:29 | 180 | 192 | 0.18 | 0.192 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.537 | 12.096 | 3.357
2003-07-28 17:30 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.496 | 12.141 | 3.06
2003-07-28 17:30 | 180 | 194 | 0.18 | 0.194 | 0.22 | -0.329 | -0.066 | 2.658 | 12.116 | 3.161
2003-07-28 17:31 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.22 | -0.329 | -0.066 | 2.466 | 12.162 | 3.004
2003-07-28 17:31 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.22 | -0.329 | -0.066 | 2.52 | 12.197 | 3.223
2003-07-28 17:32 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.22 | -0.329 | -0.066 | 2.526 | 12.221 | 3.145
2003-07-28 17:32 | 180 | 194 | 0.18 | 0.194 | 0.22 | -0.329 | -0.066 | 2.673 | 12.187 | 3.13
2003-07-28 17:33 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.659 | 12.169 | 3.124
2003-07-28 17:33 | 180 | 194 | 0.18 | 0.194 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.58 | 12.144 | 3.69
2003-07-28 17:34 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.217 | -0.329 | -0.066 | 2.537 | 12.276 | 3.12
2003-07-28 17:34 | 180 | 192 | 0.18 | 0.192 | 0.217 | -0.329 | -0.066 | 2.527 | 12.193 | 3.752
2003-07-28 17:35 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.644 | 12.255 | 2.958
2003-07-28 17:35 | 180 | 193 | 0.18 | 0.193 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.6 | 12.226 | 3.388
2003-07-28 17:36 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.458 | 12.139 | 3.057
2003-07-28 17:36 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.722 | 12.314 | 2.993
2003-07-28 17:37 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.553 | 12.247 | 3.004
2003-07-28 17:37 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.22 | -0.329 | -0.066 | 2.549 | 12.291 | 3.061
2003-07-28 17:38 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.576 | 12.238 | 3.027
2003-07-28 17:38 | 180 | 194 | 0.18 | 0.194 | 0.217 | -0.329 | -0.066 | 2.55 | 12.274 | 3.157
2003-07-28 17:39 | 180 | 192 | 0.18 | 0.192 | 0.216 | -0.329 | -0.066 | 2.566 | 12.39 | 3.24
2003-07-28 17:39 | 180 | 193 | 0.18 | 0.193 | 0.216 | -0.329 | -0.066 | 2.441 | 12.334 | 3.146
2003-07-28 17:40 | 180 | 194 | 0.18 | 0.194 | 0.217 | -0.329 | -0.066 | 2.615 | 12.218 | 3.026
2003-07-28 17:40 | 180 | 194 | 0.18 | 0.194 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.712 | 12.255 | 2.975
2003-07-28 17:41 | 180 | 194 | 0.18 | 0.194 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.549 | 12.244 | 3.077
2003-07-28 17:41 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.574 | 12.333 | 3.014
2003-07-28 17:42 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.753 | 12.338 | 3.104
2003-07-28 17:42 | 180 | 193 | 0.18 | 0.193 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.808 | 12.316 | 3.037
2003-07-28 17:43 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.217 | -0.329 | -0.066 | 2.474 | 12.283 | 3.284
2003-07-28 17:43 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.217 | -0.329 | -0.066 | 2.516 | 12.407 | 3.123
2003-07-28 17:44 | 180 | 192 | 0.18 | 0.192 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.472 | 12.254 | 3.029
2003-07-28 17:44 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.523 | 12.377 | 3.136
2003-07-28 17:45 | 180 | 194 | 0.18 | 0.194 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.591 | 12.397 | 2.977
2003-07-28 17:45 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.487 | 12.421 | 3.15
2003-07-28 17:46 | 180 | 193 | 0.18 | 0.193 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.687 | 12.501 | 3.045
2003-07-28 17:46 | 180 | 194 | 0.18 | 0.194 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.694 | 12.349 | 3.237
2003-07-28 17:47 | 180 | 193 | 0.18 | 0.193 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.31 | 12.257 | 3.182
2003-07-28 17:47 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.566 | 12.383 | 3.221
2003-07-28 17:48 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.216 | -0.329 | -0.066 | 2.562 | 12.346 | 3.184
2003-07-28 17:48 | 180 | 194 | 0.18 | 0.194 | 0.216 | -0.329 | -0.066 | 2.528 | 12.346 | 3.397
2003-07-28 17:49 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.217 | -0.329 | -0.066 | 2.496 | 12.408 | 3.435
2003-07-28 17:49 | 180 | 194 | 0.18 | 0.194 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.51 | 12.319 | 3.261
2003-07-28 17:50 | 180 | 193 | 0.18 | 0.193 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.586 | 12.329 | 3.129
2003-07-28 17:50 | 180 | 193 | 0.18 | 0.193 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.338 | 12.318 | 3.194
2003-07-28 17:51 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.486 | 12.427 | 3.699
2003-07-28 17:51 | 180 | 194 | 0.18 | 0.194 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.599 | 12.387 | 3.579
2003-07-28 17:52 | 180 | 193 | 0.18 | 0.193 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.735 | 12.444 | 3.148
2003-07-28 17:52 | 180 | 192 | 0.18 | 0.192 | 0.216 | -0.329 | -0.066 | 2.367 | 12.445 | 3.736
2003-07-28 17:53 | 180 | 190 | 0.18 | 0.19 | 0.216 | -0.329 | -0.066 | 2.242 | 12.374 | 3.771
2003-07-28 17:53 | 180 | 190 | 0.18 | 0.19 | 0.216 | -0.329 | -0.066 | 2.346 | 12.393 | 3.716
2003-07-28 17:54 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.461 | 12.282 | 3.639
2003-07-28 17:54 | 180 | 193 | 0.18 | 0.193 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.618 | 12.405 | 3.713
2003-07-28 17:55 | 180 | 193 | 0.18 | 0.193 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.598 | 12.351 | 3.412
2003-07-28 17:55 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.857 | 12.515 | 3.548
2003-07-28 17:56 | 180 | 192 | 0.18 | 0.192 | 0.217 | -0.329 | -0.066 | 2.74 | 12.594 | 3.221
2003-07-28 17:56 | 180 | 190 | 0.18 | 0.19 | 0.216 | -0.329 | -0.066 | 2.626 | 12.615 | 3.223
2003-07-28 17:57 | 180 | 191 | 0.18 | 0.191 | 0.215 | -0.329 | -0.066 | 2.657 | 12.538 | 3.396
2003-07-28 17:57 | 180 | 190 | 0.18 | 0.19 | 0.215 | -0.329 | -0.066 | 2.513 | 12.469 | 3.334
2003-07-28 17:58 | 180 | 188 | 0.18 | 0.188 | 0.215 | -0.329 | -0.066 | 2.585 | 12.578 | 3.597
2003-07-28 17:58 | 180 | 193 | 0.18 | 0.193 | 0.215 | -0.329 | -0.066 | 2.579 | 12.608 | 3.212
2003-07-28 17:59 | 180 | 192 | 0.18 | 0.192 | 0.217 | -0.329 | -0.066 | 2.467 | 12.625 | 3.217
2003-07-28 17:59 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.784 | 12.703 | 3.115
2003-07-28 18:00 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.515 | 12.535 | 3.162
2003-07-28 18:00 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.612 | 12.527 | 3.243
2003-07-28 18:01 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.223 | -0.329 | -0.066 | 2.5 | 12.572 | 3.167
2003-07-28 18:01 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.565 | 12.488 | 3.31
2003-07-28 18:02 | 180 | 199 | 0.18 | 0.199 | 0.22 | -0.329 | -0.066 | 2.557 | 12.495 | 3.415
2003-07-28 18:02 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.877 | 12.443 | 3.293
2003-07-28 18:03 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.853 | 12.506 | 3.779
2003-07-28 18:03 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.218 | -0.329 | -0.066 | 2.641 | 12.449 | 3.324
2003-07-28 18:04 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.22 | -0.329 | -0.066 | 2.55 | 12.452 | 3.401
2003-07-28 18:04 | 180 | 193 | 0.18 | 0.193 | 0.22 | -0.329 | -0.066 | 2.57 | 12.49 | 3.764
2003-07-28 18:05 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.628 | 12.458 | 3.739
2003-07-28 18:05 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.679 | 12.413 | 3.876
2003-07-28 18:06 | 180 | 200 | 0.18 | 0.2 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.493 | 12.416 | 4.261
2003-07-28 18:06 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.507 | 12.422 | 4.008
2003-07-28 18:07 | 180 | 216 | 0.18 | 0.216 | 0.236 | -0.329 | -0.066 | 2.676 | 12.431 | 3.797
2003-07-28 18:07 | 180 | 202 | 0.18 | 0.202 | 0.232 | -0.329 | -0.066 | 2.709 | 12.559 | 3.857
2003-07-28 18:08 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.226 | -0.329 | -0.066 | 2.944 | 12.447 | 4.182
2003-07-28 18:08 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.222 | -0.329 | -0.066 | 2.493 | 12.548 | 4.235
2003-07-28 18:09 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.22 | -0.329 | -0.066 | 2.64 | 12.532 | 4.419
2003-07-28 18:09 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.546 | 12.612 | 4.451
2003-07-28 18:10 | 180 | 197 | 0.18 | 0.197 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.516 | 12.62 | 4.458
2003-07-28 18:10 | 180 | 195 | 0.18 | 0.195 | 0.22 | -0.329 | -0.066 | 2.568 | 12.637 | 3.898
2003-07-28 18:11 | 180 | 198 | 0.18 | 0.198 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.708 | 12.697 | 3.806
2003-07-28 18:11 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.221 | -0.329 | -0.066 | 2.803 | 12.573 | 3.548
2003-07-28 18:12 | 180 | 193 | 0.18 | 0.193 | 0.219 | -0.329 | -0.066 | 2.477 | 12.624 | 3.232
2003-07-28 18:12 | 180 | 193 | 0.18 | 0.193 | 0.217 | -0.329 | -0.066 | 2.537 | 12.579 | 3.486
2003-07-28 18:13 | 180 | 191 | 0.18 | 0.191 | 0.217 | -0.329 | -0.066 | 2.623 | 12.405 | 3.341
2003-07-28 18:13 | 180 | 192 | 0.18 | 0.192 | 0.215 | -0.329 | -0.066 | 2.588 | 12.458 | 3.355
2003-07-28 18:14 | 180 | 189 | 0.18 | 0.189 | 0.214 | -0.329 | -0.066 | 2.731 | 12.544 | 3.534
2003-07-28 18:14 | 180 | 190 | 0.18 | 0.19 | 0.214 | -0.329 | -0.066 | 2.864 | 12.489 | 3.363
2003-07-28 18:15 | 180 | 190 | 0.18 | 0.19 | 0.214 | -0.329 | -0.066 | 2.553 | 12.483 | 3.465
2003-07-28 18:15 | 180 | 190 | 0.18 | 0.19 | 0.214 | -0.329 | -0.066 | 2.69 | 12.464 | 3.381
2003-07-28 18:16 | 180 | 189 | 0.18 | 0.189 | 0.214 | -0.329 | -0.066 | 2.464 | 12.561 | 3.539
2003-07-28 18:16 | 180 | 190 | 0.18 | 0.19 | 0.214 | -0.329 | -0.066 | 2.576 | 12.531 | 3.829
2003-07-28 18:17 | 180 | 188 | 0.18 | 0.188 | 0.214 | -0.329 | -0.066 | 2.66 | 12.554 | 3.735
2003-07-28 18:17 | 180 | 187 | 0.18 | 0.187 | 0.213 | -0.329 | -0.066 | 2.588 | 12.368 | 3.777
2003-07-28 18:18 | 180 | 187 | 0.18 | 0.187 | 0.211 | -0.329 | -0.066 | 2.475 | 12.344 | 3.988
2003-07-28 18:18 | 180 | 186 | 0.18 | 0.186 | 0.21 | -0.329 | -0.066 | 2.634 | 12.47 | 3.783
2003-07-28 18:19 | 180 | 185 | 0.18 | 0.185 | 0.209 | -0.329 | -0.066 | 2.597 | 12.499 | 3.813
2003-07-28 18:19 | 180 | 185 | 0.18 | 0.185 | 0.209 | -0.329 | -0.066 | 2.571 | 12.616 | 3.901
2003-07-28 18:20 | 180 | 184 | 0.18 | 0.184 | 0.208 | -0.329 | -0.066 | 2.548 | 12.543 | 3.871
2003-07-28 18:20 | 180 | 185 | 0.18 | 0.185 | 0.21 | -0.329 | -0.066 | 2.546 | 12.495 | 3.875
2003-07-28 18:21 | 180 | 187 | 0.18 | 0.187 | 0.212 | -0.329 | -0.066 | 2.65 | 12.676 | 3.959
2003-07-28 18:21 | 180 | 188 | 0.18 | 0.188 | 0.212 | -0.329 | -0.066 | 2.622 | 12.591 | 3.653
2003-07-28 18:22 | 180 | 194 | 0.18 | 0.194 | 0.213 | -0.329 | -0.066 | 2.641 | 12.656 | 3.889
2003-07-28 18:22 | 180 | 193 | 0.18 | 0.193 | 0.214 | -0.329 | -0.066 | 2.678 | 12.615 | 3.688
2003-07-28 18:23 | 180 | 190 | 0.18 | 0.19 | 0.214 | -0.329 | -0.066 | 2.784 | 12.616 | 3.999
2003-07-28 18:23 | 180 | 192 | 0.18 | 0.192 | 0.214 | -0.329 | -0.066 | 2.943 | 12.616 | 3.899
2003-07-28 18:24 | 180 | 192 | 0.18 | 0.192 | 0.214 | -0.329 | -0.066 | 2.882 | 12.642 | 3.92
2003-07-28 18:24 | 180 | 196 | 0.18 | 0.196 | 0.217 | -0.329 | -0.066 | 2.693 | 12.591 | 3.901
2003-07-28 18:25 | 180 | 189 | 0.18 | 0.189 | 0.214 | -0.329 | -0.066 | 2.925 | 12.615 | 4.037
2003-07-28 18:25 | 180 | 194 | 0.18 | 0.194 | 0.212 | -0.329 | -0.066 | 2.783 | 12.579 | 3.627
2003-07-28 18:26 | 148 | 101 | 0.148 | 0.101 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.039 | 12.69 | 3.641
2003-07-28 18:26 | 0 | 41 | 0 | 0.041 | 0.003 | -0.329 | -0.066 | 2.872 | 12.643 | 3.794
2003-07-28 18:27 | 0 | 42 | 0 | 0.042 | 0.003 | -0.329 | -0.066 | 2.642 | 12.735 | 3.774
2003-07-28 18:27 | 0 | 45 | 0 | 0.045 | 0.003 | -0.329 | -0.066 | 2.737 | 12.675 | 4.08
2003-07-28 18:28 | 0 | 45 | 0 | 0.045 | 0.003 | -0.329 | -0.066 | 2.735 | 12.623 | 3.963
2003-07-28 18:28 | 0 | 47 | 0 | 0.047 | 0.003 | -0.329 | -0.066 | 2.827 | 12.783 | 3.704
2003-07-28 18:29 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0.003 | -0.329 | -0.066 | 2.776 | 12.685 | 3.498
2003-07-28 18:29 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0.003 | -0.329 | -0.066 | 2.703 | 12.72 | 3.499
2003-07-28 18:30 | 0 | 47 | 0 | 0.047 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.56 | 12.786 | 3.992
2003-07-28 18:30 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.738 | 12.724 | 4.111
2003-07-28 18:31 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.62 | 12.695 | 4.09
2003-07-28 18:31 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.766 | 12.649 | 3.949
2003-07-28 18:32 | 10 | 52 | 0.01 | 0.052 | 0.068 | -0.329 | -0.066 | 2.89 | 12.761 | 3.606
2003-07-28 18:32 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.687 | 12.687 | 3.574
2003-07-28 18:33 | 0 | 71 | 0 | 0.071 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.875 | 12.778 | 4.063
2003-07-28 18:33 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.562 | 12.628 | 4.176
2003-07-28 18:34 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.794 | 12.684 | 4.155
2003-07-28 18:34 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.716 | 12.522 | 4.328
2003-07-28 18:35 | 37 | 51 | 0.037 | 0.051 | 0.38 | -0.329 | -0.066 | 2.698 | 12.578 | 4.404
2003-07-28 18:35 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.833 | 12.579 | 4.422
2003-07-28 18:36 | 12 | 53 | 0.012 | 0.053 | 0.095 | -0.329 | -0.066 | 2.838 | 12.526 | 3.838
2003-07-28 18:36 | 13 | 51 | 0.013 | 0.051 | 0.126 | -0.329 | -0.066 | 2.83 | 12.518 | 3.979
2003-07-28 18:37 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.875 | 12.514 | 4.071
2003-07-28 18:37 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.925 | 12.455 | 3.482
2003-07-28 18:38 | 0 | 47 | 0 | 0.047 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.728 | 12.487 | 3.805
2003-07-28 18:38 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.874 | 12.556 | 4.126
2003-07-28 18:39 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.935 | 12.6 | 4.305
2003-07-28 18:39 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.882 | 12.697 | 4.074
2003-07-28 18:40 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.884 | 12.712 | 3.87
2003-07-28 18:40 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.672 | 12.7 | 3.849
2003-07-28 18:41 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.897 | 12.763 | 4.062
2003-07-28 18:41 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.964 | 12.625 | 4.054
2003-07-28 18:42 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.807 | 12.686 | 4.114
2003-07-28 18:42 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.765 | 12.711 | 4.045
2003-07-28 18:43 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.706 | 12.67 | 3.544
2003-07-28 18:43 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.789 | 12.609 | 3.592
2003-07-28 18:44 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.045 | 12.712 | 3.718
2003-07-28 18:44 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.966 | 12.659 | 3.829
2003-07-28 18:45 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.924 | 12.725 | 4.06
2003-07-28 18:45 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.702 | 12.745 | 4.182
2003-07-28 18:46 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.859 | 12.65 | 3.898
2003-07-28 18:46 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.964 | 12.601 | 4.096
2003-07-28 18:47 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.029 | 12.717 | 3.989
2003-07-28 18:47 | 0 | 58 | 0 | 0.058 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.849 | 12.631 | 4.05
2003-07-28 18:48 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.654 | 12.7 | 3.637
2003-07-28 18:48 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.71 | 12.648 | 3.544
2003-07-28 18:49 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.637 | 12.724 | 3.994
2003-07-28 18:49 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.55 | 12.624 | 3.976
2003-07-28 18:50 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.745 | 12.608 | 4.03
2003-07-28 18:50 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.626 | 12.665 | 4.036
2003-07-28 18:51 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.593 | 12.688 | 4
2003-07-28 18:51 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.854 | 12.638 | 3.595
2003-07-28 18:52 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.855 | 12.696 | 3.666
2003-07-28 18:52 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.92 | 12.699 | 3.447
2003-07-28 18:53 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.728 | 12.741 | 3.616
2003-07-28 18:53 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.835 | 12.58 | 3.476
2003-07-28 18:54 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.754 | 12.574 | 3.579
2003-07-28 18:54 | 9 | 54 | 0.009 | 0.054 | 0.117 | -0.329 | -0.066 | 3.033 | 12.605 | 3.739
2003-07-28 18:55 | 14 | 54 | 0.014 | 0.054 | 0.115 | -0.329 | -0.066 | 2.987 | 12.504 | 3.643
2003-07-28 18:55 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0.002 | -0.329 | -0.066 | 2.863 | 12.536 | 4.147
2003-07-28 18:56 | 42 | 52 | 0.042 | 0.052 | 0.432 | -0.329 | -0.066 | 2.851 | 12.586 | 4.152
2003-07-28 18:56 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.885 | 12.558 | 3.658
2003-07-28 18:57 | 20 | 52 | 0.02 | 0.052 | 0.164 | -0.329 | -0.066 | 2.899 | 12.594 | 3.728
2003-07-28 18:57 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.797 | 12.56 | 3.677
2003-07-28 18:58 | 5 | 54 | 0.005 | 0.054 | 0.043 | -0.329 | -0.066 | 2.877 | 12.643 | 3.558
2003-07-28 18:58 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.874 | 12.599 | 3.473
2003-07-28 18:59 | 0 | 58 | 0 | 0.058 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.967 | 12.646 | 3.487
2003-07-28 18:59 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.034 | 12.636 | 3.599
2003-07-28 19:00 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.978 | 12.591 | 3.482
2003-07-28 19:00 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.804 | 12.624 | 3.464
2003-07-28 19:01 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.824 | 12.616 | 3.656
2003-07-28 19:01 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.806 | 12.662 | 3.924
2003-07-28 19:02 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.888 | 12.573 | 3.906
2003-07-28 19:02 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.678 | 12.675 | 4.128
2003-07-28 19:03 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.905 | 12.769 | 3.727
2003-07-28 19:03 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.833 | 12.853 | 3.322
2003-07-28 19:04 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.903 | 12.677 | 3.802
2003-07-28 19:04 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.852 | 12.736 | 4.423
2003-07-28 19:05 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.896 | 12.555 | 4.285
2003-07-28 19:05 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.821 | 12.655 | 4.205
2003-07-28 19:06 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.009 | 12.802 | 3.822
2003-07-28 19:06 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.996 | 12.653 | 4.245
2003-07-28 19:07 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.852 | 12.6 | 4.009
2003-07-28 19:07 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.778 | 12.605 | 4.12
2003-07-28 19:08 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.93 | 12.608 | 3.537
2003-07-28 19:08 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.993 | 12.698 | 3.51
2003-07-28 19:09 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.827 | 12.69 | 3.376
2003-07-28 19:09 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.952 | 12.584 | 3.332
2003-07-28 19:10 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.93 | 12.609 | 3.655
2003-07-28 19:10 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.68 | 12.629 | 3.55
2003-07-28 19:11 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.716 | 12.589 | 4.055
2003-07-28 19:11 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.804 | 12.593 | 3.936
2003-07-28 19:12 | 0 | 58 | 0 | 0.058 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.802 | 12.557 | 4.059
2003-07-28 19:12 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.985 | 12.537 | 4.183
2003-07-28 19:13 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.699 | 12.501 | 4.135
2003-07-28 19:13 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.768 | 12.507 | 3.704
2003-07-28 19:14 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.964 | 12.563 | 3.524
2003-07-28 19:14 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.869 | 12.427 | 3.699
2003-07-28 19:15 | 9 | 53 | 0.009 | 0.053 | 0.078 | -0.329 | -0.066 | 2.965 | 12.503 | 3.582
2003-07-28 19:15 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.95 | 12.552 | 3.616
2003-07-28 19:16 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.015 | 12.536 | 4.021
2003-07-28 19:16 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0.002 | -0.329 | -0.066 | 2.84 | 12.475 | 3.838
2003-07-28 19:17 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.708 | 12.497 | 3.961
2003-07-28 19:17 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.926 | 12.585 | 3.352
2003-07-28 19:18 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.842 | 12.493 | 3.449
2003-07-28 19:18 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.029 | 12.697 | 3.674
2003-07-28 19:19 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.835 | 12.764 | 3.568
2003-07-28 19:19 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.951 | 12.616 | 3.599
2003-07-28 19:20 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.82 | 12.7 | 3.679
2003-07-28 19:20 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.951 | 12.661 | 4.391
2003-07-28 19:21 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.707 | 12.64 | 4.169
2003-07-28 19:21 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.81 | 12.67 | 3.768
2003-07-28 19:22 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.771 | 12.645 | 3.572
2003-07-28 19:22 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.764 | 12.65 | 3.544
2003-07-28 19:23 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.936 | 12.624 | 3.949
2003-07-28 19:23 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.758 | 12.665 | 4.059
2003-07-28 19:24 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.979 | 12.636 | 3.866
2003-07-28 19:24 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.879 | 12.698 | 4.036
2003-07-28 19:25 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.767 | 12.55 | 3.93
2003-07-28 19:25 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.992 | 12.66 | 3.954
2003-07-28 19:26 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.833 | 12.65 | 3.616
2003-07-28 19:26 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.984 | 12.653 | 3.983
2003-07-28 19:27 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.958 | 12.642 | 3.933
2003-07-28 19:27 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.851 | 12.726 | 4.121
2003-07-28 19:28 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.826 | 12.671 | 3.497
2003-07-28 19:28 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.992 | 12.7 | 3.427
2003-07-28 19:29 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.016 | 12.642 | 3.639
2003-07-28 19:29 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.058 | 12.594 | 3.402
2003-07-28 19:30 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.007 | 12.618 | 3.58
2003-07-28 19:30 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.064 | 12.638 | 3.478
2003-07-28 19:31 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.039 | 12.542 | 3.527
2003-07-28 19:31 | 0 | 56 | 0 | 0.056 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.896 | 12.676 | 3.652
2003-07-28 19:32 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.981 | 12.617 | 3.629
2003-07-28 19:32 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.946 | 12.554 | 3.641
2003-07-28 19:33 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.861 | 12.646 | 3.7
2003-07-28 19:33 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.831 | 12.761 | 3.435
2003-07-28 19:34 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.01 | 12.712 | 3.465
2003-07-28 19:34 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.984 | 12.582 | 3.913
2003-07-28 19:35 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.809 | 12.608 | 3.955
2003-07-28 19:35 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.917 | 12.653 | 4.213
2003-07-28 19:36 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.743 | 12.81 | 3.486
2003-07-28 19:36 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.723 | 12.678 | 3.337
2003-07-28 19:37 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.84 | 12.702 | 3.696
2003-07-28 19:37 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.809 | 12.771 | 3.558
2003-07-28 19:38 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.908 | 12.719 | 3.396
2003-07-28 19:38 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.735 | 12.721 | 3.547
2003-07-28 19:39 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.852 | 12.766 | 3.715
2003-07-28 19:39 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.613 | 12.681 | 3.815
2003-07-28 19:40 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.997 | 12.776 | 3.491
2003-07-28 19:40 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.623 | 12.789 | 3.444
2003-07-28 19:41 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.67 | 12.801 | 3.565
2003-07-28 19:41 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.848 | 12.664 | 4.06
2003-07-28 19:42 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.728 | 12.727 | 4.038
2003-07-28 19:42 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.514 | 12.715 | 3.944
2003-07-28 19:43 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.502 | 12.778 | 3.951
2003-07-28 19:43 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.58 | 12.66 | 4.003
2003-07-28 19:44 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.514 | 12.711 | 3.854
2003-07-28 19:44 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.544 | 12.725 | 3.514
2003-07-28 19:45 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.438 | 12.638 | 3.758
2003-07-28 19:45 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.487 | 12.724 | 3.673
2003-07-28 19:46 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.749 | 12.745 | 3.732
2003-07-28 19:46 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.656 | 12.621 | 3.837
2003-07-28 19:47 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.525 | 12.694 | 4.302
2003-07-28 19:47 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.604 | 12.72 | 3.389
2003-07-28 19:48 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.649 | 12.77 | 3.608
2003-07-28 19:48 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.695 | 12.843 | 3.607
2003-07-28 19:49 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.82 | 12.676 | 3.566
2003-07-28 19:49 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.021 | 12.744 | 3.516
2003-07-28 19:50 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.011 | 12.761 | 3.547
2003-07-28 19:50 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.242 | 12.716 | 4.024
2003-07-28 19:51 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.222 | 12.706 | 3.961
2003-07-28 19:51 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.044 | 12.744 | 4.148
2003-07-28 19:52 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.045 | 12.872 | 4.002
2003-07-28 19:52 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.005 | 12.8 | 4.205
2003-07-28 19:53 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.16 | 12.809 | 4.439
2003-07-28 19:53 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.286 | 12.85 | 4.29
2003-07-28 19:54 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.079 | 12.761 | 3.911
2003-07-28 19:54 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.812 | 12.69 | 3.827
2003-07-28 19:55 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.847 | 12.825 | 3.796
2003-07-28 19:55 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.972 | 12.736 | 3.846
2003-07-28 19:56 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.844 | 12.701 | 3.976
2003-07-28 19:56 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.11 | 12.705 | 4.13
2003-07-28 19:57 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.896 | 12.805 | 3.967
2003-07-28 19:57 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.075 | 12.702 | 3.984
2003-07-28 19:58 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.222 | 12.689 | 3.758
2003-07-28 19:58 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.059 | 12.722 | 3.569
2003-07-28 19:59 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.212 | 12.701 | 3.48
2003-07-28 19:59 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.951 | 12.644 | 3.558
2003-07-28 20:00 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.081 | 12.743 | 3.547
2003-07-28 20:00 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.214 | 12.718 | 3.687
2003-07-28 20:01 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.055 | 12.73 | 3.73
2003-07-28 20:01 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.121 | 12.716 | 3.429
2003-07-28 20:02 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.167 | 12.782 | 3.539
2003-07-28 20:02 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.198 | 12.772 | 3.583
2003-07-28 20:03 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.109 | 12.848 | 3.518
2003-07-28 20:03 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.095 | 12.802 | 3.473
2003-07-28 20:04 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.286 | 12.831 | 3.591
2003-07-28 20:04 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.013 | 12.875 | 3.753
2003-07-28 20:05 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.074 | 12.686 | 4.027
2003-07-28 20:05 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.152 | 12.731 | 3.939
2003-07-28 20:06 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.024 | 12.702 | 4.286
2003-07-28 20:06 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.316 | 12.85 | 4.027
2003-07-28 20:07 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.258 | 12.81 | 4.205
2003-07-28 20:07 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.131 | 12.951 | 3.68
2003-07-28 20:08 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.075 | 12.757 | 3.587
2003-07-28 20:08 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.054 | 12.91 | 3.763
2003-07-28 20:09 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.113 | 12.747 | 4.201
2003-07-28 20:09 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.219 | 12.9 | 3.929
2003-07-28 20:10 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.256 | 12.82 | 4.262
2003-07-28 20:10 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.179 | 12.842 | 4.638
2003-07-28 20:11 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.153 | 12.895 | 4.795
2003-07-28 20:11 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.08 | 12.904 | 4.821
2003-07-28 20:12 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.917 | 12.722 | 4.618
2003-07-28 20:12 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.132 | 12.919 | 4.102
2003-07-28 20:13 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3 | 12.814 | 4.197
2003-07-28 20:13 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.009 | 12.805 | 4.283
2003-07-28 20:14 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.267 | 12.772 | 3.654
2003-07-28 20:14 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.073 | 12.761 | 4.209
2003-07-28 20:15 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.081 | 12.681 | 3.846
2003-07-28 20:15 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.086 | 12.751 | 3.911
2003-07-28 20:16 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.27 | 12.741 | 3.745
2003-07-28 20:16 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.93 | 12.754 | 3.839
2003-07-28 20:17 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.117 | 12.803 | 3.894
2003-07-28 20:17 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.054 | 12.785 | 3.985
2003-07-28 20:18 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.098 | 12.701 | 4.484
2003-07-28 20:18 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.997 | 12.825 | 3.951
2003-07-28 20:19 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.828 | 12.787 | 4.387
2003-07-28 20:19 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.181 | 12.783 | 4.723
2003-07-28 20:20 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.995 | 12.747 | 4.358
2003-07-28 20:20 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.071 | 12.667 | 3.802
2003-07-28 20:21 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.949 | 12.69 | 3.714
2003-07-28 20:21 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.99 | 12.749 | 4.381
2003-07-28 20:22 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.006 | 12.84 | 4.539
2003-07-28 20:22 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.793 | 12.737 | 4
2003-07-28 20:23 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.883 | 12.777 | 4.142
2003-07-28 20:23 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.977 | 12.749 | 4.088
2003-07-28 20:24 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.742 | 12.795 | 3.913
2003-07-28 20:24 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.895 | 12.831 | 3.993
2003-07-28 20:25 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.819 | 12.811 | 4.195
2003-07-28 20:25 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.946 | 12.764 | 4.174
2003-07-28 20:26 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.998 | 12.888 | 4.025
2003-07-28 20:26 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.987 | 12.748 | 4.072
2003-07-28 20:27 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.007 | 12.826 | 4.673
2003-07-28 20:27 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.233 | 12.687 | 4.173
2003-07-28 20:28 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.027 | 12.717 | 4.314
2003-07-28 20:28 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.958 | 12.638 | 4.522
2003-07-28 20:29 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.985 | 12.85 | 3.874
2003-07-28 20:29 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.953 | 12.935 | 4.623
2003-07-28 20:30 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.8 | 12.79 | 4.076
2003-07-28 20:30 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.044 | 12.692 | 4.041
2003-07-28 20:31 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.833 | 12.673 | 4.062
2003-07-28 20:31 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.979 | 12.787 | 3.988
2003-07-28 20:32 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.966 | 12.751 | 3.676
2003-07-28 20:32 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.965 | 12.826 | 3.837
2003-07-28 20:33 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.019 | 12.908 | 3.775
2003-07-28 20:33 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.955 | 12.829 | 3.889
2003-07-28 20:34 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.019 | 12.705 | 3.91
2003-07-28 20:34 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.064 | 12.739 | 4.612
2003-07-28 20:35 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.949 | 12.709 | 4.32
2003-07-28 20:35 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.999 | 12.702 | 4.342
2003-07-28 20:36 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.812 | 12.681 | 4.597
2003-07-28 20:36 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.069 | 12.766 | 4.037
2003-07-28 20:37 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.059 | 12.772 | 4.184
2003-07-28 20:37 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.106 | 12.719 | 4.067
2003-07-28 20:38 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.944 | 12.688 | 3.974
2003-07-28 20:38 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.852 | 12.903 | 4.052
2003-07-28 20:39 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.068 | 12.845 | 3.823
2003-07-28 20:39 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.992 | 12.708 | 4.432
2003-07-28 20:40 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.057 | 12.794 | 4.536
2003-07-28 20:40 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.914 | 12.714 | 3.983
2003-07-28 20:41 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.852 | 12.738 | 3.843
2003-07-28 20:41 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.751 | 12.785 | 4.39
2003-07-28 20:42 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.835 | 12.787 | 4.464
2003-07-28 20:42 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.087 | 12.846 | 4.364
2003-07-28 20:43 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.214 | 12.804 | 3.924
2003-07-28 20:43 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.999 | 12.85 | 3.949
2003-07-28 20:44 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.067 | 12.68 | 3.766
2003-07-28 20:44 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.184 | 12.731 | 4.268
2003-07-28 20:45 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.1 | 12.787 | 4.484
2003-07-28 20:45 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.951 | 12.832 | 3.941
2003-07-28 20:46 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.997 | 12.824 | 3.631
2003-07-28 20:46 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.803 | 12.756 | 4.133
2003-07-28 20:47 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.866 | 12.879 | 3.93
2003-07-28 20:47 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.806 | 12.702 | 4.089
2003-07-28 20:48 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.812 | 12.712 | 3.723
2003-07-28 20:48 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.942 | 12.78 | 4.236
2003-07-28 20:49 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.084 | 12.858 | 4.729
2003-07-28 20:49 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.013 | 12.826 | 4.852
2003-07-28 20:50 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.081 | 12.75 | 4.183
2003-07-28 20:50 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.045 | 12.786 | 4.443
2003-07-28 20:51 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.844 | 12.78 | 4.464
2003-07-28 20:51 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.922 | 12.869 | 3.788
2003-07-28 20:52 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.959 | 12.64 | 3.73
2003-07-28 20:52 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.778 | 12.585 | 3.706
2003-07-28 20:53 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.992 | 12.905 | 3.811
2003-07-28 20:53 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.99 | 12.859 | 3.654
2003-07-28 20:54 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.819 | 12.77 | 3.576
2003-07-28 20:54 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.96 | 12.863 | 4.268
2003-07-28 20:55 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.956 | 12.84 | 3.691
2003-07-28 20:55 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.969 | 12.886 | 3.493
2003-07-28 20:56 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.161 | 13.04 | 3.663
2003-07-28 20:56 | 0 | 55 | 0 | 0.055 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.885 | 12.852 | 4.24
2003-07-28 20:57 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.001 | 12.976 | 4.072
2003-07-28 20:57 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.703 | 12.855 | 4.161
2003-07-28 20:58 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.69 | 12.888 | 4.329
2003-07-28 20:58 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.001 | 13.005 | 4.303
2003-07-28 20:59 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.709 | 12.935 | 4.186
2003-07-28 20:59 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.818 | 12.845 | 4.274
2003-07-28 21:00 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.954 | 12.877 | 4.165
2003-07-28 21:00 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.854 | 12.919 | 3.992
2003-07-28 21:01 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.705 | 12.887 | 4.218
2003-07-28 21:01 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.773 | 12.848 | 4.263
2003-07-28 21:02 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.83 | 12.892 | 4.764
2003-07-28 21:02 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.77 | 12.858 | 4.312
2003-07-28 21:03 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.827 | 12.784 | 4.128
2003-07-28 21:03 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.7 | 12.814 | 3.998
2003-07-28 21:04 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.67 | 12.871 | 4.034
2003-07-28 21:04 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.986 | 12.935 | 3.616
2003-07-28 21:05 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.806 | 12.911 | 3.696
2003-07-28 21:05 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.741 | 12.95 | 3.611
2003-07-28 21:06 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.661 | 12.893 | 3.61
2003-07-28 21:06 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.647 | 12.852 | 3.523
2003-07-28 21:07 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.785 | 12.855 | 3.526
2003-07-28 21:07 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.862 | 12.664 | 3.561
2003-07-28 21:08 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.872 | 12.715 | 3.604
2003-07-28 21:08 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.846 | 12.839 | 4.182
2003-07-28 21:09 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.008 | 12.771 | 3.984
2003-07-28 21:09 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.921 | 12.835 | 3.912
2003-07-28 21:10 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.194 | 12.783 | 4.135
2003-07-28 21:10 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.03 | 12.926 | 4.2
2003-07-28 21:11 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.927 | 12.935 | 3.969
2003-07-28 21:11 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.903 | 12.801 | 4.067
2003-07-28 21:12 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.851 | 12.814 | 4.076
2003-07-28 21:12 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.184 | 12.836 | 4.096
2003-07-28 21:13 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.91 | 12.907 | 4.155
2003-07-28 21:13 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.014 | 12.85 | 4.142
2003-07-28 21:14 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.89 | 12.927 | 4.105
2003-07-28 21:14 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.923 | 12.812 | 3.764
2003-07-28 21:15 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.8 | 12.909 | 3.9
2003-07-28 21:15 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.018 | 12.848 | 3.673
2003-07-28 21:16 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.865 | 12.821 | 3.674
2003-07-28 21:16 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.819 | 12.872 | 4.318
2003-07-28 21:17 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.839 | 12.904 | 3.746
2003-07-28 21:17 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.693 | 12.886 | 3.582
2003-07-28 21:18 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.984 | 12.804 | 3.791
2003-07-28 21:18 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.841 | 12.872 | 3.747
2003-07-28 21:19 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.989 | 12.79 | 3.633
2003-07-28 21:19 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.031 | 12.906 | 3.719
2003-07-28 21:20 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.764 | 12.885 | 3.716
2003-07-28 21:20 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.03 | 12.952 | 3.557
2003-07-28 21:21 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.922 | 12.829 | 3.706
2003-07-28 21:21 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.936 | 12.903 | 3.552
2003-07-28 21:22 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.241 | 12.829 | 3.801
2003-07-28 21:22 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.386 | 12.915 | 3.8
2003-07-28 21:23 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.17 | 12.861 | 3.959
2003-07-28 21:23 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.143 | 12.809 | 3.752
2003-07-28 21:24 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.085 | 12.835 | 3.507
2003-07-28 21:24 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.131 | 12.834 | 3.568
2003-07-28 21:25 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.269 | 12.851 | 3.602
2003-07-28 21:25 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.115 | 12.788 | 3.819
2003-07-28 21:26 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.202 | 12.826 | 3.975
2003-07-28 21:26 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.218 | 12.644 | 4.363
2003-07-28 21:27 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.254 | 12.878 | 4.013
2003-07-28 21:27 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.201 | 12.812 | 4.107
2003-07-28 21:28 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.251 | 12.735 | 3.826
2003-07-28 21:28 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.213 | 12.789 | 3.667
2003-07-28 21:29 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.918 | 12.812 | 3.395
2003-07-28 21:29 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.106 | 12.755 | 3.989
2003-07-28 21:30 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.202 | 12.826 | 3.584
2003-07-28 21:30 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.798 | 12.709 | 3.566
2003-07-28 21:31 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.922 | 12.753 | 3.514
2003-07-28 21:31 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.017 | 12.704 | 3.839
2003-07-28 21:32 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.093 | 12.811 | 3.733
2003-07-28 21:32 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.815 | 12.834 | 4.136
2003-07-28 21:33 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.923 | 12.909 | 4.634
2003-07-28 21:33 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.959 | 12.827 | 4.619
2003-07-28 21:34 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.813 | 12.83 | 4.65
2003-07-28 21:34 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.813 | 12.781 | 4.65
2003-07-28 21:35 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.924 | 12.843 | 4.263
2003-07-28 21:35 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.885 | 12.707 | 3.609
2003-07-28 21:36 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.95 | 12.702 | 3.661
2003-07-28 21:36 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.871 | 12.746 | 3.713
2003-07-28 21:37 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.031 | 12.74 | 3.608
2003-07-28 21:37 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.812 | 12.772 | 3.621
2003-07-28 21:38 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.06 | 12.771 | 3.329
2003-07-28 21:38 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.887 | 12.703 | 3.412
2003-07-28 21:39 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.917 | 12.777 | 4.028
2003-07-28 21:39 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.97 | 12.698 | 4.02
2003-07-28 21:40 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.845 | 12.798 | 4.12
2003-07-28 21:40 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.092 | 13.015 | 4.008
2003-07-28 21:41 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.015 | 12.897 | 3.942
2003-07-28 21:41 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.078 | 12.931 | 4.588
2003-07-28 21:42 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.8 | 12.908 | 4.253
2003-07-28 21:42 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.057 | 12.845 | 4.296
2003-07-28 21:43 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.18 | 12.952 | 4.875
2003-07-28 21:43 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.994 | 12.818 | 4.118
2003-07-28 21:44 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.184 | 12.746 | 3.993
2003-07-28 21:44 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.877 | 12.729 | 3.519
2003-07-28 21:45 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.042 | 12.872 | 3.883
2003-07-28 21:45 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.059 | 12.812 | 3.704
2003-07-28 21:46 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.213 | 12.802 | 3.635
2003-07-28 21:46 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.968 | 12.673 | 3.793
2003-07-28 21:47 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.101 | 12.935 | 3.616
2003-07-28 21:47 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.018 | 12.73 | 3.575
2003-07-28 21:48 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.887 | 12.844 | 3.768
2003-07-28 21:48 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.074 | 12.853 | 3.619
2003-07-28 21:49 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.002 | 12.829 | 3.594
2003-07-28 21:49 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.242 | 12.839 | 3.986
2003-07-28 21:50 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.796 | 12.708 | 4.209
2003-07-28 21:50 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.97 | 12.827 | 4.098
2003-07-28 21:51 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.888 | 12.724 | 4.707
2003-07-28 21:51 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.671 | 12.776 | 4.72
2003-07-28 21:52 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.684 | 12.712 | 4.302
2003-07-28 21:52 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.681 | 12.689 | 4.315
2003-07-28 21:53 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.949 | 12.793 | 4.209
2003-07-28 21:53 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.865 | 12.813 | 4.336
2003-07-28 21:54 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.906 | 12.78 | 4.206
2003-07-28 21:54 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.95 | 12.858 | 4.353
2003-07-28 21:55 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.985 | 12.905 | 4.364
2003-07-28 21:55 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.892 | 12.698 | 3.771
2003-07-28 21:56 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.775 | 12.753 | 3.674
2003-07-28 21:56 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.959 | 12.719 | 3.867
2003-07-28 21:57 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.743 | 12.798 | 3.76
2003-07-28 21:57 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.973 | 12.764 | 4.128
2003-07-28 21:58 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.115 | 12.798 | 4.01
2003-07-28 21:58 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.998 | 12.868 | 4.34
2003-07-28 21:59 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.93 | 12.764 | 4.657
2003-07-28 21:59 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.961 | 12.779 | 4.794
2003-07-28 22:00 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.216 | 12.824 | 4.706
2003-07-28 22:00 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.952 | 12.694 | 4.757
2003-07-28 22:01 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.078 | 12.741 | 4.089
2003-07-28 22:01 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.033 | 12.957 | 4.272
2003-07-28 22:02 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.821 | 12.949 | 4.081
2003-07-28 22:02 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.891 | 12.792 | 4.054
2003-07-28 22:03 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.999 | 12.668 | 3.588
2003-07-28 22:03 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.882 | 12.89 | 4.106
2003-07-28 22:04 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.991 | 12.964 | 3.974
2003-07-28 22:04 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.905 | 12.828 | 4.053
2003-07-28 22:05 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.147 | 12.88 | 4.078
2003-07-28 22:05 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.035 | 12.904 | 4.312
2003-07-28 22:06 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.964 | 12.843 | 4.31
2003-07-28 22:06 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.874 | 12.855 | 4.133
2003-07-28 22:07 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.767 | 12.726 | 3.953
2003-07-28 22:07 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.128 | 12.88 | 4.036
2003-07-28 22:08 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.627 | 12.803 | 3.794
2003-07-28 22:08 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.78 | 12.722 | 3.7
2003-07-28 22:09 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.89 | 12.656 | 3.663
2003-07-28 22:09 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.835 | 12.672 | 3.695
2003-07-28 22:10 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.025 | 12.708 | 3.739
2003-07-28 22:10 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.043 | 12.656 | 3.808
2003-07-28 22:11 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.933 | 12.753 | 4.12
2003-07-28 22:11 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.901 | 12.8 | 3.608
2003-07-28 22:12 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.768 | 12.791 | 3.505
2003-07-28 22:12 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.067 | 12.859 | 3.677
2003-07-28 22:13 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.072 | 12.956 | 3.777
2003-07-28 22:13 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.975 | 12.847 | 3.671
2003-07-28 22:14 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.112 | 12.9 | 4.335
2003-07-28 22:14 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.966 | 12.801 | 3.912
2003-07-28 22:15 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.027 | 12.716 | 3.976
2003-07-28 22:15 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.687 | 12.802 | 4.439
2003-07-28 22:16 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.662 | 12.827 | 4.626
2003-07-28 22:16 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.764 | 12.788 | 4.679
2003-07-28 22:17 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.999 | 12.879 | 4.714
2003-07-28 22:17 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.987 | 12.794 | 4.683
2003-07-28 22:18 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.067 | 12.898 | 4.43
2003-07-28 22:18 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.166 | 12.925 | 3.644
2003-07-28 22:19 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.999 | 12.823 | 3.484
2003-07-28 22:19 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.157 | 12.721 | 3.577
2003-07-28 22:20 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.169 | 12.796 | 3.965
2003-07-28 22:20 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.14 | 13.024 | 4.707
2003-07-28 22:21 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.074 | 12.731 | 4.603
2003-07-28 22:21 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.008 | 12.869 | 4.259
2003-07-28 22:22 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.052 | 12.841 | 4.042
2003-07-28 22:22 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.998 | 12.753 | 3.864
2003-07-28 22:23 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.999 | 12.704 | 3.757
2003-07-28 22:23 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.166 | 12.81 | 3.56
2003-07-28 22:24 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.003 | 12.866 | 3.329
2003-07-28 22:24 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.662 | 12.714 | 3.685
2003-07-28 22:25 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.974 | 12.766 | 3.655
2003-07-28 22:25 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.166 | 12.743 | 3.56
2003-07-28 22:26 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.73 | 12.719 | 3.387
2003-07-28 22:26 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.664 | 12.754 | 3.77
2003-07-28 22:27 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.77 | 12.799 | 3.884
2003-07-28 22:27 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.816 | 12.663 | 3.536
2003-07-28 22:28 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.017 | 12.791 | 3.688
2003-07-28 22:28 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.107 | 12.783 | 4.186
2003-07-28 22:29 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.788 | 12.691 | 4.375
2003-07-28 22:29 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.916 | 12.664 | 4.04
2003-07-28 22:30 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.872 | 12.76 | 4.183
2003-07-28 22:30 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.831 | 12.64 | 4.021
2003-07-28 22:31 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.625 | 12.684 | 3.482
2003-07-28 22:31 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.945 | 12.716 | 3.545
2003-07-28 22:32 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.809 | 12.678 | 3.465
2003-07-28 22:32 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.827 | 12.707 | 3.552
2003-07-28 22:33 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.903 | 12.846 | 4.607
2003-07-28 22:33 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.959 | 12.803 | 4.613
2003-07-28 22:34 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.903 | 12.731 | 4.398
2003-07-28 22:34 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.88 | 12.775 | 4.341
2003-07-28 22:35 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.784 | 12.701 | 4.483
2003-07-28 22:35 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.896 | 12.69 | 4.082
2003-07-28 22:36 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.817 | 12.649 | 3.688
2003-07-28 22:36 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.842 | 12.704 | 4.187
2003-07-28 22:37 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.053 | 12.713 | 4.297
2003-07-28 22:37 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.902 | 12.796 | 4.155
2003-07-28 22:38 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.99 | 12.7 | 4.129
2003-07-28 22:38 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.891 | 12.671 | 3.634
2003-07-28 22:39 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.025 | 12.695 | 3.585
2003-07-28 22:39 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.872 | 12.711 | 3.521
2003-07-28 22:40 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.801 | 12.629 | 3.449
2003-07-28 22:40 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.705 | 12.704 | 3.831
2003-07-28 22:41 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.846 | 12.726 | 3.551
2003-07-28 22:41 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.673 | 12.607 | 3.388
2003-07-28 22:42 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.987 | 12.78 | 3.631
2003-07-28 22:42 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.968 | 12.564 | 3.633
2003-07-28 22:43 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.813 | 12.656 | 3.424
2003-07-28 22:43 | 0 | 54 | 0 | 0.054 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.028 | 12.643 | 3.642
2003-07-28 22:44 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.033 | 12.663 | 3.769
2003-07-28 22:44 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.027 | 12.689 | 3.885
2003-07-28 22:45 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.051 | 12.611 | 3.727
2003-07-28 22:45 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.709 | 12.713 | 3.526
2003-07-28 22:46 | 0 | 60 | 0 | 0.06 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.686 | 12.765 | 4.019
2003-07-28 22:46 | 0 | 53 | 0 | 0.053 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.959 | 12.792 | 4.175
2003-07-28 22:47 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0.003 | -0.329 | -0.066 | 2.936 | 12.714 | 4.194
2003-07-28 22:47 | 0 | 47 | 0 | 0.047 | 0.003 | -0.329 | -0.066 | 2.981 | 12.875 | 3.909
2003-07-28 22:48 | 6 | 50 | 0.006 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.71 | 12.752 | 3.992
2003-07-28 22:48 | 19 | 61 | 0.019 | 0.061 | 1.42 | -0.329 | -0.066 | 3.09 | 12.771 | 4.002
2003-07-28 22:49 | 39 | 64 | 0.039 | 0.064 | 1.42 | -0.329 | -0.066 | 2.947 | 12.775 | 4.057
2003-07-28 22:49 | 39 | 61 | 0.039 | 0.061 | 0.943 | -0.329 | -0.066 | 2.753 | 12.753 | 3.673
2003-07-28 22:50 | 39 | 61 | 0.039 | 0.061 | 0.626 | -0.329 | -0.066 | 2.722 | 12.733 | 4.121
2003-07-28 22:50 | 59 | 79 | 0.059 | 0.079 | 1.42 | -0.329 | -0.066 | 2.626 | 12.585 | 4.038
2003-07-28 22:51 | 59 | 68 | 0.059 | 0.068 | 1.227 | -0.329 | -0.066 | 2.661 | 12.657 | 4.112
2003-07-28 22:51 | 59 | 65 | 0.059 | 0.065 | 0.808 | -0.329 | -0.066 | 2.928 | 12.61 | 4.133
2003-07-28 22:52 | 59 | 66 | 0.059 | 0.066 | 0.544 | -0.329 | -0.066 | 2.937 | 12.58 | 3.621
2003-07-28 22:52 | 79 | 75 | 0.079 | 0.075 | 1.392 | -0.329 | -0.066 | 2.789 | 12.529 | 3.62
2003-07-28 22:53 | 79 | 72 | 0.079 | 0.072 | 0.918 | -0.329 | -0.066 | 2.885 | 12.633 | 3.501
2003-07-28 22:53 | 100 | 88 | 0.1 | 0.088 | 1.42 | -0.329 | -0.066 | 2.961 | 12.681 | 3.608
2003-07-28 22:54 | 100 | 84 | 0.1 | 0.084 | 1.249 | -0.329 | -0.066 | 2.86 | 12.641 | 4.012
2003-07-28 22:54 | 100 | 82 | 0.1 | 0.082 | 0.795 | -0.329 | -0.066 | 2.935 | 12.82 | 4.107
2003-07-28 22:55 | 100 | 83 | 0.1 | 0.083 | 0.506 | -0.329 | -0.066 | 2.866 | 12.7 | 4.102
2003-07-28 22:55 | 100 | 81 | 0.1 | 0.081 | 0.335 | -0.329 | -0.066 | 2.818 | 12.779 | 4.028
2003-07-28 22:56 | 100 | 80 | 0.1 | 0.08 | 0.23 | -0.329 | -0.066 | 2.728 | 12.714 | 3.651
2003-07-28 22:56 | 119 | 99 | 0.119 | 0.099 | 1.42 | -0.329 | -0.066 | 2.753 | 12.574 | 3.451
2003-07-28 22:57 | 119 | 88 | 0.119 | 0.088 | 0.878 | -0.329 | -0.066 | 2.735 | 12.448 | 3.58
2003-07-28 22:57 | 119 | 92 | 0.119 | 0.092 | 0.543 | -0.329 | -0.066 | 2.925 | 12.589 | 3.654
2003-07-28 22:58 | 140 | 108 | 0.14 | 0.108 | 1.419 | -0.329 | -0.066 | 2.913 | 12.604 | 3.554
2003-07-28 22:58 | 140 | 107 | 0.14 | 0.107 | 0.885 | -0.329 | -0.066 | 3.007 | 12.567 | 3.468
2003-07-28 22:59 | 140 | 106 | 0.14 | 0.106 | 0.535 | -0.329 | -0.066 | 3.013 | 12.658 | 3.742
2003-07-28 22:59 | 140 | 106 | 0.14 | 0.106 | 0.339 | -0.329 | -0.066 | 2.987 | 12.595 | 4.305
2003-07-28 23:00 | 160 | 132 | 0.16 | 0.132 | 1.42 | -0.329 | -0.066 | 2.796 | 12.651 | 4.161
2003-07-28 23:00 | 160 | 127 | 0.16 | 0.127 | 0.847 | -0.329 | -0.066 | 2.882 | 12.659 | 4.109
2003-07-28 23:01 | 160 | 135 | 0.16 | 0.135 | 0.512 | -0.329 | -0.066 | 2.83 | 12.649 | 3.997
2003-07-28 23:01 | 160 | 142 | 0.16 | 0.142 | 0.347 | -0.329 | -0.066 | 2.866 | 12.575 | 3.995
2003-07-28 23:02 | 180 | 208 | 0.18 | 0.208 | 1.257 | -0.329 | -0.066 | 2.816 | 12.55 | 3.68
2003-07-28 23:02 | 180 | 246 | 0.18 | 0.246 | 0.751 | -0.329 | -0.066 | 2.785 | 12.607 | 3.566
2003-07-28 23:03 | 180 | 261 | 0.18 | 0.261 | 0.522 | -0.329 | -0.066 | 2.758 | 12.491 | 3.728
2003-07-28 23:03 | 180 | 269 | 0.18 | 0.269 | 0.41 | -0.329 | -0.066 | 2.781 | 12.498 | 4.154
2003-07-28 23:04 | 180 | 263 | 0.18 | 0.263 | 0.364 | -0.329 | -0.066 | 2.745 | 12.674 | 4.25
2003-07-28 23:04 | 180 | 264 | 0.18 | 0.264 | 0.34 | -0.329 | -0.066 | 2.601 | 12.651 | 4.081
2003-07-28 23:05 | 180 | 266 | 0.18 | 0.266 | 0.328 | -0.329 | -0.066 | 2.979 | 12.66 | 4.328
2003-07-28 23:05 | 180 | 263 | 0.18 | 0.263 | 0.32 | -0.329 | -0.066 | 2.795 | 12.661 | 4.224
2003-07-28 23:06 | 180 | 270 | 0.18 | 0.27 | 0.319 | -0.329 | -0.066 | 2.907 | 12.717 | 4.449
2003-07-28 23:06 | 180 | 272 | 0.18 | 0.272 | 0.319 | -0.329 | -0.066 | 2.862 | 12.61 | 4.682
2003-07-28 23:07 | 180 | 269 | 0.18 | 0.269 | 0.317 | -0.329 | -0.066 | 2.914 | 12.708 | 4.531
2003-07-28 23:07 | 180 | 270 | 0.18 | 0.27 | 0.318 | -0.329 | -0.066 | 2.945 | 12.674 | 4.63
2003-07-28 23:08 | 180 | 272 | 0.18 | 0.272 | 0.316 | -0.329 | -0.066 | 2.86 | 12.759 | 4.467
2003-07-28 23:08 | 180 | 269 | 0.18 | 0.269 | 0.313 | -0.329 | -0.066 | 2.641 | 12.632 | 3.919
2003-07-28 23:09 | 180 | 262 | 0.18 | 0.262 | 0.309 | -0.329 | -0.066 | 2.734 | 12.66 | 4.003
2003-07-28 23:09 | 180 | 267 | 0.18 | 0.267 | 0.311 | -0.329 | -0.066 | 2.791 | 12.567 | 4.133
2003-07-28 23:10 | 180 | 259 | 0.18 | 0.259 | 0.307 | -0.329 | -0.066 | 2.576 | 12.566 | 4.581
2003-07-28 23:10 | 180 | 259 | 0.18 | 0.259 | 0.303 | -0.329 | -0.066 | 2.959 | 12.567 | 4.494
2003-07-28 23:11 | 180 | 256 | 0.18 | 0.256 | 0.3 | -0.329 | -0.066 | 2.716 | 12.487 | 3.453
2003-07-28 23:11 | 180 | 259 | 0.18 | 0.259 | 0.301 | -0.329 | -0.066 | 2.778 | 12.535 | 3.529
2003-07-28 23:12 | 180 | 252 | 0.18 | 0.252 | 0.299 | -0.329 | -0.066 | 2.651 | 12.512 | 3.467
2003-07-28 23:12 | 180 | 262 | 0.18 | 0.262 | 0.3 | -0.329 | -0.066 | 2.863 | 12.444 | 3.28
2003-07-28 23:13 | 180 | 260 | 0.18 | 0.26 | 0.299 | -0.329 | -0.066 | 2.955 | 12.599 | 3.511
2003-07-28 23:13 | 180 | 257 | 0.18 | 0.257 | 0.297 | -0.329 | -0.066 | 2.901 | 12.467 | 4.003
2003-07-28 23:14 | 180 | 258 | 0.18 | 0.258 | 0.297 | -0.329 | -0.066 | 2.85 | 12.623 | 3.995
2003-07-28 23:14 | 180 | 255 | 0.18 | 0.255 | 0.294 | -0.329 | -0.066 | 2.813 | 12.515 | 4.091
2003-07-28 23:15 | 180 | 256 | 0.18 | 0.256 | 0.293 | -0.329 | -0.066 | 2.882 | 12.424 | 4.028
2003-07-28 23:15 | 180 | 251 | 0.18 | 0.251 | 0.29 | -0.329 | -0.066 | 2.837 | 12.638 | 4.543
2003-07-28 23:16 | 180 | 251 | 0.18 | 0.251 | 0.289 | -0.329 | -0.066 | 2.78 | 12.478 | 4.573
2003-07-28 23:16 | 180 | 249 | 0.18 | 0.249 | 0.287 | -0.329 | -0.066 | 2.793 | 12.546 | 4.511
2003-07-28 23:17 | 180 | 246 | 0.18 | 0.246 | 0.284 | -0.329 | -0.066 | 2.871 | 12.581 | 4.515
2003-07-28 23:17 | 180 | 243 | 0.18 | 0.243 | 0.285 | -0.329 | -0.066 | 2.714 | 12.538 | 4.62
2003-07-28 23:18 | 180 | 245 | 0.18 | 0.245 | 0.284 | -0.329 | -0.066 | 2.773 | 12.508 | 4.013
2003-07-28 23:18 | 180 | 245 | 0.18 | 0.245 | 0.285 | -0.329 | -0.066 | 2.676 | 12.583 | 3.893
2003-07-28 23:19 | 180 | 247 | 0.18 | 0.247 | 0.285 | -0.329 | -0.066 | 2.802 | 12.379 | 3.719
2003-07-28 23:19 | 180 | 246 | 0.18 | 0.246 | 0.286 | -0.329 | -0.066 | 2.811 | 12.497 | 4.069
2003-07-28 23:20 | 180 | 253 | 0.18 | 0.253 | 0.285 | -0.329 | -0.066 | 2.633 | 12.49 | 4.048
2003-07-28 23:20 | 180 | 247 | 0.18 | 0.247 | 0.285 | -0.329 | -0.066 | 2.874 | 12.338 | 4.133
2003-07-28 23:21 | 180 | 249 | 0.18 | 0.249 | 0.283 | -0.329 | -0.066 | 2.852 | 12.328 | 4.239
2003-07-28 23:21 | 180 | 242 | 0.18 | 0.242 | 0.281 | -0.329 | -0.066 | 2.89 | 12.389 | 4.125
2003-07-28 23:22 | 180 | 240 | 0.18 | 0.24 | 0.279 | -0.329 | -0.066 | 2.93 | 12.41 | 3.705
2003-07-28 23:22 | 180 | 245 | 0.18 | 0.245 | 0.279 | -0.329 | -0.066 | 2.918 | 12.404 | 3.562
2003-07-28 23:23 | 180 | 242 | 0.18 | 0.242 | 0.279 | -0.329 | -0.066 | 2.878 | 12.359 | 3.49
2003-07-28 23:23 | 180 | 241 | 0.18 | 0.241 | 0.279 | -0.329 | -0.066 | 2.782 | 12.404 | 3.577
2003-07-28 23:24 | 180 | 241 | 0.18 | 0.241 | 0.279 | -0.329 | -0.066 | 2.726 | 12.678 | 3.413
2003-07-28 23:24 | 180 | 246 | 0.18 | 0.246 | 0.281 | -0.329 | -0.066 | 2.963 | 12.665 | 3.594
2003-07-28 23:25 | 180 | 245 | 0.18 | 0.245 | 0.28 | -0.329 | -0.066 | 2.906 | 12.478 | 3.734
2003-07-28 23:25 | 180 | 241 | 0.18 | 0.241 | 0.28 | -0.329 | -0.066 | 2.919 | 12.464 | 3.707
2003-07-28 23:26 | 180 | 244 | 0.18 | 0.244 | 0.278 | -0.329 | -0.066 | 3.056 | 12.486 | 3.719
2003-07-28 23:26 | 180 | 241 | 0.18 | 0.241 | 0.278 | -0.329 | -0.066 | 3.021 | 12.397 | 4.037
2003-07-28 23:27 | 180 | 240 | 0.18 | 0.24 | 0.275 | -0.329 | -0.066 | 2.998 | 12.375 | 4.261
2003-07-28 23:27 | 180 | 237 | 0.18 | 0.237 | 0.273 | -0.329 | -0.066 | 2.888 | 12.478 | 4.137
2003-07-28 23:28 | 180 | 236 | 0.18 | 0.236 | 0.273 | -0.329 | -0.066 | 2.853 | 12.294 | 3.822
2003-07-28 23:28 | 180 | 234 | 0.18 | 0.234 | 0.272 | -0.329 | -0.066 | 2.732 | 12.413 | 3.456
2003-07-28 23:29 | 180 | 237 | 0.18 | 0.237 | 0.271 | -0.329 | -0.066 | 2.772 | 12.358 | 3.47
2003-07-28 23:29 | 180 | 237 | 0.18 | 0.237 | 0.273 | -0.329 | -0.066 | 2.953 | 12.312 | 3.349
2003-07-28 23:30 | 180 | 235 | 0.18 | 0.235 | 0.273 | -0.327 | -0.066 | 2.779 | 12.24 | 3.479
2003-07-28 23:30 | 180 | 238 | 0.18 | 0.238 | 0.274 | -0.329 | -0.066 | 2.682 | 12.382 | 3.651
2003-07-28 23:31 | 180 | 243 | 0.18 | 0.243 | 0.275 | -0.329 | -0.066 | 2.702 | 12.288 | 4.017
2003-07-28 23:31 | 180 | 239 | 0.18 | 0.239 | 0.274 | -0.329 | -0.066 | 2.886 | 12.198 | 3.638
2003-07-28 23:32 | 180 | 239 | 0.18 | 0.239 | 0.272 | -0.329 | -0.066 | 2.778 | 12.292 | 3.483
2003-07-28 23:32 | 180 | 235 | 0.18 | 0.235 | 0.27 | -0.329 | -0.066 | 2.805 | 12.207 | 3.923
2003-07-28 23:33 | 180 | 232 | 0.18 | 0.232 | 0.268 | -0.329 | -0.066 | 2.789 | 12.252 | 4.401
2003-07-28 23:33 | 180 | 236 | 0.18 | 0.236 | 0.268 | -0.329 | -0.066 | 2.907 | 12.303 | 4.253
2003-07-28 23:34 | 180 | 232 | 0.18 | 0.232 | 0.268 | -0.329 | -0.066 | 2.821 | 12.263 | 4.025
2003-07-28 23:34 | 180 | 233 | 0.18 | 0.233 | 0.267 | -0.329 | -0.066 | 2.712 | 12.29 | 3.265
2003-07-28 23:35 | 180 | 235 | 0.18 | 0.235 | 0.268 | -0.329 | -0.066 | 2.623 | 12.453 | 3.516
2003-07-28 23:35 | 180 | 234 | 0.18 | 0.234 | 0.269 | -0.329 | -0.066 | 2.713 | 12.344 | 3.473
2003-07-28 23:36 | 180 | 237 | 0.18 | 0.237 | 0.271 | -0.329 | -0.066 | 2.519 | 12.26 | 3.532
2003-07-28 23:36 | 180 | 238 | 0.18 | 0.238 | 0.27 | -0.329 | -0.066 | 2.627 | 12.296 | 3.436
2003-07-28 23:37 | 180 | 234 | 0.18 | 0.234 | 0.27 | -0.329 | -0.066 | 2.85 | 12.386 | 3.513
2003-07-28 23:37 | 180 | 238 | 0.18 | 0.238 | 0.27 | -0.329 | -0.066 | 2.852 | 12.34 | 3.819
2003-07-28 23:38 | 180 | 237 | 0.18 | 0.237 | 0.269 | -0.329 | -0.066 | 2.713 | 12.32 | 3.415
2003-07-28 23:38 | 180 | 234 | 0.18 | 0.234 | 0.268 | -0.329 | -0.066 | 2.887 | 12.237 | 3.404
2003-07-28 23:39 | 180 | 234 | 0.18 | 0.234 | 0.266 | -0.329 | -0.066 | 2.885 | 12.272 | 3.195
2003-07-28 23:39 | 180 | 229 | 0.18 | 0.229 | 0.263 | -0.329 | -0.066 | 2.906 | 12.162 | 3.223
2003-07-28 23:40 | 180 | 228 | 0.18 | 0.228 | 0.262 | -0.329 | -0.066 | 2.822 | 12.299 | 3.649
2003-07-28 23:40 | 180 | 229 | 0.18 | 0.229 | 0.261 | -0.329 | -0.066 | 2.925 | 12.308 | 3.789
2003-07-28 23:41 | 180 | 227 | 0.18 | 0.227 | 0.262 | -0.329 | -0.066 | 2.853 | 12.31 | 3.707
2003-07-28 23:41 | 180 | 229 | 0.18 | 0.229 | 0.263 | -0.329 | -0.066 | 2.899 | 12.282 | 3.547
2003-07-28 23:42 | 180 | 232 | 0.18 | 0.232 | 0.265 | -0.329 | -0.066 | 2.876 | 12.383 | 3.322
2003-07-28 23:42 | 180 | 237 | 0.18 | 0.237 | 0.267 | -0.329 | -0.066 | 2.702 | 12.438 | 3.733
2003-07-28 23:43 | 180 | 233 | 0.18 | 0.233 | 0.267 | -0.329 | -0.066 | 2.847 | 12.288 | 3.843
2003-07-28 23:43 | 180 | 233 | 0.18 | 0.233 | 0.267 | -0.329 | -0.066 | 2.933 | 12.272 | 3.363
2003-07-28 23:44 | 180 | 233 | 0.18 | 0.233 | 0.265 | -0.329 | -0.066 | 2.809 | 12.332 | 3.406
2003-07-28 23:44 | 180 | 233 | 0.18 | 0.233 | 0.264 | -0.329 | -0.066 | 2.828 | 12.413 | 3.299
2003-07-28 23:45 | 180 | 226 | 0.18 | 0.226 | 0.262 | -0.329 | -0.066 | 2.752 | 12.296 | 3.415
2003-07-28 23:45 | 180 | 228 | 0.18 | 0.228 | 0.26 | -0.329 | -0.066 | 2.641 | 12.226 | 3.305
2003-07-28 23:46 | 180 | 227 | 0.18 | 0.227 | 0.26 | -0.329 | -0.066 | 2.896 | 12.248 | 3.333
2003-07-28 23:46 | 180 | 224 | 0.18 | 0.224 | 0.259 | -0.329 | -0.066 | 2.807 | 12.288 | 3.409
2003-07-28 23:47 | 180 | 228 | 0.18 | 0.228 | 0.26 | -0.329 | -0.066 | 2.777 | 12.18 | 3.064
2003-07-28 23:47 | 180 | 225 | 0.18 | 0.225 | 0.261 | -0.329 | -0.066 | 2.793 | 12.262 | 3.345
2003-07-28 23:48 | 180 | 229 | 0.18 | 0.229 | 0.262 | -0.329 | -0.066 | 2.879 | 12.242 | 3.081
2003-07-28 23:48 | 180 | 230 | 0.18 | 0.23 | 0.261 | -0.329 | -0.066 | 2.771 | 12.368 | 3.348
2003-07-28 23:49 | 180 | 228 | 0.18 | 0.228 | 0.261 | -0.329 | -0.066 | 2.981 | 12.239 | 3.36
2003-07-28 23:49 | 180 | 228 | 0.18 | 0.228 | 0.26 | -0.329 | -0.066 | 2.813 | 12.185 | 3.142
2003-07-28 23:50 | 180 | 226 | 0.18 | 0.226 | 0.26 | -0.329 | -0.066 | 2.828 | 12.407 | 3.373
2003-07-28 23:50 | 180 | 228 | 0.18 | 0.228 | 0.259 | -0.329 | -0.066 | 2.58 | 12.327 | 3.841
2003-07-28 23:51 | 180 | 225 | 0.18 | 0.225 | 0.256 | -0.329 | -0.066 | 2.947 | 12.434 | 3.889
2003-07-28 23:51 | 180 | 226 | 0.18 | 0.226 | 0.256 | -0.329 | -0.066 | 2.641 | 12.368 | 3.936
2003-07-28 23:52 | 180 | 223 | 0.18 | 0.223 | 0.255 | -0.329 | -0.066 | 2.829 | 12.438 | 3.913
2003-07-28 23:52 | 180 | 222 | 0.18 | 0.222 | 0.257 | -0.329 | -0.066 | 2.662 | 12.3 | 4.305
2003-07-28 23:53 | 180 | 224 | 0.18 | 0.224 | 0.258 | -0.329 | -0.066 | 2.635 | 12.247 | 4.478
2003-07-28 23:53 | 180 | 226 | 0.18 | 0.226 | 0.259 | -0.329 | -0.066 | 2.603 | 12.139 | 4.063
2003-07-28 23:54 | 180 | 227 | 0.18 | 0.227 | 0.259 | -0.329 | -0.066 | 2.661 | 12.265 | 4.228
2003-07-28 23:54 | 180 | 229 | 0.18 | 0.229 | 0.26 | -0.329 | -0.066 | 2.778 | 12.262 | 4.176
2003-07-28 23:55 | 180 | 227 | 0.18 | 0.227 | 0.26 | -0.329 | -0.066 | 2.77 | 12.349 | 3.963
2003-07-28 23:55 | 180 | 224 | 0.18 | 0.224 | 0.259 | -0.329 | -0.066 | 2.933 | 12.24 | 3.475
2003-07-28 23:56 | 180 | 225 | 0.18 | 0.225 | 0.258 | -0.329 | -0.066 | 2.547 | 12.224 | 3.301
2003-07-28 23:56 | 180 | 222 | 0.18 | 0.222 | 0.256 | -0.329 | -0.066 | 2.709 | 12.253 | 3.422
2003-07-28 23:57 | 180 | 223 | 0.18 | 0.223 | 0.254 | -0.329 | -0.066 | 2.429 | 12.301 | 3.495
2003-07-28 23:57 | 180 | 224 | 0.18 | 0.224 | 0.254 | -0.329 | -0.066 | 2.689 | 12.296 | 3.549
2003-07-28 23:58 | 180 | 223 | 0.18 | 0.223 | 0.255 | -0.329 | -0.066 | 2.66 | 12.214 | 3.232
2003-07-28 23:58 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.255 | -0.329 | -0.066 | 2.66 | 12.182 | 3.29
2003-07-28 23:59 | 180 | 224 | 0.18 | 0.224 | 0.257 | -0.329 | -0.066 | 2.774 | 12.126 | 3.344
2003-07-28 23:59 | 180 | 227 | 0.18 | 0.227 | 0.258 | -0.329 | -0.066 | 2.989 | 12.18 | 3.597
2003-07-29 | 180 | 228 | 0.18 | 0.228 | 0.26 | -0.329 | -0.066 | 2.825 | 12.144 | 3.382
2003-07-29 | 180 | 230 | 0.18 | 0.23 | 0.261 | -0.329 | -0.066 | 2.852 | 12.177 | 3.448
2003-07-29 00:01 | 180 | 229 | 0.18 | 0.229 | 0.26 | -0.329 | -0.066 | 2.631 | 12.188 | 3.537
2003-07-29 00:01 | 180 | 227 | 0.18 | 0.227 | 0.259 | -0.329 | -0.066 | 2.796 | 12.152 | 3.401
2003-07-29 00:02 | 180 | 225 | 0.18 | 0.225 | 0.258 | -0.329 | -0.066 | 2.764 | 12.155 | 3.492
2003-07-29 00:02 | 180 | 225 | 0.18 | 0.225 | 0.258 | -0.329 | -0.066 | 2.72 | 12.162 | 3.518
2003-07-29 00:03 | 180 | 223 | 0.18 | 0.223 | 0.255 | -0.329 | -0.066 | 2.965 | 12.287 | 3.875
2003-07-29 00:03 | 180 | 220 | 0.18 | 0.22 | 0.252 | -0.329 | -0.066 | 2.906 | 12.219 | 4.329
2003-07-29 00:04 | 180 | 220 | 0.18 | 0.22 | 0.252 | -0.329 | -0.066 | 2.788 | 12.197 | 4.402
2003-07-29 00:04 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.253 | -0.329 | -0.066 | 2.922 | 12.218 | 3.851
2003-07-29 00:05 | 180 | 218 | 0.18 | 0.218 | 0.252 | -0.329 | -0.066 | 2.889 | 12.266 | 3.709
2003-07-29 00:05 | 180 | 224 | 0.18 | 0.224 | 0.254 | -0.329 | -0.066 | 2.851 | 12.244 | 3.355
2003-07-29 00:06 | 180 | 226 | 0.18 | 0.226 | 0.256 | -0.329 | -0.066 | 2.845 | 12.2 | 3.42
2003-07-29 00:06 | 180 | 222 | 0.18 | 0.222 | 0.257 | -0.329 | -0.066 | 2.723 | 12.219 | 3.464
2003-07-29 00:07 | 180 | 227 | 0.18 | 0.227 | 0.257 | -0.329 | -0.066 | 2.881 | 12.235 | 3.491
2003-07-29 00:07 | 180 | 223 | 0.18 | 0.223 | 0.257 | -0.329 | -0.066 | 2.882 | 12.199 | 3.243
2003-07-29 00:08 | 180 | 225 | 0.18 | 0.225 | 0.256 | -0.329 | -0.066 | 2.781 | 12.242 | 3.193
2003-07-29 00:08 | 180 | 225 | 0.18 | 0.225 | 0.255 | -0.329 | -0.066 | 2.709 | 12.135 | 3.326
2003-07-29 00:09 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.255 | -0.329 | -0.066 | 2.616 | 12.319 | 3.763
2003-07-29 00:09 | 180 | 221 | 0.18 | 0.221 | 0.252 | -0.329 | -0.066 | 2.714 | 12.246 | 3.905
2003-07-29 00:10 | 180 | 219 | 0.18 | 0.219 | 0.25 | -0.329 | -0.066 | 2.518 | 12.185 | 3.79
2003-07-29 00:10 | 180 | 217 | 0.18 | 0.217 | 0.245 | -0.329 | -0.066 | 2.37 | 12.337 | 3.722
2003-07-29 00:11 | 180 | 217 | 0.18 | 0.217 | 0.245 | -0.329 | -0.066 | 2.646 | 12.349 | 3.648
2003-07-29 00:11 | 180 | 217 | 0.18 | 0.217 | 0.247 | -0.329 | -0.066 | 2.679 | 12.248 | 3.733
2003-07-29 00:12 | 92 | 51 | 0.092 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.517 | 12.112 | 3.758
2003-07-29 00:12 | 54 | 45 | 0.054 | 0.045 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.503 | 12.215 | 3.868
2003-07-29 00:13 | 39 | 47 | 0.039 | 0.047 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.655 | 12.128 | 3.885
2003-07-29 00:13 | 30 | 47 | 0.03 | 0.047 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.75 | 12.222 | 3.917
2003-07-29 00:14 | 24 | 48 | 0.024 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.616 | 12.115 | 3.916
2003-07-29 00:14 | 19 | 48 | 0.019 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.569 | 12.386 | 3.866
2003-07-29 00:15 | 15 | 47 | 0.015 | 0.047 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.734 | 12.262 | 3.591
2003-07-29 00:15 | 13 | 48 | 0.013 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.669 | 12.331 | 3.973
2003-07-29 00:16 | 11 | 48 | 0.011 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.608 | 12.217 | 3.728
2003-07-29 00:16 | 9 | 48 | 0.009 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.764 | 12.222 | 3.991
2003-07-29 00:17 | 7 | 49 | 0.007 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.725 | 12.247 | 3.953
2003-07-29 00:17 | 6 | 48 | 0.006 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.772 | 12.169 | 3.941
2003-07-29 00:18 | 5 | 49 | 0.005 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.609 | 12.212 | 3.421
2003-07-29 00:18 | 4 | 47 | 0.004 | 0.047 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.683 | 12.15 | 3.337
2003-07-29 00:19 | 4 | 49 | 0.004 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.777 | 12.193 | 3.546
2003-07-29 00:19 | 3 | 48 | 0.003 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.8 | 12.121 | 3.421
2003-07-29 00:20 | 3 | 49 | 0.003 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.821 | 12.191 | 3.486
2003-07-29 00:20 | 2 | 49 | 0.002 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.904 | 12.282 | 3.537
2003-07-29 00:21 | 2 | 48 | 0.002 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.909 | 12.2 | 3.348
2003-07-29 00:21 | 2 | 49 | 0.002 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.922 | 12.304 | 3.538
2003-07-29 00:22 | 1 | 48 | 0.001 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.767 | 12.203 | 3.449
2003-07-29 00:22 | 1 | 49 | 0.001 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.838 | 12.202 | 3.437
2003-07-29 00:23 | 1 | 49 | 0.001 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.86 | 12.29 | 3.504
2003-07-29 00:23 | 1 | 48 | 0.001 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.848 | 12.108 | 3.438
2003-07-29 00:24 | 1 | 48 | 0.001 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.966 | 12.174 | 3.34
2003-07-29 00:24 | 1 | 49 | 0.001 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.765 | 12.166 | 3.461
2003-07-29 00:25 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.828 | 12.234 | 4.253
2003-07-29 00:25 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.828 | 12.242 | 3.632
2003-07-29 00:26 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.722 | 12.152 | 3.504
2003-07-29 00:26 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.85 | 12.159 | 3.592
2003-07-29 00:27 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.902 | 12.064 | 3.388
2003-07-29 00:27 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.746 | 12.155 | 3.6
2003-07-29 00:28 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.722 | 12.264 | 3.665
2003-07-29 00:28 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.742 | 12.11 | 3.677
2003-07-29 00:29 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.947 | 12.223 | 3.493
2003-07-29 00:29 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.708 | 12.204 | 3.98
2003-07-29 00:30 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.742 | 12.186 | 3.686
2003-07-29 00:30 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.957 | 12.212 | 3.629
2003-07-29 00:31 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.581 | 12.139 | 3.591
2003-07-29 00:31 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.786 | 12.333 | 3.869
2003-07-29 00:32 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.735 | 12.224 | 3.955
2003-07-29 00:32 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.876 | 12.309 | 3.772
2003-07-29 00:33 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.871 | 12.177 | 3.744
2003-07-29 00:33 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.985 | 12.177 | 3.726
2003-07-29 00:34 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.817 | 12.17 | 3.78
2003-07-29 00:34 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.719 | 12.076 | 3.85
2003-07-29 00:35 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.759 | 12.245 | 3.893
2003-07-29 00:35 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.793 | 12.166 | 3.867
2003-07-29 00:36 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.673 | 12.212 | 3.607
2003-07-29 00:36 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.868 | 12.245 | 3.618
2003-07-29 00:37 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.734 | 12.271 | 3.543
2003-07-29 00:37 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.495 | 12.125 | 3.558
2003-07-29 00:38 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.573 | 12.19 | 3.955
2003-07-29 00:38 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.741 | 12.183 | 4.007
2003-07-29 00:39 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.708 | 12.185 | 4.345
2003-07-29 00:39 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.945 | 12.264 | 4.425
2003-07-29 00:40 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.89 | 12.274 | 3.961
2003-07-29 00:40 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.911 | 12.292 | 3.9
2003-07-29 00:41 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.95 | 12.196 | 3.949
2003-07-29 00:41 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.863 | 12.215 | 4.017
2003-07-29 00:42 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.016 | 12.242 | 3.919
2003-07-29 00:42 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.865 | 12.359 | 3.916
2003-07-29 00:43 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.779 | 12.265 | 3.647
2003-07-29 00:43 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.71 | 12.25 | 3.498
2003-07-29 00:44 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.778 | 12.344 | 3.437
2003-07-29 00:44 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.726 | 12.204 | 3.61
2003-07-29 00:45 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.605 | 12.236 | 3.561
2003-07-29 00:45 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.829 | 12.287 | 3.488
2003-07-29 00:46 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.827 | 12.266 | 3.426
2003-07-29 00:46 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.925 | 12.3 | 3.386
2003-07-29 00:47 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.835 | 12.286 | 3.574
2003-07-29 00:47 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.912 | 12.334 | 3.685
2003-07-29 00:48 | 0 | 47 | 0 | 0.047 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.963 | 12.375 | 4.107
2003-07-29 00:48 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.003 | 12.547 | 3.654
2003-07-29 00:49 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.911 | 12.443 | 3.492
2003-07-29 00:49 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.874 | 12.41 | 3.556
2003-07-29 00:50 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.061 | 12.319 | 3.471
2003-07-29 00:50 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.868 | 12.246 | 3.57
2003-07-29 00:51 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.008 | 12.412 | 3.305
2003-07-29 00:51 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.831 | 12.377 | 3.744
2003-07-29 00:52 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.782 | 12.409 | 3.942
2003-07-29 00:52 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.038 | 12.371 | 4.021
2003-07-29 00:53 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.936 | 12.282 | 3.674
2003-07-29 00:53 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.128 | 12.444 | 3.682
2003-07-29 00:54 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.806 | 12.301 | 4.123
2003-07-29 00:54 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.957 | 12.339 | 4.129
2003-07-29 00:55 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.889 | 12.386 | 3.66
2003-07-29 00:55 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.73 | 12.379 | 3.694
2003-07-29 00:56 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.76 | 12.399 | 3.608
2003-07-29 00:56 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.866 | 12.315 | 4.062
2003-07-29 00:57 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.007 | 12.32 | 3.942
2003-07-29 00:57 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.973 | 12.315 | 4.05
2003-07-29 00:58 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.849 | 12.285 | 3.502
2003-07-29 00:58 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.818 | 12.226 | 3.633
2003-07-29 00:59 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.983 | 12.257 | 3.488
2003-07-29 00:59 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.771 | 12.313 | 3.632
2003-07-29 01:00 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.898 | 12.226 | 3.537
2003-07-29 01:00 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.828 | 12.229 | 3.549
2003-07-29 01:01 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.916 | 12.297 | 3.358
2003-07-29 01:01 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.952 | 12.456 | 3.542
2003-07-29 01:02 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.116 | 12.348 | 3.53
2003-07-29 01:02 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.893 | 12.399 | 3.572
2003-07-29 01:03 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.873 | 12.415 | 3.515
2003-07-29 01:03 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.818 | 12.432 | 4.114
2003-07-29 01:04 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.939 | 12.347 | 3.595
2003-07-29 01:04 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.969 | 12.386 | 3.709
2003-07-29 01:05 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.983 | 12.361 | 3.817
2003-07-29 01:05 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.11 | 12.352 | 4.128
2003-07-29 01:06 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.093 | 12.405 | 3.638
2003-07-29 01:06 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.822 | 12.356 | 3.828
2003-07-29 01:07 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.998 | 12.448 | 3.801
2003-07-29 01:07 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.943 | 12.38 | 3.686
2003-07-29 01:08 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.038 | 12.429 | 4.254
2003-07-29 01:08 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.9 | 12.41 | 4.265
2003-07-29 01:09 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.982 | 12.397 | 4.38
2003-07-29 01:09 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.922 | 12.424 | 3.702
2003-07-29 01:10 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.766 | 12.431 | 3.614
2003-07-29 01:10 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.984 | 12.34 | 4.247
2003-07-29 01:11 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.179 | 12.386 | 4.311
2003-07-29 01:11 | 0 | 48 | 0 | 0.048 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.012 | 12.361 | 4.121
2003-07-29 01:12 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.182 | 12.399 | 4.423
2003-07-29 01:12 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.046 | 12.327 | 3.891
2003-07-29 01:13 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.862 | 12.344 | 3.85
2003-07-29 01:13 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.761 | 12.446 | 3.847
2003-07-29 01:14 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.923 | 12.484 | 3.864
2003-07-29 01:14 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.931 | 12.448 | 4.656
2003-07-29 01:15 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.947 | 12.428 | 4.459
2003-07-29 01:15 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.928 | 12.359 | 3.82
2003-07-29 01:16 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.174 | 12.448 | 3.596
2003-07-29 01:16 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.11 | 12.409 | 4.143
2003-07-29 01:17 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.96 | 12.348 | 3.461
2003-07-29 01:17 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.989 | 12.471 | 3.286
2003-07-29 01:18 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.866 | 12.497 | 4.113
2003-07-29 01:18 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.139 | 12.395 | 3.565
2003-07-29 01:19 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.236 | 12.401 | 3.328
2003-07-29 01:19 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.999 | 12.45 | 3.692
2003-07-29 01:20 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.784 | 12.515 | 3.545
2003-07-29 01:20 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.071 | 12.506 | 3.647
2003-07-29 01:21 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.121 | 12.418 | 3.537
2003-07-29 01:21 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.198 | 12.539 | 3.661
2003-07-29 01:22 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.048 | 12.415 | 3.892
2003-07-29 01:22 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.988 | 12.458 | 3.98
2003-07-29 01:23 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.931 | 12.542 | 3.896
2003-07-29 01:23 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.069 | 12.42 | 3.994
2003-07-29 01:24 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.005 | 12.601 | 3.966
2003-07-29 01:24 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.061 | 12.46 | 3.885
2003-07-29 01:25 | 0 | 52 | 0 | 0.052 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.948 | 12.413 | 3.959
2003-07-29 01:25 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.82 | 12.475 | 3.908
2003-07-29 01:26 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.022 | 12.436 | 4.165
2003-07-29 01:26 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.976 | 12.399 | 4.127
2003-07-29 01:27 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.021 | 12.412 | 3.951
2003-07-29 01:27 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.989 | 12.546 | 3.965
2003-07-29 01:28 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.133 | 12.512 | 4.054
2003-07-29 01:28 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.932 | 12.531 | 3.855
2003-07-29 01:29 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.024 | 12.545 | 4.094
2003-07-29 01:29 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.225 | 12.747 | 3.937
2003-07-29 01:30 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.856 | 12.626 | 3.769
2003-07-29 01:30 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.999 | 12.679 | 3.855
2003-07-29 01:31 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.917 | 12.673 | 4.27
2003-07-29 01:31 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.204 | 12.981 | 3.838
2003-07-29 01:32 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.125 | 12.789 | 4.219
2003-07-29 01:32 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.877 | 12.924 | 4.1
2003-07-29 01:33 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.975 | 12.714 | 4.124
2003-07-29 01:33 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.935 | 12.741 | 4.287
2003-07-29 01:34 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.818 | 12.66 | 4.34
2003-07-29 01:34 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.067 | 12.709 | 3.773
2003-07-29 01:35 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.119 | 12.751 | 3.826
2003-07-29 01:35 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.925 | 12.786 | 4.036
2003-07-29 01:36 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 3.042 | 12.699 | 3.874
2003-07-29 01:36 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.958 | 12.694 | 3.831
2003-07-29 01:37 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.899 | 12.701 | 3.883
2003-07-29 01:37 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | -0.066 | 2.986 | 12.794 | 3.905
2003-07-29 01:38 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | 5.09 | 3.594 | 12.724 | 4.053
2003-07-29 01:38 | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | -0.329 | 5.091 | 3.466 | 12.711 | 4.122
2003-07-29 01:39 | 0 | 49 | 0 | 0.049 | 0 | -0.329 | 5.085 | 3.683 | 13.516 | 3.881
2003-07-29 01:39 | -1 | 51 | -0.001 | 0.051 | 0 | -0.329 | 5.082 | 3.272 | 4.902 | 3.704
2003-07-29 01:40 | -1 | 50 | -0.001 | 0.05 | 0 | -0.329 | 5.083 | 3.188 | 4.898 | 4.167
2003-07-29 01:40 | 0 | 51 | 0 | 0.051 | 0 | -0.329 | 5.069 | 5.054 | 4.885 | 3.788
2003-07-29 01:41 | 19 | 58 | 0.019 | 0.058 | 1.172 | -0.329 | 5.069 | 5.051 | 4.884 | 3.821
2003-07-29 01:41 | 19 | 57 | 0.019 | 0.057 | 0.579 | -0.329 | 5.067 | 5.056 | 4.882 | 4.24
2003-07-29 01:42 | 19 | 56 | 0.019 | 0.056 | 0.319 | -0.329 | 5.07 | 5.047 | 4.879 | 4.861
2003-07-29 01:44 | 19 | 54 | 0.019 | 0.054 | 0.168 | -0.329 | 5.069 | 5.05 | 4.878 | 4.64
2003-07-29 01:44 | 19 | 53 | 0.019 | 0.053 | 0 | -0.329 | 5.061 | 5.046 | 4.873 | 3.88
2003-07-29 01:44 | 19 | 54 | 0.019 | 0.054 | 0 | -0.329 | 5.064 | 5.045 | 4.873 | 3.675
2003-07-29 01:45 | 39 | 63 | 0.039 | 0.063 | 1.045 | -0.329 | 5.062 | 5.041 | 4.871 | 3.863
2003-07-29 01:45 | 39 | 60 | 0.039 | 0.06 | 0.584 | -0.329 | 5.061 | 5.042 | 4.87 | 3.927
2003-07-29 01:46 | 58 | 72 | 0.058 | 0.072 | 1.42 | -0.329 | 5.06 | 5.044 | 4.868 | 3.816
2003-07-29 01:46 | 58 | 69 | 0.058 | 0.069 | 1.035 | -0.329 | 5.056 | 5.041 | 4.867 | 3.84
2003-07-29 01:47 | 58 | 67 | 0.058 | 0.067 | 0.638 | -0.329 | 5.057 | 5.04 | 4.866 | 4.272
2003-07-29 01:47 | 58 | 68 | 0.058 | 0.068 | 0.368 | -0.329 | 5.056 | 5.032 | 4.865 | 4.643
2003-07-29 01:48 | 58 | 65 | 0.058 | 0.065 | 0.19 | -0.329 | 5.051 | 5.032 | 4.863 | 4.791
2003-07-29 01:48 | 58 | 65 | 0.058 | 0.065 | 0.069 | -0.329 | 5.051 | 5.031 | 4.864 | 4.783
2003-07-29 01:49 | 58 | 66 | 0.058 | 0.066 | 0.001 | -0.329 | 5.053 | 5.028 | 4.863 | -0.008
2003-07-29 01:49 | 81 | 79 | 0.081 | 0.079 | 1.417 | -0.329 | 5.052 | 5.027 | 4.864 | -0.008
2003-07-29 01:50 | 81 | 76 | 0.081 | 0.076 | 0.764 | -0.329 | 5.051 | 5.028 | 4.863 | -0.008
2003-07-29 01:50 | 81 | 76 | 0.081 | 0.076 | 0.496 | -0.329 | 0.552 | 1.302 | 0.597 | -0.008
2003-07-29 01:51 | 81 | 75 | 0.081 | 0.075 | 0.284 | -0.329 | 0.558 | 1.306 | 0.604 | -0.009
2003-07-29 01:51 | 81 | 75 | 0.081 | 0.075 | 0.141 | -0.329 | 0.561 | 1.319 | 0.609 | -0.008
2003-07-29 01:52 | 81 | 72 | 0.081 | 0.072 | 0.048 | -0.329 | 0.564 | 3.077 | 0.611 | -0.009
2003-07-29 01:52 | 81 | 73 | 0.081 | 0.073 | 0 | -0.329 | 3.078 | 3.054 | 2.994 | -0.008
2003-07-29 01:53 | 81 | 74 | 0.081 | 0.074 | 0 | -0.329 | 1.81 | 1.792 | 1.794 | -0.008
2003-07-29 01:53 | 100 | 92 | 0.1 | 0.092 | 1.42 | -0.329 | 1.814 | 1.793 | 1.793 | -0.008
2003-07-29 01:54 | 100 | 85 | 0.1 | 0.085 | 0.727 | -0.329 | 0.562 | 1.504 | 1.517 | -0.008
2003-07-29 01:54 | 100 | 82 | 0.1 | 0.082 | 0.409 | -0.329 | 0.564 | 1.071 | 0.973 | -0.009
2003-07-29 01:55 | 100 | 82 | 0.1 | 0.082 | 0.22 | -0.329 | 0.566 | 0.593 | 0.607 | -0.008
2003-07-29 01:55 | 100 | 83 | 0.1 | 0.083 | 0.052 | -0.329 | 4.935 | 4.909 | 4.752 | -0.009
2003-07-29 01:56 | 100 | 83 | 0.1 | 0.083 | 0.013 | -0.329 | 2.317 | 2.293 | 2.268 | -0.008
2003-07-29 01:56 | 121 | 97 | 0.121 | 0.097 | 1.061 | -0.329 | 2.317 | 2.293 | 2.268 | -0.008
2003-07-29 01:57 | 121 | 95 | 0.121 | 0.095 | 0.711 | -0.329 | 2.317 | 2.293 | 2.268 | -0.008
2003-07-29 01:58 | 140 | 106 | 0.14 | 0.106 | 1.174 | -0.329 | 2.316 | 2.292 | 2.268 | -0.008
2003-07-29 01:58 | 140 | 105 | 0.14 | 0.105 | 0.591 | -0.329 | 2.316 | 2.291 | 2.267 | -0.008
2003-07-29 01:59 | 160 | 125 | 0.16 | 0.125 | 1.176 | -0.329 | 2.315 | 2.292 | 2.268 | -0.008
2003-07-29 01:59 | 160 | 126 | 0.16 | 0.126 | 0.592 | -0.329 | 2.315 | 2.291 | 2.267 | -0.008
2003-07-29 02:00 | 181 | 195 | 0.181 | 0.195 | 1.162 | -0.329 | 2.315 | 2.291 | 2.267 | -0.008
2003-07-29 02:00 | 181 | 224 | 0.181 | 0.224 | 0.62 | -0.329 | 2.315 | 2.291 | 2.267 | -0.008
2003-07-29 02:01 | 181 | 243 | 0.181 | 0.243 | 0.357 | -0.329 | 2.314 | 2.29 | 2.266 | -0.008
2003-07-29 02:01 | 181 | 241 | 0.181 | 0.241 | 0.234 | -0.329 | 2.314 | 2.29 | 2.266 | -0.008
2003-07-29 02:02 | 181 | 236 | 0.181 | 0.236 | 0.174 | -0.329 | 2.314 | 2.29 | 2.266 | -0.009
2003-07-29 02:02 | 181 | 241 | 0.181 | 0.241 | 0.167 | -0.329 | 2.314 | 2.29 | 2.265 | -0.008
2003-07-29 02:03 | 181 | 239 | 0.181 | 0.239 | 0.142 | -0.329 | 2.313 | 2.29 | 2.266 | -0.009
2003-07-29 02:03 | 181 | 236 | 0.181 | 0.236 | 0.132 | -0.329 | 2.313 | 2.289 | 2.265 | -0.009
2003-07-29 02:04 | 181 | 237 | 0.181 | 0.237 | 0.122 | -0.329 | 2.313 | 2.29 | 2.265 | -0.008
2003-07-29 02:04 | 181 | 239 | 0.181 | 0.239 | 0.117 | -0.329 | 2.313 | 2.289 | 2.265 | -0.008
2003-07-29 02:05 | 181 | 238 | 0.181 | 0.238 | 0.115 | -0.329 | 2.313 | 2.288 | 2.264 | -0.008
2003-07-29 02:05 | 181 | 234 | 0.181 | 0.234 | 0.112 | -0.329 | 2.314 | 2.288 | 2.265 | -0.008
2003-07-29 02:06 | 181 | 230 | 0.181 | 0.23 | 0.11 | -0.329 | 2.313 | 2.287 | 2.265 | -0.009
2003-07-29 02:06 | 181 | 234 | 0.181 | 0.234 | 0.11 | -0.329 | 2.312 | 2.287 | 2.265 | -0.009
2003-07-29 02:07 | 181 | 233 | 0.181 | 0.233 | 0.089 | -0.329 | 2.312 | 2.287 | 2.264 | -0.009
2003-07-29 02:08 | 181 | 235 | 0.181 | 0.235 | 0.103 | -0.329 | 2.312 | 2.287 | 2.264 | -0.009
2003-07-29 02:08 | 181 | 237 | 0.181 | 0.237 | 0.11 | -0.008 | 2.312 | 2.287 | 2.264 | -0.008
2003-07-29 02:09 | 181 | 233 | 0.181 | 0.233 | 1.42 | 0.104 | 2.311 | 2.287 | 2.264 | -0.008
2003-07-29 02:09 | 180 | 229 | 0.18 | 0.229 | 0.1 | -0.008 | 2.311 | 2.287 | 2.263 | -0.009
2003-07-29 02:10 | 180 | 227 | 0.18 | 0.227 | 0.101 | -0.008 | 2.311 | 2.286 | 2.262 | -0.009
2003-07-29 02:10 | 180 | 224 | 0.18 | 0.224 | 0.101 | 0.14 | 2.311 | 2.285 | 2.263 | 3.605
2003-07-29 02:11 | 180 | 239 | 0.18 | 0.239 | 0.106 | 0 | 2.311 | 2.287 | 2.263 | 3.409
2003-07-29 02:11 | 180 | 235 | 0.18 | 0.235 | 0 | 0.057 | 2.311 | 2.286 | 2.262 | 3.607
2003-07-29 02:12 | 180 | 227 | 0.18 | 0.227 | 0 | 0.057 | 2.31 | 2.286 | 2.263 | 3.653
2003-07-29 02:12 | 180 | 231 | 0.18 | 0.231 | 0.062 | 0 | 2.31 | 2.287 | 2.262 | 3.691
2003-07-29 02:13 | 180 | 230 | 0.18 | 0.23 | 0.064 | 0 | 2.31 | 2.287 | 2.262 | 3.739
2003-07-29 02:13 | 180 | 233 | 0.18 | 0.233 | 0.064 | 0 | 2.31 | 2.287 | 2.262 | 3.462